ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定

Chemical analysis methods of rare earth concentrates –

Part 8:Determination of rare earth oxcide contents and rare earth oxcide relative contents

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T18114.8—202X

代替GB/T 18114.8—2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》的第8部分。GB/T 18114已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定  重量法；

——第11部分：氟量的测定。

本文件代替GB/T 18114.8-2010《稀土精矿化学分析方法 第8部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法》，与GB/T 18114.8-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加X射线荧光光谱法测定稀土氧化物量（见第5章）；

b) 调整电感耦合等离子体发射光谱法的测定范围，将氧化镨、氧化钕由1.00 %-10.00 %修改为1.00 %-20.00 %，氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇由0.10 %-10.00 %修改为0.050 %-10.00 %（见第1章里表1，2010年版的第1章）；

c) 电感耦合等离子体发射光谱法增加盐酸、高氯酸溶解样品制备分析试液（见第4章4.2）；

d) 修改电感耦合等离子体发射光谱法中“系列标准溶液的制备”（见第4章4.5.4.3，2010年版的6.4）；

e) 修改电感耦合等离子体发射光谱法“允许差”条款为“再现性”条款见（第4章4.7.2，2010年版的8.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件方法1起草单位：中国北方稀土高科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、厦门稀土材料研究室、国家钨与稀土质量检验检测中心、国标（北京）检验认证股份有限公司

本文件主要起草人：都业俭、薛建萍、姜玉娟、王贵超、陈燕群、温斌、江媛、张春兰、胡梦桥、张其凯、任晟

本文件方法2起草单位：包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、赣州艾科锐检测技术有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本文件主要起草人：吴文琪、聂成宏、姜玉娟、王贵超、石雪峰、黄晓日、于磊

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2000年首次发布为GB/T 18114.8-2000；

——2010年第一次修订为GB/T 18114.8-2010；

——本次为第三次修订。

引  言

稀土精矿是指稀土矿石经选矿富集后，稀土含量达到冶炼要求的产品。其稀土元素自然配分不发生变化。包括氟碳铈矿精矿、独居石精矿、氟碳铈矿-独居石混合精矿、氟碳铈镧矿精矿等。由于稀土具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品类繁多的新型原材料，能大幅度的提高其他产品的质量和性能。化学成分是稀土精矿产品的重要考核指标。制定科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土精矿产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土精矿产品的生产与贸易。

本系列标准GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》重点针对稀土精矿中稀土氧化物总量、十五个稀土元素氧化物配分量、共存非稀土元素的检测，共由11个部分构成。

——第1部分：稀土氧化物总量的测定 重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定  重量法；

——第11部分：氟量的测定。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

在稀土精矿的生产和交易过程中，均有十五个稀土元素氧化物配分量的限制要求，但目前由于测定下限高，配分量中除镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、钇之外，其他稀土元素并没有计入计算结果中，均按分析下限<0.1 %处理。这部分的配分量没有纳入计算是不合理的。本系列标准第8部分修订以GB/T 18114.8-2010为基础，对原有标准进行修订，增加了方法2-X射线荧光光谱法测定稀土氧化物量，覆盖现有稀土精矿产品中关注的各稀土元素量指标，为稀土精矿化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土精矿化学分析方法

第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定

- 范围

本文件描述了稀土精矿中稀土氧化物量和配分量的测定方法。

本文件适用于稀土精矿中稀土氧化物配分量的的测定。方法1（电感耦合等离子体发射光谱法）测定范围见表1。方法2（X射线荧光光谱法）测定范围见表2。

以方法1作为仲裁方法。

- 表1 方法1测定范围

| 稀土氧化物 | 测定范围（配分量）/% |
| --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈 | - 15.00～60.00 |
| 氧化镨、氧化钕 | - 1.00～20.00 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、 氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇 | - 0.050～10.00 |

- 表2  方法2测定范围

| 稀土氧化物 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| 氧化镧 | 3.00～30.00 |
| 氧化铈 | 5.00～40.00 |
| 氧化镨 | 1.00～5.00 |
| 氧化钕 | 1.00～15.00 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化钇 | 0.10～3.00 |
| 氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒 | 0.10～0.50 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16597  冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则

JJG 810     波长色散X射线荧光光谱仪

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 稀土氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

- 4.1  方法提要

试料经碱熔过滤或经酸溶后，盐酸酸化。在稀酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，测定结果进行归一化处理。

- 4.2　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T 6682规定的二级水及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水，优先使用有证标准溶液。

4.2.1氢氧化钠。

4.2.2过氧化钠。

4.2.3 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

4.2.4硝酸 (ρ =1.42 g/mL)。

4.2.5高氯酸（ρ= 1.67 g/mL）。

4.2.6过氧化氢（30 %）。

4.2.7盐酸（1+1）。

4.2.8盐酸（1+19）。

4.2.9硝酸（1+1）。

4.2.10氢氧化钠洗液（10 g/L）。

4.2.11氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[w(REO)>99.5 %，w(La2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化镧的标准溶液。

4.2.12氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[w(REO)>99.5 %，w(CeO2/REO)>99.99 %]，置于100mL烧杯中，加10 mL硝酸（4.2.9）， 低温加热，并滴加过氧化氢（4.2.6） 至溶解完全， 冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化铈的标准溶液。

4.2.13氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镨[w(REO)>99.5 %，w(Pr6O11/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镨。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化镨的标准溶液。

4.2.14氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钕[w(REO)>99.5 %，w(Nd2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至 室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钕。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化钕的标准溶液。

4.2.15氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐[w(REO)>99.5 %，w(Sm2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钐。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化钐的标准溶液。

4.2.16氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕[w(REO)>99.5 %，w(Eu2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铕。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化铕的标准溶液。

4.2.17氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[w(REO)>99.5 %，w(Gd2O3/REO)>99.99 %]置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg氧化钆。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化钆的标准溶液。

4.2.18氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽[w(REO)>99.5 %，w(Tb4O7/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（4.2.9），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg氧化铽。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化铽的标准溶液。

4.2.19氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[w(REO)>99.5 %，w(Dy2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镝。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化镝的标准溶液。

4.2.20氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[w(REO)>99.5 %，w(Ho2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钬。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化钬的标准溶液。

4.2.21氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒[w(REO)>99.5 %，w(Er2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铒。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化铒的标准溶液。

4.2.22氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥[w(REO)>99.5 %，w(Tm2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铥。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化铥的标准溶液。

4.2.23氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱[w(REO)>99.5 %，w(Yb2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镱。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化镱的标准溶液。

4.2.24氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥[w(REO)>99.5 %，w(Lu2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镥。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化镥的标准溶液。

4.2.25氧化钇标准贮存溶液:称取0.1000 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[w(REO)>99.5 %，w(Y2O3/REO)>99.99 %]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.7），低温加热至溶解完全，冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钇。再将此溶液用盐酸（4.2.8）稀释成1 mL含100 µg和1 mL含10 µg氧化钇的标准溶液。

4.2.26氩气[w(Ar)≥99.99%]。

- 4.3　仪器设备

电感耦合等离子体发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用：

——分辨率小于0.006 nm（200 nm处）；

——精密度：用1.0 μg/mL的铜标准溶液测量发射强度10次，其相对标准偏差不超过2.0 %；

——氩等离子体光源。

- 4.4　试样

4.4.1样品的粒度应不大于0.074 mm。

4.4.2样品经105 ℃~110 ℃干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

- 4.5　试验步骤

- 4.5.1　试料

- 4.5.1.1碱熔用料

称取0.50 g试样（4.4），精确至0.0001 g。

- 4.5.1.2酸溶用料

称取0.20 g试样（4.4），精确至0.0001 g。

- 4.5.2　测定次数

平行做两份试验。

- 4.5.3　空白试验

随同试料做空白试验。

- 4.5.4　测定

- 4.5.4.1 分析试液的制备（碱熔）

4.5.4.1.1将试料(4.5.1.1)置于30 mL镍坩埚[盛有3 g氢氧化钠(4.2.1)预先已加热除去水分]中，覆盖1.5 g过氧化钠(4.2.2)，加热除去水分，摇动坩埚使试样散开，盖好坩埚盖，置于750 ℃马弗炉中熔融至缨红并保持5 min~10 min(中间取出摇动一次)，取出稍冷。

4.5.4.1.2将坩埚置于盛有120 mL热水的烧杯中浸取。待剧烈作用停止后，用水冲洗坩埚及外壁，加入2 mL盐酸溶液(4.2.7)洗涤坩埚，用水洗净取出坩埚及坩埚盖，控制体积约180 mL。将溶液煮沸2 min,稍冷。用中速滤纸过滤，以氢氧化钠溶液(4.2.10)洗涤烧杯2~3次，洗涤沉淀5~6次。

4.5.4.1.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入30 mL硝酸(4.2.4)、3 mL~5 mL高氯酸(4.2.5)，盖上表面皿和溶解沉淀。待剧烈作用停止后，继续冒烟并蒸至体积约2 mL~3 mL,取下，冷却至室温，加入5 mL盐酸(4.2.7)，加热，溶解清亮，取下，冷却至室温。

4.5.4.1.4将试液(4.5.4.1.3)转移至250 mL容量瓶中以水稀释至刻度，混匀。移取5.00 mL该试液于50 mL容量瓶中，以盐酸(4.2.8)稀释至刻度，混匀。

- 4.5.4.2分析试液的制备（酸溶）

4.5.4.2.1将试料(4.5.1.2)置于50 mL烧杯中，加5 mL盐酸（4.2.3），10 mL高氯酸（4.2.5），于电炉加热至高氯酸烟冒尽，大气泡消失，液面趋于平静，取下，冷却至室温，加2 mL过氧化氢（4.2.6），10 mL盐酸（4.2.7）加热，溶解至清，取下，冷却至室温。

4.5.4.2.2将试液(4.5.4.2.1)转移至100 mL容量瓶中以水稀释至刻度，混匀。移取5.00 mL该试液于50 mL容量瓶中，以盐酸(4.2.8)稀释至刻度，混匀待用。

- 4.5.4.3系列标准溶液的制备

将各稀土氧化物标准溶液（4.2.11～4.2.25）按表3分别移入6个200 mL容量瓶中，并加入8 mL盐酸（4.2.7），以水稀释至刻度，制得标准系列溶液，标准系列溶液质量浓度见表3。

表3 系列标准溶液浓度                             单位:µg/mL

| 标液标号 | 各稀土质量浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镧 | 氧化铈 |  | 氧化镨 |  | 氧化钕 |  | 氧化钐 |  | 氧化铕 |  | 氧化钆 |  | 氧化铽 |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | 2 | 2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |
| 3 | 10.00 | 10.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 4 | 20.00 | 20.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30.00 | 30.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 50.00 | 60.00 |  | 10.00 |  | 20.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 标液标号 | 各稀土质量浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化镝 |  | 氧化钬 |  | 氧化铒 |  | 氧化铥 |  | 氧化镱 |  | 氧化镥 |  |  | 氧化钇 |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 3 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 4 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 5 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 6 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |

4.5.4.4 工作曲线的绘制与测定

4.5.4.4.1 推荐分析线见表4。

表4 推荐分析线                                  单位:nm

| 元素 | 分析线 | 元素 | 分析线 |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 398.852 | Dy | 353.170 |
| Ce | 446.021 | Ho | 345.600 |
| Pr | 410.070 | Er | 326.478 |
| Nd | 430.358 | Tm | 313.126 |
| Sm | 360.949、428.078 | Yb | 328.937 |
| Eu | 272.778 | Lu | 261.542 |
| Gd | 310.050 | Y | 371.030 |
| Tb | 332.440 |  |  |

4.5.4.4.2 将空白试液（4.5.3）、分析试液（4.5.4.1.4或4.5.4.2.2）与系列标准溶液（4.5.4.3）依次于电感耦合等离子体原子发射光谱仪选定波长处测定待测元素的发射强度。以标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白溶液及分析试液中各稀土质量浓度。

- 4.6　试验数据处理

被测稀土元素的质量分数以wi计，按式（1）计算：

wi(%)=(ρi−ρi0)（ρi−ρi0)100 ……………………………………………  (1)

式中：

ρi——分析试液中（4.5.4.1.4）待测稀土元素氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρi0——空白溶液（4.5.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρi——分析试液中（4.5.4.1.4）各稀土元素氧化物的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表5-1、5-2中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果。当结果<1.00 %时，保留两位有效数字；当结果≥1.00 %时，保留至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

- 4.7　精密度

精密度数据是根据2024年，由6家实验室对稀土精矿5个不同水平样品进行协同试验确定的。每个实验室对对稀土精矿5个不同水平样品中十五个稀土元素氧化物配分量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

- 4.7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5-1、5-2数据采用线性内插法或外延法求得。

表5-1　重复性限（r）(碱熔)

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 22.04 | 0.39 | 氧化铽 | 0.058 | 0.005 |
|  | 26.32 | 0.54 |  | 0.241 | 0.008 |
|  | 27.91 | 0.55 |  | 0.251 | 0.009 |
|  | 32.64 | 0.66 |  | 0.735 | 0.015 |
|  | 36.23 | 0.69 |  | 0.756 | 0.016 |
| 氧化铈 | 46.68 | 0.59 | 氧化镝 | 0.064 | 0.004 |
|  | 48.74 | 0.61 |  | 0.096 | 0.004 |
|  | 50.49 | 0.62 |  | 0.283 | 0.008 |
|  | 51.21 | 0.73 |  | 0.759 | 0.019 |
|  | 51.70 | 0.74 |  | 0.772 | 0.035 |
| 氧化镨 | 3.88 | 0.12 | 氧化钬 | 0.056 | 0.003 |
|  | 4.27 | 0.12 |  | 0.079 | 0.005 |
|  | 4.93 | 0.13 |  | 0.145 | 0.007 |
|  | 5.12 | 0.14 |  | 0.271 | 0.009 |
|  | 5.18 | 0.17 |  | 0.760 | 0.018 |
| 氧化钕 | 10.16 | 0.25 | 氧化铒 | 0.056 | 0.004 |
|  | 11.39 | 0.29 |  | 0.178 | 0.008 |
|  | 13.89 | 0.33 |  | 0.245 | 0.009 |
|  | 14.79 | 0.34 |  | 0.735 | 0.020 |
|  | 17.21 | 0.36 |  | 0.745 | 0.028 |
| 氧化钐 | 0.684 | 0.035 | 氧化铥 | 0.054 | 0.004 |
|  | 0.780 | 0.036 |  | 0.060 | 0.005 |
|  | 1.099 | 0.047 |  | 0.244 | 0.009 |
|  | 1.149 | 0.050 |  | 0.251 | 0.009 |
|  | 2.972 | 0.066 |  | 0.744 | 0.019 |
| 氧化铕 | 0.102 | 0.005 | 氧化镱 | 0.050 | 0.003 |
|  | 0.115 | 0.010 |  | 0.063 | 0.004 |
|  | 0.174 | 0.008 |  | 0.244 | 0.008 |
|  | 0.206 | 0.011 |  | 0.727 | 0.031 |
|  | 0.210 | 0.014 |  | 0.749 | 0.034 |
| 氧化钆 | 0.202 | 0.013 | 氧化镥 | 0.053 | 0.003 |
|  | 0.210 | 0.014 |  | 0.054 | 0.003 |
|  | 0.365 | 0.023 |  | 0.252 | 0.008 |
|  | 0.368 | 0.024 |  | 0.730 | 0.015 |
|  | 1.773 | 0.054 |  | 0.751 | 0.017 |
| 氧化钇 | 0.097 | 0.007 |  |  |  |
|  | 0.101 | 0.009 |  |  |  |
|  | 0.251 | 0.011 |  |  |  |
|  | 0.259 | 0.015 |  |  |  |
|  | 2.479 | 0.052 |  |  |  |
| 注1：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

表5-2　重复性限（r）(酸溶)

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 21.99 | 0.43 | 氧化铽 | 0.060 | 0.004 |
|  | 26.18 | 0.57 |  | 0.224 | 0.009 |
|  | 27.96 | 0.59 |  | 0.256 | 0.010 |
|  | 32.77 | 0.61 |  | 0.741 | 0.017 |
|  | 36.15 | 0.62 |  | 0.752 | 0.017 |
| 氧化铈 | 46.68 | 0.53 | 氧化镝 | 0.062 | 0.004 |
|  | 48.76 | 0.54 |  | 0.097 | 0.005 |
|  | 50.55 | 0.64 |  | 0.286 | 0.010 |
|  | 51.11 | 0.69 |  | 0.759 | 0.019 |
|  | 51.64 | 0.74 |  | 0.766 | 0.037 |
| 氧化镨 | 3.82 | 0.14 | 氧化钬 | 0.055 | 0.003 |
|  | 4.22 | 0.15 |  | 0.079 | 0.005 |
|  | 4.81 | 0.15 |  | 0.150 | 0.008 |
|  | 5.06 | 0.19 |  | 0.275 | 0.010 |
|  | 5.08 | 0.20 |  | 0.761 | 0.016 |
| 氧化钕 | 10.03 | 0.28 | 氧化铒 | 0.056 | 0.003 |
|  | 11.33 | 0.29 |  | 0.175 | 0.007 |
|  | 14.07 | 0.37 |  | 0.250 | 0.010 |
|  | 14.86 | 0.39 |  | 0.719 | 0.018 |
|  | 17.18 | 0.42 |  | 0.735 | 0.018 |
| 氧化钐 | 0.692 | 0.040 | 氧化铥 | 0.053 | 0.003 |
|  | 0.753 | 0.040 |  | 0.058 | 0.004 |
|  | 1.111 | 0.047 |  | 0.247 | 0.010 |
|  | 1.136 | 0.048 |  | 0.258 | 0.010 |
|  | 3.012 | 0.066 |  | 0.751 | 0.023 |
| 氧化铕 | 0.106 | 0.007 | 氧化镱 | 0.051 | 0.004 |
|  | 0.111 | 0.007 |  | 0.057 | 0.005 |
|  | 0.177 | 0.008 |  | 0.247 | 0.008 |
|  | 0.206 | 0.012 |  | 0.735 | 0.014 |
|  | 0.208 | 0.017 |  | 0.747 | 0.015 |
| 氧化钆 | 0.200 | 0.010 | 氧化镥 | 0.053 | 0.004 |
|  | 0.212 | 0.011 |  | 0.057 | 0.004 |
|  | 0.380 | 0.018 |  | 0.248 | 0.008 |
|  | 0.393 | 0.023 |  | 0.734 | 0.017 |
|  | 1.853 | 0.061 |  | 0.748 | 0.018 |
| 氧化钇 | 0.095 | 0.006 |  |  |  |
|  | 0.096 | 0.007 |  |  |  |
|  | 0.253 | 0.013 |  |  |  |
|  | 0.261 | 0.013 |  |  |  |
|  | 2.406 | 0.059 |  |  |  |
| 注1：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

- 4.7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6-1、6-2数据采用线性内插法或外延法求得。

表6-1　再现性限（R）（碱熔）

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 再现性限（R）% | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 再现性限（R）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 22.04 | 0.61 | 氧化铽 | 0.058 | 0.022 |
|  | 26.32 | 0.70 |  | 0.241 | 0.029 |
|  | 27.91 | 0.76 |  | 0.251 | 0.040 |
|  | 32.64 | 0.79 |  | 0.735 | 0.079 |
|  | 36.23 | 0.85 |  | 0.756 | 0.081 |
| 氧化铈 | 46.68 | 0.64 | 氧化镝 | 0.064 | 0.024 |
|  | 48.74 | 0.69 |  | 0.096 | 0.026 |
|  | 50.49 | 0.80 |  | 0.283 | 0.036 |
|  | 51.21 | 0.82 |  | 0.759 | 0.054 |
|  | 51.70 | 0.84 |  | 0.772 | 0.056 |
| 氧化镨 | 3.88 | 0.18 | 氧化钬 | 0.056 | 0.014 |
|  | 4.27 | 0.22 |  | 0.079 | 0.035 |
|  | 4.93 | 0.24 |  | 0.145 | 0.036 |
|  | 5.12 | 0.27 |  | 0.271 | 0.057 |
|  | 5.18 | 0.29 |  | 0.760 | 0.076 |
| 氧化钕 | 10.16 | 0.36 | 氧化铒 | 0.056 | 0.020 |
|  | 11.39 | 0.38 |  | 0.178 | 0.041 |
|  | 13.89 | 0.41 |  | 0.245 | 0.047 |
|  | 14.79 | 0.45 |  | 0.735 | 0.072 |
|  | 17.21 | 0.50 |  | 0.745 | 0.074 |
| 氧化钐 | 0.684 | 0.067 | 氧化铥 | 0.054 | 0.018 |
|  | 0.780 | 0.067 |  | 0.060 | 0.023 |
|  | 1.099 | 0.069 |  | 0.244 | 0.047 |
|  | 1.149 | 0.074 |  | 0.251 | 0.050 |
|  | 2.972 | 0.084 |  | 0.744 | 0.066 |
| 氧化铕 | 0.102 | 0.009 | 氧化镱 | 0.050 | 0.013 |
|  | 0.115 | 0.010 |  | 0.063 | 0.016 |
|  | 0.174 | 0.011 |  | 0.244 | 0.044 |
|  | 0.206 | 0.014 |  | 0.727 | 0.053 |
|  | 0.210 | 0.017 |  | 0.749 | 0.058 |
| 氧化钆 | 0.202 | 0.024 | 氧化镥 | 0.053 | 0.019 |
|  | 0.210 | 0.027 |  | 0.054 | 0.020 |
|  | 0.365 | 0.036 |  | 0.252 | 0.036 |
|  | 0.368 | 0.037 |  | 0.730 | 0.040 |
|  | 1.773 | 0.064 |  | 0.751 | 0.042 |
| 氧化钇 | 0.097 | 0.016 |  |  |  |
|  | 0.101 | 0.018 |  |  |  |
|  | 0.251 | 0.027 |  |  |  |
|  | 0.259 | 0.028 |  |  |  |
|  | 2.479 | 0.068 |  |  |  |
| 注1：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

表6-2　再现性限（R）（酸溶）

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 再现性限（R）% | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 再现性限（R）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 21.99 | 0.67 | 氧化铽 | 0.060 | 0.023 |
|  | 26.18 | 0.73 |  | 0.224 | 0.043 |
|  | 27.96 | 0.75 |  | 0.256 | 0.049 |
|  | 32.77 | 0.78 |  | 0.741 | 0.073 |
|  | 36.15 | 0.81 |  | 0.752 | 0.075 |
| 氧化铈 | 46.68 | 0.65 | 氧化镝 | 0.062 | 0.019 |
|  | 48.76 | 0.72 |  | 0.097 | 0.020 |
|  | 50.55 | 0.80 |  | 0.286 | 0.049 |
|  | 51.11 | 0.81 |  | 0.759 | 0.056 |
|  | 51.64 | 0.87 |  | 0.766 | 0.057 |
| 氧化镨 | 3.82 | 0.19 | 氧化钬 | 0.055 | 0.017 |
|  | 4.22 | 0.20 |  | 0.079 | 0.038 |
|  | 4.81 | 0.20 |  | 0.150 | 0.041 |
|  | 5.06 | 0.26 |  | 0.275 | 0.063 |
|  | 5.08 | 0.26 |  | 0.761 | 0.094 |
| 氧化钕 | 10.03 | 0.43 | 氧化铒 | 0.056 | 0.015 |
|  | 11.33 | 0.44 |  | 0.175 | 0.042 |
|  | 14.07 | 0.45 |  | 0.250 | 0.047 |
|  | 14.86 | 0.48 |  | 0.719 | 0.061 |
|  | 17.18 | 0.59 |  | 0.735 | 0.078 |
| 氧化钐 | 0.692 | 0.059 | 氧化铥 | 0.053 | 0.019 |
|  | 0.753 | 0.065 |  | 0.058 | 0.023 |
|  | 1.111 | 0.068 |  | 0.247 | 0.050 |
|  | 1.136 | 0.072 |  | 0.258 | 0.052 |
|  | 3.012 | 0.082 |  | 0.751 | 0.067 |
| 氧化铕 | 0.106 | 0.015 | 氧化镱 | 0.051 | 0.015 |
|  | 0.111 | 0.017 |  | 0.057 | 0.015 |
|  | 0.177 | 0.018 |  | 0.247 | 0.050 |
|  | 0.206 | 0.021 |  | 0.735 | 0.064 |
|  | 0.208 | 0.023 |  | 0.747 | 0.066 |
| 氧化钆 | 0.200 | 0.018 | 氧化镥 | 0.053 | 0.016 |
|  | 0.212 | 0.019 |  | 0.057 | 0.018 |
|  | 0.380 | 0.032 |  | 0.248 | 0.038 |
|  | 0.393 | 0.034 |  | 0.734 | 0.040 |
|  | 1.853 | 0.069 |  | 0.748 | 0.044 |
| 氧化钇 | 0.095 | 0.016 |  |  |  |
|  | 0.096 | 0.017 |  |  |  |
|  | 0.253 | 0.022 |  |  |  |
|  | 0.261 | 0.025 |  |  |  |
|  | 2.406 | 0.066 |  |  |  |
| 注1：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

5   稀土氧化物量的测定 X射线荧光光谱法

- 5.1 方法提要

试料经熔融法制成玻璃样片，通过X射线管产生初级X射线照射到样片表面上，产生特征X射线经晶体分光后，检测器在选择的特征波长相对应得2θ角处测定X射线荧光强度，根据工作曲线和测量的X射线荧光强度，计算出样品中各稀土氧化物的含量。

5.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

5.2.1 无水四硼酸锂。

5.2.2 偏硼酸锂。

5.2.3 硝酸锂。

5.2.4 氧化硼。

5.2.5 溴化铵。

5.2.6 溴化铵溶液：称取溴化铵（5.2.5）4 g溶于200 ml容量瓶里加水至刻度摇匀，此溶液含溴化铵20 mg/mL。

5.2.7 氧化镧w（REO）≥99.50%，w（La2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.8 氧化铈w（REO）≥99.50%，w（CeO2/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.9 氧化镨w（REO）≥99.50%，w（Pr6O11/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.10 氧化钕w（REO）≥99.50%，w（Nd2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.11 氧化钐w（REO）≥99.50%，w（Sm2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.12 氧化铕w（REO）≥99.50%，w（Eu2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.13 氧化钆w（REO）≥99.50%，w（Gd2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.14 氧化钇w（REO）≥99.50%，w（Y2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.15 氧化铽w（REO）≥99.50%，w（Tb4O7/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.16 氧化镝w（REO）≥99.50%，w（Dy2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.17 氧化钬w（REO）≥99.50%，w（Ho2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.18 氧化铒w（REO）≥99.50%，w（Er2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

5.2.19 氧化镧-氧化铈-氧化镨-氧化钕混合物（La-Nd混合REO）：氧化镧（5.2.7 ）2.4 g、氧化铈（5.2.8）4 g、氧化镨（5.2.9）0.4 g、氧化钕（5.2.10）1.2 g，混匀。

5.2.20 氧化钐-氧化铕-氧化钆-氧化钇混合物（Sm-Y混合REO）：氧化钐（5.2.11）1.0 g、氧化铕（5.2.12）1.0 g、氧化钆（5.2.13）1.0 g、氧化钇（5.2.14）1.0 g，混匀。

5.2.21 氧化铽-氧化镝-氧化钬-氧化铒混合物（Tb-Er混合REO）：氧化铽（5.2.15）1.0 g、氧化镝（5.2.16）1.0 g、氧化钬（5.2.17）1.0 g、氧化铒（5.2.18）1.0 g，混匀。

5.2.22 包头矿基体：Li2CO3：0.5191 g，MgO：0.1748 g，Al2O3：0.0981 g，SiO2：0.3887 g，KH2PO4：1.5053 g，ZnSO4：0.4882 g，CaF：2.7732 g，CaO：2.0629 g，TiO2：0.0394 g，MnO2：0.0710 g，Fe2O3：1.5183 g，SrCO3：0.0265 g，ZrO2：0.0044 g，Nb2O3：0.0189 g，Pb3O4+Th2O3：0.0807 g，BaCl2：0.2345 g，混匀。

5.2.23 四川矿基体：Li2CO3：0.9608 g，NaF：2.2368 g，MgO：0.0904 g，Al2O3：0.4378 g，SiO2：1.0861 g，KH2PO4：0.0860 g，ZnSO4：0.2602 g，CaO：0.3194 g，TiO2：0.1990 g，MnO2：0.0593 g，Fe2O3：2.0753 g，SrCO3：0.0524 g，ZrO2：0.0189 g，Nb2O3：0.0195 g，Pb3O4+Th2O3：0.4548 g，BaCl2：1.6434 g，混匀。

5.2.24 独居石基体：MgO：0.0368 g，Al2O3：0.4489 g，SiO2：1.3961 g，KH2PO4：2.5017 g，CaO：0.4362 g，TiO2：1.1100 g，Fe2O3：0.6024 g，ZnSO4：0.0231 g，ZrO2：1.3522 g，Pb3O4+Th2O3：2.0742 g，SrCO3：0.0185 g，混匀。

5.3  仪器设备

5.3.1 X射线荧光光谱仪：Rh靶端窗X光管（功率4 kW）。

5.3.2 熔样机：自动电热熔样机或高频电感熔样机或自动火焰熔样机，熔样机最高温度不小于1250 ℃。

5.3.3 分析天平：感量0.1 mg。

5.3.4 铂黄坩埚（95 %Pt+5 %Au）：要求坩埚底面及内壁平整光滑。

5.3.5 氩甲烷气：含90 %的氩，10 %的甲烷。

5.4  试样

5.4.1 样品的粒度应不大于0.074 mm。

5.4.2 样品经105 ℃~110 ℃干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

5.5 试验步骤

5.5.1 试料

称取0.6 g试样（5.4），精确至0.0001 g。

5.5.2 测定次数

平行做两份试验

5.5.3 仪器工作条件

样品杯自旋，真空光路；钇和铅用细准直器，其他元素用中准直器；峰位测量时间均为20 s，背景测量时间为10 s。其他条件见表7。

表7 元素测量条件

| 元素 | 谱线 | 探测器 | 光管电压 kV | 光管电流 mA | 峰位 /° | 背景1 /° | 背景2 /° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | LA | Flow | 60 | 60 | 82.88 | 85.26 | / |
| Ce | LB1 | Flow | 60 | 60 | 71.60 | 72.96 | / |
| Pr | LB1 | Flow | 60 | 60 | 68.22 | 68.70 | / |
| Nd | LB1 | Flow | 60 | 60 | 65.09 | 65.78 | / |
| Sm | LB1 | Flow | 60 | 60 | 59.48 | 59.98 | / |
| Eu | LB2 | Flow | 60 | 60 | 53.46 | 54.00 | / |
| Gd | LB1 | Flow | 60 | 60 | 54.58 | 55.14 | / |
| Tb | LB2 | Flow | 60 | 60 | 49.39 | 49.75 | / |
| Dy | LB1 | Flow | 60 | 60 | 50.26 | 49.75 | / |
| Ho | LB1 | Flow | 60 | 60 | 48.28 | 47.93 | / |
| Er | LB1 | Flow | 60 | 60 | 46.41 | 47.04 | / |
| Y | KA | Scint. | 60 | 30 | 23.78 | / | / |
| Pb | LB1 | Scint. | 60 | 60 | 28.24 | 27.94 | 28.54 |
| 注：谱线重叠校正：Nd干扰Ce、Eu（浓度校正），Eu干扰Tb，Gd干扰Dy，Pb干扰Y（强度校正），基体吸收主要用La2O3校正。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.4  测定

5.5.4.1 样片制备

准确称取4 g无水四硼酸锂（5.2.1）和2 g偏硼酸锂（5.2.2）于铂黄坩埚（5.3.4）中，均匀覆盖0.5 g硝酸锂（5.2.3）、称取试料（5.5.1）均匀覆盖在其上（试料不可接触埚壁），随后于试料表面均匀覆盖0.5 g氧化硼（5.2.4），滴加0.5 mL溴化铵溶液（5.2.6）。将坩埚放进预加热到1050 ℃的熔样机内熔融19 min，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型样片与坩埚剥离、编号待测。每个样品制备2片样片。熔样机应在熔样过程中自动摇摆、转动坩埚，将气泡赶尽，使样片均匀。

5.5.4.2 标准样片的制备

由于包头矿、四川矿、独居石基体差异大，根据基体不同分别配制系列标准样品，各稀土氧化物的含量见表8。

表8 稀土精矿系列标样氧化物含量                                  m/m%

|  | 基体 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Y2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho203 | Er203 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样01 | 33.80 | 20.00 | 40.00 | 3.00 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样02 | 35.60 | 18.00 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样03 | 45.20 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样04 | 47.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样05 | 44.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样06 | 64.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样07 | 71.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样08 | 70.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样09 | 52.00 | 14.00 | 25.00 | 2.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样10 | 60.00 | 11.00 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样11 | 27.00 | 25.00 | 37.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样12 | 22.00 | 30.00 | 33.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样13 | 49.90 | 7.00 | 23.00 | 5.50 | 13.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00 |
| 标样14 | 49.00 | 16.00 | 18.00 | 6.00 | 7.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00 |
| 标样15 | 43.30 | 13.00 | 21.00 | 4.50 | 11.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00 |
| 标样16 | 55.20 | 9.00 | 16.00 | 4.00 | 9.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |

由此得到配制时基体和氧化物的称样量见表9

表9 稀土精矿系列标样氧化物称样量                            /g

|  | 基体 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3-Eu2O3- Gd2O3-Y2O3混合物 | Tb4O7-Dy2O3- Ho2O3-Er2O3混合物 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样01 | 0.2028 | 0.1200 | 0.2400 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0012 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样02 | 0.2136 | 0.1080 | 0.1800 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0024 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样03 | 0.2652 | 0.0900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0048 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样04 | 0.2820 | 0.0720 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0120 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样05 | 0.2640 | 0.0600 | 0.0720 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0240 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样06 | 0.3840 | 0.0480 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0480 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样07 | 0.4260 | 0.0300 | 0.0480 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0720 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样08 | 0.4200 | 0.0180 | 0.0300 | 0.0060 | 0.0060 | 0.1200 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样09 | 0.3120 | 0.0840 | 0.1500 | 0.0150 | 0.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样10 | 0.3600 | 0.0660 | 0.1320 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样11 | 0.1620 | 0.1500 | 0.2220 | 0.0240 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样12 | 0.1320 | 0.1800 | 0.1980 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样13 | 0.2994 | 0.0420 | 0.1380 | 0.0330 | 0.0780 | 0.0072 | 0.0024 | 0.6000 |
| 标样14 | 0.2940 | 0.0960 | 0.1080 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0192 | 0.0048 | 0.6000 |
| 标样15 | 0.2598 | 0.0780 | 0.1260 | 0.0270 | 0.0660 | 0.0360 | 0.0072 | 0.6000 |
| 标样16 | 0.3312 | 0.0540 | 0.0960 | 0.0240 | 0.0540 | 0.0288 | 0.0120 | 0.6000 |

标样样片制备方法：准确称取无水四硼酸锂（5.2.1）和偏硼酸锂（5.2.2）（质量比2：1）6 g于铂黄坩埚（5.3.4）中，均匀覆盖0.5 g硝酸锂（5.2.3）、按表9各标样编号所示量，分别加入基体和氧化物量（基体和氧化物不可接触埚壁），再均匀覆盖0.5 g氧化硼（5.2.4），滴加0.5 mL溴化铵溶液（5.2.6）。将坩埚放进预加热到1050 ℃的熔样机内熔融19 min，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型样片与坩埚剥离、编号待测。

根据基体不同，分别制备包头矿基体标样、四川矿基体标样和独居石基体标样。

5.5.4.3 工作曲线的绘制

将按5.5.4.2制备的标准样片放入样品杯，按仪器工作条件（5.5.3）测量，选定数学模型进行回归分析，确定工作曲线。

4.5.4.4 试样片测定

将按5.5.4.1制备的标准样片放入样品杯，按仪器工作条件（5.5.3）进行测定，取平均值。

5.6  精密度

5.6.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2024年由7家试验室对9个不同稀土元素氧化物量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土元素氧化物量在重复性条件下独立测定6次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.6.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表10数据采用线性内插法或外推法求得。

表10  重复性限(r)

| 氧化物 | 质量分数/% | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数/% | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 8.17 | 0.09 | 氧化铕 | 0.02 | 0.01 |
|  | 10.43 | 0.10 |  | 0.05 | 0.02 |
|  | 10.45 | 0.11 |  | 0.06 | 0.02 |
|  | 11.96 | 0.07 |  | 0.07 | 0.02 |
|  | 12.40 | 0.09 |  | 0.09 | 0.02 |
|  | 15.01 | 0.16 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 21.69 | 0.13 |  | 0.16 | 0.03 |
|  | 23.99 | 0.12 |  | 0.18 | 0.04 |
|  | 26.08 | 0.26 |  | 0.26 | 0.03 |
| 氧化铈 | 14.63 | 0.09 | 氧化钆 | 0.14 | 0.01 |
|  | 19.99 | 0.25 |  | 0.16 | 0.01 |
|  | 21.57 | 0.09 |  | 0.17 | 0.01 |
|  | 24.40 | 0.10 |  | 0.19 | 0.01 |
|  | 26.28 | 0.05 |  | 0.22 | 0.01 |
|  | 27.24 | 0.20 |  | 0.23 | 0.01 |
|  | 28.45 | 0.17 |  | 0.88 | 0.03 |
|  | 31.71 | 0.20 |  | 1.02 | 0.04 |
|  | 34.71 | 0.50 |  | 1.03 | 0.04 |
| 氧化镨 | 1.33 | 0.02 | 氧化钇 | 0.07 | 0.01 |
|  | 1.87 | 0.05 |  | 0.08 | 0.01 |
|  | 2.13 | 0.04 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 2.25 | 0.05 |  | 0.15 | 0.01 |
|  | 2.32 | 0.04 |  | 0.15 | 0.01 |
|  | 2.44 | 0.06 |  | 0.16 | 0.01 |
|  | 2.52 | 0.06 |  | 1.51 | 0.02 |
|  | 2.53 | 0.04 |  | 1.54 | 0.02 |
|  | 2.76 | 0.05 |  | 2.40 | 0.02 |
| 氧化钕 | 5.18 | 0.04 | 氧化铽 | 0.14 | 0.01 |
|  | 6.14 | 0.09 |  | 0.20 | 0.02 |
|  | 6.15 | 0.07 |  | 0.24 | 0.02 |
|  | 6.57 | 0.04 | 氧化镝 | 0.35 | 0.01 |
|  | 7.06 | 0.10 |  | 0.37 | 0.01 |
|  | 7.33 | 0.11 |  | 0.46 | 0.02 |
|  | 7.95 | 0.08 | 氧化钬 | 0.09 | 0.01 |
|  | 8.61 | 0.08 |  | 0.11 | 0.01 |
|  | 9.59 | 0.06 |  | 0.13 | 0.01 |
| 氧化钐 | 0.35 | 0.02 | 氧化铒 | 0.11 | 0.01 |
|  | 0.43 | 0.01 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 0.48 | 0.02 |  | 0.17 | 0.01 |
|  | 0.49 | 0.02 |  |  |  |
|  | 0.55 | 0.03 |  |  |  |
|  | 0.59 | 0.02 |  |  |  |
|  | 1.18 | 0.04 |  |  |  |
|  | 1.29 | 0.02 |  |  |  |
|  | 1.52 | 0.02 |  |  |  |
| 注1：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |

5.6.3  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表11数据采用线性内插法或外推法求得。

表11  再现性限(R)

| 氧化物 | 质量分数/% | 再现性限(R)/% | 氧化物 | 质量分数/% | 再现性限(R)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 8.17 | 0.09 | 氧化铕 | 0.02 | 0.01 |
|  | 10.43 | 0.10 |  | 0.05 | 0.02 |
|  | 10.45 | 0.12 |  | 0.06 | 0.02 |
|  | 11.96 | 0.07 |  | 0.07 | 0.02 |
|  | 12.40 | 0.09 |  | 0.09 | 0.02 |
|  | 15.01 | 0.17 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 21.69 | 0.14 |  | 0.16 | 0.03 |
|  | 23.99 | 0.13 |  | 0.18 | 0.04 |
|  | 26.08 | 0.28 |  | 0.26 | 0.03 |
| 氧化铈 | 14.63 | 0.10 | 氧化钆 | 0.14 | 0.01 |
|  | 19.99 | 0.26 |  | 0.16 | 0.02 |
|  | 21.57 | 0.10 |  | 0.17 | 0.01 |
|  | 24.40 | 0.10 |  | 0.19 | 0.02 |
|  | 26.28 | 0.06 |  | 0.22 | 0.02 |
|  | 27.24 | 0.22 |  | 0.23 | 0.02 |
|  | 28.45 | 0.18 |  | 0.88 | 0.03 |
|  | 31.71 | 0.22 |  | 1.02 | 0.04 |
|  | 34.71 | 0.54 |  | 1.03 | 0.04 |
| 氧化镨 | 1.33 | 0.02 | 氧化钇 | 0.07 | 0.01 |
|  | 1.87 | 0.06 |  | 0.08 | 0.01 |
|  | 2.13 | 0.04 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 2.25 | 0.05 |  | 0.15 | 0.01 |
|  | 2.32 | 0.04 |  | 0.15 | 0.01 |
|  | 2.44 | 0.07 |  | 0.16 | 0.01 |
|  | 2.52 | 0.07 |  | 1.51 | 0.02 |
|  | 2.53 | 0.05 |  | 1.54 | 0.02 |
|  | 2.76 | 0.06 |  | 2.40 | 0.02 |
| 氧化钕 | 5.18 | 0.04 | 氧化铽 | 0.14 | 0.01 |
|  | 6.14 | 0.09 |  | 0.20 | 0.02 |
|  | 6.15 | 0.07 |  | 0.24 | 0.02 |
|  | 6.57 | 0.05 | 氧化镝 | 0.35 | 0.02 |
|  | 7.06 | 0.11 |  | 0.37 | 0.01 |
|  | 7.33 | 0.11 |  | 0.46 | 0.02 |
|  | 7.95 | 0.08 | 氧化钬 | 0.09 | 0.01 |
|  | 8.61 | 0.09 |  | 0.11 | 0.01 |
|  | 9.59 | 0.06 |  | 0.13 | 0.01 |
| 氧化钐 | 0.35 | 0.02 | 氧化铒 | 0.11 | 0.01 |
|  | 0.43 | 0.02 |  | 0.12 | 0.01 |
|  | 0.48 | 0.02 |  | 0.17 | 0.01 |
|  | 0.49 | 0.02 |  |  |  |
|  | 0.55 | 0.03 |  |  |  |
|  | 0.59 | 0.02 |  |  |  |
|  | 1.18 | 0.04 |  |  |  |
|  | 1.29 | 0.02 |  |  |  |
|  | 1.52 | 0.02 |  |  |  |
| 注1：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |  |  |  |