中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—202X

硬质合金 硬质涂层厚度的测定

X射线荧光光谱法

Hardmetals—Determination of hard coating thickness —X-ray fluorescence spectrometric method

（讨论稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.160

- CCS H 16

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：赣州澳克泰工具技术有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、中南大学、厦门金鹭特种合金有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、成都美奢锐新材料有限公司、南昌硬质合金有限责任公司

本文件主要起草人:

硬质合金 硬质涂层厚度的测定 X射线荧光光谱法

1 范围

本文件规定了用X射线荧光光谱法测量硬质合金制品的涂层厚度的方法。

本文件适用于涂层与基体存在不同金属元素的硬质合金制品涂层厚度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16921-2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱法

GB/T 36591-2018 硬质合金制品的涂层金相检测方法

JB/T 7707-1995 离子膜硬膜厚度试验方法 球磨法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 X射线荧光  X-ray fluorescence

- 高强度入射X射线撞击置于入射光束路径上的材料时产生的二次辐射。

- 注：此二次发射具有该材料的波长和能量特征。

- 3.2 计数率  Count rate

每单位时间仪器记录辐射脉冲的数目。

- 3.3 饱和厚度  saturation thickness

即为超过时，荧光强度不再产生任何可察觉的变化的厚度。

注：饱和厚度取决于荧光辐射的能量或波长、材料的密度和原子序数、入射角度以及材料表面的荧光辐射。

- 3.4 归一化计数率  saturation thickness

将计数率进行归一化数据处理后的数值。将无覆盖层的基体的特征计数率计为0，而无限厚度的涂层材料的特征计数率为1。

- 3.5 基体  matrix

被一种覆盖层直接沉积的材料。

4 原理

每种元素的原子都具有其本身独有的电子排列，对于给定的特征X射线，其能量取决于该原子的原子序数，因此，涂层材料与基体材料由不同元素组成，将产生不同辐射特征的X射线荧光。通过X射线荧光测厚仪对不同元素发出的特征X射线荧光进行能量分辨和强度的检测，可以确定材料的特性，从而测定涂层厚度。

5 仪器设备

- 5.1 X射线荧光测厚仪：锰元素在5.89KeV能量位置的峰，分辨率优于170eV。

- 5.2采用不同硬质合金基体的硬质涂层的系列校准样块。

- 5.3仪器自检的参考标样。

- 5. 4 仪器的元素测量范围应覆盖涂层及基体的金属元素。

6 仪器的校准

校准是仪器测量的先决条件，校准的目的是使被测样品涂层厚度对X射线荧光发射强度之间建立准确的关系。

- 6.1 校准模式的选择

各类型的X射线荧光测厚仪都具有若干种校准模式，应按涂层和基体的类型选用适当的校准模式。

- 6.2 校准模式的输入

选定相应的校准模式后，将采用相应的存储器按规程输入校准模式。当采用系列校准样块进行校准时，应采用与被测样品完全一致的条件（包括准直器规格、相同涂层和基材以及测量时间等）。在校准程序结束后，进入测量模式。

- 7 校准样块

- 7.1 校准样块，用于绘制校准曲线和质量控制。校准过程采用的校准样块，通常包括硬质合金及涂层中含有元素的固态纯物质、未覆盖的硬质合金基体、具有厚度梯度的系列样块。

- 7.2 系列校准样块应具有已知厚度的均匀涂层，且涂层结构、成分是已知的。其涂层厚度应有适当的梯度，且厚度范围应覆盖被测样品的测量范围。涂层测量区域应大于仪器的测量光斑尺寸，且区域内不应有影响测量结果的脏点、划伤、破损、腐蚀存在。

- 7.3 系列校准样块制备与厚度测量

- 7.3.1在多个硬质合金基体样块表面沉积不同厚度的相同结构、成分的涂层，制备无几何台阶的涂层厚度校准样块。无几何台阶的校准样块，可在X射线荧光测厚仪上通过与具有更高准确度等级的标准块进行比较测量，也可参考GB/T 36591-2018或JB/T 7707-1995进行测量定值。

- 7.3.2在硬质合金基体样块表面包覆其他金属箔，仅暴露待测量区域用于涂层沉积，制备具有几何台阶的涂层厚度校准样块。具有几何台阶形貌的校准样块，一般采用低测力、触针扫描式的台阶仪、光学轮廓仪或原子力显微镜等仪器进行测量定值。

- 8 实验步骤

- 8.1 实验室的环境条件应满足相应的仪器要求，仪器开机后应进行运行检查，包括防护的可靠性、移动台、激光对位等功能的可靠性。仪器开机预热30min达到稳定状况后，方可进行测量。

- 8.2 用参考标样进行自检，以保证仪器正常使用。校准按第6章规定的程序进行，应采用与被测样品具有相同基体和涂层的系列校准样块进行仪器校准。通过重复测量校准样块，周期性或一个测量系列前校核仪器校准。当厚度测量误差超过厚度的10%时，应重新校准仪器。

- 8.3 清洁待测表面，保证无外来污染物，尤其不应有油脂，可用无水乙醇或丙酮对表面进行清洗擦拭。

- 8.4 仪器进入测量模式，测试点的选择应具有代表性，每个样品的测试应不低于3个测试点，以求平均厚度的准确性。

- 9  影响测量结果的因素

9.1 计数统计

由于X射线光子的产生是在随机情况下进行的，因而在一固定时间内发射的光子数量不一定相同，所有放射性测量中都会出现统计误差，这一统计误差与计数时间长短有关。

9.2 合金或化合物涂层厚度测量

合金或化合物涂层的厚度测量取决于涂层的成分，所以，必须在测量厚度之前知道或认定其成分或者测量其成分。被测样品与校准样块的涂层成分差异会降低厚度测量的准确性。

9.3 多层测量

如果多层涂层存在不同的元素，只要内层的特征X射线发射不完全被外层吸收，则可以测量一层以上的涂层。但如果多层涂层含有同一种元素，且要通过测量这一元素的X射线荧光强度得到涂层的总厚度，则多层涂层的元素成分区别会引入更大的厚度测量误差。因此，必须在测量厚度之前知道或认定涂层层数及每层成分。

9.4 涂层厚度

在所有的情况下，测量的最好或灵敏的范围大约在0.3~0.8的归一化计数率标度之间。因此，要在整个厚度范围得到最好的测量精度，宜用0.3~0.8的的归一化计数率值的校正标准。当涂层厚度对应的归一化计数率超出0.3~0.8的范围，在给定时间内测量精度迅速下降，超过饱和厚度时，准确度急剧下降。一般来说，其饱和厚度因涂层材料的不同而异。

9.5 样品曲率

厚度的测量应在平面上进行，若不可避免地要在曲面上测量厚度时，宜选择更小尺寸的准直器或光束限制孔，使得被测试曲面的曲面特性近似符合平表面。

9.6 基体成分

在下列情况下，基体组成差别可忽略不计：a)基体发射的荧光X射线不侵入涂层能量的特征能带；b)基体材料的荧光X射线不能激发涂层材料。否则，校正标准块或参考标准块的基体成分应和待测样品的基体成分相同。

- 10  结果表示

强度值（计数率）向厚度的转换，仪器可自动进行。除非另有规定，厚度测量结果用μm表示。在被测涂层的极限厚度范围内，允许误差小于10%。

- 11  测试报告

测试报告应包括下列内容：

- 检测单位名称

- 本文件编号

- 测量日期

- 试样上测量位置

- 测试结果

- 可能影响报告结果的因素

- 最近期的校准证书或其他科接受的参考标准块的使用及溯源。

_________________________________