标准意见汇总处理表

标准项目名称：铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法

承办人：周专  第1页共2页

标准项目负责起草单位：大冶有色设计研究院有限公司         联系电话：15871156301        2025年2月10日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 1150℃熔样，仍无法消除Cr对结果的影响，建议适当减少称样量进行实验。 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5.1 | 铜精矿还原力较高，火试金实验中，受坩埚容量体积限制，硝酸钾量加入最大量在30g左右，而25g样品所需硝酸钾量大大超过允许值，给实验增添了很多不确定风险，建议减少最大允许称样量。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 采纳 | 试样中含硫高时，可以适当减少称样量 |
|  | 5.5.1 | 在bi干扰试验中，所得结论为减少称样量可减少铋的影响，但方法称样量选择为15-25g，建议减小最小允许称样量来满足铋高样品的需求 | 北矿检测技术有限公司、江西 | 采纳 |  |
|  | 5.5.1 | 配料比渣型实验中，选取的称样量均为15g，但此方法规定称样量为15-25.0g，建议增加15-25g配料比渣型试验，在方法中最大称样量25g时，铜精矿的铜含量在40%~50%时，方法中所列配料比有灰吹失败的可能性。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 部分采纳 | 铜精矿的铜含量在大于40%时，可以适当减少称样量 |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意，具体补正分析步骤可参考行业标准YS/T 3041.1-2021《火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料中银量的校正方法 第1部分：全流程回收率法》，在文本中补正部分可以直接引用此标准号，不进行步骤描述。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 部分采纳 |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意，样品检测时，全过程随同样品带相应的纯银样品，通过纯银样品的回收率来修正银测定结果。 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意增加系数补正测定银含量， | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 不同意 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |
|  | 5.5关于是否增加系数补正法测定银含量的意见 | 同意,火试金法测定，增加银含量测定补正系数的建议。我单位认为可以增加补正系数测定银含量作为备选，原标准的补正实验建议保留并作为仲裁方法。 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5和5.6.2 | 公式单位有问题 | 金川 | 采纳 |  |
|  | 5/6 | 建议计算公式对结果的小数位数（或有效位数）保留做规定，与测定范围的数值表示对应 | 株洲冶炼集团质量检测中心 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 分金液杂质检测项目为铅、铋、钙、镁、铂、钯。验证过程中， 1#～7#试样分金液中铅、铋、钙、镁、铂、钯、铅、铋、钙、镁含量均较低，建议分金液中不扣减杂质。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳 | 不同的火试金炉、灰吹炉、灰皿，在熔样灰吹的试验过程中杂质含量都不同。 |
|  | 6.5 | 方法草案“6.5.2预熔融：按附录B进行预熔融，保证铅扣质量在30g～45g”、“6.5.5熔融：称量铅扣，如果铅扣质量小于30g或大于45g，则废弃铅扣和熔渣，重新调整氧化剂的量配料，重新试金（见附录B）”。考虑日常检测中铅扣25～50g富集效果均较好，方法也进行二次富集，建议在二次富集的前提下适当放宽一次富集试金铅扣的重量范围。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳 | 铅扣质量规定在30g～45g是比较理想的，铅扣太小银量的损失较大。 |
|  |  | 无 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 阳新弘盛铜业有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
|  |  | - 无 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 国标(北京)检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：17个。

②收到“征求意见稿”后，回函的单位数：17个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。

④没有回函的单位数：9个。