| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | “通过计算得到各杂质元素的含量”，改为“通过计算得到各痕量元素的含量”。 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | “去离子水”改为“水” | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 5.7 | “进行精确质量校正”改为“进行质量校正” | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 8.1 | “分析前用高纯氮气吹干待测”改为“分析前用高纯氮气吹干备用” | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 2 | 标准号和标准名称之间应有空格 | 中铝郑轻院 | 采纳 |  |
|  | 4 | 增加“由各待测元素的相对灵敏度因子”通过计算得到各杂质元素的含量 | 中铝郑轻院 | 采纳 |  |
|  | 8.1 | 用超纯水反复冲洗，这里的超纯水在试剂或材料里没有说明，建议把超纯水反复冲洗的描述去掉。 | 国核锆铪 | 采纳 |  |
|  | 8.1 | 吹干样品不止是用氮气，也可以用空气吹干、烘干或者自然晾干 | 国核锆铪 | 部分采纳 | 修改描述 |
|  | 6.3 | “测定时要求同位素58Ni的信号强度不小于1×109cps，峰形符合分辨率要求”这个要求建议写到8.4里面。 | 北矿新材科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | 含量范围0.010 mg/kg～100 mg/kg之间，保留两位有效数字；含量为100 mg/kg，保留三位有效数字。这里没有必要为了一个100单独规定一条修约规则。 | 北矿新材科技有限公司 | 不采纳 | 100 mg/kg是三位有效数字 |
|  | 5.5 | 液氮（体积分数不小于99.999%），液氮起冷却作用，是否需要如此纯度？ | 中国计量科学研究院 | 不采纳 | 液氮的国标纯度是99.999%，没有更低纯度的液氮 |
|  | 5.6 | “利用有证或具有溯源性的镍合金标准物质/样品得出待测元素的相对灵敏度因子RSFx”改为“利用有证或具有溯源性的镍合金标准物质/样品计算得到待测元素的相对灵敏度因子RSFx” | 中国计量科学研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.7 | 建议给出高纯钽或黄铜的规格或元素信息 | 中国计量科学研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.8 | 建议给出高纯钽的规格或元素信息 | 中国计量科学研究院 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 建议将“表1 待测元素质量数和测定分辨率”改为“表1 待测元素测定推荐质量数及分辨率” | 中国计量科学研究院 | 采纳 |  |
|  | 7 | 建议将“高流速辉光放电质谱仪”、“低流速辉光放电质谱仪”改为“高速流辉光放电质谱仪”、“低速流辉光放电质谱仪” | 中国计量科学研究院 | 采纳 |  |
|  | 8.2.2 | 建议将“调节到分析所需的质量分辨能力”改为“调节到分析所需的质量分辨率” | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.2 | 公式中的参数都应给出单位 | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 该方法缺少“Hg”元素，镍合金如N06625等产品标准要求检测Hg元素。 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 不采纳 | N06625是美国ASTM的镍合金牌号，对应中国的牌号是NCr22-9-3.5，并没有对Hg含量进行限定 |
|  | 1 | 建议罗列出32种痕量元素具体是哪些，方便读者快速阅读。 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 不采纳 | 表1详细列举了元素种类 |
|  | 5.7 | 增加高纯钽、黄铜的纯度要求 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 部分采纳 | 可以增加高纯钽的纯度要求，黄铜本身是合金，不好对纯度提要求 |
|  | 8.4.3 | 调节参数至所需的质量分辨率，修改为中分辨率不低于3000，高分辨率不低于8000，与6.1对应 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7 | 块状样品尺寸前面加“建议”，不要在文本中将样品尺寸的要求固定 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.2 | 定量分析公式1中，建议待测元素X的RSF值的计算结合标准值和测试值 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心 | 采纳 |  |
|  | 9 | 实验数据处理给出公式待测元素X的质量分数如何计算 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心 | 不采纳 | 分析结果由计算机直接给出，不需要手动计算。 |
|  | 10 | 表4和表6中相对偏差的单位应是% | 福建阿石创 | 采纳 |  |
|  | 4 | “各元素同位素质量数”改成“各元素质量数” | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.4 | 氩气体积分数不小于99.999%应该改为99.9999% | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 不采纳 | 不同型号的仪器所用气体纯度要求不同，如Element GD设备所使用的氩气体积分数为99.999%，考虑到市场上几种主流的设备，标准文本中氩气纯度写最低标准 |
|  | 5.5 | 用于样品池制冷的液氮纯度99.9%即可 | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 不采纳 | 液氮的国标纯度是99.999%，没有99.9%的液氮 |
|  | 6.3 | “推荐测定的同位素质量数”改为“推荐测定的元素质量数” | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | “同位素58Ni的信号强度”改为“中分辨下58Ni的信号强度” | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | Yb的同位素是否可以选择174Yb？ | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 不采纳 | 质量数174处除了174Yb之外，还有174Hf同量异位素干扰 |
|  | 8.3.2 | 镍合金标准物质/样品要与待测样品是同一牌号的 | 宁波新材料测试评价中心有限公司 | 采纳 |  |
|  |  |  | 中科院上海硅酸盐研究所 | 无意见 |  |
|  |  |  | 北矿院 | 无意见 |  |
|  |  |  | 宁夏东方钽业 | 无意见 |  |

说明：

（1）发送《征求意见稿》的单位数：13个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：13个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0个。