中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

JJF（有色金属）XXXX—20XX

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用

落砂试验机校准规范

（预审稿）

Calibration Specification for Shot Blasting Testing Machines for Anodic Oxide Film of Aluminum Alloy and Organic Polymer Film

20XX-XX-XX发布                                20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准规范

Calibration Specification for Shot Blasting Testing Machines for Anodic Oxide Film of Aluminum Alloy and Organic Polymer Film

JJF（有色金属） xxxx—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：广东省科学院工业分析检测中心

参加起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

5 校准条件	（3）

5.1 环境条件	（3）

5.2 测量标准	（3）

6 校准项目和校准方法	（3）

6.1 校准项目	（3）

6.2 校准方法	（3）

7 校准结果表达	（4）

8 复校时间间隔	（5）

附录A 校准原始记录参考格式	（6）

附录B 校准证书内页参考格式	（7）

附录C 导管长度偏差测量结果不确定度评定示例	（8）

# 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 12967.1-2020《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第1部分：耐磨性的测定》和YS/T 1186-2017《铝表面阳极氧化膜与有机聚合物膜耐磨性能测试用落砂试验仪》的技术内容。

本规范为首次发布。

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准规范

# 1 范围

本规范适用于铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机的校准。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机（以下简称落砂试验机）用于铝表面的阳极氧化膜、阳极氧化电泳涂漆复合膜以及有机聚合物喷涂膜的耐磨性能测试。

落砂试验机的工作原理是通过选用规定的磨料，在规定的高度自由下落冲刷试样表面，直至磨穿膜层，以落砂时间和下落磨料质量或体积来评定膜层的耐磨性能。

根据适用的测试膜层种类和磨料类型，落砂试验机可分为A型和B型，其结构示意图如图1、图2所示。

图 1 A型落砂试验机结构示意图

1—基准面；2—支架底座；3—支架支撑杆；4—导管；5—开关；6—二级漏斗；

7—一级漏斗；8—磨料流速调节器；9—试样固定架；10—收料箱

图 2 B型落砂试验机结构示意图

1—进料箱；2—支架支撑杆；3—导管；4—开关；5—漏斗；6—真空系统；

7—试样固定架；8—支架底座；9—收料箱；10—基准面

落砂试验机类型及其适用的测试膜层种类和磨料类型见表1。

表 1落砂试验机类型及其适用的测试膜层种类和磨料类型

| 落砂试验机类型 | 适用的测试膜层种类 | 适用的磨料类型 |
| --- | --- | --- |
| A型 | 阳极氧化膜、阳极氧化电泳涂漆复合膜 | 碳化硅 |
| B型 | 有机聚合物喷涂膜 | 标准砂 |

# 4 计量特性

根据试验原理，落砂试验机对试验结果产生影响的重要几何尺寸包括导管内径、导管长度和试样固定架倾角，其计量特性见表2。

表 2落砂试验机计量特性

| 校准项目 | 标称值 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A型 | B型 |  |
| 导管内径偏差 | 20.0 mm | 19.0 mm | ±0.5 mm |
| 导管长度偏差 | 970 mm | 914 mm | ±1 mm |

| 试样固定架倾角偏差 | 45.0° | ±1° |
| --- | --- | --- |

# 5 校准条件

# 5.1 环境条件

a）环境温度：（10～35）℃；

b）相对湿度：≤ 80 %；

c）避风环境且周围无振动介质。

# 5.2 测量标准

测量标准及技术要求见表3。

表 3测量标准及技术要求

| 测量标准 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 内径千分尺 | MPE：±0.01 mm |
| 钢直尺 | MPE：±0.2 mm |
| 数显倾角仪 | MPE：±0.2° |

注：校准时可选用以上测量标准，也可以选用符合技术要求的其它测量装置。

# 6 校准项目和校准方法

# 6.1 校准项目

校准项目包括导管内径偏差、导管长度偏差、试样固定架倾角偏差。

# 6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

落砂试验机外观应无破损、锈蚀，标识清晰，各部件安装稳固，无松动。

6.2.2 导管内径偏差

清洁导管内壁，确保无残留磨料。使用内径千分尺在导管下端出料口位置测量内径，重复测量3次，按公式（1）计算导管内径偏差。

Δφ=i=1nφin−φs                            （1）

式中：

Δφ——导管内径偏差，mm；

φi——导管内径第i次测量结果，mm；

φs——导管内径标称值，mm；

n——测量次数，n=3。

6.2.3 导管长度偏差

将钢直尺零刻度线与导管端头对齐，测量导管总长度，重复测量3次，按公式（2）计算导管长度偏差。

ΔL=i=1nLin−Ls                           （2）

式中：

ΔL——导管长度偏差，mm；

Li——导管长度第i次测量结果，mm；

Ls——导管长度标称值，mm；

n——测量次数，n=3。

6.2.4 试样固定架倾角偏差

将数显倾角仪贴合试样固定架表面，测量试样固定架与基准面的实际夹角。重复测量3次，按公式（3）计算试样固定架倾角偏差。

Δθ=i=1nθin−θs                           （3）

式中：

Δθ——试样固定架倾角偏差，°；

θi——试样固定架倾角第i次测量结果，°；

θs——试样固定架倾角标称值，°；

n——测量次数，n=3。

# 7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书， 校准证书至少应包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用的测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

# 附录A

# 校准原始记录参考格式

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准原始记录

委托方                                              校准日期

原始记录编号                            证书编号

仪器名称                      型号规格                仪器编号

制造厂                        校准地点

环境温度            ℃        相对湿度            %     其他

依据                                     其他

| 主要测量标准 | 名称 | 型号规格 | 精度等级 | 编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |

外观：

| 校准项目 | 技术要求 |  | 测量值 |  |  | 平均值 | 偏差 | 扩展不确 定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | MPE | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 导管内径偏差 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导管长度偏差 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样固定架倾角偏差 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页参考格式

证书编号××××××—××××

校准结果

| 校准项目 | 技术要求 |  | 校准结果 | 扩展不确 定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | MPE |  |  |
| 导管内径偏差 mm |  |  |  |  |
| 导管长度偏差 mm |  |  |  |  |
| 试样固定架倾角偏差 ° |  |  |  |  |

# 附录C

# 导管长度偏差测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 校准设备

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机，型号为A型。

C.1.3 测量标准

钢直尺，分辨力为0.1 mm，最大允许误差为±0.2 mm。

C.1.4 校准方法

本规范6.2.3。

C.2 测量模型

测量模型见公式（C.1）。

ΔL=i=1nLin−Ls                          （C.1）

式中：

ΔL——导管长度偏差，mm；

Li——导管长度第i次测量结果，mm；

Ls——导管长度标称值，mm；

n——测量次数，n=3。

C.3 不确定度来源分析

导管长度偏差测量结果不确定度来源有：

- 导管长度测量重复性引入的标准不确定度u1；

- 钢直尺分辨力引入的标准不确定度u2；

- 钢直尺测量误差引入的标准不确定度u3。

C.4 导管长度偏差测量结果不确定度评定

C.4.1 导管长度测量重复性引入的标准不确定度u1

在相同条件下，用同一钢直尺对导管长度重复测量10次，测量结果见表C.1。

表 C.1导管长度重复测量数据

| 测量序号i | 测量值Li mm | 平均值L mm | 标准偏差s(Li) mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 970.1 | 970.3 | 0.12 |
| 2 | 970.3 |  |  |
| 3 | 970.2 |  |  |
| 4 | 970.4 |  |  |
| 5 | 970.4 |  |  |
| 6 | 970.4 |  |  |
| 7 | 970.1 |  |  |
| 8 | 970.3 |  |  |
| 9 | 970.3 |  |  |
| 10 | 970.2 |  |  |

根据表C.1的数据，得到导管长度重复性测量试验标准偏差为0.12 mm。每次校准对导管长度进行3次测量，故测量重复性引入的标准不确定度为

u1=s(Li)n=0.12 mm3=0.070 mm

C.4.2 钢直尺分辨力引入的标准不确定度u2

钢直尺的分辨力为δ=0.1 mm，区间半宽a=0.05 mm，服从均匀分布，取k=3，则钢直尺分辨力引入的标准不确定度为

u2=ak=0.05 mm3=0.029 mm

重复性和分辨力引入的不确定度取较大者，u2<u1，故u2忽略不计。

C.4.3 钢直尺测量误差引入的标准不确定度u3

钢直尺的最大允许误差MPE为±0.2 mm，区间半宽a=0.2 mm，服从均匀分布，取k=3，则钢直尺测量误差引入的标准不确定度为

u3=ak=0.2 mm3=0.12 mm

C.4.4 合成标准不确定度uc

由各分量的标准不确定度，可以计算得合成不确定度

uc=u12+u32=0.0702+0.122 mm=0.14 mm

C.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，其扩展不确定度为

U=k⋅uc=2×0.14 mm=0.28 mm