ICS 77.120.99

CCS H 14
GB/T ××××—200×

                                                          XB/T XXX.1—202X

    XB

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是XB/T XXX.X-202X《稀土硫化物化学分析方法》的第1部分。XB/T XXX.X-202X包含以下部分：

——第1部分：硫含量的测定；

——第2部分：锂、锌、钠、硅含量的测定。


请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院、四川省乐山锐丰冶金有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心。
本文件主要起草人：李佳、刘丹娜、张丽伟、田世艳、邢嵘嵘、徐艳艳、温斌、魏晖、刘芳、王东杰、秦丽、闫晨、朱霓、唐莉福、陈冲、徐宁、王芳、尹昌慧、边敏娟、刘艳。

引  言

本文件所提稀土硫化物包括硫化稀土及硫氧化稀土。稀土硫化物具有多样的晶体结构和独特的光、电、磁及良好的导电、热电、催化等性能，广泛应用于颜料、能源材料(如锂电池电极材料、电容器电极材料等)、光催化材料、热电材料、光学材料等领域。根据检测对象和检测方法的不同，本系列标准由2个部分构成：

——第1部分：硫含量的测定；
——第2部分：锂、锌、钠、硅含量的测定。

本系列标准是按稀土硫化物生产、贸易中涉及的关键指标依次设立，各部分包括多种检测方法。本系列标准明确了方法的适用范围，规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经过对多个实验室反复多次的试验和验证获得精密度数据，保证了标准在使用过程中实验室间数据的一致性和可比性，为稀土硫化物产品的质量控制提供严谨、规范的技术手段，适应稀土硫化物的生产和贸易需求，促进稀土产业的持续健康发展。

硫作为主要阴离子，与稀土阳离子共同构建晶体结构，决定晶格类型，影响材料的物理性能，提高材料的化学稳定性和抗氧化性，使得稀土硫化物有丰富的应用。第1部分采用了经典的化学分析方法，方法1硫酸钡重量法及方法2碘量法。两种方法在依据配套产品标准的基础上，针对符合现有稀土硫化物生产工艺特点的产品进行了试验研究，确定了各条件参数，实现了5.00%~35.00%硫含量的测定，为稀土硫化物化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。
稀土硫化物化学分析方法

第1部分：硫含量的测定

　范围

本文件描述了稀土硫化物中硫含量的测定方法。

本文件适用于稀土硫化物中硫含量的测定。

本文件共包含两个方法：方法1硫酸钡重量法，适用于全硫含量的测定；方法2碘量法，适用于负二价硫含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00%~35.00 %。

　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法
GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

　方法1 硫酸钡重量法

4.1 方法提要

试料经无水碳酸钠和过氧化钠熔融，热水浸取，碱沉淀分离镍、稀土等金属离子，滤液在pH1~3的酸性条件下，使用氯化钡溶液沉淀硫酸根。经过滤、洗涤和灰化后，于800 ℃灼烧至恒重，计算全硫含量。
4.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T 6682规定的二级水。
4.2.1 无水碳酸钠。

4.2.2 过氧化钠。

4.2.3 盐酸（ρ= 1.19 g/mL）。

4.2.4 过氧化氢 [
[image: image1.wmf]w

 (H2O2) ≥ 30%]。

4.2.5 氨水（1+9）。

4.2.6 盐酸（1+1）。

4.2.7 盐酸（1+9）。

4.2.8 碳酸钠洗液（20 g/L）。

4.2.9 甲基红指示剂：称取0.1 g甲基红，溶于100 mL乙醇溶液（3+2）中。

4.2.10 氯化钡溶液（200 g/L），用时配制，经慢速滤纸过滤后备用。

4.2.11 硝酸银溶液（10 g/L）。
4.3 样品

样品开封后立即称量。

4.4 试验步骤

4.4.1试料

按表1称取样品（4.3），精确至0. 0001 g。
表1 试料量

	全硫的质量分数

%
	试料量
g

	5.00~15.00
	0.30

	>15.00~35.00
	0.10


4.4.2 平行试验

平行做两份试验。

4.4.3 空白试验

随同试料（4.4.1）做空白试验。

4.4.4 分析试液的制备

4.4.4.1将试料（4.4.1）置于盛有3 g无水碳酸钠（4.2.1）的30 mL镍坩埚中，覆盖1.5 g过氧化钠（4.2.2），在电炉板上预热，盖好坩埚盖，于750℃马弗炉中熔融10min~15min（中间取出摇动一次）。取出稍冷，用水冲洗坩埚底部。

4.4.4.2将坩埚放入预先盛有100 mL热水的烧杯中浸取。待剧烈反应停止后，用水冲洗坩埚外壁，加入2 mL盐酸（4.2.6）洗涤坩埚，用水洗净坩埚及坩埚盖，控制清洗后烧杯中溶液体积约150 mL，加入2 mL过氧化氢（4.2.4），煮沸2min。稍冷，用中速定量滤纸过滤，滤液收集于烧杯中，以热的碳酸钠洗液（4.2.8）洗涤烧杯2次~3次、沉淀8次~10次，总体积不小于250 mL。
4.4.5 测定

4.4.5.1向滤液（4.4.4.2）中加入少量滤纸纸浆，加入1~2滴甲基红指示剂（4.2.9），滴加盐酸（4.2.6）使溶液刚好变红后，加入15 mL盐酸（4.2.7），加热溶液至近沸。不断搅拌下，滴加热的氯化钡溶液8~10 mL（4.2.10）至沉淀完全[静置1-2分钟观察上部澄清液，若滴加氯化钡溶液（4.2.10）仍有白色浑浊则逐次补充氯化钡溶液（4.2.10）直至无浑浊]，过量2 mL氯化钡溶液（4.2.10）。

4.4.5.2将沉淀（4.4.5.1）置于80~90℃水浴锅中，保温2h，取下放置4h（或静置过夜）。

4.4.5.3 用定量慢速包角滤纸过滤滤液（4.4.5.2），将沉淀全部转移到滤纸上，用热水洗涤沉淀，至无氯离子为止[硝酸银溶液（4.2.11）检验]，弃去滤液。

4.4.5.4将沉淀连同滤纸（4.4.5.3）置于预先恒重的铂坩埚或瓷坩埚内，于电炉板上灰化，然后移入马弗炉内，800℃灼烧30min。将坩埚放入干燥器中冷却至室温，称重。重复操作直至恒重。

4.5 试验数据处理

全硫质量分数以
[image: image2.wmf]1

s

w

计，按公式（1）计算：

[image: image3.wmf]%

100

1374

.

0

)]

(

)

[(

4

3

2

1

1

´

´

-

-

-

=

m

m

m

m

m

w

S

……………………（1）

式中：

m1—坩埚及烧成物质量，单位为克（g）；

m2—坩埚质量，单位为克（g）；

m3—空白坩埚及烧成物质量，单位为克（g）；

m4—空白坩埚质量，单位为克（g）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

0.1374—硫与硫酸钡的换算系数。

两次平均测定结果的绝对差值不大于表2中相对应重复性限时，取其平均值作为测定结果，保留至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.6 精密度

精密度数据是在2025年由7家实验室对全硫含量5个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室对每个水平样品的全硫含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2　重复性限

	元素
	质量分数

%
	重复性限（r）

%

	硫
	6.13
	0.18

	
	13.48
	0.21

	
	23.84
	0.31

	
	30.78
	0.38

	
	34.56
	0.52

	注：重复性限（r）为2.8×Sr﹐Sr为重复性限标准偏差。


4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3 再现性限

	元素
	质量分数

%
	重复性限（R）

%

	硫
	6.13
	0.19

	
	13.48
	0.25

	
	23.84
	0.34

	
	30.78
	0.46

	
	34.56
	0.55

	注：再现性限(R )为2.8×SR﹐SR为再现性限标准偏差。


　方法2 碘量法

5.1　方法提要

试样中负二价硫与盐酸反应生成的硫化氢与过量的碘标准溶液反应，用硫代硫酸钠标准溶液滴定剩余碘量，从而间接计算出稀土硫化物中负二价硫含量。

5.2　试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合实验室GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1  碳酸钠。
5.2.2  重铬酸钾，基准。
5.2.3　碘化钾。

5.2.4　碘。
5.2.5　硫酸（1+4）。

5.2.6　盐酸（1+11）。

5.2.7　淀粉（10 g/L）：取 1 g 淀粉用 10 ml 冷水调匀，搅拌加入 90 mL 煮沸过的纯水，继续煮沸 3 min，迅速冷却后备用。

5.2.8  硫代硫酸钠标准滴定溶液　

5.2.8.1 配制：称取 26 g 硫代硫酸钠，溶于 1000 mL 水中，加入 0.2 g 碳酸钠（5.2.1），缓慢煮沸 10min 冷却。将配制好的溶液置于棕色瓶中，放置两周，再用重铬酸钾（5.2.2）标定。

5.2.8.2 标定：称取 0.15 g 于140℃~150℃ 烘至质量恒定的重铬酸钾（5.2.2）（精确至 0.0001 g），置于碘量瓶中，溶于 25 mL 水中，加入 2 g 碘化钾（5.2.3）及 20 mL 硫酸（5.2.5），摇匀，于暗处放置 10min。加 150 mL 水，用配制好的硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.8.1）滴定。当碘量瓶中液体变为浅黄色临近终点时，加 3 mL淀粉溶液（5.2.7），滴定至浅绿色为终点。平行标定 4 份，测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差的相对值0.15%，取其平均值。同时作空白试验。

5.2.8.3 硫代硫酸钠标准滴定溶液物质的量浓度以c计，按公式（2）计算：                                     
[image: image4.wmf]49.03

)

V

(V

m

1000

c

´

-

´

=

0

5

…………………………………（2）
式中：

c   ——硫代硫酸钠标准滴定溶液物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

m5     ——重铬酸钾的质量，单位为克（g）；

V   ——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）;

V0  ——空白试验中消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

49.03—— 以（1/6K2Cr2O7）为基本单元的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

5.2.9  碘标准滴定溶液

5.2.9.1 配制：称取 35 g 碘化钾（5.2.3），加 100 mL 水溶解，再加 13 g 碘（5.2.4）溶解后用水稀释至 1000 mL，摇匀，保存于棕色具塞瓶中。

5.2.9.2 标定：用滴定管准确量取 10 mL 碘标准溶液（5.2.9.1）置于已装有 150 mL 水的碘量瓶中，后用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.8）滴定，滴至淡黄色后加 3 mL 淀粉溶液（5.2.7），继续滴定至蓝色消失为终点。平行标定 4 份，测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差的相对值0.15%，取其平均值。

5.2.9.3 碘标准溶液物质的量浓度以c1计，按公式（3）计算：

                
[image: image5.wmf]I

I

V

V

c

c

2

´

=

…………………………………（3）

式中：
cI ——碘标准滴定溶液物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c  ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2  ——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

VI ——移取碘标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）。
5.3　样品

样品开封后立即称量。
5.4　试验步骤

5.4.1　试料  
按表4称取样品（5.3），精确至 0.0001 g。

表4　试料量

	负二价硫含量

%
	试料量

g

	  5.00～15.00
	0.30

	>15.00～25.00
	0.20

	>25.00～35.00
	0.10


5.4.2　平行试验
平行做两份试验。

5.4.3　空白试验

随同试料（5.4.1）做空白试验。

5.4.4　测定
将试料（5.4.1）置于 500 mL 碘量瓶中，用 50.00 mL 酸式滴定管准确滴加 35.00 mL 碘标准滴定溶液（5.2.9），边滴加边摇动碘量瓶。缓慢滴加 5 mL 盐酸（5.2.6），盖上瓶塞，剧烈摇动 5min ，用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.2.8）滴定至淡黄色后，加 3 mL 淀粉溶液（5.2.7），继续滴至蓝色消失，即到终点。

5.5　试验数据处理

负二价硫的质量分数以ws2计，按公式（4）计算：
                      
[image: image6.wmf]%

100

)

(

6

3

4

2

´

´

´

-

=

m

1000

16.03

cV

V

c

w

I

S

……………………（4）

式中：

ws2    ——样品中负二价硫的质量分数；
c1       ——碘标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
V4           ——加入碘标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；
c                ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3      ——滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m6    ——试料的质量，单位为克（g）；

16.03  ——以（1/2S）为基本单元之摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

两次平均测定结果的绝对差值不大于表5中相对应重复性限时，取其平均值作为测定结果，保留至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

5.6　精密度

5.6.1　精密度原始数据及统计

精密度数据是在2025年，由7家实验室对稀土硫化物中负二价硫含量的5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平样品的负二价硫含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.6.2　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5　重复性限

	元素
	质量分数

%
	重复性限（r）

%

	硫
	5.48
	0.14

	
	12.39
	0.20

	
	22.29
	0.26

	
	28.12
	0.33

	
	32.89
	0.34

	注：重复性限（r）为2.8×Sr﹐Sr为重复性限标准偏差。


5.6.3　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6　再现性限

	元素
	质量分数

%
	重复性限（R）

%

	硫
	5.48
	0.22

	
	12.39
	0.31

	
	22.29
	0.49

	
	28.12
	0.55

	
	32.89
	0.62

	注：再现性限(R )为2.8×SR﹐SR为再现性限标准偏差。



中华人民共和国工业和信息化部  发 布











××××-××-××实施








××××-××-××发布











稀土硫化物化学分析方法 


第1部分：硫含量的测定





Chemical analysis methods of rare earth sulfides－    


Part 1: Determination of sulfur content


 (送审稿)








XB/T XXX.1—202X 





中华人民共和国稀土行业标准














_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

