202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法

第13部分：钼、钨量的测定

Chemical analysis methods of non-rare earth impurities in rare earth metals and their oxides-Part 13: Determination of molybdenum and tungsten content

（征求意见稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

GB/T12690.13—202X

代替GB/T 12690.13-2003

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》的第13部分，GB/T 12690已经发布了以下部分：

——第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法；

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法；

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；

——第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：硅量的测定；

——第8部分：钠量的测定；

——第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第13部分：钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；

——第14部分：钛量的测定；

——第15部分：钙量的测定；

——第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法；

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

——第18部分：锆量的测定；

——第19部分：砷、汞量的测定；

——第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法；

——第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

本文件代替GB/T 12690.13-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第13部分：钼、钨量的测定》，与GB/T 12690.13-2003相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了方法的适用范围及测定范围，增加了仲裁方法的规定（见第1章，2003年版的第1章）；

b) 增加了“规范性引用文件”、“术语和定义”章节（见第2章、第3章）；

c) 增加了对分析中试剂和用水的说明（见4.2、5.2）；

d) 增加了方法1的试剂氢氧化钠（见4.2.1）；

e) 更改了钨标准贮存溶液、钼标准贮存溶液以及钼、钨混合标准溶液的配制（见4.2.7、4.2.8、4.2.9，2003年版的3.4、3.3、3.5）；

f) 更改了方法1、方法2仪器设备的具体要求（见4.3、5.3，2003年版的第4章、第13章）；

g) 更改了方法1、方法2分析试液的制备（见4.5.4、5.5.4，2003年版的6.1、15.1）；

h) 删除了方法1、方法2测定条件章节（见2003年版的6.3.1、15.3.1）；

i) 更改了方法1、方法2系列标准溶液的配制（见4.5.5、5.5.5，2003年版的6.2）；

j) 更改了方法1的分析谱线（见4.5.6.1，2003年版的6.3.2）；

k) 增加了方法1、方法2工作曲线的绘制和空白试液的测定（见4.5.6.2、4.5.6.3、5.5.6.1、5.5.6.2）；

l) 更改了方法1、方法2试验数据处理的计算公式（见4.6、5.6，2003年版的第7章、第16章）；

m) 更改了方法2的测量同位素及测定内标（见5.3.1，2003年版的15.3.2）；

n) 更改了方法1、方法2允许差，将“允许差”更改为“再现性”（见4.7.3、5.7.3，2003年版的8.2、17.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、国标（北京）检验认证有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、定南大华新材料资源有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、厦门稀土材料研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所。

本部分主要起草人：常诚、杜梅、张昊、范小龙、包香春、王丽娟、、、、、、、、、。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

本文件于2003年首次发布，本次为第一次修订。

引  言

在稀土产品化学成分分析领域，我国已经建立了针对稀土总量、非稀土杂质、稀土杂质等检测方法的较为全面的标准体系。GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》以GB/T 12690.12～26—1990《稀土金属及其氧化物化学分析方法》为基础，合并了 GB/T 8762.3—1988《荧光级氧化钇中酸溶性二氧化硅量测定 发射光谱法》、GB/T 8762.4—1988《荧光级氧化钇中氧化铁、氧化铅、氧化镍和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 8762.6—1988《荧光级氧化铕中氧化铅、氧化镍、氧化铁和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 11074.3~7—1989《氧化钐化学分析方法》等，最后形成对所有稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的综合分析标准。经整合后的系列方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了全部稀土金属及其稀土氧化物基体，为稀土金属及其氧化物中非稀土杂质含量的测定提供了快捷、准确的方法，具有良好的操作性。

根据检测对象、检测方法的不同以及各稀土金属与稀土氧化物基体的差异等，GB/T 12690 拟由21 个部分构成：

——第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法；

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法；

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；

——第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：硅量的测定；

——第8部分：钠量的测定；

——第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第13部分：钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法；

——第14部分：钛量的测定；

——第15部分：钙量的测定；

——第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法；

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

——第18部分：锆量的测定；

——第19部分：砷、汞量的测定；

——第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法；

——第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

上述各个部分标准按稀土金属及其氧化物生产与贸易中常规的检测元素依次设立，各部分包括一种或多种检测方法，分别明确适用范围、试剂材料与试验设备的选择，规范试验步骤，并经过多家实验室

多次试验和验证给出精密度数据，为稀土金属及其氧化物品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

目前，稀土金属中的钨、钼主要来源于生产冶炼过程中使用的器皿。在众多稀土金属的生产和交易过程中，均存在对钨、钼含量的限制要求。因此，建立统一、快速、准确的稀土金属中钼、钨含量的测定标准显得尤为重要。在实际检测分析中，电感耦合等离子体光谱法与电感耦合等离子体质谱法可相互补充，全面覆盖现有产品标准中钼、钨含量要求的范围。本文件通过大量条件实验，利用电感耦合等离子体光谱仪与电感耦合等离子体质谱仪，规范了检测过程中的各个环节，最终建立了一套规范、易操作且准确度高的检测标准。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第13部分：钼、钨量的测定

- 范围

本文件描述了稀土金属中钼、钨量的测定方法。

本文件适用于稀土金属中钼、钨量的测定。

本文件共包含2个方法：电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）和电感耦合等离子体质谱法（方法2）。方法1测定范围（质量分数）：0.0050 %～0.50 %，方法2测定范围（质量分数）：0.0001%~0.10%。

当本文件中测定范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)　第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJG 768 发射光谱仪检定规程

JJF 1159 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

- 术语和定义

## 本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）

4.1 方法提要

试料使用硝酸、氢氟酸溶解，氟化分离稀土基体，于电感耦合等离子体发射光谱仪选定波长处测定钼、钨量。

4.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

4.2.1 氢氧化钠。

4.2.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.3 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

4.2.4 硝酸（1+1）。

4.2.5 氨水（1+3）。

4.2.6 硼酸溶液（50 g/L）。

4.2.7 钨标准贮存溶液：称取0.1261 g经110℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温后的三氧化钨（w≥99.99%），置于50 mL塑料烧杯中，加入20 mL水及2.0 g氢氧化钠（4.2.1）溶解完全，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。

4.2.8 钼标准贮存溶液：称取0.1500 g经110℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温后的氧化钼（w≥99.99%），置于50 mL塑料烧杯中，加入20 mL氨水（4.2.5）溶解完全，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。

4.2.9 钼、钨混合标准溶液：分别移取5 .00mL钨标准贮存溶液（4.2.7）和钼标准贮存溶液（4.2.8）于100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL氢氟酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 µg钨和50 µg钼。

4.2.10 氩气：体积分数≥99.99%。

4.3 仪器设备

4.3.1 电感耦合等离子体发射光谱仪

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——分辨率≤0.007 nm（200 nm处）；

——符合JJG 768中检定规程和技术指标。

4.3.2 电子天平：分度值为0.1 mg。

4.4 样品

金属样品应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

4.5 试验步骤

4.5.1 试料

称取1.00 g样品（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4 分析试液的制备

4.5.4.1 试液的制备：将试料（4.5.1）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，用水润湿。加入10 mL硝酸（4.2.4），低温加热溶解至清亮，加入约50 mL水。待加热至近沸腾，加入5 mL氢氟酸（4.2.3），于80℃电热板保温10 min。放置冷却至室温，移入100 mL 塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用双层慢速滤纸干过滤。

4.5.4.2 分析试液的制备：移取10.00 mL 试液（4.5.4.1）于50 mL 塑料容量瓶中，加入5 mL 硼酸溶液（4.2.6）、1 mL硝酸（4.2.2），用水稀释至刻度，混匀，待测。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可不加硼酸溶液（4.2.6）。

4.5.5 系列标准溶液配制

分别移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL钼、钨混合标准溶液（4.2.9）于7个50 mL 塑料容量瓶中，补加4滴（约0.2 mL）氢氟酸（4.2.3）、5 mL 硼酸溶液（4.2.6）、1 mL硝酸（4.2.2），用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液的钨、钼浓度分别为0 µg/mL、0.10 µg/mL、0.50 µg/mL、1.00 µg/mL、2.50 µg/mL、5.00 µg/mL、10.00 µg/mL。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可不加硼酸溶液（4.2.6）。

4.5.6 测定

4.5.6.1 推荐分析谱线

推荐分析谱线波长见表1。

表1 推荐分析谱线波长

| 测定元素 | 波长 nm |
| --- | --- |
| 钨 | 207.911、216.632、248.923 |
| 钼 | 202.032、268.414、203.846 |

4.5.6.2 工作曲线的绘制

在选定的仪器工作条件下，将系列标准溶液（4.5.5）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应不小于0.9995。

4.5.6.3 空白试液的测定

在工作曲线（4.5.6.2）符合测定的要求后，将空白实验（4.5.3）用的溶液由选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

4.5.6.4 分析试液的测定

在工作曲线（4.5.6.2）符合测定的要求后，将分析试液（4.5.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

4.6 试验数据处理

钼或钨的含量以质量分数w（i）计，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

ρ1 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的分析试液（4.5.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的空白试液（4.5.3）溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 —— 试液（4.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —— 分析试液（4.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m1 —— 试料（4.5.1）的质量，单位为克（g）；

V2 —— 分取试液（4.5.4.1）的体积，单位为毫升（mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表2中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

4.7 精密度

4.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2025年由7家实验室对4个不同钼、钨含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钼、钨含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.7.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限（r）

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % | 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钼 | 0.0058 | 0.0006 | 钨 | 0.0052 | 0.0006 |
|  | 0.047 | 0.003 |  | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.38 | 0.03 |  | 0.049 | 0.004 |
|  | — | — |  | 0.40 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

4.7.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限（R）

| 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % | 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钼 | 0.0058 | 0.0006 | 钨 | 0.0052 | 0.0007 |
|  | 0.047 | 0.004 |  | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.38 | 0.03 |  | 0.049 | 0.005 |
|  | — | — |  | 0.40 | 0.04 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |  |

## 5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）

5.1 方法提要

试料使用硝酸、氢氟酸溶解，氟化分离稀土基体，于电感耦合等离子体质谱仪选定质量数处测定钼、钨含量。

5.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

5.2.1 氢氧化钠。

5.2.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.3 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

5.2.4 硝酸（1+1）。

5.2.5 氨水（1+3）。

5.2.6 硼酸溶液（50 g/L）。

5.2.7 钨标准贮存溶液：称取0.1261 g经110℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温后的三氧化钨（w≥99.99%），置于50 mL塑料烧杯中，加入20 mL水及2.0 g氢氧化钠（5.2.1）溶解完全，移入1000 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg钨。

5.2.8 钼标准贮存溶液：称取0.1500 g经110℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温后的氧化钼（w≥99.99%），置于50 mL塑料烧杯中，加入20 mL氨水（5.2.5）溶解完全，移入1000 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg钼。

5.2.9 钼、钨混合标准溶液：分别移取2.00 mL钨标准贮存溶液（5.2.7）和钼标准贮存溶液（5.2.8）于200 mL塑料容量瓶中，加入5 mL氢氟酸（5.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ng钨和1000 ng钼。

5.2.10 铊内标贮存溶液：称取0.1173 g氯化铊，加10 mL水，溶解完全，加10 mL硝酸（5.2.2），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铊。

5.2.11 铑内标贮存溶液：称取0.256 g氯化铑水合物，加10 mL水，溶解完全，加10 mL硝酸（5.2.2），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铑。

5.2.12 铑、铊内标混合溶液：移取1.00 mL铊内标贮存溶液（5.2.10）与1 mL铑内标贮存溶液（5.2.11）于1000 mL容量瓶中，加入2 mL硝酸（5.2.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 ng铑、铊。

5.2.13 氩气：体积分数≥99.99%。

5.3 仪器设备

5.3.1 电感耦合等离子体质谱仪

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——符合JJF 1159中要求的四极杆等离子体质谱仪校准项目和技术指标；

——测量元素的同位素质量数见表4。

表4 测量元素同位素质量数

| 元素 | 质量数 | 测定内标 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 184、186 | 铊 | 205 |
| 钼 | 95、98 | 铑 | 103 |
| 注：铒及含铒金属测定钨质量数选择186。 |  |  |  |

5.3.2 电子天平：分度值为0.1 mg。

5.4 样品

金属样品应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

5.5 试验步骤

5.5.1 试料

称取1.0 g样品（5.4），精确至0.0001 g。

5.5.2 平行试验

平行做两份试验。

5.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4分析试液的制备

5.5.4.1 试液的制备：将试料（5.5.1）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，用水润湿。加入10 mL硝酸（5.2.4），低温加热溶解至清亮，加入约50 mL 水。待加热至近沸腾，加入5 mL氢氟酸（5.2.3），于80℃电热板保温10 min。放置冷却至室温，移入100 mL 塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用双层慢速滤纸干过滤。

5.5.4.2 分析试液的制备：按表5移取相应体积试液（5.5.4.1）于100 mL 塑料容量瓶中，加入5 mL 硼酸溶液（5.2.6）、2 mL硝酸（5.2.2）、1 mL铑、铊内标混合溶液（5.2.12），用水稀释至刻度，混匀，待测。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可不加硼酸溶液（5.2.6）；使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的铑、铊内标混合溶液的质量浓度为10 ng/mL。

表5 不同含量样品溶液分取体积

| 含量（质量分数）范围 % | 分取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.0001~0.010 | 10 |
| >0.010~0.10 | 1 |

5.5.5 系列标准溶液配制

分别移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL钼、钨混合标准溶液（5.2.9）于7个100 mL 塑料容量瓶中，补加4滴（约0.2 mL）氢氟酸（5.2.3）、5 mL 硼酸溶液（5.2.6）、2 mL硝酸（5.2.2）、1 mL铑、铊内标混合溶液（5.2.12），用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液的钨、钼浓度分别为0 ng/mL、1.00 ng/mL、5.00 ng/mL、10.00 ng/mL、25.00 ng/mL、50.00 ng/mL、100.00 ng/mL。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可不加硼酸溶液（5.2.6）；使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，在系列标准溶液配制时不加入铑、铊混合内标溶液（5.2.12）。

5.5.6 测定

5.5.6.1 工作曲线的绘制

待电感耦合等离子体质谱仪运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，于待测元素和内标元素质量数处，依次测定系列标准溶液（5.5.5）中待测元素和内标元素的离子流信号强度。以系列标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素与内标元素的离子流信号强度比值为纵坐标，绘制工作曲线。各元素的线性相关系数应不小于0.9995，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

5.5.6.2 空白试液的测定

在工作曲线（5.5.6.1）符合测定的要求后，将空白实验（5.5.3）用的溶液由选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的内标溶液的质量浓度为10 ng/mL。

5.5.6.3 分析试液的测定

在工作曲线（5.5.6.1）符合测定的要求后，将分析试液（5.5.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的内标溶液的质量浓度为10 ng/mL。

5.6 试验数据处理

钼或钨的含量以质量分数w（i）计，按公式（2）计算：

………………………………（2）

式中：

ρ3 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的分析试液（5.5.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ2 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的空白试液（5.5.3）溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V3 —— 试液（5.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V4 —— 分析试液（5.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m2 —— 试料（5.5.1）的质量，单位为克（g）；

V5 —— 分取试液（5.5.4.1）的体积，单位为毫升（mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表6中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，当结果＜0.0010%时，保留一位有效数字；当结果≥0.0010%，保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

5.7 精密度

5.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2025年由7家实验室对6个不同钼、钨含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钼、钨含量在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.7.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 重复性限（r）

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % | 元素 | 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钼 | 0.0007 | 0.0001 | 钨 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 0.0024 | 0.0004 |  | 0.0051 | 0.0007 |
|  | 0.0060 | 0.0008 |  | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.045 | 0.005 |  | 0.024 | 0.002 |
|  | 0.11 | 0.01 |  | 0.050 | 0.004 |
|  | — | — |  | 0.11 | 0.01 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

5.7.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表7 再现性限（R）

| 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % | 元素 | 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钼 | 0.0007 | 0.0002 | 钨 | 0.0002 | 0.0001 |
|  | 0.0024 | 0.0006 |  | 0.0051 | 0.0009 |
|  | 0.0060 | 0.0010 |  | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.045 | 0.006 |  | 0.024 | 0.003 |
|  | 0.11 | 0.01 |  | 0.050 | 0.006 |
|  | — | — |  | 0.11 | 0.01 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |  |