# 铜及铜合金化学分析方法

# 第18部分 镁含量的测定

编制说明

（预审稿）

## 国家标准《铜及铜合金化学分析方法

- 第18部分  镁含量的测定》起草小组

- 2025年7月

国家标准《铜及铜合金化学分析方法

# 第18部分  镁含量的测定》

（报批稿）编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据国家标准化管理委员会下达《国家标准化管理委员会关于下达xxxxxxxxxxx的通知》（国标委发【xxxx】xxx号），计划修订国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第18部分  镁含量的测定》（项目计划号：xxxxxxxxx）。中铝洛阳铜加工有限公司为第一起草单位，攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司（原中铝沈阳有色金属加工有限公司）、荆门市格林美新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、江西铜业股份有限公司、国标(北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、厦门双瑞材料研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、安徽国家铜铅锌质检中心、大冶有色设计研究院有限公司14家单位参与起草。计划完成期限：2025年12月。

### （二）立项目的和意义

GB/T 5121.18-2008《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》发布实施于2008年，该方法规定了火焰原子吸收法测定铜及铜合金中0.00030%～0.11%的镁含量。但随着时代的发展，该方法标准已难以满足目前日新月异的铜合金材料要求。

首先是该标准中镁含量的检测范围不能满足现阶段铜及铜合金产品检测需要。随着对环保要求的提高，一些无铅易切削镁黄铜材料在市场上出现，经过对照GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》中铜合金材料化学成分，如镁黄铜T69800中镁含量为0.50%～2.00%，已超出该标准方法检测上限1.00%，该标准无法满足上述铜及铜合金材料中镁含量的测定。同时原方法曲线可以覆盖至0.010%,但检测下限设置为0.015%,检测范围设置偏小。

其次是该标准发布实施时，国内铜及铜合金材料中对镁含量有要求的牌号较少，制定该方法时对干扰元素考虑不够全面，在实际操作过程中发现有的干扰无法完全消除，影响了检测结果的准确度。在采用某些型号的仪器时，发现原标准中所用的硼酸也会对结果有影响，这些干扰因素均未得到很好地解决。

因此，拟修订GB/T 5121.18-2008《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》，将扩展火焰原子吸收光谱法的应用范围，扩大了铜及铜合金中镁含量的分析范围，修订后镁的测定范围为0.010%～2.50%，对干扰元素和试剂进行全面的研究并消除，使本标准具有更广泛的适用性。本次修订有利于促进产品质量的控制和提升，推动镁元素对铜及铜合金影响的科学研究工作。

- 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

#### 1.本标准起草单位及其分工

标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司作为协助，共同负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品牌号、规格及样品提供的分工、资料汇总分析及执笔；荆门市格林美新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司共同作为的第一验证单位；江西铜业股份有限公司、国标(北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、厦门双瑞材料研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、安徽国家铜铅锌质检中心、大冶有色设计研究院有限公司等单位负责部分样品提供和作为第二验证单位。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修订工作。

中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一，是国内具有影响力的综合性铜加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通、国防、J工、核电等领域。产品广泛应用于电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通、电力装备等新兴领域，为神州系列飞船、大推力火箭、区域电子对抗、舰艇等国家重大战略工程提供了关键材料保障。公司拥有国家级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验和技术能力。制/修订国家/行业标准186项，承担863计划、国家重大专项、JG项目等国家重大科研及固定资产投资项目49项；获省部级以上科技成果奖励112项。

攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司（简称攀钢沈钛）是鞍钢集团二级子公司攀钢集团的全资子公司。攀钢沈钛前身为中铝沈阳有色金属加工有限公司，是我国重点综合性钛镍铜材生产基地和研发中心。2024年8月1日，中铝沈加完成公司法人和公司名称工商变更， 正式更名为“攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司”，成为攀钢金属产业在东北的重要生产基地。公司以实现钛产业高质量发展，做强做优做大国家钛金属新材料产业，推进鞍钢打造钛金属产业链链长工作，钛镍铜加工材项目设计年产万余吨。公司拥有多台套德国、美国、意大利进口或国内配套的电子束冷床炉、真空自耗炉、真空感应炉、80MN油压机、20/60 MN快锻机、炉卷轧机等先进设备。公司现有钛熔铸、镍铜熔铸、锻造、板带、残钛回收等生产线和技术研发中心，可以生产国内外的钛、镍、铜及其合金多个牌号的铸锭、锻件和板带材产品，产品规格种类齐全。公司实验室先后从英国、美国、德国等引进多台（套）检测设备，为产品研发生产提供全方位保障。并获批为沈阳钛镍铜金属加工工程技术研究中心。公司完成多项国家重点科研课题和攻关项目，大规格锆无氧铜饼的研制成功，为我国航天事业的发展提供有力保障，TC4 钛合金锻饼曾获得国家银质奖。公司先后通过全国高新技术企业认定，获评辽宁省钛产业创新中心、辽宁省专精特新中小企业、沈阳市创新型中小企业。

山东中金岭南铜业有限责任公司地处山东东营，前身为山东方圆有色金属集团，现为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股的大型铜冶炼加工企业。公公司先后承担国家科技支撑计划、863科技攻关计划、国家火炬计划、国家国际合作重大专项等科研项目10余项，引进海外高层次科技创新人才5名，取得专利及专有技术50项，其中发明专利17项、实用新型专利33项。连续多年入围中国有色金属工业50强、山东省百强、中国500强企业。先后获得国家循环经济标准化示范基地、中国生态绿色科技典范企业、山东省省长质量奖等荣誉称号。公司拥有完全自主知识产权的世界领先的冶金工艺——“两步炼铜新工艺”，建成了全球首条“两步炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。先后荣获中国有色金属工业科学技术一等奖和山东省科技进步一等奖，该示范项目被列入国家科技支撑计划，是国务院督导的十七项重大科技项目之一。中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、电镜扫描、光电直读光谱、镁分析仪、原子荧光、高频红外碳硫分析仪、离子色谱、分光光度计等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，参与过多项国家标准和行业标准。

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院，2015年12月经广东省机构编制委员会批准为广东省科学院属下的独立法人事业单位。中心是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）、运营管理着中国有色工业华南质量检验检测中心、国家矿物及再生金属材料质量检验检测中心、广东省质量监督有色金属产品检验站、广东省质量监督电子产品检验检测中心。本中心是广东省科技成果鉴定检验监督机构、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室、CQC认证及方圆认证签约实验室。中心主要从事金属材料、矿物材料、建筑材料、电子电器、新能源电池、化工产品、固体废物、汽车材料、再生资源及金属材料综合利用的检测、咨询、评价及分析测试技术研究和计量校准等服务。同时本中心还开展行业标准制定和技术方法研究及企业科研及标准培训、实验室资质申请及运营咨询、工厂认证检查和产品认证服务。

- 江西铜业股份有限公司（以下简称江铜），江铜是中国有色金属行业特大型集团公司，中国铜行业和江西省首家世界500强企业，成立于1979年，先后隶属于冶金工业部、国家有色金属工业局等中央部、局，2000年划归江西省管理。江铜旗下目前拥有江铜股份和恒邦股份两家上市公司及100余个成员单位。2023年，江铜实现营业收入5562亿元，利润82.5亿元，连续12年入围《财富》世界500强榜单，现位列第157位。江铜主导或参与制修订国家、行业标准200余项，多项标准获国家级、省部级奖励。江铜拥有6个主要实验室，均具有CNAS资质，配置透射电子显微镜、辉光放电质谱仪、场发射扫描电子显微镜、X 射线衍射仪和 X 射线光电子能谱仪等 30 多台高端分析检测仪器，价值7000 多万元。试验设备总计700台（套），价值超2亿元。江铜通过CMA资质认定的项目有157项，通过CNAS实验室认可的项目有101项，具备微观结构分析、热分析、物性分析、化学分析、能谱与光谱分析、色谱与质谱等多元分析能力。现有博士257人、硕士199人，其中高级职称以上50余人。

- 国标（北京）检验认证有限公司是中国权威的第三方检验认证服务机构，隶属于中国有研科技集团，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心（1983年由原国家科委批准建立）与国家有色金属质量监督检验中心（1985年由国家质量技术监督局批准建立）。中心于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是我国金属及电子材料的权威检测机构，同时是我国有色金属行业分析测试标准的主要起草单位之一。公司建立了以分析化学、材料力学与表面性能、显微组织结构、无损检测为核心的分析测试服务平台，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，具备了对产品开展多参数、多尺度、高精度、全成分范围检验评价的能力。拥有辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、超高压电子显微镜、大景深激光共聚焦显微镜、波长色散X射线荧光光谱仪等国内外先进仪器，仪器设备在国内实验室处于领先水平。在高纯金属的检测标准制修订中本单位积累了丰富的经验，负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120余个。

北矿检测技术股份有限公司源于1956年成立的北京矿冶研究总院分析研究室，2016年10月注册为独立法人单位，2022年9月改制为股份有限公司，是矿冶科技集团有限公司的二级控股子公司。公司主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专精特新示范企业。公司拥有4个国家级平台和1个北京市重点实验室，发布国家和行业标准500余项、牵头和参与制定国际标准10余项。

洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）始建于1961年，是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心，由原国家质检总局批准筹建，经安徽省机构编制委员会办公室批准成立。中心拥有国家铜铅锌及制品质检中心、国家印制电路板质检中心两个国家级质检中心。其中，国家铜铅锌质检中心是安徽省第一家在地级市建立的国家级质检中心，是我国市场监管系统第一个专业有色金属检测机构，国家印制电路板质检中心是系统内唯一的专业从事印制电路板检测的国家级质检中心。2021年7月，划归铜陵市政府管理，为市政府直属事业单位，正处级建制。中心具有国家级检验资质四大类，共121个产品、361个参数，其中国家铜铅锌及制品质检中心104个产品、213个参数，国家印制电路板质检中心17个产品、142个参数；省级资质十二大类，共262个产品，2705个参数。检验检测能力覆盖铜及铜制品、铝及铝制品、钢铁及钢铁制品、贵金属、矿产品、家用电器、阀门、管材、电线电缆、漆包线、印制电路板、RoSH、水质、煤、化工产品、轻工产品等。

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称“上海监测”)成立于2013年，隶属于中国有研集团国合通用测试评价认证股份公司。上海监测运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家资质认定的检验检测机构。主营业务涉及第三方检测服务(含质量、能源、计量、环保技术检测；金属材料、电子材料理化检测；无损检测；贵金属及珠宝玉石检测等)、设备检定、检测培训等方面。上海监测通过了ISO/IEC 17025实验室国家认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、国家航空航天和国防合同方授信项目（NADCAP），是国家海关总署指定的进出口商品检验鉴定机构，是中国有色金属工业系统无损检测技术工作委员会的主任委员单位。公司拥有雄厚的技术力量，先进齐全的仪器装备，是华东地区权威的第三方材料测试评价机构。上海监测积极面向市场，服务社会，向两千多家研究单位和企业提供了大量准确可靠的分析数据，并承担了大量国家质量监管和技术开发任务，为我国有色金属工业发展和科技进步作出了积极贡献。

大冶有色设计研究院有限公司始建于1960年，是中国有色集团“1+4”战略重要技术支撑单位，现为国家级高新技术企业，湖北省专精特新中小企业。公司业务形成覆盖矿山、冶金、环保、建筑、智能化、检测检验、地勘测绘七大领域的全产业链技术服务体系，拥有国家认可实验室、国际 标准研制创新示范基地、湖北省研究生教育创新基地等研发和创新平台，并依托中色大冶国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、湖北省有色金属资源开发与综合利用工程技术研究中心、湖北省有色金属冶金与循环利用重点实验室等技术创新平台，长期从事国际、国家、行业标准的起草与验证工作，近年来多项标准荣获中国有色金属工业科学技术奖一、二、三等奖，和全国有色金属标准化技术委员会技术标准二、三等奖。

厦门双瑞材料研究院有限公司于2021年8月注册成立，注册资金2500万元，公司作为中国船舶集团第七二五研究所南方总部，按照“以军为本，技术引领,产研结合，创新提升”的指导方针,践行海洋强国战略,聚焦主责主业，充分依托厦门区位优势，持续推进科技产业布局优化，着力加强七二五所厦门地区科技创新能力和科技成果产业化，培育发展战略新兴产业。公司开展理化检测、海洋环境试验业务，下设具备CNAS及CMA资质认证的检测与校准中心,形成以厦门检测与校准中心为总部，洛阳、青岛、三亚等地为分部的检测评价网络，参与制修订国际标准、国家标准和国家军用标准、船舶行业标准，全面提升业务集成能力和行业影响力，组建了国内唯一的、覆盖我国主要海域及深远海自然环境试验站网，服务海军装备建设和厦门地区科技和经济发展。

- 2. 本标准起草人员及其工作职责

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。由洛攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司等几家单位进行实验方案确定、样品收集和提供、开展验证试验以及标准审核等工作。

标准主要起草人以及分工见下表1

表1  工作成员及所做工作

| 联系人姓名 | 分工 |
| --- | --- |
| 李绍文、孙爱平、裴敬国 | 标准文本和试验方案的确定、各起草单位的组织协调、样品的收集及分发、条件试验及精密度试验验证、试验数据的汇总处理、标准文件和编制说明编写。 |

### （四）主要工作过程

- 1.预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金中镁含量检测的相关标准。通过信息收集发现国内外关于铜及铜合金中镁含量的测定方法标准较少，除本标准外，国外目前仅有一项欧盟标准EN 15025:2010《铜及铜合金 镁含量的测定 火焰原子吸收法》规定了铜及铜合金中镁含量的测定方法，该标准镁含量测定范围为0.001%～0.20%，该方法检测范围偏低，无法满足镁含量上限为2.0%的铜及铜合金的检测需求。

起草单位经过全面调研，确定了含量范围和初步方案，经过为大量的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

#### 2.立项阶段

根据2022年2月国家标准化管理委员会下达的《关于开展推荐性国家标准复审工作的通知（国标委发[2022]10号）》的要求,2022年5月，全国有色标准化技术委员会通过网络会议召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

20xx年xx月，国家标准化管理委员会发布了《国家标准化管理委员会关于下达xxxxxxxxxx的通知》，下达修订《铜及铜合金化学分析方法 第18部分 镁含量的测定》国家标准的任务计划，计划号为xxxxxxxxxx，项目完成时限为202x年xx月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3.起草阶段

- 3.1任务落实

中铝洛阳铜加工有限公司接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。在拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集后进行试验工作，包括加热功率、加标回收及精密度试验等，最终形成了《标准草案》。

2023年11月1日～11月3日在云南昆明由全国有色金属标准化技术委员会组织的第一次工作会议上，对该标准的修订进行了分工和任务落实，会上确定了由中铝洛阳铜加工有限公司牵头负责、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司协助开展《铜及铜合金化学分析方法 第18部分 镁含量的测定》的起草工作，由荆门市格林美新材料有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、江西铜业股份有限公司、国标(北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）、厦门双瑞材料研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、安徽国家铜铅锌质检中心、大冶有色设计研究院有限公司协助验证，明确了所采用的方法，同时确定了样品提供单位、试验验证单位、进度安排等事项。

- 3.2样品收集及试验研究

- 中铝洛阳铜加工有限公司根据国内外市场上铜及铜合金生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了铜及铜合金中不同梯度的镁含量样品共计4批。其中标准样品1批，实际产品样品3批。以上样品作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2 本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 试样编号 | 样品状态 | 镁的含量水平，% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mg1 | 屑状 | 0.015 | 标准样品 |
| 2 | Mg2 |  | 0.1X | 实际产品 |
| 3 | Mg3 |  | 0.8X | 实际产品 |
| 4 | Mg4 |  | 2.XX | 实际产品 |

- 2023年12月～2025年7月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。试验内容主要包含仪器最佳工作条件、工作曲线线性、空白试验、干扰元素的消除、检测下限的确定以及方法相关精密度和准确度验证。

- 3.3 标准预审

- 4. 征求意见阶段

- 审查阶段

- 5.1技术专家审查

- 5.2 委员审查

## 二、标准的制定原则、主要内容与依据

### （一） 规范性原则。

本标准根据《中华人民共和国标准化法》要求，该标准制订的程序和格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。

### （二） 可靠性原则。

标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金中镁含量方法。

### （三）  适用性原则。

本部分是在标准GB/T 5121.18-2008《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》的基础上进行修订而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关方面的意见和建议。根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。对试验设备及试验条件提出了明确要求，完善试验条件及试验步骤、检测范围，能普遍满足国内对铜及铜合金中镁含量的检测要求，更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。

### （四） 协调一致性原则。

本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

- 三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- （一）标准修订的内容及修订原因说明

本部分是在标准GB/T 5121.18-2008《铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定》的基础上进行修订而成。本文件与GB/T 5121.18-2008相比，主要变化如下：

- 根据标准编写规则要求，增加了“引言”部分；

- 根据标准编写规则要求，增加了“规范性引用文件”；

- 3.为使本标准适用于高镁含量铜合金的测定，同时使标准在合理的条件下有更宽的检测范围，将本标准的镁含量的测定范围由“0.015%～1.00%”修改为“0.010%～2.50%”；

- 4.依据新的试样加工标准，将试样的规定由“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”；

- 5.为了消除铝元素的干扰，采用硝酸镧溶液（200 g/L）作为释放剂，并增加了相应的操作；

- 6.为了消除硼酸的干扰，在工作曲线的绘制过程中加入与样品等量的硼酸，以基体匹配的方式予以消除；

- 7.根据标准编写规则要求，删除了章节“质量保证和控制”，增加了章节“试验报告”；

8.根据标准编写规则要求，在附录中增加了精密度试验原始数据；

### （二）验证试验

编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，对方法的准确度和精密度进行分析评价试验方案、组织验证由中铝洛阳铜加工有限公司、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司负责。

1. 仪器最佳工作条件试验

#### 在不同的仪器参数条件下，测定0.20μg/mL镁标准溶液的吸光度，确定最佳的工作条件。其中中铝洛阳铜加工有限公司采用的设备型号为北京普析TAF-990型，攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司采用美国ThermoFisher ICE3500型，山东中金岭南铜业有限责任公司采用美国ThermoFisher ICE3300型。因不同厂家、不同型号的仪器所采用的的最佳参数有一定差别，本试验结果仅作为参考。

#### 1.1  中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

#### 1.1.1 灯电流的选择

固定燃烧器高度6.0mm、狭缝宽度0.4nm、乙炔流量1500 mL/min，改变灯电流，测量吸光度，结果见表3。

#### 表3 灯电流的选择

| 灯电流（mA） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.189 | 0.170 | 0.147 | 0.133 | 0 |

灯电流为2.0 mA时，仪器的负高压为326，稳定性提高，且灵敏度完全满足方法测定下限的要求。综合考虑，最终试验选择灯电流2.0 mA为试验电流。

#### 1.1.2 燃烧器高度的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4 nm、乙炔流量1500 mL/min，改变燃烧器高度，测量吸光度，结果见表4。

表4 燃烧器高度的选择

| 燃烧器高（mm） | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.190 | 0.198 | 0.195 | 0.190 |

可见燃烧器高度为6mm时，吸光度值最大。最终试验选择燃烧器高度为6mm。

#### 1.1.3 狭缝宽度的选择

固定灯电流2.0 mA、燃烧器高度6 mm、乙炔流量1500mL/min，改变狭缝宽度，测量吸光度，结果见表5。

表5 狭缝宽度的选择

| 狭缝宽（nm） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.183 | 0.189 | 0.191 | 0.0 |

可见，狭缝宽度0.4nm时，吸光度值最大。最终试验选择狭缝宽度为0.4nm。

#### 1.1.4 乙炔流量的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4nm、燃烧器高度6 mm，改变乙炔流量，测量吸光度，结果见表6。

表6 乙炔流量的选择

| 乙炔流量 （mL/min） | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.190 | 0.195 | 0.194 | 0.188 |

当乙炔流量为1500mL/min时，吸光度值最大。

试验选择乙炔流量1500mL/min。

#### 1.1.5 综合选择

通过上述实验，确定镁测定的最佳仪器条件，结果见表7。

表7 仪器最佳工作条件

| 波长 （nm） | 乙炔流量 （mL/min） | 燃烧器高度 （mm） | 灯电流 （mA） | 狭缝宽度 （nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285.2 | 1500 | 6.0 | 2.0 | 0.4 |

#### 1.2  攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司试验结果

#### 1.2.1 灯电流的选择

固定燃烧器高度6.0mm、狭缝宽度0.4nm、乙炔流量1500 mL/min，改变灯电流，测量吸光度，结果见表8。

#### 表8 灯电流的选择

| 灯电流（mA） | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.189 | 0.170 | 0.147 | 0.133 | 0.189 |

灯电流为2.0 mA时，仪器的负高压为326，稳定性提高，且灵敏度完全满足方法测定下限的要求。综合考虑，最终试验选择灯电流2.0 mA为试验电流。

#### 1.2.2 燃烧器高度的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4 nm、乙炔流量1500 mL/min，改变燃烧器高度，测量吸光度，结果见表9。

表9 燃烧器高度的选择

| 燃烧器高（mm） | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.169 | 0.170 | 0.165 | 0.156 |

可见燃烧器高度为6mm时，吸光度值最大。最终试验选择燃烧器高度为6mm。

#### 1.2.3 狭缝宽度的选择

固定灯电流2.0 mA、燃烧器高度6 mm、乙炔流量1500mL/min，改变狭缝宽度，测量吸光度，结果见表10。

表10 狭缝宽度的选择

| 狭缝宽（nm） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.154 | 0.169 | 0.170 | 0.159 |

可见，狭缝宽度0.4nm时，吸光度值最大。最终试验选择狭缝宽度为0.4nm。

#### 1.2.4 乙炔流量的选择

固定灯电流2.0 mA、狭缝宽度0.4nm、燃烧器高度6 mm，改变乙炔流量，测量吸光度，结果见表11。

表11 乙炔流量的选择

| 乙炔流量 （mL/min） | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.154 | 0.170 | 0.170 | 0.174 |

当乙炔流量为1500mL/min时，吸光度值最大。

试验选择乙炔流量1500mL/min。

#### 1.2.5 综合选择

通过上述实验，确定镁测定的最佳仪器条件，结果见表12。

表12 仪器最佳工作条件

| 波长 （nm） | 乙炔流量 （mL/min） | 燃烧器高度 （mm） | 灯电流 （mA） | 狭缝宽度 （nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285.2 | 1100 | 7.0 | 3.0 | 0.5 |

#### 1.3 山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果

#### 1.3.1 灯电流的选择

固定燃烧器高度6.0mm、狭缝宽度0.5nm、乙炔流量1100 mL/min，改变灯电流，测量吸光度，结果见表13。

表13 灯电流的选择

| 灯电流（mA） | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.120 | 0.103 | 0.090 | 0.082 |

随着灯电流的增大，吸光度值逐渐减小。当灯电流为2.0 mA时，稳定性相对较差；灯电流为3.0 mA时，稳定性提高，且灵敏度完全满足方法测定下限的要求。综合考虑，最终试验选择灯电流3.0 mA为试验电流。

备注：原子吸收光谱仪：ICE3300 只能设置整数倍灯电流。

#### 1.3.2 燃烧器高度的选择

固定灯电流3.0 mA、狭缝宽度0.5 nm、乙炔流量1100 mL/min，改变燃烧器高度，测量吸光度，结果见表14。

表14 燃烧器高度的选择

| 燃烧器高（mm） | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.095 | 0.103 | 0.103 | 0.100 |

可见燃烧器高度为7mm时，吸光度值最大。最终试验选择燃烧器高度为7mm。

备注：通过赛默飞仪器试验，燃烧器高度为7mm时，吸光度值最大。选择7mm燃烧器高度。

#### 1.3.3 狭缝宽度的选择

固定灯电流3.0 mA、燃烧器高度7 mm、乙炔流量1100mL/min，改变狭缝宽度，测量吸光度，结果见表15。

表15 狭缝宽度的选择

| 狭缝宽（nm） | 0.2半高度（0.1） | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.091 | 0.102 | 0.103 | 0.100 |

可见，狭缝宽度0.5nm时，吸光度值最大。最终试验选择狭缝宽度为0.5nm。

#### 1.3.4 乙炔流量的选择

固定灯电流3.0 mA、狭缝宽度0.5nm、燃烧器高度7 mm，改变乙炔流量，测量吸光度，结果见表16。

表16 乙炔流量的选择

| 乙炔流量 （mL/min） | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.093 | 0.103 | 0.103 | 0.105 |

乙炔流量为1300mL/min时，吸光度值最大，但此时火焰状态已经偏向于富燃状态；当乙炔流量为1100mL/min时，火焰为稳定的贫燃状态。最终试验选择乙炔流量1100mL/min。

#### 1.3.5 综合选择

通过上述实验，确定镁测定的最佳仪器条件，结果见表17。

表17 仪器最佳工作条件

| 波长 （nm） | 乙炔流量 （mL/min） | 燃烧器高度 （mm） | 灯电流 （mA） | 狭缝宽度 （nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285.2 | 1100 | 7.0 | 3.0 | 0.5 |

#### 1.4 荆门市格林美新材料有限公司试验结果

#### ……

#### 2  仪器综合性能试验

2.1 工作曲线线性试验

移取0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL镁标准溶液（10μg/mL）分别置于一组100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（1+1），10mL硝酸锶溶液（25g/L），加入10mL硝酸镧溶液（200 g/L），加入10mL硼酸溶液（30 g/L），用水稀释至刻度，混匀。

在上述选定的仪器最佳工作条件下，测定吸光度，结果见表18.1和表18.2。

#### 表18.1 工作曲线测定结果

| 实验室 | Mg浓度 （μg/mL） | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 吸光度A | 0.000 | 0.067 | 0.132 | 0.196 | 0.253 | 0.314 |
| 攀钢沈钛 |  | 0.000 | 0.087 | 0.170 | 0.255 | 0.331 | 0.415 |
| 山东中金 |  | 0.000 | 0.058 | 0.118 | 0.176 | 0.234 | 0.290 |
| 格林美 |  |  |  |  |  |  |  |

表18.2 工作曲线拟合及线性

| 实验室 | 工作曲线线性方程 | 线性相关系数r |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | y = 1.5958x - 0.0054 | 0.9997 |
| 攀钢沈钛 | y=0.8263x+0.0031 | 0.9998 |
| 山东中金 | y = 0.5817x -+0.0006 | 0.9999 |
| 格林美 |  |  |

试验表明：在285.2nm波长下，镁量在0～0.5μg/mL的浓度范围内符合朗伯-比尔定律，线性相关系数均大于0.9995，能够满足本方法的要求。验证单位试验结论与起草单位一致。

2.2 特征浓度试验

2.2.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

在最佳工作条件下，镁的特征浓度：C＝＝0.0068μg/mL/1% 。将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.061/0.067＝0.91 > 0.7，即特征浓度和工作曲线都满足要求。

2.2.2 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司验证结果

在最佳工作条件下，镁的特征浓度：C＝＝0.0053μg/mL/1% 。将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.084/0.087＝0.97>0.7，即特征浓度和工作曲线都满足要求。

2.2.3 山东中金岭南铜业有限责任公司验证结果

在最佳工作条件下，镁的特征浓度：C＝＝0.0075μg/mL/1% 。

将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.056/0.058＝0.97> 0.7，即特征浓度和工作曲线都满足要求。

2.2.4 荆门市格林美新材料有限公司验证结果

……

以上试验结果表明，镁的特征浓度及工作曲线均能满足本方法的要求。验证单位试验结论与起草单位一致。

2.3 检出限试验

在给定的仪器工作条件下，对空白溶液进行11次测量，计算出标准偏差，见表8。

检出限按公式计算：CL=3×SA/b

其中：SA为11次空白溶液吸光度标准偏差，b为工作曲线的斜率。

表19 检出限

| 实验室 | 空白溶液吸光度值A | 标准偏差SA | 检出限CL μg/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 | 0.00049 | 0.00092 |
| 攀钢沈钛 | 0.003,0.003,0.003,0.003,0.003,0.002, 0.002,0.002,0.002,0.002,0.002 | 0.00052 | 0.0019 |
| 山东中金 | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 | 0.00051 | 0.0026 |
| 格林美 |  |  |  |

以上试验结果及验证结果表明，本方法检出限显著小于方法检测下限，能够满足本方法的应用要求。

2.4 精密度要求验证试验

用工作曲线最高浓度和最低浓度标准溶液各测量10次，结果见表20。

| 实验室 | 浓度 （μg/mL） | 吸光度A | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0.10 | 0.066 0.066 0.066 0.067 0.067 0.067 0.068 0.068 0.068 0.070 | 0.067 | 0.0013 |
|  | 0.50 | 0.313 0.315 0.314 0.315 0.314 0.314 0.315 0.317 0.313 0.313 | 0.314 | 0.0013 |
| 攀钢沈钛 | 0.10 | 0.086,0.088,0.086,0.087,0.086 0.086,0.087,0.087,0.087,0.087 | 0.087 | 0.00067 |
|  | 0.50 | 0.415,0.416,0.414,0.417,0.416 0.417,0.412,0.413,0.413,0.413 | 0.415 | 0.0018 |
| 山东中金 | 0.10 | 0.058 0.057 0.058 0.057 0.059 0.057 0.058 0.058 0.059 0.056 | 0.058 | 0.00095 |
|  | 0.50 | 0.290 0.291 0.290 0.291 0.290 0.292 0.290 0.292 0.291 0.291 | 0.291 | 0.00079 |
| 格林美 | 0.10 |  |  |  |
|  | 0.50 |  |  |  |

表20 精密度验证

试验结果及验证单位结果表明：最高浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过其平均吸光度的1.0%%；最低浓度标准溶液吸光度的标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。即最高和最低吸光度值精密度均满足最小精密度要求。

#### 3 测定酸度的影响及硼酸的影响

3.1 测定酸度的影响

在五个容量瓶中加入2.00mL镁标准溶液（10µg/mL），加入10mL硝酸锶溶液（25g/L），加入10mL硝酸镧溶液（200 g/L），加入10mL硼酸溶液（30 g/L），分别加入2mL～10mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀，测量吸光度。结果见表21。

#### 表21 酸度对镁测定的影响

| 实验室 | 硝酸（1+1）加入量 （mL） | 0.2µg/mLMg 吸光度A |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 2 | 0.168 |
|  | 4 | 0.168 |
|  | 6 | 0.167 |
|  | 8 | 0.168 |
|  | 10 | 0.168 |
| 攀钢沈钛 | 2 | 0.170 |
|  | 4 | 0.170 |
|  | 6 | 0.169 |
|  | 8 | 0.169 |
|  | 10 | 0.170 |
| 山东中金 | 2 | 0.118 |
|  | 4 | 0.117 |
|  | 6 | 0.118 |
|  | 8 | 0.118 |
|  | 10 | 0.118 |
| 格林美 | 2 |  |
|  | 4 |  |
|  | 6 |  |
|  | 8 |  |
|  | 10 |  |

表21中试验结果及验证结果表明，本试验体系内的硝酸酸度对镁的测定无影响，因此继续沿用上一版本中8mL的用量。

3.2 硼酸的影响试验

分别在2个容量瓶中加入2.00mL镁标准溶液（10µg/mL），加入10mL硝酸锶溶液（25g/L），加入10mL硝酸镧溶液（200 g/L），分别加入5mL硝酸（1+1）用水稀释至刻度，其中一个加入10mL硼酸溶液（30 g/L），混匀，测量吸光度。结果见表22.

#### 表22 酸度对镁测定的影响

| 实验室 | 硼酸加入量 （mL） | 0.2µg/mLMg 吸光度A |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 0 | 0.167 |
|  | 30 | 0.182 |
| 攀钢沈钛 | 0 | 0.170 |
|  | 30 | 0.170 |
| 山东中金 | 0 | 0.121 |
|  | 30 | 0.121 |
| 格林美 | 0 |  |
|  | 30 |  |

在本试验中，中铝洛阳铜加工有限公司试验结论与荆门市格林美新材料有限公司一致，即硼酸的加入会显著减低吸光度；而攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司与山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果则表明硼酸对镁的测定无影响。其原因可能是攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司与山东中金岭南铜业有限责任公司采用的是同一厂家生产的进口设备，其性能较为先进且一致。

为确保本方法在不同型号和水平设备中的适用性，确定采用在工作曲线绘制时加入等量硼酸的操作。

#### 4 硝酸锶、硝酸镧加入量的影响

#### 4.1 硝酸锶加入量的影响

移取2.00mL镁标准溶液（10µg/mL），分别加入不同体积的硝酸锶溶液（25g/L），用水稀释至刻度，混匀。结果见表23。

#### 表23 硝酸锶加入量的影响

| 实验室 | 硝酸锶加入体积 （mL） | 0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 吸光度A | 0.140 | 0.158 | 0.165 | 0.164 | 0.164 | 0.163 |
| 攀钢沈钛 |  | 0.131 | 0.168 | 0.169 | 0.170 | 0.169 | 0.166 |
| 山东中金 |  | 0.063 | 0.110 | 0.117 | 0.118 | 0.119 | 0.118 |
| 格林美 |  |  |  |  |  |  |  |

表23试验结果及验证结果表明，硝酸锶溶液（25g/L）加入量在7.5～15mL时，吸光度最大且稳定。本方法选择硝酸锶溶液（25g/L）加入量为10mL。

4.2 硝酸镧加入量的影响

因在试验过程中发现铝元素的共存会对镁的测定有显著的负干扰，通过查阅文献，确定采用硝酸镧以消除该干扰。移取2.00mL镁标准溶液（10µg/mL），加入16mg铝元素，加入10mL硝酸锶溶液（25g/L），加入10mL硼酸溶液（30 g/L），分别加入不同体积的硝酸镧溶液（200g/L），混匀测定吸光度。结果见表24。

#### 表24 硝酸镧加入量的影响

| 实验室 | 硝酸镧加入量 （mL） | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 含铝溶液吸光度 A | 0.151 | 0.157 | 0.164 |
|  | 无铝溶液吸光度 A | 0.164 | 0.162 | 0.164 |
| 攀钢沈钛 | 含铝溶液吸光度 A | 0.156 | 0.160 | 0.167 |
|  | 无铝溶液吸光度 A | 0.166 | 0.168 | 0.167 |
| 山东中金 | 含铝溶液吸光度 A | 0.071 | 0.077 | 0.092 |
|  | 无铝溶液吸光度 A | 0.092 | 0.093 | 0.092 |
| 格林美 | 含铝溶液吸光度 A |  |  |  |
|  | 无铝溶液吸光度 A |  |  |  |

表24中试验结果及验证结果表明，硝酸镧溶液（200g/L）加入量在10mL时，铝元素干扰完全消除。本方法选择硝酸镧溶液（200g/L）加入量为10mL。

#### 5 铜基体干扰试验

称取0.1g纯铜（铜含量99.99%），按试验方法处理样品，加入2.00mL镁标准溶液（10µg/mL）、10mL硝酸锶（25g/L），10mL硼酸溶液（30 g/L），定容到100mL容量瓶中，同样方法制取一组不含铜试液，测定吸光度比对。结果见表25.

#### 表25 铜基体干扰的影响

| 实验室 | 试验溶液 | 吸光度 A |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | 含铜溶液 | 0.154 |
|  | 无铜溶液 | 0.156 |
| 攀钢沈钛 | 含铜溶液 | 0.170 |
|  | 无铜溶液 | 0.170 |
| 山东中金 | 含铜溶液 | 0.119 |
|  | 无铜溶液 | 0.120 |
| 格林美 | 含铜溶液 |  |
|  | 无铜溶液 |  |

表25中试验结果及验证结果表明，铜基体对吸光度测定结果无影响，故工作曲线中的铜元素不用基体匹配。

#### 6 杂质元素干扰试验

移取2.00mL镁标准溶液（10µg/mL）于100mL容量瓶中，分别加入铜合金中可能存在元素的最高含量以及混合杂质元素，按照试验方法，测定吸光度，试验结果及验证见表26～表29。

#### 表26 杂质元素干扰试验（中铝洛铜）

| 杂质元素 | 杂质元素加入量 （mg） | 吸光度 A | 无杂质元素时吸光度 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 50.0 | 0.170 | 0.169 |
| Zn | 50.0 | 0.182 | 0.179 |
| Sn | 18.0 | 0.153 | 0.150 |
| Mn | 17.0 | 0.151 | 0.150 |
| Al | 16.0 | 0.164 | 0.164 |
| Fe | 7.0 | 0.158 | 0.158 |
| Cr | 6.0 | 0.161 | 0.164 |
| Pb | 5.0 | 0.171 | 0.173 |
| Si | 4.0 | 0.145 | 0.147 |
| Ti | 4.0 | 0.170 | 0.170 |
| Bi | 3.5 | 0.171 | 0.173 |
| Be | 3.0 | 0.160 | 0.160 |
| Co | 2.0 | 0.156 | 0.156 |
| P | 1.5 | 0.153 | 0.156 |
| Sb | 1.5 | 0.144 | 0.147 |
| Cd | 1.2 | 0.156 | 0.156 |
| Ag | 1.1 | 0.161 | 0.160 |
| Zr | 1.0 | 0.157 | 0.157 |
| As | 0.8 | 0.156 | 0.156 |
| Te | 0.7 | 0.155 | 0.156 |
| 表中所有元素混合 | 表中所有单元素相应加入量 | 0.143 | 0.145 |

#### 表27 杂质元素干扰试验（攀钢沈钛）

| 杂质元素 | 加入量，mg | 吸光度 |
| --- | --- | --- |
| - | - | 0.170 |
| Ni | 50.0 | 0.171 |
| Zn | 50.0 | 0.170 |
| Sn | 18.0 | 0.169 |
| Mn | 17.0 | 0.171 |
| Al | 16.0 | 0.169 |
| Fe | 7.0 | 0.170 |
| Cr | 6.0 | 0.169 |
| Pb | 5.0 | 0.170 |
| Si | 4.0 | 0.171 |
| Ti | 4.0 | 0.169 |
| Bi | 3.5 | 0.170 |
| Be | 3.0 | 0.170 |
| Co | 2.0 | 0.169 |
| P | 1.5 | 0.170 |
| Sb | 1.5 | 0.169 |
| Cd | 1.2 | 0.170 |
| Ag | 1.1 | 0.170 |
| Zr | 1.0 | 0.171 |
| As | 0.8 | 0.169 |
| Te | 0.7 | 0.169 |
| La | 0.1 | 0.170 |
| 混合杂质元素， 以mg计 | Ni45,Zn40,Sn18,Mn17,Al16,Fe7.0, Cr6.0,Pb5.0,Si4.0,Ti4.0,Bi3.5,Be3.0, Co2.0,P1.5,Sb1.5,Cd1.2,Zr1.0,As0.8,Te0.7 | 0.170 |

#### 表28 杂质元素干扰试验（山东中金）

| 杂质元素 | 杂质元素加入量 （mg） | 吸光度 A | 无杂质元素时吸光度 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | 50.0 | 0.119 | 0.118 |  |
| Zn | 50.0 | 0.120 | 0.118 |  |
| Sn | 18.0 | 0.116 | 0.118 |  |
| Mn | 17.0 | 0.119 | 0.117 |  |
| Al | 16.0 | 0.121 | 0.118 |  |
| Fe | 7.0 | 0.120 | 0.120 |  |
| Cr | 6.0 | 0.117 | 0.117 |  |
| Pb | 5.0 | 0.120 | 0.118 |  |
| Si | 4.0 | 0.110 | 0.117 |  |
| Ti | 4.0 | 0.122 | 0.119 |  |
| Bi | 3.5 | 0.120 | 0.118 |  |
| Be | 3.0 | 0.118 | 0.118 |  |
| Co | 2.0 | 0.117 | 0.118 |  |
| P | 1.5 | 0.117 | 0.119 |  |
| Sb | 1.5 | 0.111 | 0.117 |  |
| Cd | 1.2 | 0.123 | 0.119 |  |
| Ag | 1.1 | 0.121 | 0.118 |  |
| Zr | 1.0 | 0.118 | 0.118 |  |
| As | 0.8 | 0.117 | 0.118 |  |
| Te | 0.7 | 0.119 | 0.117 |  |
| 表中所有元素混合 | 表中所有单元素相应加入量 | 0.120 |  | 0.118 |

#### 表28 杂质元素干扰试验（格林美）

| 杂质元素 | 杂质元素加入量 （mg） | 吸光度 A | 无杂质元素时吸光度 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | 50.0 |  |  |  |
| Zn | 50.0 |  |  |  |
| Sn | 18.0 |  |  |  |
| Mn | 17.0 |  |  |  |
| Al | 16.0 |  |  |  |
| Fe | 7.0 |  |  |  |
| Cr | 6.0 |  |  |  |
| Pb | 5.0 |  |  |  |
| Si | 4.0 |  |  |  |
| Ti | 4.0 |  |  |  |
| Bi | 3.5 |  |  |  |
| Be | 3.0 |  |  |  |
| Co | 2.0 |  |  |  |
| P | 1.5 |  |  |  |
| Sb | 1.5 |  |  |  |
| Cd | 1.2 |  |  |  |
| Ag | 1.1 |  |  |  |
| Zr | 1.0 |  |  |  |
| As | 0.8 |  |  |  |
| Te | 0.7 |  |  |  |
| 表中所有元素混合 | 表中所有单元素相应加入量 |  |  |  |

表26～表29中试验结果及验证结果表明，本方法有较好地抗干扰能力，铜合金中可能存在元素的最高含量以及混合杂质元素对镁的测定均无干扰。

#### 7  精密度实验

为验证方法的精密度，按照选定的实验方法对4个铜及铜合金中镁样品在重复性条件下分别进行7次独立测试。测定结果见表29所示。

表29 中铝洛阳铜加工有限公司精密度试验结果

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0154 0.0151 0.0155 0.0152 0.0156 0.0151 0.0149 | 0.0153 | 0.00026 | 1.68 |
| Mg2 | 0.116 0.117 0.116 0.115 0.116 0.114 0.117 | 0.116 | 0.0012 | 1.06 |
| Mg3 | 0.891 0.886 0.864 0.867 0.872 0.835 0.890 | 0.872 | 0.0198 | 2.28 |
| Mg4 | 1.965 2.051 2.026 1.998 2.106 2.065 2.115 | 2.046 | 0.0548 | 2.68 |

从表29中结果可以看出，本方法RSD在1.06%～2.68%之间方法精密度良好。

第一验证单位攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司的精密度试验结果见表30。

表30 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0157 0.0154 0.0145 0.0146 0.0154 0.0150 0.0151 | 0.0151 | 0.0005 | 3.31 |
| Mg2 | 0.114 0.116 0.114 0.115 0.119 0.117 0.117 | 0.116 | 0.0018 | 1.55 |
| Mg3 | 0.858 0.885 0.874 0.895 0.882 0.879 0.862 | 0.876 | 0.0130 | 1.48 |
| Mg4 | 2.073 2.081 2.034 2.020 2.078 2.051 2.027 | 2.052 | 0.0256 | 1.25 |

从表30中结果可以看出，本方法RSD在1.25%～3.31%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第一验证单位山东中金岭南铜业有限责任公司的精密度试验结果见表31。

表31 山东中金岭南铜业有限责任公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0151、0.0162、0.0155、0.0151、0.0166、0.0149、0.0153 | 0.0155 | 0.0006 | 3.78 |
| Mg2 | 0.108、0.109、0.110、0.107、0.114、0.108、 0.111 | 0.110 | 0.0023 | 2.16 |
| Mg3 | 0.836、0.830、0.844、0.835、0.829、 0.817、0.819 | 0.830 | 0.0096 | 1.15 |
| Mg4 | 2.063、2.080、2.083、2.109、2.076、 2.079、2.067 | 2.080 | 0.0148 | 0.71 |

从表31中结果可以看出，本方法RSD在0.71%～3.78%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第一验证单位荆门市格林美新材料有限公司的精密度试验结果见表32。

表32 荆门市格林美新材料有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 |  |  |  |  |
| Mg2 |  |  |  |  |
| Mg3 |  |  |  |  |
| Mg4 |  |  |  |  |

从表32中结果可以看出，本方法RSD在x.xx%～x.xx%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

- 第二验证单位江西铜业股份有限公司的精密度试验结果见表33。

表33  江西铜业股份有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0154 0.0151 0.0155 0.0149 0.0157 0.0148 0.0148 | 0.0152 | 0.00036 | 2.40 |
| Mg2 | 0.112 0.105 0.107 0.110 0.109 0.106 0.105 | 0.108 | 0.00275 | 2.55 |
| Mg3 | 0.866 0.860 0.892 0.831 0.832 0.872 0.876 | 0.861 | 0.226 | 2.62 |
| Mg4 | 2.161 2.136 2.114 2.080 2.126 2.059 2.101 | 2.110 | 0.0346 | 1.64 |

- 从表33中结果可以看出，本方法RSD在1.64%～2.62%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

- 第二验证单位国标(北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表34。

表34  国标(北京）检验认证有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0146、0.0149、0.0147、0.0145、0.0147、0.0147、0.0146 | 0.0147 | 0.00013 | 0.89 |
| Mg2 | 0.108、0.107、0.110、0.105、0.106、0.108、0.109 | 0.107 | 0.0018 | 1.7 |
| Mg3 | 0.815、0.806、0.788、0.802、0.792、0.802、0.798 | 0.800 | 0.0090 | 1.2 |
| Mg4 | 1.925、1.950、1.975、1.905、1.910、1.905、1.905 | 1.925 | 0.028 | 1.5 |

- 从表34中结果可以看出，本方法RSD在0.89%～1.7%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表35。

表35  广东省科学院工业分析检测中心精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0159、0.0149、0.0156、0.0158、0.0160、0.0151、0.0161 | 0.0156 |  | 2.95 |
| Mg2 | 0.108、0.109、0.112、0.116、0.109、0.115、0.116 | 0.112 |  | 3.15 |
| Mg3 | 0.843、0.850、0.855、0.861、0.866、0.880、0.873 | 0.861 |  | 1.51 |
| Mg4 | 2.055、2.057、2.030、2.066、2.043、2.093、2.100 | 2.063 |  | 1.23 |

- 从表35中结果可以看出，本方法RSD在1.23%～2.95%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的精密度试验结果见表36。

表36 中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.01494 0.01499 0.01514 0.01527 0.01531 0.01552 0.01565 | 0.01526 | 0.00026 | 1.72 |
| Mg2 | 0.1074 0.1084 0.1091 0.1094 0.1108 0.1112 0.1149 | 0.1102 | 0.0025 | 2.23 |
| Mg3 | 0.8401 0.8410 0.8470 0.8515 0.8658 0.8702 0.8742 | 0.8557 | 0.0142 | 1.66 |
| Mg4 | 2.027 2.041 2.055 2.064 2.076 2.084 2.091 | 2.063 | 0.023 | 1.12 |

- 从表36中结果可以看出，本方法RSD在1.12%～2.23%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位厦门双瑞材料研究院有限公司的精密度试验结果见表37。

表37  厦门双瑞材料研究院有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.01479 0.01484 0.01487 0.01506 0.01507 0.0152 0.01546 | 0.0150 | 0.00024 | 1.57 |
| Mg2 | 0.1067 0.107 0.1072 0.1082 0.1089 0.1113 0.1152 | 0.109 | 0.00307 | 2.81 |
| Mg3 | 0.8443 0.8513 0.8558 0.8570 0.8631 0.8652 0.8720 | 0.858 | 0.00923 | 1.08 |
| Mg4 | 1.985 2.025 2.049 2.060 2.081 2.101 2.108 | 2.058 | 0.0436 | 2.12 |

从表37中结果可以看出，本方法RSD在1.12%～2.23%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位上海有色金属工业技术监测中心有限公司的精密度试验结果见表38。

表38  上海有色金属工业技术监测中心有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0143 0.0142 0.0142 0.0140 0.0141 0.0145 0.0147 | 0.0143 | 0.00018 | 1.29 |
| Mg2 | 0.110 0.111 0.114 0.109 0.112 0.111 0.110 | 0.111 | 0.0011 | 1.03 |
| Mg3 | 0.800 0.811 0.815 0.806 0.822 0.811 0.815 | 0.811 | 0.0051 | 0.62 |
| Mg4 | 2.016 2.010 2.016 1.995 2.018 2.031 1.987 | 2.010 | 0.0112 | 0.56 |

从表38中结果可以看出，本方法RSD在0.56%～1.29%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

##### 第二验证单位紫金矿业集团股份有限公司的精密度试验结果见表39。

表39  紫金矿业集团股份有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0158 0.0161 0.0155 0.0153 0.0156 0.0159 0.0157 | 0.0157 | 0.00026 | 1.67 |
| Mg2 | 0.116 0.115 0.118 0.117 0.113 0.114 0.113 | 0.115 | 0.0019 | 1.69 |
| Mg3 | 0.861 0.877 0.888 0.893 0.841 0.869 0.852 | 0.869 | 0.0188 | 2.16 |
| Mg4 | 1.999 2.033 1.967 2.045 1.960 2.042 2.113 | 2.023 | 0.0529 | 2.61 |

从表39中结果可以看出，本方法RSD在1.67%～2.61%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

##### 第二验证单位大冶有色设计研究院有限公司的精密度试验结果见表40。

表40  大冶有色设计研究院有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0.0156 0.0159 0.0153 0.0150 0.0150 0.0155 0.0152 | 0.0154 | 0.00033 | 2.15 |
| Mg2 | 0.108 0.113 0.113 0.109 0.112 0.114 0.114 | 0.112 | 0.0024 | 2.15 |
| Mg3 | 0.839 0.848 0.841 0.875 0.851 0.886 0.891 | 0.862 | 0.0219 | 2.54 |
| Mg4 | 1.977 1.980 2.041 2.058 2.041 2.043 2.110 | 2.036 | 0.0460 | 2.26 |

从表40中结果可以看出，本方法RSD在2.15%～2.54%之间，方法精密度良好，与起草单位结论一致。

#### 7 准确度试验

#### 7.1标准样品验证

选用的Mg1水平样为标准样品，编号为GSB 04-2161-2007 3#，测定及对照结果见表41。

表41 准确性试验

| 实验室 | 标准样品编号 | 标准值 （%） | 测定值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | GSB 04-2161-2007 3# | 0.015 | 0.0151 |
| 攀钢沈钛 |  | 0.015 | 0.0151 |
| 山东中金 |  | 0.015 | 0.0158 |
| 格林美 |  |  |  |

#### 7.2 加标回收试验

对Mg2、Mg3样品进行加标回收试验，Mg2样品称取0.20g,Mg3样品称取0.10g，加入表17所列镁量，按照实验方法溶解并稀释分取测量，结果见表42。

表42 回收率试验

| 实验室 | 样品编号 | 镁含量 （µg） | 加入镁量（µg） | 测得总量（µg） | 回收镁量 （µg） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛铜 | Mg2 | 232 | 200 | 431.5 | 199.5 | 99.75 |
|  |  |  | 400 | 627.5 | 395.5 | 98.88 |
|  |  |  | 600 | 841.4 | 609.4 | 101.57 |
|  | Mg3 | 872 | 600 | 1473 | 601 | 100.17 |
|  |  |  | 1000 | 1865 | 993 | 99.30 |
|  |  |  | 1400 | 2284.5 | 1412.5 | 100.89 |
| 攀钢沈钛 | Mg2 | 232 | 200 | 431.82 | 199.82 | 99.91 |
|  |  |  | 400 | 639.20 | 407.20 | 101.80 |
|  |  |  | 600 | 836.36 | 604.36 | 100.73 |
|  | Mg3 | 876 | 600 | 1466.85 | 590.85 | 98.48 |
|  |  |  | 1000 | 1893.94 | 1017.94 | 101.79 |
|  |  |  | 1400 | 2265.25 | 1389.25 | 99.23 |
| 山东中金 | Mg2 | 202.10 | 200 | 401.23 | 199.13 | 99.57 |
|  |  |  | 400 | 603.07 | 400.97 | 100.24 |
|  |  |  | 600 | 797.94 | 595.84 | 99.31 |
|  | Mg3 | 828.83 | 600 | 1423.94 | 595.11 | 99.19 |
|  |  |  | 1000 | 1829.50 | 1000.67 | 100.07 |
|  |  |  | 1400 | 2222.45 | 1393.62 | 99.54 |
| 格林美 |  |  |  |  |  |  |

表41～表42中试验结果及验证结果表明，标准样品验证结果与标准值一致，加标回收率为98.48%～101.79%，方法准确度满足使用要求。验证单位与起草单位结论一致。

- （三）精密度数据的统计分析及重复性限、再现性限的计算

- 按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》，对各验证单位提供的数据进行汇总统计，通过柯克伦检验和格拉布斯检验判断歧离值和离群值，经技术分析后予以剔除，个别予以保留。将经剔除异常值后的数据进行计算，得到了镁元素在不同含量的重复性限和再现性限。 各家实验室按表43进行编号。

- 表43  各家实验室编号

| - 实验室 | - 编号 |
| --- | --- |
| - 中铝洛阳铜加工有限公司 | - 1 |
| - 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司 | - 2 |
| - 荆门市格林美新材料有限公司 | - 3 |
| - 山东中金岭南铜业有限责任公司 | - 4 |
| - …… | - …… |

- 实验室间柯克伦检验

- 1.1铜中氧的柯克伦检验

- 对各家实验室共计4个水平铜及铜合金中镁含量的重复性检测数据分别计算其标准偏差SD，其中试验组数p=xx，测量次数n=7，结果见表44。如果检验统计量C小于或等于5%临界值，则接受被检验项目为正确值；如果检验统计量大于5%临界值，但小于或等于1%临界值，则称被检验的项目称为歧离值，且用单星号（*）标出；如果检验统计量大于1%临界值，则被检验项目称为统计离群值，且用双星号（**）标出。

表44  柯克伦检验

| 实验室i | 水平j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 统计量C |  |  |  |  |
| 临界值(0.05) |  |  |  |  |
| 临界值(0.01) |  |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |

经过对4个水平铜及铜合金中镁含量重复性检测数据进行柯克伦检验，xxxxxxx。

- 实验室间格拉布斯检验

- 对各家实验室共计4个水平铜及铜合金中镁含量的重复性检测数据分别计算其单元内平均值，其中不包含已剔除的数据，对进行格拉布斯检验，结果见表45。

表45  格拉布斯检验

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 总平均值，% |  |  |  |  |  |
| 高端G值 |  |  |  |  |  |
| 低端G值 |  |  |  |  |  |
| 临界值（0.05） |  |  |  |  |  |
| 临界值（0.01） |  |  |  |  |  |
| 高端检验结果 |  |  |  |  |  |
| 低端检验结果 |  |  |  |  |  |

- 经过对4个水平铜及铜合金中镁含量单元内平均值进行格拉布斯检验，无异常值。

- 重复性限、再现性限的计算

- 将经过离群值检验的数据汇总统计，按照GB/T 6379.2-2004的规定计算重复性限和再现性限，结果如表46和表47所示。

- 3.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表46给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表43数据采用线性内插法或外延法求得。

表46 重复性限

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

- 3.2  再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表47给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表47数据采用线性内插法或外延法求得。

表47  再现性限

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

## 四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 五、预期达到的社会效益等情况

### （一）项目的必要性阐述

镁元素是一种能够改善铜合金性能的重要元素，它能够提高铜合金的强度、硬度、耐腐蚀性能和切削性能，但同时也会降低其塑性加工性能和导电导热性能，因此应该严格控制。随着材料的发展，作为铅黄铜的替代品，以镁为主成分的环保型易切削铋黄铜在行业内得到了关注和应用，对铜及铜合金中铋含量的检测需求也发生了改变。

目前国内外铜中镁含量测定方法标准有较多不足之处急需弥补，例如镁含量测定上限偏低，无法满足一些新型铜合金的检测需求，同时铜及铜合金中共存元素的测定对镁元素的测定研究尚有不足，这种情况对铜及铜合金中镁元素的研究和工艺控制十分不利。鉴于此，对GB/T 5121.18-2008进行修订，扩展镁含量的检测范围、完善方法操作是十分有必要的。

### （二）项目可行性

火焰原子吸收光谱法具有准确度高、适应性强、操作简便等特点，目前已经在铜及铜合金中多项方法标准中得以应用，同时也在锌及锌合金、粗锡、粗铅、粗铜等多种金属材料和冶炼产品中得以应用，具有较高的技术成熟度。根据前期试验情况表明，将其应用于扩展铜及铜合金中镁的测定是完全可行的。

本次拟修订的方法测定范围为0.010%～2.50%，能满足国内铜及铜合金产品中镁含量的检测需求。该标准的修订，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。。

### （三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的修定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

该项目的实施将带来显著的经济和社会环境效益。首先，在经济方面，新标准的制定和发布将推动铜及铜合金产业的发展，提升产品的质量和竞争力。通过完善镁含量的测定方法，企业可以更加准确地控制产品中的镁含量，从而生产出符合市场需求的高品质铜及铜合金产品。这将有助于提高企业的生产效率和经济效益，增强其在国内外市场的竞争力。

在社会环境效益方面，新标准的实施将有助于推动镁黄铜等环保材料的应用和推广。通过准确测定铜及铜合金中的镁含量，企业可以更好地控制材料的成分和性能，从而生产出更加环保、可持续的铜合金产品。这将有助于减少环境污染和资源浪费，推动绿色发展和可持续发展。

此外，该项目的实施还将促进有色金属标准化体系的优化升级，使GB/T 5121系列标准更加完善，提升我国在国际标准化领域的影响力和话语权。通过与国际国外同类型标准相比，本项目结项后有望达到国际先进水平，这将有助于提升我国的国际形象和地位，推动我国经济的高质量发展。

## 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

国际标准与国外标准中有关于铜及铜合金中镁含量检测方法仅有欧盟发布的EN 15025:2010《铜及铜合金 镁含量的测定 火焰原子吸收法》，该标准镁含量测定范围为0.001%～0.20%，无法完全满足当前铜及铜合金材料的检测需求，因此本标准未采用该标准。

根据该标准的信息，本标准与其以下三个方面进行了对比：

第一，在测定范围上，本标准扩展了镁含量的检测上限，达到了0.010%～2.50%，相较于EN 15025:2010的0.001%～0.20%范围更广，更能适应不同铜及铜合金材料的检测需求。这一改进使得本标准在实用性上有了显著提升，能够更好地服务于铜及铜合金产业的生产、研发和贸易活动。

第二，在方法操作上，本标准对实验步骤和条件进行了细化和优化，提高了检测的准确性和稳定性。通过对比发现，EN 15025:2010在某些实验细节上可能较为简略，而本标准则通过前期的大量试验和研究，对实验步骤进行了精细化的设计，确保了检测结果的可靠性和重复性。

第三，在共存元素的影响研究上，本标准也进行了更为深入和全面的探讨。铜及铜合金中往往存在多种共存元素，这些元素可能会对镁含量的测定产生干扰。本标准通过系统的研究和分析，提出了有效的干扰消除方法，确保了镁含量测定的准确性和可靠性。而EN 15025:2010在这方面可能存在一定的不足，需要使用者自行进行干扰校正。

## 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

- 本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 暂无。

## 九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为第三次修订，可以替代现行标准GB/T 5121.8-2008《铜及铜合化学分析方法 第18部分 镁含量的测定》。建议本标准自发布之日起代替《铜及铜合化学分析方法 第18部分 镁含量的测定》GB/T 5121.18-2008。

## 十二、其它应予说明的事项

无。