# 铜及铜合金化学分析方法

# 第21部分 钛含量的测定

编制说明

（预审稿）

## 国家标准《铜及铜合金化学分析方法

- 第21部分  钛含量的测定》起草小组

- 2025年07月

国家标准《铜及铜合金化学分析方法

# 第21部分  钛含量的测定》

（预审稿）编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据国家标准化管理委员会下达xx，计划修订国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第21部分  钛含量的测定》（项目计划号：xx）。中铝洛阳铜加工有限公司为第一起草单位，广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司（中铝沈阳有色金属加工有限公司更名）、宁波博威合金材料股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、聊城市产品质量监督检验所、酒泉钢铁（集团）有限责任公司16家单位参与起草。计划完成期限：2025年12月。

### （二）立项目的和意义

GB/T 5121.21-2008《铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定》发布实施于2008年，本标准规定了铜及铜合金中钛含量的测定方法。本标准方法为过氧化氢分光光度法，检测范围是0.050%～0.30%，适用于铜及铜合金中低含量钛元素的测定。随着铜及铜合金材料的发展，本方法标准在使用范围上已无法满足新材料的检测。

当前，钛铜作为一种新型的弹性材料面向市场，该材料冷热加工性能良好，可用于制造高强度、高弹性、高耐磨的弹性元件、电器开关、继电器弹性元件、膜盒、膜片、齿轮、轴承、轴瓦、轴套等。经过对照GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》中铜合金材料化学成分，其中规定的C19900、C19910等钛青铜以及铝黄铜T69244、铬青铜T55600中钛元素含量可达2.00%～3.50%；国外ASTM标准中规定C19950钛元素为3.50%～4.50%。以上材料中钛含量均超过本标准的检测上限0.30%，当前的检测方法无法满足该材料的检测需求。

针对上述问题，本次拟修订扩展方法检测范围，将钛元素检测上限由0.30%上延至5.00%，以满足铜及铜合金中含量＞0.30%～5.00%钛元素的检测需求。

综上所述，对本标准进行修订，可以使本标准技术内容更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益，对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

- 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

#### 1.本标准起草单位及其分工

标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：中铝洛阳铜加工有限公司总负责，负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品提供、资料汇总分析及执笔。山广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司为第一验证单位，国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、聊城市产品质量监督检验所、酒泉钢铁（集团）有限责任公司为第二验证单位。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修订工作。

中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一，是国内具有影响力的综合性铜加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通、国防、J工、核电等领域。产品广泛应用于电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通、电力装备等新兴领域，为神州系列飞船、大推力火箭、区域电子对抗、舰艇等国家重大战略工程提供了关键材料保障。公司拥有国家级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验和技术能力。制/修订国家/行业标准212项，承担863计划、国家重大专项、JG项目等国家重大科研及固定资产投资项目49项；获省部级以上科技成果奖励112项。

北矿检测技术股份有限公司源于1956年成立的北京矿冶研究总院分析研究室，2016年10月注册为独立法人单位，2022年9月改制为股份有限公司，是矿冶科技集团有限公司的二级控股子公司。公司主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专精特新示范企业。公司拥有4个国家级平台和1个北京市重点实验室，发布国家和行业标准500余项、牵头和参与制定国际标准10余项。

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院，2015年12月经广东省机构编制委员会批准为广东省科学院属下的独立法人事业单位。中心是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）、运营管理着中国有色工业华南质量检验检测中心、国家矿物及再生金属材料质量检验检测中心、广东省质量监督有色金属产品检验站、广东省质量监督电子产品检验检测中心。本中心是广东省科技成果鉴定检验监督机构、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室、CQC认证及方圆认证签约实验室。中心主要从事金属材料、矿物材料、建筑材料、电子电器、新能源电池、化工产品、固体废物、汽车材料、再生资源及金属材料综合利用的检测、咨询、评价及分析测试技术研究和计量校准等服务。同时本中心还开展行业标准制定和技术方法研究及企业科研及标准培训、实验室资质申请及运营咨询、工厂认证检查和产品认证服务。

洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）始建于1961年，是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

中国有色金属工业标准计量质量研究所是我国有色金属标准化归口单位，业务工作隶属国家质量监督检验总局和国家工业和信息化部。负责我国有色金属及稀土国家标准、行业标准及国家军用标准的项目计划、制修订和复审工作，对企业执行的各类标准提供水平认证及企业标准的备案工作；负责有色金属标准样品的鉴定，定点研制单位等认可工作；负责组织制修订有色金属计量管理、技术规范，负责组织有色行业内计量检定人员的培训、发证和换证工作，组织有色企业完善计量检测体系的确认工作；承办全国优秀质量管理小组评选工作，组织开展有色金属产品用户满意度工程活动；研究所是国家科技部认定的国家一级科技查新咨询单位，可通过DIALOG、STN及互联网联机检索国外上百个各种专业数据库，国内可联机检索中国科技信息研究所、国防科技信息中心、机械部信息中心、中国化工信息中心等联机检索系统，作为国家一级查新单位，主要负责全国有色工业系统及相关行业的科研项目查新咨询工作，涉及与全国有色金属工业相关的各专业领域；另外研究所也是国家知识产权局认定的有色金属行业专利代理机构，是国防专利局指定的国防专利代理机构。

山东中金岭南铜业有限责任公司地处山东东营，前身为山东方圆有色金属集团，现为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股的大型铜冶炼加工企业。公公司先后承担国家科技支撑计划、863科技攻关计划、国家火炬计划、国家国际合作重大专项等科研项目10余项，引进海外高层次科技创新人才5名，取得专利及专有技术50项，其中发明专利17项、实用新型专利33项。连续多年入围中国有色金属工业50强、山东省百强、中国500强企业。先后获得国家循环经济标准化示范基地、中国生态绿色科技典范企业、山东省省长质量奖等荣誉称号。公司拥有完全自主知识产权的世界领先的冶金工艺——“两步炼铜新工艺”，建成了全球首条“两步炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。先后荣获中国有色金属工业科学技术一等奖和山东省科技进步一等奖，该示范项目被列入国家科技支撑计划，是国务院督导的十七项重大科技项目之一。中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、电镜扫描、光电直读光谱、氧氮氢分析仪、原子荧光、高频红外碳硫分析仪、离子色谱、分光光度计等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，参与过多项国家标准和行业标准。

- 国标（北京）检验认证有限公司是中国权威的第三方检验认证服务机构，隶属于中国有研科技集团，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心（1983年由原国家科委批准建立）与国家有色金属质量监督检验中心（1985年由国家质量技术监督局批准建立）。中心于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是我国金属及电子材料的权威检测机构，同时是我国有色金属行业分析测试标准的主要起草单位之一。公司建立了以分析化学、材料力学与表面性能、显微组织结构、无损检测为核心的分析测试服务平台，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，具备了对产品开展多参数、多尺度、高精度、全成分范围检验评价的能力。拥有辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、超高压电子显微镜、大景深激光共聚焦显微镜、波长色散X射线荧光光谱仪等国内外先进仪器，仪器设备在国内实验室处于领先水平。在高纯金属的检测标准制修订中本单位积累了丰富的经验，负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120余个。

攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司（简称攀钢沈钛）是鞍钢集团二级子公司攀钢集团的全资子公司。攀钢沈钛前身为中铝沈阳有色金属加工有限公司，是我国重点综合性钛镍铜材生产基地和研发中心。2024年8月1日，中铝沈加完成公司法人和公司名称工商变更， 正式更名为“攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司”，成为攀钢金属产业在东北的重要生产基地。公司以实现钛产业高质量发展，做强做优做大国家钛金属新材料产业，推进鞍钢打造钛金属产业链链长工作，钛镍铜加工材项目设计年产万余吨。公司拥有多台套德国、美国、意大利进口或国内配套的电子束冷床炉、真空自耗炉、真空感应炉、80MN油压机、20/60 MN快锻机、炉卷轧机等先进设备。公司现有钛熔铸、镍铜熔铸、锻造、板带、残钛回收等生产线和技术研发中心，可以生产国内外的钛、镍、铜及其合金多个牌号的铸锭、锻件和板带材产品，产品规格种类齐全。公司实验室先后从英国、美国、德国等引进多台（套）检测设备，为产品研发生产提供全方位保障。并获批为沈阳钛镍铜金属加工工程技术研究中心。公司完成多项国家重点科研课题和攻关项目，大规格锆无氧铜饼的研制成功，为我国航天事业的发展提供有力保障，TC4 钛合金锻饼曾获得国家银质奖。公司先后通过全国高新技术企业认定，获评辽宁省钛产业创新中心、辽宁省专精特新中小企业、沈阳市创新型中小企业。

宁波博威合金板带有限公司（简称：博威板带）创建于1993年，2011年1月博威合金在上交所主板上市（股票代码：601137）。经过近30年快速健康发展，在全球拥有中国、德国、加拿大、越南等九大专业化制造基地，成为集新材料、新能源等产业于一体的科技型、国际化公司。博威是“创新型企业”、“国家技术创新示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家认可实验室”、“国家地方联合工程研究中心”研发创新平台，是“高新技术企业”、国际有色金属加工协会（IWCC）技术委员会委员。2019年与全球咨询公司——埃森哲全面合作，开展数字化转型，推进数字化营销、数字化研发、数字化制造、数字化供应链、数字化服务等项目建设，全面打造数字化生态圈，建立具有持续创新能力的自进化型的数字化企业。博威站在科技前沿，积极开展市场研究和产品研发，近年来完成新材料创新项目50多项，拥有185件发明专利，主导或参与制订多项标准，为客户创造价值，推动时代进步。

浙江省冶金产品质量检验站有限公司是具有独立法人资格的第三方公正检测机构，浙江省政府第一批授权成立的省级质检机构，浙江省冶金（有色）行业产品质量检测的专业检验机构，浙江省高级人民法院对外委托司法鉴定机构。公司拥有一支具有丰富经验的专业技术人员队伍，检测人员具有较高的专业知识、技术能力和评判能力。公司以高标准进行实验室建设，装备了具有国际、国内先进水平的仪器设备，公司配置了直读光谱仪（德国）、离子发射光谱仪（美国）、原子吸收光谱仪（美国）、氧氮氢分析仪（德国）、扫描电子显微镜（德国）、金相显微镜（德国）、金属材料疲劳、松驰、老化、持久、高低温试验机等检测设备。公司长期承担各类冶金有色产品理化检验，积累了丰富的检测经验和数据。同时公司还承担各级政府行政管理部门下达的产品质量定期监督检验、日常监督检验、市场抽查检验、产品质量仲裁检验等任务。公司重视标准化工作，多次负责和参与国家和行业标准编制，负责编制了GB/T 33817-2017、GB/T 8891-2013等标准；参与编制了GB/T 5231-2022、GB/T 37569-2019、YS/T 650-2020、YS/T 1352-2020、GB/T26303.1-2010、YS/T759-2011等多项标准。

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称“上海监测”)成立于2013年，隶属于中国有研集团国合通用测试评价认证股份公司。上海监测运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家资质认定的检验检测机构。主营业务涉及第三方检测服务(含质量、能源、计量、环保技术检测；金属材料、电子材料理化检测；无损检测；贵金属及珠宝玉石检测等)、设备检定、检测培训等方面。上海监测通过了ISO/IEC 17025实验室国家认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、国家航空航天和国防合同方授信项目（NADCAP），是国家海关总署指定的进出口商品检验鉴定机构，是中国有色金属工业系统无损检测技术工作委员会的主任委员单位。公司拥有雄厚的技术力量，先进齐全的仪器装备，是华东地区权威的第三方材料测试评价机构。上海监测积极面向市场，服务社会，向两千多家研究单位和企业提供了大量准确可靠的分析数据，并承担了大量国家质量监管和技术开发任务，为我国有色金属工业发展和科技进步作出了积极贡献。

聊城市产品质量监督检验所是1985年由原聊城地区行政公署批准成立的综合检验检测机构。现已形成化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等多类产品的检验检测能力。拥有2个国家级质检中心，分别是国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家轴承产品质量监督检验中心；拥有6个省级质检中心，1个省级标准化试点（聊城“一站式”质量基础技术服务标准化试点）。还设有聊城市农药（农产品）监督检验中心等市级质检中心和聊城市重点实验室。设有扫描电镜室、金属化学分析室、力学实验室等多个专业化实验室。配备了电感耦合等离子体质谱仪、热场发射扫描电镜等64 台（套）高端检验检测设备。共通过检测参数441项，检验能力基本覆盖铜铝重要产品及关键项目（参数）的全部检验能力，覆盖率为85.63%。主持国家质检总局项目《自动加载轴承疲劳寿命试验机研究》1项。山东省质监系统科技项目2项。参与制定国家标准、行业标准14项，其中《铜及铜合金 室温拉伸试验方法》获得2016年度有色金属标准一等奖。主起草行业标准1项《铜中含氧量的显微镜偏光检验方法》。主持制定《输送流体用无缝钢管》等六项团体标准。出版《机械制造与自动化应用研究》等4本著作。发表论文4篇。发明实用新型专利6项、发明专利1项。

大冶有色设计研究院有限公司始建于1960年，是中国有色集团“1+4”战略重要技术支撑单位，现为国家级高新技术企业，湖北省专精特新中小企业。公司业务形成覆盖矿山、冶金、环保、建筑、智能化、检测检验、地勘测绘七大领域的全产业链技术服务体系，拥有国家认可实验室、国际 标准研制创新示范基地、湖北省研究生教育创新基地等研发和创新平台，并依托中色大冶国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、湖北省有色金属资源开发与综合利用工程技术研究中心、湖北省有色金属冶金与循环利用重点实验室等技术创新平台，长期从事国际、国家、行业标准的起草与验证工作，近年来多项标准荣获中国有色金属工业科学技术奖一、二、三等奖，和全国有色金属标准化技术委员会技术标准二、三等奖。

国合通用（青岛）测试评价有限公司（以下简称“国合青岛”），隶属于国合通用测试评价认证股份公司，运营着国家新材料测试评价平台-主中心青岛实验室，重点面向新材料行业提供测试评价服务与技术标准研究。国合青岛拥有实验场地1万平方米，配置仪器设备600余台套，拥有专业的技术服务团队150余人，具有CMA、CNAS、Nadcap和船级社资质，面向航空航天、轨道交通、风电核电、工业润滑、船舶等行业领域，提供化学成分分析、力学性能测试、组织结构分析、无损探伤检测、工业润滑监测、失效分析等测试评价服务，满足各类新材料产品研发、生产、应用需要。国合青岛参与制修订分析方法国际标准、国家标准和行业标准一百余项，授权专利四十余项，发表论文二十余篇。

厦门双瑞材料研究院有限公司于2021年8月注册成立，注册资金2500万元，公司作为中国船舶集团第七二五研究所南方总部，按照“以军为本，技术引领,产研结合，创新提升”的指导方针,践行海洋强国战略,聚焦主责主业，充分依托厦门区位优势，持续推进科技产业布局优化，着力加强七二五所厦门地区科技创新能力和科技成果产业化，培育发展战略新兴产业。公司开展理化检测、海洋环境试验业务，下设具备CNAS及CMA资质认证的检测与校准中心,形成以厦门检测与校准中心为总部，洛阳、青岛、三亚等地为分部的检测评价网络，参与制修订国际标准、国家标准和国家军用标准、船舶行业标准，全面提升业务集成能力和行业影响力，组建了国内唯一的、覆盖我国主要海域及深远海自然环境试验站网，服务海军装备建设和厦门地区科技和经济发展。

- 2. 本标准起草人员及其工作职责

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。由山广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司几家单位进行实验方案确定、样品收集和提供、开展验证试验以及标准审核等工作。

标准主要起草人以及分工见下表1

表1  工作成员及所做工作

| 联系人姓名 | 分工 |
| --- | --- |

### （四）主要工作过程

- 1.预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金中钛含量检测的相关标准。通过信息收集发现除本标准外，国外还有日本标准JIS H1073-2001《铜合金中钛的测定方法》，国内有GB/T 5121.27-2008《铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》等方法规定了铜及铜合金中钛含量的分析方法。

起草单位经过全面调研，确定了含量范围和初步方案，经过为大量的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

#### 2.立项阶段

根据2022年2月国家标准化管理委员会下达的《关于开展推荐性国家标准复审工作的通知（国标委发[2022]10号）》的要求,2022年5月，全国有色标准化技术委员会通过网络会议召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

20xx年xx月，国家标准化管理委员会发布了《国家标准化管理委员会关于下达xxxxxxxxxx的通知》，下达修订《铜及铜合金化学分析方法 第21部分 钛含量的测定》国家标准的任务计划，计划号为xxxxxxxxxx，项目完成时限为202x年xx月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3.起草阶段

- 3.1任务落实

中铝洛阳铜加工有限公司接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。在拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集后进行试验工作，包括加热功率、加标回收及精密度试验等，最终形成了《标准草案》。

2023年11月1日～11月3日在云南昆明由全国有色金属标准化技术委员会组织的第一次工作会议上，对该标准的修订进行了分工和任务落实，会上确定了由中铝洛阳铜加工有限公司牵头负责《铜及铜合金化学分析方法 第21部分 钛含量的测定》的起草工作，山广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、洛阳船舶材料研究所、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、聊城市产品质量监督检验所、酒泉钢铁（集团）有限责任公司协助起草，明确了所采用的方法，同时确定了样品提供单位、试验验证单位、进度安排等事项。

- 3.2样品收集及试验研究

- 中铝洛阳铜加工有限公司根据国内外市场上铜及铜合金生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了铜及铜合金中不同梯度的镁含量样品共计4批。其中标准样品1批，实际产品样品3批。以上样品作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2 本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 试样编号 | 样品状态 | 钛的含量水平，% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CuTi1 | 样屑 | 0.020 | 实际样品 |
| 2 | CuTi2 |  | 0.077 | 标准样品 |
| 3 | CuTi3 |  | 0.22 | 实际样品 |
| 4 | CuTi4 |  | 1.00 | 实际样品 |
| 5 | CuTi5 |  | 3.90 | 实际样品 |

- 2023年12月～2025年7月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。试验内容主要包含最佳工作条件、工作曲线线性、空白试验、干扰元素的消除、检测下限的确定以及方法相关精密度和准确度验证。

- 3.3 标准预审

- 4. 征求意见阶段

- 审查阶段

- 5.1技术专家审查

- 5.2 委员审查

## 二、标准的制定原则、主要内容与依据

### （一） 规范性原则。

本标准根据《中华人民共和国标准化法》要求，该标准制订的程序和格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。

### （二） 可靠性原则。

标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金中钛含量方法。

### （三）  适用性原则。

本标准是在标准GB/T 5121.21-2008《铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定》的基础上进行修订而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关方面的意见和建议。根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。完善试验条件及试验步骤、检测范围，能普遍满足国内对铜及铜合金中钛含量的检测要求，更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。

### （四） 协调一致性原则。

本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

- 三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- （一）标准修订的内容及修订原因说明

本部分是在标准GB/T 5121.21-2008《铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定》的基础上进行修订而成。本文件与GB/T 5121.21-2008相比，主要变化如下：

- 修改了方法的检测范围，由0.050%～0.30%修改为0.010%～5.00%；

- 根据标准编写规则要求，增加了“引言”部分；

- 根据标准编写规则要求，增加了“规范性引用文件”；

- 试样的规定由“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”；

- 5.增加了溶样时“当试样中硅为主成分时，需另加入2滴～3滴氢氟酸”的操作规定；

- 6.增加了当钛的质量分数为>0.30%～5.00%时的分取稀释及加入硫酸的操作规定；

- 7.增加了钛的质量分数为>0.30%～5.00%时重复性限和再现性限的规定；

- 8.删除了“质量保证和控制”；

- 9.增加了“试验报告”。

### （二）验证试验

编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，对方法的准确度和精密度进行分析评价。

1. 分析波长的选择

1.1 中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

移取1.00mgTi于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，2mL过氧化氢，用水稀释至刻度，混匀，放置5min，采用3cm比色皿分别在不同波长下测试样品的吸光度，结果见图1。

图1 分析波长的选择

由图1试验结果可知，在410nm处有最大吸收峰值，故选定波长为410nm。

1.2 广东省科学院工业分析检测中心试验结果

移取1.00mgTi于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，2mL过氧化氢，用水稀释至刻度，混匀，放置5min，分别在不同波长下测试样品的吸光度，结果见表3。

表3 分析波长的选择

| 波长nm | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.284 | 0.265 | 0.309 | 0.374 | 0.465 | 0.566 | 0.660 | 0.734 | 0.777 |
| 波长nm | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| 吸光度A | 0.786 | 0.763 | 0.712 | 0.642 | 0.559 | 0.474 | 0.392 | 0.316 | 0.251 |

由表3试验结果可知，在410nm处有最大吸收峰值，故选定波长为410nm，验证单位试验结论与起草单位一致。

1.3 北矿检测技术股份有限公司试验结果

移取1.00mg Ti于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，2mL过氧化氢，用水稀释至刻度，混匀，放置5min，采用3cm比色皿分别在不同波长下测试样品的吸光度，结果见图2。

图2 分析波长的选择

由图2试验结果可知，在410nm处有最大吸收峰值，故选定波长为410nm，验证单位试验结论与起草单位一致。

1.4 北矿检测技术股份有限公司试验结果

移取1.00mgTi于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，2mL过氧化氢，用水稀释至刻度，混匀，放置5min，分别在不同波长下测试样品的吸光度，结果见图3。

图3 分析波长的选择

由图3试验结果可知，在410nm处有最大吸收峰值，故选定波长为410nm，验证单位试验结论与起草单位一致。

1.5 铜陵有色金属集团控股有限公司试验结果

移取1.00mgTi于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，2mL过氧化氢，用水稀释至刻度，混匀，放置5min，采用3cm比色皿分别在不同波长下测试样品的吸光度，结果见下表。

| 波长/nm | 吸光度 | 波长/nm | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 340 | 0.203 | 430 | 0.439 |
| 350 | 0.236 | 440 | 0.397 |
| 360 | 0.285 | 450 | 0.345 |
| 370 | 0.351 | 460 | 0.294 |
| 380 | 0408 | 470 | 0.246 |
| 390 | 0.449 | 480 | 0.198 |
| 400 | 0.478 | 490 | 0.158 |
| 410 | 0.482 | 500 | 0.124 |
| 420 | 0.467 | 510 | 0.093 |
|  |  | 520 | 0.071 |

由试验结果可以看出，在410nm处有最大吸收峰值，故选定波长为410nm。

- 硫酸用量的选择

移取1.00mgTi于一组100mL容量瓶中，分别加入0mL、2mL、5mL、10mL、15mL、20mL、25mL硫酸（1+1），2mL过氧化氢（1+9），用水稀释至刻度，采用3cm比色皿（其中广东省科学院工业分析检测中心采用5cm比色皿）测试样品的吸光度，结果见表4。

表4  硫酸用量的选择

| 实验室 吸光度A 硫酸加入量/mL | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | 0.371 | 0.424 | 0.430 | 0.429 | 0.430 | 0.428 | 0.428 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.753 | 0.764 | 0.765 | 0.767 | 0.763 | 0.768 | 0.765 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.467 | 0.486 | 0.489 | 0.482 | 0.485 | 0.484 | 0.486 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 0.388 | 0.418 | 0.467 | 0.468 | 0.465 | 0.468 | 0.465 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.466 | 0.487 | 0.481 | 0.484 | 0.475 | 0.486 | 0.484 |

- 由表4结果可知，随着硫酸用量的增加，吸光度增加，硫酸加入量在5mL~25mL时，吸光度基本不变，故本实验选择硫酸的加入量为10mL。

- 过氧化氢用量的选择

移取1.00mgTi于一组100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，分别加入0.5、1、2mL、4mL、6mL、8mL、10mL过氧化氢（1+9），用水稀释至刻度，混匀，采用3cm比色皿（其中广东省科学院工业分析检测中心采用5cm比色皿）测试样品的吸光度，结果见表5。

表5  过氧化氢用量的选择

| 实验室 吸光度A 过氧化氢加入量/mL | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | 0.476 | 0.489 | 0.491 | 0.486 | 0.493 | 0.490 | 0.492 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.752 | 0.763 | 0.764 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.768 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.489 | 0.494 | 0.491 | 0.497 | 0.500 | 0.498 | 0.495 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 0.456 | 0.469 | 0.471 | 0.465 | 0.470 | 0.468 | 0.471 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.480 | 0.489 | 0.496 | 0.493 | 0.495 | 0.493 | 0.493 |

表5结果表明：在过氧化氢小于1mL时，随着过氧化氢用量的增加，吸光度增加，在过氧化氢加入量大于1mL时，吸光度达到最大并保持稳定不变，故本实验选择过氧化氢的加入量为2mL，验证单位试验结论与起草单位一致。

- 显色时间的选择

移取0.50mgTi于100mL容量瓶中，加入10mL硫酸，采用3cm比色皿（其中广东省科学院工业分析检测中心采用5cm比色皿）测量在室温下放置不同时间的吸光度，结果见表6~表10。

表6 显色时间的选择（中铝洛阳铜加工有限公司）

| 放置时间（min） | 吸光度A | 放置时间（min） | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.248 | 20 | 0.249 |
| 2 | 0.249 | 25 | 0.249 |
| 3 | 0.248 | 30 | 0.249 |
| 4 | 0.249 | 60 | 0.250 |
| 5 | 0.249 | 90 | 0.249 |
| 10 | 0.249 | 120 | 0.250 |
| 15 | 0.249 | 180 | 0.250 |

表7 显色时间的选择（广东省科学院工业分析检测中心）

| 放置时间（min） | 吸光度A | 放置时间（min） | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.386 | 20 | 0.386 |
| 2 | 0.386 | 25 | 0.385 |
| 3 | 0.385 | 30 | 0.386 |
| 4 | 0.386 | 60 | 0.386 |
| 5 | 0.386 | 90 | 0.387 |
| 10 | 0.387 | 120 | 0.386 |
| 15 | 0.386 | 180 | 0.388 |

表8 显色时间的选择（北矿检测技术股份有限公司）

| 放置时间（min） | 吸光度A | 放置时间（min） | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.250 | 20 | 0.248 |
| 2 | 0.248 | 25 | 0.248 |
| 3 | 0.248 | 30 | 0.248 |
| 4 | 0.246 | 60 | 0.248 |
| 5 | 0.246 | 90 | 0.248 |
| 10 | 0.246 | 120 | 0.248 |
| 15 | 0.247 | 180 | 0.248 |

表9 显色时间的选择（山东中金岭南铜业有限责任公司）

| 放置时间（min） | 吸光度A | 放置时间（min） | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.238 | 20 | 0.232 |
| 2 | 0.236 | 25 | 0.235 |
| 3 | 0.239 | 30 | 0.238 |
| 4 | 0.239 | 60 | 0.236 |
| 5 | 0.235 | 90 | 0.239 |
| 10 | 0.238 | 120 | 0.238 |
| 15 | 0.238 | 180 | 0.239 |

表10 显色时间的选择（铜陵有色金属集团控股有限公司）

| 放置时间（min） | 吸光度A | 放置时间（min） | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.250 | 20 | 0.249 |
| 2 | 0.251 | 25 | 0.249 |
| 3 | 0.250 | 30 | 0.249 |
| 4 | 0.250 | 60 | 0.250 |
| 5 | 0.250 | 90 | 0.250 |
| 10 | 0.249 | 120 | 0.250 |
| 15 | 0.249 | 180 | 0.250 |

试验结果及验证结果表明，显色反应1min内试剂便立即显色完全，随后至少在3 h内吸光度保持不变，表明显色液有较好的稳定性。因此，本方法选择在室温下显色5min后测定。

5  共存元素干扰试验

移取500μg钛于100mL容量瓶中，根据GB/T 5231等铜及铜合金产品标准，分别加入铜合金中可能存在元素的最高含量，按照试验方法测定加入钛的质量，并计算其回收率，结果见表11~表15，其中Fe以Fe(Ⅲ)的形式加入、Cr以(Ⅲ)的形式加入。由于加入共存元素时会不可避免地引进Cl-，但在实际样品的检测过程中没有Cl-。将所有共存元素混合在一起后Cl-与铜离子生成黄色的络合物，干扰钛的测定，因此不适合进行开展混合共存元素的干扰试验。

表11 共存元素干扰试验（中铝洛阳铜加工有限公司）

| 共存元素 | 加入量/mg | 加入Ti量/μg | 测定值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 500 | 500 | 507 | 101.40 |
| Be | 11 |  | 497 | 99.39 |
| Ni | 207.5 |  | 492 | 98.34 |
| Cr(Ⅲ) | 30.0 |  | 492 | 98.34 |
| Si | 7.5 |  | 511 | 102.16 |
| Fe(Ⅲ) | 5.0 |  | 501 | 100.25 |
| Al | 26.0 |  | 496 | 99.12 |
| Pb | 2.0 |  | 507 | 101.35 |
| Zn | 175.0 |  | 498 | 99.65 |
| Sn | 90.0 |  | 494 | 98.86 |
| P | 3.0 |  | 514 | 102.99 |
| Mg | 0.7 |  | 507 | 101.35 |
| Ag | 1.5 |  | 501 | 100.25 |
| Sb | 0.1 |  | 498 | 99.65 |
| Bi | 0.1 |  | 508 | 101.62 |
| Mn | 75.0 |  | 490 | 98.08 |
| B | 6 |  | 498 | 99.65 |

表12 共存元素干扰试验（广东省科学院工业分析检测中心）

| 共存元素 | 加入量/mg | 加入Ti量/μg | 测定值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 500 | 500 | 510 | 102.00 |
| Be | 11 |  | 504 | 100.80 |
| Ni | 207.5 |  | 493 | 98.60 |
| Cr | 30.0 |  | 491 | 98.20 |
| Si | 7.5 |  | 507 | 101.4 |
| Fe | 5.0 |  | 497 | 99.40 |
| Al | 26.0 |  | 500 | 100.00 |
| Pb | 2.0 |  | 504 | 100.80 |
| Zn | 175.0 |  | 495 | 99.00 |
| Sn | 90.0 |  | 490 | 98.00 |
| P | 3.0 |  | 495 | 99.00 |
| Mg | 0.7 |  | 498 | 99.60 |
| Ag | 1.5 |  | 497 | 99.40 |
| Sb | 0.1 |  | 495 | 99.00 |
| Bi | 0.1 |  | 500 | 100.00 |
| Mn | 75.0 |  | 493 | 98.60 |
| B | 6 |  | 496 | 99.20 |

表13 共存元素干扰试验（北矿检测技术股份有限公司）

| 共存元素 | 加入量/mg | 加入Ti量/μg | 测定值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 500 | 500 | 491 | 98.24 |
| Be | 11 |  | 503 | 100.56 |
| Ni | 207.5 |  | 519 | 103.92 |
| Cr(Ⅲ) | 30.0 |  | 517 | 103.40 |
| Si | 7.5 |  | 495 | 99.02 |
| Fe(Ⅲ) | 5.0 |  | 494 | 98.76 |
| Al | 26.0 |  | 494 | 98.76 |
| Pb | 2.0 |  | 507 | 101.40 |
| Zn | 175.0 |  | 496 | 99.27 |
| Sn | 90.0 |  | 491 | 98.24 |
| P | 3.0 |  | 498 | 99.53 |
| Mg | 0.7 |  | 491 | 98.24 |
| Ag | 1.5 |  | 499 | 99.79 |
| Sb | 0.1 |  | 491 | 98.24 |
| Bi | 0.1 |  | 498 | 99.53 |
| Mn | 75.0 |  | 500 | 100.05 |
| B | 6 |  | 495 | 99.02 |

表14 共存元素干扰试验（山东中金岭南铜业有限责任公司）

| 共存元素 | 加入量/mg | 加入Ti量/μg | 测定值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 500 | 500 | 502 | 100.40% |
| Be | 11 |  | 501 | 100.20% |
| Ni | 207.5 |  | 504 | 100.80% |
| Cr | 30.0 |  | 498 | 99.60% |
| Si | 7.5 |  | 503 | 100.60% |
| Fe | 5.0 |  | 502 | 100.40% |
| Al | 26.0 |  | 498 | 99.60% |
| Pb | 2.0 |  | 503 | 100.60% |
| Zn | 175.0 |  | 499 | 99.80% |
| Sn | 90.0 |  | 498 | 99.60% |
| P | 3.0 |  | 505 | 101.00% |
| Mg | 0.7 |  | 502 | 100.40% |
| Ag | 1.5 |  | 501 | 100.20% |
| Sb | 0.1 |  | 499 | 99.80% |
| Bi | 0.1 |  | 503 | 100.60% |
| Mn | 75.0 |  | 498 | 99.60% |
| B | 6 |  | 499 | 99.80% |

表15 共存元素干扰试验（铜陵有色金属集团控股有限公司）

| 共存元素 | 加入量/mg | 加入Ti量/μg | 测定值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 500 | 500 | 0.489 | 97.80 |
| Be | 11 |  | 0.480 | 96.00 |
| Ni | 207.5 |  | ？ | ？ |
| Cr | 30.0 |  | ？ | ？ |
| Si | 7.5 |  | 0.491 | 98.40 |
| Fe | 5.0 |  | 0.518 | 103.60 |
| Al | 26.0 |  | 0.481 | 96.20 |
| Pb | 2.0 |  | 0.516 | 101.40 |
| Zn | 175.0 |  | 0.486 | 97.20 |
| Sn | 90.0 |  | 0.513 | 102.60 |
| P | 3.0 |  | 0.485 | 97.00 |
| Mg | 0.7 |  | 0.506 | 101.20 |
| Ag | 1.5 |  | 0.498 | 99.60 |
| Sb | 0.1 |  | 0.487 | 97.40 |
| Bi | 0.1 |  | 0.492 | 98.40 |
| Mn | 75.0 |  | 0.485 | 97.00 |
| B | 6 |  | 0.493 | 98.60 |

试验结果表明，钛的回收率在96.00 %～103.92%之间，铜及铜合金中的共存元素及基体铜元素对钛的测定无干扰，本方法的具有较好的抗干扰能力，其标准工作曲线无需进行基体匹配。

#### 6 工作曲线线性试验

#### 按照本方法配制标准工作曲线溶液并测定其吸光度，结果见表16.1。以钛的质量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线，见表16.2。

表16.1 工作曲线测定结果

| 实验室 吸光度A Ti的质量/mg | 0 | 0.050 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | 0.014 | 0.056 | 0.166 | 0.307 | 0.452 | 0.593 | 0.737 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.004 | 0.045 | 0.163 | 0.326 | 0.483 | 0.641 | 0.799 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.014 | 0.056 | 0.170 | 0.326 | 0.481 | 0.632 | 0.793 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 0.0005 | 0.029 | 0.0972 | 0.189 | 0.285 | 0.376 | 0.468 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.012 | 0.056 | 0.176 | 0.326 | 0.487 | 0.640 | 0.793 |

表16.2 工作曲线拟合及线性

| 实验室 | 工作曲线线性方程 | 线性相关系数r |
| --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | y=0.7193x+0.0187 | 0.9999 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | y=0.7951x+0.0051 | 0.9999 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | y=0.7753x+0.0013 | 1 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | y=0.4657x+0.0035 | 1 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | y=0.7792x+0.0162 | 0.9999 |

试验及验证结果表明：本方法在钛的质量在0.050mg～1.00mg范围内有良好的线性关系，线性相关系数均大于0.9998，能够满足本方法的要求。

#### 7 吸收池的选择

#### 原版标准采用3cm吸收池，考虑到本方法在原标准基础上对测定上下限均做了较大扩展，因此考虑选择更合适的吸收池。经试验，当采用3cm吸收池时，标准工作曲线的最高点吸光度约为0.4，最低点吸光度无法检出；故选择采用5cm吸收池，使工作曲线的吸光度大部分落在0.2～0.8最灵敏区间内，并保证曲线最低点的检测灵敏度。

#### 8  空白试验、检出限的确定

在给定的仪器工作条件下，对空白溶液进行8次测量，计算出标准偏差，见表17。

检出限按公式计算：CL=3×SA

其中：SA为8次空白溶液吸光度标准偏差。

表17  空白试验、检出限的确定

| 实验室 | 空白溶液吸光度值A | 标准偏差SA /mg | 检出限CL 3倍SA/μg·mL-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | 0.004，0.006，0.005，0.004，0.006，0.008，0.005，0.006 | 0.0018 | 0.055 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 0.004，0.003，0.005，0.004，0.003，0.009，0.004，0.003 | 0.0020 | 0.060 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.005，0.008，0.005，0.009，0.006，0.007，0.004，0.006 | 0.0017 | 0.051 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 0.006，0.006，0.004，0.005，0.004，0.008，0.004，0.005 | 0.0014 | 0.015 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.003、0.004、0.009、0.008、0.006、0.006、0.002、0.005、0.006 | 0.0022 | 0.0067 |

表17中试验结果，空白溶液吸光度值低且稳定，检出限能满足本标准方法中设定检测下限的要求。

#### 9  精密度实验

按照试验方法对五个不同梯度的样品在重复性条件下分别独立地进行7次测定（其中大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司进行11次测定），计算平均值及相对标准偏差，测定结果见表18~表34所示。

表18 精密度试验结果（中铝洛阳铜加工有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0202，0.0187，0.0210，0.0202，0.0202，0.0213，0.0194 | 0.0201 | 0.00089 | 4.40 |
| CuTi2 | 0.0792，0.0811，0.0805，0.0797，0.0798，0.0793，0.0816 | 0.0802 | 0.00092 | 1.15 |
| CuTi3 | 0.223，0.223，0.220，0.223，0.220，0.221，0.223 | 0.222 | 0.0015 | 0.69 |
| CuTi4 | 1.049，1.044，1.051，1.072，1.044，1.045，1.044 | 1.050 | 0.010 | 0.97 |
| CuTi5 | 3.851，3.889，3.857，3.842，3.851，3.887，3.826 | 3.858 | 0.023 | 0.60 |

表18试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.60%～4.40%之间，本方法精密度良好。

第一验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表19。

表19 精密度试验结果（广东省科学院工业分析检测中心）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0200，0.0201，0.0205，0.0204，0.0209，0.0214，0.0207 | 0.0210 | 0.00048 | 2.343 |
| CuTi2 | 0.0795，0.0793，0.0804，0.0801，0.0810，0.0798，0.0792 | 0.080 | 0.00065 | 0.811 |
| CuTi3 | 0.217，0.220，0.217，0.219，0.218，0.221，0.218 | 0.219 | 0.00151 | 0.692 |
| CuTi4 | 1.056，1.051，1.026，1.048，1.039，1.045，1.057 | 1.046 | 0.01080 | 1.033 |
| CuTi5 | 3.830，3.863，3.852，3.847，3.855，3.845，3.867 | 3.851 | 0.01231 | 0.320 |

表19试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.32%～2.34%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第一验证单位北矿检测技术股份有限公司的精密度试验结果见表20。

表20 精密度试验结果（北矿检测技术股份有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0211，0.0217，0.0209，0.0199，0.0206，0.0203，0.0209 | 0.0208 | 0.00058 | 2.77 |
| CuTi2 | 0.0832，0.0862，0.0795，0.0802，0.0813，0.0805，0.0816 | 0.0818 | 0.0023 | 2.78 |
| CuTi3 | 0.226，0.226，0.205，0.211，0.207，0.205，0.215 | 0.213 | 0.0090 | 4.22 |
| CuTi4 | 1.021，1.143，1.008，0.991，1.073，1.088，1.088 | 1.059 | 0.054 | 5.11 |
| CuTi5 | 3.980，4.025，3.936，3.899，3.946，3.936，3.933 | 3.951 | 0.041 | 1.03 |

表20试验结果表明，相对标准偏差RSD在1.03%～5.11%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第一验证单位山东中金岭南铜业有限责任公司的精密度试验结果见表21。

表21 精密度试验结果（山东中金岭南铜业有限责任公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.019，0.018，0.021，0.020，0.019，0.018，0.021， | 0.019 | 0.00127 | 6.549 |
| CuTi2 | 0.075，0.080，0.077，0.082，0.073，0.074，0.078 | 0.077 | 0.00327 | 4.242 |
| CuTi3 | 0.200，0.215，0.220，0.212，0.219，0.198，0.216 | 0.211 | 0.00890 | 4.211 |
| CuTi4 | 1.035，1.020，1.036，1.028，1.022，1.032，1.033 | 1.029 | 0.00632 | 0.614 |
| CuTi5 | 3.800，3.880，3.778，3.759，3.862，3.885，3.873 | 3.834 | 0.05313 | 1.386 |

表21试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.61%～6.55%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第一验证单位铜陵有色金属集团控股有限公司的精密度试验结果见表22。

表22 精密度试验结果（铜陵有色金属集团控股有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0205、0.0203、0.0213、0.0213、0.0208、0.0229、0.0212 | 0.0212 | 0.0009 | 4.24 |
| CuTi2 | 0.0783、0.0815、0.0797、0.0798、0.0799、0.0793、0.0822、0.0800、0.0801、0.0792、0.0817 | 0.0802 | 0.0012 | 1.50 |
| CuTi3 | 0.205、0.207、0.210、0.212、0.205、0.206、0.211、0.208、0.211、0.217、0.209 | 0.209 | 0.0036 | 1.72 |
| CuTi4 | 1.047、1.023、1.020、1.014、0.995、1.052、1.014 | 1.024 | 0.0199 | 1.94 |
| CuTi5 | 3.932、3.902、3.961、3.985、3.965、3.926、3.922、3.955、3.896、3.927 | 3.937 | 0.0286 | 0.73 |

表22试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.73%～4.24%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位国标（北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表23。

表23 精密度试验结果（国标（北京）检验认证有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0200，0.0211，0.0210，0.0206，0.0221， 0.0211，0.0198 | 0.0208 | 0.0008 | 3.72 |
| CuTi2 | 0.0803，0.0809，0.0793，0.0813，0.0821，0.0800，0.0793 | 0.0804 | 0.0010 | 1.24 |
| CuTi3 | 0.215，0.212，0.218，0.217，0.215，0.214，0.203 | 0.214 | 0.0049 | 2.34 |
| CuTi4 | 1.104，1.100，1.122，1.117，1.044，1.066，1.035 | 1.084 | 0.036 | 3.26 |
| CuTi5 | 3.847，3.844，3.802，3.880，3.846，3.777，3.829 | 3.832 | 0.034 | 0.88 |

表23试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.88%～3.72%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位紫金矿业集团股份有限公司的精密度试验结果见表24。

表24 精密度试验结果（紫金矿业集团股份有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0192，0.0206，0.0205，0.0206，0.0204，0.0205，0.0201 | 0.0203 | 0.0005 | 2.48 |
| CuTi2 | 0.0807 ，0.0805，0.0796，0.0805，0.0801，0.0798，0.0807 | 0.0803 | 0.0004 | 0.55 |
| CuTi3 | 0.216，0.219，0.220，0.224，0.219，0.221，0.219 | 0.220 | 0.0024 | 1.11 |
| CuTi4 | 1.055，1.079，1.046，1.053，1.056，1.041，1.067 | 1.057 | 0.013 | 1.21 |
| CuTi5 | 3.848，3.860，3.864，3.886，3.871，3.866，3.861 | 3.865 | 0.012 | 0.30 |

表24试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.30%～2.48%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位浙江省冶金产品质量检验站有限公司的精密度试验结果见表25。

表25 精密度试验结果（浙江省冶金产品质量检验站有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0276，0.0246，0.0212，0.0235，0.0252，0.0193，0.0217 | 0.0233 | 0.0028 | 11.99 |
| CuTi2 | 0.0798，0.0790，0.0786，0.0779，0.0778，0.0780，0.0796 | 0.0787 | 0.0008 | 1.04 |
| CuTi3 | 0.202，0.211，0.209，0.216，0.201，0.210，0.216 | 0.2093 | 0.0060 | 2.86 |
| CuTi4 | 1.047，1.074，1.057，1.059，1.031，1.052，1.059 | 1.0541 | 0.0132 | 1.25 |
| CuTi5 | 3.817，3.83，3.878，3.852，3.829，3.834，3.854 | 3.8420 | 0.0206 | 0.54 |

表25试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.54%～11.99%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的精密度试验结果见表26。

表26 精密度试验结果（中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所））

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.01988，0.01999，0.02020，0.02036，0.02051，0.02079，0.02096 | 0.02038 | 0.00040 | 1.96 |
| CuTi2 | 0.07897，0.07911，0.07926，0.07927，0.07935，0.07980，0.07997 | 0.07939 | 0.00036 | 0.46 |
| CuTi3 | 0.2083，0.2108，0.2116，0.2129，0.2163，0.2170，0.2202 | 0.2139 | 0.0041 | 1.93 |
| CuTi4 | 1.009，1.019，1.020，1.018，1.028，1.056，1.064 | 1.031 | 0.021 | 2.04 |
| CuTi5 | 3.853，3.894，3.888，3.905，3.920，3.918，3.950 | 3.904 | 0.030 | 0.78 |

表26试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.46%～2.04%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司的精密度试验结果见表27。

表27 精密度试验结果（攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0210，0.0205，0.0208，0.0195，0.0202，0.0199，0.0213 | 0.0205 | 0.00063 | 3.07 |
| CuTi2 | 0.0765，0.0768，0.0773，0.0775，0.0784，0.0786，0.0791 | 0.0777 | 0.0010 | 1.29 |
| CuTi3 | 0.216，0.218，0.224，0.223，0.221，0.220，0.221 | 0.220 | 0.0028 | 1.27 |
| CuTi4 | 1.070，1.077，1.083，1.082，1.083，1.081，1.087 | 1.080 | 0.0055 | 0.51 |
| CuTi5 | 3.867，3.893，3.871，3.861，3.919，3.892，3.906 | 3.887 | 0.022 | 0.57 |

#### 表27试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.51%～3.07%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位宁波博威合金材料股份有限公司的精密度试验结果见表28。

表28 精密度试验结果（宁波博威合金材料股份有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0198，0.0189，0.0186，0.0205，0.0191，0.0194，0.0215 | 0.0197 | 0.00102 | 5.16 |
| CuTi2 | 0.0814，0.0798，0.0799，0.0805，0.0791，0.0792，0.0809 | 0.0801 | 0.00086 | 1.07 |
| CuTi3 | 0.222，0.219，0.223，0.222，0.221，0.220，0.221 | 0.221 | 0.0013 | 0.61 |
| CuTi4 | 1.048，1.052，1.049，1.068，1.064，1.051，1.044 | 1.054 | 0.0088 | 0.84 |
| CuTi5 | 3.842，3.874，3.851，3.877，3.864，3.828，3.847 | 3.855 | 0.018 | 0.46 |

#### 表28试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.46%～5.16%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位大冶有色金属有限责任公司的精密度试验结果见表29。

表29 精密度试验结果（大冶有色金属有限责任公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0207，0.0202，0.0215，0.0206，0.0207，0.0205，0.0210，0.0208，0.0203，0.0205，0.0208 | 0.0207 | 0.00035 | 1.71 |
| CuTi2 | 0.0816，0.0803，0.0811，0.0795，0.0807，0.0805，0.0813，0.0798，0.0808，0.0810，0.0803 | 0.0806 | 0.00066 | 0.87 |
| CuTi3 | 0.220，0.235，0.235，0.219，0.220，0.225，0.221，0.222，0.224，0.230，0.221 | 0.225 | 0.0059 | 2.77 |
| CuTi4 | 1.077，1.055，1.061，1.071,1.065，1.060，1.053，1.055，1.061，1.052，1.053 | 1.060 | 0.0081 | 0.76 |
| CuTi5 | 3.872，3.874，3.879，3.882，3.875，3.883，3.872，3.877，3.865，3.868，3.881 | 3.875 | 0.0058 | 0.12 |

#### 表29试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.12%～2.77%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位上海有色金属工业技术监测中心有限公司的精密度试验结果见表30。

表30 精密度试验结果（上海有色金属工业技术监测中心有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0211，0.0212，0.0209，0.0208，0.0197，0.0201，0.0205，0.0206，0.0195，0.0199，0.0210 | 0.0205 | 0.00059 | 2.90 |
| CuTi2 | 0.0799，0.0810，0.0805，0.0795，0.0789，0.0803，0.0800，0.0814，0.0791，0.0806，0.0791 | 0.0800 | 0.00082 | 1.03 |
| CuTi3 | 0.222，0.219，0.220，0.220，0.221，0.221，0.221，0.222，0.219，0.219，0.221 | 0.220 | 0.0011 | 0.51 |
| CuTi4 | 1.048，1.040，1.041，1.045，1.049，1.042，1.042，1.039，1.050，1.052，1.045 | 1.045 | 0.0044 | 0.42 |
| CuTi5 | 3.819，3.850，3.843，3.859，3.834，3.827，3.855，3.852，3.842，3.852，3.860 | 3.845 | 0.013 | 0.35 |

#### 表30试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.35%～2.90%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位厦门双瑞材料研究院有限公司的精密度试验结果见表31。

表31 精密度试验结果（厦门双瑞材料研究院有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.01937，0.01960，0.01961，0.01992，0.01998，0.02013，0.02020 | 0.01983 | 0.00031 | 1.55 |
| CuTi2 | 0.07952，0.07991，0.08021，0.08030，0.08038，0.08046，0.08076 | 0.08022 | 0.00040 | 0.50 |
| CuTi3 | 0.2132，0.2145，0.2171，0.2176，0.2189，0.2198，0.2216 | 0.2175 | 0.0029 | 1.35 |
| CuTi4 | 1.019，1.021，1.040，1.041，1.047，1.065，1.080 | 1.045 | 0.022 | 2.11 |
| CuTi5 | 3.811，3.819，3.830，3.852，3.865，3.875，3.900 | 3.850 | 0.032 | 0.84 |

#### 表31试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.50%～2.11%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位国合通用（青岛）测试评价有限公司的精密度试验结果见表32。

表32 精密度试验结果（国合通用（青岛）测试评价有限公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0193，0.0228，0.0196，0.0205，0.0201， 0.0203，0.0201， | 0.0204 | 0.0011 | 5.61 |
| CuTi2 | 0.0817，0.0866，0.0852，0.0807，0.0805， 0.0849，0.0810 | 0.0830 | 0.0025 | 3.04 |
| CuTi3 | 0.224，0.213，0.225，0.225，0.217，0.225，0.219 | 0.221 | 0.0048 | 2.16 |
| CuTi4 | 1.053，1.038，1.015，1.076，1.036，1.021， 1.019 | 1.037 | 0.022 | 2.09 |
| CuTi5 | 3.795，3.791，3.749，3.740，3.717，3.803， 3.807 | 3.772 | 0.036 | 0.95 |

#### 表32试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.95%～5.61%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位聊城市产品质量监督检验所的精密度试验结果见表33。

表33 精密度试验结果（聊城市产品质量监督检验所）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0194 0.0202 0.0207 0.0201 0.0198 0.0210 0.0209 | 0.0203 | 0.00059 | 2.93 |
| CuTi2 | 0.0794 0.0787 0.0812 0.0803 0.0797 0.0781 0.0792 | 0.0795 | 0.0010 | 1.29 |
| CuTi3 | 0.223 0.224 0.217 0.216 0.219 0.225 0.220 | 0.221 | 0.0035 | 1.59 |
| CuTi4 | 1.062 1.034 1.041 1.044 1.037 1.052 1.059 | 1.047 | 0.011 | 1.04 |
| CuTi5 | 3.862 3.867 3.785 3.834 3.891 3.848 3.910 | 3.857 | 0.041 | 1.05 |

#### 表33试验结果表明，相对标准偏差RSD在1.04%～2.93 %之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

第二验证单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的精密度试验结果见表34。

表34 精密度试验结果（酒泉钢铁（集团）有限责任公司）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuTi1 | 0.0195， 0.0203， 0.0203， 0.0203， 0.0203， 0.0203， 0.0203 | 0.0202 | 0.0003 | 1.59 |
| CuTi2 | 0.0783， 0.0787， 0.0787， 0.0783， 0.0809， 0.0787， 0.0787 | 0.0789 | 0.0009 | 1.12 |
| CuTi3 | 0.218， 0.218， 0.215， 0.213， 0.213， 0.215， 0.218 | 0.216 | 0.002 | 0.98 |
| CuTi4 | 1.030， 1.041， 1.020， 1.030， 1.030， 1.030， 1.052 | 1.034 | 0.010 | 0.98 |
| CuTi5 | 3.854， 3.865， 3.876， 3.865， 3.844， 3.876， 3.833 | 3.859 | 0.016 | 0.42 |

#### 表34试验结果表明，相对标准偏差RSD在0.42%～1.59%之间，本方法精密度良好，与起草单位结论一致。

#### 10 准确度度试验

10.1 标准样品验证

#### 选用的CuTi2水平样为标准样品，编号为GSB 04-3766-2020，测定及对照结果见表35。

表35 准确性试验

| 实验室 | 标准样品编号 | 标准值 （%） | 测定值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | GSB 04-3766-2020 | 0.077 | 0.0802 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  | 0.080 |
| 北矿检测技术股份有限公司 |  |  | 0.0818 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 |  |  | 0.077 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  | 0.0802 |

#### 10.2 标准样品验证

#### 对CuTi1、CuTi4样品进行加标回收试验，CuTi1样品称取0.50g，CuTi4样品称取0.20g，加入表36所列钛量，按照实验方法溶解并稀释分取测量，结果见表36。

表36 回收率试验

| 实验室 | 样品 编号 | 试样中钛含量/mg | 加入钛量/mg | 测得钛量/mg | 回收钛量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | CuTi1 | 0.102 | 0.100 | 0.2032 | 0.1012 | 101.16 |
|  |  | 0.102 |  | 0.2046 | 0.1024 | 102.41 |
|  |  | 0.102 |  | 0.2018 | 0.0997 | 99.74 |
|  | CuTi4 | 2.106 | 2.000 | 4.134 | 2.024 | 101.36 |
|  |  | 2.100 |  | 4.106 | 2.006 | 100.32 |
|  |  | 2.104 |  | 4.134 | 2.029 | 101.47 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | CuTi1 | 0.1036 | 0.100 | 0.2039 | 0.1003 | 100.30 |
|  |  | 0.1037 |  | 0.2031 | 0.0994 | 99.40 |
|  |  | 0.1035 |  | 0.2053 | 0.1018 | 101.80 |
|  | CuTi4 | 2.1046 | 2.000 | 4.1011 | 1.9965 | 99.83 |
|  |  | 2.0951 |  | 4.1002 | 2.0051 | 100.26 |
|  |  | 2.1192 |  | 4.1088 | 1.9896 | 99.48 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | CuTi1 | 0.105 | 0.100 | 0.2073 | 0.1020 | 102.04 |
|  |  | 0.106 |  | 0.2086 | 0.1026 | 102.63 |
|  |  | 0.104 |  | 0.2035 | 0.0993 | 99.32 |
|  | CuTi4 | 2.196 | 2.000 | 4.228 | 2.032 | 101.59 |
|  |  | 2.155 |  | 4.190 | 2.034 | 101.72 |
|  |  | 2.164 |  | 4.151 | 1.987 | 99.36 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 | CuTi1 | 0.095 | 0.100 | 0.197 | 0.102 | 102.01 |
|  |  | 0.095 |  | 0.187 | 0.098 | 98.00 |
|  |  | 0.095 |  | 0.198 | 0.103 | 103.12 |
|  | CuTi4 | 2.058 | 2.000 | 4.076 | 2.018 | 100.90 |
|  |  | 2.058 |  | 4.079 | 2.021 | 101.05 |
|  |  | 2.058 |  | 4.069 | 2.011 | 100.55 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | CuTi1 | 0.1178 | 0.100 | 0.2179 | 0.1001 | 100.10 |
|  |  | 0.1191 |  | 0.2166 | 0.09750 | 97.50 |
|  |  | 0.1152 |  | 0.2166 | 0.1014 | 101.40 |
|  | CuTi4 | 2.320 | 2.000 | 4.298 | 1.978 | 98.90 |
|  |  | 2.346 |  | 4.323 | 1.977 | 98.85 |
|  |  | 2.153 |  | 4.117 | 1.964 | 98.20 |

#### 表35～表36中试验结果及验证结果表明，标准样品验证结果与标准值一致，加标回收率为97.50%～103.12%，方法准确度满足使用要求。验证单位与起草单位结论一致。

- （三）精密度数据的统计分析及重复性限、再现性限的计算

- 按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》，对各验证单位提供的数据进行汇总统计，通过柯克伦检验和格拉布斯检验判断歧离值和离群值，经技术分析后予以剔除，个别予以保留。将经剔除异常值后的数据进行计算，得到了钛元素在不同含量的重复性限和再现性限。 各家实验室按表36进行编号。

- 表37  各家实验室编号

| - 实验室 | - 编号 |
| --- | --- |
| - 中铝洛阳铜加工有限公司 | - 1 |
| - 广东省科学院工业分析检测中心 | - 2 |
| - 北矿检测技术股份有限公司 | - 3 |
| - 铜陵有色金属集团控股有限公司 | - 4 |
| - 山东中金岭南铜业有限责任公司 | - 5 |
| - 国标（北京）检验认证有限公司 | - 6 |
| - 紫金矿业集团股份有限公司 | - 7 |
| - 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | - 8 |
| - 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | - 9 |
| - 攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司 | - 10 |
| - 宁波博威合金材料股份有限公司 | - 11 |
| - 大冶有色金属有限责任公司 | - 12 |
| - 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | - 13 |
| - 厦门双瑞材料研究院有限公司 | - 14 |
| - 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | - 15 |
| - 聊城市产品质量监督检验所 | - 16 |
| - 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | - 17 |

- 实验室间柯克伦检验

- 对各家实验室共计5个水平铜中钛含量的重复性检测数据分别计算其标准偏差SD，其中试验组数p=17，测量次数n=7，结果见表38。如果检验统计量C小于或等于5%临界值，则接受被检验项目为正确值；如果检验统计量大于5%临界值，但小于或等于1%临界值，则称被检验的项目称为歧离值，且用单星号（*）标出；如果检验统计量大于1%临界值，则被检验项目称为统计离群值，且用双星号（**）标出。

表38  柯克伦检验

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 统计量C |  |  |  |  |  |
| 临界值(0.05) |  |  |  |  |  |
| 临界值(0.01) |  |  |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |  |

注：。

经过对5个水平铜及铜合金中钛含量重复性检测数据进行柯克伦检验，xxxxxxx。

- 实验室间格拉布斯检验

- 对各家实验室共计5个水平铜中氧含量的重复性检测数据分别计算其单元内平均值，其中不包含已剔除的数据，对进行格拉布斯检验，结果见表39。

表39  格拉布斯检验

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 总平均值，% |  |  |  |  |  |
| 高端G值 |  |  |  |  |  |
| 低端G值 |  |  |  |  |  |
| 临界值（0.05） |  |  |  |  |  |
| 临界值（0.01） |  |  |  |  |  |
| 高端检验结果 |  |  |  |  |  |
| 低端检验结果 |  |  |  |  |  |

- 经过对5个水平铜中钛含量单元内平均值进行格拉布斯检验，无异常值。

- 重复性限、再现性限的计算

- 将经过离群值检验的数据汇总统计，按照GB/T 6379.2-2004的规定计算重复性限和再现性限，结果如表40和表41所示。

- 3.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表43给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表40数据采用线性内插法或外延法求得。

表40 重复性限

| 钛的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

- 3.2  再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表44给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表41数据采用线性内插法或外延法求得。

表41  再现性限

| 钛的质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% |  |  |  |  |  |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

## 四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 五、预期达到的社会效益等情况

### （一）项目的必要性阐述

钛铜作为一种新型的弹性材料面向市场，该材料冷热加工性能良好，可用于制造高强度、高弹性、高耐磨的弹性元件、电器开关、继电器弹性元件、膜盒、膜片、齿轮、轴承、轴瓦、轴套等。经过对照GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》中铜合金材料化学成分，其中规定的C19900、C19910等钛青铜以及铝黄铜T69244、铬青铜T55600中钛元素含量可达2.00%～3.50%；国外ASTM标准中规定C19950钛元素为3.50%～4.50%。以上材料中钛含量均超过本标准的检测上限0.30%，当前的检测方法无法满足该材料的检测需求。鉴于此，对GB/T 5121.21-2008进行修订，扩展钛含量的检测范围、完善方法操作是十分有必要的。

### （二）项目可行性

过氧化氢分光光度法具有准确度高、适应范围广、操作简便等特点，目前已经在铜及铜合金中钛含量的测定中得以广泛的应用，GB/T 5121.21-2008采用了该方法。同时也在钢铁、铝及铝合金等多种金属材料和冶炼产品中得以应用，具有较高的技术成熟度。根据前期试验情况表明，通过调整称样量、稀释倍数、比色皿长度后可以有效扩展原标准中的测定范围，将其应用于扩展铜及铜合金中镁的测定是完全可行的。

本次拟修订的方法测定范围为0.010%～5.0%，能满足国内铜及铜合金产品中钛含量的检测需求。该标准的修订，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

### （三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的修定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

该项目的实施将带来显著的经济和社会环境效益。首先，在经济方面，新标准的制定和发布将推动铜及铜合金产业的发展，提升产品的质量和竞争力。通过完善钛含量的测定方法，企业可以更加准确地控制产品中的镁含量，从而生产出符合市场需求的高品质铜及铜合金产品。这将有助于提高企业的生产效率和经济效益，增强其在国内外市场的竞争力。

在社会环境效益方面，新标准的实施将有助于推动镁黄铜等环保材料的应用和推广。通过准确测定铜及铜合金中的钛含量，企业可以更好地控制材料的成分和性能，从而生产出更加环保、可持续的铜合金产品。这将有助于减少环境污染和资源浪费，推动绿色发展和可持续发展。

此外，该项目的实施还将促进有色金属标准化体系的优化升级，使GB/T 5121系列标准更加完善，提升我国在国际标准化领域的影响力和话语权。通过与国际国外同类型标准相比，本项目结项后有望达到国际先进水平，这将有助于提升我国的国际形象和地位，推动我国经济的高质量发展。

## 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际及国外标准。

国际标准与国外标准中有关于铜及铜合金中钛含量检测方法有日本标准JIS H1073-2001《铜合金中钛的测定方法》，该标准采用了过氧化氢分光光度法，钛含量测定范围为0.01%～6%，但所用的比色皿为1cm，对设备要求极高，普遍适用性不强。

根据该标准的信息，本标准与其以下三个方面进行了对比：

第一，在测定范围上，本标准扩展了镁含量的检测上限，达到了0.010%～5%，更能适应国内不同铜及铜合金材料的检测需求。这一改进使得本标准在实用性上有了显著提升，能够更好地服务于铜及铜合金产业的生产、研发和贸易活动。JIS H1073-2001虽然在检测上限上略高于本标准，但铜及铜合金产品中尚无该含量的检测需求。

第二，在方法操作上，本标准对实验步骤和条件进行了细化和优化，具有更广泛的适用性，如称样量、稀释倍数、比色皿规格等，确保实验过程的准确性和可重复性，同时对设备的精度要求不高，通用型仪器即可满足要求。

第三，在共存元素的影响研究上，本标准也进行了更为深入和全面的探讨。铜及铜合金中往往存在多种共存元素，这些元素可能会对镁含量的测定产生干扰。本标准通过系统的研究和分析，提出了有效的干扰消除方法，确保了镁含量测定的准确性和可靠性。

## 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

- 本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 暂无。

## 九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为第三次修订，可以替代现行标准GB/T 5121.21-2008《铜及铜合化学分析方法 第21部分 钛含量的测定》。建议本标准自发布之日起代替《铜及铜合化学分析方法 第21部分 钛含量的测定》GB/T 5121.21-2008。

## 十二、其它应予说明的事项

无。