粗锡化学分析方法：第7部分 铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明 （报批稿）

主编单位:云南锡业矿冶检测中心有限公司 2025年8月

粗锡化学分析方法：第7部分 铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

2024年12月，工业和信息化部下达了《工业和信息化部2024年第六批行业标准制修订项目计划》，计划编号：2024-2115T-YS《粗锡化学分析方法 第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》，项目周期12个月。主要起草单位：云南锡业股份有限公司，云南锡业矿冶检测中心有限公司，广东省科学院工业分析检测中心，云南锡业股份有限公司锡业分公司，广西华锡集团股份有限公司，国标（北京）检验认证有限公司，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，长沙矿冶院检测技术有限责任公司。项目由全国有色金属标准化技术委员会归口。项目完成年限为2025年12月。

1.2主要参加单位和工作成员所做的工作

主编单位云南锡业矿冶检测中心有限公司隶属云南锡业集团（控股）有限责任公司。云锡控股公司是云南省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管的省属重点国有企业，是世界锡生产企业中产业链最长、最完整的企业，国家520户重点企业之一、云南省重点培育的十大企业集团之一，在世界锡行业中排名第一。经过多年发展，云南锡业集团（控股）有限责任公司已发展成拥有40多个全资、控股子公司，成为集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、锡化工、砷化工、锡材深加工、有色金属新材料、机械制造、仓储运输、国际物流、科研设计和产业化开发等为一体的国有特大型有色金属联合企业，成为世界最大的锡生产、加工基地和世界最大的锡化工中心、世界最大的锡材加工中心。

云南锡业矿冶检测中心有限公司，已获得CNAS和CMA认证，经常参与国家标准、行业标准的制修订及分析方法研究工作，起草了《锡化学分析方法》、《锡铅焊料化学分析方法》、《锡精矿化学分析方法》、《二氧化锡化学分析方法》等国家标准。本公司拥有2台电感耦合等离子体发射光谱仪，及专门的仪器操作人员，近年来开展了粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量-电感耦合等离子体发射光谱仪法测定等项目，对行业标准《粗锡化学分析方法第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》修订，积累了一定的经验，在云锡控股的协调下，由锡业股份为牵头单位申报立项，云南锡业矿冶检测中心有限公司为主要起草单位，与锡业股份共同承担完成标准的制定。

云南锡业矿冶检测中心有限公司在标准编制过程中，根据企业产品实际情况进行样品收集和试验方案研究实施并撰写试验报告，发放试验报告和样品，负责组织验证单位完成验证工作。公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求各家单位的修改意见，最终完成标准的编制工作。

大冶有色设计研究院有限公司、江西铜业股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、金川集团镍钴股份有限公司检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司积极主动参与标准的一验工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，负责标准中主要试验条件以及精密度、准确度的验证和对标准文本的把关。

云南锡业股份有限公司大屯锡矿、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、南通海关综合技术中心、北京电子科技职业学院、防城港市东途矿产检测有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、广东省科学院工业分析检测中心积极主动参与标准的二验工作，认真为标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见。

表1主要起草及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 彭巨擘、邢鹏举、王冲志、张丽梅、陈树莲、李鹏飞、汤粉兰 | 主起草，负责标准的工作指导，协调联系标准编制组成员，负责提出分析标准制订的实验方案、试验报告，负责统一样品的制备与发放，汇总精密度数据，并进行数据处理，在标准完善过程中，调动编制组成员单位收集样品各项数据，组织进行验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本及编制说明，并进行广泛的意见征集，负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿。 |
| 沈广鑫、赖娜、方翠玲、黄旭、石如祥、师云春、李婷、李流清、林皓熙、王劲榕、任轶、马浩宇、李若冰、中行乾、曾志平、袁丽丽、王华英 | 负责方法的一验工作，对主起草单位试验报告中的条件试验进行验证，并完成回收率、精密度数据。 |
| 赵志远、张玲玲、徐琦、刘娟、罗海霞、卢小波、张环谊、施锦辉、丁菊香、李曙光、王红、黄秋香、黄翰便、谢磊、朱东英、丘秋雨、屈雨鑫 | 负责二验，提供精密度数据。 |

1.3主要工作过程

云南锡业矿冶检测中心有限公司在接到标准制定任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1立项阶段

2023年10月，云南锡业股份有限公司作为牵头单位向有色标委提交了《行业标准项目建议书》、《立项报告》、《标准草案》电子版资料。2023年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司参加了有色金属年会，并在会上进行立项申报陈述。2023年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司配合云南锡业股份有限公司对《立项报告》、《标准草案》进行修改，并向有色标委提交纸件及电子版。

2024年12月，工业和信息化部下达了《工业和信息化部2024 年第六批行业标准制修订项目计划》，计划编号：2024-2115T-YS《粗锡化学分析方法 第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》，项目周期12个月。主要起草单位：云南锡业股份有限公司，云南锡业矿冶检测中心有限公司，云南锡业股份有限公司锡业分公司，广西华锡集团股份有限公司。项目由全国有色金属标准化技术委员会归口。项目完成年限为2025年12月。

1.3.2起草阶段

2025年3月5日，由全国有色金属标准化技术委员会在合肥组织召开《粗锡化学分析方法 第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准任务落实会议，会议确定了该标准制定的起草单位和参与验证单位，明确了提供样品单位以及该标准计划项目的进度安排和分工。一验单位：大冶有色设计研究院有限公司、江西铜业股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、金川集团镍钴股份有限公司检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司。二验单位：云南锡业股份有限公司大屯锡矿、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、南通海关综合技术中心、北京电子科技职业学院、防城港市东途矿产检测有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

2025年4月，标准编制组对粗锡样品进行收集、摸底和试验工作。2025年5月，通过标准编制组成员的不懈努力，完成此次试验并撰写试验报告，2025年6月初，向标准验证单位发放验证样品和验证报告，其后与验证单位通过微信群、电子邮件、电话等方式沟通验证实验情况。标准验证单位反馈实验数据和验证意见，根据反馈的验证意见和实验数据，对标准文本进行修改，2025年8月形成标准预审稿、意见汇总表及编制说明。

二、编制原则依据

2.1符合性

该标准按照GB/T1.12020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.42015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.22004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性

反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性

通过充分调研，采用操作简便、精密度和准确度好，在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的分析测试需求，提高了本文件的可操作性和先进性。

三、标准化文件主要内容的确定依据及主要试验

本文件是首次制定，并且在充分调研了粗锡生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。通过试验确定了测定范围、试样、分析操作步骤、试验数据处理等技术内容；通过粗锡样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本标准具有操作简单、分析结果准确、分析效率高等优点。

3.1试验部分

3.1.1范围

根据粗锡实际生产工艺的情况，将《粗锡化学分析方法 第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》测定范围定为：0.010%～5.00%。

3.1.2方法原理

在酸介质中，于电感耦合等离子体发射光谱仪上测定各元素发射强度，按工作曲线法计算各元素的质量分数。

3.1.3试样

为保证待测的试样具有代表性，对试样进行锯取，锯屑粒度应不大于1.25 mm。测试结果的重复性好，准确度高，试样需要密封保存。

3.1.4被测元素的谱线选择与基体干扰分析

综合考虑元素干扰和测定波长的强度，选择合适的谱线作为各元素测定波长。采用10mg/mL锡标准溶液对选定元素波长进行光谱扫描，表明锡对所有选定元素波长均不产生干扰。经过多个不同浓度梯度锡含量样品的系统测试，全面评估了锡对Cu、Fe、Bi、Pb、Sb、In、As、Cd、Ni、Co元素可能产生的基体干扰效应。实验数据表明，随着锡基体含量的变化，其他待测元素的测定结果并未受到显著影响，未观察到明显的基体干扰现象。

3.1.5酸度对测定的影响

取质量浓度为1.00 μg/mL Cu、Fe、Bi、Pb、Sb、In、As、Cd、Ni、Co的系列标准溶液，试验了王水体积分数5.0 %、10.0 %、15.0 %、20.0 % 时对其测定的影响，结果表明，王水体积分数5.0 %、10.0 %、15.0 %、20.0 %时对各元素的测定基本无影响，考虑锡、锑为易水解元素，选择王水体积分数10.0 %作为测定试液酸度。

3.1.6加标回收率试验

称取代表试样0.5000 g置于200 mL烧杯中，随同试样做空白试验，并加入不同量铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴标准溶液。按实验方法和仪器工作条件进行电感耦合等离子体发射光谱法测定，样品的加标回收率在90.0%~109.9%之间，结果见表2。

表2 回收率试验结果

| 序号 | 元素 | 加入量 / µg | 测定量 / µg | 样品中含量 / µg | 回收量 / µg | 回收率 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | Cu | 50 50 | 2459 2457 | 2406 2404 | 53 53 | 106.0 106.0 |
|  | Fe | 50 50 | 96 95 | 42 42 | 54 53 | 108.0 106.0 |
|  | Bi | 50 50 | 1512 1509 | 1458 1457 | 54 52 | 108.0 104.0 |
|  | Pb | 50 50 | 11564 11560 | 11518 11508 | 46 52 | 92.0 104.0 |
|  | Sb | 50 50 | 2135 2138 | 2090 2088 | 45 50 | 90.0 100.0 |
|  | In | 50 50 | 106 108 | 57 57 | 49 51 | 98.0 102.0 |
|  | As | 50 50 | 448 447 | 394 394 | 54 53 | 108.0 106.0 |
|  | Cd | 50 50 | 53 53 | 5 4 | 48 49 | 96.0 98.0 |
|  | Ni | 50 50 | 355 354 | 301 300 | 54 54 | 108.0 108.0 |
|  | Co | 50 50 | 100 100 | 49 49 | 51 51 | 102.0 102.0 |
| 2# | Cu | 1000 1000 | 3501 3495 | 2402 2400 | 1099 1095 | 109.9 109.5 |
|  | Fe | 1000 1000 | 1101 1100 | 42 42 | 1059 1058 | 105.9 105.8 |
|  | Bi | 1000 1000 | 2446 2447 | 1456 1456 | 990 991 | 99.0 99.1 |
|  | Pb | 1000 1000 | 12540 12540 | 11501 11494 | 1039 1046 | 103.9 104.6 |
|  | Sb | 1000 1000 | 3070 3062 | 2087 2086 | 983 976 | 98.3 97.6 |
|  | In | 1000 1000 | 1068 1074 | 57 57 | 1011 1017 | 101.1 101.7 |
|  | As | 1000 1000 | 1474 1476 | 394 394 | 1080 1082 | 108.0 108.2 |
|  | Cd | 1000 1000 | 1005 1007 | 5 5 | 1000 1002 | 100.0 100.2 |
|  | Ni | 1000 1000 | 1345 1314 | 300 300 | 1045 1014 | 104.5 101.4 |
|  | Co | 1000 1000 | 1100 1080 | 49 49 | 1051 1031 | 105.1 103.1 |

3.1.7精密度试验

本方法精密度试验是由22个实验室，按照拟定的方法，分别对5个试样进行7~11次测定。本方法综合考虑和统计了22家实验室测定结果，表4 ~ 表8以序号1实验室结果为例进行数据展示。

表3 提供精密度数据的实验室

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |
| 2 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 3 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 4 | 江西铜业股份有限公司 |
| 5 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |
| 6 | 金川集团镍钴股份有限公司检测中心 |
| 7 | 南通海关综合技术中心 |
| 8 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |
| 9 | 云南锡业锡业分公司 |
| 10 | 北京电子科技职业学院 |
| 11 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 12 | 河南豫光金铅股份有限公司司 |
| 13 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |
| 14 | 广西华锡有色金属股份有限公司 |
| 15 | 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 |
| 16 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |
| 17 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 18 | 郴州市产品质量监督检验所 |
| 19 | 云南锡业大屯锡矿 |
| 20 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
| 21 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |
| 22 | 金隆铜业有限公司 |

表4 各元素0.01%含量测定结果的精密度

| 元素 | Cu | Fe | Bi | Pb | Sb | In | As | Cd | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0100 | 0.0086 | 0.0102 | 0.0126 | 0.0112 | 0.0118 | 0.0100 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0096 |
| 2 | 0.0100 | 0.0084 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0122 | 0.0100 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0098 |
| 3 | 0.0098 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0096 |
| 4 | 0.0100 | 0.0084 | 0.0102 | 0.0118 | 0.0110 | 0.0114 | 0.0100 | 0.0092 | 0.0096 | 0.0098 |
| 5 | 0.0102 | 0.0084 | 0.0100 | 0.0118 | 0.0104 | 0.0114 | 0.0102 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0098 |
| 6 | 0.0100 | 0.0084 | 0.0098 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0096 |
| 7 | 0.0102 | 0.0084 | 0.0102 | 0.0116 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0098 |
| 8 | 0.0100 | 0.0086 | 0.0100 | 0.0120 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0096 |
| 9 | 0.0100 | 0.0084 | 0.0102 | 0.0118 | 0.0106 | 0.0116 | 0.0100 | 0.0094 | 0.0100 | 0.0098 |
| 10 | 0.0100 | 0.0082 | 0.0102 | 0.0118 | 0.0110 | 0.0114 | 0.0100 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0096 |
| 11 | 0.0098 | 0.0084 | 0.0100 | 0.0116 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0098 |
| 平均值% | 0.0100 | 0.0084 | 0.0101 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0100 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0097 |
| SD | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0109 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 |
| RSD% | 1.26 | 1.98 | 1.62 | 3.04 | 3.11 | 3.98 | 1.26 | 2.37 | 2.91 | 1.08 |

表5 各元素0.05%含量测定结果的精密度

| 元素 | Cu | Fe | Bi | Pb | Sb | In | As | Cd | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0487 | 0.0505 | 0.0593 | 0.0517 | 0.0599 | 0.0257 | 0.0789 | 0.0507 | 0.0599 | 0.0485 |
| 2 | 0.0486 | 0.0510 | 0.0596 | 0.0528 | 0.0610 | 0.0262 | 0.0779 | 0.0508 | 0.0592 | 0.0490 |
| 3 | 0.0477 | 0.0507 | 0.0585 | 0.0527 | 0.0605 | 0.0255 | 0.0790 | 0.0501 | 0.0599 | 0.0489 |
| 4 | 0.0478 | 0.0514 | 0.0586 | 0.0530 | 0.0608 | 0.0268 | 0.0776 | 0.0504 | 0.0600 | 0.0494 |
| 5 | 0.0473 | 0.0511 | 0.0587 | 0.0527 | 0.0609 | 0.0250 | 0.0783 | 0.0501 | 0.0593 | 0.0491 |
| 6 | 0.0474 | 0.0500 | 0.0586 | 0.0530 | 0.0606 | 0.0253 | 0.0778 | 0.0498 | 0.0600 | 0.0510 |
| 7 | 0.0474 | 0.0504 | 0.0590 | 0.0530 | 0.0608 | 0.0247 | 0.0791 | 0.0498 | 0.0600 | 0.0508 |
| 8 | 0.0474 | 0.0510 | 0.0588 | 0.0530 | 0.0608 | 0.0250 | 0.0778 | 0.0498 | 0.0604 | 0.0496 |
| 9 | 0.0469 | 0.0507 | 0.0580 | 0.0526 | 0.0596 | 0.0248 | 0.0787 | 0.0491 | 0.0600 | 0.0487 |
| 10 | 0.0476 | 0.0512 | 0.0582 | 0.0526 | 0.0613 | 0.0259 | 0.0789 | 0.0490 | 0.0594 | 0.0490 |
| 11 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0584 | 0.0532 | 0.0612 | 0.0250 | 0.0792 | 0.0500 | 0.0602 | 0.0494 |
| 平均值% | 0.0478 | 0.0509 | 0.0589 | 0.0529 | 0.0608 | 0.0255 | 0.0787 | 0.0501 | 0.0600 | 0.0495 |
| SD | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0008 |
| RSD% | 1.26 | 1.98 | 1.62 | 3.04 | 3.11 | 3.98 | 1.26 | 2.37 | 2.91 | 1.08 |

表6 各元素0.1%含量测定结果的精密度

| 元素 | Cu | Fe | Bi | Pb | Sb | In | As | Cd | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0993 | 0.0993 | 0.2913 | 0.0983 | 0.1053 | 0.1001 | 0.0989 | 0.0951 | 0.0969 | 0.0919 |
| 2 | 0.0990 | 0.1002 | 0.2929 | 0.0984 | 0.1052 | 0.0996 | 0.0992 | 0.0944 | 0.0968 | 0.0922 |
| 3 | 0.0985 | 0.0995 | 0.2884 | 0.0981 | 0.1055 | 0.0989 | 0.0991 | 0.0941 | 0.0965 | 0.0921 |
| 4 | 0.0988 | 0.0994 | 0.2932 | 0.0982 | 0.1052 | 0.0988 | 0.1000 | 0.0950 | 0.0966 | 0.0924 |
| 5 | 0.0992 | 0.0994 | 0.2910 | 0.0986 | 0.1048 | 0.0996 | 0.1004 | 0.0952 | 0.0968 | 0.0924 |
| 6 | 0.0992 | 0.0990 | 0.2872 | 0.0982 | 0.1052 | 0.0994 | 0.0994 | 0.0948 | 0.0966 | 0.0928 |
| 7 | 0.0994 | 0.1002 | 0.2918 | 0.0990 | 0.1056 | 0.0992 | 0.1004 | 0.0950 | 0.0966 | 0.0922 |
| 8 | 0.0998 | 0.0980 | 0.2873 | 0.0978 | 0.1043 | 0.0986 | 0.1002 | 0.0946 | 0.0966 | 0.0922 |
| 9 | 0.0991 | 0.0983 | 0.2902 | 0.0979 | 0.1047 | 0.1003 | 0.1001 | 0.0945 | 0.0959 | 0.0918 |
| 10 | 0.0990 | 0.0988 | 0.2915 | 0.0980 | 0.1053 | 0.0988 | 0.1006 | 0.0948 | 0.0958 | 0.0920 |
| 11 | 0.0994 | 0.0994 | 0.2903 | 0.0974 | 0.1054 | 0.1000 | 0.0998 | 0.0944 | 0.0962 | 0.0921 |
| 平均值% | 0.0993 | 0.0994 | 0.2910 | 0.0983 | 0.1050 | 0.0995 | 0.1000 | 0.0949 | 0.0966 | 0.0923 |
| SD | 0.0004 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| RSD% | 0.435 | 0.546 | 0.616 | 0.345 | 0.286 | 0.618 | 0.674 | 0.328 | 0.285 | 0.327 |

表7 各元素0.5%含量测定结果的精密度

| 元素 | Cu | Fe | Bi | Pb | Sb | In | As | Cd | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4968 | 0.5266 | 0.3482 | 0.5006 | 0.5258 | 0.4878 | 0.5130 | 0.5054 | 0.5172 | 0.5018 |
| 2 | 0.5002 | 0.5265 | 0.3483 | 0.5018 | 0.5228 | 0.4860 | 0.5178 | 0.5126 | 0.5142 | 0.5258 |
| 3 | 0.5000 | 0.5280 | 0.3480 | 0.5010 | 0.5244 | 0.4976 | 0.5102 | 0.5120 | 0.5136 | 0.5236 |
| 4 | 0.5001 | 0.5167 | 0.3495 | 0.4985 | 0.5246 | 0.4909 | 0.5133 | 0.5087 | 0.5167 | 0.5228 |
| 5 | 0.5032 | 0.5264 | 0.3498 | 0.5005 | 0.5281 | 0.4909 | 0.5103 | 0.5097 | 0.5193 | 0.5201 |
| 6 | 0.5009 | 0.5308 | 0.3485 | 0.4978 | 0.5292 | 0.4894 | 0.5132 | 0.5094 | 0.5164 | 0.5242 |
| 7 | 0.5010 | 0.5505 | 0.3467 | 0.4961 | 0.5272 | 0.4867 | 0.5155 | 0.5089 | 0.5163 | 0.5223 |
| 8 | 0.5003 | 0.5318 | 0.3497 | 0.4984 | 0.5260 | 0.4896 | 0.5170 | 0.5084 | 0.5190 | 0.5224 |
| 9 | 0.5033 | 0.5271 | 0.3481 | 0.4983 | 0.5271 | 0.4855 | 0.5173 | 0.5093 | 0.5189 | 0.5247 |
| 10 | 0.4935 | 0.5292 | 0.3492 | 0.4968 | 0.5253 | 0.4858 | 0.5164 | 0.5106 | 0.5185 | 0.5251 |
| 11 | 0.5035 | 0.5217 | 0.3463 | 0.4982 | 0.5274 | 0.4850 | 0.5162 | 0.5126 | 0.5166 | 0.5222 |
| 平均值% | 0.500 | 0.529 | 0.349 | 0.499 | 0.523 | 0.489 | 0.515 | 0.510 | 0.517 | 0.522 |
| SD | 0.0040 | 0.0084 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0068 |
| RSD% | 0.793 | 1.59 | 0.290 | 0.302 | 0.345 | 0.693 | 0.596 | 0.440 | 0.384 | 1.31 |

表8 各元素1%含量测定结果的精密度

| 元素 | Cu | Fe | Bi | Pb | Sb | In | As | Cd | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0184 | 0.9656 | 0.9484 | 2.3284 | 0.9972 | 0.9822 | 1.1431 | 0.9538 | 1.1485 | 0.9850 |
| 2 | 1.0144 | 0.9890 | 0.9531 | 2.3089 | 1.0044 | 0.9830 | 1.1119 | 0.9619 | 1.1602 | 0.9828 |
| 3 | 1.0136 | 0.9826 | 0.9494 | 2.3091 | 0.9870 | 0.9760 | 1.1124 | 0.9572 | 1.1466 | 0.9814 |
| 4 | 1.0168 | 0.9816 | 0.9456 | 2.3009 | 1.0024 | 0.9874 | 1.1256 | 0.9578 | 1.1546 | 0.9820 |
| 5 | 1.0130 | 0.9775 | 0.9441 | 2.3124 | 0.9976 | 0.9856 | 1.1284 | 0.9551 | 1.1576 | 0.9771 |
| 6 | 1.0088 | 0.9779 | 0.9470 | 2.3168 | 0.9900 | 0.9785 | 1.1204 | 0.9528 | 1.1524 | 0.9719 |
| 7 | 1.0088 | 0.9739 | 0.9550 | 2.3057 | 0.9898 | 0.9769 | 1.1238 | 0.9478 | 1.1592 | 0.9733 |
| 8 | 1.0090 | 0.9725 | 0.9503 | 2.3039 | 0.9936 | 0.9824 | 1.1191 | 0.9501 | 1.1593 | 0.9693 |
| 9 | 1.0060 | 0.9734 | 0.9523 | 2.3000 | 0.9894 | 0.9814 | 1.1260 | 0.9487 | 1.1536 | 0.9679 |
| 10 | 1.0024 | 0.9709 | 0.9502 | 2.3112 | 0.9835 | 0.9737 | 1.1332 | 0.9446 | 1.1587 | 0.9646 |
| 11 | 1.0092 | 0.9671 | 0.9499 | 2.3173 | 0.9882 | 0.9771 | 1.1274 | 0.9459 | 1.1571 | 0.9671 |
| 平均值% | 1.0109 | 0.9756 | 0.9496 | 2.3104 | 0.9930 | 0.9804 | 1.1247 | 0.9523 | 1.1553 | 0.9748 |
| SD | 0.0048 | 0.0070 | 0.0032 | 0.0083 | 0.0066 | 0.0043 | 0.0089 | 0.0054 | 0.0046 | 0.0072 |
| RSD% | 0.4708 | 0.7139 | 0.3398 | 0.3579 | 0.6672 | 0.4352 | 0.7953 | 0.5704 | 0.3957 | 0.7402 |

3.1.9 异常值判定

按照GB/T 6379.2-2004，对实验室数据采用格拉布斯检验（查表，实验室数p = 22时，G临界值：上1 %点，3.060；上5 %，2.758）。格拉布斯检验后，按照曼德尔h、k值进行统计（查表，实验室数p=22时，显著性水平为1%，h临界值为2.27；显著性水平为5%，h临界值为1.84）。剔除离群值，标记岐离值。本实验共有22家实验室参与方法验证，大多数实验室提供的样品平行测试数量为11次，数据统计结果如表9所示。因此，依据统计学规律删除掉离群值后，剩余数据数量仍具备统计学意义。

表9 数据统计结果

| 浓度区间 | 元素 | 可接受实验室数 | 可接受结果数 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01%含量 | Cu | 17 | 157 | 0.0099 | 0.0003 |
|  | Fe | 15 | 143 | 0.0086 | 0.0003 |
|  | Bi | 19 | 160 | 0.0099 | 0.0004 |
|  | Pb | 20 | 205 | 0.0117 | 0.0006 |
|  | Sb | 20 | 201 | 0.0107 | 0.0005 |
|  | In | 18 | 171 | 0.0114 | 0.0005 |
|  | As | 19 | 181 | 0.0098 | 0.0003 |
|  | Cd | 18 | 99 | 0.0097 | 0.0003 |
|  | Ni | 19 | 190 | 0.0096 | 0.0003 |
|  | Co | 19 | 186 | 0.0101 | 0.0004 |
| 0.05%含量 | Cu | 19 | 186 | 0.0481 | 0.0011 |
|  | Fe | 19 | 197 | 0.0505 | 0.0009 |
|  | Bi | 20 | 190 | 0.0591 | 0.0011 |
|  | Pb | 19 | 194 | 0.0517 | 0.0010 |
|  | Sb | 19 | 183 | 0.0604 | 0.0011 |
|  | In | 20 | 193 | 0.0252 | 0.0009 |
|  | As | 21 | 211 | 0.0796 | 0.0025 |
|  | Cd | 19 | 183 | 0.0498 | 0.0009 |
|  | Ni | 20 | 205 | 0.0622 | 0.0029 |
|  | Co | 17 | 160 | 0.0495 | 0.0008 |
| 0.1%含量 | Cu | 16 | 168 | 0.0972 | 0.0011 |
|  | Fe | 18 | 190 | 0.0967 | 0.0017 |
|  | Bi | 22 | 223 | 0.2933 | 0.0096 |
|  | Pb | 18 | 190 | 0.0958 | 0.0017 |
|  | Sb | 18 | 187 | 0.1040 | 0.0018 |
|  | In | 17 | 179 | 0.0983 | 0.0018 |
|  | As | 20 | 210 | 0.0976 | 0.0030 |
|  | Cd | 21 | 223 | 0.0926 | 0.0030 |
|  | Ni | 21 | 216 | 0.0952 | 0.0025 |
|  | Co | 21 | 220 | 0.0909 | 0.0038 |
| 0.1%含量 | Cu | 21 | 202 | 0.5046 | 0.0079 |
|  | Fe | 18 | 184 | 0.5302 | 0.0136 |
|  | Bi | 17 | 173 | 0.3500 | 0.0039 |
|  | Pb | 20 | 205 | 0.4961 | 0.0082 |
|  | Sb | 19 | 192 | 0.5185 | 0.0086 |
|  | In | 21 | 215 | 0.4925 | 0.0134 |
|  | As | 20 | 196 | 0.5104 | 0.0076 |
|  | Cd | 21 | 212 | 0.5072 | 0.0077 |
|  | Ni | 21 | 216 | 0.5096 | 0.0093 |
|  | Co | 21 | 219 | 0.5109 | 0.0122 |
| 0.5%含量 | Cu | 20 | 207 | 1.0089 | 0.0114 |
|  | Fe | 20 | 207 | 0.9856 | 0.0132 |
|  | Bi | 21 | 214 | 0.9720 | 0.0256 |
|  | Pb | 19 | 187 | 2.3180 | 0.0516 |
|  | Sb | 18 | 175 | 0.9975 | 0.0084 |
|  | In | 18 | 187 | 0.9853 | 0.0120 |
|  | As | 21 | 200 | 1.1474 | 0.0537 |
|  | Cd | 19 | 194 | 0.9601 | 0.0161 |
|  | Ni | 21 | 200 | 1.1582 | 0.0365 |
|  | Co | 19 | 191 | 0.9811 | 0.0109 |
| 1%含量 | Cu | 17 | 157 | 0.0099 | 0.0003 |
|  | Fe | 15 | 143 | 0.0086 | 0.0003 |
|  | Bi | 21 | 214 | 0.9720 | 0.0256 |
|  | Pb | 19 | 187 | 2.3180 | 0.0516 |
|  | Sb | 18 | 175 | 0.9975 | 0.0084 |
|  | In | 18 | 187 | 0.9853 | 0.0120 |
|  | As | 21 | 200 | 1.1474 | 0.0537 |
|  | Cd | 19 | 194 | 0.9601 | 0.0161 |
|  | Ni | 21 | 200 | 1.1582 | 0.0365 |
|  | Co | 19 | 191 | 0.9811 | 0.0109 |

3.1.10柯克伦检验

按照GB/T 6379.2-2004，重复测量次数n=11（无法根据要求查找到n为11时的临界值，因此选择了GB/T 6379.2-2004中最大重复测量次数6次的临界值），实验室数p=22时，1%临界值0.189；5%临界值0.160；实验室数p=21时，1%临界值0.197；5%临界值0.167；实验室数p=20时，1%临界值0.205；5%临界值0.174；实验室数p=19时，1%临界值0.181；5%临界值0.214；实验室数p=18时，1%临界值0.223；5%临界值0.189；实验室数p=17时，1%临界值0.234；5%临界值0.198；实验室数p=15时，1%临界值0.259；5%临界值0.220；实验室数p=10时，1%临界值0.357；5%临界值0.303。

根据柯克伦检验结果，部分测试结果存在离群值，大多数离群值来源于相同的几家实验室。综合评估格拉布斯检验，以及曼德尔h、k值统计结果，这些偏离柯克伦检验临界值的结果的准确度良好，实验室内数据的精密度稳定，因此数据可信。而造成柯克伦检验结果偏离临界值的原因可能来自于实验室间仪器设备稳定性的差异。删除这些数据也将拒绝大量的可靠数据，进而影响整体结果的可信度。综合上述分析，为了保证数据的可信程度，并考虑到不同实验室间设备差异，本报告并未在检验结果中剔除掉离群值。

表10 柯克伦检验结果

| 浓度区间 | 元素 | 最大偏差来源实验室 | 实验室数量 | C | 是否存在离群值 | 是否剔除离群值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01%含量 | Cu | 21 | 17 | 0.154 | 否 | 否 |
|  | Fe | 11 | 15 | 0.142 | 否 | 否 |
|  | Bi | 15 | 19 | 0.180 | 否 | 否 |
|  | Pb | 17 | 20 | 0.204 | 否 | 否 |
|  | Sb | 9 | 20 | 0.181 | 否 | 否 |
|  | In | 6 | 18 | 0.172 | 否 | 否 |
|  | As | 6 | 19 | 0.146 | 否 | 否 |
|  | Cd | 3 | 18 | 0.198 | 否 | 否 |
|  | Ni | 12 | 19 | 0.100 | 否 | 否 |
|  | Co | 3 | 19 | 0.145 | 否 | 否 |
| 0.05%含量 | Cu | 9 | 19 | 0.169 | 否 | 否 |
|  | Fe | 4 | 19 | 0.190 | 否 | 否 |
|  | Bi | 9 | 20 | 0.213 | 否 | 是 |
|  | Pb | 13 | 19 | 0.144 | 否 | 否 |
|  | Sb | 9 | 19 | 0.203 | 否 | 否 |
|  | In | 6 | 20 | 0.225 | 是 | 否 |
|  | As | 8 | 21 | 0.268 | 是 | 否 |
|  | Cd | 9 | 19 | 0.274 | 是 | 否 |
|  | Ni | 3 | 20 | 0.435 | 是 | 否 |
|  | Co | 9 | 17 | 0.198 | 否 | 否 |
| 0.1%含量 | Cu | 6 | 16 | 0.195 | 否 | 否 |
|  | Fe | 6 | 18 | 0.254 | 是 | 否 |
|  | Bi | 11 | 22 | 0.146 | 否 | 否 |
|  | Pb | 18 | 18 | 0.405 | 是 | 否 |
|  | Sb | 11 | 18 | 0.282 | 是 | 否 |
|  | In | 14 | 17 | 0.376 | 是 | 否 |
|  | As | 8 | 20 | 0.455 | 是 | 否 |
|  | Cd | 6 | 21 | 0.267 | 是 | 否 |
|  | Ni | 6 | 21 | 0.286 | 是 | 否 |
|  | Co | 3 | 21 | 0.458 | 是 | 否 |
| 0.5%含量 | Cu | 9 | 21 | 0.140 | 否 | 否 |
|  | Fe | 4 | 18 | 0.380 | 是 | 否 |
|  | Bi | 17 | 17 | 0.332 | 是 | 否 |
|  | Pb | 19 | 20 | 0.282 | 是 | 否 |
|  | Sb | 17 | 19 | 0.281 | 是 | 否 |
|  | In | 17 | 21 | 0.233 | 是 | 否 |
|  | As | 17 | 20 | 0.232 | 是 | 否 |
|  | Cd | 17 | 21 | 0.280 | 是 | 否 |
|  | Ni | 19 | 21 | 0.398 | 是 | 否 |
|  | Co | 4 | 21 | 0.305 | 是 | 否 |
| 1%含量 | Cu | 4 | 20 | 0.262 | 是 | 否 |
|  | Fe | 4 | 20 | 0.226 | 是 | 否 |
|  | Bi | 4 | 21 | 0.261 | 是 | 否 |
|  | Pb | 19 | 19 | 0.259 | 是 | 否 |
|  | Sb | 20 | 18 | 0.140 | 否 | 否 |
|  | In | 10 | 18 | 0.346 | 是 | 否 |
|  | As | 14 | 21 | 0.270 | 是 | 否 |
|  | Cd | 4 | 19 | 0.146 | 否 | 否 |
|  | Ni | 17 | 21 | 0.173 | 否 | 否 |
|  | Co | 17 | 19 | 0.133 | 否 | 否 |

3.1.11 实验室间格拉布斯检验

按照GB/T 6379.2-2004，实验室数p=22时，G临界值：上1 %点，3.060；上5 %，2.758；实验室数p=21时，G临界值：上1 %点，3.031；上5 %，2.733；实验室数p=20时，G临界值：上1 %点，3.001；上5 %，2.709；实验室数p=19时，G临界值：上1 %点，2.968；上5 %，2.681。由表可知，本报告中的数据经过实验室间格拉布斯检验后，不存在离群值，一个数据存在岐离值。因此，本报告所获得的数据是稳定、可靠的。

表11 实验室间格拉布斯检验结果

| 浓度区间 | 元素 | 均值最大值 | 最大值来源实验室 | 均值最小值 | 最小值来源实验室 | GMax | GMin | 是否存在离群值 | 是否存在岐离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01%含量 | Cu | 0.0103 | 7 | 0.0093 | 4 | 1.638 | 2.014 | 否 | 否 |
|  | Fe | 0.0093 | 17 | 0.0083 | 7 | 1.795 | 1.258 | 否 | 否 |
|  | Bi | 0.0106 | 14 | 0.0092 | 17 | 1.845 | 1.650 | 否 | 否 |
|  | Pb | 0.0129 | 3 | 0.0108 | 19 | 2.342 | 1.622 | 否 | 否 |
|  | Sb | 0.0113 | 13 | 0.0095 | 14 | 1.371 | 2.603 | 否 | 否 |
|  | In | 0.0118 | 11 | 0.0105 | 10 | 1.396 | 2.433 | 否 | 否 |
|  | As | 0.0102 | 7 | 0.0090* | 17 | 1.451 | 2.856 | 否 | 是 |
|  | Cd | 0.0101 | 11 | 0.0095 | 1 | 1.902 | 0.967 | 否 | 否 |
|  | Ni | 0.0100 | 3 | 0.0089 | 17 | 1.422 | 2.528 | 否 | 否 |
|  | Co | 0.0106 | 4 | 0.0096 | 10 | 1.439 | 1.430 | 否 | 否 |
| 0.05%含量 | Cu | 0.0503 | 21 | 0.0455 | 17 | 1.937 | 2.146 | 否 | 否 |
|  | Fe | 0.0520 | 19 | 0.0486 | 8 | 1.717 | 2.312 | 否 | 否 |
|  | Bi | 0.0606 | 21 | 0.0570 | 8 | 1.529 | 1.869 | 否 | 否 |
|  | Pb | 0.0531 | 3 | 0.0500 | 8 | 1.419 | 1.769 | 否 | 否 |
|  | Sb | 0.0619 | 6 | 0.0577 | 17 | 1.423 | 2.308 | 否 | 否 |
|  | In | 0.0264 | 14 | 0.0241 | 3 | 1.551 | 1.621 | 否 | 否 |
|  | As | 0.0833 | 2 | 0.0742 | 3 | 1.648 | 2.284 | 否 | 否 |
|  | Cd | 0.0511 | 3 | 0.0480 | 8 | 1.579 | 2.041 | 否 | 否 |
|  | Ni | 0.0690 | 8 | 0.0597 | 9 | 2.318 | 0.868 | 否 | 否 |
|  | Co | 0.0506 | 3 | 0.0484 | 8 | 1.927 | 2.106 | 否 | 否 |
| 0.1%含量 | Cu | 0.1006 | 6 | 0.0976 | 7 | 1.919 | 1.654 | 否 | 否 |
|  | Fe | 0.1010 | 2、8 | 0.0966 | 4 | 1.235 | 2.108 | 否 | 否 |
|  | Bi | 0.3091 | 21 | 0.2763 | 10 | 1.697 | 1.838 | 否 | 否 |
|  | Pb | 0.1016 | 3 | 0.0962 | 7 | 2.379 | 1.664 | 否 | 否 |
|  | Sb | 0.1082 | 22 | 0.1028 | 17 | 1.732 | 1.889 | 否 | 否 |
|  | In | 0.1025 | 14 | 0.0979 | 7 | 2.002 | 1.700 | 否 | 否 |
|  | As | 0.1020 | 8 | 0.0920 | 17 | 1.196 | 2.361 | 否 | 否 |
|  | Cd | 0.0997 | 20 | 0.0886 | 17 | 1.588 | 2.257 | 否 | 否 |
|  | Ni | 0.1007 | 8 | 0.0905 | 17 | 1.724 | 2.347 | 否 | 否 |
|  | Co | 0.1015 | 6 | 0.0844 | 2 | 2.403 | 2.246 | 否 | 否 |
| 0.5%含量 | Cu | 0.5236 | 19 | 0.4908 | 4 | 2.330 | 1.720 | 否 | 否 |
|  | Fe | 0.5469 | 2 | 0.5139 | 14 | 1.830 | 1.769 | 否 | 否 |
|  | Bi | 0.3558 | 11 | 0.3456 | 9 | 2.397 | 1.858 | 否 | 否 |
|  | Pb | 0.5033 | 3 | 0.4802 | 17 | 1.070 | 2.313 | 否 | 否 |
|  | Sb | 0.5267 | 16 | 0.5040 | 21 | 1.058 | 1.822 | 否 | 否 |
|  | In | 0.5015 | 19 | 0.4829 | 4 | 2.001 | 1.686 | 否 | 否 |
|  | As | 0.5208 | 7 | 0.4952 | 21 | 1.602 | 2.339 | 否 | 否 |
|  | Cd | 0.5209 | 7 | 0.4926 | 21 | 2.057 | 2.195 | 否 | 否 |
|  | Ni | 0.5186 | 5 | 0.4955 | 20 | 1.113 | 1.856 | 否 | 否 |
|  | Co | 0.5237 | 5 | 0.4861 | 20 | 1.145 | 2.336 | 否 | 否 |
| 1%含量 | Cu | 1.0238 | 20 | 0.9882 | 17 | 1.621 | 2.263 | 否 | 否 |
|  | Fe | 1.0110 | 10 | 0.9732 | 16 | 2.284 | 1.047 | 否 | 否 |
|  | Bi | 1.0211 | 20 | 0.9358 | 14 | 1.943 | 1.412 | 否 | 否 |
|  | Pb | 2.4083 | 8 | 2.2219 | 3 | 1.911 | 1.937 | 否 | 否 |
|  | Sb | 1.0095 | 4 | 0.9919 | 12 | 2.102 | 1.004 | 否 | 否 |
|  | In | 0.9999 | 4 | 0.9771 | 19 | 1.918 | 1.080 | 否 | 否 |
|  | As | 1.2686 | 20 | 1.0769 | 3 | 2.264 | 1.372 | 否 | 否 |
|  | Cd | 0.9882 | 2 | 0.9309 | 7 | 1.886 | 1.847 | 否 | 否 |
|  | Ni | 1.2276 | 2 | 1.0572 | 3 | 1.908 | 2.538 | 否 | 否 |
|  | Co | 0.9980 | 8 | 0.9662 | 10 | 1.814 | 1.613 | 否 | 否 |

3.1.12 重复性和再现性

对原始数据进行格拉布斯检验，曼德尔检验，柯克伦检验，实验室间格拉布斯检验，保留歧离值，舍弃离群值。计算最终数据的重复性和再现性。

表12 方法数据处理

| 浓度区间 | 元素 | Sr2 | SL2 | SR2 | Sr | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01%含量 | Cu | （0.0031） | （0.0068） | （0.0099） | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Fe | （0.0046） | （0.0092） | （0.0138） | 0.0002 | 0.0004 |
|  | Bi | （0.0043） | （0.0102） | （0.0145） | 0.0002 | 0.0004 |
|  | Pb | （0.0152） | （0.0297） | （0.0449） | 0.0004 | 0.0007 |
|  | Sb | （0.0072） | （0.0203） | （0.0275） | 0.0003 | 0.0005 |
|  | In | （0.0149） | （0.0094） | （0.0243） | 0.0004 | 0.0005 |
|  | As | （0.0037） | （0.0053） | （0.0091） | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Cd | （0.0036） | （0.0041） | （0.0077） | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Ni | （0.0047） | （0.0072） | （0.0120） | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Co | （0.0029） | （0.0127） | （0.0156） | 0.0002 | 0.0004 |
| 0.05%含量 | Cu | （0.0217） | （0.1139） | （0.1356） | 0.0005 | 0.0012 |
|  | Fe | （0.0242） | （0.0697） | （0.0939） | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Bi | （0.0279） | （0.0998） | （0.1277） | 0.0005 | 0.0011 |
|  | Pb | （0.0199） | （0.0886） | （0.1085） | 0.0004 | 0.0010 |
|  | Sb | （0.0392） | （0.0935） | （0.1327） | 0.0006 | 0.0012 |
|  | In | （0.0256） | （0.7548） | （0.7805） | 0.0005 | 0.0028 |
|  | As | （0.1470） | （0.5088） | （0.6558） | 0.0012 | 0.0026 |
|  | Cd | （0.0202） | （0.0672） | （0.0874） | 0.0004 | 0.0009 |
|  | Ni | （0.0915） | （0.8136） | （0.9051） | 0.0010 | 0.0030 |
|  | Co | （0.0406） | （0.0258） | （0.0663） | 0.0006 | 0.0008 |
| 0.1%含量 | Cu | （0.0614） | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0193 |
|  | Fe | （0.1330） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0234 |
|  | Bi | （0.8930） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0030 | 0.0098 |
|  | Pb | （0.1354） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0232 |
|  | Sb | （0.1366） | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0194 |
|  | In | （0.1954） | 0.0004 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0188 |
|  | As | （0.1638） | 0.0002 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0143 |
|  | Cd | （0.0926） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0226 |
|  | Ni | （0.0948） | 0.0003 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0166 |
|  | Co | （0.1628） | 0.0003 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0184 |
| 0.5 %含量 | Cu | （1.2346） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0035 | 0.0081 |
|  | Fe | （11.1468） | 0.0001 | 0.0002 | 0.0106 | 0.0138 |
|  | Bi | （1.1286） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0039 |
|  | Pb | （2.6388） | 0.0000 | 0.0001 | 0.0051 | 0.0083 |
|  | Sb | （2.1559） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0046 | 0.0087 |
|  | In | （2.9159） | 0.0002 | 0.0002 | 0.0054 | 0.0137 |
|  | As | （1.8021） | 0.0000 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0078 |
|  | Cd | （1.7162） | 0.0000 | 0.0001 | 0.0041 | 0.0079 |
|  | Ni | （3.1258） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0056 | 0.0095 |
|  | Co | （4.0965） | 0.0001 | 0.0002 | 0.0064 | 0.0124 |
| 1 %含量 | Cu | （4.8948） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0070 | 0.0116 |
|  | Fe | （5.4961） | 0.0001 | 0.0002 | 0.0074 | 0.0135 |
|  | Bi | （7.1150） | 0.0006 | 0.0007 | 0.0084 | 0.0262 |
|  | Pb | （59.2457） | 0.0022 | 0.0028 | 0.0243 | 0.0528 |
|  | Sb | （4.6419） | 0.0000 | 0.0001 | 0.0068 | 0.0085 |
|  | In | （9.8233） | 0.0000 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0121 |
|  | As | （50.4605） | 0.0025 | 0.0030 | 0.0225 | 0.0549 |
|  | Cd | （3.4065） | 0.0002 | 0.0003 | 0.0058 | 0.0165 |
|  | Ni | （24.7643） | 0.0011 | 0.0014 | 0.0157 | 0.0373 |
|  | Co | （3.9887） | 0.0001 | 0.0001 | 0.0063 | 0.0111 |

1（***）表示该数值乘以10-5，例如（3.9887）代表0.000039887。

表13 方法重复性和再现性

| 浓度区间 | 元素 | 总平均值 | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01%含量 | Cu | 0.0099 | 0.0005 | 0.0009 |
|  | Fe | 0.0086 | 0.0006 | 0.0011 |
|  | Bi | 0.0099 | 0.0006 | 0.0011 |
|  | Pb | 0.0117 | 0.0011 | 0.0019 |
|  | Sb | 0.0107 | 0.0008 | 0.0015 |
|  | In | 0.0114 | 0.0011 | 0.0014 |
|  | As | 0.0098 | 0.0005 | 0.0009 |
|  | Cd | 0.0097 | 0.0005 | 0.0008 |
|  | Ni | 0.0096 | 0.0006 | 0.0010 |
|  | Co | 0.0101 | 0.0005 | 0.0011 |
| 0.05%含量 | Cu | 0.0481 | 0.0013 | 0.0033 |
|  | Fe | 0.0505 | 0.0014 | 0.0027 |
|  | Bi | 0.0591 | 0.0015 | 0.0032 |
|  | Pb | 0.0517 | 0.0013 | 0.0029 |
|  | Sb | 0.0604 | 0.0018 | 0.0033 |
|  | In | 0.0252 | 0.0014 | 0.0079 |
|  | As | 0.0796 | 0.0034 | 0.0072 |
|  | Cd | 0.0498 | 0.0013 | 0.0026 |
|  | Ni | 0.0622 | 0.0027 | 0.0085 |
|  | Co | 0.0495 | 0.0018 | 0.0023 |
| 0.1%含量 | Cu | 0.0972 | 0.0022 | 0.0546 |
|  | Fe | 0.0967 | 0.0033 | 0.0661 |
|  | Bi | 0.2933 | 0.0085 | 0.0278 |
|  | Pb | 0.0958 | 0.0033 | 0.0655 |
|  | Sb | 0.1040 | 0.0033 | 0.0550 |
|  | In | 0.0983 | 0.0040 | 0.0533 |
|  | As | 0.0976 | 0.0036 | 0.0406 |
|  | Cd | 0.0926 | 0.0027 | 0.0641 |
|  | Ni | 0.0952 | 0.0028 | 0.0471 |
|  | Co | 0.0909 | 0.0036 | 0.0520 |
| 0.5 %含量 | Cu | 0.5046 | 0.0099 | 0.0229 |
|  | Fe | 0.5302 | 0.0299 | 0.0390 |
|  | Bi | 0.3500 | 0.0095 | 0.0112 |
|  | Pb | 0.4961 | 0.0145 | 0.0235 |
|  | Sb | 0.5185 | 0.0131 | 0.0248 |
|  | In | 0.4925 | 0.0153 | 0.0388 |
|  | As | 0.5104 | 0.0120 | 0.0220 |
|  | Cd | 0.5072 | 0.0117 | 0.0223 |
|  | Ni | 0.5096 | 0.0158 | 0.0269 |
|  | Co | 0.5109 | 0.0181 | 0.0352 |
| 1 %含量 | Cu | 1.0089 | 0.0198 | 0.0327 |
|  | Fe | 0.9856 | 0.0210 | 0.0381 |
|  | Bi | 0.9720 | 0.0239 | 0.0742 |
|  | Pb | 2.3180 | 0.0689 | 0.1494 |
|  | Sb | 0.9975 | 0.0193 | 0.0242 |
|  | In | 0.9853 | 0.0280 | 0.0343 |
|  | As | 1.1474 | 0.0636 | 0.1554 |
|  | Cd | 0.9601 | 0.0165 | 0.0467 |
|  | Ni | 1.1582 | 0.0445 | 0.1055 |
|  | Co | 0.9811 | 0.0179 | 0.0313 |

3.1.13结论

采用电感耦合等离子体发射光谱法测定粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量，方法测定结果的准确度高、精密度好，能够满足粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定要求，可作为粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量测定的推荐性分析标准。

四、标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1标准编写的目的和意义

粗锡是用于精炼锡的原料，粗锡中常见的杂质元素有铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴等。已经发布的YS/T 1462.1～5-2021《粗锡化学分析方法》中，缺少砷、铁、铟、镉、镍、钴含量的分析方法，而这些杂质元素的含量对精炼提纯后的精锡品质有重要影响，补充完善这些元素的检测方法，对粗锡原料进行质量控制，对保证精锡的产品质量至关重要。

我国是锡冶炼生产大国，粗锡作为精锡产品的前端原料，在市场上具有2万吨/年的交易量，现有对粗锡中杂质元素铅、铜、铋、锑含量的测定方法，多采用火焰原子吸收光谱法和滴定法用于产品质量的仲裁，不利于连续测定大批量的粗锡样品，影响到分析方法的操作便捷性和质量控制效果。电感耦合等离子体发射光谱法具有分析速度快、易实现数字采集、仪器使用普遍、可以同时测定多元素、标准曲线线性范围广等诸多优点，可以及时发现生产过程控制产品质量的异常，对推进数字技术在产品质量分析检验的应用，提升质量过程控制的精细化、智能化水平，提高企业质量管理的效率和效益具有重要作用。所以有必要增加行业标准覆盖范围，利用电感耦合等离子体发射光谱法，以快速测定粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴等杂质元素的含量。

5.2标准预期的作用和效益

本文件充分考虑我国粗锡生产企业和使用加工企业的生产工艺水平。本项目是对YS/T 475《粗锡化学分析方法》的补充完善，补充后的标准实现了粗锡中铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的同时测定，适用性好、准确度高，可为粗锡的生产、加工、贸易过程中杂质含量检测提供准确的技术支撑。本文件颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。同时，本标准的颁布实施有助于各检测机构实现标准化检测，提高数据的准确度。方法标准的形成能够更好地为粗锡冶炼工艺控制提供方法依据，有助于产品质量提升，更好的推动产业发展，为生产企业带来可观的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.3与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与行业标准《粗锡化学分析方法》配套使用，整体达到国内先进水平。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施的建议

建议发布即实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《粗锡化学分析方法第7部分：铜、铁、铋、铅、锑、铟、砷、镉、镍、钴量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

编制组

2025年8月