行业标准

锂离子电池正极材料前驱体分析方法

晶体结构的测定 X射线衍射法

编

制

说

明

（预审稿）

浙江华友股份有限公司

2025年8月

行业标准《锂离子电池正极材料前驱体分析方法

晶体结构的测定 X射线衍射法》编制说明

- 工作情况

# 1、任务来源

本项目是依据工信厅科函[2024]503号文《工业和信息化部2024年第六批行业标准制修订计划》，行业标准《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》（项目计划编号：2024-2117T-YS）由全国有色标准化技术委员会（SAC/TC423）提出并归口，由浙江华友股份有限公司牵头起草，计划完成时间为2025年10月。

# 2、标准项目背景及必要性

随着新能源汽车和储能产业的快速发展，锂电池作为核心动力源，其性能与安全性备受关注。前驱体材料（包括镍钴锰氢氧化物、四氧化三锰、四氧化三钴、磷酸铁等）是制备正极材料的关键中间体，其晶体结构、相纯度、结晶度等参数直接影响正极材料的电化学性能及批次稳定性。X射线衍射（XRD）技术作为表征材料晶体结构的核心手段，然而当前行业内却缺乏统一的操作规范与数据判读标准，可能导致不同企业、研究机构对同一材料的分析结果存在显著差异。这不仅阻碍了材料研发的协同进步，更容易在供应链中引发质量争议，增加了下游电池厂商的验证成本。

# 3、主要参加单位和工作成员及其工作内容

# 3.1 起草单位简介

浙江华友钴业股份有限公司（股票代码：603799）是全球新能源锂电材料领域的核心领军企业，业务覆盖钴镍资源开发、锂电前驱体及正极材料研发制造的全产业链。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等高水平研发平台，在镍钴锰（NCM）/镍钴铝（NCA）前驱体材料领域技术实力国际领先，产品广泛应用于全球头部动力电池企业，市场占有率连续多年位居世界前列。

华友钴业深度参与锂电材料标准体系建设，主导或参与制定国家、行业标准XX余项，特别是其在前驱体材料晶体结构表征（XRD）、成分控制及工艺优化方面积累了丰富的工程化经验与数据资源，有决心也有信心持续助力我国标准化建设工作。

# 3.2 参编单位工作情况介绍

在有色标委会的协调帮助下，此次标准制订工作召集了行业内一批影响力大、技术能力强的单位积极参与，其中既包括国内权威的科研院所，也有一批有色、新能源行业的企业。各家单位群策群力，积极参与，顺利完成了标准的论证、验证工作，参与本次标准制订单位及其工作如表1所示：

表 1 各参编单位负责工作

| 序号 | 标准项目参加单位 | 负责工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 负责标准项目申报和起草；试验方案的设计和实施、标准验证（一验、二验）以及试验数据统计、研究报告、标准文本起草、编制说明的撰写等 |
| 2 | 格林美股份有限公司 | 参加一验工作 |
| 3 | 长沙矿冶研究院检测技术有限公司 | 参加一验工作 |
| 4 | 广东邦普循环科技有限公司 | 参加一验工作 |
| 5 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 参加一验工作 |
| 6 | 金川集团股份有限公司 | 参加一验工作 |
| 7 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | 参加一验工作 |
| 8 | 南通金通储能动力新材料有限公司 | 参加一验工作 |
| 9 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 参加一验工作 |
| 10 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 | 参加一验工作 |
| 11 | 中国检验认证广西有限公司 | 参加二验工作 |
| 12 | 福建常青新能源科技有限公司 | 参加二验工作 |
| 13 | 广东先导稀材股份有限公司 | 参加二验工作 |
| 14 | 浙江华友浦项新能源材料有限公司 | 参加二验工作 |
| 15 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 参加二验工作 |
| 16 | 洛阳船舶材料研究所 | 参加二验工作 |
| 17 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 参加二验工作 |
| 18 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 参加二验工作 |

3.3 主要工作成员所负责工作情况

本标准主要起草人及其主要工作职责见表2：

表 2 主要起草人工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 负责样品收集、标准草案起草、编制说明撰写、意见汇总处理、参与标准讨论与审定会议 |
|  | 负责对实验方案和实验条件进行验证、对标准技术内容进行审核、参与标准讨论与审定会议 |
|  | 提供精密度数据；对标准文本提出修改意见 |

# 4、主要工作过程

# 4.1 立项阶段

2024年12月，全国有色金属标准化技术委员会论证会论证通过由浙江华友股份有色公司提交的《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》》行业标准项目建议书、标准立项报告和标准草案等材料。

依据工信厅科函[2024]503号文《工业和信息化部2024年第六批行业标准制修订计划》及有色标委(2025)7号《关于召开新能源电池壳及盖用铝合金板、带材等95项有色标准工作会议的通知》，2025年3月4日至6日于合肥召开有色金属标准工作会议，对行业标准计划项目《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》进行任务落实。会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

4.2 起草阶段

2025年3月任务落实会后，浙江华友股份有限公司随即组织骨干技术人员成立了标准编制组，标准编制组结合日常工作经验，充分考虑产品性质及检测需求后，形成了和标准文本讨论稿，并根据标准文本的技术路线开展实验工作，形成了验证报告。

2025年4月，标准编制组向各参编单位发送调研表，对参编方仪器信息、标准中涉及的参数和关键方法展开了调研。

2025年5至6月，本编制组陆续发送验证样品，并随样同步发送了修改后的标准讨论稿及《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定  X射线衍射法 验证样品说明》（以下简称《说明》）。《说明》中对样品信息、实验步骤、检测设备信息、结果报告形式等进行了详尽的规定。

2025年7月，共回收16家参编单位的验证报告，对数据进行汇总、统计、分析后，进一步完善了编制说明和标准文本，形成了征求意见稿。

2025年8月19日至22日，全国有色金属技术委员会于甘肃省兰州市主持召开国家标准预审工作会议，各参编单位均派代表参加了会议，有色标委会专家对《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》标准预审稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了标准研究的后续工作。

本次标准预审会，对标准提出了意见如下：

1）

2）

3）

标准编制组根据与会专家意见，对标准征求意见稿和编制说明等文本材料进行了认真修改、补充和完善。

4.3 	征询意见阶段

标准编制组通过电子邮件或微信向相关单位专家发出《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》征求意见函件。共发征求意见函X 份， 其中包括科研院所 X 份， 占比X%，企业用户 X 份， 占比 X%，第三方检测机构 X 份， 占比 X%，回函的单位 X 份，回函有意见或建议的单位 X 份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》（送审稿）及《送审稿编制说明》。

4.4 审查阶段

4.4.1 技术专家审查

2025年X月 XX～XX 日于X省X市，全国有色金属技术委员会主持召开国家标准审定会，共有 XX 个单位的XX 名专家参加了会议。

与会专家对《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》标准送审稿进行了认真审定，提出了X 条修改意见，编制小组会后按照专家意见进行修改，完善了标准送审稿及送审稿编制说明。

4.4.2 委员审查

2025年12月 XX～XX 日于X省X市，全国有色金属标准化技术委员会主持召开国家标准审定会。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 XX 名，实际参与投票工作 XX 名。会议经过认真的讨论，对《锂离子电池正极材料前驱体分析方法 晶体结构的测定 X射线衍射法》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会 XX 名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为X%。 形成最终标准报批稿及报批稿编制说明。

4.4.3 委员电子投票

20XX 年XX 月 XX 日至 20XX 年XX 月XX日，由全国有色重金属标准化分技术委员会在全国专业标准化技术委员会工作平台发起了本文件报批稿及批稿编制说明委员投票，该委员会有委员 XX 人，XX 人投赞成票，不赞成为 X 和弃权票为 X，投赞成票率为 XX%。

4.5 报批阶段

于 2025 年 X 月，最终形成标准报批稿和报批稿编制说明上报标委。

- 标准编制原则

- 1、规范性原则

本文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第 4 部分：试验方法标准》的要求进行文件编写的；并按照GB/T 6379.1-2004 《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第1部分：总则与定义》、 GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第 2 部分：确定标准  测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第 4部分：确定标准测量方法的正确度的基本方法》、同时考虑我国国家标准与ISO国际标准的接轨，采用了ISO 5715-2:2019 《测量方法和结果的准确度（真实度和精密度）第2部分:测定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》相关条款和统计规则进行数理统计分析。

- 2、适用性原则

本标准的试验方法是针对锂离子电池正极材料前驱体的特点，对检测参数进行了一定的优化。同时，也充分考虑了工业化生产环境下的检测需求。在保证基本分析精度和物相鉴别能力的前提下，力求操作流程清晰、设备配置要求合理，并平衡测试速度与数据质量，使其适用于生产现场的快速质控和研发实验室的深入分析。此外，在方法验证阶段，选用了多种典型前驱体样品的实际测试，并预留了根据产业技术发展和用户反馈进行修订完善的机制，确保其长期适用性。

- 3、合规性原则

本文件属于锂离子电池正极材料前驱体的物相鉴定分析方法，领域内无强制性国家标准。本文件与现行法律、法规和相关标准相互补充协调，无冲突。符合相关规定。

- 标准的主要内容和确定依据

# 3.1 标准范围确定

本文件规定了X射线衍射法进行锂离子电池正极材料前驱体晶体结构的测定方法。

本文件适用于镍钴锰三元氢氧化物、四氧化三钴、四氧化三锰、磷酸铁等锂离子电池正极材料前驱体的晶体结构分析。

3.2 规范性引用文件

在标准的编制过程中，工作组成员查阅了相关的标准及文献资料，根据文本内容的编制需要，对下列文件进行了规范性引用：

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 30904 无机化工产品 晶型结构分析 X 射线衍射法

JY/T 0587 多晶体 X 射线衍射方法通则

JJG 629 多晶X射线衍射仪

3.3 术语和定义的确定

GB/T 30904、JY/T 0587界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.3.1 扫描速度 scanning speed

探测器在测角仪圆周上均匀转动的角速度

3.3.2 步长 step angle

衍射谱中每个相邻衍射角度数据点的间距为步长。

3.3.3 全谱拟合 full spectrum fitting

利用电子计算机程序逐点比较X射线衍射峰衍射强度的计算值和实侧值,用最小二乘法调整这些结构原子参数与峰形函数,使计算峰形和实测峰形符合的过程。

- 3.3.4 残差 residual

在全谱拟合最小二乘法精修过程中,残差为计算峰形和实测峰形达到最小化的量值R ,残差按式（1）计算。

R=W2θY2θo−Y2θa2                                            ……………………( 1 )

式中：

W2θ ——— 权重因子；

Y(2θ)o ——— 观测的强度值；

Y(2θ)c ——— 计算的强度值。

- 3.3.5 加权全谱因子 weighted full spectrum factor

表征全谱拟合好坏的因子,用Rwp 来表示。Rwp 值越低说明残差M 越小,全谱拟合效果越好。其值大小主要受衍射特征峰的背景、峰形对称性、峰形变宽、半峰宽(或峰高)及晶体的几何形状(择优取向)等因素的影响。加权全谱因子按式(2)计算：

Rwp=Wi(Yio−Yic)2WiYio212                                       ……………………( 2 )

式中：

Wi ———统计权重因子；

Yio ———点i处的实测（毛）强度值；

Yic ———点i处计算强度值。

- 3.3.6 相对强度I/I0  relative intensity

某衍射峰面积(或峰高)I 与该衍射峰中最强衍射峰面积(或峰高）I0 的比值乘上100%。物相定性分析采用相对强度来表示各 hkl衍射峰的强度。

3.3.7 半高宽  roll width at half maximum of peak profile, FWHM

扣除背底后衍射峰高极大值一半处的衍射峰宽。

3.4 原理

该章节描述了本文件采用的X射线衍射法进行晶体结构测定的原理。

X 射线是一种波长极短（约 0.01-10nm）的电磁波，通常由高速电子撞击铜、钼等靶材产生，电子动能在此过程中转化为 X 射线能量。凭借其强穿透力和特定波长范围，X 射线非常适合分析晶体结构。当 X 射线照射晶体时，会与原子相互作用：原子中的电子在 X 射线电场作用下发生受迫振动，从而向四周散射出与入射波同频率的电磁波。若特定晶面族 (hkl) 满足布拉格定律，这些散射波将发生相长干涉，形成显著的衍射峰。

X射线穿过晶体时会发生衍射现象，其衍射花样与晶体的有序结构相关，反应晶体结构的规律性，晶面间距与X射线波长符合布拉格公式，见式（3）。

2dℎklsinθℎkl=n𝜆   ……………………( 3 )

式中：

𝑑ℎ𝑘𝑙 ——干涉晶面（ℎ𝑘𝑙）的面间距；

𝑛 ——衍射级数（n=1, 2, 3, …）；

ℎ𝑘𝑙 ——衍射指数；

𝜃ℎ𝑘𝑙 ——hkl衍射的布拉格角，2θ称为衍射角；

𝜆 ——入射X射线波长。

此外，原理章节也规定了本文件内进行物相定性分析和晶胞参数测定的原理。衍射峰的位置（2θ）由晶面间距（d）决定，而 d与晶胞参数（a,b,c,α,β,γ）直接相关；同时，衍射峰强度（I）由原子种类、位置（坐标 x,y,z）、占位率及热振动等因素决定。通过扫描可以得到一个初始晶体结构模型并计算得到所有衍射峰的位置、强度、峰形，通过最小二乘法迭代调整模型参数，使理论谱与实验谱的差异最小化。XRD精修（Rietveld精修）是一种基于全谱拟合的定量分析方法，其核心原理是通过不断调整晶体结构模型参数，使计算出的XRD图谱与实验测得的图谱达到最佳匹配，从而精确获得材料的微观结构信息。

3.5 试剂和材料

该章节规定了本文件内需要用到的各种试剂和材料清单，所述试剂和材料按照其在本文中出现的先后顺序罗列。

3.6 仪器和设备

3.6.1 X射线衍射仪，符合 JJG 629的规定。

3.6.2 样品盘:能够将样品完全装入。

3.6.3 电热鼓风干燥箱;可加热至105℃,控温精度±5℃。

3.6.4 干燥器，内装干燥剂。

3.7 环境条件

此部分规定了本文件中使用到的仪器设备应在下列环境中工作，以保证仪器测量结果的精密度和准确性。

a） 环境温度为 25℃±5℃，相对湿度为 30%～80%；

b） 电源电压为 220 V，波动小于±1%，电源频率为 50 Hz±1 Hz；

c） 电源容量大于等于整机额定功率的2倍；

d） 具备独立接地电阻，宜不大于4Ω；

e） 不与具有高频和电弧干扰的设备共用线路；

f） 冷却水使用二级纯水，温度为20℃±2℃；

g） 设备应确保附近无振动源。

3.8 试样

此部分规定了样品的前处理方式，为保证样的干燥，样品应在105 ℃±2 ℃下烘干2 h，且从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后使用。同时，为保证较为良好的检测效果，一般要求XRD的进样粒度不宜过大，确保足够多的晶粒参与衍射，消除颗粒尺寸效应导致的峰宽化。具体到锂离子电池前驱体样品，根据粒度检测结果，其Dmax可控制在20μm以下，因此无需进行研磨等操作即可直接上机测试。

3.9 分析步骤

此部分规定了试样制备、仪器预热、仪器校正、试样测试以及测定次数。

3.9.1 试样制备

  - 本部分规定了试样制备的步骤。样品台在使用前应使用无水乙醇清洁干净，将样品应平铺于样品盘凹槽内,以填满凹槽为准，并进行压实刮平，确保形成一个平面，用毛刷刷将样品盘外的多余样品轻轻刷去后进行上机测试。压实样品时应避免大力挤压，以免晶粒出现择优取向。

3.9.2 仪器预热

本部分规定了为仪器设置正确的参数及预热的相关要求。

3.9.2.1 仪器参数的设置

结合企业实际操作经验并结合调研结果，确定了适宜的扫描范围和步长。企业推荐的检测参数如下表所示：

表 3 推荐的检测条件

| 项目 | 测定条件 |
| --- | --- |
| X射线光管阳极靶 | 铜靶 |
| 电压 | 40kV |
| 电流 | 30mA |
| 起始角 | 5° |
| 测试步长 | 0.01 |
| 发射狭缝 | 1/2° |
| 防散射狭缝 | 10.2mm |
| 接受狭缝 | Open（20mm） |
| 检测模式 | 一维模式+XRD reduction |
| 扫描范围 | 5°~80° |
| 扫描速度 | 5°/min |

其中，确定了扫描范围为5°~80°，可覆盖大部分锂离子电池前驱体的主要衍射峰，在此范围内可获得足够的晶体结构信息，有助于进行物相鉴定和结构分析，同时，为更加合理地规划检测资源，也规定了该部分可根据实际情况进行调整。除扫描范围外，扫描速度也是十分重要的参数之一，它直接决定了检测效率，通常来说，2°/min~10°/min是较为合适的扫描速度，推荐条件中选取了折中的5°/min。

3.9.2.1 预热时间

此部分规定了，若为当天首次使用，则须预热至少30min。30min为结合了仪器厂商使用要求，在室内温度达标的情况下，可使仪器达到稳定状态的时长，为最低要求，若时间充裕，可适当延长。

3.9.3 仪器校准

在本节，规定了仪器的校准方式，将硅标准样品放置在样品台上，按设置的仪器参数测试，考察其特征峰出现位置是否在合理位置。此外，若仪器长时间闲置后重新启用，或经重大维修维护后，应按照JJG 629对仪器重新进行检定。

3.9.5 试样测试

将制备好的样品依次按顺序放置在仪器样品台上，按设置的仪器参数进行测定。

3.9.5 测定次数

为保证结果准确性，此处规定了应进行双平行测定。

3.10 数据处理

3.10.1 物相定性分析和半峰宽读取

通过分析样品得到对应的X衍射谱图后，通过检索将其与粉末衍射数据库进行比对，确定其物相组成。确定物相的依据通常包括两种：1）样品中的峰位与PDF卡片中匹配；2）样品衍射图中最强的三个衍射峰的相对强度I/I0与PDF卡片中的相同。

3.10.2 计算晶胞参数

为进步一得到更加精准的结果，需对样品得到的衍射图进行 Rietveld 精修，是一种利用全谱拟合技术，对晶体结构模型进行定量优化的分析方法。其核心思想包括以下几点：

- 建立PDF卡片库：国际衍射数据中心ICDD发布的衍射晶体数据库为目前世界上最大的数据库，目前收录的数据超100万条。其对数据进行收集并经严格论证后，每年会定期发布最新的PDF卡片数据库，一个完备的PDF卡片数据库是进行精修的先决条件。

- 与实验谱图比较： 将计算得到的理论谱图与实际测得的实验谱图进行对比。

- 迭代优化： 通过最小二乘法不断调整结构模型中的各种参数（详见下文），使计算谱图与实验谱图之间的差异（残差）达到最小。

- 获得最终模型：当残差收敛到可接受水平时，得到优化后的、最能代表实验数据的晶体结构模型及其参数。

Rietveld 精修的过程主要涵盖上述2~4的步骤，在评价精修效果时，利用加权全谱因子（Rwp）来进行判定，Rwp 值越低则说明残差R越小，全谱拟合效果也就越好。Rwp受多种因素影响，包括衍射特征峰的背景、峰形对称性、峰形变宽、半峰宽(或峰高)及晶体的几何形状(择优取向)等因素的影响，按照业内普遍认知，当Rwp≤15%时，即可认为精修效果较为满意。

目前，常用的精修软件主要包括两种类型，一种是通用软件的，包括GSAS、TOPAS、FullProf、MAUD、JADE等，这些软件中既有免费也有商用的，优点是具有一定的普适性，可适用多种仪器，缺点是对操作人员的技术能力有一定要求；另一种是由各大仪器厂商定制软件，其中比较有代表性的包括马尔文帕纳科的HighScore、布鲁克的DIFFRAC.SUITE（TOPAS引擎）、理学的SmartLabStudio、岛津的PDXL等，厂商软件可实现无缝集成、一键导入等特性，且可根据行业特点导入模板及自动化流程，对新手较为友好。

在Rietveld精修中，峰形函数（Peak Profile Function）的选择直接影响拟合精度和结果可靠性，尤其是对微观结构（晶粒尺寸、微观应变）的解析。常见的函数包括伪沃伊特 (Pseudo-Voigt, PV)、皮尔逊Ⅶ (Pearson VII, P7)、汤姆森-考克斯-黑斯廷斯(TCH-Z, TCH)、高斯 (Gaussian)、洛伦兹 (Lorentzian)等。目前各类软件内置的函数多为PV和P7，因此本文规定默认函数为上述两种，具体选用何种函数可根据实际样品情况进行调整。

Rietveld精修本质上是一个迭代过程，通过逐步调整晶体结构模型和仪器参数来最小化计算衍射谱与实验衍射谱之间的差异。修正参数的顺序至关重要，通常遵循“从整体到局部，从简单到复杂” 的原则。过早修正复杂参数可能导致精修发散或陷入局部最小值。建议的修正顺序如表4所示：

表 4 建议修正顺序

| 推荐顺序 | 精修项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背底 | 全谱拟合精修之前不做背景扣除和图谱平滑，保持测量图谱的真实性 |
| 2 | 比例常数 | 与结构模型有关，峰型函数宜采用赝-沃伊格特函数（pseudo-Voigt）或皮尔森Ⅶ（Pearson-Ⅶ）函数对半分别拟合的方式进行全谱拟合 |
| 3 | 零点偏离 | 测试面与基准面重合不好或X 射线穿透试样引起的衍射谱线偏移 |
| 4 | 点阵常数 | 一个或多个不正确的点阵常数，将引起衍射峰标定的错误，而导致虚假最小的R 因子 |
| 5 | 峰宽 | 修正峰宽参数U、V、W 具有很高的关联性，不同数值的组合可导致相同的结果，参数U 与微应变和晶粒细化有关，V 和W 只与仪器实验条件有关。W 在修正时取衍射图谱中部衍射线半高宽的平方，峰宽函数宜采用Cagliotti 函数对半分别拟合的方式进行拟合 |
| 6 | 原子坐标 | 原子的位置信息 |
| 7 | 占有率 | 原子或离子在晶胞中特定位置的体积百分比 |
| 8 | 择优取向 | 多晶体由许多不同大小和取向的晶粒组成，对于不同的成长与加工过程，多晶体中的晶粒取向可能均匀地随机分布形成随机织构，也可能表现出多数晶粒都朝某一特定取向 |

完成精修后，在对样品完成物相定性分析的同时，还需对结果进行数据化呈现，这些数据包括晶胞参数，包括晶轴长度和晶胞体积等。同时，结合行业特点和相关需求，还可记录hkl为峰面对应的2θ衍射角、峰强度/相对强度、半高宽FWHM等数据信息。目前部分下游客户对XRD的测试指标要求不同，如三元前驱体主要体现在FHWM（001、101）、XS（001、101）或d（ 001、101）值、2θ等。不同客户的要求不一，但出于工艺管控的目的，对数据的重复性要求比较高。

3.11 试验报告的确定

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件的编号；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

3.12 方法验证情况

3.12.1 主要测试指标的选择

根据企业自身需求以及同行业调研结果，本实验主要以晶胞参数（晶体长度和晶胞体积）和hkl为峰面对应的2θ衍射角、峰强度和半高宽FWHM为测试对象。

3.12.2 扫描参数条件实验

为获得最佳扫描参数条件，企业采用了对扫描速度及扫描步长两个变量进行X射线衍射测试，结果如下表所示：

表 5-1 5系三元前驱体扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 5系前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 3.0466 | 3.0466 | 4.5753 | 36.7763 | 19.42 | 44625 | 0.2244 |
| 5°/min | 0.01° | 3.0457 | 3.0457 | 4.5746 | 36.7490 | 19.43 | 8750 | 0.2243 |
|  | 0.02° | 3.0458 | 3.0458 | 4.5748 | 36.7530 | 19.44 | 17511 | 0.2242 |
|  | 0.03° | 3.0465 | 3.0465 | 4.5749 | 36.7707 | 19.42 | 27125 | 0.2245 |
| 10°/min | 0.01° | 3.0468 | 3.0468 | 4.5751 | 36.7795 | 19.42 | 4375 | 0.2246 |
|  | 0.02° | 3.0465 | 3.0465 | 4.5756 | 36.7763 | 19.41 | 9625 | 0.2244 |
|  | 0.03° | 3.0467 | 3.0467 | 4.5756 | 36.7812 | 19.41 | 13344 | 0.2243 |
| 15°/min | 0.02° | 3.0468 | 3.0468 | 4.5754 | 36.7820 | 19.41 | 7088 | 0.2242 |

表 5-2 6系三元前驱体扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 6系前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 3.0034 | 3.0034 | 4.5643 | 35.6548 | 19.42 | 53808 | 0.338 |
| 5°/min | 0.01° | 3.0055 | 3.0055 | 4.5651 | 35.7110 | 19.43 | 11210 | 0.333 |
|  | 0.02° | 3.0045 | 3.0045 | 4.5651 | 35.6872 | 19.44 | 23541 | 0.338 |
|  | 0.03° | 3.0056 | 3.0056 | 4.5649 | 35.7118 | 19.44 | 32509 | 0.338 |
| 10°/min | 0.01° | 3.0047 | 3.0047 | 4.5649 | 35.6904 | 19.43 | 5338 | 0.342 |
|  | 0.02° | 3.0043 | 3.0043 | 4.5651 | 35.6825 | 19.45 | 11744 | 0.345 |
|  | 0.03° | 3.0049 | 3.0049 | 4.5657 | 35.7014 | 19.42 | 15480 | 0.357 |
| 15°/min | 0.02° | 3.0051 | 3.0051 | 4.5659 | 35.7077 | 19.46 | 7542 | 0.338 |

表 5-3 7系三元前驱体扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 7系前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 3.0541 | 3.0541 | 4.5818 | 37.0101 | 19.44 | 75686 | 0.514 |
| 5°/min | 0.01° | 3.0551 | 3.0551 | 4.5824 | 37.0392 | 19.43 | 15017 | 0.517 |
|  | 0.02° | 3.0541 | 3.0541 | 4.5816 | 37.0085 | 19.42 | 30485 | 0.521 |
|  | 0.03° | 3.0556 | 3.0556 | 4.5818 | 37.0465 | 19.42 | 45201 | 0.522 |
| 10°/min | 0.01° | 3.0557 | 3.0557 | 4.5819 | 37.0497 | 19.41 | 6734 | 0.519 |
|  | 0.02° | 3.0549 | 3.0549 | 4.5821 | 37.0319 | 19.44 | 13536 | 0.514 |
|  | 0.03° | 3.0553 | 3.0553 | 4.5827 | 37.0465 | 19.43 | 20404 | 0.527 |
| 15°/min | 0.02° | 3.0541 | 3.0541 | 4.5828 | 37.0182 | 19.44 | 10871 | 0.523 |

表5-4 8系三元前驱体扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 8系前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 3.1156 | 3.1156 | 4.6317 | 38.9351 | 19.22 | 96017 | 0.433 |
| 5°/min | 0.01° | 3.1187 | 3.1187 | 4.6323 | 39.0177 | 19.23 | 19051 | 0.436 |
|  | 0.02° | 3.1154 | 3.1154 | 4.6328 | 38.9394 | 19.21 | 38674 | 0.423 |
|  | 0.03° | 3.1181 | 3.1181 | 4.6333 | 39.0111 | 19.25 | 57344 | 0.425 |
| 10°/min | 0.01° | 3.1145 | 3.1145 | 4.6341 | 38.9278 | 19.26 | 8543 | 0.427 |
|  | 0.02° | 3.1155 | 3.1155 | 4.6339 | 38.9511 | 19.21 | 17172 | 0.439 |
|  | 0.03° | 3.1167 | 3.1167 | 4.6340 | 38.9820 | 19.24 | 25885 | 0.443 |
| 15°/min | 0.02° | 3.1158 | 3.1158 | 4.6331 | 38.9519 | 19.23 | 12871 | 0.436 |

表 5-5 9系三元前驱体扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 9系前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 3.1166 | 3.1166 | 4.6417 | 39.0443 | 19.22 | 99197 | 0.540 |
| 5°/min | 0.01° | 3.1175 | 3.1175 | 4.6415 | 39.0651 | 19.24 | 19682 | 0.542 |
|  | 0.02° | 3.1171 | 3.1171 | 4.6421 | 39.0601 | 19.21 | 39954 | 0.544 |
|  | 0.03° | 3.1155 | 3.1155 | 4.6423 | 39.0217 | 19.23 | 59243 | 0.545 |
| 10°/min | 0.01° | 3.1168 | 3.1168 | 4.6431 | 39.0610 | 19.25 | 8826 | 0.541 |
|  | 0.02° | 3.1156 | 3.1156 | 4.6434 | 39.0335 | 19.23 | 17740 | 0.540 |
|  | 0.03° | 3.1155 | 3.1155 | 4.6421 | 39.0201 | 19.22 | 26743 | 0.542 |
| 15°/min | 0.02° | 3.1169 | 3.1169 | 4.6422 | 39.0560 | 19.21 | 13787 | 0.545 |

表 5-6 四氧化三钴扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 四氧化三锰晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 8.0818 | 8.0818 | 8.0818 | 527.8667 | 36.89 | 9418 | 0.148 |
| 5°/min | 0.01° | 8.0820 | 8.0820 | 8.0820 | 527.9059 | 36.92 | 1962 | 0.149 |
|  | 0.02° | 8.0825 | 8.0825 | 8.0825 | 528.0039 | 36.91 | 4120 | 0.151 |
|  | 0.03° | 8.0827 | 8.0827 | 8.0827 | 528.0431 | 36.86 | 5690 | 0.148 |
| 10°/min | 0.01° | 8.0832 | 8.0832 | 8.0832 | 528.1411 | 36.85 | 934 | 0.147 |
|  | 0.02° | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 528.1607 | 36.84 | 2055 | 0.151 |
|  | 0.03° | 8.0839 | 8.0839 | 8.0839 | 528.2783 | 36.86 | 2709 | 0.150 |
| 15°/min | 0.02° | 8.0826 | 8.0826 | 8.0826 | 528.0235 | 36.84 | 1442 | 0.152 |

表5-7 四氧化三钴（掺铝）扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 四氧化三钴晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 8.0800 | 8.0800 | 8.0800 | 527.5141 | 36.87 | 227959 | 0.089 |
| 5°/min | 0.01° | 8.0822 | 8.0822 | 8.0822 | 527.9451 | 36.87 | 45230 | 0.084 |
|  | 0.02° | 8.0831 | 8.0831 | 8.0831 | 528.1215 | 36.88 | 91817 | 0.082 |
|  | 0.03° | 8.0828 | 8.0828 | 8.0828 | 528.0627 | 36.90 | 136142 | 0.085 |
| 10°/min | 0.01° | 8.0821 | 8.0821 | 8.0821 | 527.9255 | 36.91 | 20283 | 0.083 |
|  | 0.02° | 8.0825 | 8.0825 | 8.0825 | 528.0039 | 36.89 | 40768 | 0.080 |
|  | 0.03° | 8.0826 | 8.0826 | 8.0826 | 528.0235 | 36.86 | 61456 | 0.081 |
| 15°/min | 0.02° | 8.0827 | 8.0827 | 8.0827 | 528.0431 | 36.89 | 32871 | 0.082 |

表5-8 四氧化三锰扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 四氧化三锰晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 5.7618 | 5.7618 | 9.4676 | 314.3086 | 36.63 | 8654 | 0.163 |
| 5°/min | 0.01° | 5.7610 | 5.7610 | 9.4680 | 314.2346 | 36.69 | 1803 | 0.166 |
|  | 0.02° | 5.7622 | 5.7622 | 9.4684 | 314.3788 | 36.61 | 3786 | 0.165 |
|  | 0.03° | 5.7626 | 5.7626 | 9.4693 | 314.4523 | 36.57 | 5229 | 0.164 |
| 10°/min | 0.01° | 5.7627 | 5.7627 | 9.4678 | 314.4134 | 36.58 | 859 | 0.166 |
|  | 0.02° | 5.7624 | 5.7624 | 9.4687 | 314.4106 | 36.61 | 1889 | 0.166 |
|  | 0.03° | 5.7625 | 5.7625 | 9.4685 | 314.4149 | 36.59 | 2490 | 0.165 |
| 15°/min | 0.02° | 5.7631 | 5.7631 | 9.4674 | 314.4438 | 36.67 | 1242 | 0.165 |

表 5-9 磷酸铁扫描条件实验结果

| 扫描速度 | 步长 | 磷酸铁前驱体晶胞参数 |  |  |  | 2θ角（°） | 峰强度（扣除背底） | FWHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a（Å） | b（Å） | c（Å） | V（Å3） |  |  |  |
| 2°/min | 0.02° | 5.0357 | 5.0357 | 11.2359 | 246.7433 | 20.65 | 29131 | 0.173 |
| 5°/min | 0.01° | 5.0361 | 5.0361 | 11.2373 | 246.8133 | 20.61 | 5780 | 0.178 |
|  | 0.02° | 5.0373 | 5.0373 | 11.2367 | 246.9177 | 20.61 | 11733 | 0.176 |
|  | 0.03° | 5.0372 | 5.0372 | 11.2371 | 246.9167 | 20.66 | 17398 | 0.173 |
| 10°/min | 0.01° | 5.0366 | 5.0366 | 11.2363 | 246.8403 | 20.58 | 2592 | 0.177 |
|  | 0.02° | 5.0369 | 5.0369 | 11.2372 | 246.8895 | 20.59 | 5210 | 0.178 |
|  | 0.03° | 5.0373 | 5.0373 | 11.2381 | 246.9485 | 20.61 | 7854 | 0.176 |
| 15°/min | 0.02° | 5.0373 | 5.0373 | 11.2371 | 246.9265 | 20.51 | 3821 | 0.175 |

由以上条件实验结果可知，晶胞参数及衍射峰位置不随扫描速度和步长的变化而变化，在各条件下可保持较为稳定的状态。在步长相同的条件下，衍射峰强度随扫描速度的下降而增强，描速度越低，测试得到的峰强越高。通过各样品的实际结果来看，扫描速度为15°/min时，峰强普遍较低，存在不被软件识别的风险，因此将扫描速度定为2°/min~10°/min较为合适。经外部调研与讨论，决定将扫描速度定为5°/min、步长定为0.01°作为最终检测参数。

3.12.3 方法精密度实验

按照3.10.2中确定的条件，进行方法精密度实验，此次验证样品共有9个，类型涵盖目前常见的锂离子电池正极材料，包括5个三元前驱体样品、2个四氧化三钴样品、1各四氧化三锰样品和1个磷酸铁样品，具体样品信息如下表所示：

表 6 样品信息

| 样品编号 | 样品类型 | 化学式（缩写） |
| --- | --- | --- |
| IS-HYD-2501 | 5系三元前驱体 | Ni0.5Co0.2Mn0.3 (NCM) |
| IS-HYD-2502 | 6系三元前驱体 | Ni0.6Co0.1Mn0.3 (NCM) |
| IS-HYD-2503 | 7系三元前驱体 | Ni0.7Co0.1Mn0.2 (NCM) |
| IS-HYD-2504 | 8系三元前驱体 | Ni0.8Co0.1Mn0.1 (NCM) |
| IS-HYD-2505 | 9系三元前驱体 | Ni0.9Co0.05Mn0.05 (NCM) |
| IS-HYD-2506 | 四氧化三钴 | Co3O4 |
| IS-HYD-2507 | 四氧化三钴（掺铝） | Co3O4 doped Al |
| IS-HYD-2508 | 四氧化三锰 | Mn3O4 |
| IS-HYD-2509 | 磷酸铁 | FePO4(FP) |

3.12.3.1 重复性结果

该项实验由在标准制订单位完成，使用表6中的9个样品在确定的条件下各进行10次重复测定，计算结果的标准偏差和重复性限，结果如下表所示：

表 7-1 5系三元前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2501 | a（Å） | 3.0457 | 3.0435 | 3.0454 | 3.0451 | 3.0445 | 3.0431 | 3.0453 | 3.0442 | 3.0421 | 3.0451 | 3.0444 | 0.0384 |
|  | b（Å） | 3.0457 | 3.0435 | 3.0454 | 3.0451 | 3.0445 | 3.0431 | 3.0453 | 3.0442 | 3.0421 | 3.0451 | 3.0444 | 0.0384 |
|  | c（Å） | 4.5746 | 4.5684 | 4.5781 | 4.5746 | 4.5741 | 4.5748 | 4.5748 | 4.5741 | 4.5745 | 4.5741 | 4.5742 | 0.0515 |
|  | V（Å3） | 36.749 | 36.646 | 36.770 | 36.735 | 36.716 | 36.688 | 36.741 | 36.709 | 36.661 | 36.730 | 36.715 | 0.1071 |
|  | 2θ角（°） | 19.43 | 19.41 | 19.43 | 19.42 | 19.44 | 19.44 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.43 | 19.44 | 0.0933 |
|  | 峰强度（cps） | 8750 | 8731 | 8728 | 8755 | 8759 | 8761 | 8746 | 8747 | 8758 | 8765 | 8750 | 0.1418 |
|  | FWHM（°） | 0.2243 | 0.2233 | 0.2238 | 0.2249 | 0.2247 | 0.2231 | 0.2232 | 0.2239 | 0.2229 | 0.2231 | 0.2237 | 0.3201 |

表 7-2 6系三元前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2502 | a（Å） | 3.0011 | 3.0108 | 3.0024 | 3.0076 | 3.0072 | 3.0060 | 3.0055 | 3.0088 | 3.0113 | 3.0047 | 3.0065 | 0.1103 |
|  | b（Å） | 3.0011 | 3.0108 | 3.0024 | 3.0076 | 3.0072 | 3.0060 | 3.0055 | 3.0088 | 3.0113 | 3.0047 | 3.0065 | 0.1103 |
|  | c（Å） | 4.5651 | 4.4627 | 4.4643 | 4.4663 | 4.4645 | 4.4615 | 4.4663 | 4.4617 | 4.4616 | 4.4708 | 4.4745 | 0.7145 |
|  | V（Å3） | 35.606 | 35.033 | 34.850 | 34.987 | 34.964 | 34.912 | 34.938 | 34.979 | 35.036 | 34.955 | 35.026 | 0.6026 |
|  | 2θ角（°） | 19.43 | 19.46 | 19.47 | 19.47 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.47 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 0.0632 |
|  | 峰强度（cps） | 11210 | 11233 | 11222 | 11227 | 11228 | 11238 | 11217 | 11229 | 11231 | 11233 | 11227 | 0.0744 |
|  | FWHM（°） | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.332 | 0.333 | 0.1704 |

表7-3 7系三元前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2503 | a（Å） | 3.0537 | 3.0555 | 3.0541 | 3.0537 | 3.0569 | 3.0536 | 3.0540 | 3.0543 | 3.0548 | 3.0540 | 3.0545 | 0.0339 |
|  | b（Å） | 3.0537 | 3.0555 | 3.0541 | 3.0537 | 3.0569 | 3.0536 | 3.0540 | 3.0543 | 3.0548 | 3.0540 | 3.0545 | 0.0339 |
|  | c（Å） | 4.5813 | 4.5830 | 4.5794 | 4.5822 | 4.5816 | 4.5828 | 4.5831 | 4.5841 | 4.5822 | 4.5826 | 4.5822 | 0.0278 |
|  | V（Å3） | 36.996 | 37.054 | 36.991 | 37.004 | 37.076 | 37.006 | 37.018 | 37.034 | 37.030 | 37.014 | 37.022 | 0.0723 |
|  | 2θ角（°） | 19.42 | 19.43 | 19.43 | 19.42 | 19.41 | 19.40 | 19.39 | 19.42 | 19.43 | 19.44 | 19.42 | 0.0785 |
|  | 峰强度（cps） | 15008 | 15018 | 15014 | 15016 | 15025 | 15027 | 15010 | 15012 | 15034 | 15014 | 15018 | 0.0553 |
|  | FWHM（°） | 0.5161 | 0.5159 | 0.5177 | 0.5174 | 0.5177 | 0.5167 | 0.5174 | 0.5166 | 0.5177 | 0.5167 | 0.5170 | 0.1313 |

表 7-4 8系三元前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2504 | a（Å） | 3.1182 | 3.1207 | 3.1177 | 3.1178 | 3.1178 | 3.1189 | 3.1186 | 3.1198 | 3.1192 | 3.1218 | 3.1191 | 0.0438 |
|  | b（Å） | 3.1182 | 3.1207 | 3.1177 | 3.1178 | 3.1178 | 3.1189 | 3.1186 | 3.1198 | 3.1192 | 3.1218 | 3.1191 | 0.0438 |
|  | c（Å） | 4.6315 | 4.6294 | 4.6333 | 4.6333 | 4.6337 | 4.6322 | 4.6316 | 4.6296 | 4.6365 | 4.6349 | 4.6326 | 0.0479 |
|  | V（Å3） | 38.998 | 39.043 | 39.001 | 39.004 | 39.007 | 39.022 | 39.009 | 39.022 | 39.066 | 39.117 | 39.029 | 0.0961 |
|  | 2θ角（°） | 19.24 | 19.23 | 19.23 | 19.22 | 19.21 | 19.23 | 19.22 | 19.25 | 19.25 | 19.23 | 19.23 | 0.0669 |
|  | 峰强度（cps） | 19046 | 19035 | 19038 | 19060 | 19040 | 19040 | 19054 | 19073 | 19051 | 19073 | 19051 | 0.0732 |
|  | FWHM（°） | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.435 | 0.436 | 0.435 | 0.4359 | 0.1302 |

表 7-5 9系三元前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2505 | a（Å） | 3.1164 | 3.1138 | 3.1183 | 3.1194 | 3.1190 | 3.1174 | 3.1189 | 3.1184 | 3.1179 | 3.1171 | 3.1177 | 0.0526 |
|  | b（Å） | 3.1164 | 3.1138 | 3.1183 | 3.1194 | 3.1190 | 3.1174 | 3.1189 | 3.1184 | 3.1179 | 3.1171 | 3.1177 | 0.0526 |
|  | c（Å） | 4.6386 | 4.6402 | 4.6413 | 4.6411 | 4.6412 | 4.6423 | 4.6474 | 4.6410 | 4.6396 | 4.6446 | 4.6417 | 0.0551 |
|  | V（Å3） | 39.013 | 38.961 | 39.083 | 39.109 | 39.100 | 39.069 | 39.149 | 39.083 | 39.059 | 39.081 | 39.071 | 0.1332 |
|  | 2θ角（°） | 19.24 | 19.24 | 19.23 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.24 | 19.24 | 19.25 | 19.24 | 19.24 | 0.0347 |
|  | 峰强度（cps） | 19683 | 19675 | 19677 | 19691 | 19680 | 19689 | 19686 | 19677 | 19689 | 19687 | 19683 | 0.0295 |
|  | FWHM（°） | 0.5417 | 0.5425 | 0.5431 | 0.5423 | 0.5414 | 0.5419 | 0.5414 | 0.5421 | 0.5413 | 0.5425 | 0.5420 | 0.1086 |

表 7-6 四氧化三钴前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2506 | a（Å） | 8.0818 | 8.0807 | 8.0779 | 8.0852 | 8.0768 | 8.0839 | 8.0815 | 8.0724 | 8.0804 | 8.0757 | 8.0796 | 0.0485 |
|  | b（Å） | 8.0818 | 8.0807 | 8.0779 | 8.0852 | 8.0768 | 8.0839 | 8.0815 | 8.0724 | 8.0804 | 8.0757 | 8.0796 | 0.0485 |
|  | c（Å） | 8.0818 | 8.0807 | 8.0779 | 8.0852 | 8.0768 | 8.0839 | 8.0815 | 8.0724 | 8.0804 | 8.0757 | 8.0796 | 0.0485 |
|  | V（Å3） | 527.867 | 527.651 | 527.103 | 528.533 | 526.888 | 528.278 | 527.808 | 526.027 | 527.592 | 526.672 | 527.442 | 0.1453 |
|  | 2θ角（°） | 36.92 | 36.90 | 36.90 | 36.95 | 36.94 | 36.92 | 36.93 | 36.93 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 0.0424 |
|  | 峰强度（cps） | 1961 | 1963 | 1961 | 1961 | 1962 | 1960 | 1964 | 1962 | 1961 | 1964 | 1962 | 0.0698 |
|  | FWHM（°） | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.150 | 0.150 | 0.149 | 0.149 | 0.1492 | 0.2826 |

表 7-7 四氧化三钴（掺杂）前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2507 | a（Å） | 8.0852 | 8.0813 | 8.0815 | 8.0834 | 8.0830 | 8.0821 | 8.0856 | 8.0816 | 8.0763 | 8.0871 | 8.0827 | 0.0370 |
|  | b（Å） | 8.0852 | 8.0813 | 8.0815 | 8.0834 | 8.0830 | 8.0821 | 8.0856 | 8.0816 | 8.0763 | 8.0871 | 8.0827 | 0.0370 |
|  | c（Å） | 8.0852 | 8.0813 | 8.0815 | 8.0834 | 8.0830 | 8.0821 | 8.0856 | 8.0816 | 8.0763 | 8.0871 | 8.0827 | 0.0370 |
|  | V（Å3） | 528.533 | 527.769 | 527.808 | 528.180 | 528.102 | 527.926 | 528.612 | 527.828 | 526.790 | 528.906 | 528.045 | 0.1110 |
|  | 2θ角（°） | 36.88 | 36.89 | 36.88 | 36.86 | 36.86 | 36.85 | 36.84 | 36.87 | 36.87 | 36.84 | 36.86 | 0.0465 |
|  | 峰强度（cps） | 45243 | 45223 | 45215 | 45205 | 45219 | 45214 | 45265 | 45208 | 45239 | 45224 | 45226 | 0.0408 |
|  | FWHM（°） | 0.0841 | 0.0840 | 0.0838 | 0.0846 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0847 | 0.0846 | 0.0841 | 0.0839 | 0.0842 | 0.3872 |

表 7-8 四氧化三锰前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2508 | a（Å） | 5.7591 | 5.7691 | 5.7681 | 5.7586 | 5.7627 | 5.7533 | 5.7606 | 5.7686 | 5.7613 | 5.7633 | 5.7625 | 0.0876 |
|  | b（Å） | 5.7591 | 5.7691 | 5.7681 | 5.7586 | 5.7627 | 5.7533 | 5.7606 | 5.7686 | 5.7613 | 5.7633 | 5.7625 | 0.0876 |
|  | c（Å） | 9.4707 | 9.4703 | 9.4664 | 9.4727 | 9.4633 | 9.4746 | 9.4654 | 9.4664 | 9.4696 | 9.4720 | 9.4691 | 0.0382 |
|  | V（Å3） | 314.117 | 315.195 | 314.956 | 314.129 | 314.264 | 313.614 | 314.105 | 315.011 | 314.320 | 314.618 | 314.433 | 0.1585 |
|  | 2θ角（°） | 36.05 | 36.08 | 36.07 | 36.09 | 36.07 | 36.02 | 36.07 | 36.02 | 36.06 | 36.02 | 36.06 | 0.0731 |
|  | 峰强度（cps） | 1803 | 1801 | 1804 | 1802 | 1804 | 1801 | 1804 | 1804 | 1802 | 1805 | 1803 | 0.0784 |
|  | FWHM（°） | 0.166 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 0.167 | 0.165 | 0.1664 | 0.4202 |

表 7-9 磷酸铁前驱体重复性验证情况

| 样品编号 | 测试项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-HYD-2509 | a（Å） | 5.0360 | 5.0319 | 5.0304 | 5.0379 | 5.0370 | 5.0418 | 5.0404 | 5.0390 | 5.0354 | 5.0357 | 5.0366 | 0.0701 |
|  | b（Å） | 5.0360 | 5.0319 | 5.0304 | 5.0379 | 5.0370 | 5.0418 | 5.0404 | 5.0390 | 5.0354 | 5.0357 | 5.0366 | 0.0701 |
|  | c（Å） | 11.235 | 11.238 | 11.243 | 11.241 | 11.232 | 11.2358 | 11.240 | 11.238 | 11.247 | 11.225 | 11.237 | 0.0549 |
|  | V（Å3） | 246.753 | 246.417 | 246.375 | 247.062 | 246.805 | 247.339 | 247.303 | 247.018 | 246.960 | 246.500 | 246.853 | 0.1401 |
|  | 2θ角（°） | 20.63 | 20.63 | 20.62 | 20.61 | 20.65 | 20.60 | 20.62 | 20.63 | 20.61 | 20.61 | 20.62 | 0.0721 |
|  | 峰强度（cps） | 5783 | 5784 | 5777 | 5778 | 5779 | 5777 | 5778 | 5784 | 5777 | 5784 | 5780 | 0.0556 |
|  | FWHM（°） | 0.1788 | 0.1762 | 0.1778 | 0.1773 | 0.1786 | 0.1781 | 0.1782 | 0.1790 | 0.1774 | 0.1783 | 0.1780 | 0.4687 |

由于锂离子电池正极材料前驱体所涉及的产品晶型主要包括四方晶型（a=b）、六方晶型（a=b）及立方晶型（a=b=c），因此在统计各参数重复性限时，可只考虑晶轴长度a、c及FWHM，具体结果如下表所示：

表 8-1 晶轴长度（a轴）重复性限

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å） | 3.0444 | 3.0065 | 3.0545 | 3.1191 | 3.1177 | 8.0796 | 8.0827 | 5.7625 | 5.0366 |
| Sr（Å） | 0.0012 | 0.0033 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0039 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0035 |
| RSD（%） | 0.0394 | 0.1098 | 0.0327 | 0.0449 | 0.0513 | 0.0483 | 0.0371 | 0.0868 | 0.0695 |

表 8-2 晶轴长度（c轴）重复性限

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å） | 4.5742 | 4.4745 | 4.5822 | 4.6326 | 4.6417 | / | / | 9.4691 | 11.2371 |
| Sr（Å） | 0.0024 | 0.0320 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0026 | / | / | 0.0036 | 0.0062 |
| RSD（%） | 0.0067 | 0.0905 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0072 | / | / | 0.0102 | 0.0175 |

表 8-3 晶胞体积V重复性限

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å3） | 36.715 | 35.026 | 37.022 | 39.029 | 39.071 | 527.442 | 528.045 | 314.433 | 246.853 |
| Sr（Å3） | 0.0393 | 0.2111 | 0.0268 | 0.0375 | 0.0520 | 0.7664 | 0.0586 | 0.4983 | 0.1401 |
| RSD（%） | 0.1113 | 0.5973 | 0.0757 | 0.1061 | 0.1473 | 2.1690 | 1.6585 | 1.4101 | 0.9788 |

表 8-4 半峰宽（FWHM）重复性限

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（°） | 0.224 | 0.333 | 0.517 | 0.436 | 0.542 | 0.149 | 0.084 | 0.166 | 0.178 |
| Sr（°） | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 |
| RSD（%） | 0.0020 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0020 | 0.0024 |

由以上结果可知，在9个水平下，结果的重复性限无显著差异，因此可以使用合并标准差公式对上述重复性限进行合并。结果如下表所示：

表 9 各参数组内相对标准偏差

| 参数名称 | RSD% |
| --- | --- |
| 晶轴长度a轴 | 0.0627 |
| 晶轴长度c轴 | 0.2236 |
| 晶胞体积V | 0.2252 |
| 半峰宽FWHM | 0.2904 |

通过上述组内相对标准偏差可知，该标准方法在同一实验室内部重新性较好。

3.12.3.2 再现性限验证结果

该项实验由完成16家参编单位共同完成，使用表6中的9个样品在各家参编单位按照统一的条件进行测定，经过柯克伦与格拉布斯检验剔除异常数据后，计算结果的标准偏差和再现性限，结果如下表所示：

表 10-1 5系三元前驱体再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 3.0466 | 4.5753 | 36.777 | 0.2243 |
| 2 | 3.0677 | 4.0659 | 37.464 | 0.2440 |
| 3 | 3.0646 | 4.5799 | 37.249 | 0.2250 |
| 5 | 3.0748 | 4.6171 | 37.803 | 0.2445 |
| 6 | 3.0724 | 4.5817 | 37.455 | 0.2380 |
| 7 | 2.9150 | 5.2636 | 38.734 | 0.2490 |
| 8 | 3.1268 | 4.6060 | 39.000 | 0.2400 |
| 10 | 3.0708 | 4.5779 | 37.385 | 0.2780 |
| 11 | 3.0689 | 4.5861 | 37.404 | 0.2540 |
| 12 | 3.0551 | 4.5672 | 37.124 | 0.2472 |
| 13 | / | / | / | 0.2670 |
| 14 | 3.0605 | 4.6341 | 37.590 | 0.2990 |
| 16 | 3.0775 | 4.5611 | 37.409 | 0.1350 |
| 17 | 3.1233 | 4.6204 | 39.035 | 0.1383 |
| 18 | 3.0605 | 4.6341 | 37.590 | 0.2530 |

表 10-2 6系三元前驱体再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 3.0011 | 4.5651 | 35.606 | 0.3330 |
| 2 | 3.0093 | 4.5700 | 35.841 | 0.3210 |
| 3 | 3.0099 | 4.5746 | 35.891 | 0.3060 |
| 5 | 2.9190 | 9.2401 | 131.664 | 0.3260 |
| 6 | 3.0056 | 4.5405 | 35.523 | 0.3340 |
| 7 | 2.9267 | 4.6203 | 34.273 | 0.328 |
| 8 | 3.1200 | 4.6100 | 38.860 | 0.3210 |
| 10 | 3.0114 | 4.5727 | 35.912 | 0.3610 |
| 11 | 3.0132 | 4.5770 | 35.988 | 0.3440 |
| 12 | 3.0152 | 4.5440 | 35.709 | 0.3341 |
| 13 | / | / | / | 0.3290 |
| 14 | 3.0045 | 4.5641 | 35.680 | 0.4267 |
| 16 | 3.0111 | 4.5806 | 35.966 | 0.2720 |
| 17 | 3.1876 | 4.6440 | 40.866 | 0.3103 |
| 18 | 3.0126 | 4.5800 | 35.990 | 0.3810 |

表10-3 7系三元前驱体再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） |  | V（Å3） |  | FWHM（°） |
| 1 | 3.0537 |  | 4.5813 |  | 36.996 | 0.5161 |
| 2 | 3.0561 |  | 4.5829 |  | 37.068 | 0.5320 |
| 3 | 3.0553 |  | 4.5880 |  | 37.089 | 0.4990 |
| 5 | 3.0604 |  | 4.6038 |  | 37.341 | 0.5310 |
| 6 | 3.0544 |  | 4.5774 |  | 36.982 | 0.5130 |
| 7 | 3.0587 |  | 4.7508 |  | 38.491 | 0.5070 |
| 8 | 3.1170 |  | 4.5950 |  | 38.660 | 0.5140 |
| 10 | 3.0537 |  | 4.5818 |  | 37.001 | 0.5460 |
| 11 | 3.0554 |  | 4.5853 |  | 37.070 | 0.5380 |
| 12 | 3.0561 |  | 4.6652 |  | 37.021 | 0.5371 |
| 13 | / |  | / |  | / | 0.5220 |
| 14 | 3.0551 |  | 4.5824 |  | 34.041 | 0.5653 |
| 16 | 3.0555 |  | 4.5871 |  | 37.087 | 0.5485 |
| 17 | 3.2545 |  | 4.4913 |  | 35.677 | 0.5123 |
| 18 | 3.0567 |  | 4.5810 |  | 37.070 | 0.5740 |

表 10-4 8系三元前驱体再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） |  | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 3.1182 |  | 4.6315 | 38.998 | 0.4360 |
| 2 | 3.1185 |  | 4.6244 | 38.949 | 0.4440 |
| 3 | 3.1167 |  | 4.6191 | 44.870 | 0.4310 |
| 5 | 3.1235 |  | 4.6491 | 39.281 | 0.4700 |
| 6 | 3.1178 |  | 4.6217 | 38.907 | 0.4510 |
| 7 | 3.1172 |  | 4.5911 | 38.634 | 0.4420 |
| 8 | 3.1200 |  | 4.6100 | 38.860 | 0.4320 |
| 10 | 3.1158 |  | 4.6235 | 38.873 | 0.4370 |
| 11 | 3.1171 |  | 4.6224 | 38.895 | 0.4560 |
| 12 | 3.1150 |  | 4.6250 | 38.754 | 0.4556 |
| 13 | 3.1140 |  | 4.6170 | 38.770 | 0.4410 |
| 14 | 3.1187 |  | 4.6323 | 39.019 | 0.4192 |
| 16 | 3.1170 |  | 4.6209 | 38.881 | 0.4261 |
| 17 | 3.1130 |  | 4.6304 | 38.861 | 0.4132 |
| 18 | 3.1173 |  | 4.6210 | 38.889 | 0.4820 |

表 10-5 9系三元前驱体再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 3.1164 | 4.6386 | 39.013 | 0.5417 |
| 2 | 3.1188 | 4.6316 | 39.014 | 0.5412 |
| 3 | 3.1117 | 4.6198 | 44.733 | 0.5370 |
| 5 | 3.1129 | 4.6080 | 38.670 | 0.5560 |
| 6 | 3.1242 | 4.6532 | 39.334 | 0.5710 |
| 7 | 3.1111 | 4.6206 | 38.730 | 0.5631 |
| 8 | 3.1100 | 4.6149 | 39.657 | 0.5370 |
| 10 | 3.1200 | 4.6100 | 38.860 | 0.5600 |
| 11 | 3.1134 | 4.6320 | 38.884 | 0.5431 |
| 12 | 3.1141 | 4.6267 | 38.857 | 0.5560 |
| 13 | 3.1210 | 4.6640 | 38.905 | 0.5461 |
| 14 | 3.1140 | 4.6170 | 38.770 | 0.5560 |
| 16 | 3.1175 | 4.6415 | 39.065 | 0.4744 |
| 17 | 3.1124 | 4.6233 | 38.786 | 0.5018 |
| 18 | 3.1259 | 4.6104 | 39.013 | 0.5231 |
| 1 | 3.1123 | 4.6201 | 38.758 | 0.5560 |

表 10-6 四氧化三钴再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 8.0818 | 8.0818 | 527.867 | 0.1490 |
| 2 | 8.0841 | 8.0841 | 528.316 | 0.1031 |
| 3 | 8.0832 | 8.0832 | 528.133 | 0.0730 |
| 5 | 8.0847 | 8.0847 | 528.440 | 0.1890 |
| 6 | 8.1063 | 8.1063 | 532.680 | 0.0858 |
| 7 | 8.0794 | 8.0794 | 527.397 | 0.1216 |
| 8 | 7.4958 | 7.4958 | 421.161 | 0.1550 |
| 10 | 8.0837 | 8.0837 | 528.240 | 0.0850 |
| 11 | 8.0827 | 8.0827 | 528.046 | 0.1034 |
| 12 | 8.0840 | 8.0840 | 528.297 | 0.1560 |
| 13 | 8.0832 | 8.0832 | 527.899 | 0.1526 |
| 14 | 8.0837 | 8.0837 | 528.240 | 0.1220 |
| 16 | 8.0820 | 8.0820 | 527.913 | 0.1093 |
| 17 | 8.0898 | 8.0898 | 529.430 | 0.0637 |
| 18 | 8.0943 | 8.0943 | 530.325 | 0.0981 |
| 1 | 8.0837 | 8.0837 | 528.240 | 0.1540 |

表 10-7 四氧化三钴（掺杂）再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 8.0852 | 8.0852 | 528.533 | 0.0841 |
| 2 | 8.0838 | 8.0838 | 528.252 | 0.0891 |
| 3 | 8.0838 | 8.0838 | 528.260 | 0.0690 |
| 5 | 8.0850 | 8.0850 | 528.500 | 0.1630 |
| 6 | 8.1069 | 8.1069 | 532.802 | 0.0875 |
| 7 | 8.0817 | 8.0817 | 527.852 | 0.0871 |
| 8 | 7.7924 | 7.7924 | 473.170 | 0.1520 |
| 10 | 8.0837 | 8.0837 | 528.240 | 0.0750 |
| 11 | 8.0833 | 8.0833 | 528.154 | 0.0871 |
| 12 | 8.0844 | 8.0844 | 528.374 | 0.1220 |
| 13 | 8.0826 | 8.0826 | 528.129 | 0.1202 |
| 14 | 8.0840 | 8.0840 | 528.300 | 0.1070 |
| 16 | 8.0822 | 8.0822 | 527.953 | 0.0999 |
| 17 | 8.0839 | 8.0839 | 528.290 | 0.0545 |
| 18 | 8.1405 | 8.1405 | 539.460 | 0.0871 |
| 1 | 8.0846 | 8.0846 | 528.420 | 0.1740 |

表 10-8 四氧化三锰再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 5.7591 | 9.4707 | 314.117 | 0.1660 |
| 2 | 5.7607 | 9.4672 | 314.171 | 0.1431 |
| 3 | 5.7610 | 9.4673 | 314.208 | 0.1190 |
| 5 | 5.7597 | 9.4656 | 314.040 | 0.2240 |
| 6 | 5.7584 | 9.4624 | 313.770 | 0.1320 |
| 7 | 5.7616 | 9.4684 | 314.310 | 0.1243 |
| 8 | 5.7571 | 9.4580 | 313.477 | 0.2530 |
| 10 | 5.7620 | 9.4390 | 313.400 | 0.1110 |
| 11 | 5.7601 | 9.4662 | 314.080 | 0.1534 |
| 12 | 5.7618 | 9.4688 | 314.350 | 0.1740 |
| 13 | 5.7614 | 9.4686 | 314.331 | 0.1422 |
| 14 | 5.7621 | 9.4696 | 314.410 | 0.1440 |
| 16 | 5.7610 | 9.4680 | 314.238 | 0.1572 |
| 17 | 5.7618 | 9.4695 | 314.370 | 0.1028 |
| 18 | 5.7622 | 9.4676 | 314.347 | 0.1312 |
| 1 | 5.7615 | 9.4686 | 314.310 | 0.1960 |

表 10-9 磷酸铁再现性验证结果

| 实验室 | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a（Å） | c（Å） | V（Å3） | FWHM（°） |
| 1 | 5.0360 | 11.2350 | 246.753 | 0.1788 |
| 2 | 5.0320 | 11.2332 | 246.327 | 0.1542 |
| 3 | 5.0354 | 11.2412 | 285.025 | 0.1320 |
| 5 | 5.0298 | 11.2433 | 246.330 | 0.1780 |
| 6 | 5.0333 | 11.2400 | 246.606 | 0.1660 |
| 7 | 5.7616 | 9.4684 | 314.310 | 0.1232 |
| 8 | 5.6565 | 10.7823 | 298.769 | 0.1790 |
| 10 | 5.0270 | 11.2340 | 245.860 | 0.1670 |
| 11 | 5.0350 | 11.2374 | 246.718 | 0.1653 |
| 12 | 5.0331 | 11.2366 | 246.513 | 0.1780 |
| 13 | 5.0352 | 11.2410 | 246.580 | 0.1748 |
| 14 | 5.0280 | 11.1350 | 245.980 | 0.1780 |
| 16 | 5.0361 | 11.2408 | 246.899 | 0.1819 |
| 17 | 5.0371 | 11.2440 | 247.069 | 0.0964 |
| 18 | 5.0342 | 11.1992 | 245.798 | 0.1611 |
| 1 | 5.0367 | 5.6222 | 123.520 | 0.1780 |

按照《GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法》，使用格拉布斯检验法考察极值是否离群，根据格拉布斯检验的临界值表，p=14时，格拉布斯检验5%的临界值为2.755，1%的临界值为2.507,p=15时，格拉布斯检验5%的临界值为2.806，1%的临界值为2.549，p=16时，格拉布斯检验5%的临界值为2.852，1%的临界值为2.585，结果如下表所示：

表 11 晶轴长度a的格拉布斯异常统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 最大值（Å） | 3.1268 | 3.1876 | 3.2545 | 3.1235 | 3.1259 | 8.1063 | 8.1405 | 5.7622 | 5.7616 |
| 最小值（Å） | 2.9150 | 2.9190 | 3.0537 | 3.1130 | 3.1100 | 7.4958 | 7.7924 | 5.7571 | 5.0270 |
| 均值（Å） | 3.0637 | 3.0177 | 3.0731 | 3.1173 | 3.1160 | 8.0489 | 8.0705 | 5.7607 | 5.1179 |
| s（Å） | 0.0467 | 0.0669 | 0.0526 | 0.0025 | 0.0048 | 0.1476 | 0.0757 | 0.0015 | 0.2316 |
| Gmax | 1.351 | 2.540 | 3.446 | 2.471 | 2.066 | 0.389 | 0.926 | 0.980 | 2.780 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Gmin | 3.182 | 1.474 | 0.368 | 1.727 | 1.245 | 3.746 | 3.676 | 2.459 | 0.393 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |

通过上述格拉布斯检验结果可知，水平三、九的高值存在离群值，水平一、六、七的低值存在离群值，水平九存在歧离值，其余结果一致性良好，无显著差异。

表 12 晶轴长度c的格拉布斯异常统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 最大值（Å） | 5.2636 | 9.2401 | 4.7508 | 4.6491 | 4.6640 | 8.1063 | 8.1405 | 9.4707 | 11.2440 |
| 最小值（Å） | 4.0659 | 4.5405 | 4.4913 | 4.5911 | 4.6080 | 7.4958 | 7.7924 | 9.4390 | 5.6222 |
| 均值（Å） | 4.6032 | 4.9415 | 4.5907 | 4.6226 | 4.6270 | 8.0489 | 8.0705 | 9.4653 | 10.7396 |
| s（Å） | 0.2289 | 1.2457 | 0.0545 | 0.0124 | 0.0159 | 0.1476 | 0.0757 | 0.0077 | 1.4356 |
| Gmax | 2.885 | 3.451 | 2.938 | 2.138 | 2.334 | 0.389 | 0.926 | 0.699 | 0.351 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Gmin | 2.347 | 0.322 | 1.824 | 2.546 | 1.196 | 3.746 | 3.676 | 3.432 | 3.565 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |

通过上述格拉布斯检验结果可知，水平一二、三的高值存在离群值；水平六、七、八、九的低值存在离群值，其余结果一致性良好，无显著差异，经评估决定将歧离值予以保留。

表 13 晶胞体积c格拉布斯异常统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 最大值（Å3） | 39.0350 | 131.664 | 38.66 | 44.8700 | 44.7330 | 532.6800 | 539.4597 | 314.4100 | 314.3100 |
| 最小值（Å3） | 36.7770 | 34.2730 | 34.0410 | 38.6340 | 38.6700 | 421.1610 | 473.1700 | 313.4000 | 123.5200 |
| 均值（Å3） | 37.6936 | 43.1264 | 36.9730 | 39.3782 | 39.3156 | 521.9140 | 525.7930 | 314.1205 | 248.6911 |
| s（Å3） | 0.6787 | 25.5344 | 1.0563 | 1.5486 | 1.4657 | 26.8977 | 14.3389 | 0.3114 | 39.8861 |
| Gmax | 1.976 | 3.467 | 1.597 | 3.546 | 3.696 | 0.400 | 0.953 | 0.930 | 1.645 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Gmin | 1.350 | 0.347 | 2.776 | 0.481 | 0.440 | 3.746 | 3.670 | 2.314 | 3.138 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |

通过上述格拉布斯检验结果可知，水平二、四、五的高值存在离群值；水平六、七、九的低值存在离群值，其余结果一致性良好，无显著差异，经评估决定将歧离值予以保留。

表 14 FHWH格拉布斯异常统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 最大值（°） | 0.2990 | 0.4267 | 0.574 | 0.4820 | 0.5710 | 0.1890 | 0.1740 | 0.2530 | 0.1819 |
| 最小值（°） | 0.1350 | 0.2720 | 0.4990 | 0.4132 | 0.4744 | 0.0637 | 0.0545 | 0.1028 | 0.0964 |
| 均值（°） | 0.2384 | 0.3351 | 0.5313 | 0.4424 | 0.5415 | 0.1200 | 0.1037 | 0.1546 | 0.1620 |
| s（°） | 0.0443 | 0.0351 | 0.0212 | 0.0184 | 0.0245 | 0.0358 | 0.0342 | 0.0408 | 0.0245 |
| Gmax | 1.368 | 2.607 | 2.014 | 2.153 | 1.206 | 1.924 | 2.056 | 2.413 | 0.814 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Gmin | 2.334 | 1.798 | 1.526 | 1.589 | 2.738 | 1.572 | 1.437 | 1.269 | 2.681 |
| 歧离值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 离群值（是/否） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

通过上述格拉布斯检验结果可知，水平二的高值和水平五的低值存在歧离值，其余结果一致性良好，无显著差异。

将上述离群值剔除后，重新进行格拉布斯检验，无歧离值或离群值出现。将剩余数据纳入再现性限计算中，结果如下表所示：

表 15 晶胞长度a的再现性统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å） | 3.0743 | 3.0177 | 3.0558 | 3.1173 | 3.1160 | 8.0843 | 8.0837 | 5.7607 | 5.0335 |
| s（Å） | 0.0230 | 0.0669 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0032 |
| RSD% | 0.7483 | 2.2176 | 0.0646 | 0.0802 | 0.1541 | 0.0450 | 0.0129 | 0.0255 | 0.0638 |

表 16 晶胞长度c的再现性统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å） | 4.5561 | 4.5832 | 4.5784 | 4.6226 | 4.6270 | 8.0835 | 8.0837 | 9.4677 | 11.2388 |
| s（Å） | 0.1432 | 0.0291 | 0.0349 | 0.0124 | 0.0159 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0037 |
| RSD% | 3.1420 | 0.6343 | 0.7613 | 0.2679 | 0.3427 | 0.0287 | 0.0129 | 0.0217 | 0.0331 |

表 17 晶胞体积V的再现性统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（Å3） | 37.6936 | 36.3158 | 36.9730 | 38.9206 | 38.9544 | 528.3416 | 528.2505 | 314.1205 | 252.9448 |
| s（Å3） | 0.6787 | 1.6872 | 1.0563 | 0.1480 | 0.2561 | 0.7227 | 0.1961 | 0.3114 | 16.7253 |
| RSD% | 1.8006 | 4.6459 | 2.8569 | 0.3802 | 0.6575 | 0.1368 | 0.0371 | 0.0991 | 6.6122 |

表 18 FHWM 再现性结果统计

| 样品编号 | IS-HYD-2501 | IS-HYD-2502 | IS-HYD-2503 | IS-HYD-2504 | IS-HYD-2505 | IS-HYD-2506 | IS-HYD-2507 | IS-HYD-2508 | IS-HYD-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 5系三元前驱体 | 6系三元前驱体 | 7系三元前驱体 | 8系三元前驱体 | 9系三元前驱体 | 四氧化三钴 | 四氧化三钴（掺杂） | 四氧化三锰 | 磷酸铁 |
| 水平 | 水平一 | 水平二 | 水平三 | 水平四 | 水平五 | 水平六 | 水平七 | 水平八 | 水平九 |
| 均值（°） | 0.2365 | 0.3356 | 0.5320 | 0.4424 | 0.5415 | 0.1200 | 0.1037 | 0.1546 | 0.1620 |
| s（°） | 0.0452 | 0.0364 | 0.0218 | 0.0184 | 0.0245 | 0.0358 | 0.0342 | 0.0408 | 0.0245 |
| RSD% | 19.0993 | 10.8471 | 4.0940 | 4.1559 | 4.5242 | 29.8646 | 33.0050 | 26.3855 | 15.1031 |

使用合并标准差公式对上述再现性限进行合并。结果如下表所示：

表 19 组间RSD汇总

| 参数名称 | 组间RSD% |
| --- | --- |
| 晶轴长度a轴（Å） | 0.8104 |
| 晶轴长度c轴（Å） | 1.1465 |
| 晶胞体积V（Å3） | 3.0333 |
| 半峰宽FWHM（°） | 20.2399 |

通过以上数据可知，晶胞参数三项指标在不同实验室、不同设备间可控制在5%以内，考虑到其单位为极小的量值单位，此结果可接受。此外，半峰宽指标在不同设备间相对标准偏差为19.8759%，此数值与仪器品牌、状态等有关，考虑到该标准方法以定性分析为准，因此该相对标准偏差可接受。

- 预期达到的社会效益等情况

- 1、标准制订的必要性

- 锂离子电池正极材料前驱体的晶体结构直接影响正极材料烧结后的容量、循环寿命、安全性等电化学性能。目前缺乏统一测试方法导致不同企业/实验室数据不可比，增大供应链风险。各企业实验室自建检测方法，制样条件、仪器参数、精修方式不统一，导致数据偏差大，供应商与电池厂因检测结果争议频发；此外，在科研领域，由于缺乏统一标准，导致数据难以复现，阻碍了电池材料技术的进一步发展进步。

- 2.标准预期的作用和效益

- 结合我国大力发展“绿色经济、消费和高科技”新三驾马车历史背景，以锂电池正极材料前驱体的技术创新和产业发展需求为重点，开展晶体结构衍射分析检测方法标准研究，为锂电池前驱体行业新材料研发、工艺质量控制和产品检测以及国际贸易提供了统一、规范的标准化分析方法，满足其在产品开发和规模化生产过程中及时掌握晶体结构的需求，填补了我国标准领域的一项空白。

- 同时，中国作为全球70%前驱体产地，亟需自主标准支撑国际市场话语权，也可更好满足UL、IEC等认证中材料溯源要求。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

经查询，目前关于X射线衍射的国际或国外标准包括ISO/TS 23361:2024  Nanotechnologies — Crystallinity of cellulose nanomaterials by powder X-ray diffraction (Rietveld analysis)、JIS K 0131:2022 General rules for X-ray diffractometric analysis 等，其中一些基本标准建立思维方式、逻辑等十分具有参考意义。本标准借鉴了其中部分理念，制订后经17家具有XRD分析基础的科研院所和企事业单位实验室协同实验验证，准确度高、精密度好。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本文件符合我国现行的方针、政策、法律和法规的规定，领域内没有强制性国家标准。

# 七、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧意见。

# 八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本文件为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

建议向锂离子电池正极材料前驱体研发、生产、销售、检测的相关企事业单位积极贯彻本文件的内容。一般情况下，建议本文件批准发布6个月后实施。实施后要定期进行复审，必要时启动修订程序。

# 十、废止现行有关标准的建议

本文件不涉及相关标准的废止。

# 十一、其它应予说明的事项

本文件首次规定了使用X射线衍射法测进行锂离子电池正极前驱体材料的分析测定方法。本文件在制定过程中，调研了国内多家具备相关检测需求的科研院所和相关企业，相关单位认为该标准对于锂离子电池正极前驱体材料的规模化生产研发、质量控制提供了可行性很好地技术支撑，期望尽快颁布执行。

华友钴业标准编制工作组                                                                                                   2025 年8月