GB/T 20170.1-202X

GB/T 12690.—


[image: image1.png]



GB/T 20170.1—202X

                                                    代替GB/T 20170.1—2006

          

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 20170《稀土金属及其化合物物理性能测试方法》的第1部分，GB/T 20170已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法
——第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法
本文件代替GB/T 20170.1-2006《稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定》，与GB/T 20170.1-2006相比，除结构调整和编辑性改动外主要技术变化如下：

a) 增加引言；
b) 修改范围，由单一稀土氧化物和抛光粉修改为稀土氧化物、碳酸稀土、抛光粉、硫化稀土、锆酸钆镱等稀土化合物，测定范围由0.1μm～1200μm改为0.1μm～500μm（见第1章，2006年版的1）；
c) 增加规范性引用文件（见第2章，2006年版的2）；

d) 增加术语和定义（见第3章，2006年版的3）；

e) 修改方法提要（见第4章，2006年版的4）；
f) 修改了仪器及试剂章节，将仪器和试剂内容分开单独各为一章节。试剂章节中增加了分散介质乙醇；修改了六偏磷酸钠分散剂浓度，由1.0g/L改为3.0g/L；仪器设备章节增加了设备具体要求（见第5、6章，2006年版的5）；

g) 增加样品章节（见第7章）；

h) 更改了分析步骤章节标题及内容（见第8章，2006年版的6）；

i) 更改了测试结果的计算与表述章节标题及内容（见第9章，2006年版的7）；

j) 更改了精密度章节内容（见第10章，2006年版的8）；

k) 删除了第9章质量保证（见2006年版的9）；

l) 增加了附录A常见稀土化合物的折射率和吸收率（见附录A）；

m) 删除方法2电传感法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、四川省乐山锐丰冶金有限公司、福建省金龙稀土股份有限公司、内蒙古中科宏特高新科技有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、全南县新资源稀土有限责任公司、定南大华新材料资源有限公司、北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司。
本文件主要起草人：杨学正、任旭东、贾晓琪、张茂森、王金凤、张逸、钟兰英、刘乐、杜悦、薛德惠、肖尧中、张鵾、陶青、靳宏霞、姚京璧、王明、缪峰梅。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为GB/T 20170.1-2006，本次为第一次修订。
引 言

本文件所提稀土化合物包括稀土氧化物、碳酸稀土、稀土抛光粉、硫化稀土、锆酸稀土、磷酸稀土等。稀土化合物作为稀土功能材料的基础原料，其物理性能对下游材料的性能具有决定性影响。在荧光材料、催化材料、永磁材料、抛光材料及储氢材料等高技术领域，稀土化合物的粒度分布和比表面积均是影响其性能的关键物理参数。制定科学、准确的分析方法标准，明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同实验室间数据的一致性和可比性，为稀土化合物产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土化合物产品的生产和贸易。GB/T 20170《稀土金属及其化合物物理性能测试方法》旨在建立一套完整、切实可行且适用于稀土化合物产品生产和贸易需求的物理分析方法标准。GB/T 20170拟由2个部分构成：

——第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法。

——第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法。

GB/T 20170.1-2006自发布实施后首次修订，为了更好的适应稀土行业变化，完善稀土化合物分析测试技术和标准体系，同时解决目前部分稀土化合物物理性能测试存在的部无法可依和结果可比性差两大问题。在制定过程中，充分考虑了稀土化合物易团聚、比重大、部分化合物易与水反应等特性，对样品的分散介质选择、分散剂添加、超声分散强度与时间等关键前处理步骤进行了大量试验与验证，同时使用多个品牌和型号的设备收集实验数据，以确保测试结果的准确性与再现性。
本文件条款清晰，可操作性强，满足市场要求，是稀土材料测试方法标准体系的重要组成部分。为稀土化合物的生产、应用及质量评价提供统一、可靠的技术依据，对我国稀土产业的高质量发展起到积极的支撑与推动作用。

稀土金属及其化合物物理性能测试方法

第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法
1 范围

本文件描述了激光衍射法测定稀土化合物粒度分布的方法。

本文件适用于稀土氧化物、碳酸稀土、稀土抛光粉、硫化稀土、锆酸钆镱等稀土化合物粒度分布的测定。测定范围0.1 μm～500 μm。
注：其他稀土化合物可参照本方法执行，需通过验证确认。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第 2 部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077-2024 粒度分布 激光衍射法

JJF1211 激光粒度分析仪校准规范
3 术语、定义和符号

GB/T 19077-2024界定的术语及定义以及下列术语和定义适用于本文件
3.1

衍射 diffraction

〈粒度分析〉在远距离（远场）观察到的颗粒轮廓周围的光散射。

[GB/T 19077-2024，定义3.1.7]
3.2

粒度分布 particle size distribution

颗粒群的颗粒数、质量、体积或其相应的百分数，按粒度大小的分布称为该颗粒群的粒度分布。

3.3

复折射率 complex refractive index

一个颗粒的复合折射率，有实部（折射率）和虚部（吸收率）组成。

[GB/T 19077-2024，定义3.1.5]
3.4

遮光率 obscuration

由于颗粒消光（散射和/或吸收）而衰减的入射光部分。

[GB/T 19077-2024，定义3.1.13]
3.5

光学模型 optical model

以颗粒体积为基准的粒度分布。

[GB/T 19077-2024，定义3.1.14]
3.6

体积累积分布 cumulative distribution 

小于或大于某一粒度的颗粒在被测样中的体积百分比。

3.7

光学模型 optical model

用于散射矩阵计算的理论模型，散射颗粒为光学均匀且各向同性的球体。

[GB/T 19077-2024，定义3.1.14]

3.8 符号

下列符号适用于本文件。

DV10 下体积累积分布等于10%时对应的颗粒直径；

DV50 下体积累积分布等于50%时对应的颗粒直径；

DV90 下体积累积分布等于90%时对应的颗粒直径；
4 方法提要
颗粒样品以合适的浓度分散于适宜的液体中，使其通过单色激光束，当光遇到颗粒后以不同角度散射，由多元探测器测量散射光，存储这些与散射图样有关的数值并通过适当的光学模型和数学过程得到一系列离散的粒径段上的颗粒体积相对于颗粒总体积的百分比，从而得出颗粒粒度体积分布。 

5 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 分散介质：水、乙醇；

5.2 六偏磷酸钠分散剂（3g/L）。
6 仪器设备

6.1 激光粒度仪
在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——配置多功能湿法分散进样系统；

——符合JJF1211中检定规程和技术指标。
6.2 超声波清洗器：功率不小于100W，频率40KHz。
7 样品
7.1 样品的检查

    检查所要分析的样品状态，确认颗粒能否充分分散。并初步估计颗粒形状和粒径范围，以便选取取样点和设置合适的测量参数。
7.2 取样

样品开封后应立即开始测试，取样采用多点取样法（不少于三点）取样品0.1g-0.5g（7.1）。

8 试验步骤

8.1 样品分散
将样品放入100 mL烧杯中加10 mL六偏磷酸钠分散剂（5.2），摇散后置于超声波清洗器（6.2）中分散5min-10min后立即测量，超声分散过程中超声液面应不低于分散样品液面。
8.2 测试

8.2.1开启仪器，预热至少30min。

8.2.2 清洗进样系统，仪器背景正常即可开始实验。

8.2.3光学模型选择和推荐测量参数

8.2.3.1对常规样品，需要有准确的复折射率。常见稀土化合物折射率和吸收率见附录A。
推荐测量参数如下：

——光学模型：米氏（Mie）理论。

——样品形状：无法判断形状情况下选非球形；确定球形的情况下选球形可以提高结果准确度。
——分析模式：通用。

——分散介质：水或乙醇，水解严重的稀土化合物可选用乙醇，但需要在报告中注明。

——测量时间：10s。

——循环泵速度：保证样品均匀分散，测量结果稳定，建议1800转/分以上。

8.2.3.2对无法得到准确复折射率样品，如果其不透光或粒度大于50μm，则可不考虑光在颗粒内穿过，所以无需知道颗粒的折射率值。
推荐测量参数如下：

——光学模型：夫琅和费近似理论。

——样品形状：非球形。
——分析模式：通用。

——分散介质：水或乙醇，水解严重的稀土化合物可选用乙醇，但需要在报告中注明。

——测量时间：10s。

——循环泵速度：保证样品均匀分散，测量结果稳定，建议2000转/分以上。

8.2.4快速搅拌过程中用针管取样器或巴氏吸量管抽取适量样品（8.1），少量多次快速加入测量体系，直至达到仪器所需遮光率或浓度，稳定后连续测试3次，取平均值。

注1：若连续测试3次结果差异超过重复性限，应重新取样分散再次测试。

注2：在保证取样代表性的前提下，适当改变取样量全量转移到测量体系亦可。

8.2.5测量完成后，应及时清洁进样系统。
9结果表述
粒度分布结果一般用下体积累积分布DV10，DV50，DV90表示。
10 精密度

10.1 重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试，每次连续测量3次粒度分布的测定值，取3次测定值的平均值作为测试结果，这两次独立测试的测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。

                                          表1重复性限（r）                              （单位为微米）
	化合物名称
	粒度分布
	重复性限(r)

	稀土抛光粉
	DV10
	0.44
	0.04

	
	DV50
	1.18
	0.07

	
	DV90
	3.24
	0.34

	硫化镧铈
	DV10
	0.63
	0.05

	
	DV50
	1.55
	0.07

	
	DV90
	4.11
	0.45

	锆酸钆镱
	DV10
	1.21
	0.15

	
	DV50
	3.92
	0.22

	
	DV90
	10.73
	1.38

	氧化镧
	DV10
	1.54
	0.16

	
	DV50
	7.45
	0.56

	
	DV90
	23.03
	2.10

	碳酸铈
	DV10
	10.61
	0.99

	
	DV50
	43.80
	2.74

	
	DV90
	89.58
	5.83

	碳酸镧
	DV10
	20.97
	2.64

	
	DV50
	93.91
	6.49

	
	DV90
	212.3
	16.28

	注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。


10.2 允许差
实验室间两次独立测试的DV50测试结果不应超过表2所列允许差。

                                               表2允许差（R）                           （单位为微米）
	项目
	下体积累积分布
	允许差

	稀土化合物
	≤2.0
	0.30

	
	2.0-10.0
	1.00

	
	10-20
	2.00

	
	20-40
	3.00

	
	40-70
	5.00

	
	70-100
	7.00


附录A

（资料性）

附表A.1 常见稀土化合物折射率和吸收率
	样品种类
	光学模型
	折射率（实部）
	吸收率（虚部）

	氧化镧
	米氏理论
	1.95
	0.01

	氧化铈
	米氏理论
	1.80
	0.01

	氧化镨
	米氏理论
	2.65
	0.05

	氧化钕
	米氏理论
	2.05
	0.03

	氧化钐
	米氏理论
	2.60
	0.01

	氧化铕
	米氏理论
	2.50
	0.01

	氧化钆
	米氏理论
	2.00
	0.01

	氧化铽
	米氏理论
	2.40
	0.03

	氧化镝
	米氏理论
	2.40
	0.02

	氧化钇
	米氏理论
	2.50
	0.02

	稀土抛光粉
	米氏理论
	2.20
	0.01

	硫化镧铈
	米氏理论
	2.60
	0.10

	锆酸钆镱
	米氏理论
	2.07
	1.00



202X-XX-XX实施





202X-XX-XX发布





稀土金属及其化合物物理性能测试方法


第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法





Test methods for physical characters of rare earth metals and their compounds—


Part 1:Determination of particle size distribution of rare earth compounds by laser diffraction method


（送审稿）





中华人民共和国国家标准





ICS 77.120.99


CCS H 14





国家市场监督管理总局


国家标准化管理委员会








发布








