202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土金属及其化合物物理性能测试方法

第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法

Test methods for physical characters of rare earth metals and their compounds—

Part 2: Determination of specific surface area of rare earth compounds by nitrogen adsorption method

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

GB/T 20170.2—202X

代替GB/T 20170.2—2006

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 20170《稀土金属及其化合物物理性能测试方法》 的第2部分，GB/T 20170已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法

——第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法

本文件代替GB/T 20170.2-2006《稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定》，与GB/T 20170.2-2006相比，除结构调整和编辑性改动外主要技术变化如下：

- 增加引言；

b) 修改适用范围和测定范围，由0.20 m2/g～300 m2/g改为1.00 m2/g～900 m2/g；（见第1章，2006年版的1）；

c) 增加规范性引用文件（见第2章，2006年版的2）；

d) 修改术语、符号（见第3章，2006年版的3）；

e) 删除原理改为方法提要（见第4章，2006年版的4）；

f) 修改样品内容（见第7章，2006版的7）；

g) 修改脱气条件，脱气温度由200℃改为200℃-300℃；脱气时间改为当加热温度达到设定温度，真空度不大于10Pa后，再根据样品种类连续脱气2-4h；增加了可用流动脱气站。（见8.1，2006版的8.3.1）；

h) 修改测量条件，增加相对压力数据点和BET线性相关系数的要求。（见8.2.3和8.2.4，2006版的8.3.2）；

i) 修改测试结果的计算与表述（见第9章，2006版的8.3.3）。

j) 增加常见稀土化合物比表面积范围孔型及推荐测量参数（见附录A）。

k) 删除原标准贝克曼-库尔特比表面仪的工作条件（见2006版附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、江阴加华新材料资源有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司。

本部分主要起草人：杨学正、张秀艳、李欣欣、姚京璧、王贵超、傅钟臻、樊成美、陈燕群、易瑞麟、杨国胜、李崇山、梁晓霞、罗威、靳宏霞、章洪丽、张齐鑫。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为GB/T 20170.2-2006，本次为第一次修订。

- 引 言

本文件所提稀土化合物包括稀土氧化物、碳酸稀土、稀土抛光粉、磷酸稀土等。稀土化合物作为稀土功能材料的基础原料，其物理性能对下游材料的性能具有决定性影响。在荧光材料、催化材料、永磁材料、抛光材料及储氢材料等高技术领域，稀土化合物的粒度分布和比表面积均是影响其性能的关键物理参数。制定科学、准确的分析方法标准，明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同实验室间数据的一致性和可比性，为稀土化合物产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土化合物产品的生产和贸易。GB/T 20170《稀土金属及其化合物物理性能测试方法》旨在建立一套完整、切实可行且适用于稀土化合物产品生产和贸易需求的物理分析方法标准。GB/T 20170拟由2个部分构成：

——第1部分：稀土化合物粒度分布的测定 激光衍射法。

——第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法。

GB/T 20170.2-2006自发布实施后首次修订。为了更好的适应稀土行业变化，完善稀土化合物分析测试技术和标准体系，同时解决目前部分稀土化合物物理性能测试存在的部无法可依和结果可比性差两大问题。在制定过程中，充分考虑了稀土化合物易吸潮、多级孔结构等特性，对样品的脱气条件、相对压力点设置、取点范围等关键实验步骤进行了大量试验与验证，同时使用多个品牌和型号的设备收集实验数据，以确保测试结果的准确性与再现性。

本文件条款清晰，可操作性强，满足市场要求，是稀土材料测试方法标准体系的重要组成部分。为稀土化合物的生产、应用及质量评价提供统一、可靠的技术依据，对我国稀土产业的高质量发展起到积极的支撑与推动作用。

稀土金属及其化合物物理性能测试方法

第2部分：稀土化合物比表面积的测定 氮气吸附法

## 1 范围

本文件描述了静态氮气吸附-BET法测定稀土化合物比表面积的方法。

本方法适用于碳酸稀土、稀土氧化物、稀土抛光粉、磷酸稀土、铈锆复合氧化物等以大孔和介孔为主含少量微孔的稀土化合物。以微孔为主的稀土催化剂可参考使用。测定范围：1.00 m2/g～900 m2/g。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第 2 部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

## 3 术语和定义

GB/T 19587-2017界定的术语及定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

吸附 adsorption

吸附气体在固体材料外表面和可到达的内表面上的富集。

[GB/T 19587-2017，定义3.1]

3.2

物理吸附 physisorption

吸附质弱的键合：压力和温度微小变动即可引发过程逆转的吸附。

[GB/T 19587-2017，定义3.2]

3.3

吸附等温线 adsorption isotherm

恒定温度下，气体吸附量与气体平衡压力之间的关系。

3.4

吸附体积 volume adsorbed

标准状态下与吸附量等效的气体体积。

[GB/T 19587-2017，定义3.7]

3.5

吸附量adsorbed amount

在给定压力和温度下吸附的气体摩尔数。

[GB/T 19587-2017，定义3.8]

3.6

单层吸附量monolayer amount

在吸附剂表面形成单分子层的吸附质摩尔数。

[GB/T 19587-2017，定义3.9]

3.7

表面积 surface area

在指定条件下由给定方法测得的内、外表面积的总和。

[GB/T 19587-2017，定义3.10]

3.8

比表面积 specific surface area

颗粒的表面积与其质量（或体积）之比。

[GB/T 19587-2017，定义3.11]

3.9

分子横截面积 molecular cross-sectional area

完全单层吸附时，吸附质分子所占有的面积。

[GB/T 19587-2017，定义3.12]

3.10

大孔 macropore

孔宽大于50 nm的孔。

[GB/T 19587-2017，定义3.13]

3.11

介孔 mesopore

孔尺寸介于2nm~50 nm之间的孔。

[GB/T 19587-2017，定义3.14]

3.12

微孔micropore

孔尺寸小于或约等于2nm的孔。

[GB/T 19587-2017，定义3.15]

3.13

相对压力 relative pressure

平衡压力P与饱和蒸气压P0的比值。

[GB/T 19587-2017，定义3.16]

3.14

平衡吸附压力 equilibrium adsorption pressure

吸附物质与吸附质的平衡压力。

[GB/T 19587-2017，定义3.17]

3.15

饱和蒸气压saturation vapour pressure

吸附温度下，吸附质大量液化时的蒸气压。

[GB/T 19587-2017，定义3.18]

3.16

死体积 dead volume

除去试样体积以外的样品室的体积。

[GB/T 19587-2017，定义3.19]

3.17

BET模型 BET model

Brunauer-Emmett-Teller三位科学家首字母缩写，指代基于多层吸附理论的比表面积测试方法。

3.16

BET线性相关系数 BET linear correlation coefficient

进行BET比表面积测试时，通过线性回归分析得到的相关系数，用于评估BET方程线性拟合的可靠性。

## 4 方法提要

试样经真空加热脱气后称得质量。在液氮浴条件下，采用静态氮气吸附法测定各分压点达到吸附平衡时所吸附的氮气体积，按照BET吸附理论计算比表面积。

## 5 试剂或材料

警示：本标准所涉及的试验用液氮可致皮肤冻伤，使用与转移时须穿戴防冻护具。液氮在常压下

汽化会产生过量的氮气，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息，使用时应配有排风设备等预防措施。

5.1 液氮：无色透明，体积分数不小于99.9%。

5.2 氮气：体积分数不小于99.99%。

5.3 氦气：体积分数不小于99.99%。

## 6 仪器设备

6.1 比表面积分析仪：基于静态容量法的物理吸附仪均适用。

6.2 脱气装置：能加热升温不低于300℃，并保持＜10Pa的真空压力状态进行脱气。

6.3 石英样品管（配置专用漏斗、填充棒）。

## 7 样品

称取已净化干燥过的石英样品管（6.3）的质量（精确至0.0001 g），用专用漏斗（6.4）将试样装入样品管中，避免粘在样品管壁上。保证最大称样量不超过样品管的的1/2的前提下，试料总比表面积应控制在2m2-80m2。常见稀土化合物比表面积范围及称样量见附录A。

## 8试验步骤

- 8.1 脱气

将含试样（7）的样品管接到脱气装置上，设定加热温度200℃-300℃。打开脱气开关，开始对试样加热抽真空。当加热温度达到设定温度，真空度不大于10Pa后，再根据样品种类连续脱气2-4h，可参考附录A。

注1：特殊样品需要降低脱气温度则需要增长维持时间。

注2：另外无孔、大孔和介孔样品也可以在升温条件下通入高纯惰性气体或氮气吹扫样品，15min-30min内分别记录质量或压力，当质量或压力呈现恒定则表明脱气完全。

- 8.2 吸附

8.2.1 脱气处理完毕冷却至室温回填氮气。称取样品管与试料（8.1）的总质量，精确至0.0001 g。

按式（1）计算试料的实际质量（m）：

m=m2−m1........................................................................（1）

式中：

m2—样品管和试料的总质量，单位为克（g）；

m1—样品管质量，单位为克（g）。

8.2.2 将装有试料的样品管增加填充棒（8.2.1）转移至分析站上，向杜瓦瓶注入足够的液氮。

8.2.3 按照仪器说明书设定测量参数，其中相对压力点位可按照样品名称参照附录A推荐点位设置。对于含微孔样品宜在测试完成后测量死体积最佳。

8.2.4计算时按照吸附曲线确定孔型参照附录A取点范围，选取连续3-5个相对压力数据点，使用BET模型进行计算，在保证BET线性相关系数大于0.999前提下达到最大比表面积结果为最终结果。

- 9 试验数据处理

BET方程，按式（2）计算：

..........................................................（2）

式中：

P——平衡压力，单位为千帕（kPa）；

P0——饱和蒸气压，单位为千帕（kPa）；

Va ——吸附体积，单位为立方厘米每克（cm3/g）；

Vm——单层吸附容量，单位为立方厘米每克（cm3/g）；

C ——吸附剂与吸附介质之间相互作用力的经验常数。

以(P/P0)/[Va(1-P/P0)]为纵坐标，P/P0为横坐标，绘制BET图。当P/P0为0.05~0.30时，y=a+bx通常是线性的，截距a要求为正。由线性回归法求出斜率b=y/x=(C-1)/(VmC)和截距a=l/(VmC)。

单分子层吸附量可按式（3）和式（4）计算：

...........................................................................（3）

..........................................................................（4）

比表面积SBET以平方米每克（m2/g）计，按式（5）计算：

..............................................................（5）

式中：

am——77K温度下氮气分子的横截面积，单位为平方纳米（nm2）（am=0.162）；

N——阿伏伽德罗常数（）；

Vm——单层吸附容量，单位为立方厘米每克（cm3/g）；

V0——标准状态下氮气摩尔体积，单位为升每摩尔（L/mol）（V0 =22.41）。

10 精密度

- 10.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r) ,超过重复性限(r)的情况不超过5%。

表3重复性限（r）                        （单位为平方米每克）

| ### 比表面积 | ### 重复性限(r) |
| --- | --- |
| 1.04 | 0.08 |
| 4.04 | 0.29 |
| 4.98 | 0.30 |
| 6.71 | 0.31 |
| 73.0 | 2.7 |
| 112.6 | 5.6 |
| 829 | 27 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 10.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%。

表4再现性限（R）                        （单位为平方米每克）

| ### 比表面积 | ### 再现性限(R) |
| --- | --- |
| 1.04 | 0.12 |
| 4.04 | 0.31 |
| 4.98 | 0.34 |
| 6.71 | 0.37 |
| 73.0 | 3.9 |
| 112.6 | 8.5 |
| 829 | 33 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

附录A

（资料性）

附表A.1 常见稀土化合物比表面积范围孔型及推荐测量参数

| ### 孔型 | ### 无孔、大孔、介孔 | ### 介孔可能含少量微孔 | ### 含大量微孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀土化合物名称 | 碳酸稀土、稀土氧化物、稀土抛光粉 | 磷酸稀土、铈锆复合氧化物 | 稀土催化剂 |
| ### 比表面积范围（m2/g） | 1.00-80.0 | 80.0-300 | 300-900 |
| ### 称样量（g） | 0.8-1.0 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| ### 脱气时间（h） | ≥2 | ≥3 | ≥4 |
| 相对压力点位P/P0 | 0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30 | 0.01、0.03、0.05、0.07、0.10、0.15、0.20、0.25 | 0.005、0.007、0.009、0.01、0.03、0.05、0.07、0.10 |
| P/P0取点范围 | 0.005-0.3 | 0.01-0.1 | 0.005-0.01 |