202×—××—××实施

202×—××—××发布

硬质合金 维氏硬度试验方法

Hardmetals-Vickers hardness test

（审定稿）

GB/T 7997-202X

代替GB/T 7997-2014

Duati代替

3

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

CCS H70

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 7997-2014《硬质合金 维氏硬度试验方法》。与GB/T 7997-2014相比， 除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围（见第1章，2014年版的第1章）；

- 更改了符号及说明（见第4章，2014年版的第4章）；

- 更改了室温维氏硬度施加的试验力范围（见6.1.1 ，2014年版的5.1）；

- 增加了高温维氏硬度计的要求（见6.1.2）；

- 更改了压头的要求（见6.2,2014年版的5.2）

- 更改了横截面小或形状不规则的试样要求（见7.6,2014年版的6.6）

- 更改了室温维氏硬度试验的要求（见8.1.2，2014年版的7.2）；

- 增加了高温维氏硬度试验的要求（见8.2）；

- 增加了有效性判定（见第9章）；

- 更改了试验报告（见第11章，2014年版的第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：厦门钨业股份有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、华侨大学、北京工业大学、成都美奢锐新材料有限公司、四川大学、九江金鹭硬质合金有限公司、山东宗德机电设备有限公司、中南大学、贵州省分析测试研究院、南昌硬质合金有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、钢铁研究总院有限公司、江西国创院新材料有限公司、浙江恒成硬质合金有限公司。

本文件主要起草人：

本文件于1987年首次发布，2014年第一次修订（GB/T 7997-2014），本次为第二次修订。

硬质合金 维氏硬度试验方法

1  范围

本文件规定了硬质合金室温及高温维氏硬度试验方法。

本文件适用于硬质合金室温及高温维氏硬度的测试，也可用于金属陶瓷的室温及高温维氏硬度测试。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3489    硬质合金—孔隙度和非化合碳的金相测定

GB/T 4340.2    金属材料 维氏硬度试验 第2部分 硬度计的校验

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  符号

表1中符号适用于本文件。

表1符号

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| α | 金刚石压头顶部两相对面夹角（136º） | 度（º） |
| F | 试验力 | 牛顿（N） |
| d | 两压痕对角线长度d1和d2的算术平均值 | 毫米（mm） |
| HV | 维氏硬度=试验力（kgf）压痕表面积(mm2) =常数×试验力（N）压痕表面积(mm2) =0.102×2Fsin136°2d2≈0.1891Fd2 |  |
| 注：常数=1gn=19.806 65 ≈0.102 ，gn为kgf转化为N的转化因子。 |  |  |

维氏硬度用符号HV表示，HV前面为硬度值，HV后面表示试验力，单位为千克力（kgf），在（）中填入高温测试温度点，室温维氏硬度无需标注测试温度。

示例：

900HV5表示在室温，49.03N（5kgf）试验力，测得的维氏硬度值为900。

900HV5（800℃）表示在800℃，49.03N（5kgf）试验力，测得的维氏硬度值为900。

5  原理

将顶部两相对面具有规定角度的正四棱锥体金刚石压头用一定的试验力压入试样表面，保持规定时间后，卸除试验力，测量试样表面压痕对角线长度，见图1。维氏硬度值与试验力除以压痕表面积的商成正比，压痕被视为具有正方形基面并与压头角度相同的理想形状。

a) 维氏硬度压痕                                                                                    b) 压头（金刚石锥体）

图1 试验原理示意图

6  设备

6.1  硬度计

6.1.1室温维氏硬度计

硬度计应符合GB/T 4340.2的相关规定，施加的试验力范围为9.807 N～980.7 N（1 kgf～100 kgf）。

6.1.2 高温维氏硬度计

高温维氏硬度计应由加热装置、气体净化循环系统、硬度计组成：

- 加热装置

加热装置采用密封结构，并需保证在设定的测试温度下炉膛内温度精度为±2 ℃。

测试设备的温度范围应能覆盖室温至1000 ℃。升温速率应为0-20 ℃/min。

试样在加热、保温过程中，压头需同时在加热装置内加热及保温。试样被测面高度低于保温盖下表面高度5 mm，确保试样整体在炉膛内加热。

- 气体净化循环系统

可提供惰性气体环境的箱体内部循环系统(推荐氩气)，并保证测试全过程水、氧含量低于1 ppm。

- 硬度计

硬度计应符合GB/T 4340.2的相关规定，施加的试验力范围为9.807 N（1 kgf）～980.7 N（100 kgf）。

6.2  压头

压头应是具有正方形基面的金刚石锥体，并符合GB/T 4340.2的相关规定。

压头应用标准块定期校验保持良好状态。如果压痕形状不规则，可能表明压头损坏。经检查确实损坏，则更换新压头。

6.3  测量装置

用于测量压痕对角线长度的装置的分辨力应满足表2的要求：

表2 测量装置的分辨力

| 对角线长度d | 分辨力 |
| --- | --- |
| d＜100 μm | ±0.2 μm |
| 100 μm≤d＜200 μm | ±1.0 μm |
| d ≥200 μm | ±0.5% |

7  试样

7.1从试样表面去除的表层厚度应不小于0.2 mm。

7.2试样面上应无外来污物，尤其不应有润滑剂；试样表面应按GB/T 3489的制样方法进行制备，表面应无磨痕和抛光划痕,并应注意避免颗粒的剥落，以免引起对硬度测定的影响。

7.3在试样的制备过程中，应使由于过热或冷加工等因素对试样表面硬度的影响减至最小。

7.4 制备后的试样厚度不应小于1 mm；试样应具有足够的厚度，使在所选的试验力下进行试验时，试样不发生破裂或变形。

7.5当试验表面为曲面时，应在曲面上制备出一个平整面，再进行试验。

7.6室温测试时，对于横截面小或形状不规则的试样，必须采取某些形式的附加支撑措施，例如镶在环氧树脂材料中。

8  试验

8.1  室温维氏硬度试验

8.1.1 试验一般在10 ℃～35 ℃室温下进行，对于温度要求严格的试验，室温应为23 ℃±5 ℃。

8.1.2 试验力应在9.807 N（1 kgf）到980.7 N（100 kgf）范围内。推荐试验力为294.2 N（30 kgf）。

8.1.3 试样应稳固地放在刚性支撑台上，使其在试验过程中不发生移动。

8.1.4 在没有冲击或振动的情况下，把压头垂直压入试样的被测试样表面，直至施加的试验力达到规定的数值为止。从加力开始至全部试验力施加完毕的时间应在2 s～8 s，试验力保持时间为10 s～15 s。

8.1.5 在整个试验过程中，试验装置应避免冲撞和震动。

8.1.6 在一个试样上至少进行三次硬度测定。

8.1.7 从任何一个压痕的中心到试样边缘的距离不小于压痕对角线平均值的2.5倍。两个相邻压痕之间的中心距离应不小于压痕对角线的平均值的3倍。如果两个相邻压痕尺寸不同，间隔应以大压痕对角线的平均值为依据。

8.1.8 用于测量压痕对角线长度的装置的分辨力应满足6.3中表2的要求，并以这两个读数的算术平均值计算维氏硬度值或在附录A中查得维氏硬度值。

8.2  高温维氏硬度试验

8.2.1 试验在35 ℃～1000 ℃下进行，推荐200 ℃、400 ℃、600 ℃、800 ℃、1000 ℃五个温度为优先测试温度。对于温度要求严格的试验，炉膛内温度波动不高于±1 ℃。硬度测定应在测试温度下进行。

8.2.2 试验力为9.807 N（1 kgf）到980.7 N（100 kgf）范围内。推荐试验力为98.07 N（10 kgf）。

8.2.3 试样应稳固地放在刚性支撑台上，使其在试验过程中不发生移动。

8.2.4 推荐保温时间5 min，或根据双方协商设定保温时间。

8.2.5在没有冲击或振动的情况下，把压头垂直压入试样的被测试样表面，直至施加的试验力达到规定的数值为止。从加力开始至全部试验力施加完毕的时间应在2 s～8 s，试验力保持时间为10 s～15 s。

8.2.6在整个试验过程中，试验装置应避免冲撞和震动。

8.2.7 在一个试样上至少进行三次硬度测定。

8.2.8 从任何一个压痕的中心到试样边缘的距离不小于压痕对角线平均值的2.5倍。两个相邻压痕之间的中心距离应不小于压痕对角线的平均值的3倍。如果两个相邻压痕尺寸不同，间隔应以大压痕对角线的平均值为依据。

8.2.9 用于测量压痕对角线长度的装置的分辨力应满足6.3中表2的要求，并以这两个读数的算术平均值计算维氏硬度值。

9  有效性判定

若压痕两对角线长度之差超过对角线长度平均值的5%，则判定测量数据无效，建议重新取点测量并分析异常原因。

10  结果表示

记录所获得硬度值的算术平均值，应按GB/T 8170中数值修约规则，将报出值修约至个位数。

11  试验报告

试验报告应包括以下内容：

a) 本文件编号；

b) 辨别试样所必须的的详细情况（材质、批次、尺寸等）；

c) 试验温度、试验力、试验力保持时间；

d) 测试结果；

e) 本标准未规定的或自选的一切操作；

f) 有可能影响结果的任何现象的细节。

注1：尚无普遍适用的方法将维氏硬度值精确地换成其他硬度，因此,除通过比较试验能获得转换的可靠根据外，应避免这种换算。

注2：仅在试验力相同的情况下，才可以对维氏硬度值做精确比较。

附 录 A

（资料性附录）

硬质合金维氏硬度值（HV）表

试验力F为9. 807 N（1 kgf）～980. 7 N（100 kgf）见表A.1一A.8

表A.1 试验力F为9.807 N（1 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0250 0.0252 0.0254 0.0256 0.0258 | 2967 2920 2874 2830 2786 | 0.0310 0.0312 0.0314 0.0316 0.0318 | 1930 1905 1881 1857 1834 | 0.0370 0.0372 0.0374 0.0376 0.0378 | 1355 1340 1326 1312 1298 | 0.0430 0.0432 0.0134 0.0436 0.0438 | 1003 994 985 976 967 | 0.0490 0.0492 0.0494 0.0496 0.0498 | 772 766 760 754 748 |
| 0.0260 0.0262 0.0264 0.0266 0.0268 | 2743 2702 2661 2622 2582 | 0.0320 0.0322 0.0324 0.0326 0.0328 | 1811 1789 1767 1745 1724 | 0.0380 0.0382 0.0384 0.0386 0.0388 | 1284 1271 1258 1245 1232 | 0.0440 0.0442 0.0444 0.0446 0.0448 | 958 949 941 932 924 | 0.0500 0.0502 0.0504 0.0506 0.0508 | 742 736 730 724 719 |
| 0.0270 0.0272 0.0274 0.0276 0.0278 | 2544 2507 2470 2434 2400 | 0.0330 0.0332 0.0334 0.0336 0.0338 | 1703 1682 1662 1643 1623 | 0.0390 0.0392 0.0394 0.0396 0.0398 | 1219 1207 1195 1183 1171 | 0.0450 0.0452 0.0454 0.0456 0.0458 | 916 908 900 892 884 | 0.0510 0.0512 0.0514 0.0516 0 0518 | 713 707 702 697 691 |
| 0.0280 0.0282 0.0284 0.0286 0.0288 | 2365 2332 2299 2267 2236 | 0.0340 0.0342 0.0344 0.0346 0.0348 | 1604 1586 1567 1549 1531 | 0.0400 0.0402 0.0404 0.0406 0.0408 | 1159 1148 1136 1125 1114 | 0.0460 0.0462 0.0464 0.0466 0.0468 | 876 869 861 854 847 | 0.0520 0.0522 0.0524 0.0526 0.0528 | 686 681 675 670 665 |
| 0.0290 0.0292 0.0294 0.0296 0.0298 | 2205 2175 2146 2117 2088 | 0.0350 0.0352 0.0354 0.0356 0.0358 | 1514 1497 1480 1463 1447 | 0.0410 0.0412 0.0414 0.0416 0.0418 | 1103 1093 1082 1072 1061 | 0.0470 0.0472 0.0474 0.0476 0.0478 | 840 832 825 818 812 | 0.0530 0.0532 0.0534 0.0536 0.0538 | 660 655 650 646 641 |
| 0.0300 0.0302 0.0304 0.0306 0.0308 | 2061 2033 2007 1981 1955 | 0.0360 0.0362 0.0364 0.0366 0.0368 | 1431 1415 1400 1384 1369 | 0.0420 0.0422 0.0424 0.0426 0.0428 | 1051 1041 1032 1022 1012 | 0.0480 0.0482 0.0484 0.0486 0.0488 | 805 798 792 785 779 | 0.0540 0.0542 0.0544 0.0546 0.0548 | 636 631 627 622 618 |

表A.2  试验力F为29.42 N（3 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0440 0.0442 0.0444 0.0446 0.0448 | 2874 2848 2822 2797 2772 | 0.0520 0.0522 0.0524 0.0526 0.0528 | 2057 2042 2026 2011 1996 | 0.0600 0.0602 0.0604 0.0606 0.0608 | 1545 1535 1525 1515 1505 | 0.0680 0.0682 0.0684 0.0686 0.0688 | 1203 1196 1189 1182 1175 | 0.0850 0.0855 0.0860 0.0865 0.0870 | 770 761 752 744 735 |
| 0.0450 0.0452 0.0454 0.0456 0.0458 | 2747 2723 2699 2676 2652 | 0.0530 0.0532 0.0534 0.0536 0.0538 | 1981 1966 1951 1936 1922 | 0.0610 0.0612 0.0614 0.0616 0.0618 | 1495 1485 1476 1466 1457 | 0.0690 0.0692 0.0694 0.0696 0.0698 | 1169 1162 1155 1148 1142 | 0.0875 0.0880 0.0885 0.0890 0.0895 | 727 718 710 702 695 |
| 0.0460 0.0462 0.0464 0.0466 0.0468 | 2629 2607 2584 2562 2540 | 0.0540 0.0542 0.0544 0.0546 0.0548 | 1908 1894 1880 1866 1853 | 0.0620 0.0622 0.0624 0.0626 0.0628 | 1447 1438 1429 1420 1411 | 0.0700 0.0705 0.0710 0.0715 0.0720 | 1135 1119 1104 1088 1073 | 0.0900 0.0905 0.0915 0.0920 0.0925 | 687 679 672 664 657 |
| 0.0470 0.0472 0.0474 0.0476 0.0478 | 2518 2497 2476 2455 2435 | 0.0550 0.0552 0.0554 0.0556 0.0558 | 1839 1826 1813 1800 1787 | 0.0630 0.0632 0.0634 0.0636 0.0638 | 1402 1393 1384 1375 1367 | 0.0725 0.0730 0.0735 0.0740 0.0745 | 1058 1044 1030 1016 1002 | 0.0930 0.0935 0.0940 0.0945 0.0950 | 650 643 636 630 623 |
| 0.0480 0.0482 0.0484 0.0486 0.0488 | 2415 2395 2375 2355 2336 | 0.0560 0.0562 0.0564 0.0566 0.0568 | 1774 1761 1749 1737 1724 | 0.0640 0.0642 0.0644 0.0646 0.0648 | 1358 1350 1341 1333 1325 | 0.0750 0.0755 0.0760 0.0765 0.0770 | 989 976 963 951 938 | — | — |
| 0.0490 0.0492 0.0494 0.0496 0.0498 | 2317 2298 2280 2261 2243 | 0.0570 0.0572 0.0574 0.0576 0.0578 | 1712 1700 1689 1677 1665 | 0.0650 0.0652 0.0654 0.0656 0.0658 | 1317 1309 1301 1293 1285 | 0.0775 0.0780 0.0785 0.0790 0.0795 | 926 915 903 891 880 | — | — |
| 0.0500 0.0502 0.0504 0.0506 0.0508 | 2225 2208 2190 2173 2156 | 0.0580 0.0582 0.0584 0.0586 0.0588 | 1654 1642 1631 1620 1609 | 0.0660 0.0662 0.0664 0.0666 0.0668 | 1277 1269 1262 1254 1247 | 0.0800 0.0805 0.0810 0.0815 0.0820 | 869 859 848 838 827 | — | — |
| 0.0510 0.0512 0.0514 0.0516 0.0518 | 2139 2122 2106 2089 2073 | 0.0590 0.0592 0.0594 0.0596 0.0598 | 1598 1587 1577 1566 1556 | 0.0670 0.0672 0.0674 0.0676 0.0678 | 1239 1232 1225 1217 1210 | 0.0825 0.0830 0.0835 0.0840 0.0845 | 817 808 798 788 779 | — | — |

表A.3  试验力F为49.03 N（5 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0620 0.0622 0.0624 0.0626 0.0629 | 2412 2397 2381 2366 2351 | 0.0700 0.0702 0.0704 0.0706 0.0708 | 1892 1881 1871 1860 1850 | 0.0780 0.0782 0.0784 0.0786 0.0789 | 1524 1516 1508 1501 1493 | 0.0860 0.0862 0.0864 0.0866 0.0968 | 1253 1248 1242 1236 I231 | 0.0940 0.0942 0.0944 0.0946 0.0948 | 1049 1045 1040 1036 1032 |
| 0.0630 0.0632 0.0634 0.0636 0.0638 | 2336 2321 2307 2292 2278 | 0.0710 0.0712 0.0714 0.0716 0.0718 | 1839 1829 1819 1809 1799 | 0.0790 0.0792 0.0794 0.0796 0.0798 | 1486 1478 1471 1463 1456 | 0.0870 0.0872 0.0874 0.0876 0.0878 | 1225 1219 1214 1208 1203 | 0.0950 0.0952 0.0954 0.0956 0.0958 | 1027 1023 1019 1015 1010 |
| 0.0640 0.0642 0.0644 0.0646 0.0648 | 2264 2250 2237 2222 2208 | 0.0720 0.0722 0.0724 0.0726 0.0728 | 1789 1779 1769 1759 1749 | 0.0800 0.0802 0.0804 0.0806 0.0808 | 1449 1442 1434 1427 1420 | 0.0880 0.0882 0.0884 0.0886 0.0888 | 1197 1192 1187 1181 1176 | 0.0960 0.0962 0.0964 0.0966 0.0968 | 1006 1002 998 991 990 |
| 0.0650 0.0652 0.0654 0.0656 0.0658 | 2195 2181 2168 2155 2142 | 0.0730 0.0732 0.0734 0.0736 0.0738 | 1740 1730 1721 1712 1702 | 0.0810 0.0812 0.0814 0.0816 0.0818 | 1413 1406 1399 1392 1386 | 0.0890 0.0892 0.0894 0.0896 0.0898 | 1171 1165 1160 1155 1150 | 0.0970 0.0972 0.0974 0.0976 0.0978 | 986 981 977 973 969 |
| 0.0660 0 0662 0.0664 0.0666 0.0668 | 2129 2116 2103 2090 7078 | 0.0740 0.0742 0.0744 0.0746 0.0748 | 1693 1684 1675 1666 1657 | 0.0820 0.0822 0.0824 0.0826 0.0828 | 1379 1372 1366 1359 1352 | 0.0900 0.0902 0.0904 0.0906 0.0908 | 1145 1140 1135 1130 1125 | 0.0960 0.0982 0.0984 0.0986 0.0988 | 965 962 958 954 950 |
| 0.0670 0.0672 0.0674 0.0676 0.0678 | 2066 2053 2041 2029 2017 | 0.0750 0.0752 0.0754 0.0756 0.0758 | 1648 1640 1631 1622 1614 | 0.0830 0.0832 0.0834 0.0836 0.0838 | 1346 1339 1333 1327 1320 | 0.0910 0.0912 0.0914 0.0916 0.0918 | 1120 1115 1110 1105 1100 | 0.0990 0.0992 0.0994 0.0996 0.0998 | 946 942 938 935 931 |
| 0.0680 0 0682 0.0684 0.0686 0.0688 | 2005 1993 1982 1970 1959 | 0.0760 0.0762 0.0764 0.0766 0.0768 | 1605 1597 1588 1580 1572 | 0.0840 0.0842 0.0844 0.0846 0.0848 | 1314 1308 1302 1295 1289 | 0.0920 0.0922 0.0924 0.0926 0.0928 | 1096 1091 1086 1081 1077 | 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 | 927 909 891 874 857 |
| 0.0690 0.0692 0.0694 0.0696 0.0698 | 1948 1936 1925 1914 1903 | 0.0770 0.0772 0.0774 0.0776 0.0778 | 1564 1556 1548 1540 1532 | 0.0850 0.0852 0.0854 0.0856 0.0858 | 1283 1277 1271 1265 1260 | 0.0930 0.0932 0.0934 0.0936 0.0938 | 1072 1067 1063 1058 1054 | 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 | 841 825 810 795 780 |

表A.4  试验力F为98.07 N（10 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0820 0.0822 0.0824 0.0826 0.0828 | 2758 2744 2731 2718 2705 | 0.0890 0.0892 0.0894 0.0896 0.0898 | 2341 2331 2320 2310 2300 | 0.0960 0.0962 0.0964 0.0966 0.0968 | 2012 2004 1995 1987 1979 | 0.115 0.116 0.117 0.118 0.119 | 1402 1378 1355 1332 1310 | 0.150 0.151 0.152 0.153 0.154 | 824 813 803 792 782 |
| 0.0830 0.0832 0.0834 0.0836 0.0838 | 2692 2679 2666 2653 2641 | 0.0900 0.0902 0.0904 0.0906 0.0908 | 2290 2279 2269 2259 2249 | 0.0970 0.0972 0.0974 0.0976 0.0978 | 1971 1963 1955 1947 1939 | 0.120 0.121 0.122 0.123 0.124 | 1288 1267 1246 1226 1206 | 0.155 0.156 0.157 0.158 0.159 | 772 762 752 743 734 |
| 0.0830 0.0832 0.0834 0.0836 0.0838 | 2628 2616 2603 2591 2579 | 0.0190 0.0192 0.0194 0.0196 0.0198 | 2239 2230 2220 2210 2200 | 0.0980 0.0982 0.0984 0.0986 0.0988 | 1931 1932 1915 1907 1900 | 0.125 0.126 0.127 0.128 0.129 | 1187 1168 1150 1132 1114 | — | — |
| 0.0850 0.0852 0.0854 0.0856 0.0858 | 2567 2555 2543 2531 2519 | 0.0920 0.0922 0.0924 0.0926 0.0928 | 2191 9181 2172 2163 2153 | 0.0990 0.0992 0.0994 0.0996 0.0998 | 1892 1884 1877 1869 1862 | 0.130 0.131 0.132 0.133 0.134 | 1097 1081 1064 1048 1033 | — | — |
| 0.0860 0.0862 0.0864 0.0866 0.0868 | 2507 2496 2484 2472 2461 | 0.0930 0.0932 0.0934 0.0936 0.0938 | 2144 2135 2126 2117 2108 | 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 | 1855 1818 1782 1748 1715 | 0.135 0.136 0.137 0.138 0.139 | 1018 1003 988 974 960 | — | — |
| 0.0870 0.0872 0.0874 0.0876 0.0878 | 2450 2439 2428 2417 2406 | 0.0940 0.0942 0.0944 0.0946 0.0948 | 2099 2090 2081 2072 2063 | 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 | 1682 1651 1620 1590 1561 | 0.140 0.141 0.142 0.143 0.144 | 946 933 920 907 894 | — | — |
| 0.0880 0.0882 0.0884 0.0886 0.0888 | 2395 2384 2373 2362 2352 | 0.0950 0.0952 0.0954 0.0956 0.0958 | 2055 2046 2038 2029 2020 | 0.110 0.111 0.112 0.113 0.114 | 1533 1505 1478 1452 1427 | 0.145 0.146 0.147 0.148 0.149 | 882 870 858 847 835 | — | — |

表A.5  试验力F为196.1 N（20 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 | 2957 2905 2854 2805 2756 | 0.142 0.143 0.144 0.145 0.146 | 1839 1814 1789 1764 1740 | 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 | 1254 1239 1225 1211 1197 | 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 | 909 900 891 883 874 | 0.232 0.234 0.235 — — | 689 683 677 — — |
| 0.117 0.118 0.119 0.120 0.121 | 2709 2664 2619 2576 2533 | 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 | 1716 1693 1671 1648 1627 | 0.177 0.178 0.179 0.180 0.181 | 1184 1171 1158 1145 1132 | 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 | 866 857 849 841 833 | — | — |
| 0.122 0.123 0.124 0.125 0.126 | 2492 2452 2412 2374 2336 | 0.152 0.153 0.154 0.155 0.156 | 1605 1584 1564 1544 1524 | 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 | 1120 1108 1096 1084 1072 | 0.212 0.213 0.214 0.215 0.216 | 825 818 810 802 795 | — | — |
| 0.127 0.128 0.129 0.130 0.131 | 2300 2264 2229 2195 2161 | 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 | 1505 1486 1467 1449 1431 | 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 | 1061 1049 1038 1027 1017 | 0.217 0.218 0.219 0.220 0.221 | 788 780 773 766 759 | — | — |
| 0.132 0.133 0.134 0.135 0.136 | 2129 2097 2066 2035 2005 | 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 | 1413 1396 1379 1362 1346 | 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 | 1006 996 985 975 965 | 0.222 0.223 0.224 0.225 0.226 | 753 746 739 733 726 | — | — |
| 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 | 1976 1948 1920 1892 1866 | 0.167 0.168 0.169 0.170 0.171 | 1330 1314 1299 1283 1268 | 0.197 0.198 0.199 0.200 0.201 | 956 946 937 927 918 | 0.227 0.228 0.229 0.230 0.231 | 720 713 707 701 695 | — | — |

表A.6  试验力F为294.2 N（30 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 | 2964 2951 2880 2839 2798 | 0.167 0.168 0.169 0.170 0.171 | 1995 1971 1948 1925 1903 | 0.197 0.198 0.199 0.200 0.201 | 1434 1419 1405 1391 1377 | 0.227 0.228 0.229 0.230 0.231 | 1080 1070 1061 1052 1043 | 0.257 0.258 0.259 0.260 0.261 | 842 836 829 823 817 |
| 0.142 0.143 0.144 0.145 0.146 | 2759 2721 2683 2646 2610 | 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 | 1881 1859 1838 1817 1796 | 0.202 0.203 0.204 0.205 0.206 | 1363 1350 1337 1324 1311 | 0.232 0.233 0.234 0.235 0.236 | 1034 1025 1016 1007 999 | 0.262 0.263 0.264 0.265 0.266 | 810 804 798 792 786 |
| 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 | 2575 2540 2506 2473 2440 | 0.177 0.178 0.179 0.180 0.181 | 1776 1756 1736 1717 1698 | 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 | 1298 1286 1274 1262 1250 | 0.237 0.238 0.239 0.240 0.241 | 990 982 974 966 958 | 0.267 0.268 0.269 0.270 0.271 | 780 775 769 763 758 |
| 0.152 0.153 0.154 0.155 0.156 | 2408 2377 2346 2316 2286 | 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 | 1680 1661 1643 1626 1608 | 0.212 0.213 0.214 0.215 0.216 | 1238 1226 1215 1204 1192 | 0.242 0.243 0.244 0.245 0.246 | 950 942 934 927 919 | 0.272 0.273 0.274 0.275 0.276 | 752 746 741 736 730 |
| 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 | 2257 2229 2201 2173 2146 | 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 | 1591 1574 1557 1541 1525 | 0.217 0.218 0.219 0.220 0.221 | 1181 1171 1160 1149 1139 | 0.247 0.248 0.249 0.250 0.251 | 912 905 897 890 883 | 0.277 0.278 0.279 0.280 0.281 | 725 720 715 710 705 |
| 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 | 2120 2094 2069 2044 2019 | 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 | 1509 1494 1478 1463 1448 | 0.222 0.223 0.224 0.225 0.226 | 1129 1119 1109 1099 1089 | 0.252 0.253 0.254 0.255 0.256 | 876 869 862 856 849 | 0.282 0.283 0.284 0.285 0.286 | 700 695 690 685 680 |

表A.7  试验力F为490.3 N（50 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.215 0.216 0.217 0.218 0.219 | 2006 1987 1969 1951 1933 | 0.245 0.246 0.247 0.248 0.249 | 1545 1532 1520 1507 1495 | 0.275 0.276 0.277 0.278 0.279 | 1226 1217 1208 1200 1191 | 0.305 0.306 0.307 0.308 0.309 | 997 990 984 977 971 | 0.335 0.336 0.337 0.338 0.339 | 826 821 816 812 807 |
| 0.220 0.221 0.222 0.223 0.224 | 1916 1898 1881 1864 1848 | 0.250 0.251 0.252 0.253 0.254 | 1483 1472 1460 1448 1437 | 0.280 0.281 0.282 0.283 0.284 | 1183 1174 1166 1158 1150 | 0.310 0.311 0.312 0.313 0.314 | 965 959 952 946 940 | 0.340 0.341 0.342 0.343 0.344 | 802 797 793 788 783 |
| 0.225 0.226 0.227 0.228 0.229 | 1831 1815 1799 1784 1768 | 0.255 0.256 0.257 0.258 0.259 | 1426 1415 1404 1393 1382 | 0.285 0.286 0.287 0.288 0.289 | 1141 1133 1126 1118 1110 | 0.315 0.316 0.317 0.318 0.319 | 934 928 923 917 911 | 0.345 0.346 0.347 0.348 0.349 | 779 774 770 766 761 |
| 0.230 0.231 0.232 0.233 0.234 | 1753 1738 1723 1708 1693 | 0.260 0.261 0.262 0.263 0.264 | 1372 1361 1351 1341 1330 | 0.290 0.291 0.292 0.293 0.294 | 1102 1095 1087 1080 1073 | 0.320 0.321 0.322 0.323 0.324 | 905 900 894 889 883 | 0.350 0.351 0.352 0.353 0.354 | 757 753 748 744 740 |
| 0.235 0.236 0.237 0.238 0.239 | 1679 1665 1651 1637 1623 | 0.265 0.266 0.267 0.268 0.269 | 1320 1310 1301 1291 1281 | 0.295 0.296 0.297 0.298 0.299 | 1065 1058 1051 1044 1037 | 0.325 0.326 0.327 0.328 0.329 | 878 872 867 862 857 | 0.355 0.356 0.357 0.358 0.359 | 736 732 727 723 719 |
| 0.240 0.241 0.242 0.243 0.244 | 1610 1596 1583 1570 1557 | 0.270 0.271 0.272 0.273 0.274 | 1272 1262 1253 1244 1235 | 0.300 0.301 0.302 0.303 0.304 | 1030 1023 1017 1010 1003 | 0.330 0.331 0.332 0.333 0.334 | 851 846 841 836 831 | 0.360 0.361 0.362 0.363 0.364 | 715 711 708 704 700 |

表A.8  试验力F为980.7 N（100 kgf）

| 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV | 压痕对角线平均值d mm | 维氏 硬度 HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.301 0.302 0.303 0.304 0.305 | 2047 2033 2020 2007 1994 | 0.341 0.342 0.343 0.344 0.345 | 1595 1586 1576 1567 1558 | 0.381 0.382 0.383 0.384 0.385 | 1278 1271 1264 1258 1251 | 0.421 0.422 0.423 0.424 0.425 | 1046 1041 1036 1032 1027 | 0.461 0.462 0.463 0.464 0.465 | 873 869 865 861 858 |
| 0.306 0.307 0.308 0.309 0.310 | 1981 1968 1955 1942 1930 | 0.346 0.347 0.348 0.349 0.350 | 1549 1540 1531 1523 1514 | 0.386 0.387 0.388 0.389 0.390 | 1245 1238 1232 1226 1219 | 0.426 0.427 0.428 0.429 0.430 | 1022 1017 1012 1008 1003 | 0.466 0.467 0.468 0.469 0.470 | 854 850 847 843 840 |
| 0.311 0.312 0.313 0.314 0.315 | 1917 1905 1893 1881 1869 | 0.351 0.352 0.353 0.354 0.355 | 1505 1497 1488 1480 1472 | 0.391 0.392 0.393 0.394 0.395 | 1213 1207 1201 1195 1189 | 0.431 0.432 0.433 0.434 0.435 | 998 994 989 985 980 | 0.471 0.472 0.473 0.474 0.475 | 836 832 829 825 822 |
| 0.316 0.317 0.318 0.319 0.320 | 1857 1845 1834 1822 1811 | 0.356 0.357 0.358 0.359 0.360 | 1463 1455 1447 1439 1431 | 0.396 0.397 0.398 0.399 0.400 | 1183 1177 1171 1165 1159 | 0.436 0.437 0.438 0.439 0.440 | 976 971 967 962 958 | 0.476 0.477 0.478 0.479 0.480 | 818 815 812 808 805 |
| 0.321 0.322 0.323 0.324 0.325 | 1800 1789 1778 1767 1756 | 0.361 0.362 0.363 0.364 0.365 | 1423 1415 1407 1400 1392 | 0.401 0.402 0.403 0.404 0.405 | 1153 1148 1142 1136 1131 | 0.441 0.442 0.443 0.444 0.445 | 954 949 945 941 936 | 0.481 0.482 0.483 0.484 0.485 | 802 798 795 792 788 |
| 0.326 0.327 0.328 0.329 0.330 | 1745 1734 1724 1713 1703 | 0.366 0.367 0.368 0.369 0.370 | 1384 1377 1369 1362 1355 | 0.406 0.407 0.408 0.409 0.410 | 1125 1120 1114 1109 1103 | 0.446 0.447 0.448 0.449 0.450 | 932 928 924 920 916 | 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 | 785 782 779 776 772 |
| 0.331 0.332 0.333 0.334 0.335 | 1693 1682 1672 1662 1652 | 0.371 0.372 0.373 0.374 0.375 | 1347 1340 1333 1326 1319 | 0.411 0.412 0.413 0.414 0.415 | 1098 1093 1087 1082 1077 | 0.451 0.452 0.453 0.454 0.455 | 912 908 904 900 896 | 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 | 769 766 763 760 757 |
| 0.336 0.337 0.338 0.339 0.340 | 1643 1633 1623 1614 1604 | 0.376 0.377 0.378 0.379 0.380 | 1312 1305 1298 1291 1284 | 0.416 0.417 0.418 0.419 0.420 | 1072 1066 1061 1056 1051 | 0.456 0.457 0.458 0.459 0.460 | 892 888 884 880 876 | 0.496 0.497 0.498 0.499 0.500 | 754 751 748 745 742 |