锡精矿化学分析方法

第2部分：
编制说明

（预审稿）

云南锡业股份有限公司锡业分公司
2025年9月

一、工作简况
（一）任务来源

根据《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕52号）要求，《锡精矿化学分析方法 第2部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法》由云南锡业股份有限公司牵头起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口，项目计划号20255142-T-610，项目计划完成年限2027年2月。

该项目于2023年11月1日—4日在云南昆明召开了相关的任务落实会，根据任务安排，广西华锡集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司，防城港市东途矿产检测有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、云南华联锌铟股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司等九家单位协助完成起草。
（二）制定背景
1、目的和意义：

2、项目的必要性：锡是人类最早使用的金属之一，也是最具广泛工业用途的金属之一，具体抗腐蚀、耐变色、无毒、易钎焊、柔软、熔点低和延展性好等优点，主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等，被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装、原子能及航天工业等领域。随着经济的发展，其应用领域将不断扩大。

锡精矿是生产锡锭产品的原料，锡精矿化学分析方法中锡的测定是锡精矿中锡的测定的配套分析方法，已经运用20年。在实际操作过程中，特别是近几年来，随着采、选、冶技术的进步，锡精矿来源广、种类多，且锡精矿中的锡高价值，交易双方对锡测定准确度的要求愈来愈高，另外，随着环保要求越来越严格，原国标中部分试剂对环境造成严重的影响，已无法购买，给检测带来一定的困难。同时增加了贸易风险。所以，对GB/T 1819.2-2004进行重新修订，具有十分重要的现实意义。

鉴于现行的GB/T 1819.2-2004标准已无法满足锡精矿的贸易需要，2021年云南锡业股份有限公司特请全国有色金属标准化技术委员会向上级申请立项为推荐性国家标准修订项目。2023年全国有色金属标准化技术委员会下发《关于召开2023年度全国有色金属标准化技术委员会及各分技术委员会年会的通知》（有色标委【2023】106号），此项目正式列入国标委修订计划，计划完成年限为2025年3月
3、项目的可行性：碘酸钾法测锡的原理是在盐酸溶液中，利用铁粉和铝粉或铅片等将四价锡还原为二价锡，以淀粉作指示剂，用碘酸钾标准溶液滴定至试液呈浅蓝色为终点。该方法选择性较好，准确度高，操作简单。碘酸钾滴定法适用于多种样品类型，如锡钛中间合金、阳极泥、银精矿等，且测定范围广泛，能够满足不同应用场景的需求。

起草单位云锡公司历来高度重视标准化建设，投入大量的人力、物力和财力，发挥世界领先的锡生产技术及研发优势，积极采用国际先进标准，完成了与锡有关的产品标准、分析方法、能源标准等多项国家、行业标准的制、修订工作。参与的11家验证单位也是有丰富的分析经验，技术力量强，参加了诸多标准的制、修订工作。所以该标准项目具有良好的社会基础，项目可行。
（三）主要参加单位和工作成员及其所作工作
根据2023年11月在云南昆明召开的任务落实会议，会上确定起草验证单位共11家单位，其中一验单位3家，二验单位7家，详情见表1。
	序号
	单位名称
	起草或验证
	主要工作

	1
	云南锡业股份有限公司
	起草单位
	负责整个项目的实验方案，提供样品，制定实验方案。


	2
	广西华锡有色金属股份有限公司
	一验单位
	负责开展验证实验

	3
	北矿检测技术股份有限公司
	一验单位
	负责开展验证实验

	4
	国标（北京）检验认证有限公司
	一验单位
	负责开展验证实验

	5
	防城港市东途矿产检测有限公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	6
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	7
	云南华联锌铟股份有限公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	8
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	9
	湖南有色金属研究院有限责任公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	10
	紫金矿业集团股份有限公司
	二验单位
	负责开展验证实验

	11
	昆明冶金研究院有限公司
	二验单位
	负责开展验证实验


表1  起草和验证单位名单
3.1主要参加单位情况

云南锡业股份有限公司是本标准的起草单位，在工作前期，对锡精矿现状和锡的检测需求进行了调查、计划下达后，根据项目进度安排和前期的工作调研，积极完成样品收集工作，并成功收集了6个测试精密度代表样品；完成了碘酸钾测锡实验报告和《讨论稿》；邮寄样品并协调验证单位完成验证报告，负责汇总精密度数据，完成数理统计工作；负责意见征集与汇总；并负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿，协助标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。一验单位负责逐条验证《实验报告》的内容，对方法的可行性进行论证并给出结论；二验单位负责提供本试验室6个样品的原始测定数据；协助起草单位完成标准报批稿的校核工作。

3.2主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表2。
表2 主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	
	负责方法的起草，完成各阶段的实验，各阶段标准文本、编制说明的编写，参加标准工作会议等。

	
	协助完成的相关试验和数据统计。

	
	配制实验样品

	
	负责方法一验工作，对条件实验进行了验证，并完成精密度原始数据。

	
	负责二验，提供了精密度原始数据。


（四）主要工作过程

1 、立项阶段

2021年9月，云南锡业股份有限公司向有色标委会提交了《锡精矿化学分析方法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。有色标准委员会会议论证结论为同意国家标准立项。
2 、起草阶段

2.1 任务落实
2023年11月在云南省昆明市召开了相关的任务落实会，根据任务安排，对《锡精矿化学分析方法》第2部分：锡含量的测定-碘酸钾滴定法进行起草，由云南锡业股份有限公司牵头起草，广西华锡集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司，防城港市东途矿产检测有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、云南华联锌铟股份有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司等十家单位协助完成起草，项目计划完成年限2025年3月。
2.2  样品准备阶段

经前期调研和实际情况发现，锡精矿中含有一定量的砷，铜，锑，钨等元素时干扰锡的测定，所以2023年12月-2024年3月，与各验证单位沟通，希望能提供高砷，高铜、高锑、高钨等代表样品，验证单位表示均无法提供相应的高干扰元素样品，为此云南锡业股份有限公司锡业分公司制备了6个锡精矿代表样品、两个高铜、高锑、高钨样品和4个高砷样品，其中锡精矿代表样品均为低杂质含量样品，并对6个代表样品进行了均匀性测试，均匀性能满足分析要求。具体情况见表3，表4

表3  代表样品锡大概含量
	编号
	XK-1
	XK-2
	XK-3
	XK-4
	XK-5
	XK-6

	含量
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%


表4 各干扰元素大概含量
	编号
	XK-8
	XK-9
	XK-10
	XK-11
	XK-12
	XK-13

	杂质元素
	锑，铜，钨
	砷

	含量
	2%
	5%
	20%
	20%
	13%
	10%


2.3 起草实验阶段
2024年4月-2024年6月，起草单位通过一系列条件实验对锡代表样品进行实验，通过对熔融方式、试剂用量，酸度的影响、铝粒和盐酸用量、基体干扰，消除基体干扰等关键实验要素进行了确定。并按照确定的实验方法对6个代表样品进行了精密度和加标回收实验，并对数据进行了整理。最终形成实验报告，并按照GB/T 1.1-2020的规定撰写了《锡精矿化学分析方法 第2 部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法》（讨论稿）。

2.4  验证单位验证情况
2024年7月，起草单位将样品和实验报告邮寄给各验证单位进行方法的验证工作。至2024年9月中旬，各验证单位陆续完成验证工作并返回验证报告。验证单位反馈的主要意见是文本中应该对坩埚材质进行规定、铁粉用量和盐酸酸度的建议，起草单位对验证单位提出的意见进行了处理和反馈。
起草单位综合各验证单位反馈意见对《实验报告》和《讨论稿》进行修改完善，形成GB/T 1819.2《锡精矿化学分析方法 第 2 部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法》（征求意见稿）。

征求意见阶段：（预审情况）

审查阶段：
报批阶段
标准编制原则

本文件根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写。编制本标准的目的是满足《锡精矿化学分析方法：第2部分 锡含量的测定  碘酸钾滴定法》准确测定要求。编制本标准的原则是该标准具有先进性、准确性、可操作性。根据国内实际情况，制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。
标准主要内容的确定依据及主要实验和验证情况分析

元素种类和测量范围

本方法涉及锡精矿中锡元素的测定，锡含量测定范围≥20.00%
2、样品的熔融
实验采用两种溶样方法：方案1锌粉-硼砂-硼酸；方案2锌粉-氢氧化钠，其中方案1为原国标中采用的熔样方式，没有技术上的变化，熔样时继续采用原国标中的方法，本部分主要对方案2锌粉-氢氧化钠熔样，按照实验步骤进行了实验，分别对熔样时间，采取的试剂进行选择实验，选取两个锡精矿代表样品。分别熔融15分钟，20分钟，25分钟.结果见表4-表6.
表4  熔融15分钟锌粉、氢氧化钠、氯化钠用量实验

	温度
	锌粉（垫底）（g）
	氢氧化钠（g）
	锌粉（覆盖）
	氯化钠（g）
	样品1（%）
	参考结果（%）
	样品2（%）
	参考结果（%）

	680℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.63
	35.85
	67.68
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.79
	35.85
	67.86
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.87
	35.85
	67.86
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.79
	35.85
	67.93
	67.93

	700℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.86
	35.85
	67.86
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.84
	35.85
	67.89
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.87
	35.85
	67.90
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.86
	35.85
	67.95
	67.93

	720℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.79
	35.85
	67.94
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.82
	35.85
	67.88
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.90
	35.85
	67.91
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.93
	35.85
	67.92
	67.93

	740℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.82
	35.85
	67.94
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.88
	35.85
	67.98
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.90
	35.85
	67.87
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.81
	35.85
	67.90
	67.93

	760℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.77
	35.85
	67.96
	67.93

	67.92
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.83
	35.85
	67.92
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.82
	35.85
	67.93
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.90
	35.85
	67.87
	67.93


表5  熔融20分钟锌粉、氢氧化钠、食盐用量实验

	温度
	锌粉（垫底）
	氢氧化钠
	锌粉（覆盖）
	食盐
	样品1（%）
	参考结果（%）
	样品2（%）
	参考结果（%）

	680℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.61
	35.85
	67.65
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.82
	35.85
	67.87
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.79
	35.85
	67.81
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.87
	35.85
	67.84
	67.93

	700℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.91
	35.85
	67.87
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.91
	35.85
	67.92
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.95
	35.85
	67.84
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.92
	35.85
	67.98
	67.93

	720℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.83
	35.85
	67.84
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.82
	35.85
	67.81
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.80
	35.85
	67.85
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.91
	35.85
	67.85
	67.93

	740℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.79
	35.85
	67.99
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.78
	35.85
	67.86
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.93
	35.85
	67.89
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.80
	35.85
	67.86
	67.93

	760℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.83
	35.85
	67.91
	67.93

	67.7967.92
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.85
	35.85
	67.99
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.91
	35.85
	67.94
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.93
	35.85
	67.89
	67.93


表6 熔融25分钟锌粉、氢氧化钠、食盐用量实验

	温度
	锌粉（垫底）
	氢氧化钠
	锌粉（覆盖）
	食盐
	样品1（%）
	参考结果（%）
	样品2（%）
	参考结果（%）

	680℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.70
	35.85
	67.72
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.76
	35.85
	67.88
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.83
	35.85
	67.85
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.86
	35.85
	67.85
	67.93

	700℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.95
	35.85
	67.85
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.85
	35.85
	67.98
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.85
	35.85
	67.93
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.88
	35.85
	67.85
	67.93

	720℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.94
	35.85
	67.88
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.92
	35.85
	67.82
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.93
	35.85
	67.90
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.92
	35.85
	67.97
	67.93

	740℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.84
	35.85
	67.95
	67.93

	
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.81
	35.85
	67.90
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.91
	35.85
	67.87
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.90
	35.85
	67.85
	67.93

	760℃
	0.5
	0.4
	0.5
	0.5
	35.89
	35.85
	67.90
	67.93

	67.92
	1.0
	0.6
	1.0
	1.0
	35.78
	35.85
	67.87
	67.93

	
	1.5
	0.8
	1.5
	1.0
	35.85
	35.85
	67.83
	67.93

	
	2.0
	1.0
	2.0
	1.5
	35.77
	35.85
	67.86
	67.93


从实验结果可以看出;熔样温度在680℃时，锌粉（垫底0.5克）时结果偏低，熔样温度在700℃—760℃时，锌粉（垫底）1g—2g，氢氧化钠0.6g-1.0g，锌粉（覆盖）1g—2g，食盐1g-1.5g，熔样时间15分钟以上，结果与参考结果基本吻合。考虑锡精矿样品中有高硅，高铝等复杂样品，实验推荐采用锌粉-氢氧化钠熔样的条件见表7。
表7锌粉-氢氧化钠熔样实验条件
	温度/℃
	熔样时间/min
	锌粉（垫底）/g
	氢氧化钠/g
	锌粉（覆盖）/g
	食盐g

	760
	25
	2.0
	1.0
	1.5
	1.0


根据选择的实验条件，采用两种熔样方法按照实验方法分别对锡精矿标准样品（GBW07231和GBW07232）进行了对比测定，平行测定三次，结果见表8。

表8 不同溶样方法测定锡标样结果对比

	标样编号
	标准值/%
	锌粉-硼砂-硼酸熔样结果%
	锌粉-氢氧化钠熔样结果%

	GBW07231
	45.80
	45.83，45.82，45.86
	45.78，45.77，45.83

	GBW07232
	62.49
	62.59，62.53，62.48
	62.45，62.53，62.47


结果表明，采用两种溶样方法结果与标准值基本吻合，无显著差异。本实验推荐两种溶解方法处理锡精矿样品，即采用锌粉-硼砂-硼酸和锌粉-氢氧化钠溶解样品。

3、酸度实验

采用锡精矿标准样品（GBW07231和GBW07232）对两种熔样方式的样品按照实验方法进行酸度实验，结果见表9

表9 盐酸酸度实验
	样品编号
	标准值/%
	熔样方式
	酸度（mol/L）

	
	
	
	5
	6
	7
	8
	9

	GBW07231
	45.80
	锌粉-硼砂-硼酸
	45.84
	45.78
	45.81
	45.83

	45.84

	
	
	锌粉-氢氧化钠
	45.84
	45.82


	45.81

	45.75

	45.85

	GBW07232
	62.49
	锌粉-硼砂-硼酸
	62.62

	62.58

	62.54
	62.47
	62.57

	
	
	锌粉-氢氧化钠
	62.43

	62.51
	62.45

	62.57


	62.46



从实验结果来看，两种熔样方法，使用不同酸度进行浸取，结果与标样值基本吻合，但在实验过程中，有如下实验现象，具体见表10
表10 盐酸酸度实验现象

	酸度/mol/L
	熔样方式（实验现象）

	
	锌粉-硼砂-硼酸
	锌粉-氢氧化钠

	5
	反应速度偏慢，耗时长
	反应速度偏慢，耗时长，难浸取，会有沉淀析出

	6
	无明显实验现象
	反应速度偏慢，耗时长，会有沉淀析出

	7
	无明显实验现象
	无明显实验现象

	8
	无明显实验现象
	无明显实验现象

	9
	无明显实验现象
	无明显实验现象


综合考虑实验结果的准确性和样品的复杂性，两种熔样方式统一采用7mol/L的盐酸。
4、盐酸、铝粒用量实验

采用两种熔样方式对锡精矿标准样品（GBW07231和GBW07232）进行处理后，使用7mol/L的盐酸，分别加入不同的铝粒，不同的盐酸用量进行实验，结果见表8
表8 盐酸，铝粒用量实验
	样品编号
	熔样方式
	铝粒用量（g）
	
	盐酸用量（mL）

	
	
	
	100
	110
	120
	130
	标准值%

	GBW07231
	锌粉-硼酸

-硼砂
	1.0
	45.74
	45.79
	45.80
	45.79
	45.80

	
	
	1.5
	45.80
	45.78
	45.77
	45.79
	

	
	
	2.0
	45.72
	45.72
	45.80
	45.88
	

	
	
	3.0
	45.83
	45.86
	45.88
	45.76
	

	
	锌粉-氢氧化钠
	1.0
	45.60
	45.66
	45.75
	45.84
	

	
	
	1.5
	45.78
	45.74
	45.82
	45.74
	

	
	
	2.0
	45.78
	45.68
	45.92
	45.76
	

	
	
	3.0
	45.74
	45.76
	45.78
	45.80
	

	GBW07232
	锌粉-硼酸

-硼砂
	1.0
	62.52
	62.57
	62.50
	62.36
	62.49

	
	
	1.5
	62.52
	62.59
	62.53
	62.53
	

	
	
	2.0
	62.48
	62.45
	62.59
	62.60
	

	62.56
	
	3.0
	62.56
	62.49
	62.52
	62.58
	

	
	锌粉-氢氧化钠
	1.0
	62.45
	62.40
	62.46
	62.52
	

	
	
	1.5
	62.43
	62.42
	62.54
	62.49
	

	
	
	2.0
	62.46
	62.52
	62.50
	62.55
	

	
	
	3.0
	62.50
	62.53
	62.50
	62.55
	


从实验结果可以看出，样品使用不同用量盐酸、不同用量铝粒进行实验，使用锌粉-氢氧化钠熔样时，盐酸用量在100mL和110mL时，样品难以从坩埚中脱出来，结果容易偏低，其余用量结果与标样值基本吻合，综合考虑样品的复杂性和结果的稳定性和可操作性，两种熔样方式统一使用盐酸用量120mL、铝粒使用2g。
5、干扰元素及消除实验

5.1锡精矿中铜、锑、砷、钨的干扰量，没有技术上的更新，继续采用原国标中的干扰量：砷≥10mg,锑≥2.5mg，铜≥1mg，三氧化钨≥10mg时需进行干扰消除。砷采用焙烧法消除干扰，铜、锑、钨等元素采用铁粉置换分离消除干扰。
5.2砷的干扰

实验选取四个含砷高的代表样品进行实验，分别采取两种熔样方式，按照实验步骤进行实验，实验结果及现象见表9

表9 含砷高样品的实验

	样品编号
	锌粉-硼酸-硼砂
	锌粉-氢氧化钠

	XK-10(As:20.18)
	33.98（清亮）
	33.94(有黑色物质生成)

	XK-11(As:20.76)
	33.78（清亮））
	33.56(有黑色物质生成)

	 XK-12(As:13.28))
	36.55（清亮）
	36.30(有黑色物质生成)

	XK-13(As:10.00)
	32.05（清亮）
	31.91(有黑色物质生成)


在实验过程中发现：（1）高砷样品采用锌粉-硼酸-硼砂溶解时，在浸取和还原的过程中，溶液清亮，说明砷在熔样的过程中，已挥发除去；（2）采用锌粉-氢氧化钠熔样时，在浸取和还原的溶液中，有大量的砷存在，溶液不清亮，有大量砷单质形成，砷单质会包裹锡，导致锡结果系统偏低，所以采用锌粉-氢氧化钠熔样时，考虑在熔样之前采用焙烧的办法挥发除砷。实验选用几个代表样品，在不同的温度下，焙烧不同的时间进行实验，实验结果见表10—表12
表10  550℃砷焙烧的实验
	样品编号
	硼砂硼酸结果%
	焙烧时间（min）

	
	
	10
	15
	20
	25

	XK-10(As:20.18)
	33.94
	33.73
	33.63
	33.70
	33.86

	XK-11(As:20.76)
	33.78
	33.53
	33.59
	33.67
	33.53

	 XK-12(As:13.28))
	36.55
	36.21
	36.27
	36.16
	36.15

	XK-13(As:10.00)
	32.05
	31.82
	31.93
	32.00
	31.98


在实验过程中发现：在550℃时，砷没有焙烧完全，任然会有少量的黑色物质生成，从实验结果也可以看出，砷含量在10%左右时，焙烧15—25分钟，结果与硼砂硼酸结果基本吻合，但含砷量大于10%时，结果系统偏低。
表11 600℃砷焙烧的实验

	样品编号
	硼砂硼酸结果%
	焙烧时间（min）

	
	
	10
	15
	20
	25

	XK-10(As:20.18)
	33.94
	34.00
	33.87
	33.95
	33.93

	XK-11(As:20.76)
	33.78
	33.72
	33.73
	33.82
	33.81

	 XK-12(As:13.28))
	36.55
	36.47
	36.56
	36.46
	36.58

	XK-13(As:10.00)
	32.05
	32.00
	32.10
	31.95
	31.96


实验过程中发现，600℃时，焙烧10—25分钟，已基本没有黑色物质生成，说明在600℃时，砷基本已挥发完全，结果与硼酸硼砂结果基本吻合。
表12 650℃砷焙烧的实验

	样品编号
	硼砂硼酸结果%
	焙烧时间（min）

	
	
	10
	15
	20
	25

	XK-10(As:20.18)
	33.94
	33.91
	33.88
	33.90
	33.99

	XK-11(As:20.76)
	33.78
	33.74
	33.72
	33.87
	33.84

	 XK-12(As:13.28))
	36.55
	36.48
	36.61
	36.62
	36.49

	XK-13(As:10.00)
	32.05
	31.92
	31.94
	32.10
	32.12


从实验中发现，650℃时，焙烧10—25分钟，已没有黑色物质生成，说明在650℃时，砷基本已挥发完全，结果与硼酸硼砂结果基本吻合。通过砷的焙烧实验发现，砷在＞600℃，焙烧10min—25min时，已能焙烧完全，本实验选用消除砷的干扰为：在600℃灼烧10min挥发除砷。
6铁粉置换分离铜、锑、钨等干扰元素
6.1干扰元素分离实验
移取一定锡量于250mL烧杯中，按锡精矿中铜、锑、钨最大量加入铜、锑、钨等元素标准溶液，加入40 mL盐酸（1.1.9），盖上表面皿，低温加热至试样分解完全，取下，冷却，用盐酸（1.1.9 ）吹洗表皿和烧杯至溶液约50 mL，以下按试验方法（4.4.2）进行，考察干扰元素分离情况。用AAS法和分光光度法测定滤液中铜、锑、结果见表13
表13  铜、锑、钨分离实验
	锡量（mg）
	加入铜，锑，钨（mg）
	滤液中残余铜（mg）
	滤液中残余锑（mg）
	滤液中残余钨（mg）
	回收锡量/mg

	50
	10
	0.850
	0.997
	0.054
	50.02

	50
	10
	0.886
	0.863
	0.055
	50.10

	100
	10
	0.508
	1.03
	0.056
	99.94

	100
	10
	0.934
	1.11
	0.060
	99.81


从表13结果来看，（1）铁粉置换分离对锑、钨效果较好；
铜余量稍大一点。铜残余量稍大，采取在淀粉溶液中配入一定量碘化钾和硫氰酸钾来掩蔽铜，以消除铜的干扰，以增大铜的允许量。
6.2本实验采用锡精矿样品（参考结果：Sn:33.00% ，铜、锑、钨：2%）按照实验步骤进行实验，选择两种方式洗脱坩埚，方式1：还原铁粉+过氧化氢；方式2三氯化铁溶液，实验结果见表14： 

表14三氯化铁溶液和铁粉、双氧水选择实验
	样品编号
	锡参考结果%
	洗脱坩埚选用试剂
	实验结果%
	实验现象

	XK-8
	33.00
	还原铁粉+过氧化氢
	32.95
	洗脱坩埚耗时长，难洗脱

	
	
	三氯化铁
	33.06
	洗脱坩埚更容易，耗时短


从实验可以看出，两种方式对实验结果无明显影响，但选择实验选用三氯化铁效果更好，本实验选用三氯化铁进行试验。

6.3三氯化铁和盐酸用量实验
实验选取两个高锑、高铜、高钨代表样品，按照实验步骤进行实验，使用不同用量的盐酸（1.1.9）。不同用量的三氯化钛（1.1.11）实验结果见表15
表15三氯化铁和盐酸用量实验
	样品编号
	盐酸用量（mL）
	三氯化铁溶液用量（mL）

	
	
	3
	5
	7
	9
	备注

	XK-8
	40
	32.57
	32.65
	32.65
	32.59
	盐酸用量为40mL和50mL时，有絮状物析出

	
	50
	32.58
	32.66
	32.74
	32.85
	

	
	60
	32.67
	32.76
	32.88
	32.95
	

	
	70
	32.73
	32.88
	33.00
	33.07
	

	XK-9
	40
	42.73
	42.68
	42.83
	42.87
	盐酸用量为40mL和50mL时，有絮状物析出

	
	50
	42.77
	42.75
	42.80
	42.85
	

	
	60
	42.75
	42.90
	42.93
	42.91
	

	
	70
	42.80
	42.75
	42.93
	42.97
	


从实验结果可以看出，盐酸用量为40mL和50mL时，有絮状物析出，三氯化铁用量＜7mL结果偏低，盐酸用量为60mL和70mL，三氯化铁用量为7mL和9mL时，实验效果较好，综合考虑各方面的因素，本实验选用盐酸用量70mL，三氯化铁用量10mL.
7精密度实验和加标回收实验
7.1对6个锡精矿代表样品按照实验方法进行精密度实验，独立测定11次（硼酸硼砂熔样独立测定5次，锌粉-氢氧化钠熔样独立测定6次），实验结果见下表16

表16 精密度实验
	样品编号
	锡含量%
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	XK-1
	硼酸硼砂：19.95  19.98  19.97  19.86  19.83  

锌粉-氢氧化钠：19.84  19.88  19.91  19.95  19.95  19.88
	19.91
	0.0539
	0.271

	XK-2
	硼酸硼砂：30.68  30.67  30.74  30.69  30.61  

锌粉-氢氧化钠：30.65  30.62   30.61   30.62  30.67  30.69   
	30.66
	0.0412
	0.134

	XK-3
	硼酸硼砂：42.29  42.36  42.31  42.35  42.40 

锌粉-氢氧化钠： 42.36  42.41  42.31  42.39  42.36  42.31 
	42.35
	0.0405
	0.0956

	XK-4
	硼酸硼砂：51.11  50.92  50.94  51.12  51.14  

锌粉-氢氧化钠：51.04  50.90  51.01  51.00  51.16  51.07
	51.04
	0.0911
	0.178

	XK-5
	硼酸硼砂：60.69  60.67  60.84  60.66  60.79 

锌粉-氢氧化钠： 60.55  60.80  60.75  60.75  60.84  60.70 
	60.74
	0.0876
	0.144

	XK-6
	硼酸硼砂：70.69  70.77  70.57  70.67  70.60  

锌粉-氢氧化钠：70.58  70.68  70.70  70.66  70.72  70.71  
	70.67
	0.0616
	0.0872


7.2加标回收实验

选取三个锡精矿代表样品（XK-1,XK-3,XK-6），采用两种熔样方式，（硼酸硼砂熔样独立测定3次，锌粉-氢氧化钠熔样独立测定3次），分别加入不同量的锡，按试验方法进行加标回收试验。结果见表17

表17  加标回收实验
	编号
	样重
g
	样品含锡量（mg）
	加入锡量（mg）
mg
	测得锡量（mg）
mg
	回收锡量（mg）
mg
	回收率(%)
%

	XK-1
	0.2000
	39.82
	20.00
	59.77
	19.95
	99.75

	
	0.2000
	39.82
	20.00
	59.85
	20.03
	100.15

	
	0.2000
	39.82
	40.00
	79.73
	39.91
	99.78

	
	0.2000
	39.82
	40.00
	79.77
	39.95
	99.88

	
	0.2000
	39.82
	60.00
	100.02
	60.20
	100.33

	
	0.2000
	39.82
	60.00
	99.97
	60.15
	100.25

	XK-3
	0.1500
	63.53
	30.00
	93.76
	30.23
	100.77

	
	0.1500
	63.53
	30.00
	93.68
	30.15
	100.50

	
	0.1500
	63.53
	60.00
	123.40
	59.87
	99.78

	
	0.1500
	63.53
	60.00
	123.42
	59.89
	99.82

	
	0.1500
	63.53
	120.00
	183.68
	120.15
	100.13

	
	0.1500
	63.53
	120.00
	183.46
	119.93
	99.94

	XK-6
	0.1000
	70.67
	35.00
	105.57
	34.90
	99.71

	
	0.1000
	70.67
	35.00
	105.76
	35.09
	100.25

	
	0.1000
	70.67
	70.00
	140.62
	69.95
	99.93

	
	0.1000
	70.67
	70.00
	140.77
	70.10
	100.14

	
	0.1000
	70.67
	140.00
	210.82
	140.15
	100.11

	
	0.1000
	70.67
	140.00
	210.55
	139.88
	99.91


从实验结果可以看出：样品加标回收率在99.71%—100.77%之间，满足分析要求。

8 精密度数据处理
8.1各实验室的原始数据

为了确定《锡精矿化学分析方法 第2部分 锡含量的测定 碘酸钾滴定法》中锡含量的重复性和再现性，精密度数据是由11家试验室对6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锡含量在重复性条件下独立测定11次。11家实验室编号见表18。各实验室原始数据见表19-表24.
表18 实验室编号

	实验室编号
	单位名称

	1
	云南锡业股份有限公司锡业分公司

	2
	广西华锡来宾华锡冶炼有限公司

	3
	北矿检测技术股份有限公司

	4
	国标（北京）检验认证有限公司

	5
	防城港市东途矿产检测有限公司

	6
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司

	7
	云南华联锌铟股份有限公司

	8
	云南锡业矿冶检测中心有限公司

	9
	湖南有色金属研究院有限责任公司

	10
	紫金矿业集团股份有限公司

	11
	昆明冶金研究院


表19  1#样品

	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：19.95  19.98  19.97  19.86  19.83  

锌粉-氢氧化钠：19.84  19.88  19.91  19.95  19.95  19.88
	19.91
	0.0539
	0.271

	2
	硼酸硼砂：19.97  19.91  20.06**  19.96  19.90 

锌粉-氢氧化钠：19.88  19.94  19.89  19.91  19.85  19.89
	19.92
	0.0573
	0.288

	3
	硼酸硼砂：19.71 19.88 20.00 19.74 19.95

锌粉-氢氧化钠：19.80 19.92 20.03 19.91 19.82 19.89
	19.88
	0.0530
	0.267

	4
	硼酸硼砂：19.88  19.89  19.82  19.90  19.82  

锌粉-氢氧化钠：19.92  19.89  19.86  19.88  19.85  19.82
	19.87
	0.0350
	0.176

	5
	硼酸硼砂：20.02、19.84、19.88、19.87、20.03

锌粉-氢氧化钠：19.91、20.02、20.00、20.04、20.01、19.97
	19.96
	0.070
	0.349

	6
	硼酸硼砂：19.97  20.02  19.96  19.89  19.90  

锌粉-氢氧化钠：19.87  19.93  20.02  19.98  20.03  20.05*
	19.97
	0.0615
	0.308

	7
	硼酸硼砂：19.82
19.94
19.93
19.78
19.86

锌粉-氢氧化钠：19.96
19.99 19.89 19.83 
19.82 19.79 
	19.87
	0.0917
	0.0046

	8
	硼酸硼砂：19.92  19.88  19.97  19.98  19.90  

锌粉-氢氧化钠：19.94  19.89  19.93  19.94  19.97  19.92
	19.93
	0.0318
	0.160

	9
	硼酸硼砂：19.93 19.91 19.89 19.96 19.90

锌粉-氢氧化钠：19.83 19.85 19.86 19.84 19.80 19.87
	19.88
	0.0470
	0.271

	10
	硼酸硼砂：19.91、19.86、19.84、19.86、19.92  

锌粉-氢氧化钠：19.85、19.82、19.88、19.95、19.82、19.86
	19.87
	0.0419
	0.211

	11
	硼酸硼砂：19.90  19.88  19.97  19.80  19.99 

锌粉-氢氧化钠：19.83  19.85  19.94  19.97  19.96  19.89
	19.91
	0.0636
	0.319


表20  2#样品
	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：30.68  30.67  30.74  30.69  30.61  

锌粉-氢氧化钠：30.65  30.62   30.61   30.62  30.67  30.69   
	30.66
	0.0412
	0.134

	2
	硼酸硼砂：30.72  30.61  30.52  30.64  30.75  

锌粉-氢氧化钠：30.64  30.67   30.61   30.60  30.73  30.72   
	30.66
	0.0701
	0.229

	3
	硼酸硼砂30.88** 30.82 30.71 30.64 30.68

锌粉-氢氧化钠30.65 30.57 30.55 30.63 30.50 30.72
	30.67
	0.0690
	0.225

	4
	硼酸硼砂：30.65  30.60  30.58  30.59  30.62  

锌粉-氢氧化钠：30.65  30.59   30.57   30.56  30.65  30.62   
	30.61
	0.0329
	0.108

	5
	硼酸硼砂：30.68、30.61、30.68、30.50、30.73

锌粉-氢氧化钠：30.79、30.72、30.65、30.79、30.73、30.75
	30.69
	0.082
	0.266

	6
	硼酸硼砂：30.73  30.71  30.69  30.67  30.66 

锌粉-氢氧化钠：30.59  30.67   30.55   30.60  30.65  30.67   
	30.65
	0.0537
	0.175

	7
	硼酸硼砂：30.68
30.71
30.65
30.59
30.62

锌粉-氢氧化钠：30.65 30.76 30.59 30.63 30.68 
30.64 
	30.65
	0.0093
	0.0076

	8
	硼酸硼砂：30.69  30.68  30.72  30.70  30.66  

锌粉-氢氧化钠：30.67  30.69   30.71   30.68  30.69  30.60  
	30.68
	0.0303
	0.0988

	9
	硼酸硼砂：30.58 30.60 30.67 30.50 30.56

锌粉-氢氧化钠：30.44 30.45 30.48 30.50 30.44 30.47
	30.52
	0.0752
	0.246

	10
	硼酸硼砂：30.66、30.61、30.72、30.61、30.69  

锌粉-氢氧化钠：30.70、30.70、30.67、30.69、30.75、30.64   
	30.68
	0.0442
	0.144

	11
	硼酸硼砂：30.77  30.57  30.66  30.68  30.64

锌粉-氢氧化钠：30.60  30.80   30.64   30.68  30.75  30.57   
	30.67
	0.0776
	0.253


表21  3#样品
	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：42.29  42.36  42.31  42.35  42.40 

锌粉-氢氧化钠： 42.36  42.41  42.31  42.39  42.36  42.31 
	42.35
	0.0405
	0.0956

	2
	硼酸硼砂：42.28  42.30  42.27  42.37  42.33

锌粉-氢氧化钠： 42.40  42.32  42.30  42.35  42.29  42.19* *
	42.31
	0.0559
	0.132

	3
	硼酸硼砂42.27 42.37 42.29 42.27 42.36 

锌粉-氢氧化钠42.35 42.16** 42.32 42.29 42.27 42.36
	42.30
	0.0211
	0.0499

	4
	硼酸硼砂：42.25  42.25  42.29  42.28  42.30 

锌粉-氢氧化钠： 42.35  42.32  42.36  42.33  42.25  42.29 
	42.30
	0.0393
	0.0928

	5
	硼酸硼砂：42.50**、42.33、42.31、42.34、42.28

锌粉-氢氧化钠：42.34、42.38、42.44、42.53**、42.34、42.47*
	42.39
	0.080
	0.188

	6
	硼酸硼砂：42.35  42.42  42.31  42.35  42.32

锌粉-氢氧化钠： 42.35  42.38  42.36  42.31  42.38  42.42 
	42.36
	0.0410
	0.097

	7
	硼酸硼砂：42.33
42.31
42.31
42.31
42.26

锌粉-氢氧化钠：42.26 42.28 42.32 42.31 42.33 42.36 
	42.31
	0.0182
	0.0024

	8
	硼酸硼砂：42.32  42.36  42.39  42.38  42.34 

锌粉-氢氧化钠： 42.37  42.35  42.40  42.39  42.33   42.39 
	42.37
	0.0261
	0.0616

	9
	硼酸硼砂：42.39 42.39 42.32 42.40 42.33 

锌粉-氢氧化钠：42.26 42.20* 42.27 42.29 42.25 42.21*
	42.30
	0.0712
	0.168

	10
	硼酸硼砂：42.41、42.31、42.38、42.35、 42.27 

锌粉-氢氧化钠： 42.32、42.40、42.36、42.29、42.33、42.36 
	42.34
	0.0464
	0.109

	11
	硼酸硼砂：42.49**  42.33  42.28  42.30  42.44 

锌粉-氢氧化钠： 42.36  42.31  42.48* * 42.36  42.38  42.33
	42.37
	0.0718
	0.169


表 22  4#样品
	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：51.11  50.92  50.94  51.12  51.14  

锌粉-氢氧化钠：51.04  50.90  51.01  51.00  51.16**  51.07
	51.04
	0.0911
	0.178

	2
	硼酸硼砂：51.10  50.99  51.25* * 51.12  50.97  

锌粉-氢氧化钠：50.97  51.02  50.94  50.99  51.04  51.09
	51.04
	0.0903
	0.177

	3
	硼酸硼砂50.76** 50.91 50.97 50.80 50.74**
锌粉-氢氧化钠50.91 50.83 50.86 50.97 50.80 50.76**
	50.84
	0.0891
	0.175

	4
	硼酸硼砂：51.15  51.20**  51.16**  51.20** 51.18**  

锌粉-氢氧化钠：51.15  51.21**  51.18**  51.10  51.13  51.19
	51.17
	0.0337
	0.0659

	5
	硼酸硼砂：51.08、50.93、51.02、51.11、51.06

锌粉-氢氧化钠：50.94、50.98、51.00、51.03、51.05、50.99
	51.02
	0.053
	0.103

	6
	硼酸硼砂：51.01  50.98 51.04  50.92  50.94  

锌粉-氢氧化钠：51.06  50.99  51.04  50.95  50.93  51.01 
	50.99
	0.0534
	0.105

	7
	硼酸硼砂：50.89 50.92  51.01 50.99 50.97


锌粉-氢氧化钠51.02
 50.95 50.96 51.08 51.06 51.12 
	51.00
	0.0516
	0.0026

	8
	硼酸硼砂：50.96  50.95  50.95  50.96  51.02  

锌粉-氢氧化钠：51.02  50.99  50.93  50.97  51.08  50.93
	50.98
	0.0437
	0.0857

	9
	硼酸硼砂：50.56** 50.64** 50.51** 50.67** 50.60**
锌粉-氢氧化钠：50.39** 50.49** 50.50** 50.53** 50.48** 50.43**
	50.53
	0.0851
	0.168

	10
	硼酸硼砂：51.14、51.03、51.19**、51.10、51.09  

锌粉-氢氧化钠：51.04、50.96、51.16**、51.17**、51.07、51.03
	51.10
	0.0684
	0.134

	11
	硼酸硼砂：50.93  50.88  50.97  51.08  51.13  

锌粉-氢氧化钠：51.06  50.96  51.01  51.03  51.15  51.04
	51.02
	0.0828
	0.162


表23  5#样品
	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：60.69  60.67  60.84  60.66  60.79 

锌粉-氢氧化钠： 60.55  60.80  60.75  60.75  60.84  60.70 
	60.74
	0.0876
	0.144

	2
	硼酸硼砂：60.73  60.64  60.64  60.77  60.74 

锌粉-氢氧化钠： 60.67  60.64  60.61  60.64  60.77  60.83 
	60.70
	0.0725
	0.119

	3
	硼酸硼砂60.67 60.70 60.71 60.65 60.58

锌粉-氢氧化钠60.67 60.58 60.65 60.58 60.63 60.63
	60.64
	0.0098
	0.0162

	4
	硼酸硼砂：60.65  60.63  60.62  60.59  60.62 

锌粉-氢氧化钠： 60.59  60.55  60.57  60.64  60.66  60.65 
	60.62
	0.0359
	0.0592

	5
	硼酸硼砂：60.68、60.66、60.83、60.74、60.74

锌粉-氢氧化钠：60.96**、60.92**、60.66、60.65、60.85、60.80
	60.77
	0.103
	0.170

	6
	硼酸硼砂：60.62  60.66  60.70  60.64  60.68 

锌粉-氢氧化钠： 60.70  60.74  60.66  60.62  60.80  60.64 
	60.68
	0.0547
	0.0902

	7
	硼酸硼砂：60.64
60.52
60.77
60.68 
60.72


锌粉-氢氧化钠：60.76
60.65 
60.67 
60.68 
60.58 
60.71 
	60.67
	0.0158
	0.0030

	8
	硼酸硼砂：60.65  60.69  60.84  60.68  60.65 

锌粉-氢氧化钠： 60.64  60.69  60.78  60.81  60.70  60.83 
	60.72
	0.0726
	0.120

	9
	硼酸硼砂：60.78 60.63 60.66 60.83 60.77

锌粉-氢氧化钠：60.65 60.67 60.54 60.59 60.51* 60.50
	60.65
	0.111
	0.183

	10
	硼酸硼砂：60.89*、60.73、60.71、60.80、60.81 

锌粉-氢氧化钠： 60.83、60.71、60.79、60.74、60.72、60.73 
	60.77
	0.0576
	0.095

	11
	硼酸硼砂：60.71  60.75  60.88  60.68  60.80

锌粉-氢氧化钠： 60.68  60.89*  60.70  60.73  60.90*  60.66
	60.77
	0.0944
	0.155


表24  6#样品
	实验室编号
	质量分数/%(n=11)
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1
	硼酸硼砂：70.69  70.77  70.57  70.67  70.60  

锌粉-氢氧化钠：70.58  70.68  70.70  70.66  70.72  70.71  
	70.67
	0.0616
	0.0872

	2
	硼酸硼砂：70.57  70.72  70.69  70.78  70.61  

锌粉-氢氧化钠：70.60  70.56  70.68  70.71  70.71  70.58  
	70.66
	0.0739
	0.105

	3
	硼酸硼砂70.68 70.70 70.64 70.79 70.61

锌粉-氢氧化钠70.69 70.69 70.65 70.79 70.59 70.59
	70.67
	0.0268
	0.0379

	4
	硼酸硼砂：70.59  70.65  70.62  70.59  70.63  

锌粉-氢氧化钠：70.69  70.62  70.63  70.61  70.58  70.59  
	70.62
	0.0322
	0.0456

	5
	硼酸硼砂： 70.60、70.69、70.66、70.69、70.77

锌粉-氢氧化钠：70.66、70.70、70.66、70.78、70.77、70.59
	70.69
	0.060
	0.084

	6
	硼酸硼砂：70.58  70.66  70.56  70.60  70.61  

锌粉-氢氧化钠：70.58  70.69  70.58  70.62  70.70 70.60 
	70.62
	0.0470
	0.0665

	7
	 硼酸硼砂：70.58
70.69 70.65 70.71
70.72

锌粉-氢氧化钠：70.69 70.64 70.68 70.59 70.75  70.82 **
	70.68
	0.0541
	0.0012

	8
	硼酸硼砂：70.61  70.69  70.61  70.58  70.60  

锌粉-氢氧化钠：70.58  70.71  70.74  70.74  70.70  70.67 
	70.66
	0.0597


	0.0845

	9
	硼酸硼砂：70.63 70.74 70.78 70.65 70.71

锌粉-氢氧化钠：70.46 70.52 70.54 70.58 50.42** 70.45**
	70.59
	0.123
	0.174

	10
	硼酸硼砂：70.70、70.71、70.66、70.84**、70.66  

锌粉-氢氧化钠：70.64、70.68、70.66、70.72、70.69、70.72  
	70.70
	0.0532
	0.075

	11
	硼酸硼砂：70.73  70.77  70.67  70.80  70.79  

锌粉-氢氧化钠：70.68  70.70  70.74  70.69  70.78  70.77  
	70.74
	0.0471
	0.0666


8.2锡元素异常值的判断

对实验室数据采用格拉布斯检验，查表。当n＝11，显著性水平为0.05时的临界值为2.355，显著性水平为0.01时的临界值为2.564.保留岐离值（用*标注），舍弃离群值（用**标注）。
8.3锡元素的柯克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复11次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数。同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的临界值，因此C临界值采用n=6,P=11,此时柯克伦检验5%临界值为0.281，1%临界值为0.332，柯克伦检测结果见表25， 结果无异常值。
柯克伦检验结果（各实验室标准差）
	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	云南锡业股份有限公司锡业分公司
	0.0539
	0.0412
	0.0405
	0.0911
	0.0876
	0.0616

	广西华锡来宾华锡冶炼有限公司
	0.0573
	0.0701
	0.0559
	0.0903
	0.0725
	0.0739

	北矿检测技术股份有限公司
	0.0530
	0.0690
	0.0211
	0.0891
	0.0098
	0.0268

	国标（北京）检验认证有限公司
	0.0350
	0.0329
	0.0393
	0.0337
	0.0359
	0.0322

	防城港市东途矿产检测有限公司
	0.070
	0.0820
	0.080
	0.0530
	0.103
	0.060

	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	0.0615
	0.0537
	0.0410
	0.0534
	0.0547
	0.0470

	云南华联锌铟股份有限公司
	0.0917
	0.0093
	0.0182
	0.0516
	0.0158
	0.0541

	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	0.0318
	0.0303
	0.0261
	0.0437
	0.0726
	0.0597

	湖南有色金属研究院有限责任公司
	0.0470
	0.0752
	0.0712
	0.0851
	0.111
	0.123

	紫金矿业集团股份有限公司
	0.0419
	0.0442
	0.0464
	0.0684
	0.0576
	0.0532

	昆明冶金研究院
	0.0636
	0.0776
	0.0718
	0.0828
	0.0944
	0.0471

	Smax
	0.0917
	0.082
	0.080
	0.0911
	0.111
	0.123

	C
	0.231
	0.183
	0.238
	0.123
	0.116
	0.155


8.4锡元素的实验室间格拉布斯检验
通过对11 家实验室的1#—6#样品的平均数据进行整理，结果见表25，为防止一个实验室内较高的变异来自某个测定结果，对各个实验室内的平均结果进行格拉布斯检验，其中以*标记的实验室其数据为离群值
表25  锡元素
	试样编号

实验室
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#

	1
	X
	19.91
	30.66
	42.35
	51.04
	60.74
	70.67

	
	S
	0.0539
	0.0412
	0.0405
	0.0911
	0.0876
	0.0616

	2
	X
	19.92
	30.66
	42.31
	51.04
	60.70
	70.66

	
	S
	0.0573
	0.0701
	0.0559
	0.0903
	0.0725
	0.0739

	3
	X
	19.88
	30.67
	42.30
	50.85
	60.64
	70.67

	
	S
	0.0530
	0.0690
	0.0211
	0.0386
	0.0098
	0.0268

	4
	X
	19.87
	30.61
	42.30
	51.17*
	60.62
	70.62

	
	S
	0.0350
	0.0329
	0.0393
	0.0337
	0.0359
	0.0322

	5
	X
	19.96
	30.69
	42.39
	51.02
	60.77
	70.69

	
	S
	0.070
	0.082
	0.080
	0.053
	0.103
	0.060

	6
	X
	19.97
	30.65
	42.36
	50.99
	60.68
	70.62

	
	S
	0.0615
	0.0537
	0.0410
	0.0534
	0.0547
	0.0470

	7
	X
	19.87
	30.65
	42.31
	51.00
	60.67
	70.68

	
	S
	0.0917
	0.230
	0.102
	0.132
	0.184
	0.0828

	8
	X
	19.93
	30.68
	42.37
	50.98
	60.72
	70.66

	
	S
	0.0318
	0.0303
	0.0261
	0.0437
	0.0726
	0.0597

	9
	X
	19.88
	30.52
	42.30
	50.53*
	60.65
	70.59

	
	S
	0.0470
	0.0752
	0.0712
	0.0851
	0.111
	0.123

	10
	X
	19.87
	30.68
	42.34
	51.10
	60.77
	70.70

	
	S
	0.0419
	0.0442
	0.0464
	0.0684
	0.0576
	0.0532

	11
	X
	19.91
	30.67
	42.37
	51.02
	60.77
	70.74

	
	S
	0.0636
	0.0776
	0.0718
	0.0828
	0.0944
	0.0471

	平均
	
	19.91
	30.65
	42.34
	50.97
	60.70
	70.66

	
	
	0.0552
	0.0733
	0.0541
	0.0702
	0.0803
	0.0607

	最大数
	19.97
	30.69
	42.39
	51.17
	60.77
	70.74

	最小数
	19.87
	30.52
	42.30
	50.53
	60.64
	70.59

	Gmax
	1.087
	0.546
	0.924
	2.849
	0.872
	1.3180

	Gmin
	0.725
	1.7735
	0.739
	6.268
	0.747
	1.153

	可接受实验数
	11
	11
	11
	9
	11
	11

	当实验室数n=11,显著性水平为0.05时G的临界值为2.355


8.5锡元素的紧密度计算

通过格拉布斯检验，剔除离群值，再进行重复性限和再现性限的计算，结果见表26。
表26
	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	T1
	2408.67
	3708.54
	5122.7
	5049.44
	7345.03
	8550.3

	T2
	47948.0045
	113663.63
	216876.62
	257244.287
	445863.69
	604195.48

	T3
	121
	121
	121
	99
	121
	121

	T4
	1331
	1331
	1331
	1089
	1331
	1331

	T5
	0.3633445
	0.3669757
	0.2822585
	0.3971047
	0.599868
	0.3969

	Sr2
	0.003303
	0.003336
	0.002566
	0.004513
	0.005272
	0.003609

	SL2
	0.001005
	0.001986
	0.0008922
	0.004090
	0.002563
	0.001417

	SR2
	0.004308
	0.005322
	0.003458
	0.008603
	0.007834
	0.005026

	Sr
	00575
	0.0578
	0.0507
	0.0672
	0.0726
	0.0601

	SR
	0.0657
	0.0730
	0.0588
	0.0928
	0.0885
	0.0709

	总平均值
	19.91
	30.65
	42.34
	51.00
	60.70
	70.66

	r
	0.161
	0.162
	0.142
	0.188
	0.203
	0.168

	R
	0.184
	0.204
	0.165
	0.260
	0.248
	0199



3.5标准修订前后对比
本次标准修订的主要内容如下表：

表X  标准修订前后对比表
	方法名称
	修订内容
	修订后优点

	
	
	


标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题

标准预期的经济效益、社会效益和生态效益









中国的锡储量占全球的28%，居第一位，与钨、锑、稀土并称为中国的四大战略资源，属于为数不多的中国可以具有定价能力的战略资源。

本标准的起草修订，有利于促进标准将更具有可操作性、科学性和合理性，有利于促进锡矿产品的交收贸易，统一锡含量的测定方法，作为贸易交收双方约定的检测规范，避免使用不同方法造成误差产生纠纷，为裁定分歧提供解决方案。

与国际、国外同类标准对比情况
本文件为我国首次整合修订
，经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
七、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。
八、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别试强制性国家标准的协调配套情况

本标准属于有色金属标准体系，是GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的一部分，配套《锡精矿》产品标准。本项目符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。
九、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。
十、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
建议本标准为推荐性国家标准。
十一、贯彻标准的要求和措施建议
本标准涉及锡精矿中锡含量的测定，采用碘酸钾滴定法进行滴定。该方法目前在各高校院所、企事业单位均具有较高的市场占有率。建议各大检测机构积极组织本标准的学习与宣贯，并向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。标准使用过程中出现疑问，标准的起草单位有义务进行必要的解释，可通过网络会议、讲座等形式进行标准内容的讲解。建议发布6个月后实施。同时，标准要与时俱进，实施后要定期进行复审，必要时启动修订程序。
十二、废止现行有关标准的建议

本标准实施后，建议废止GB/T 1819.2-2004。
十三、公平竞争审查条例
依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”、“限制或者变相限制商品要素自由流动”、“影响经营者生产经营成本”、“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。
十四、其他应予说明的事项
无。

                                                                编制组

2025.10



补充


直接把所有验证单位的意见和处理情况写到这里就行。


看起来跟草案不一致，是调整了精密度，为何调整 怎么调的也需要编制说明里解释清楚。


需要细化，目前过于简单


？






