锡精矿化学分析方法 第6部分：锑、汞含量的测定 原子荧光光谱法

编制说明 （预审稿）

主编单位:云南锡业矿冶检测中心有限公司 2025年10月

锡精矿化学分析方法 第6部分：锑、汞量的测定 原子荧光光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕52号）要求，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》由云南锡业股份有限公司牵头起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口，项目计划号20255141-T-610，项目计划完成年限2027年2月。

1.2立项目的和意义

锡精矿是锡的冶炼原料，锡是重要的战略资源，广泛应用于机械制造、航空航天、电子信息等领域；锡也是我国的优势和特色资源，作为世界上最大的锡生产国，锡是我国为数不多的具有自主定价权的金属之一；同时，锡也是有色金属资源中紧缺品种，长期以来，我国每年仍需进口大量锡及锡精矿。在锡精矿中，锑既可能是一种有价伴生元素，也可能是一种有害杂质，准确测定其含量是评定锡精矿品级、进行商业定价的重要依据。汞是极具挥发性和毒性的重金属元素，是国际公认的优先控制污染物。测定其含量是为了评估锡精矿的环境与安全风险，确保其在运输、储存和冶炼过程中符合环保和安全标准。

《锡精矿化学分析方法》GB/T 1819是锡精矿的配套分析方法，目前已发布实施的有17部分，包括了水分、锡、铁、铅、砷、锑、铋、锌、三氧化钨、硫、三氧化二铝、氧化镁、氧化钙、铜、氟、银、汞含量测定。《锡精矿化学分析方法》第6部分锑量的测定，方法一采用孔雀绿分光光度法，操作繁琐，灵敏度低，易受共存离子干扰，难以应对复杂基体，而且需用到的甲苯试剂对人体健康和环境危害较大，因此开发一种能快速、准确测定锑、汞含量的方法至关重要。原子荧光光谱法对锑和汞易形成氢化物的元素具有极高的检测灵敏度，特别适用于痕量和超痕量分析，能够满足锡精矿中低含量锑、汞的准确测定要求。而且通过氢化物发生技术，将锑和汞从复杂的基体（锡精矿中含有大量锡、铁、硅、铅等其他元素）中分离出来，极大地消除了基体干扰，保证了分析结果的准确性。同时，原子荧光光谱法对汞和锑的检出限通常可达到ppb级别，远超其他一些常规分析方法的检测能力。本次修订，将原标准《锡精矿化学分析方法》第6部分锑量的测定中方法一，孔雀绿分光光度法，与第17部分汞量的测定合并修订为GB/T1819.6《锑、汞含量的测定 原子荧光光谱法》。

本标准属于整合修订，符合“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划中“持续推进推荐性国家标准优化整合”、《2022年国家标准立项指南》中“一、总体要求：（二）推进标准体系优化：加大修订力度，强化标准复审与标准修订工作的联动，鼓励对现行国家标准进行整合修订”以及2022年全国标准化工作要点中“持续优化存量标准结构，实现标准体系动态维护”的要求。因此需要不断发展和完善锡精矿化学分析方法，建立更适应生产需求、市场期望的标准方法。

1.3主要参加单位和工作成员所做的工作

主编单位云南锡业矿冶检测中心有限公司隶属云南锡业集团（控股）有限责任公司。云锡控股公司是云南省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管的省属重点国有企业，是世界锡生产企业中产业链最长、最完整的企业，国家520户重点企业之一、云南省重点培育的十大企业集团之一，在世界锡行业中排名第一。经过多年发展，云南锡业集团（控股）有限责任公司已发展成拥有40多个全资、控股子公司，成为集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、锡化工、砷化工、锡材深加工、有色金属新材料、机械制造、仓储运输、国际物流、科研设计和产业化开发等为一体的国有特大型有色金属联合企业，成为世界最大的锡生产、加工基地和世界最大的锡化工中心、世界最大的锡材加工中心。

云南锡业矿冶检测中心有限公司，已获得CNAS和CMA认证，经常参与国家标准、行业标准的制修订及分析方法研究工作，起草了《锡化学分析方法》、《锡铅焊料化学分析方法》、《锡精矿化学分析方法》、《二氧化锡化学分析方法》等国家标准。本公司拥有原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、冷原子吸收光谱仪、分光光度计，及专门的仪器操作人员，近年来开展了锡精矿中锑和汞含量的测定-原子荧光光谱法等项目，对国家标准《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑量的测定 孔雀绿分光光度法和第17部分 汞量的测定》的修订，积累了一定的经验，在云锡控股的协调下，由锡业股份为牵头单位申报立项，云南锡业矿冶检测中心有限公司为主要起草单位，与锡业股份共同承担完成标准的制定。

云南锡业矿冶检测中心有限公司在标准编制过程中，根据企业产品实际情况进行样品收集和试验方案研究实施并撰写试验报告，发放试验报告和样品，负责组织验证单位完成验证工作。公司能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求各家单位的修改意见，最终完成标准的编制工作。

柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司等多家公司积极主动参与标准的一验工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，负责标准中主要试验条件以及精密度、准确度的验证和对标准文本的把关。

北矿检测技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、江西铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司积极主动参与标准的二验工作，认真为标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见。

表1主要起草及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 彭巨擘、陈树莲、李英萍、张丽梅、王冲志、王候、汤粉兰、李鹏飞 | 主起草，负责标准的工作指导，协调联系标准编制组成员，负责提出分析标准制订的实验方案、试验报告，负责统一样品的制备与发放，汇总精密度数据，并进行数据处理，在标准完善过程中，调动编制组成员单位收集样品各项数据，组织进行验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本及编制说明，并进行广泛的意见征集，负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿。 |
| 张丕慧、梁柳静、周圣婷、章歆、顾松、陈殿耿、邱蓉蓉、陈继伟、孙启莲、杨再云 | 负责方法的一验工作，对主起草单位试验报告中的条件试验进行验证，并完成回收率、精密度数据。 |
| 梁凤珍、任鹏炜、陈红、曾衍强 | 负责二验，提供精密度数据。 |

1.4主要工作过程

云南锡业矿冶检测中心有限公司在接到标准制定任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1立项阶段

2022年9月，云南锡业股份有限公司作为牵头单位向有色标委提交了《行业标准项目建议书》、《立项报告》、《标准草案》电子版资料。2022年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司参加了有色金属年会，并在会上进行立项申报陈述。2022年11月，云南锡业矿冶检测中心有限公司配合云南锡业股份有限公司对《立项报告》、《标准草案》进行修改，并向有色标委提交纸件及电子版。

根据《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕52号）要求，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑和汞含量的测定 原子荧光光谱法》由云南锡业股份有限公司牵头起草，由全国有色金属标准化技术委员会归口，项目计划号20255141-T-610，项目计划完成年限2027年2月。

1.4.2起草阶段

2023年11月1日，由全国有色金属标准化技术委员会在昆明组织召开，会上对《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑、汞量的测定 原子荧光光谱法》标准任务落实会议，会议确定了该标准制定的起草单位和参与验证单位，明确了提供样品单位以及该标准计划项目的进度安排和分工。一验单位：柳州华锡集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司。二验单位：北矿检测技术股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、长沙矿冶检测技术有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业股份有限公司和中国检验认证集团广西有限公司

2024年5月，标准编制组对锡精矿样品进行收集、摸底和试验工作。2024年12月，通过标准编制组成员的不懈努力，完成此次试验并撰写试验报告，2025年2月初，向标准验证单位发放验证样品和验证报告，其后与验证单位通过微信群、电子邮件、电话等方式沟通验证实验情况。标准验证单位反馈实验数据和验证意见，根据反馈的验证意见和实验数据，对标准文本进行修改，2025年10月形成标准预审稿、意见汇总表及编制说明。

1.4.3征求意见阶段

1.4.3.1预审讨论

2025年11月11日，全国有色金属标准化技术委员会在杭州市召开重金属标准工作会，云南锡业矿冶检测中心有限公司、柳州华锡集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、北矿检测技术股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、长沙矿冶检测技术有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等多家单位的代表参加会议。会议对《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑、汞量的测定 原子荧光光谱法》国家标准编制说明、标准文本的预审稿进行讨论，提出2条修改意见和建议。

1、样品编号为Hg-5#样品，按实验报告推荐的体积进行稀释，测定浓度超出了标准的曲线范围，需要再次进行稀释。（中国检验认证集团广西有限公司）

答复：已采纳，重新进行试验，样品编号为Hg-5#的样品测定浓度确实超出了标准曲线范围，已将原来的定容体积200 mL修改为250 mL。

2、在汞的测定时还原剂增加硼氢化钾，可以选用硼氢化钾也可以选用氯化亚锡做还原剂。（中国检验认证集团广东有限公司）

答复：已采纳，在汞的测定时已添加硼氢化钾做还原剂，并对还原剂硼氢化钾和氯化亚锡二者做了比较，以硼氢化钾作为还原剂，锡精矿中基体锡对汞的测定有明显的干扰，而以氯化亚锡为还原剂，基本可以消除基体锡对汞的干扰，因此实验选择氯化亚锡作为还原剂。

二、编制原则依据及标准主要内容的确定依据

2.1符合性

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性

反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性

通过实验研究，采用高灵敏度、低检出限、选择性好、抗干扰能力强以及较低的操作成本、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对锡精矿中锑、汞的分析测试需求，提高了本文件的可操作性和先进性。

- 2.4标准主要内容的确定依据

三、及主要实验和验证情况分析

- 项目的必要性阐述

- 项目的可行性阐述

- 试验验证分析

本文件是对GB/T 1819.6-2004、GB/T 1819.17-2017版文件的修订与整合。在对《锡精矿化学分析方法第6部分：锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法》的适用性进行确认的基础上，将方法1孔雀绿分光光度法修改为原子荧光光谱法，通过试验确定了测定范围、试样、分析操作步骤、试验数据处理等技术内容；通过锡精矿样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本标准具有操作简单、分析结果准确、分析效率高等优点。

3.1试验部分

3.1.1范围

根据锡精矿实际生产工艺的情况，《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑、汞含量的测定 原子荧光光谱法》，锑测定范围为：0.0050%～0.050%，汞测定范围为：0.00010%～0.10%。

3.1.2方法原理

试料用盐酸、硝酸溶解。在稀盐酸介质中，锑被硼氢化钾还原为气态氢化锑，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量锑的荧光强度，按标准曲线法计算锑的含量。在稀盐酸介质中，离子态的汞，被氯化亚锡还原为原子态汞，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量汞的荧光强度，按标准曲线法计算汞的含量。

3.1.3试样

为保证待测的试样具有代表性，测试结果重复性好，准确度高，需对试样进行加工，样品粒度应不大于0.074 mm。称取试样在105±5 ℃烘箱中干燥1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

3.1.4锑样品溶解方法的选择

锡精矿中主量和杂质元素的测定，其分解方法主要有碱熔法和酸溶法。对于锡精矿中锑的测定，实验比较了过氧化钠碱熔法、盐酸-硝酸水浴加热法、盐酸-硝酸-氟化铵法、硝酸-硫酸法等分解方法对锡精矿标准样品（GBW07231）进行测定，其测定结果如表2所示。结果表明，用15 mL盐酸+5 mL硝酸+0.5 mL氟化铵法分解锡精矿标准样品，样品可溶解完全且测定值与标准值基本一致，因此选用该方法溶解锡精矿样品。

表2 溶样方案的选择

| 方法 | Sb测定结果% |  |  | 分解情况 | Sb标样值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化钠碱熔 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 试样溶解完全，但试液中的锡含量对测定有干扰，结果不稳定 | 0.024 |
| 15 mL盐酸+5 mL硝酸，水浴加热 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 试液底部有沉淀，结果偏低 |  |
| 15 mL盐酸+5 mL硝酸+0.5 mL氟化铵 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 试液底部有少量沉淀，样品结果稳定 |  |
| 10 mL硝酸+5 mL硫酸 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 试液底部有沉淀，结果偏低 |  |

3.1.5测定酸度的选择

3.1.5.1锑测定酸度的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察盐酸体积分数分别为5%，10%，15%，20%时，盐酸酸度对测定结果的影响，结果见表3。结果表明，盐酸酸度为5%时荧光强度偏低，盐酸酸度为10%~20%时荧光强度高且稳定，选择10%盐酸为测定溶液酸度。

表3 盐酸介质的选择

| 盐酸浓度%（V/V） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 227.95 | 220.72 | 220.24 | 225.47 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 437.11 | 433.26 | 430.09 | 431.85 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1241.21 | 1569.32 | 1559.83 | 1560.28 |

3.1.5.2汞测定酸度的选择

选取一定量的汞标准溶液，考察盐酸体积分数为2%，5%，10%，15%，20%时，盐酸酸度对汞荧光强度的影响，结果见表4。从表4实验数据可以看出，盐酸酸度在2%~10%时，荧光强度稳定，选择5%的盐酸酸度为测定溶液酸度。

表4 盐酸介质的选择

| 盐酸浓度%（V/V） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L汞荧光强度 | 1156.49 | 1180.40 | 1181.50 | 1191.26 | 1207.95 |
| 4.00 μg/L汞荧光强度 | 2020.86 | 2053.08 | 2057.59 | 2064.57 | 2068.88 |
| 8.00 μg/L汞荧光强度 | 3964.18 | 3985.76 | 3949.45 | 3946.15 | 3973.73 |

3.1.6锑预还原时间的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察了10~20 ℃加入硫脲-抗坏血酸后分别放置15 min、30 min、60 min、120 min、24 h对锑荧光强度的影响，结果见表5。结果表明，锑的荧光强度在30 min~24 h内较大且可稳定，选择30 min为预还原时间。

表5 锑预还原时间及稳定性

| 预还原时间 | 15 min | 30 min | 60 min | 120 min | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 208.35 | 215.43 | 208.92 | 210.82 | 189.14 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 405.11 | 426.52 | 438.83 | 421.77 | 434.96 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1501.05 | 1609.74 | 1611.98 | 1624.52 | 1628.76 |

3.1.7载流浓度选择

3.1.7.1锑载流浓度选择

选取一定量的锑标准溶液，考察盐酸载液浓度分别为5%，10%，15%，20%时，载液浓度对锑荧光强度的影响，结果见表6。结果表明，10～20%盐酸作载液时锑的荧光强度相对稳定，选择10%盐酸作载液。

表6盐酸载流浓度选择

| 盐酸载流浓度%（V/V） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 228.35 | 230.27 | 235.61 | 231.73 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 436.81 | 446.62 | 440.37 | 448.58 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1451.95 | 1601.82 | 1612.90 | 1626.07 |

3.1.7.2汞载流浓度选择

选取一定量的汞标准溶液，考察盐酸载液浓度分别为2%，5%，10%，15%时，盐酸浓度对汞荧光强度的影响，结果见表7。结果表明，2～15%盐酸作载液时测得汞的荧光强度相对稳定，选择5%盐酸作载液。

表7 盐酸载流浓度的选择

| 盐酸载流浓度%（V/V） | 2 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L汞荧光强度 | 1019.27 | 1040.93 | 1018.75 | 1091.66 |
| 4.00 μg/L汞荧光强度 | 2846.39 | 2853.77 | 2844.56 | 2860.28 |
| 8.00 μg/L汞荧光强度 | 5543.22 | 5576.84 | 5569.48 | 5556.16 |

3.1.8还原剂的选择

3.1.8.1锑还原剂浓度的选择

选取一定量的锑标准溶液，考察硼氢化钾溶液浓度分别为5、10、15、20 g/L时，还原剂浓度对锑荧光强度的影响，结果见表8。结果表明，随着硼氢化钾浓度的增加，锑荧光强度先增加后又降低，15 g/L时荧光强度最高，选择15 g/L硼氢化钾溶液。

表8 硼氢化钾浓度的选择

| 硼氢化钾浓度%（g/L） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L锑荧光强度 | 70.41 | 96.26 | 120.61 | 140.94 |
| 10.00 μg/L锑荧光强度 | 366.35 | 568.80 | 621.70 | 496.23 |
| 40.00 μg/L锑荧光强度 | 1756.53 | 2299.62 | 2440.57 | 1978.45 |

3.1.8.2汞还原剂的对比与选择

目前原子荧光光谱法测定汞的还原剂有两种，即硼氢化钾和氯化亚锡，其中硼氢化钾应用较多。实验了两种还原剂下基体锡对汞的影响。分别以硼氢化钾（15 g/L）和氯化亚锡（200 g/L）作为还原剂，研究了锡（500 μg/mL）对汞（2.00、6.00、10.00 ng/mL）测定的影响。从表9可知，以硼氢化钾作为还原剂，锡精矿中基体锡对汞的测定有明显的干扰，而以氯化亚锡为还原剂，基本可以消除基体锡对汞的干扰，因此实验选择氯化亚锡作为还原剂。

表9 还原剂的对比

| 溶液中汞的含量（ng/mL） | 硼氢化钾为还原剂测得汞量 | 氯化亚锡还原剂测得汞量 |
| --- | --- | --- |
| 2.00 | 4.699 | 1.826 |
| 6.00 | 9.033 | 6.113 |
| 10.00 | 14.018 | 9.122 |

3.1.8.3汞还原剂浓度的选择

取一定量的汞标准溶液，考察氯化亚锡溶液浓度分别为50、100、150、200、300 g/L时，还原剂浓度对汞荧光强度的影响，结果见表10。结果表明，随着氯化亚锡浓度的增加，汞荧光强度先增加，在200 g/L后又逐渐趋于平稳，选择200 g/L氯化亚锡溶液。

表10 氯化亚锡浓度的选择

| 氯化亚锡浓度（g/L） | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 μg/L汞荧光强度 | 2877.84 | 2740.33 | 2681.98 | 2561.95 | 2535.96 |
| 4.00 μg/L汞荧光强度 | 2048.04 | 3132.40 | 3635.96 | 4062.63 | 4328.77 |
| 8.00 μg/L汞荧光强度 | 4931.93 | 6899.60 | 7985.41 | 8766.35 | 8910.79 |
| 10.00 μg/L汞荧光强度 | 5839.28 | 8924.79 | 9960.18 | 11440.11 | 11595.40 |

3.1.9共存元素干扰实验

锡精矿中主要存在的元素有Sn、Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、As、Fe等元素。现行的YS/T 339-2011《锡精矿》产品标准规定主元素及其余各杂质元素最高含量分别为：Sn（≥40.00%）、As（≤2.50%））、Sb（≤0.90%）、Bi（≤1.20%）、Zn（≤1.60%）、Cu（≤1.60%）、Fe（≤16.00%）。由于锡精矿中锡多以二氧化锡的形式存在，难溶于酸。称取0.1 g样品，采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定代表样品经盐酸-硝酸-氟化铵分解后，溶液中锡元素的含量，结果见表11。结果表明，锡精矿样品中只有极少量的锡溶解出来，其最高含量不超过0.5 mg，因此锑干扰实验中锡元素含量按最高0.5 mg加入。

表11 锡溶出量测定结果

| 样品编号 | Sb-1# | Sb-2# | Sb-3# | Sb-4# | GBW07231 | Hg-1# | Hg-2# | Hg-3# | Hg-4# | Hg-5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡含量/mg | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.30 | 0.27 |

3.1.10单元素干扰

3.1.10.1锑单元素干扰

锑样品称样量为0.1 g，且后期测定试液最少分取倍数为10倍，故本方法元素干扰实验中各杂质元素的加入量为：Sn（0.05 mg）、Bi（0.3 mg）、Zn（0.3 mg）、Cu（0.5 mg）、Pb（1.0 mg）、As（0.5 mg）、Fe（2.0 mg）。

取一定量的锑标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素，考察共存元素的干扰情况，结果见表12。结果表明，加入的Cu、Sn、Fe、Pb、As、Bi、Zn等干扰元素对锑的测定基本没有干扰。

表12 锑单元素干扰

| 加入量mg | Sb荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 10.00 μg/L | 40.00 μg/L |
| 0.00 | 242.38 | 450.17 | 1580.77 |
| Cu：0.5 | 247.61 | 458.61 | 1594.50 |
| Sn：0.05 | 240.42 | 455.91 | 1591.55 |
| Fe：4.0 | 250.18 | 452.30 | 1582.08 |
| Pb：4.0 | 243.54 | 444.06 | 1589.64 |
| As：0.5 | 245.22 | 466.01 | 1594.06 |
| Bi：0.3 | 246.74 | 463.05 | 1606.09 |
| Zn：0.3 | 250.12 | 455.17 | 1586.18 |

3.1.10.2汞单元素干扰

取一定量的汞标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素，考察共存元素的干扰情况，结果见表13。结果表明，加入的Sb、Cu、Sn、Fe、Pb、As、Bi、Zn等干扰元素对汞的测定基本没有干扰。

表13 汞单元素干扰

| 加入量mg | Hg荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 4.00 μg/L | 8.00 μg/L |
| 0.00 | 998.19 | 2159.30 | 4250.16 |
| Sb：1.0 | 975.16 | 2130.45 | 4273.37 |
| Cu：2.0 | 984.99 | 2188.35 | 4264.71 |
| Sn：5.0 | 992.13 | 2090.27 | 4283.10 |
| Fe：16.0 | 972.42 | 2133.94 | 4267.54 |
| Pb：4.0 | 978.67 | 2126.80 | 4243.11 |
| As：2.5 | 982.83 | 2182.55 | 4273.08 |
| Bi：2.0 | 979.05 | 2130.95 | 4252.79 |
| Zn：2.0 | 991.34 | 2186.06 | 4297.15 |

3.1.11混合元素干扰

取一定量的锑标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素（以 mg计）：Sn（0.05）、Pb（4.0）、Cu（0.5）、Fe（4.0）、Bi（0.3）、As（0.5）、Zn（0.3），考察共存元素对锑测定的影响，结果见表14。结果表明，同时加入Sn、Cu、Fe、Pb、As、Bi、Zn等干扰元素对锑的测定基本没有干扰。

取一定量的汞标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素（以 mg计）：Sn（4.0）、Pb（4.0）、Cu（2.0）、Fe（16.0）、Bi（2.0）、As（2.5）、Zn（2.0）、Sb（1.0），考察共存元素的混合干扰情况，结果见表15。从表中可得知，同时加入的Sn、Pb、Cu、Fe、Bi、As、Zn、Sb等干扰元素对汞的测定没有干扰。

表14 Sb混合元素干扰

| 杂质元素加入量mg | Sb荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 10.00 μg/L | 40.00 μg/L |
| 0.00 | 246.01 | 416.19 | 1453.05 |
| Sn：0.05、Pb：4.0、Cu：0.5、Fe：4.0、Bi：0.3、As：0.5、Zn：0.3 | 254.78 | 407.67 | 1441.91 |

表15 Hg混合元素干扰

| 杂质元素加入量mg | Hg荧光强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 μg/L | 4.00 μg/L | 8.00 μg/L |
| 0.00 | 246.01 | 416.19 | 1453.05 |
| Sn：4.0、Pb：4.0、Cu：2.0、Fe：16.0、Bi：2.0、As：2.5、Zn：2.0、Sb：1.0 | 254.78 | 407.67 | 1441.91 |

3.1.12方法比对

3.1.12.1锑方法比对

实验对比了本方法和原国标GB/T 1819.6-2004孔雀绿分光光度法测定结果见表16。结果表明，本方法和孔雀绿分光光度法测定结果基本一致。

表16 锑方法对比

| 样品编号 | 本法测定结果% | 孔雀绿分光光度法测定结果% |
| --- | --- | --- |
| Sb-1# | 0.0057 | 0.0058 |
| Sb-2# | 0.0048 | 0.0052 |
| Sb-3# | 0.018 | 0.021 |
| Sb-4# | 0.042 | 0.044 |
| GBW07231 | 0.022 | 0.024 |

3.1.12.2汞方法比对

实验对比了本方法和冷原子吸收光谱法，测定结果见表17。结果表明，本方法和冷原子吸收光谱法测定结果基本一致。

表17 汞方法比对

| 样品编号 | 本方法测定结果% | 冷原子吸收法测定结果% |
| --- | --- | --- |
| Hg-1# | 0.00018 | 0.00017 |
| Hg-2# | 0.00048 | 0.00052 |
| Hg-3# | 0.0049 | 0.0046 |
| Hg-4# | 0.051 | 0.048 |
| Hg-5# | 0.102 | 0.099 |

3.1.13加标回收率试验

称取代表试样0.10 g置于150 mL烧杯中，随同试样做空白试验，并加入不同量锑和汞标准溶液。按试验方法和仪器工作条件进行原子荧光光谱法测定，锑样品加标回收率在97.8～103.9%之间，汞样品加标回收率在91.5～108.0%之间，结果见表18。

表18 样品加标回收试验

| 加入元素 | 样品编号 | 加入量µg | 测得总量µg | 样品含量µg | 回收量µg | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | Sb-1# | 5.00 | 10.34 | 5.30 | 5.04 | 100.8 |
|  | Sb-2# | 10.00 | 14.79 | 4.60 | 10.19 | 101.9 |
|  | Sb-3# | 20.00 | 38.67 | 19.10 | 19.57 | 97.8 |
|  | Sb-4# | 40.00 | 82.05 | 40.48 | 41.57 | 103.9 |
| Hg | Hg-1# | 0.20 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 105.0 |
|  | Hg-2# | 0.50 | 1.07 | 0.53 | 0.54 | 108.0 |
|  | Hg-3# | 4.00 | 8.55 | 4.89 | 3.66 | 91.5 |
|  | Hg-4# | 50.00 | 103.60 | 50.07 | 53.53 | 107.1 |

3.1.14精密度试验

精密度试验由13个实验室，按照拟定的方法，对6个锑代表样和5个汞代表样分别进行了11次测定。

表19 提供精密度数据的实验室

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 |
| 2 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |
| 4 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 5 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |
| 6 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 7 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 8 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 9 | 长沙矿冶检测技术有限责任公司 |
| 10 | 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 11 | 江西铜业股份有限公司 |
| 12 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
| 13 | 国标（北京）检验认证有限公司 |

表20 Sb精密度试验原始数据

|  | 次数n | wSb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb-1# | Sb-2# | Sb-合成1# | Sb-3# | Sb-4# | Sb-合成2# |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 1 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0098 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.049 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0110 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0098 | 0.019 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0100 | 0.020 | 0.039 | 0.048 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.049 |
|  | 8 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.049 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0098 | 0.021 | 0.037 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.018 | 0.040 | 0.050 |
|  | 11 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0099 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 1 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0096 | 0.018 | 0.041 | 0.047 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0045 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 6 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0100 | 0.018 | 0.041 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0053 | 0.0044 | 0.0099 | 0.019 | 0.041 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0097 | 0.019 | 0.040 | 0.049 |
|  | 9 | 0.0058 | 0.0046 | 0.0094 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0110 | 0.018 | 0.042 | 0.047 |
|  | 11 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0095 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 1 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0100 | 0.017 | 0.037 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0098 | 0.017 | 0.037 | 0.052 |
|  | 3 | 0.0059 | 0.0044 | 0.0110 | 0.018 | 0.037 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0059 | 0.0044 | 0.0097 | 0.015** | 0.037 | 0.049 |
|  | 5 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0100 | 0.018 | 0.037 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0099 | 0.016 | 0.038 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0059 | 0.0045 | 0.0120 | 0.019 | 0.037 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0098 | 0.016 | 0.038 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0097 | 0.017 | 0.038 | 0.048 |
|  | 10 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0100 | 0.017 | 0.039 | 0.047 |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0099 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
|  | 3 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0100 | 0.021 | 0.037 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0098 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.049 |
|  | 6 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0100 | 0.020 | 0.040 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0099 | 0.021 | 0.038 | 0.048 |
|  | 8 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0110 | 0.020 | 0.041 | 0.047 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0098 | 0.020 | 0.040 | 0.047 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.021 | 0.039 | 0.047 |
|  | 11 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0100 | 0.019 | 0.040 | 0.048 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 1 | 0.00563 | 0.0050 | 0.0101 | 0.018 | 0.043 | 0.051 |
|  | 2 | 0.00544 | 0.0050 | 0.0102 | 0.019 | 0.044 | 0.053 |
|  | 3 | 0.00587 | 0.0051 | 0.0103 | 0.018 | 0.043 | 0.053 |
|  | 4 | 0.00524 | 0.0051 | 0.0104 | 0.017 | 0.041 | 0.052 |
|  | 5 | 0.00591 | 0.0050 | 0.0105 | 0.018 | 0.041 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0062* | 0.0051 | 0.0101 | 0.017 | 0.043 | 0.050 |
|  | 7 | 0.00572 | 0.0050 | 0.0102 | 0.018 | 0.044 | 0.050 |
|  | 8 | 0.00580 | 0.0050 | 0.0103 | 0.018 | 0.041 | 0.054* |
|  | 9 | 0.00569 | 0.0053 | 0.0104 | 0.019 | 0.041 | 0.054* |
|  | 10 | 0.00548 | 0.0051 | 0.0100 | 0.019 | 0.045 | 0.053 |
|  | 11 | 0.00551 | 0.0052 | 0.0102 | 0.018 | 0.047* | 0.054* |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0104 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0055 | 0.0050 | 0.0098 | 0.018 | 0.040 | 0.046 |
|  | 3 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0102 | 0.019 | 0.041 | 0.046 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0097 | 0.018 | 0.043 | 0.049 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0100 | 0.017 | 0.042 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0102 | 0.017 | 0.042 | 0.047 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.039 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 9 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0096 | 0.018 | 0.042 | 0.049 |
|  | 10 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0102 | 0.019 | 0.042 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0101 | 0.018 | 0.042 | 0.048 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0096 | 0.019 | 0.039 | 0.049 |
|  | 2 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.048 |
|  | 3 | 0.0057 | 0.0051 | 0.0103 | 0.018 | 0.037 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0098 | 0.017 | 0.039 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0101 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0095 | 0.019 | 0.041 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0107 | 0.018 | 0.038 | 0.047 |
|  | 8 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0104 | 0.020 | 0.040 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0097 | 0.018 | 0.039 | 0.047 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0098 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0053 | 0.0048 | 0.0099 | 0.017 | 0.038 | 0.049 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0100 | 0.020 | 0.042 | 0.045 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0100 | 0.022 | 0.043 | 0.046 |
|  | 3 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0110 | 0.022 | 0.042 | 0.047 |
|  | 4 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0110 | 0.020 | 0.043 | 0.045 |
|  | 5 | 0.0055 | 0.0050 | 0.0100 | 0.021 | 0.045 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0100 | 0.023* | 0.045 | 0.045 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0110 | 0.020 | 0.040 | 0.048 |
|  | 8 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0100 | 0.020 | 0.044 | 0.046 |
|  | 9 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0110 | 0.022 | 0.046 | 0.050 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0110 | 0.023* | 0.042 | 0.046 |
|  | 11 | 0.0057 | 0.0049 | 0.0100 | 0.023* | 0.046 | 0.047 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 1 | 0.0051 | 0.0044 | 0.0097 | 0.019 | 0.041 | 0.046 |
|  | 2 | 0.0054 | 0.0043 | 0.0096 | 0.018 | 0.039 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0099 | 0.021 | 0.040 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0100 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0110 | 0.018 | 0.037 | 0.047 |
|  | 6 | 0.0050 | 0.0043 | 0.0097 | 0.019 | 0.039 | 0.048 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0046 | 0.0099 | 0.021 | 0.042 | 0.046 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0098 | 0.020 | 0.039 | 0.047 |
|  | 9 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0097 | 0.019 | 0.038 | 0.048 |
|  | 10 | 0.0058 | 0.0043 | 0.0098 | 0.018 | 0.039 | 0.048 |
|  | 11 | 0.0054 | 0.0042* | 0.0096 | 0.020 | 0.041 | 0.050 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 1 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0110 | 0.018 | 0.042 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0110 | 0.019 | 0.038 | 0.050 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0110 | 0.020 | 0.040 | 0.050 |
|  | 4 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0120* | 0.018 | 0.040 | 0.051 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0100 | 0.019 | 0.040 | 0.050 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0047 | 0.0120* | 0.020 | 0.039 | 0.050 |
|  | 7 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.051 |
|  | 8 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0110 | 0.020 | 0.038 | 0.051 |
|  | 9 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0110 | 0.021 | 0.037 | 0.051 |
|  | 10 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0120* | 0.018 | 0.040 | 0.050 |
|  | 11 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0100 | 0.0190 | 0.041 | 0.050 |
| 江西铜业股份有限公司 | 1 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0099 | 0.0170 | 0.0390 | 0.0490 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0510 |
|  | 3 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0100 | 0.0190 | 0.0390 | 0.0500 |
|  | 4 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0098 | 0.0180 | 0.0410 | 0.0500 |
|  | 5 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0510 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0480 |
|  | 7 | 0.0057 | 0.0048 | 0.0098 | 0.0190 | 0.0410 | 0.0500 |
|  | 8 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0110 | 0.0170 | 0.0390 | 0.0510 |
|  | 9 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0099 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0500 |
|  | 10 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0410 | 0.0480 |
|  | 11 | 0.0056 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0180 | 0.0380 | 0.0480 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 1 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0100 | 0.020 | 0.040 | 0.050 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0099 | 0.023* | 0.041 | 0.051 |
|  | 3 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0099 | 0.022 | 0.042 | 0.051 |
|  | 6 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0120* | 0.024** | 0.043 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0100 | 0.020 | 0.045 | 0.050 |
|  | 8 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0120* | 0.019 | 0.044 | 0.050 |
|  | 9 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0110 | 0.024** | 0.042 | 0.051 |
|  | 10 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0099 | 0.019 | 0.042 | 0.049 |
|  | 11 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0110 | 0.021 | 0.041 | 0.050 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0100 | 0.021 | 0.041 | 0.048 |
|  | 2 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0098 | 0.019 | 0.039 | 0.047 |
|  | 3 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0099 | 0.020 | 0.039 | 0.049 |
|  | 4 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0110 | 0.018 | 0.041 | 0.050 |
|  | 5 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0099 | 0.018 | 0.040 | 0.048 |
|  | 6 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0099 | 0.020 | 0.038 | 0.049 |
|  | 7 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0099 | 0.021 | 0.038 | 0.049 |
|  | 8 | 0.0056 | 0.0050 | 0.0098 | 0.019 | 0.042 | 0.049 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |

注：“*”为歧离值，“**”为离群值。

表21 Hg精密度试验原始数据

|  | 次数n | WHg/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.048 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0046 | 0.048 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0048 | 0.052 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0050 | 0.050 | 0.106 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00055 | 0.0050 | 0.049 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0047 | 0.049 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0046 | 0.050 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0046 | 0.051 | 0.102 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 1 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0047 | 0.051 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00020* | 0.00049 | 0.0047 | 0.050 | 0.100 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0049 | 0.048 | 0.100 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.00049 | 0.0048 | 0.050 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.053 | 0.108 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00049 | 0.0047 | 0.051 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0055* | 0.048 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0050 | 0.052 | 0.106 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0050 | 0.051 | 0.105 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0047 | 0.051 | 0.105 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 1 | 0.00016 | 0.00047 | 0.0046 | 0.050 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.00046 | 0.0046 | 0.046 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0045 | 0.047 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.00045 | 0.0044 | 0.048 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.046 | 0.097 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0046 | 0.050 | 0.099 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.047 | 0.103 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0044 | 0.048 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.00046 | 0.0045 | 0.049 | 0.104 |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.050 | 0.098 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.048 | 0.098 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0048 | 0.047 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.00051 | 0.0045 | 0.049 | 0.099 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.099 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.00049 | 0.0049 | 0.049 | 0.099 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.099 |
|  | 9 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0045 | 0.048 | 0.100 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0045 | 0.050 | 0.101 |
|  | 11 | 0.00015 | 0.00050 | 0.0045 | 0.048 | 0.099 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 1 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.103 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0051 | 0.050 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0050 | 0.048 | 0.104 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0050 | 0.049 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00054 | 0.0051 | 0.051 | 0.104 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0052 | 0.051 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0053 | 0.051 | 0.102 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.00055 | 0.0054* | 0.052 | 0.107 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0054* | 0.050 | 0.101 |
|  | 10 | 0.00019 | 0.00054 | 0.0054* | 0.051 | 0.104 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00053 | 0.0051 | 0.050 | 0.102 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 1 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0047 | 0.046 | 0.096 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0047 | 0.048 | 0.099 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.098 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00046 | 0.0046 | 0.050 | 0.098 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00050 | 0.0048 | 0.047 | 0.102 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0051 | 0.049 | 0.100 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0045 | 0.047 | 0.098 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00050 | 0.0046 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.00050 | 0.0047 | 0.049 | 0.097 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0047 | 0.048 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0046 | 0.051 | 0.101 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.047 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0051 | 0.049 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00049 | 0.0047 | 0.051 | 0.099 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.052 | 0.103 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0051 | 0.051 | 0.102 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0047 | 0.050 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.100 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0049 | 0.047 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0048 | 0.051 | 0.099 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00042* | 0.0050 | 0.044* | 0.103 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.00043* | 0.0050 | 0.047 | 0.099 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00046 | 0.0044 | 0.048 | 0.103 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0048 | 0.049 | 0.106 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0047 | 0.047 | 0.097 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0051 | 0.047 | 0.103 |
|  | 7 | 0.00019 | 0.00047 | 0.0048 | 0.050 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.00044* | 0.0051 | 0.048 | 0.098 |
|  | 9 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.045* | 0.103 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.00047 | 0.0048 | 0.046 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00015 | 0.00046 | 0.0044 | 0.047 | 0.107 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 1 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0049 | 0.048 | 0.103 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00046 | 0.0047 | 0.049 | 0.107 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0048 | 0.049 | 0.101 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.00049 | 0.0047 | 0.050 | 0.107 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0049 | 0.049 | 0.105 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.00048 | 0.0051 | 0.049 | 0.104 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0048 | 0.048 | 0.103 |
|  | 9 | 0.00016 | 0.00050 | 0.0047 | 0.051 | 0.101 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.00051 | 0.0048 | 0.050 | 0.104 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00048 | 0.0049 | 0.052 | 0.105 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.00048 | 0.0048 | 0.048 | 0.102 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00047 | 0.0046 | 0.048 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0048 | 0.052 | 0.101 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0049 | 0.052 | 0.101 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0050 | 0.050 | 0.106 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00055 | 0.0050 | 0.049 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.00052 | 0.0047 | 0.049 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0046 | 0.050 | 0.102 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.051 | 0.103 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0046 | 0.051 | 0.102 |
| 江西铜业股份有限公司 | 1 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0046 | 0.0480 | 0.1020 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0480 | 0.1050 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0046 | 0.0490 | 0.1020 |
|  | 4 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0047 | 0.0500 | 0.1010 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0510 | 0.1020 |
|  | 6 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0490 | 0.1040 |
|  | 7 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0050 | 0.0490 | 0.1010 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0049 | 0.0480 | 0.1020 |
|  | 9 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0490 | 0.1010 |
|  | 10 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0500 | 0.1030 |
|  | 11 | 0.00020 | 0.00050 | 0.0048 | 0.0480 | 0.1020 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 1 | 0.00016 | 0.00053 | 0.0052 | 0.053 | 0.098 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0049 | 0.051 | 0.098 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.00051 | 0.0051 | 0.051 | 0.102 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0046 | 0.048 | 0.105 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.00052 | 0.0053 | 0.052 | 0.099 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.00047 | 0.0050 | 0.049 | 0.100 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.053 | 0.108 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.00055 | 0.0049 | 0.047 | 0.105 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.00048 | 0.0050 | 0.051 | 0.097 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0052 | 0.052 | 0.102 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0049 | 0.054* | 0.104 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0046 | 0.053 | 0.105 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.00055 | 0.0048 | 0.052 | 0.103 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.00052 | 0.0049 | 0.049 | 0.101 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.00051 | 0.0051 | 0.051 | 0.104 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.00051 | 0.0050 | 0.050 | 0.103 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.00053 | 0.0047 | 0.048 | 0.102 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.00054 | 0.0047 | 0.051 | 0.100 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.052 | 0.107 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |

注：“*”为歧离值，“**”为离群值。

3.1.15异常值判定

按照GB/T 6379.2-2004，对实验室数据采用格拉布斯检验，查表。锑、汞精密度原始数据，实验室数p=13时，G临界值：上1%点，2.699；上5%点，2.462。格拉布斯检验后，按照曼德尔h、k值进行统计。实验室数p=13时，显著性水平为1%，h临界值为2.27；显著性水平为5%，h临界值为1.84。实验室数p=13、重复测定次数n=11时，显著性水平为1%时，k临界值为1.52；显著性水平为5%，k临界值为1.35。以“*”标注为歧离值，以“**”标注为离群值，保留歧离值，舍弃离群值。本实验共有13家实验室参与方法验证，大多数实验室提供的样品平行测试数量为11次，数据统计结果如表20、表21所示。因此，依据统计学规律删除掉离群值后，剩余数据数量仍具备统计学意义。

3.1.16柯克伦检验

按照GB/T 6379.2-2004，重复测量次数n=11，实验室数p=13时，1%临界值0.291；5%临界值0.243。根据柯克伦检验结果，删除数据离群值，保留歧离值，锑、汞柯克伦检验统计结果如表22和表23所示。

表22 锑柯克伦检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.000210 | 0.000133 | 0.000346 | 0.001191 | 0.001502 | 0.000982 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.000251 | 0.000216 | 0.000613 | 0.000405 | 0.000647 | 0.001489 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.000088 | 0.000057 | 0.000739 | 0.000972 | 0.000707 | 0.001506 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.000133 | 0.000119 | 0.000341 | 0.000831 | 0.001348 | 0.001104 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.000264 | 0.000096 | 0.000151 | 0.000600 | 0.001951 | 0.001560 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.000179 | 0.000149 | 0.000256 | 0.000874 | 0.001128 | 0.001489 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.000156 | 0.000121 | 0.000366 | 0.001027 | 0.001183 | 0.001401 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.000149 | 0.000151 | 0.000522 | 0.001293 | 0.001916 | 0.002023 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.000245 | 0.000221 | 0.000392 | 0.001168 | 0.001618 | 0.001401 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.000210 | 0.000133 | 0.000701 | 0.001120 | 0.001502 | 0.000505 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.000223 | 0.000206 | 0.000442 | 0.000751 | 0.001214 | 0.001206 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.000191 | 0.000217 | 0.000834 | 0.001323 | 0.001483 | 0.000789 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.000177 | 0.000141 | 0.000399 | 0.001195 | 0.001488 | 0.000916 |
| Smax | 0.000264 | 0.000221 | 0.000834 | 0.001323 | 0.001951 | 0.002023 |
| C | 0.139 | 0.150 | 0.208 | 0.130 | 0.147 | 0.182 |

表23 汞柯克伦检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.0000063 | 0.0000241 | 0.0001567 | 0.0014460 | 0.0022563 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.0000093 | 0.0000188 | 0.0002370 | 0.0015667 | 0.0028026 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.0000085 | 0.0000082 | 0.0001563 | 0.0014491 | 0.0026667 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.0000087 | 0.0000063 | 0.0001779 | 0.0009045 | 0.0010090 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.0000097 | 0.0000169 | 0.0001778 | 0.0012597 | 0.0018091 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.0000090 | 0.0000194 | 0.0001662 | 0.0014334 | 0.0020000 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0000063 | 0.0000192 | 0.0001362 | 0.0016949 | 0.0021448 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.0000145 | 0.0000246 | 0.0002508 | 0.0017003 | 0.0031392 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.0000114 | 0.0000164 | 0.0001375 | 0.0012863 | 0.0020226 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.0000063 | 0.0000241 | 0.0001567 | 0.0014460 | 0.0022563 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.0000083 | 0.0000092 | 0.0001265 | 0.0010000 | 0.0012721 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.0000142 | 0.0000289 | 0.0002023 | 0.0021909 | 0.0035573 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0000064 | 0.0000185 | 0.0001669 | 0.0016690 | 0.0022321 |
| Smax | 0.0000145 | 0.0000289 | 0.0002508 | 0.0021909 | 0.0035573 |
| C | 0.177 | 0.133 | 0.182 | 0.164 | 0.178 |

3.1.17实验室间格拉布斯检验

按照GB/T 6379.2-2004，实验室数p=13时，G临界值：上1%点，2.699；上5%点，2.462。

表24 锑（原子荧光）实验室间格拉布斯检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.005500 | 0.004782 | 0.009982 | 0.019273 | 0.039636 | 0.048818 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.005509 | 0.004664 | 0.010100 | 0.018182 | 0.041273 | 0.048727 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.005810 | 0.004490 | 0.010190 | 0.017222 | 0.037500 | 0.049600 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.005382 | 0.004927 | 0.010000 | 0.020091 | 0.039273 | 0.048273 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.005681 | 0.005081 | 0.010245 | 0.018000 | 0.042827 | 0.052155 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.005373 | 0.004927 | 0.009982 | 0.018182 | 0.041455 | 0.048273 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.005427 | 0.004855 | 0.009973 | 0.018364 | 0.039000 | 0.048818 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.005373 | 0.004855 | 0.010455 | 0.021455 | 0.043455 | 0.046909 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.005373 | 0.004509 | 0.009882 | 0.019182 | 0.039727 | 0.047818 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.005500 | 0.004782 | 0.011091 | 0.019364 | 0.039636 | 0.050364 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.005582 | 0.004736 | 0.010118 | 0.018182 | 0.039455 | 0.049636 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.005436 | 0.004609 | 0.010609 | 0.020667 | 0.042000 | 0.049955 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.005450 | 0.004850 | 0.010025 | 0.019500 | 0.039750 | 0.048625 |
| Max | 0.005810 | 0.005081 | 0.011091 | 0.021455 | 0.043455 | 0.052155 |
| Min | 0.005373 | 0.004490 | 0.009882 | 0.017222 | 0.037500 | 0.046909 |
| Gmax | 2.408 | 1.791 | 2.632 | 2.018 | 1.818 | 2.355 |
| Gmin | 0.903 | 1.661 | 0.956 | 1.535 | 1.707 | 1.656 |

表25 汞（原子荧光）实验室间格拉布斯检验结果

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 0.0001700 | 0.0005127 | 0.0047636 | 0.0499091 | 0.1030909 |
| 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 0.0001845 | 0.0005026 | 0.0048727 | 0.0503636 | 0.1043636 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 0.0001750 | 0.0004670 | 0.0046000 | 0.0479000 | 0.1010000 |
| 昆明冶金研究院有限公司 | 0.0001582 | 0.0005000 | 0.0046818 | 0.0487273 | 0.0992727 |
| 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 0.0001771 | 0.0005287 | 0.0051700 | 0.0505455 | 0.1034545 |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 0.0001773 | 0.0004882 | 0.0047182 | 0.0483636 | 0.0990000 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 0.0001700 | 0.0004955 | 0.0048636 | 0.0494545 | 0.1020000 |
| 中国检验认证集团广西有限公司 | 0.0001691 | 0.0004636 | 0.0047909 | 0.0470909 | 0.1023636 |
| 长沙矿冶检测技术有限责任公司 | 0.0001709 | 0.0004891 | 0.0048091 | 0.0496364 | 0.1039091 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 | 0.0001700 | 0.0005127 | 0.0047636 | 0.0499091 | 0.1030909 |
| 江西铜业股份有限公司 | 0.0001709 | 0.0005064 | 0.0048000 | 0.0490000 | 0.1022727 |
| 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 0.0001727 | 0.0005082 | 0.0049909 | 0.0510000 | 0.1016364 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0001713 | 0.0005200 | 0.0048250 | 0.0507500 | 0.1031250 |
| Max | 0.0001845 | 0.0005287 | 0.0051700 | 0.0510000 | 0.1043636 |
| Min | 0.0001582 | 0.0004636 | 0.0046000 | 0.0470909 | 0.0990000 |
| Gmax | 2.071 | 1.530 | 2.470 | 1.337 | 1.321 |
| Gmin | 2.308 | 1.888 | 1.544 | 2.002 | 1.951 |

3.1.18重复性和再现性

分别对锑、汞原始数据进行格拉布斯检验，曼德尔检验、实验室间格拉布斯检验，保留歧离值，舍弃离群值。计算最终数据的重复性和再现性，统计结果见表26和表27所示。

表26 锑重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.76319 | 0.66369 | 1.41890 | 2.59000 | 5.61810 | 6.82220 |
| T2 | 0.004193 | 0.003173 | 0.014499 | 0.049499 | 0.227439 | 0.335062 |
| T3 | 139 | 139 | 139 | 136 | 139 | 139 |
| T4 | 1495 | 1495 | 1495 | 1436 | 1495 | 1495 |
| T5 | 0.00000492 | 0.00000320 | 0.00003244 | 0.00012461 | 0.00025188 | 0.00022028 |
| Sr2 | 0.00000004 | 0.00000003 | 0.00000026 | 0.00000101 | 0.00000200 | 0.00000175 |
| SL2 | 0.00000001 | 0.00000003 | 0.00000009 | 0.00000130 | 0.00000267 | 0.00000159 |
| SR2 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000035 | 0.00000231 | 0.00000467 | 0.00000334 |
| Sr | 0.0001976 | 0.0001594 | 0.0005074 | 0.0010065 | 0.0014139 | 0.0013222 |
| SR | 0.0002292 | 0.0002290 | 0.0005912 | 0.0015196 | 0.0021616 | 0.0018270 |
| 总平均值 | 0.0055 | 0.0048 | 0.010 | 0.019 | 0.040 | 0.049 |
| r | 0.0006 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| R | 0.0006 | 0.0006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.005 |

表27 汞重复性和再现性

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.023918 | 0.069415 | 0.670050 | 6.869000 | 14.204000 |
| T2 | 0.000004 | 0.000035 | 0.003233 | 0.339621 | 1.451816 |
| T3 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| T4 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| T5 | 0.00000001163 | 0.00000004684 | 0.00000394095 | 0.00028154000 | 0.00069032955 |
| Sr2 | 0.00000000009 | 0.00000000037 | 0.00000003103 | 0.00000221685 | 0.00000543567 |
| SL2 | 0.00000000003 | 0.00000000032 | 0.00000001761 | 0.00000116195 | 0.00000226922 |
| SR2 | 0.00000000012 | 0.00000000069 | 0.00000004864 | 0.00000337880 | 0.00000770488 |
| Sr | 0.00000956942 | 0.00001920488 | 0.00017615637 | 0.00148890913 | 0.00233145142 |
| SR | 0.00001099729 | 0.00002631385 | 0.00022054349 | 0.00183815006 | 0.00277576703 |
| 总平均值 | 0.00017 | 0.00050 | 0.0048 | 0.049 | 0.102 |
| r | 0.00003 | 0.00005 | 0.0005 | 0.004 | 0.007 |
| R | 0.00003 | 0.00007 | 0.0006 | 0.005 | 0.008 |

3.1.19结论

试验结果表明：采用原子荧光光谱法测定锡精矿中的锑、汞含量，准确度高、精密度好，适用于锡精矿中Sb：0.0050 %～0.050 %，Hg：0.00010 %～0.10 %含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

3.5标准修订前后对比

本次标准修订的主要内容如下表：

表X  标准修订前后对比表

| 方法名称 | 修订内容 | 修订后优点 |
| --- | --- | --- |

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益、社会效益和生态效益

4.1先进性、创新性

采用原子荧光光谱法作为锡精矿中汞和锑含量测定的国家标准，方法准确高效、绿色环保、不仅解决了锡精矿中锡、锑相互干扰的难题，更满足了国际贸易和环保法规对锑、汞元素监控的苛刻要求，对保障锡精矿贸易公平、促进资源综合利用和环境保护具有重要意义。

4.2经济效益、社会效益和生态效益

经济效益方面，该标准的整合修订有助于规范锡精矿的生产、贸易、加工、存储和运输，对提升我国锡精矿产品在国际市场上的竞争力具有重要意义。同时，新标准有助于企业优化生产计划、提高冶炼效率，降低成本。该方法分析速度快，通量高，使得单位样本的人工和时间成本下降，提升了检测实验室的盈利能力与服务能力。

社会效益方面，该标准的整合修订保障了公共环境与人类健康安全。通过该标准进行严格监控，可以对企业形成倒逼机制，促使他们采取有效的除尘、防护措施，保护一线工人的身体健康。一个先进标准的推广，会带动整个行业的相关实验室升级设备、培训人员、规范操作，从而整体提升行业的技术水平和质量管理水平。该标准为国家制定和修订锡精矿产品质量标准、有害元素限量标准等法规提供了坚实的技术依据和执法工具，推动了行业的规范化和标准化发展。

生态效益方面，该标准的整合修订践行了“源头预防”的环保理念。与传统的孔雀绿分光光度法测定锑含量相比，取代了甲苯等有毒有害试剂的使用，降低了分析过程本身对环境的影响，体现了“绿色分析化学”的原则。

- 与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

经查，国外无相同类型的国际标准。

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准属于有色金属标准体系，是GB/T 1819《锡精矿化学分析方法》的一部分，配套《锡精矿》产品标准。本项目与有关的现行法律、法规和强制性国家标准相协调、没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中未发生重大的分歧意见

- 涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

- 实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。建议发布6个月后实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向锡精矿研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

本标准实施之日起，GB/T 1819.6-2004、GB/T 1819.17-2017废止。

## 十二、公平竞争审查条例

依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”、“限制或者变相限制商品要素自由流动”、“影响经营者生产经营成本”、“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。

十三、其他应当说明的事项。

无。

编制组

2025年10月