中华人民共和国工业和信息化部发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

金属扩口试验机校准规范

（预审稿）

Calibration Specification for

Metal Expansion Machines

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

金属扩口试验机校准规范

Calibration Specification for Metal Expansion Machines

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：东北轻合金有限责任公司

参加起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

4.1夹持装置的同轴度	（2）

4.2横梁移动速度示值误差	（2）

4.3 顶芯锥度偏差	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 测量标准及其它设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1校准项目	（2）

6.2 校准方法	（3）

7 校准结果表达	（5）

8 复校时间间隔	（6）

附录A金属扩口试验机校准记录参考格式	（7）

附录B 金属扩口试验机校准记录参考格式校准证书内页参考格式	（8）

附录C金属扩口试验机横梁移动速度示值相对误差的测量不确定度评定示例	（9）

# 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 242 《金属管 扩口试验方法》的技术内容。

本规范为首次发布。

金属扩口试验机校准规范

# 1 范围

本规范适用于外径不超过150mm（有色金属管外径不超过100mm）、管壁厚度不超过10mm的金属扩口试验机（以下简称扩口试验机）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 242 金属管 扩口试验方法

JJG 475 电子式万能试验机检定规程

JJG 139 拉力、压力和万能试验机检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

金属扩口试验机是用于评估金属管材径向扩张塑性变形能力的专用设备。通过在设定的横梁移动速度下，将固定角度的圆锥形顶芯轴向压入试样端口，使管径发生塑性变形。确定材料在扩口过程中的抗开裂性能及极限变形率。根据驱动方式主要分成两类：液压式扩口试验机和电子式扩口试验机。其主要结构包括工作台、下夹持装置、主机框架、圆锥形顶芯、上夹持装置、横梁、加载系统及测控系统等。扩口试验机结构示意图如图1所示。

图1 金属扩口试验机结构示意图

1—工作台；2—下夹持装置；3—主机框架；4 —圆锥形顶芯；5—上夹持装置；6 —横梁；7 —加载系统；8—测控系统

# 4 计量特性

# 4.1夹持装置的同轴度

# 夹持装置的同轴度不超过ϕ2mm。

4.2 横梁移动速度示值误差

横梁移动速度示值误差见表1。

表1横梁移动速度示值误差

| 试验机级别 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 横梁移动速度相对误差/% | ±1 | ±2 |

## 4.3 顶芯锥度偏差

## 顶芯锥度偏差不大于1°。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

扩口试验机应在（10～35）℃室温，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。

## 5.2测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

## 表2测量标准及其他设备

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | MPE：±0.2mm | 校准扩口试验机夹持装置的同轴度1 |
| 2 | 指示表2 | 分度值0.01mm | 测量扩口试验机的横梁移动位移，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 3 | 钢直尺 | MPE：±0.2mm | 测量扩口试验机的横梁移动位移，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 4 | 秒表 | 分辨力为0.01s | 测量扩口试验机的横梁移动时间，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 5 | 万能角度尺 | 测量范围：0°～320°，分度值2′ | 校准顶芯锥度偏差 |
| 注1：当扩口试验机下方配有夹持装置时，需要校准同轴度，没有配备不需要校准同轴度。 注2：使用指示表需配磁力表座,或选择满足技术要求的其它测量标准。 |  |  |  |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

校准项目包括夹持装置的同轴度、横梁移动速度示值误差和顶芯锥度偏差。

## 6.2 校准方法

## 6.2.1 夹持装置的同轴度

6.2.1.1 同轴度校准使用检验试样,检验试样为圆柱形，其外径应不超过100mm，高度需满足能稳固夹持于下夹持装置上，且避免变形；试样一端横截面的中心点应需做明显标记。

6.2.1.2 将对应规格的圆锥形顶芯安装固定于上夹持装置，确认圆柱形检验试样稳固夹持于下夹持装置中心位置后，缓慢移动扩口试验机横梁，使顶芯锥尖轻触试样上表面，按照图2所示测量方式，使用钢直尺分别测量顶芯锥尖至试样两侧母线的最大距离Lmax与最小距离Lmin，每组参数重复测量3次并记录数据。计算3次测量所得Lmax的算术平均值Lmax、Lmin的算术平均值Lmin，，算术平均值Lmax与算术平均值Lmin之差为夹持装置的同轴度示值误差，计算方法见公式（1）。

图2 夹持装置的同轴度校准示意图

1—检验试样与顶芯接触的横截面；2—检验试样横截面中心点；3—顶芯锥尖与试样的接触点；

4 —最小测量距离Lmin；5—最大测量距离Lmax；

e=Lmax  －Lmin                            （1）

式中：

e  ——夹持装置同轴度，mm；

——3次测得较大距离值Lmax的算术平均值，mm；

——3次测得较小距离值Lmin的算术平均值，mm；

## 6.2.2 横梁移动速度示值误差

6.2.2.1 横梁的在工作行程内移动时应平稳，立柱和固定横梁的安装应牢固、无松动。

6.2.2.2 在横梁移动速度范围内,选取速度的最高值、最低值和中间值3个点进行校准(低于0.05mm/min的速度可不进行校准)。校准时，依据速度值大小，分别选用千分表、百分表或钢直尺，配合秒表测量横梁的移动位移与对应时间，据此计算速度示值误差。

6.2.2.3 当选择千分表或百分表作为测量标准时，将磁性表座座体工作面吸附在被校扩口试验机立柱侧面的适当位置，千分表或百分表表径插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮固定，使千分表或百分表主尺与试验机的上横梁表面轻轻接触，表具应与接触面保持垂直，然后旋转螺纹副，使主尺刻度线与零位调整螺丝对齐。

6.2.2.4 当选择钢直尺作为测量标准时，应将钢直尺竖直固定于立柱上，并靠近横梁，确保钢直尺零位与横梁初始位置对齐。

6.2.2.5 选取被校准扩口试验机相应的横梁移动速度校准点，启动扩口试验机使横梁移动，在横梁开始下降的同时启动秒表计时，以试验机的指示装置为准，计时1min后停止横梁移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及位移示值di。6.2.2.6 横梁移动速度的计算见公式（2）

（2）

式中：

——横梁移动速度实测值，mm/min；

di——横梁移动的位移，mm；

ti——横梁在该移动位移下的时间，min。

6.2.2.7 每个速度校准点重复测量3次，取其算术平均值作为该速度校准点的实测值，计算横梁移动速度相对误差，见公式（3）。

（3）

式中：

ω——横梁移动速度相对误差，%；

——横梁移动速度的标称值，mm/min；

——横梁移动速度实测值，mm/min。

6.2.3 顶芯锥度偏差

6.2.3.1 对扩口试验机配套使用的所有顶芯进行校准。

6.2.3.2 将顶芯从试验机上取下，放置在工作台上，使用万能角度尺校准顶芯锥度。

6.2.3.3 校准前，松开万能角度尺卡块上的螺钉和制动头上的螺帽。移动万能角度尺的直尺和主尺，使两者测量面紧密贴合，确保目视无间隙。拧紧螺钉和螺帽，固定万能角度尺的直尺、角尺和主尺。检查万能角度尺的游标尺的零刻线是否与主尺上的零刻线重合，尾刻线是否与主尺29°刻线重合；若不重合，松开制动螺帽，微调万能角度尺的游标尺位置直至重合。

6.2.3.4 将顶芯被测面置于万能角度尺的基尺与直尺测量面之间，松开制动螺帽，移动主尺进行粗调；转动扇形板背面的微动装置进行细调，确保被测面与基尺、直尺测量面平行且紧密贴合，目视无间隙，拧紧制动螺帽；取下万能角度尺并读数，重复测量3次，取其算术平均值作为该顶芯准度的实测值。

6.2.3.5 顶芯锥度的示值误差计算方法见公式（4）。

（4）

式中：

Δα——顶芯锥度示值误差；

a  ——顶芯锥度标称值；

——顶芯锥度实测值。

# 7 校准结果表达

经校准的扩口试验机出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A

# 金属扩口试验机校准记录参考格式

证书编号：                             校准日期：

委托单位：                             校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  | 有效期 |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 夹持装置的同轴度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较大距离值Lmax（mm） |  | 算术平均值 Lmax（mm） |  |  |  | 较小距离值 Lmin、（mm） |  |  |  | 算术平均值 Lmin、（mm） |  |  |  |  | 同轴度e（mm） |  |  |  |
| 扩展不确定度U，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 横梁移动速度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值v（mm/min） | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm/min） |  | 示值误差ω（%） |
|  | d1（mm） |  |  | t1（min） |  | d2（mm） |  | t2（min） |  |  | d3（mm） |  |  | t3（min） |  |  |  |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 顶芯锥度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值α |  |  | 测量值αi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值a | 锥度偏差 Δα |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U，k=2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 金属扩口试验机校准证书内页参考格式

证书编号:

| # 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 夹持装置的同轴度 |  |  |  |  |
| 较大距离值Lmax（mm） | 算术平均值 Lmax（mm） | 较小距离值 Lmin、（mm） | 算术平均值 Lmin、（mm） | 同轴度e（mm） |
| 扩展不确定度U，k=2： |  |  |  |  |
| 2 横梁移动速度 |  |  |  |  |
| 标称值v（mm/min） |  | 实测值（mm/min） | 示值误差ω（%） |  |
| 扩展不确定度Urel，k=2： |  |  |  |  |
| 3 顶芯锥度偏差 |  |  |  |  |
| 标称值α |  | 实测值a | 锥度偏差Δα |  |
| 扩展不确定度U，k=2： |  |  |  |  |

# 附录C

# 金属扩口试验机横梁移动速度示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 测量标准

百分表：测量范围（0～30）mm，分度值0.01mm；秒表：分辨力0.01S

C.1.3 被校对象

金属扩口试验机：1.0级,WDW-100,横梁移动速度示值相对误差。

C.1.4 校准方法

使用百分表对试验机位移进行测量，同时启动秒表测量时间，可得到相对应的位移示值和时间。

C.2 测量模型

测量模型见公式C.1。

（C.1）

式中：

ω——横梁移动速度示值误差，%；

——横梁移动速度的标称值， mm/min；

——横梁移动速度3次测量平均值，mm/min。

（C.2）

式中：

——横梁移动速度实测值，mm/min；

di——横梁移动的位移，mm；

ti——横梁在该移动位移下的时间，min。

不确定度传播率

- =＋＋

灵敏系数为：

（C.3）

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

- 测量重复性引入的不确定度分量u1；

- 由百分表引入的标准不确定度分量u2；

- 由秒表引入的标准不确定度分量u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

C.4.1.1用百分表和秒表在试验机速度为10mm/min的档位上连续测量位移10次，得到测量数据见表C.1 和C.2，根据表C.1和表C.2计算得出速度重复性测量数据，见表C.3。

表C.1 位移重复性测量数据

| 位移示值 | 测量值（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9.994 | 9.996 | 9.995 | 9.995 | 9.994 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 9.995 | 9.994 | 9.996 | 9.994 | 9.996 |

表C.2 时间重复性测量数据

| 时间示值 | 测量值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1min0.14s | 1min0.14s | 1min0.15s | 1min0.14s | 1min0.16s |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1min0.16s | 1min0.14s | 1min0.17s | 1min0.17s | 1min0.15s |

表C.3 速度重复性测量数据

| 速度示值 | 测量值（mm/min） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9.971 | 9.973 | 9.970 | 9.972 | 9.967 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 9.968 | 9.971 | 9.968 | 9.966 | 9.971 |
| 平均值(mm/min) | 9.96964 |  |  |  |  |

其标准偏差s为：

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由位移测量重复性引入的不确定度分量u11为：

C.4.2 由百分表最大允许误差引起的标准不确定度u2的评定

根据百分表量程及分度值可得知最大允许误差为±0.035mm，区间半宽a=r/2=0.035mm，满足均匀分布，取，则由引入的不确定度分量u2为：

C.4.3 由秒表最大允许误差引起的标准不确定度u3的评定

分辨力为0.01S可得知最大允许误差为±0.07s，区间半宽a=r/2=0.07s，满足均匀分布，取，则由引入的不确定度分量u3为：

C.5 合成标准不确定度计算

合成不确定度计算公式为：

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

故本次横梁移动速度示值相对误差的相对扩展不确定度为：

—————————