[在此处键入]
JJF ××××—××××

[image: image1.png]



中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范
                                     JJF（有色金属）XXXX—20XX

[image: image65.emf]
铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用

落砂试验机校准规范
（送审稿）

Calibration Specification for Shot Blasting Testing Machines for Anodic Oxide Film of Aluminum Alloy and Organic Polymer Film
20XX-XX-XX发布                                20XX-XX-XX实施        
中华人民共和国工业和信息化部  发 布




归 口 单 位：中国有色金属工业协会
主要起草单位：广东省科学院工业分析检测中心
参加起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司

              广州计量检测技术研究院

              国标(北京)检验认证有限公司

              西安汉唐分析检测有限公司

              天津艾隆科技开发有限公司

              广船国际有限公司

              东北轻合金有限责任公司

              广东坚美铝型材厂(集团)有限公司

              广东广铝铝型材有限公司

              广东伟业铝厂集团有限公司

              有色金属技术经济研究院有限责任公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目   录

II

）
引   言
（
1

）
1 范围
（
1

）
2 引用文件
（
1

）
3 概述
（
4 计量特性
（2）

5 校准条件
（3）

5.1 环境条件
（3）

5.2 测量标准
（3）

6 校准项目和校准方法
（3）

6.1 校准项目
（3）

6.2 校准方法
（3）

7 校准结果表达
（5）

8 复校时间间隔
（6）

附录A 校准原始记录参考格式
（7）

附录B 校准证书内页参考格式
（9）

附录C 导管长度偏差测量结果不确定度评定示例
（10）



引   言
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 12967.1-2020《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第1部分：耐磨性的测定》和YS/T 1186-2017《铝表面阳极氧化膜与有机聚合物膜耐磨性能测试用落砂试验仪》的技术内容。

本规范为首次发布。

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准规范
1 范围
本规范适用于铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机的校准。
2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 2480 普通磨料 碳化硅

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3 概述

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机（以下简称落砂试验机）用于铝表面的阳极氧化膜、阳极氧化电泳涂漆复合膜以及有机聚合物喷涂膜的耐磨性能测试。

落砂试验机的工作原理是通过选用规定的磨料，在规定的高度自由下落冲刷试样表面，直至磨穿膜层，以落砂时间和下落磨料质量或体积来评定膜层的耐磨性能。

根据适用的测试膜层种类和磨料类型，落砂试验机可分为A型和B型，其结构示意图如图1、图2所示。

[image: image66.emf]
图 1 A型落砂试验机结构示意图
1—基准面；2—支架底座；3—支架支撑杆；4—导管；5—开关；6—二级漏斗；

7—一级漏斗；8—磨料流速调节器；9—试样固定架；10—收料箱
[image: image2.png]



图 2 B型落砂试验机结构示意图

1—进料箱；2—支架支撑杆；3—导管；4—开关；5—漏斗；6—真空系统；

7—试样固定架；8—支架底座；9—收料箱；10—基准面
落砂试验机类型及其适用的测试膜层种类和磨料类型见表1。

表 1落砂试验机类型及其适用的测试膜层种类
	落砂试验机类型
	适用的测试膜层种类
	适用的磨料类型删除

	A型
	阳极氧化膜、阳极氧化电泳涂漆复合膜
	碳化硅

	B型
	有机聚合物喷涂膜
	标准砂


4 计量特性

计量特性见表2。
表 2落砂试验机计量特性
	校准项目
	标称值
	最大允许误差（MPE）

	导管内径偏差
	A型
	20.0 mm
	±0.5 mm

	
	B型
	19.0 mm
	

	导管长度偏差
	A型
	970 mm
	±1 mm

	
	B型
	914 mm
	

	试样固定架倾角偏差
	A型
	45.0°
	±1°

	
	B型
	
	

	导管垂直度偏差
	A型
	/
	0.1 mm/m


	
	B型
	
	

	磨料流量偏差
	A型
	320 g/min
	±10 g/min

	
	B型
	0.118 L/s
	±0.007 L/s


5 校准条件

5.1 环境条件

a）环境温度：（10～35）℃；

b）相对湿度：≤ 80 %；

c）避风环境且周围无振动介质；

d）地基水平度：≤ 0.2/1000。
5.2 测量标准
测量标准及技术要求见表3。

表 3测量标准及技术要求

	测量标准
	技术要求

	内径千分尺
	MPE：±0.01 mm

	钢直尺
	MPE：±0.2 mm

	数显倾角仪
	MPE：±0.2°

	框式水平仪
	 0 级，精度 0.02 mm/m

	电子天平
	量程5000g，精度0.1g

	秒表
	精度1/10s

	注：校准时可选用以上测量标准，也可以选用符合技术要求的其它测量装置。


6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

校准项目包括导管内径偏差、导管长度偏差、试样固定架倾角偏差、导管垂直度偏差、磨料流量偏差。
6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查
落砂试验机外观应无破损、锈蚀，标识清晰，各部件安装稳固，无松动。
6.2.2 导管内径偏差
清洁导管内壁，确保无残留磨料。使用内径千分尺在导管下端出料口位置测量内径，重复测量3次，测量位置沿导管圆周均匀分布，按公式（1）计算导管内径偏差。


[image: image3.wmf]s

n

i

i

n

f

f

f

-

=

D

å

=

1

                            （1）

式中：


[image: image4.wmf]f

D

——导管内径偏差，mm；


[image: image5.wmf]i

f

——导管内径第
[image: image6.wmf]i

次测量结果，mm；


[image: image7.wmf]s

f

——导管内径标称值，mm；

[image: image8.wmf]n

——测量次数，
[image: image9.wmf]3

=

n

。
6.2.3 导管长度偏差

将钢直尺零刻度线与导管端头对齐，测量导管总长度，重复测量3次，按公式（2）计算导管长度偏差。

[image: image10.wmf]s

n

i

i

L

n

L

L

-

=

D

å

=

1

                           （2）

式中：


[image: image11.wmf]L

D

——导管长度偏差，mm；


[image: image12.wmf]i

L

——导管长度第
[image: image13.wmf]i

次测量结果，mm；


[image: image14.wmf]s

L

——导管长度标称值，mm；

[image: image15.wmf]n

——测量次数，
[image: image16.wmf]3

=

n

。
6.2.4 试样固定架倾角偏差

将数显倾角仪贴合试样固定架表面，测量试样固定架与基准面的实际夹角。重复测量3次，按公式（3）计算试样固定架倾角偏差。


[image: image17.wmf]s

n

i

i

n

q

q

q

-

=

D

å

=

1

                           （3）

式中：


[image: image18.wmf]q

D

——试样固定架倾角偏差，°；


[image: image19.wmf]i

q

——试样固定架倾角第
[image: image20.wmf]i

次测量结果，°；


[image: image21.wmf]s

q

——试样固定架倾角标称值，°；

[image: image22.wmf]n

——测量次数，
[image: image23.wmf]3

=

n

。

6.2.5 导管垂直度偏差
沿导管圆周方向选取 3 个均匀分布的测量截面，用框式水平仪贴合导管外圆，在每个截面的上下两端各测1次垂直度，以全部测量值中的最大值作为校准结果。

6.2.6 磨料流量偏差（A型）
在一级漏斗中装入符合GB/T 2480规定的碳化硅，打开开关的同时启动秒表计时，待磨料流出5 min～10 min后，关闭开关，记录磨料流出的时间t，称量流出的磨料质量m，按公式（4）计算磨料流量偏差，小数点后保留两位数字。


[image: image24.wmf]s

m

f

t

m

f

-

=

D

/

                            （4）

式中：


[image: image25.wmf]m

f

D

——磨料流量偏差，g/min；


[image: image26.wmf]m

——流出的磨料质量，g；


[image: image27.wmf]t

——磨料流出的时间，min；


[image: image28.wmf]s

f

——磨料流量标称值，g/min。

6.2.7 磨料流量偏差（B型）
在一级漏斗中装入2L符合GB/T 17671规定的标准砂，打开开关的同时启动秒表计时，待2L磨料流出后，记录磨料流出的时间t，按公式（5）计算磨料流量偏差，小数点后保留三位数字。


[image: image29.wmf]s

v

f

t

f

-

=

D

/

2

                             （5）

式中：


[image: image30.wmf]v

f

D

——磨料流量偏差，L/s；


[image: image31.wmf]t

——磨料流出的时间，s；


[image: image32.wmf]s

f

——磨料流量标称值，L/s。
7 校准结果表达
经校准的试验机出具校准证书， 校准证书至少应包括以下信息：
标题：“校准证书”；

实验室名称和地址；

进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

客户的名称和地址；

被校对象的描述和明确标识；

 进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；
校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

本次校准所用的测量标准的溯源性及有效性说明；

校准环境的描述；

校准结果及其测量不确定度的说明
对校准规范的偏离的说明；

校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A

校准原始记录参考格式

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准原始记录
委托方                                              校准日期                  

原始记录编号                            证书编号                              
仪器名称                      型号规格                仪器编号                

制造厂                        校准地点                                          

环境温度            ℃        相对湿度            %     其他                    

依据                                     其他                                 

	主要测量标准
	名称
	型号规格
	精度等级
	编号
	有效期至

	
	
	
	
	
	    年   月   日

	
	
	
	
	
	    年   月   日

	
	
	
	
	
	    年   月   日

	
	
	
	
	
	    年   月   日

	
	
	
	
	
	    年   月   日

	
	
	
	
	
	    年   月   日


外观：                                                                                   

	校准项目
	技术要求
	测量值
	平均值
	偏差
	扩展不确

定度

（k=2）

	
	标称值
	MPE
	1
	2
	3
	
	
	

	导管内径偏差

mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	导管长度偏差

mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样固定架倾角偏差

°
	
	
	
	
	
	
	
	


	校准项目
	技术要求（MPE）
	测量值
	最大值
	扩展不确

定度

（k=2）

	导管垂直度偏差

mm/m
	
	上-1
	上-2
	上-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	下-1
	下-2
	下-3
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	校准项目
	技术要求
	流出的磨料质量

g
	磨料流出的时间

(min

(s
	磨料流量

(g/min

(L/s
	偏差

(g/min

(L/s
	扩展不确

定度

（k=2）

	
	标称值
	MPE
	
	
	
	
	

	磨料流量偏差

(A型 (B型
	
	
	
	
	
	
	


附录B

校准证书内页参考格式

证书编号××××××—××××

校准结果

	校准项目
	技术要求
	校准结果
	扩展不确

定度

（k=2）

	
	标称值
	MPE
	
	

	导管内径偏差

mm
	
	
	
	

	导管长度偏差

mm
	
	
	
	

	试样固定架倾角偏差

°
	
	
	
	

	导管垂直度偏差

mm/m
	
	
	
	

	磨料流量偏差（A型）
g/min
	
	
	
	

	磨料流量偏差（B型）
L/s
	
	
	
	


附录C

导管长度偏差测量结果不确定度评定示例
C.1 概述

C.1.1 校准依据
本规范。

C.1.2 校准设备
铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机，型号为A型。

C.1.3 测量标准

钢直尺，分辨力为0.1 mm，最大允许误差为±0.2 mm。

C.1.4 校准方法

本规范6.2.3。

C.2 测量模型
测量模型见公式（C.1）。

[image: image33.wmf]s

n

i

i

L

n

L

L

-

=

D

å

=

1

                          （C.1）

式中：


[image: image34.wmf]L

D

——导管长度偏差，mm；


[image: image35.wmf]i

L

——导管长度第
[image: image36.wmf]i

次测量结果，mm；


[image: image37.wmf]s

L

——导管长度标称值，mm；

[image: image38.wmf]n

——测量次数，
[image: image39.wmf]3

=

n

。
C.3 不确定度来源分析

导管长度偏差测量结果不确定度来源有：
导管长度测量重复性引入的标准不确定度
[image: image40.wmf]1

u

；

钢直尺分辨力引入的标准不确定度
[image: image41.wmf]2

u

；
钢直尺测量误差引入的标准不确定度
[image: image42.wmf]3

u

。
C.4 导管长度偏差测量结果不确定度评定

C.4.1 导管长度测量重复性引入的标准不确定度
[image: image43.wmf]1

u


在相同条件下，用同一钢直尺对导管长度重复测量10次，测量结果见表C.1。

表 C.1导管长度重复测量数据
	测量序号
[image: image44.wmf]i


	测量值
[image: image45.wmf]i

L


mm
	平均值
[image: image46.wmf]L


mm
	标准偏差
[image: image47.wmf])

(

i

L

s


mm

	1
	970.1 
	970.3
	0.12

	2
	970.3 
	
	

	3
	970.2 
	
	

	4
	970.4 
	
	

	5
	970.4 
	
	

	6
	970.4 
	
	

	7
	970.1 
	
	

	8
	970.3 
	
	

	9
	970.3 
	
	

	10
	970.2 
	
	


根据表C.1的数据，得到导管长度重复性测量试验标准偏差为0.12 mm。每次校准对导管长度进行3次测量，故测量重复性引入的标准不确定度为


[image: image48.wmf]mm

 

070

.

0

3

mm

 

12

.

0

)

(

1

=

=

=

n

L

s

u

i


C.4.2 钢直尺分辨力引入的标准不确定度
[image: image49.wmf]2

u


钢直尺的分辨力为
[image: image50.wmf]mm

 

0.1

=

d

，区间半宽
[image: image51.wmf]mm

 

05

.

0

=

a

，服从均匀分布，取
[image: image52.wmf]3

=

k

，则钢直尺分辨力引入的标准不确定度为


[image: image53.wmf]mm

 

029

.

0

3

mm

 

05

.

0

2

=

=

=

k

a

u


重复性和分辨力引入的不确定度取较大者，
[image: image54.wmf]1

2

u

u

<

，故
[image: image55.wmf]2

u

忽略不计。
C.4.3 钢直尺测量误差引入的标准不确定度
[image: image56.wmf]3

u


钢直尺的最大允许误差
[image: image57.wmf]MPE

为±0.2 mm，区间半宽
[image: image58.wmf]mm

 

2

.

0

=

a

，服从均匀分布，取
[image: image59.wmf]3

=

k

，则钢直尺测量误差引入的标准不确定度为


[image: image60.wmf]mm

 

12

.

0

3

mm

 

2

.

0

3

=

=

=

k

a

u


C.4.4 合成标准不确定度
[image: image61.wmf]c

u


由各分量的标准不确定度，可以计算得合成不确定度


[image: image62.wmf]mm

 

14

.

0

mm

 

12

.

0

070

.

0

2

2

2

3

2

1

=

+

=

+

=

u

u

u

c


C.4.5 扩展不确定度

取包含因子
[image: image63.wmf]2

=

k

，其扩展不确定度为

 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT 
[image: image64.wmf]mm

 

28

.

0

mm

 

14

.

0

2

=

´

=

×

=

c

u

k

U



铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用落砂试验机校准规范


Calibration Specification for Shot Blasting Testing Machines for Anodic Oxide Film of Aluminum Alloy and Organic Polymer Film





JJF（有色金属） xxxx—20xx









_1234567905.unknown

_1234567921.unknown

_1234567929.unknown

_1234567937.unknown

_1234567941.unknown

_1234567945.unknown

_1234567947.unknown

_1234567949.unknown

_1234567950.unknown

_1234567951.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

