JJF（有色金属）XXX—XXXX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

中国人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

气体吸附法比表面积分析仪仪校准规范

（审定稿）

Calibration Specification for Gas adsorption specific

surface area analyzer

气体吸附法比表面积分析仪校准规范

Calibration Specification for Gas adsorption specific surface area analyzer

JJF（有色金属）XXX-XXXX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

参加起草单位：贝士德仪器科技(北京)有限公司

安东帕（上海）商贸有限公司

包头稀土研究院

微纳埃仪器技术（北京）有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

国标（北京）检验认证有限公司

国仪量子技术(合肥)股份有限公司

衢州华友钴新材料有限公司

湖北万润新能源科技股份有限公司

广州职业技术大学

北京精微高博仪器有限公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目 录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

4.1 示值相对误差	（2）

4.2 示值重复性相对误差	（1）

5 校准条件	（1）

5.1 环境条件	（1）

5.2 测量标准及其他设备	（1）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7 校准结果表达	（4）

8 复校时间间隔	（4）

附录A 标准	（5）

附录B 气体吸附法比表面积分析仪校准记录参考格式	（6）

附录C 气体吸附法比表面积分析仪校准证书内页参考格式	（7）

附录D 气体吸附法比表面积分析仪示值误差测量不确定度评定示例	（8）

# 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 13390-2008 《金属粉末比表面积的测定 氮吸附法》、GB/T 19587-2017 《气体吸附法BET比表面积的测定》、JJF 2135-2024 《物理吸附仪校准规范》和JJF（皖）207-2025《比表面积及孔径分析仪校准规范》的技术内容。

本规范为首次发布。

气体吸附法比表面积分析仪校准规范

范围

本规范适用于采用液氮温度下氮气吸附，比表面积值大于0.1 m²/g以上气体吸附法比表面积分析仪（以下简称比表面积分析仪）的校准。

引用文件、

本规范无引用文件。

概述

比表面积分析仪的原理是当脱气处理后的试样放在气体体系（通常是惰性气体如氮气或氮氦混合气）中时，在液氮浴（为77.3K）其物质表面将发生物理吸附，根据BET方程式计算试样单分子的层吸附量，从而求出试样的比表面积。根据检测原理的不同，分为静态容量法、动态容量法、气相色谱法。

计量特性

示值相对误差不超过10%。

示值重复性相对误差不大于3%。

通道差异不大于3%。

校准条件

环境条件

环境温度：（10~30）℃。

相对湿度：≤80%。

校准环境周围无腐蚀性介质，仪器周围无影响实验结果的振动、冲击、电磁场及其他干扰源。

测量标准及其他设备

采用满足溯源技术要求的、由国家计量行政部门批准的有证比表面积标准物质，测量标准及其它设备见表1，标准物质选择参考附录A表1。

|  |  | 表 1 测量标准及其他设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测量标准或其他设备 | 技术要求 | 用途 |
| 1 | 比表面积标准物质 | 有证标准物质 | 校准示值相对误差 |
| 2 | 比表面积标准物质 | 有证标准物质 | 校准示值重复性相对误差 |
| 3 | 比表面积标准物质 | 有证标准物质 | 校准通道差异 |
| 4 | 电子天平 | Ⅰ 分度值：0.1mg，准确度等级为 级 | 称取标准物质质量 |
| 5 | 氮气和氦气 | 纯度≥99.99%（体积分数） | 气源 |
| 6 | 液氮或液氩 | 纯度≥99.9%（体积分数） | 恒温介质 |

校准项目和校准方法

校准项目

示值相对误差、示值重复性相对误差和通道差异。

校准方法

6.2.1 通用技术要求

6.2.1.1 被校仪器应有完整的下列标识：仪器名称、型号、出厂编号、制造厂商、制造日期等。

6.2.1.2 被校仪器开机各系统功能正常、气瓶压力显示正常，气路和各连接处不应有漏气现象，气体纯度和出口压力均应该满足设备要求。

#### 6.2.2 校准方法

6.2.2.1标准物质选择

在使用需求的量程范围内选择1~3种标准物质进行校准或根据客户使用要求选择相应的标准物质。

6.2.2.2 脱气处理

将电子天平清零，称得空样品管质量m1，按标准物质证书中要求将样品放入样品管中，保证样品管壁无标准物质残留。按照设备前处理操作说明对加热、脱气操作进行选择，脱气完成后，缓慢泠却至室温，称得脱气后的总质量m2。将脱气后的样品管安装在仪器分析口上，在软件测试界面输入样品净重，样品净重等于脱气后的总质量m2减去空样品管质量m1。

6.2.3.3 示值相对误差

按照设备操作说明进行设置，测试压力点和计算压力点的选择首先遵从标准物质证书中的要求，在相对压力0.05~0.3之间选择平均分布的5~11个相对压力点，测试完成后分析得到比表面积值。按照6.2.2.2~6.2.2.3操作方法再进行两次试验，并记录每次测量的比表面积值。

6.2.3.4示值相对误差计算

按公式（1）计算。有多个测试通道的设备每个通道都要进行测试，分别计算各通道示值相对误差。

(1)

式中：

δ——比表面积示值相对误差，%；

a——比表面积测量结果算术平均值，m2/g；

a0——比表面积标准物质标称值，m2/g。

6.2.3.2 示值重复性相对误差

按公式（2）计算。有多个测试通道的设备每个通道都要进行测试，分别计算各通道重复性。

（2）

式中：

sa —比表面积示值相对重复性，%；

a——比表面积3次测量算术平均值，m2/g；

amax—3次测量结果的最大值，m2/g；

amin—3次测量结果的最小值，m2/g；

C—极差系数，3次测量时极差系数取1.69。

6.2.3.3通道差异

有多个测试通道的设备，按照6.2.2.2~6.2.2.3步骤，选择一个测量点，对每个通道进行测量，以各通道测得值中最大值Amax与最小值Amin之差为极差值，以相对极差值作为仪器通道差异，按公式（3）计算通道差异。

𝐸𝑀𝐵𝐸𝐷 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.𝐾𝑆𝐸𝐸3  \∗ 𝑀𝐸𝑅𝐺𝐸𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝑇                      （3）

式中：

sr —通道差异；

A——所有通道测量结果算术平均值，m2/g；

Amax——各通道的最大值，m2/g；

Amin——各通道的最小值，m2/g。

校准结果表达

经校准的比表面积分析仪应出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

m）校准人和核验人签名；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 校准用标准

表1  参考标准物质信息

| 材料 | 编号 | 比表面积m2/g | 不确定度m2/g，k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | GBW(E)130365 | 0.221 | U=0.013 |
| 碳黑 | GBW13905 | 8.96 | U=0.30 |
| 碳黑 | GBW13904 | 29.9 | U=0.7 |
| 碳黑 | GBW13903 | 104.6 | U=2.2 |
| 碳黑 | GBW(E)130024 | 1.44 | U=0.16 |
| Al2O3 | GBW(E)130275 | 1.93 | U=0.09 |
| Al2O3 | GBW(E)130276 | 7.85 | U=0.19 |
| Al2O3 | GBW(E)130277 | 53.1 | U=2.6 |
| Al2O3 | GBW(E)130278 | 94.1 | U=4.1 |
| Al2O3 | GBW(E)130279 | 212.5 | U=5.6 |
| 注：不同批次数值不同，以标准物质证书为准。 |  |  |  |

# 附录B

气体吸附法比表面积分析仪校准记录参考格式

| 记录编号 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 设备编号 |  | 证书编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  | 有效期 |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 标准值（m2/g） | 测量值（m2/g） |  |  | 示值相对误差 （%） |  | 扩展不确定度Urel(k=2)(%) |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 |  |  |  |
| 2、示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 标准值（m2/g） | 测量值（m2/g） |  |  | 重复性（%） |  |  |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 |  |  |  |
| 3、通道差异 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 标准值（m2/g） |  | 测量值（m2/g） |  | 通道差异% |  |  |

# 附录C

气体吸附法比表面积分析仪校准证书内页参考格式

| 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 示值相对误差: |  |  |  |  |
| 通道 | 比表面积标准值（m2/g） | 仪器测量（m2/g） | 示值相对误差（%） | 扩展不确定度Urel(k=2)(%) |
| 2 、重复性 |  |  |  |  |
| 通道 | 比表面积标准值（m2/g） |  | 重复性 （%） |  |
| 3、通道差异 |  |  |  |  |
| 通道 | 比表面积标准值（m2/g） |  | 通道差异 （%） |  |

附录D

气体吸附法比表面积分析仪示值误差的测量不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 校准依据

本规范。

D.1.2 测量标准

有证标准物质：GBW13903标准值为109.8 m2/g，U=2.3 m2/g k=2。

D.1.3 被校对象

比表面积分析仪，测量范围为>0.01 m2/g。

D.1.4 校准方法

见本规范6.2.2， 本示例仅取109.8 m2/g校准点，其他校准点可参考本示例作相似评定。

D.2 测量模型

气体吸附法比表面积分析仪示值误差的测量模型见公式（D.1）。

（D.1）

式中：

δ——比表面积示值误差，m2/g；

——比表面积测量结果算术平均值，m2/g；

a0——比表面积标准物质标称值，m2/g。

灵敏系数c1、c2如下：

所以，合成标准不确定度公式为：

D.3 测量不确定度的来源分析

根据测量模型，比表面积分析仪测量结果的不确定度来源主要有：

1）比表面积分析仪分辨力引入的不确定度u1；

2）比表面积分析仪重复性引入的不确定度u2；

3）由标准物质引入的不确定度分量u3；

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 比表面积分析仪分辨力引入的不确定度u1

比表面积分析仪分辨力为0.0001 m2/g，区间半宽a=δ2=0.00005 m2/g，满足均匀分布，取k=3，则由仪器分辨力引入的不确定度分量u1为：：

D.4.2 测量重复性引入的不确定度u2

仪器重复测量的实验结果为：108. 82 m2/g、110.01 m2/g、109.800m2/g、109.51m2/g、108.49m2/g、108.76m2/g，单次实验标准偏差为s=0.62 m2/g。实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由测量重复性引入的相对标准不确定度分量u2为：

D.3.3 由标准物质引入的不确定度u3

由标准物质证书可知标准值为109.8 m2/g 时给出的扩展不确定度为：U=2.3 m2/g ，k=2  其标准不确定度为1.15 m2/g 。

D.5 合成标准不确定度

因重复性大于分辨力，因此不考虑分辨力引入的标准不确定度，不确定度分量互不相关,所以其合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

D.7 相对扩展不确定度

由于在校准比表面积分析仪时，比表面分析仪示值误差使用相对误差对比表面积分析仪进行校准，则在109.8m2/g校准点，相对扩展不确定度Urel为：

（k=2)