有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范

（送审稿）

Calibration Specification for Spark discharge atomic emission spectrometer of non-ferrous metal materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××发布                            20××-××-××实施

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范

Calibration Specification for Spark discharge atomic emission spectrometer of non-ferrous metal materials

JJF（有色金属）XXXX—20XX

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

中铝洛阳铜加工有限公司

酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心

中铝材料应用研究院有限公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

上海有色金属工业技术监测中心有限公司

国合通用(重庆)测试评价认证有限公司

西南铝业(集团)有限责任公司

本规范主要起草人：

纪红（国标（北京）检验认证有限公司）

侯文茹（国标（北京）检验认证有限公司）

刘光辉（中铝洛阳铜加工有限公司）

黄菊（酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心）

闫雁楠（有色金属技术经济研究院有限责任公司）

孙喆（中铝材料应用研究院有限公司）

郭晓华（上海有色金属工业技术监测中心有限公司）

曲翔（国合通用(重庆)测试评价认证有限公司）

张国栋（西南铝业(集团)有限责任公司）

康开斌（酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心）

韩跃伟（中铝洛阳铜加工有限公司）

贺铭兰（中铝中铝材料应用研究院有限公司）

目   录

引   言	(Ⅱ)

1 范围	(1)

2 引用文件	(1)

3 概述	(1)

4 计量特性	(1)

5 校准条件	(2)

5.1 环境条件	(2)

5.2 校准用标准物质	(2)

6 校准项目和校准方法	(2)

6.1 校准项目	(2)

6.2 校准方法	(2)

7 校准结果表达	(4)

8 复校时间间隔 	(4)

附录A有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪校准记录参考格式	(5)

附录B有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪校准证书内页参考格式	(7)

附录C有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪示值误差的测量不确定度评定示例	(8)

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 768《发射光谱仪》、GB/T 14203 《火花放电原子发射光谱分析法通则》的技术内容。

本规范为首次发布。

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于铝、铜、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的校准。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪（以下简称光谱仪）是测试有色金属材料中元素成分的试验仪器，主要用于铝、铜、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属材料的含量测定。光谱仪通过高压火花放电激发样品产生特征光谱，经光学系统分光后检测特征谱线的波长和强度，实现各元素的定性和定量分析。仪器结构包括激发系统、光学系统、测光系统和控制系统组成，示意图见图1。

图1 火花放电原子发射光谱仪结构示意图

# 4 计量特性

- 有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 检出限 | ≤0.006% |
| 示值误差 | 15% |
| 重复性 | ≤5% |
| 稳定性 | ≤5% |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

5.1.1环境温度（15～30）℃，相对湿度≤80%。

5.1.2校准环境周围不应有腐蚀性介质与强烈机械振动。

## 5.2 测量标准

### 5.2.1 纯铝、纯铜、纯铅、纯锌、纯镍、纯钴、纯钛等有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品；

### 5.2.2 铝合金、铜合金、铅合金、锌合金、镍合金、钴合金、钛合金等有色金属光谱分析用有证标准物质或标准样品。

### 5.2.3 对有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪校准时，推荐的标准物质见表2。也可依据校准要求选择，不限表2中的标准物质。

### 表2 校准用标准物质

| 标准物质名称 | 编号 | 测量基体 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 阴极铜光谱分析标准物质 | GBW（E）020272~ GBW（E）020276 | Cu | 检出限 |
| 黄铜光谱分析标准物质 | GBW（E）020310~ GBW（E）020314 | Cu | 示值误差、重复性、稳定性 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GB W(E)020044 | Al | 检出限 |
| 铝及铝合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020057~ GBW（E）020063 | Al | 示值误差、重复性、稳定性 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020285~ GBW（E）020289 | Zn | 检出限 |
| 锌及锌合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020323~ GBW（E）020326 | Zn | 示值误差、重复性、稳定性 |
| 钛及钛合金光谱分析标准物质 | GBW（E）020178~ GBW（E）020179 | Ti | 示值误差、重复性、稳定性 |
| 铅锭光谱与化学标准样品 | GSB 04-3287-2016 | Pb | 检出限 |
| 无铅锡基焊料光谱标准样品 | GSB04-3225-2014 | Pb | 示值误差、重复性、稳定性 |
| 镍光谱标准样品 | YSS095-2018 | Ni | 检出限、示值误差、重复性、稳定性 |
| 钴光谱标准样品 | YSS094-2018 | Co | 检出限、示值误差、重复性、稳定性 |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

检出限、示值误差、重复性和稳定性。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 校准前准备

目视检查仪器外观和铭牌，应有仪器名称、型号、制造公司、出厂编号与出厂日期；接通电源检查设备(含附件)、测试软件、压力表、气路密闭性等运行是否正常，在确定无影响计量特性的因素后，再进行校准。

### 6.2.2 检出限

仪器开机后一般应保证足够的通电时间，使测光系统工作稳定。在光谱仪正常工作条件下，连续10次激发空白或高纯光谱分析标准物质，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素，按公式（1）和公式（2），以10次空白值标准偏差3倍对应的含量为检出限。

(1)

式中：

s——标准偏差；

xi——单次测量值；

x——测量平均值；

n——测量次数，n=10。

(2)

式中：

DL——检出限；

s——标准偏差。

### 6.2.3 示值误差

按照光谱仪常用使用范围，选用5.2.2中具有代表性的标准物质，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素，重复测量3次，求平均值，按公式(3)计算各元素的示值误差。

(3)

式中：

Δxi——各元素的示值误差；

xi ——3次测量平均值，%；

xs——标准值，%。

### 6.2.4 重复性

在仪器正常工作条件下，选用6.2.3相同的标准物质，连续激发10次测量光谱分析标准物质中代表元素的含量，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素， 按公式（4）计算各元素10次测量值的相对标准偏差(RSD)为重复性。

(4)

式中：

RSD——相对标准偏差；

xi——单次测量值；

x——测量平均值；

n——测量次数，n=10。

### 6.2.5 稳定性

仪器开机稳定后，选用6.2.3相同的标准物质，对代表性元素进行测量，根据其所含元素情况，选择不少于3个元素 。在不少于2h内，间隔20 min，重复6次测量。计算各元素6次测量值的相对标准偏差(RSD)为稳定性。计算同公式(4)，n=6。

# 7 校准结果表达

经校准的有色金属用火花放电原子发射光谱仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。
附录A

# 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪校准记录参考格式

证书编号：                                 校准日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 编号 | 证书编号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  | 有效期 |

校准结果

1 检出限

| 元素 | 标准偏差s | 检出限/% | 元素 | 标准偏差s | 检出限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 示值误差

| 元素 | 标准值 | 测量值/% |  |  | 平均值/% | 示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |

3 重复性

| 元素\次数 | 测量值/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |

4 稳定性

| 元素\次数 | 测量值/% |  |  |  |  |  | 平均值/% | 稳定性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

附录B

# 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪校准证书内页参考格式

证书编号:XXXXX

| 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准依据 |  |  |
| 校准条件 |  |  |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 检出限 |  |
| 2 | 示值误差 |  |
| 3 | 重复性 |  |
| 4 | 稳定性 |  |
| 校准结果的不确定度U (k=2) |  |  |

# 附录C

# 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

- 本规范。

C.1.2 测量标准

- 铝合金2Al2光谱分析标准物质GBW(E)020044，以Zn元素为例，不确定度U(Zn)=0.002%,k=2。

C.1.3 被校对象

- 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪，生产厂家：SPECTRO，型号：SPECTROLAB S，编号：21005054。

C.1.4 校准方法

按照光谱仪常用使用范围，选用合适的光谱标准物质，对每种标准物质重复测量3次，求平均值，按公式(3)分别计算各点示值误差，取绝对值最大者为光谱仪的示值误差。

C.2 测量模型

被校设备的示值误差测量模型见公式（C.1）。

（C.1）

式中：

Δxi——各元素的示值误差；

xi ——3次测量平均值，%；

xs——标准值，%。

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2) 由标准物质定值引入的不确定度分量u2；

3）由仪器分辨力引入的不确定度分量u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

采用A类评定方法，选择标准物质GBW(E)020044(Zn:0.507%)，有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪对其连续重复测量10次，测量数据见表C.1。

表C.1 有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪重复性测量数据

|  | 测量值（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0.534 | 0.537 | 0.533 | 0.540 | 0.534 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 0.533 | 0.533 | 0.537 | 0.533 | 0.537 |
| 平均值(%) | 0.535 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(%) | 0.003 |  |  |  |  |

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

C.4.2 由标准物质定值引入的不确定度分量u2

标准物质定值的不确定度可以通过相应标准物质证书获得。标准物质GBW(E)020044的Zn元素的扩展不确定度为U=0.002%,k=2。则由标准物质引入的不确定度分量u2为：

C.4.3 由仪器分辨力引入的不确定度分量u3

有色金属材料用火花放电原子发射光谱仪的分辨力为0.001%，由此引入的测量不确定度为0.001/2=0.0005%,按均匀分布,则由仪器分辨力引入的不确定度分量u3为：

C.5 合成标准不确定度计算

合成不确定度计算公式为：

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

(k=2)

—————————