JJF（有色金属）XXXX—XXXX

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范

(编制说明)

送审稿

2025-12

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪

校准规范编制组

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

一、工作简况

1.立项目的

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪是测试有色金属材料中元素成分的试验仪器，主要用于铝、铜、锡、镁、铅、锌、镍、钴、钛、铋、锑、镉等材料中多种元素的含量测定。光谱仪通过高压火花放电激发样品产生特征光谱，经光学系统分光后检测特征谱线的波长和强度，实现各元素的定性和定量分析。有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪性能的好坏直接影响测量结果的准确性。为保证有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

随着科学技术的快速发展，火花放电原子发射光谱仪的核心部件检测器进行了技术革新。早期检测器采用光电倍增管（PMT）的单通道/多通道检测系统，仅能分析有限元素（如钢铁中的C、Si、Mn），且分光系统采用刚性光栅，体积庞大，需手动校准波长。近年来开发出全谱CCD/CMOS检测器，实现全波长覆盖（如200-800 nm），元素扩展性显著提升，支持高精度痕量分析（如铜中0.1 ppm Pb）、自动谱线拟合等功能。由于仪器检测器的更新升级，现有的JJG768-2005《发射光谱仪》校准规范不再适用于火花放电原子发射光谱仪的校准。

本规范制定后，能够规范行业内有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准方法，可以广泛应用到行业生产科研、教学等部门理化实验室等的校准，保证各台设备量值的准确，进而保证试验结果的可信度，使得产品的安全性、可靠性得到保证，保障行业生产的安全，促进国内化工制造、冶金、制药、环保等领域的发展提供保障，为我有色金属行业高质量发展保驾护航。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工厅科［2024］602号）文的要求，行业计量技术规范《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ(有色金属)010-2024。

按计划要求，本计量规范应于2026年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中铝材料应用研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用(重庆)测试评价认证有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司。

3.2 主编单位简介

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究、材料检测和仪器校准的权威机构，公司运行着国家新材料测试评价平台有色金属材料行业中心、国家有色金属及电子材料分析测试中心、国家有色金属质量检验检测中心、北京市有色金属新材料产业计量测试中心。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的校准测试方法，在国内外科技期刊上发表论文1200余篇，撰写论著22部。起草国际标准7项、国家/行业标准720余项；主编校准规范8项，参编校准规范13项，共计21项。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1 中铝洛阳铜加工有限公司

中铝洛阳铜加工有限公司（以下简称洛阳铜加工）是知名铜加工企业，国内具影响力的综合性铜加工企业，拥有拥有“国内领先、世界一流”的高精度电子铜带生产（引进美国、德国、意大利、日本等国家具有国际领先水平的先进生产装备）、铜及铜合金板带箔加工生产、铜及铜合金管棒加工生产、铝镁材加工生产等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材、铝镁板带箔材。广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通、电力装备等领域，为神州系列飞船、大推力火箭、区域电子对抗、JT等国家重大战略工程提供了关键材料保障。拥有国家级企业技术中心、国家实验室认证认可监督管理委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜镁材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带箔加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验和技术能力。接插件用铜及铜合金异型带材生产技术成熟，产品质量稳定、性能满足用户使用要求，有较好的技术基础和能力。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2  酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心

酒钢检验检测中心为酒钢集团公司专业中心之一，2024年成功获批成为甘肃省省级钢铁质量检验检测中心。其主要职能是承担集团公司内部各单位环境监测、特种设备检测、工程质量检测、公司进厂原燃料、厂际产品和出厂产品等理化检验计量工作。检验检测中心现有职工总数685人，拥有检测仪器设备总数930台套，其中ICP、直读光谱分析仪、X-荧光光谱仪、气相色谱分析仪、原子吸收等100多台先进大型精密检测仪器，取得128项CNAS实验室检测和校准能力、1454项CMA检验检测能力（参数）、45项企业内部最高计量标准，满足了集团公司内部单位的检验检测和量值溯源基本需求。

2020年-2025年检验检测中心持续参与国家、行业、团体标准制定，根据酒钢的产品特点，结合新钢种、新原料等新检验方法、规范的开发，申报国际、国家、行业、地方标准25项。其中主持制定国际标准1项、国家标准1项、行业标准1项，由检验检测中心主持制定的镍铁检测国际标准（ISO23156:2021）2021年3月26日在国际标准化组织（ISO）官网正式发布实施。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

      - 3.3.3 有色金属技术经济研究院有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司成立于1983年3月，是中央所属242家转制科研院所之一，于1999年7月由国家全额拨款科研事业单位转制为科技型企业，变更为现名称。隶属于中国有色金属工业协会（以下简称“协会”），获批设立了国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业和北京市高新技术企业。有五个主要业务板块，分别为信息咨询、标准专利、媒体宣传、分会工作及贸易投资，是我国有色金属行业专职从事产业发展战略研究与规划、市场信息服务与咨询、标准质量研究与专利查新、行业期刊出版发行、行业会议策划与组织的综合性科技服务机构，对外又称“中国有色金属工业信息中心”和“中国有色金属工业标准计量质量研究所”。

有色金属行业计量技术委员会是有色金属技术经济研究院有限责任公司下属机构，负责有色金属金属行业计量技术规范制修订工作。该机构旨在充分发挥有色金属行业生产、科研、教学、质量检验和计量器具生产诸方面计量专家的作用，更好地开展有色金属行业的量值溯源、规范制修订、能力验证和提高计量标准建设与完善计量技术及其管理体系等工作。

有色计量委员会是国家市场监督管理总局统一规划，受工业和信息化部的业务管理，由中国有色金属工业协会组建，从事有色金属行业计量技术及其管理工作的技术性组织，负责本行业计量技术规范的计划制定、修订、宣贯及有关政策的咨询工作。目前已发布行业规范20余项，在研40余项。

该单位负责组织编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目等内容提出了，有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4 中铝材料应用研究院有限公司

中铝材料应用研究院有限公司（以下简称中铝材料院）是中国铝业公司下属科研企业，前身为成立于2010年5月的中铝科学技术研究院，是中央组织部、国务院国资委在北京市昌平区未来科学城规划的15家中央企业重要科研、创新基地之一。中铝材料院以有色金属材料研发及其应用产品研制为主业，研发方向涉及航空航天用铝合金板材、汽车轻量化用铝合金、锂电池用铝合金电池壳、电子信息用铜合金引线框架，轨道交通用铜合金材料及其应用产品研制等多个方面。目前各类在研项目包括国家“863”项目、国家重点研发计划项目，以及北京市科技创新引导专项、中铝公司科技发展基金等多个项目。为提升科技创新水平，中铝材料院引进国家级专家3人，形成了以专家为核心的科研创新队伍。聘任中国工程院院士，启动运行了院士专家工作站，引进多名高校知名教授及业内有重要影响的科技专家。目前中铝材料院科研人才比例达78%，全日制大学本科及以上学历达100%，硕士研究生占50%，博士研究生占36%。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5上海有色金属工业技术监测中心有限公司

上海有色金属工业技术监测中心有限公司成立于2013年，由北京有色金属研究总院、上海有色金属行业协会共同出资组建，目前隶属于国合通用测试评价认证股份公司。上海监测运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家资质认定的检验检测机构。主营业务涉及第三方检测服务(含质量、能源、计量、环保技术检测；金属材料、电子材料理化检测；无损检测；贵金属及珠宝玉石检测等)、设备检定、检测培训等方面。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目等内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6 国合通用(重庆)测试评价认证有限公司

国合通用(重庆)测试评价认证有限公司(简称国合重庆)是中央企业中国有研科技集团有限公司(简称中国有研)所属国合通用测试评价认证股份公司(简称国合通测)的全资子公司，于2022年11月在重庆市两江新区注册成立，是国合通测在西南地区布局的综合性材料测试评价认证机构，承担国合通测西南实验室、先进射线技术与应用研究中心等建设任务，建成总面积10000余平方米，包含材料成分分析、机械和物理性能测试微观组织分析、无损检测等4个主要研究方向的综合性实验室。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目等内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.7 西南铝业(集团)有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过CNAS认可，具备对廉金属热电偶、工业贵金属热电偶、开展热电偶的CNAS校准能力。西南铝累计申请专利722件，其中授权发明专利249件、授权实用新型专利473件，主持和参与国家、行业标准277项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目等内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.4各单位分工情况

编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。国标（北京）检验认证有限公司负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，有色金属技术经济研究院有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用(重庆)测试评价认证有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

- 表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 纪红 侯文茹 | 正高级工程师 工程师 | 规范起草编制，试验方案编订，开展实验，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 中铝洛阳铜加工有限公司 | 刘光辉 韩跃伟 | 工程师 工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心 | 康开斌 黄菊 | 工程师 工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见。 |
| 中铝材料应用研究院有限公司 | 孙喆 贺铭兰 | 工程师 工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见。 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 闫雁楠 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 郭晓华 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国合通用(重庆)测试评价认证有限公司 | 曲翔 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西南铝业(集团)有限责任公司 | 张国栋 | 正高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |

- 主要工作过程

4.1 预研阶段

编制组内部经实地调研，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定规范起草的主导思想和起草原则，对起草组人员的工作进行了分配，并对制定规范的技术指标及拟使用的方法进行现场验证。了解使用单位需求情直流光谱仪况并进行测试试验,收集相关技术材料。

4.1.1 规范内容的确认

通过调研市场设备，如德国斯派克公司SPECTROLAB S直流光谱仪、德国OBLF QSN750-II型直读光谱仪、美国热电的ARL 3460直流光谱仪等，对规范的校准项目及参数进行了调研。经调研发现，目前有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准参数多为检出限、示值误差、重复性、稳定性等，所以确认以上几项参数为主要校准项目。

4.1.2 技术指标的确认

通过参考JJG 768对主要技术指标进行查询，并与设备使用实验室进行技术讨论，初步确认了校准项目的测量范围和误差范围。

4.2 立项阶段

预研工作完成后，由国标（北京）检验认证有限公司提交项目申请书等材料，于2024年8月，工业和信息化部以工信厅科函［2024］602号文下达了《工业和信息化部办公厅关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》，其申报号为：JJFZ(有色金属) 010-2024，计划完成年限为2026年。

4.3 起草阶段

4.3.1 任务讨论会

2024年9月～2025年4月，由国标（北京）检验认证有限公司编制组对规范进行起草。起草组经过多次现场试验、查阅资料、收集数据等，对主要型号的商用有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的指标参数进行比较分析，并结合试验数据进行归纳总结。对《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，完成了规范的讨论稿。

2025年5月7日~5月10日，由有色金属行业计量技术委员会组织，在洛阳举行有色金属计量技术规范研讨会，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、东北轻合金有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司10余家企事业单位的40余名代表等单位参加了会议，会上的计量委员会委员、专家、代表对规范讨论稿提出了修改建议和意见，对关键技术指标、校准方法进一步讨论和明确，具体意见见表2，会上确定了中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司为规范的一验单位；中铝材料应用研究院有限公司为二验单位，并明确了本规范的工作安排及时间节点，具体见表3。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要

| 序号 | 标准章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 （可简写） | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1范围 | 限定范围，补充具体材料基体 | 中铝洛铜 | 采纳 |
|  | 5.2测量标准 | 增加标准样品 | 中铝洛铜 | 采纳 |
|  | 6.1 校准项目 | 删除表格，校准项目总结为一句话 | 有色技经院 | 采纳 |
|  | 6.2.1外观及通用要求的检查 | 组织成一段话 | 有色技经院 | 采纳 |
|  | 6.2.2检出限 | 检出限公式格式错误，用公式编辑器编辑 | 大冶有色金属 | 采纳 |
|  | 6.2.3示值误差 | 明确高、中、低含量的标准物质的范围 | 有色技经院 | 采纳 |
|  | 附录A | - 标准偏差(s)去掉括号 | 大冶有色金属 | 采纳 |
|  | C.1.3 被校对象 | 补充设备信息，型号编号 | 四川六合 | 采纳 |
|  | C.3 测量不确定度的来源分析 | 增加仪器分辨力引入的不确定度分量 | 有色技经院 | 采纳 |

表3《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 铝洛阳铜业检测技术有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中铝材料应用研究院有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用(重庆)测试评价认证有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心 |
| 二验单位 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
| 时间节点安排 | 2025年9月完成试验验证 |

4.3.2 任务预审会

2025年9月22日-25日，由有色金属行业计量技术委员会组织，在西安召开规范预审会，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司等单位参加了会议。

在会上对《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》进行了预审，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》预审稿进行了热烈的讨论，并对规范预审稿提出了修改意见，对规范名称、技术指标、校准方法进一步讨论和明确。

2024年9月，国标（北京）检验认证有限公司按照会议要求修改规范，形成了《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》征求意见稿，并向社会广泛征求意见。

2025年9月-12月期间，在有色计量委员会的组织和指导下，编制组征求到了16家机构意见，汇总意见与反馈，对规范进行修改，形成了《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》送审稿。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 768-2005《发射光谱仪校准规范》、GB/T 14203-2016《火花放电原子发射光谱分析法通则》等相关内容。提出了对有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪进行校准，解决了目前没有有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准方法的难题。

基本的编制原则为：

1、保证有色行业的特殊性和适用性。

2、保证校准规范的规范性。

3、保证校准规范的可操作性。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的校准。该设备是检测铝、铜、铅、锌、镍、钴、钛等有色金属材料成分分析的主要设备之一。

2 引用文件

本规范中检出限、重复性、稳定性等计量特性参数引自JJG 768《发射光谱仪》，计量参数具体指标来自实验室间验证数据。

3 概述

本部分介绍了有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的结构等内容：有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪（以下简称光谱仪）是测试有色金属材料中元素成分的试验仪器，主要用于铝、铜、铅、锌、镍、钴、钛等材料中多种元素的含量测定。光谱仪通过高压火花放电激发样品产生特征光谱，经光学系统分光后检测特征谱线的波长和强度，实现各元素的定性和定量分析。仪器结构包括激发系统、光学系统、测光系统和控制系统组成。示意图见正文图1。

4计量特性

根据实际使用情况，并与有色金属技术经济研究院有限责任公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心等单位沟通，结合实验数据，确定了有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的计量特性主要有四个：

4.1 检出限

检出限≤0.006。该项内容参考了JJG768-2005《发射光谱仪检定规程》中表2的内容。该项内容经国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的实验室验证，检出限验证数据见表4，该校准要求可以满足实验室使用规范。

表4 检出限验证数据

| 验证单位 | 国标检验 | 中铝洛铜 | 酒泉钢铁 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | GBW(E)020044 | GBW(E)020272 | GSB 04-2013-2016、GSB 04-3067-2013 | GSB-04-1054-1999 |
| 元素 | Si、Fe、Mg、Mn、Ti、Ni、Zn、V、Ga | Pb、Fe、Bi、Sb、As、Sn、Ni、Zn、P、S、Ag、Si、Mn、Cd、Co、Cr、Se | Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ga | Fe、Cu、Mg、Mn、Ti、Ni、Zn、 |
| 最大检出限 | 0.0023% | 0.0014% | 0.0015% | 0.0055% |
| 确定的检出限指标 | ≤0.006 |  |  |  |

4.2 示值误差

示值最大允许误差±15.0 %。该项内容经国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的实验室验证，示值误差验证数据见表5，该校准要求可以满足实验室使用规范。

表5 示值误差验证数据

| 验证单位 | 国标检验 | 中铝洛铜 | 酒泉钢铁 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | GBW(E)020057~GBW (E)020063 | GSB 04-3765-2020、YSS024-2025 | GSB 04-3227-2014、220F-09232011-SUS-F | GSB-04-1054-1999 |
| 元素 | Si、Fe、Mg、Cu、Mn、Ni、Zn、Sn、Cr | Pb、Fe、Bi、Sb、As、Sn、Ni、Zn、P、S、Ag、Si、Mn、Cd、Co、Se、Mg | Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ga | Fe、Cu、Mg、Mn、Cr、Ti、Ni、Zn |
| 最大示值误差 | -14.5% | -13.3% | 3.0% | 4.1% |
| 确定的示值误差指标 | ±15% |  |  |  |

4.3重复性

重复性≤5 %。该项内容参考了JJG768-2005《发射光谱仪检定规程》中表2的内容。该项内容经国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的的实验室验证，重复性验证数据见表6，该校准要求可以满足实验室使用规范。

表6 重复性验证数据

| 验证单位 | 国标检验 | 中铝洛铜 | 酒泉钢铁 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | GBW(E)020057~GBW (E)020063 | GSB 04-3765-2020、YSS024-2025 | GSB 04-3227-2014、220F-09232011-SUS-F | GSB-04-1054-1999 |
| 元素 | Si、Fe、Mg、Cu、Mn、Ti、Ni、Zn、V、Sn、Cr | Fe、As、Ni、Zn、P、Ag、Mn、Co、Se、Mg、Ti | Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ga | Fe、Cu、Mg、Mn、Ti、Ni、Zn |
| 最大重复性 | 1.9% | 4.9% | 3.0% | 4.7% |
| 确定的重复性指标 | ≤5 % |  |  |  |

4.4稳定性

稳定性≤5 %。该项内容参考了JJG768-2005《发射光谱仪检定规程》中表2的内容。该项内容经国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的的实验室验证，稳定验证数据见表7，该校准要求可以满足实验室使用规范。

表7 稳定性实验数据

| 验证单位 | 国标检验 | 中铝洛铜 | 酒泉钢铁 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样 | GBW(E)020057~GBW (E)020063 | GSB 04-3765-2020、YSS024-2025 | GSB 04-3227-2014、220F-09232011-SUS-F | GSB-04-1054-1999 |
| 元素 | Si、Fe、Mg、Cu、Mn、Ti、Ni、Zn、V、Sn、Cr | Pb、Fe、Bi、Sb、As、Sn、Ni、Zn、P、S、Ag、Si、Mn、Cd、Co、Cr、Se、Te、Mg、Al、Be、Zr、Ti | Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Ga | Fe、Cu、Mg、Mn、Ti、Ni、Zn |
| 最大稳定性 | 2.4% | 3.3% | 3.4% | 4.9% |
| 确定的稳定性指标 | ≤5 % |  |  |  |

5 校准条件

5.1 环境条件

仪器应在（15~30）℃、相对湿度不大于80%的条件下校准。校准环境周围无腐蚀性介质，附近无影响实验结果的振源。

上述环境条件可以

- 满足市场上90%以上的仪器制造商规定的环境条件。

- GB/T 41404-2022条款8.1.1中对试验要求进行了说明，即环境温度（15~30）℃，相对湿度小于80%。

- 上述试验标准中规定的环境条件是针对试验过程的要求，光谱仪的校准通常在实验室现场进行，所以环境条件只要满足仪器的使用条件即可。

5.2 测量标准

## 测量标准的技术要求应符合正文中5.2的规定。

## 在实际使用中，为保证计量溯源性，测量标准需使用有证标准物质或标准样品，并尽可能覆盖有色金属的范围，根据实际的使用情况与校准方法的要求，选用相应的基体标准物质或标准样品。正文中表2给出了推荐的标准物质，在实际操作中，也可依据测量要求选择，不限表2。

6 校准项目和校准方法

校准项目包含检出限、示值误差、重复性以及稳定性具体的校准方法。

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪检出限校准方法是依据JJG768发射光谱仪检定规程，对检出限的校准方法进行编写。在预审会议中，经专家讨论，并结合国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的验证报告，确认了检出限的技术指标。

示值误差是反映有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪测量数据准确性的重要指标，它是试样的测量值和标准值的差值，是衡量有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪分析结果准确度的重要计量特性。在预审会议中，经专家讨论，并结合国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的验证报告，确认了示值误差的技术指标。

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪重复性校准方法是依据JJG768、GB/T 14203-2016等对重复性的要求进行编写。在预审会议中，经专家讨论，并结合国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的验证报告，确认了重复性的技术指标。

有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪重复性校准方法是依据JJG768、GB/T 14203-2016等对重复性的要求进行编写。在预审会议中，经专家讨论，并结合国标（北京）检验认证有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司的验证报告，确认了稳定性的技术指标。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为12个月，在使用过程中仪器经过修理、更换重要部件的应重新校准。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、示值误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准记录参考格式

附录B 有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准证书内页参考格式

附录C 有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪示值误差测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

国标（北京）检验认证有限公司、铝洛阳铜业检测技术有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司检验检测中心、中铝材料应用研究院有限公司根据本规范的校准项目进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

九、废止现行有关规范的建议

无。

十、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

本规范发布后，能解决有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪的校准方法未规定等问题，弥补有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准的空白，为保证有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪测试结果的准确可靠提供保证，有利于有色金属加工企业产品质量提升和设备运行使用稳定性的提高，为我国高端装备制造、在原材料及航空工业制造能力和水平起着重要的助推作用。

十一、其他应予说明的事项

无。

《有色金属材料分析用火花放电原子发射光谱仪校准规范》编制组

2025年11月20日