钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法

第2部分：钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编 制 说 明

（送审稿）

浙江华友钴业股份有限公司

2025年11月

根据有色标委[2024]59号文转发的《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函﹝2024﹞191号）的要求，有色金属行业标准《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分：钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由浙江华友钴业股份有限公司负责起草，项目计划编号2024-0836T-YS，计划完成时间2026年5月24日。

1.2项目的必要性

在“双碳”背景下，新能源产业发展迅猛，带动了对动力电池和储能电池的旺盛需求。CGII数据显示，2021年动力电池装机量、储能电池出货量分别约140GWh、48GWh，同比增长123 %、200 %。钠离子电池与已被广泛使用的锂离子电池有相似的工作原理，具有低成本、原料丰富、安全性能高等优势，且能量密度和循环性能介于锂离子电池和铅酸电池之间，在对电池能量密度要求不高的储能、电动两轮车和低速电动车等领域中展示了巨大的应用潜力。目前包括中科海钠、宁德时代、欣旺达、鹏辉能源、派能科技、力神、华友钴业、格林美、中伟等电池企业均对钠离子电池加快推进相关布局或实现量产。近年来，国家发布了包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项2022年度项目申报指南》等政策，将发展钠离子电池技术作为国家“十四五”规划中的重要任务之一。在政策的加持下，随着众多企业入局、技术不断升级，产业链逐步完善，高性价比的钠离子电池有望成为锂离子电池和铅酸电池的重要补充和替代品，助力新能源产业的不断发展。

目前钠离子电池正极材料主要包括层状氧化物材料、聚阴离子类材料和类普鲁士蓝类材料。其中层状氧化物材料具有成本低、能量密度高、倍率性能好、工艺成熟度（可共用锂离子电池三元材料产线）等优势，是目前钠离子电池主流的正极材料。与锂离子电池三元正极材料结构原理相似，钠离子电池层状氧化物正极材料（NaxMO2）采用类似结构的原材料，其中过渡金属M主要包括镍、铁、铜、锰、锌元素等。据研究表明：在钠离子电池层状氧化物正极材料中，镍元素对提高材料的比容量和能量密度具有重要作用；铁和锰元素价格低廉，具有高的理论比容量，是产业化应用的重点方向；市场上多以镍铁锰基正极材料为基础，综合平衡成本和理化性能需求，通过添加铜或锌等元素取代镍元素降低成本及改性应用。镍铁锰酸钠电池的能量密度较高，可达到140-170kW/kg，但其内部空隙分布较少，钠离子半径较大，不利于钠离子脱嵌轨迹运动，最终影响钠离子电池的循环性能及充放电效率；据研究表明：可在镍铁锰三元素复合前驱体生产过程中添加锌元素制得钠离子电池用镍锌铁锰正极材料前驱体，抑制后端钠离子电池中的Na+/空位有序效应，提高结构可逆性，增强导电性，提升钠离子脱嵌速率，提高钠离子电池的电容量特性和降低成本。

与锂离子电池三元正极材料类似，镍锌铁锰正极材料也需要制备钠离子电池用镍锌铁锰正极材料前驱体，其中包括镍锌铁锰四元素复合氧化物或氢氧化物。镍锌铁锰四元素复合氢氧化物采用液相法合成，其生产工艺如图1所示。镍锌铁锰四元素复合氧化物制备主要采用液相合成+高温煅烧法或喷雾焙烧法，其生产工艺流程如图2和图3所示。相对于湿法合成共沉淀+高温煅烧法产出产品，喷雾焙烧制得产品为单晶颗粒，粒度分布较宽，主要用于后端高容量正极材料生产。

经查询相关资料，发现国内尚无钠离子电池正极材料前驱体相关的国家/行业/团体标准，行业内无规范统一的钠离子电池正极材料前驱体的指标要求，这不仅会导致产品质量不一，市场流通不便，更会影响到后续生产钠离子电池的推广应用。因此，在产业发展，标准先行的引导下，急需制定钠离子电池正极材料前驱体产品标准，以规范统一钠离子电池正极材料前驱体质量指标控制要求，从而为钠电行业下游生产企业提供选择和标准指导，增加贸易双方保障，更好地促进钠电行业发展，提升企业和社会经济效益。

经查询相关资料，目前我国尚无钠离子电池正极材料前驱体配套的国家或行业化学分析方法标准，行业内无规范统一的钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法标准。因此，为了规范统一，使产品生产有序化程度、标准化程度得到提高，急需制定统一的钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法标准，从而促进行业发展、提升企业和社会经济效益。根据《YS/T 钠离子电池正极材料前驱体  镍铁铜锰》和“《YS/T 钠离子电池正极材料前驱体  镍铁锌锰》产品标准，钠离子电池正极材料前驱体中通常需要检测钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫等元素。

本标准的目的在于建立电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钠离子电池正极材料前驱体中钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定的化学分析方法。

1.3 主起草单位情况

负责起草单位浙江华友钴业股份有限公司成立于2002年，是一家专注于钴、镍、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售的高新技术企业。公司主要生产四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫酸钴、氧化亚钴等钴产品及硫酸镍、电镍、电积铜、粗铜等铜产品，钴、镍产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。公司是中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。

浙江华友钴业股份有限公司始终坚持科技创新和科学管理，在钴铜湿法工艺、钴新材料、环境保护领域拥有了国内一流的自主核心技术，通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022、GB/T15496和AQ/T9006管理体系的认证，为公司做强做大钴产业提供了坚实保障。

浙江华友钴业股份有限公司积极践行“走出去”战略。2006年起在非洲进行钴铜矿资源的开发，通过多年在非洲的经营，已建立起完整的钴铜矿产资源的采、选、冶产业链体系，为公司的长远发展及国内钴新材料产业制造平台的原料供应奠定了坚实基础。

浙江华友钴业股份有限公司始终坚持以钴新材料产业发展为核心，以铜产品为辅助，以境外自有矿产资源为基础，致力建设成为资源节约、环境友好，集境外采选冶、境内新材料深加工为一体的科技型跨国企业。

公司检测中心拥有多台电位滴定仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

1.4主要起草单位和工作成员及其工作

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1  主要起草人及工作职责

| 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| - 浙江华友钴业股份有限公司 |  | 负责调研、实验样品的制备、各方协调，方法的起草，各阶段标准文本、编制说明的编写。 |
| - 衢州华友钴新材料有限公司 |  | 协助实验样品的制备，负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 中伟新材料股份有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 国标（北京）检验认证有限公司 |  | 协助实验样品的选择，负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 荆门市格林美新材料有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 北京当升材料科技股份有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 紫金矿业集团股份有限公司 |  | 负责方法一验工作，提供精密度数据。 |
| - 深圳贝特瑞新能源技术研究院有限公司 |  | 负责方法二验工作，提供精密度数据。 |
| - 湖南长远锂科新能源有限公司 |  | 负责方法二验工作，提供精密度数据。 |
| - 金川集团股份有限公司 |  | 负责方法二验工作，提供精密度数据。 |
| - 广东佳纳能源科技有限公司 |  | 负责方法二验工作，提供精密度数据。 |

1.4 主要工作过程

1.4.1 立项阶段

2023年5月，浙江华友钴业股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会(SAC/TC243/SC4)提交行业标准《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》制定项目建议书。

2024年5月24日，工业和信息化部办公厅印发《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号），行业标准《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》制定通过立项。

1.4.2 起草阶段

1.4.2.1任务落实

2024年8月6日~8月9日，全国有色金属标准化技术委员会在浙江省杭州市召开了《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》等9项行业标准任务落实会议。来自浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司、安徽相邦复合材料有限公司、深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、深圳清华大学研究院、广东腐蚀科学与技术创新研究院、广东先导稀材股份有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、大冶有色设计研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、昆明冶金研究院有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、铜陵有色金属股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、福安青美能源材料有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司等30多家50余位代表参加了现场会议，会议对《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准进行了任务落实，确定浙江华友钴业股份有限公司为负责起草单位，衢州华友钴新材料有限公司、中伟新材料股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司、紫金矿业集团股份有限公司等8家单位为一验，深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、湖南长远锂科新能源有限公司、金川集团股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司等4家单位为二验。会议明确了项目的各时间节点及进度安排。

1.4.2.2 样品制备、试验研究

2024年9月，根据任务落实会议精神，负责起草单位成立项目研发组。起草人员对照待制定的产品标准《钠离子电池正极材料前驱体  镍铁铜锰》 和《钠离子电池正极材料前驱体  镍铁锌锰》，明确了需要检测的元素、含量范围、梯度设计。

浙江华友钴业股份有限公司联合衢州华友钴新材料有限公司、中伟新材料股份有限公司进行实验样品研制的讨论，初步确定研制方案，并安排人员进行研制。

2024年11月底，完成实验样品的研制。浙江华友钴业股份有限公司对研制的样品进行了均匀性试验，试验结果完全满足标准对实验样品的要求。

2025年1月始，负责起草单位按照确定的实验方法，包括溶样方式、仪器工作参数、测定介质酸及酸度、工作曲线、仪器检出限及检出下限和共存离子综合干扰等的研究，对7个样品进行精密度测试，同时进行了准确度测试，并对数据的平均值和相对标准偏差进行整理汇总。

2025年3月15日，负责起草单位完成实验报告，并按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定撰写了YS/T《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》的标准讨论稿、编制说明。

1.4.2.3 验证单位验证

2025年3月17日，负责起草单位将验证样品、标准讨论稿、实验报告发至各验证单位，各验证单位陆续开始验证工作。验证单位在验证过程中的意见和建议如下：

（1）有单位反馈表8~表12中的“0.01 μg/mL、0.1 μg/mL、1 μg/mL”是否改成“0.0005 %、0.005 %、0.05 %”的形式？

回复：一是不改，可以增加小数位数；二是可以改。两种情况都行。

（2）工作曲线：按照选定的称样量和定容体积，Ca、Mg、Al、Na、Si等元素的系列标准溶液浓度没有覆盖设定的测定范围。（国标）

回复：一是实验报告中的钙、镁、铝、硅最高点是超过标准曲线范围，钠没有超过标准曲线范围，实际测试过程中是采用稀释处理的；二是标准中钙、镁、铝、硅的测定范围没有超过标准曲线范围。

（3）加标回收试验时，加标量应为待测物本底含量的0.5倍~2倍，且加标后总含量不超过方法检测上限的90 %。若待测物含量接近方法检出限，加标量应控制在低浓度校准曲线范围内；若待测物浓度较高（如高于校准曲线中间值），加标量宜为待测物浓度的半量。实验报告中的加标量不满足此要求，建议部分元素更改加标量。（国标）（采纳）

（4）标准文本“5 试剂和材料”：由于部分元素测定下限很低，建议试剂默认选用优级纯及以上纯度。（采纳）

（5）标准文本“6 仪器设备”：“在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5 %”，系列标准溶液最低非零点浓度为0.01 μg/mL，11次独立测定结果的RSD很难控制在2.5 %以内，建议改为系列标准溶液的最高浓度。（采纳）

（6）标准文本“8.4.1”：加入盐酸种类和加入量与试验报告不一致。由于测定元素包含K、Na、Si，且测定含量较低，建议改用聚四氟乙烯烧杯和塑料容量瓶。（采纳）

2025年3月~4月，各验证单位陆续完成验证工作并返回验证报告。负责起草单位对所有数据进行了汇总、柯克伦检验、格拉布斯检验，并计算各元素的精密度数据。负责起草单位对《讨论稿》进行修改完善，形成标准文本的《征求意见稿》。

1.4.2.4 征求意见阶段

1）2025年4月16日~19日全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了本标准的讨论会。来自浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司、深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、深圳清华大学研究院、广东省科学院工业分析检测中心、福建紫金矿冶测试技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、宜春市锂电产业研究院、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、云南省产品质量监督检验研究院、青岛盛翰色谱技术有限公司等20余家单位的30多名代表出席本次会议，与会代表对本标准的讨论稿提出以下意见及建议：

- 封面：英文元素名称之间缺“，”，“chrome”改成“chromium”，“kalium”改成“potassium”，“natrium”改成“sodium”。（有色标计所）（采纳）

- 引言：删除“本文件为第1部分”。（有色标计所）（采纳）

- 5试剂：删除“除非另有规定，本文件所用试剂均为优级纯及以上纯度。”，同时“盐酸”后面加上“（优级纯及以上）”；删除“5.4”，同时在5.4~5.13句末加上“也可采用市售有证标准溶液”。（国安盟固利）（采纳）

（4）编制说明3.6表8~表12：“0.01 μg/mL”的“测得值”多取“一位~二位”小数。（万华化学）（采纳）

- （5）编制说明4表13：删除10#钙、6#镁的梯度点。（宜春市锂电产业研究院）（采纳）

- （6）编制说明5：调整部分元素的加标情况，取消4#钙镁、6#硅、9#铝、10#钠的加标试验，改变0#镉铝、1#钙镁铬钠硅、4#铅、6#锌硫、8#钠、9#钙镁硫、10#硫的加标量。（青岛盛翰）（采纳）

2）2025年6月24日~27日全国有色金属标准化技术委员会在江西省宜春市召开了本标准的预审会。来自浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、巴斯夫杉杉电池材料有限公司、深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、深圳清华大学研究院、广东省科学院工业分析检测中心、福建紫金矿冶测试技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、宜春市锂电产业研究院、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、云南省产品质量监督检验研究院、青岛盛翰色谱技术有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、湖南长远锂科新能源有限公司、江西九岭锂业股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、江西赣锋锂业股份有限公司等27家单位的30多名代表出席本次会议，与会代表对本标准的讨论稿提出以下意见及建议：

（1）标准名称改成“钠离子电池正极材料用前驱体化学分析方法  第2部分： 钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法”。（有色标计所）（采纳）

（2）5.14：增加“硫标准贮存溶液”的配制方法。（采纳）

（3）8.5.2和8.5.3：“聚乙烯瓶”改成“塑料容量瓶”。（采纳）

（4）10 表4和附录A：r、R的值应与w保持相同的有效位数。（采纳）

（5）编制说明：增加“3 各元素的推荐分析谱线及表3”。（采纳）

1.4.2.5 审查阶段

1.4.2.6 报批阶段

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》进行数理统计分析。

- 2.2 先进性

- 本标准采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量。本标准在国内外均为首次制定，具有前瞻性和引领性。

- 2.3 适用性

- 本标准以满足我国钠离子电池正极材料前驱体产品实际检测需求为原则，宜于应用。标准适用于“YS/T 钠离子电池正极材料前驱体  镍铁铜锰”和“YS/T 钠离子电池正极材料前驱体  镍铁锌锰”产品中主体元素的测定，对生产企业的技术进步产生积极的促进作用。

- 2.4 合规性

- 充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

三、标准主要内容的确定依据

本标准为首次制定标准。在标准的制定过程中对以下几个方面进行了确认：

- 方法的确定

目前行业中普遍采用电感耦合等离子体原子发射光谱法多元素快速测定钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量。故，本标准采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量。

- 元素种类及测定范围

本标准的制定根据同步制定的《钠离子电池正极材料前驱体  镍铁铜锰》、《钠离子电池正极材料前驱体  镍铁锌锰》和《钠离子电池正极材料前驱体  镍铁锰》中规定的需求，检测钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、硅和硫元素。虽然钠离子电池正极材料前驱体没有必要控制钠的含量要求，但是为了便于计算合成钠离子电池正极材料过程中加入的钠含量，也需要准确测定钠离子电池正极材料前驱体中的钠含量。测定元素及范围见表2。

表2  测定元素及范围

| 元 素 | 质量分数 % |
| --- | --- |
| 钙、镁 | 0.0005~0.20 |
| 锌、镉、铬、铅、钾、铝 | 0.0005 ~0.10 |
| 钠 | 0.0010 ~0.20 |
| 硅 | 0.0010~0.10 |
| 硫 | 0.0050~0.50 |

3. 各元素推荐的分析谱线见表3。

表3   各元素的推荐谱线

| 元素 | Ca | Mg | Zn | Cd | Cr | Al | Pb | K | Na | Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 396.847 | 280.270 | 206.200 | 228.802 | 206.158 | 396.152 | 220.353 | 766.491 | 589.592 | 251.611 | 182.565 |

- 4.条件试验

4.1 溶样方式的选择

分别用盐酸、盐酸+硝酸二种不同的方式溶解样品．溶解情况见表4：

表4  不同溶样方式溶解样品情况

| 溶样方式 | 溶解现象 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 | 完全溶解 | / |
| 盐酸+硝酸 | 完全溶解 | / |

实验结果表明：该样品需要加入盐酸、盐酸+硝酸都能完全溶解，从节省成本和操作简便考虑，所以选择加入盐酸溶解样品。

4.2 仪器工作参数

本试验考察了射频发生器功率、雾化气流量、辅助气流量、等离子气流量、进液泵速、观测高度等对被测元素谱线发射强度的影响，本实验室的最佳仪器测量参数，见表5。

表5  仪器测量参数

| RF功率 W | 雾化气流量 L/min | 辅助气流 L/min | 等离子气流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.7 | 1 | 12 |

4.3 测定介质酸及酸度的选择

在含量为0.5 μg/mL钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫的标准溶液中，分别加入不同浓度的酸，测定其质量浓度，结果见表6：

表6    酸及酸度选择实验

|  | φ(HCl) |  |  |  | φ(HNO3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1％ | 2％ | 5％ | 10％ | 1% | 2% | 5% | 10% |
| Ca | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| Mg | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Zn | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| Cd | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| Cr | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Al | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| Pb | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| K | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.51 |
| Na | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.51 |
| Si | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| S | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |

实验结果表明，不同的酸种类、不同的酸度，在酸度不大于10 %的情况下对各元素的测定强度变化不明显，为了达到方便、快速溶解样品及适当降低成本，选择2 %盐酸作为测定介质。

4.4 工作曲线

按拟定分析步骤8.5配制工作曲线，工作曲线中各元素浓度及线性相关系数见表7。

表7    工作曲线

| 工作曲线 |  | 工作曲线浓度/g/mL |  |  |  |  |  | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Ca | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 0.999 |
|  | Mg | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 0.999 |
|  | Zn | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | Cd | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | Cr | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | Al | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | Pb | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
| Ⅱ | K | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | Na | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 0.999 |
| Ⅲ | Si | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | / | 0.999 |
|  | S | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 10.00 | 0.999 |

# 实验结果表明，各元素工作曲线的相关系数均不小于0.999，能够满足分析的要求。

4.5 仪器检出限及检测下限

测定11次空白溶液，计算标准偏差，以3倍的标准偏差为检出限，10倍的标准偏差为检测下限，结果见表8。

表8     仪器检出限和检测下限

| 元素 | Ca | Mg | Zn | Cd | Cr | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限/g/mL | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0006 |
| 检测下限/g/mL | 0.001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 元素 | Pb | K | Na | Si | S | / |
| 检出限/g/mL | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | / |
| 检测下限/g/mL | 0.006 | 0.003 | 0.02 | 0.006 | 0.006 | / |

实验结果表明：各元素的测定下限均能满足方法中的最低浓度要求。

4.6 共存离子综合干扰实验

钠电前驱体，目前有五类常规典型产品，I类：wMn≦60 %、wFe≦35 %，Ⅱ类：wMn≦35 %、wFe≦35 %、wNi≦35 %、wCu≦20 %，Ⅲ类：wMn≦35 %、wFe≦35 %、wNi≦35 %，Ⅳ类：wMn≦50 %、wFe≦35 %、wCu≦30 %，Ⅴ类：wMn≦60 %、wFe≦35 %、wNi≦35 %、wZn≦5 %。在含量分别为0.01 μg/mL、0.1 μg/mL、1 μg/mL的钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫的混合标准溶液中，分别按照五类产品中各基体元素的最高值加入，测定各元素的质量浓度。结果见表9~表13。

表9     I类综合干扰实验（1）

| 元素 | 0.01μg/mL |  | 0.1 μg/mL |  | 1 μg/mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% |
| Ca | 0.0095 | 95 | 0.11 | 110 | 0.96 | 96 |
| Mg | 0.010 | 100 | 0.092 | 92 | 0.94 | 94 |
| Zn | 0.0098 | 98 | 0.093 | 93 | 0.94 | 94 |
| Cd | 0.010 | 100 | 0.10 | 100 | 0.90 | 90 |
| Cr | 0.010 | 100 | 0.10 | 100 | 0.92 | 92 |
| Al | 0.0097 | 97 | 0.12 | 120 | 1.15 | 115 |
| Pb | 0.010 | 100 | 0.10 | 100 | 0.99 | 99 |
| K | 0.0095 | 95 | 0.095 | 95 | 0.96 | 96 |
| Na | 0.0098 | 98 | 0.11 | 110 | 0.94 | 94 |
| Si | 0.0096 | 96 | 0.10 | 100 | 0.96 | 96 |
| S | 0.010 | 100 | 0.091 | 91 | 0.98 | 98 |

表10    Ⅱ类综合干扰实验（2）

| 元素 | 0.01μg/mL |  | 0.1 μg/mL |  | 1 μg/mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% |
| Ca | 0.0095 | 95 | 0.10 | 100 | 0.94 | 94 |
| Mg | 0.0095 | 95 | 0.094 | 94 | 0.95 | 95 |
| Zn | 0.0095 | 95 | 0.098 | 98 | 0.96 | 96 |
| Cd | 0.010 | 100 | 0.094 | 94 | 0.98 | 98 |
| Cr | 0.010 | 100 | 0.092 | 92 | 0.94 | 94 |
| Al | 0.0098 | 98 | 0.11 | 110 | 1.16 | 116 |
| Pb | 0.0096 | 96 | 0.11 | 110 | 0.93 | 93 |
| K | 0.011 | 110 | 0.093 | 93 | 0.91 | 91 |
| Na | 0.010 | 100 | 0.091 | 91 | 0.92 | 92 |
| Si | 0.0097 | 97 | 0.091 | 91 | 0.94 | 94 |
| S | 0.010 | 100 | 0.095 | 95 | 0.96 | 96 |

表11   Ⅲ类综合干扰实验（3）

| 元素 | 0.01μg/mL |  | 0.1 μg/mL |  | 1 μg/mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% |
| Ca | 0.0096 | 96 | 0.092 | 92 | 0.94 | 94 |
| Mg | 0.011 | 110 | 0.093 | 93 | 0.96 | 96 |
| Zn | 0.0092 | 92 | 0.094 | 94 | 0.96 | 96 |
| Cd | 0.0093 | 93 | 0.091 | 91 | 0.97 | 97 |
| Cr | 0.010 | 100 | 0.095 | 95 | 0.92 | 92 |
| Al | 0.0095 | 95 | 0.13 | 130 | 1.17 | 117 |
| Pb | 0.0096 | 96 | 0.12 | 120 | 0.91 | 91 |
| K | 0.011 | 110 | 0.093 | 93 | 0.93 | 93 |
| Na | 0.011 | 110 | 0.095 | 95 | 0.92 | 92 |
| Si | 0.0096 | 96 | 0.091 | 91 | 0.94 | 94 |
| S | 0.0095 | 95 | 0.096 | 96 | 0.92 | 92 |

表12  Ⅳ类综合干扰实验（4）

| 元素 | 0.01μg/mL |  | 0.1 μg/mL |  | 1 μg/mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% |
| Ca | 0.011 | 110 | 0.10 | 100 | 0.91 | 91 |
| Mg | 0.0098 | 98 | 0.091 | 91 | 0.95 | 95 |
| Zn | 0.0093 | 93 | 0.097 | 97 | 0.94 | 94 |
| Cd | 0.0094 | 94 | 0.091 | 91 | 0.93 | 93 |
| Cr | 0.010 | 100 | 0.093 | 93 | 0.96 | 96 |
| Al | 0.011 | 110 | 0.11 | 110 | 1.08 | 108 |
| Pb | 0.0099 | 99 | 0.091 | 91 | 0.95 | 95 |
| K | 0.011 | 110 | 0.10 | 100 | 0.93 | 93 |
| Na | 0.011 | 110 | 0.11 | 110 | 1.08 | 108 |
| Si | 0.0097 | 97 | 0.091 | 91 | 0.93 | 93 |
| S | 0.0096 | 96 | 0.093 | 93 | 0.93 | 93 |

表13  Ⅴ类综合干扰实验（5）

| 元素 | 0.01μg/mL |  | 0.1 μg/mL |  | 1 μg/mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% | 测得值μg/mL | 回收率% |
| Ca | 0.010 | 100 | 0.10 | 100 | 0.91 | 91 |
| Mg | 0.010 | 100 | 0.091 | 91 | 0.96 | 96 |
| Cd | 0.0096 | 96 | 0.091 | 91 | 0.98 | 98 |
| Cr | 0.0099 | 99 | 0.092 | 92 | 0.94 | 94 |
| Al | 0.011 | 110 | 0.11 | 110 | 1.07 | 107 |
| Pb | 0.010 | 100 | 0.11 | 110 | 0.95 | 95 |
| K | 0.011 | 110 | 0.10 | 100 | 0.96 | 96 |
| Na | 0.011 | 110 | 0.11 | 110 | 0.95 | 95 |
| Si | 0.010 | 100 | 0.10 | 100 | 0.91 | 91 |
| S | 0.0097 | 97 | 0.095 | 95 | 0.97 | 97 |

实验结果表明，综合干扰影响可以接受。

5 准确度试验

对0#、1#、4#、6#、8#、9#、10#样品进行标准加入回收率实验，通过定量加入待测元素的标准溶液，加标回收实验结果见表14。

表14    准确度实验

|  | 样品 | 本底μg | 加标μg | 测得μg | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1# | 8.60 | 10.00 | 18.42 | 98.20 |
|  | 9# | 24.15 | 25.00 | 48,89 | 98.96 |
| Mg | 1# | 9.81 | 10.00 | 19.53 | 97.20 |
|  | 9# | 28.16 | 30.00 | 57.89 | 99.10 |
| Zn | 6# | 8.01 | 10.00 | 17.83 | 98.20 |
|  | 10# | 81.30 | 100.00 | 177.77 | 95.66 |
| Cd | 0# | 7.05 | 10.00 | 16.80 | 97.50 |
|  | 10# | 47.42 | 50.00 | 94.19 | 93.54 |
| Cr | 1# | 6.85 | 10.00 | 16.57 | 97.20 |
|  | 10# | 52.36 | 50.00 | 99.98 | 95.24 |
| Al | 0# | 8.27 | 10.00 | 18.26 | 99.90 |
|  | 4# | 29.09 | 30.00 | 59.84 | 102.50 |
|  | 10# | 115.65 | 50.00 | 168.27 | 102.26 |
| Pb | 4# | 9.68 | 10.00 | 19.43 | 97.50 |
|  | 10# | 29.76 | 30.00 | 59.57 | 99.37 |
| K | 1# | 2.79 | 3.00 | 5.55 | 92.00 |
|  | 4# | 64.12 | 50.00 | 115.41 | 102.58 |
| Na | 1# | 6.46 | 10.00 | 16.58 | 101.20 |
|  | 8# | 16.53 | 20.00 | 36.54 | 100.05 |
| Si | 1# | 20.06 | 20.00 | 40.12 | 100.30 |
|  | 10# | 117.54 | 50.00 | 163.13 | 96.39 |
| S | 9# | 50.35 | 50.00 | 98.61 | 96.52 |
|  | 6# | 221.15 | 200.00 | 417.70 | 98.28 |
|  | 10# | 582.32 | 300.00 | 835.56 | 91.97 |

6 精密度试验

2025年1月开始由13家实验室对3个~5个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见附录A。

在对原始测定数据进行柯克伦检验及格拉布斯检验，剔除离群值后，进行精密度数据计算，从而确定重复性限和再现性限。各杂质元素统计分析后结果可接受的实验室个数、可接受的数据个数、平均值、重复性限、再现性限见表15。

表15  精密度数据统计结果

| 元素 | 水平数 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 11 | 113 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | 2 | 11 | 113 | 0.0047 | 0.0006 | 0.0011 |
|  | 3 | 11 | 113 | 0.013 | 0.0020 | 0.0031 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.29 | 0.013 | 0.056 |
| Mg | 1 | 12 | 124 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0004 |
|  | 2 | 13 | 135 | 0.0050 | 0.0003 | 0.0010 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.014 | 0.0010 | 0.0023 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.16 | 0.012 | 0.027 |
| Zn | 1 | 13 | 135 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | 2 | 13 | 135 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0014 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.026 | 0.0015 | 0.0037 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.049 | 0.0026 | 0.0066 |
| Cd | 1 | 13 | 135 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
| 0.004 | 2 | 12 | 124 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.026 | 0.0028 | 0.0044 |
| Cr | 1 | 11 | 113 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
|  | 2 | 11 | 113 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | 3 | 12 | 124 | 0.0085 | 0.0006 | 0.0017 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.028 | 0.0016 | 0.0049 |
| Al | 1 | 12 | 124 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | 2 | 12 | 124 | 0.0040 | 0.0004 | 0.0006 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.014 | 0.0015 | 0.0034 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.055 | 0.0035 | 0.0082 |
|  | 5 | 13 | 135 | 0.12 | 0.011 | 0.037 |
| Pb | 1 | 7 | 77 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | 2 | 10 | 102 | 0.0048 | 0.0006 | 0.0018 |
|  | 3 | 12 | 124 | 0.016 | 0.0018 | 0.0048 |
| K | 1 | 10 | 102 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | 2 | 12 | 124 | 0.0057 | 0.0011 | 0.0019 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.031 | 0.0021 | 0.0065 |
| Na | 1 | 12 | 124 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0015 |
|  | 2 | 11 | 113 | 0.0088 | 0.0010 | 0.0022 |
|  | 3 | 9 | 91 | 0.10 | 0.0090 | 0.020 |
|  | 4 | 8 | 80 | 0.16 | 0.019 | 0.029 |
| Si | 1 | 11 | 102 | 0.010 | 0.0007 | 0.0019 |
|  | 2 | 12 | 124 | 0.029 | 0.0037 | 0.010 |
|  | 3 | 13 | 135 | 0.060 | 0.0049 | 0.013 |
|  | 4 | 13 | 135 | 0.11 | 0.0031 | 0.017 |
| S | 1 | 12 | 124 | 0.025 | 0.0022 | 0.0038 |
|  | 2 | 12 | 124 | 0.052 | 0.0039 | 0.0079 |
|  | 3 | 12 | 124 | 0.11 | 0.0098 | 0.025 |
|  | 4 | 12 | 124 | 0.31 | 0.015 | 0.035 |

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

五、标准预期达到的社会效益

（一）目的和意义

近年来，钠离子电池产业发展迅速，目前国内外有近超过三十家企业正在进行钠离子电池产业化的相关布局，并取得了重要进展。国外企业中，英国Faradion起步早、积淀深，已实现量产；美国Natron Energy、瑞典Altris等也在加速推进量产进程。国内企业中，中科海钠、立方新能源、星空钠电等企业均已实现量产；宁德时代、钠创新能源、传艺股份、众钠能源等企业也在积极推进钠离子电池产业化；蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、派能科技等企业也已具备相关技术布局。

在钠离子电池前驱体氢氧化物产业方面，格林美于2019年就开始钠电材料方面的研发工作；中伟新材料已于2021年布局钠电前驱体相关业务；华友新能源科技（衢州）有限公司在正极前驱体行业处于领先水平，有丰富的理论技术基础、技术积累，为满足下游钠离子电池正极材料生产企业需求，计划近期形成钠离子电池前驱体氢氧化物3.5万吨级供应。

镍铁锰酸钠因其具有合成简单、比容量较高是目前钠离子电池正极材料的热点之一，根据调查，华阳股份、荣百科技、中科海纳、当升科技等国内多家正极材料厂商已开始或完成镍铁锰酸钠正极材料的量产，准备进入投产，而邦普、华友、格林美、中伟等多家前驱体生产企业也已完成镍铁锰三元素复合氢氧化物的产品开发，产业链已基本形成。配套的镍铁锰三元前驱体也在进行相应的量产或量产推进。而钠离子电池用镍锌铁锰正极材料前驱体是基于镍铁锰三元素前驱体，将其中的部分镍用锌来代替。锌的掺杂不仅可以有效降低成本，还能提高材料的循环稳定性和电压平台。目前华友、中伟等企业已对钠离子电池用镍锌铁锰正极材料前驱体进行量产开发。

（二）标准预期的作用和效益

分析方法服务于产业制造，浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团股份有限公司等企业是国内生产或研发钠离子电池正极材料前驱体产品的公司。标准颁布实施后，钠离子电池正极材料前驱体的生产及使用单位均可采用本标准对其中的杂质元素进行定量分析，掌控和提升产品质量。同时，在第三方检测机构中，ICP-OES已经成为主要的仪器设备，本标准的颁布实施，扩展了ICP-OES的应用领域，有助于各检测机构实现标准化检测，提高数据的准确度。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准为我国首次制定。经查，本标准与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本标准属于化学分析方法标准，领域内没有强制性国家标准。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

八、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准涉及钠离子电池正极材料前驱体中钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量的同时测定，采用的检测设备为电感耦合等离子原子发射光谱仪。该设备目前在各高校院所、企事业单位均具有较高的市场占有率。建议钠离子电池正极材料前驱体的生产和使用单位及各检测机构积极组织本标准的学习与宣贯，并向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。标准使用过程中出现疑问，标准的起草单位有义务进行必要的解释，可通过网络会议、讲座等形式进行标准内容的讲解。建议标准发布6个月后实施。同时，标准要与时俱进，标准颁布实施后要定期进行复审，必要时启动修订程序。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，不涉及相关标准的废止。

十二、其它应予说明的事项

本标准为钠离子电池正极材料前驱体中杂质元素分析方法标准，标准技术先进，具有充分的可操作性、适应性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。

附件A：各实验室原始数据

附表1   0#样品精密度统计

|  | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值% | 0.0034 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0043 |
|  | 0.0034 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0043 |
|  | 0.0035 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0041 |
|  | 0.0034 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0043 |
|  | 0.0035 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0043 |
|  | 0.0036 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0043 |
|  | 0.0034 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0043 |
|  | 0.0034 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0042 |
|  | 0.0035 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0034 | 0.0041 |
|  | 0.0035 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0042 |
|  | 0.0036 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0043 |
| 均值% | 0.0035 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0042 |
| s | 0.000067 | 0.000044 | 0.000151 | 0.000065 | 0.000056 | 0.000050 | 0.000054 | 0.000065 |
| RSD% | 0.34 | 1.08 | 4.03 | 1.65 | 1.43 | 1.29 | 1.61 | 1.62 |
| 单位 | 浙江华友 |  | 衢州华友 |  | 湖南中伟 |  | 国标北京 |  |
|  | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al |
| 测定值% | 0.0033 | 0.0049 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0042 |
|  | 0.0033 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0044 |
|  | 0.0033 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0044 |
|  | 0.0033 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0044 |
|  | 0.0033 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0043 |
|  | 0.0033 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0043 |
| 均值% | 0.0033 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0043 |
| s | 0 | 0 | 0.000283 | 0.000061 | 0.00012 | 0.0002 | 0.000042 | 0.000064 |
| RSD% | 0 | 0 | 7.30 | 1.60 | 3.18 | 4.41 | 1.09 | 1.48 |
| 单位 | 格林美 |  | 巴斯夫杉杉 |  | 紫金矿业 |  | 贝特瑞 |  |
|  | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al | Cd | Al |
| 测定值% | 0.0035 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0038 |
|  | 0.0037 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0040 |
|  | 0.0034 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0036 | 0.0040 |
|  | 0.0036 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0036 | 0.0040 |
|  | 0.0036 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0039 |
|  | 0.0035 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0038 |
|  | 0.0037 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0038 |
|  | 0.0037 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0042 | / | / | / | / |
|  | 0.0036 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0040 | / | / | / | / |
|  | 0.0034 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0039 | / | / | / | / |
|  | 0.0035 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0043 | / | / | / | / |
| 均值% | 0.0036 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0039 |
| s | 0.000112 | 0.000205 | 0.000112 | 0.000145 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00009 |
| RSD% | 3.12 | 5.26 | 2.92 | 3.53 | 1.46 | 2.56 | 1.46 | 2.37 |
| 单位 | 金川集团 |  | 北京当升 |  | 广东佳纳 |  | 长远锂科 |  |

附表2   1#样品精密度统计

|  |  | Ca | Mg | Zn | Cr | Al | K | Na | Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江华友 | 测定值% | 0.0043 | 0.0049 | 0.025 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0090 | 0.051 |
|  |  | 0.0048 | 0.0050 | 0.025 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0034 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0047 | 0.0050 | 0.026 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0032 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0042 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0089 | 0.051 |
|  |  | 0.0043 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0031 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0043 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0033 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | 0.0041 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0032 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0041 | 0.0049 | 0.025 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0030 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0041 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0029 | 0.011 | 0.052 |
|  |  | 0.0041 | 0.0048 | 0.024 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0098 | 0.051 |
|  |  | 0.0042 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0028 | 0.011 | 0.050 |
|  | 均值% | 0.0043 | 0.0049 | 0.025 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0031 | 0.010 | 0.051 |
|  | s | 0.000233 | 0.000048 | 0.000444 | 0.000053 | 0.000061 | 0.000183 | 0.000228 | 0.000764 | 0.000503 |
|  | RSD% | 5.42 | 0.98 | 1.78 | 1.56 | 13.25 | 15.25 | 7.36 | 7.64 | 0.99 |
| 衢州华友 | 测定值% | 0.0048 | 0.0054 | 0.027 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0089 | 0.058 |
|  |  | 0.0042 | 0.0055 | 0.027 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0040 | 0.0091 | 0.059 |
|  |  | 0.0048 | 0.0056 | 0.027 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0099 | 0.053 |
|  |  | 0.0041 | 0.0057 | 0.027 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0034 | 0.0084 | 0.054 |
|  |  | 0.0040 | 0.0056 | 0.026 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0038 | 0.0090 | 0.056 |
|  |  | 0.0048 | 0.0055 | 0.026 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0035 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0044 | 0.0057 | 0.028 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0089 | 0.055 |
|  |  | 0.0051 | 0.0056 | 0.027 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0099 | 0.053 |
|  |  | 0.0041 | 0.0056 | 0.027 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0085 | 0.053 |
|  |  | 0.0044 | 0.0059 | 0.026 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0087 | 0.051 |
|  |  | 0.0042 | 0.0055 | 0.028 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0040 | 0.0083 | 0.053 |
|  | 均值% | 0.0044 | 0.0056 | 0.027 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0091 | 0.054 |
|  | s | 0.000370 | 0.000134 | 0.000701 | 0.000113 | 0.000081 | 0.000185 | 0.000220 | 0.000813 | 0.002423 |
|  | RSD% | 8.32 | 2.40 | 2.60 | 3.09 | 17.45 | 18.00 | 6.05 | 8.89 | 4.46 |
| 湖南中伟 | 测定值% | 0.0048 | 0.0051 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0053 | 0.0089 | 0.051 |
|  |  | 0.0050 | 0.0051 | 0.025 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0051 | 0.0090 | 0.052 |
|  |  | 0.0048 | 0.0050 | 0.025 | 0.0033 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0088 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0050 | 0.025 | 0.0033 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0048 | 0.0088 | 0.050 |
|  |  | 0.0049 | 0.0051 | 0.025 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0048 | 0.0091 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0051 | 0.025 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0090 | 0.052 |
|  |  | 0.0050 | 0.0052 | 0.027 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0053 | 0.0093 | 0.052 |
|  |  | 0.0046 | 0.0051 | 0.026 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0054 | 0.0085 | 0.052 |
|  |  | 0.0047 | 0.0052 | 0.027 | 0.0035 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0058 | 0.0087 | 0.053 |
|  |  | 0.0051 | 0.0052 | 0.027 | 0.0035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0048 | 0.0090 | 0.054 |
|  |  | 0.0051 | 0.0051 | 0.026 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0047 | 0.0089 | 0.053 |
|  | 均值% | 0.0049 | 0.0051 | 0.026 | 0.0034 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0089 | 0.052 |
|  | s | 0.000155 | 0.000078 | 0.000814 | 0.000072 | 0.000023 | 0.000049 | 0.000341 | 0.000217 | 0.001142 |
|  | RSD% | 3.16 | 1.52 | 3.18 | 2.11 | 21.11 | 28.83 | 6.73 | 2.44 | 2.20 |
| 国标北京 | 测定值% | 0.0046 | 0.0048 | 0.025 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0099 | 0.052 |
|  |  | 0.0045 | 0.0048 | 0.024 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0030 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | 0.0048 | 0.0047 | 0.024 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0099 | 0.051 |
|  |  | 0.0046 | 0.0049 | 0.025 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0029 | 0.0097 | 0.052 |
|  |  | 0.0044 | 0.0047 | 0.025 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0030 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | 0.0046 | 0.0048 | 0.026 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0033 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0045 | 0.0050 | 0.025 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0029 | 0.0098 | 0.052 |
|  |  | 0.0041 | 0.0050 | 0.025 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0029 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0043 | 0.0048 | 0.025 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0095 | 0.051 |
|  |  | 0.0047 | 0.0047 | 0.024 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0031 | 0.011 | 0.050 |
|  |  | 0.0047 | 0.0048 | 0.024 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0090 | 0.051 |
|  | 均值% | 0.0045 | 0.0048 | 0.025 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0030 | 0.010 | 0.051 |
|  | s | 0.00019 | 0.00009 | 0.00050 | 0.00086 | 0.000051 | 0.00014 | 0.00013 | 0.000051 | 0.00058 |
|  | RSD% | 4.31 | 1.93 | 2.17 | 2.59 | 8.52 | 9.32 | 4.43 | 5.15 | 1.26 |
| 格林美 | 测定值% | 0.0069 | 0.0048 | 0.026 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0045 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0070 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.045 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0070 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.045 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.045 |
|  |  | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  | 均值% | 0.0069 | 0.0048 | 0.025 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0046 | 0.0080 | 0.046 |
|  | s | 0.000020 | 0.000015 | 0.000127 | 0.000026 | 0.000003 | 0.000010 | 0.000034 | 0 | 0.000424 |
|  | RSD% | 0.69 | 0.48 | 0.26 | 0.80 | 1.24 | 1.05 | 0.73 | 0 | 0.92 |
| 巴斯夫杉杉 | 测定值% | 0.0074 | 0.0060 | 0.028 | 0.0035 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0078 | 0.011 | 0.11 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0078 | 0.011 | 0.11 |
|  |  | 0.0075 | 0.0059 | 0.028 | 0.0037 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0079 | 0.011 | 0.10 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0019 | 0.0076 | 0.011 | 0.10 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.029 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0079 | 0.011 | 0.11 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0020 | 0.0078 | 0.012 | 0.11 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.029 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0078 | 0.011 | 0.10 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.029 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0079 | 0.011 | 0.10 |
|  |  | 0.0071 | 0.0060 | 0.028 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0071 | 0.011 | 0.11 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0037 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0077 | 0.010 | 0.10 |
|  |  | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0039 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0076 | 0.011 | 0.10 |
|  | 均值% | 0.0075 | 0.0060 | 0.028 | 0.0037 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0077 | 0.011 | 0.10 |
|  | s | 0.000138 | 0.000025 | 0.000262 | 0.000137 | 0.000054 | 0.000427 | 0.000220 | 0.000358 | 0.004127 |
|  | RSD% | 1.85 | 0.42 | 0.93 | 3.66 | 23.28 | 34.78 | 2.86 | 3.28 | 3.94 |
| 紫金矿业 | 测定值% | 0.0045 | 0.0044 | 0.024 | 0.0034 | 0.0004 | 0 | 0.0036 | 0.010 | 0.047 |
|  |  | 0.0045 | 0.0044 | 0.024 | 0.0034 | 0.0004 | 0 | 0.0032 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0046 | 0.0046 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0 | 0.0033 | 0.010 | 0.054 |
|  |  | 0.0045 | 0.0045 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0 | 0.0031 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | 0.0044 | 0.0046 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0 | 0.0031 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0044 | 0.0046 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0 | 0.0031 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0044 | 0.0046 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0 | 0.0030 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0047 | 0.0042 | 0.026 | 0.0035 | 0.0003 | 0 | 0.0032 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0048 | 0.0043 | 0.026 | 0.0035 | 0.0003 | 0 | 0.0033 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0045 | 0.0043 | 0.026 | 0.0035 | 0.0003 | 0 | 0.0033 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0047 | 0.0043 | 0.026 | 0.0035 | 0.0003 | 0 | 0.0031 | 0.011 | 0.052 |
|  | 均值% | 0.0046 | 0.0044 | 0.025 | 0.0035 | 0.0003 | — | 0.0032 | 0.010 | 0.052 |
|  | s | 0.00013 | 0.00014 | 0.0006 | 0.00004 | 0.0001 | — | 0.0002 | 0.0004 | 0.0018 |
|  | RSD% | 2.81 | 3.07 | 2.39 | 1.09 | 18.00 | — | 5.15 | 4.21 | 3.40 |
| 贝特瑞 | 测定值% | 0.0044 | 0.0050 | 0.028 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0034 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0044 | 0.0050 | 0.028 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0034 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0043 | 0.0050 | 0.028 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0034 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0042 | 0.0050 | 0.027 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0038 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0043 | 0.0050 | 0.027 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0038 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0043 | 0.0050 | 0.028 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0037 | 0.010 | 0.051 |
|  |  | 0.0042 | 0.0053 | 0.028 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0035 | 0.010 | 0.054 |
|  |  | 0.0045 | 0.0054 | 0.028 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0032 | 0.010 | 0.054 |
|  |  | 0.0044 | 0.0050 | 0.028 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0037 | 0.010 | 0.052 |
|  |  | 0.0041 | 0.0050 | 0.028 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0032 | 0.010 | 0.053 |
|  |  | 0.0041 | 0.0050 | 0.028 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0032 | 0.010 | 0.051 |
|  | 均值% | 0.0043 | 0.0051 | 0.028 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0035 | 0.010 | 0.052 |
|  | s | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0009 |
|  | RSD% | 0.03 | 2.67 | 0.69 | 1.45 | 12.97 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 1.80 |
| 金川集团 | 测定值% | 0.0048 | 0.0050 | 0.027 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0033 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0046 | 0.0052 | 0.025 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0037 | 0.011 | 0.054 |
|  |  | 0.0046 | 0.0050 | 0.027 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0032 | 0.0090 | 0.053 |
|  |  | 0.0047 | 0.0050 | 0.026 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0034 | 0.011 | 0.054 |
|  |  | 0.0042 | 0.0052 | 0.027 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0035 | 0.011 | 0.050 |
|  |  | 0.0045 | 0.0050 | 0.026 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0091 | 0.052 |
|  |  | 0.0045 | 0.0050 | 0.026 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0091 | 0.052 |
|  |  | 0.0047 | 0.0050 | 0.027 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0031 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0046 | 0.0050 | 0.026 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0090 | 0.053 |
|  |  | 0.0047 | 0.0050 | 0.025 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0031 | 0.011 | 0.051 |
|  |  | 0.0043 | 0.0052 | 0.027 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0031 | 0.010 | 0.050 |
|  | 均值% | 0.0046 | 0.0051 | 0.026 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0034 | 0.010 | 0.052 |
|  | s | 0.000180 | 0.000093 | 0.000786 | 0.000104 | 0.000092 | 0.000237 | 0.000279 | 0.000958 | 0.001446 |
|  | RSD% | 3.92 | 1.83 | 3.02 | 2.98 | 18.40 | 19.75 | 8.21 | 9.58 | 2.78 |
| 厦门厦钨 | 测定值% | 0.0049 | 0.0046 | 0.025 | 0.0052 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0036 | 0.050 |
|  |  | 0.0048 | 0.0046 | 0.025 | 0.0052 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0040 | 0.0025 | 0.051 |
|  |  | 0.0050 | 0.0047 | 0.025 | 0.0056 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0029 | 0.052 |
|  |  | 0.0048 | 0.0047 | 0.025 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0044 | 0.0023 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0047 | 0.025 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0031 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0046 | 0.025 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0047 | 0.0032 | 0.051 |
|  |  | 0.0048 | 0.0047 | 0.025 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0041 | 0.0027 | 0.049 |
|  |  | 0.0048 | 0.0047 | 0.025 | 0.0049 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0025 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0046 | 0.025 | 0.0055 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0047 | 0.0031 | 0.051 |
|  |  | 0.0048 | 0.0046 | 0.025 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0025 | 0.053 |
|  |  | 0.0048 | 0.0046 | 0.025 | 0.0049 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0044 | 0.0020 | 0.053 |
|  | 均值% | 0.0049 | 0.0046 | 0.025 | 0.0052 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0028 | 0.051 |
|  | s | 0.00006 | 0.00002 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00045 | 0.00110 |
|  | RSD% | 1.15 | 0.37 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 6.58 | 16.48 | 2.15 |
| 北京当升 | 测定值% | 0.0051 | 0.0052 | 0.026 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0039 | 0.010 | 0.050 |
|  |  | 0.0048 | 0.0050 | 0.027 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0015 | 0.004 | 0.0090 | 0.050 |
|  |  | 0.0050 | 0.0050 | 0.026 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0042 | 0.0090 | 0.049 |
|  |  | 0.0049 | 0.0051 | 0.027 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0080 | 0.048 |
|  |  | 0.0050 | 0.0050 | 0.026 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0037 | 0.011 | 0.048 |
|  |  | 0.0050 | 0.0051 | 0.027 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0037 | 0.012 | 0.051 |
|  |  | 0.0051 | 0.0051 | 0.027 | 0.0034 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0039 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0051 | 0.0050 | 0.026 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0037 | 0.013 | 0.051 |
|  |  | 0.0049 | 0.0050 | 0.028 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0044 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0049 | 0.0052 | 0.027 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0036 | 0.012 | 0.052 |
|  |  | 0.0051 | 0.0050 | 0.027 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0038 | 0.011 | 0.051 |
|  | 均值% | 0.0050 | 0.0051 | 0.027 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0039 | 0.011 | 0.051 |
|  | s | 0.000104 | 0.000081 | 0.000647 | 0.000070 | 0.000081 | 0.000154 | 0.000254 | 0.001502 | 0.001689 |
|  | RSD% | 2.09 | 1.60 | 2.42 | 2.06 | 15.08 | 11.13 | 6.58 | 14.12 | 3.33 |
| 广东佳纳 | 测定值% | 0.0054 | 0.0049 | 0.027 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0097 | 0.052 |
|  |  | 0.0051 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0037 | 0.011 | 0.056 |
|  |  | 0.0052 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0036 | 0.010 | 0.055 |
|  |  | 0.0055 | 0.0048 | 0.027 | 0.0037 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0033 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0055 | 0.0048 | 0.027 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0035 | 0.011 | 0.056 |
|  |  | 0.0052 | 0.0049 | 0.027 | 0.0037 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0035 | 0.0098 | 0.054 |
|  |  | 0.0050 | 0.0048 | 0.027 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0034 | 0.0096 | 0.056 |
|  | 均值% | 0.0053 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0035 | 0.010 | 0.055 |
|  | s | 0.0002 | 0.00005 | 0 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0016 |
|  | RSD% | 3.75 | 1.10 | 0 | 1.42 | 29.83 | 8.11 | 3.69 | 6.23 | 2.90 |
| 长远锂科 | 测定值% | 0.0054 | 0.0049 | 0.027 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0097 | 0.052 |
|  |  | 0.0051 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0037 | 0.011 | 0.056 |
|  |  | 0.0052 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0036 | 0.010 | 0.055 |
|  |  | 0.0055 | 0.0048 | 0.028 | 0.0037 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0033 | 0.011 | 0.053 |
|  |  | 0.0055 | 0.0048 | 0.027 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0035 | 0.011 | 0.056 |
|  |  | 0.0052 | 0.0049 | 0.027 | 0.0037 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0035 | 0.0098 | 0.054 |
|  |  | 0.0050 | 0.0048 | 0.027 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0034 | 0.0096 | 0.056 |
|  | 均值% | 0.0053 | 0.0049 | 0.027 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0035 | 0.010 | 0.054 |
|  | s | 0.00018 | 0.00005 | 0.00018 | 0.00005 | 0.00016 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00064 | 0.00146 |
|  | RSD% | 3.47 | 1.02 | 0.65 | 1.32 | 27.61 | 7.51 | 3.41 | 6.23 | 2.68 |

附表3   4#样品精密度统计

|  |  | Ca | Mg | Zn | Cr | Al | Pb | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江华友 | 测定值% | 0.26 | 0.15 | 0.0013 | 0.0082 | 0.014 | 0.0048 | 0.0072 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0082 | 0.015 | 0.0049 | 0.0053 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0083 | 0.016 | 0.0048 | 0.0061 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0015 | 0.0082 | 0.014 | 0.0046 | 0.0064 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0013 | 0.0084 | 0.015 | 0.0047 | 0.0056 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0082 | 0.014 | 0.0045 | 0.0067 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0013 | 0.0083 | 0.016 | 0.0049 | 0.0055 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0083 | 0.015 | 0.0047 | 0.0065 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0081 | 0.014 | 0.0049 | 0.0058 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0013 | 0.0084 | 0.014 | 0.0047 | 0.0067 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0085 | 0.014 | 0.0048 | 0.0071 | 0.099 |
|  | 均值% | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0083 | 0.015 | 0.0048 | 0.0063 | 0.098 |
|  | s | 0 | 0 | 0.000046 | 0.000106 | 0.000513 | 0.000128 | 0.000655 | 0.000955 |
|  | RSD% | 0 | 0 | 3.29 | 1.28 | 3.42 | 2.67 | 10.40 | 0.98 |
| 衢州华友 | 测定值% | 0.29 | 0.17 | 0.0016 | 0.0081 | 0.014 | 0.0059 | 0.0066 | 0.11 |
|  |  | 0.30 | 0.18 | 0.0018 | 0.0083 | 0.014 | 0.0045 | 0.0062 | 0.11 |
|  |  | 0.29 | 0.18 | 0.0015 | 0.0085 | 0.014 | 0.0051 | 0.0048 | 0.10 |
|  |  | 0.29 | 0.18 | 0.0016 | 0.0086 | 0.014 | 0.0051 | 0.0058 | 0.10 |
|  |  | 0.29 | 0.18 | 0.0015 | 0.0086 | 0.014 | 0.0050 | 0.0060 | 0.096 |
|  |  | 0.29 | 0.18 | 0.0017 | 0.0083 | 0.014 | 0.0052 | 0.0057 | 0.11 |
|  |  | 0.29 | 0.17 | 0.0017 | 0.0083 | 0.014 | 0.0049 | 0.0048 | 0.099 |
|  |  | 0.28 | 0.17 | 0.0015 | 0.0083 | 0.014 | 0.0053 | 0.0059 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.17 | 0.0015 | 0.0083 | 0.015 | 0.0055 | 0.0062 | 0.10 |
|  |  | 0.29 | 0.18 | 0.0017 | 0.0085 | 0.013 | 0.0049 | 0.0058 | 0.095 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0018 | 0.0084 | 0.013 | 0.0048 | 0.0057 | 0.098 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.17 | 0.0016 | 0.0084 | 0.014 | 0.0050 | 0.0056 | 0.10 |
|  | s | 0.005394 | 0.006876 | 0.000119 | 0.000154 | 0.000786 | 0.000274 | 0.000499 | 0.005663 |
|  | RSD% | 1.85 | 3.94 | 7.32 | 1.83 | 5.73 | 5.46 | 8.83 | 5.58 |
| 湖南中伟 | 测定值% | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0081 | 0.014 | 0.0059 | 0.0096 | 0.17 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0018 | 0.0081 | 0.014 | 0.0060 | 0.0093 | 0.18 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0018 | 0.0085 | 0.014 | 0.0060 | 0.0098 | 0.18 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0017 | 0.0081 | 0.014 | 0.0057 | 0.0095 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0080 | 0.014 | 0.0057 | 0.0098 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0080 | 0.014 | 0.0058 | 0.0098 | 0.17 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0080 | 0.014 | 0.0058 | 0.0096 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0082 | 0.014 | 0.0060 | 0.0099 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0018 | 0.0083 | 0.015 | 0.0060 | 0.0101 | 0.18 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0016 | 0.0076 | 0.014 | 0.0057 | 0.0092 | 0.17 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0016 | 0.0078 | 0.014 | 0.0057 | 0.0096 | 0.17 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.15 | 0.0018 | 0.0081 | 0.014 | 0.0058 | 0.0097 | 0.18 |
|  | s | 0.005926 | 0.002948 | 0.000078 | 0.000254 | 0.000286 | 0.000131 | 0.000270 | 0.002177 |
|  | RSD% | 2.06 | 1.93 | 4.43 | 3.15 | 2.03 | 2.24 | 2.79 | 1.24 |
| 格林美 | 测定值% | 0.30 | 0.15 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.098 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.15 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0038 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0040 | 0.0052 | 0.099 |
|  | 均值% | 0.30 | 0.16 | 0.0011 | 0.012 | 0.013 | 0.0039 | 0.0052 | 0.099 |
|  | s | 0 | 0.000986 | 0 | 0.000090 | 0 | 0.000039 | 0 | 0.000158 |
|  | RSD% | 0 | 0.63 | 0 | 0.74 | 0 | 1.00 | 0 | 0.16 |
| 国标北京 | 测定值% | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0084 | 0.016 | 0.0047 | 0.0056 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.14 | 0.0014 | 0.0082 | 0.015 | 0.0048 | 0.0060 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.14 | 0.0015 | 0.0083 | 0.016 | 0.0046 | 0.0064 | 0.099 |
|  |  | 0.25 | 0.14 | 0.0015 | 0.0085 | 0.015 | 0.0047 | 0.0065 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0015 | 0.0082 | 0.014 | 0.0047 | 0.0058 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.14 | 0.0014 | 0.0084 | 0.016 | 0.0048 | 0.0065 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0083 | 0.016 | 0.0048 | 0.0056 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0014 | 0.0081 | 0.016 | 0.0048 | 0.0060 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.14 | 0.0013 | 0.0085 | 0.015 | 0.0047 | 0.0072 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.15 | 0.0013 | 0.0085 | 0.015 | 0.0047 | 0.0067 | 0.096 |
|  |  | 0.25 | 0.15 | 0.0013 | 0.0082 | 0.015 | 0.0046 | 0.0062 | 0.098 |
|  | 均值% | 0.26 | 0.14 | 0.0014 | 0.0083 | 0.015 | 0.0047 | 0.0062 | 0.098 |
|  | s | 0.0030 | 0.0033 | 0.000063 | 0.00014 | 0.00056 | 0.000074 | 0.00048 | 0.00094 |
|  | RSD% | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 1.7 | 3.8 | 1.6 | 7.8 | 0.96 |
| 巴斯夫 | 测定值% | 0.33 | 0.18 | 0.0021 | 0.0092 | 0.015 | 0.038 | 0.0055 | 0.19 |
|  |  | 0.33 | 0.18 | 0.0018 | 0.0090 | 0.015 | 0.040 | 0.0067 | 0.19 |
|  |  | 0.33 | 0.18 | 0.0016 | 0.0091 | 0.015 | 0.039 | 0.0069 | 0.19 |
|  |  | 0.33 | 0.18 | 0.0019 | 0.0093 | 0.015 | 0.038 | 0.0060 | 0.19 |
|  |  | 0.33 | 0.17 | 0.0017 | 0.0087 | 0.015 | 0.041 | 0.0062 | 0.19 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0016 | 0.0085 | 0.014 | 0.040 | 0.0056 | 0.18 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0016 | 0.0084 | 0.014 | 0.035 | 0.0053 | 0.19 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0015 | 0.0086 | 0.014 | 0.038 | 0.0060 | 0.19 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0018 | 0.0087 | 0.014 | 0.038 | 0.0062 | 0.19 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0016 | 0.0085 | 0.014 | 0.038 | 0.0063 | 0.18 |
|  |  | 0.32 | 0.17 | 0.0015 | 0.0086 | 0.014 | 0.038 | 0.0059 | 0.19 |
|  | 均值% | 0.33 | 0.17 | 0.0017 | 0.0088 | 0.014 | 0.038 | 0.0061 | 0.19 |
|  | s | 0.005262 | 0.004355 | 0.000168 | 0.000320 | 0.000188 | 0.001605 | 0.000477 | 0.001853 |
|  | RSD% | 1.61 | 2.51 | 9.89 | 3.64 | 1.30 | 4.18 | 7.89 | 0.99 |
| 紫金矿业 | 测定值% | 0.29 | 0.15 | 0.0015 | 0.0080 | 0.014 | 0.0088 | 0.0047 | 0.17 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0082 | 0.014 | 0.0089 | 0.0051 | 0.17 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.0082 | 0.014 | 0.0090 | 0.0043 | 0.18 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0014 | 0.0076 | 0.013 | 0.0087 | 0.0048 | 0.18 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0013 | 0.0076 | 0.013 | 0.0087 | 0.0050 | 0.17 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0014 | 0.0077 | 0.013 | 0.0087 | 0.0045 | 0.17 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0013 | 0.0076 | 0.013 | 0.0086 | 0.0047 | 0.17 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0014 | 0.0081 | 0.013 | 0.0088 | 0.0048 | 0.18 |
|  |  | 0.28 | 0.16 | 0.0014 | 0.0081 | 0.012 | 0.0087 | 0.0051 | 0.17 |
|  |  | 0.28 | 0.16 | 0.0014 | 0.0083 | 0.013 | 0.0085 | 0.0044 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0014 | 0.0076 | 0.013 | 0.0085 | 0.0049 | 0.18 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.15 | 0.0014 | 0.0079 | 0.013 | 0.0087 | 0.0048 | 0.17 |
|  | s | 0.00614 | 0.00394 | 0.0001 | 0.00030 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0035 |
|  | RSD% | 2.14 | 2.58 | 5.97 | 3.76 | 4.29 | 1.66 | 5.81 | 1.99 |
| 贝特瑞 | 测定值% | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0085 | 0.015 | 0.0044 | 0.0064 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0043 | 0.0063 | 0.097 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0044 | 0.0063 | 0.097 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0043 | 0.0066 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0042 | 0.0065 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0085 | 0.015 | 0.0043 | 0.0066 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0042 | 0.0066 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.015 | 0.0044 | 0.0064 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.15 | 0.0017 | 0.0085 | 0.015 | 0.0045 | 0.0064 | 0.098 |
|  |  | 0.30 | 0.15 | 0.0017 | 0.0085 | 0.015 | 0.0042 | 0.0064 | 0.098 |
|  |  | 0.30 | 0.15 | 0.0017 | 0.0085 | 0.015 | 0.0044 | 0.0065 | 0.098 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0085 | 0.015 | 0.0043 | 0.0065 | 0.098 |
|  | s | 0.0053 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 |
|  | RSD% | 1.79 | 1.10 | 1.79 | 0.50 | 0.73 | 2.33 | 0.016 | 0.0058 |
| 金川集团 | 测定值% | 0.26 | 0.16 | 0.0015 | 0.0085 | 0.013 | 0.0049 | 0.0066 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0014 | 0.0084 | 0.015 | 0.0046 | 0.0062 | 0.11 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0016 | 0.0084 | 0.014 | 0.0050 | 0.0060 | 0.11 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0015 | 0.0084 | 0.013 | 0.0047 | 0.0063 | 0.10 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0015 | 0.0082 | 0.016 | 0.0052 | 0.0068 | 0.096 |
|  |  | 0.25 | 0.16 | 0.0016 | 0.0083 | 0.014 | 0.0046 | 0.0063 | 0.099 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0015 | 0.0083 | 0.014 | 0.0049 | 0.0062 | 0.098 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.016 | 0.0052 | 0.0065 | 0.097 |
|  |  | 0.26 | 0.16 | 0.0014 | 0.0082 | 0.014 | 0.0045 | 0.0062 | 0.10 |
|  |  | 0.25 | 0.15 | 0.0015 | 0.0083 | 0.013 | 0.0052 | 0.0061 | 0.10 |
|  |  | 0.25 | 0.15 | 0.0015 | 0.0082 | 0.014 | 0.0050 | 0.0062 | 0.10 |
|  | 均值% | 0.26 | 0.16 | 0.0015 | 0.0083 | 0.014 | 0.0049 | 0.0063 | 0.10 |
|  | s | 0.004671 | 0.004045 | 0.000070 | 0.000112 | 0.001078 | 0.000259 | 0.000234 | 0.004843 |
|  | RSD% | 1.80 | 2.53 | 4.67 | 1.35 | 7.70 | 5.29 | 3.73 | 4.85 |
| 厦门厦钨 | 测定值% | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.011 | 0.012 | 0.0083 | 0.0054 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0015 | 0.0098 | 0.011 | 0.0083 | 0.0056 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.010 | 0.012 | 0.0083 | 0.0054 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.010 | 0.012 | 0.0083 | 0.0054 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.0097 | 0.011 | 0.0083 | 0.0057 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.0098 | 0.011 | 0.0083 | 0.0057 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0016 | 0.010 | 0.011 | 0.0083 | 0.0051 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.010 | 0.012 | 0.0083 | 0.0057 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.17 | 0.0016 | 0.010 | 0.012 | 0.0083 | 0.0052 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.011 | 0.011 | 0.0083 | 0.0056 | 0.18 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0015 | 0.0097 | 0.011 | 0.0083 | 0.0058 | 0.18 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.010 | 0.011 | 0.0083 | 0.0055 | 0.18 |
|  | s | 0 | 0.00117 | 0.00002 | 0.00037 | 0.00025 | 0 | 0.00021 | 0 |
|  | RSD% | 0 | 0.76 | 1.30 | 3.69 | 2.23 | 0 | 3.83 | 0 |
| 北京当升 | 测得值% | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.0081 | 0.014 | 0.0046 | 0.0052 | 0.099 |
|  |  | 0.28 | 0.15 | 0.0014 | 0.0084 | 0.015 | 0.0043 | 0.0053 | 0.098 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0017 | 0.0083 | 0.015 | 0.0044 | 0.0049 | 0.101 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.0084 | 0.015 | 0.0046 | 0.0058 | 0.098 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.0084 | 0.015 | 0.0044 | 0.0051 | 0.098 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0014 | 0.0083 | 0.015 | 0.0046 | 0.0043 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.15 | 0.0015 | 0.0084 | 0.015 | 0.0043 | 0.0065 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0014 | 0.0084 | 0.015 | 0.0045 | 0.0054 | 0.100 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.0082 | 0.016 | 0.0044 | 0.0050 | 0.099 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.0084 | 0.015 | 0.0046 | 0.0061 | 0.099 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0015 | 0.0085 | 0.015 | 0.0043 | 0.0049 | 0.099 |
|  | 均值% | 0.29 | 0.16 | 0.0015 | 0.0083 | 0.015 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0990 |
|  | s | 0.006030 | 0.004045 | 0.000094 | 0.000113 | 0.000411 | 0.000129 | 0.000616 | 0.000894 |
|  | RSD% | 2.07 | 2.56 | 6.25 | 1.35 | 2.71 | 2.90 | 11.59 | 0.90 |
| 广东佳纳 | 测得值% | 0.30 | 0.16 | 0.0017 | 0.0088 | 0.013 | 0.0060 | 0.0051 | 0.11 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0017 | 0.0087 | 0.013 | 0.0059 | 0.0056 | 0.11 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.013 | 0.0056 | 0.0056 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0015 | 0.0086 | 0.013 | 0.0052 | 0.0052 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.013 | 0.0058 | 0.0054 | 0.12 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0017 | 0.0088 | 0.013 | 0.0050 | 0.0052 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0086 | 0.013 | 0.0052 | 0.0050 | 0.11 |
|  | 均值% | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0086 | 0.013 | 0.0055 | 0.0053 | 0.11 |
|  | s | 0.0033 | 0 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0037 |
|  | RSD% | 1.10 | 0 | 4.64 | 1.47 | 0 | 7.14 | 4.49 | 3.25 |
| 长远锂科 | 测定值% | 0.30 | 0.16 | 0.0017 | 0.0088 | 0.013 | 0.0060 | 0.0051 | 0.11 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0017 | 0.0087 | 0.013 | 0.0059 | 0.0056 | 0.11 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.013 | 0.0056 | 0.0056 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0015 | 0.0086 | 0.013 | 0.0052 | 0.0052 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0085 | 0.013 | 0.0058 | 0.0054 | 0.12 |
|  |  | 0.29 | 0.16 | 0.0017 | 0.0088 | 0.013 | 0.0050 | 0.0052 | 0.12 |
|  |  | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0086 | 0.013 | 0.0052 | 0.0050 | 0.11 |
|  | 均值% | 0.30 | 0.16 | 0.0016 | 0.0086 | 0.013 | 0.0055 | 0.0053 | 0.12 |
|  | s | 0.00452 | 0 | 0.00007 | 0.00012 | 0 | 0.00037 | 0.00022 | 0.00495 |
|  | RSD% | 1.52 | 0 | 4.30 | 1.36 | 0 | 6.61 | 4.16 | 4.28 |

附表4   6#样品精密度统计

|  | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值% | 0.0038 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0017 | 0.12 | 0.13 | 0.0038 | 0.0039 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0017 | 0.10 | 0.094 |
|  | 0.0042 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0015 | 0.12 | 0.12 | 0.0037 | 0.0047 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.094 |
|  | 0.0039 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0017 | 0.11 | 0.13 | 0.0038 | 0.0047 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.093 |
|  | 0.0046 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0016 | 0.12 | 0.13 | 0.0037 | 0.0054 | 0.10 | 0.10 | 0.0028 | 0.0017 | 0.10 | 0.093 |
|  | 0.0040 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0039 | 0.0015 | 0.12 | 0.12 | 0.0041 | 0.0040 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.094 |
|  | 0.0038 | 0.0017 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.0020 | 0.12 | 0.12 | 0.0041 | 0.0054 | 0.10 | 0.10 | 0.0028 | 0.0017 | 0.10 | 0.094 |
|  | 0.0038 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0018 | 0.12 | 0.13 | 0.0041 | 0.0040 | 0.10 | 0.11 | 0.0029 | 0.0017 | 0.10 | 0.093 |
|  | 0.0037 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0018 | 0.12 | 0.12 | 0.0040 | 0.0038 | 0.10 | 0.10 | 0.0028 | 0.0018 | 0.10 | 0.093 |
|  | 0.0045 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0016 | 0.12 | 0.12 | 0.0039 | 0.0039 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.094 |
|  | 0.0038 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | 0.0039 | 0.0017 | 0.12 | 0.13 | 0.0038 | 0.0038 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.093 |
|  | 0.0037 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.0019 | 0.11 | 0.12 | 0.0039 | 0.0037 | 0.10 | 0.10 | 0.0028 | 0.0018 | 0.10 | 0.094 |
| 均值% | 0.0040 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | 0.0039 | 0.0017 | 0.12 | 0.12 | 0.0039 | 0.0043 | 0.10 | 0.10 | 0.0029 | 0.0018 | 0.10 | 0.094 |
| s | 0.00031 | 0.00009 | 0 | 0 | 0.00008 | 0.000158 | 0.004 | 0.005 | 0.0002 | 0.0007 | 0 | 0.0017 | 0.00003 | 0.00005 | 0.001 | 0.001 |
| RSD% | 7.75 | 5.89 | 0 | 0 | 2.13 | 9.23 | 3.42 | 4.19 | 4.04 | 14.77 | 0 | 1.74 | 0.88 | 2.74 | 0.29 | 0.50 |
| 单位 | 浙江华友 |  |  |  | 衢州华友 |  |  |  | 湖南中伟 |  |  |  | 格林美 |  |  |  |
| 测定值% | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S |
|  | 0.0042 | 0.0017 | 0.10 | 0.10 | 0.0040 | 0.017 | 0.11 | 0.14 | 0.0049 | 0.0086 | 0.095 | 0.11 | 0.0036 | 0.0007 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0040 | 0.0016 | 0.11 | 0.11 | 0.0039 | 0.017 | 0.11 | 0.14 | 0.0047 | 0.0087 | 0.10 | 0.12 | 0.0039 | 0.0009 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0043 | 0.0017 | 0.11 | 0.10 | 0.0037 | 0.018 | 0.11 | 0.14 | 0.0048 | 0.0087 | 0.096 | 0.12 | 0.0038 | 0.0009 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0045 | 0.0017 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.017 | 0.11 | 0.14 | 0.0046 | 0.0083 | 0.097 | 0.12 | 0.0038 | 0.0009 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0038 | 0.0015 | 0.10 | 0.11 | 0.0040 | 0.019 | 0.11 | 0.14 | 0.0047 | 0.0084 | 0.098 | 0.12 | 0.0037 | 0.0013 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0045 | 0.0014 | 0.10 | 0.10 | 0.0038 | 0.017 | 0.11 | 0.14 | 0.0047 | 0.0086 | 0.099 | 0.11 | 0.0037 | 0.0012 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0038 | 0.0017 | 0.10 | 0.10 | 0.0038 | 0.017 | 0.11 | 0.15 | 0.0047 | 0.0086 | 0.099 | 0.11 | 0.0038 | 0.0010 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0044 | 0.0016 | 0.10 | 0.11 | 0.0040 | 0.018 | 0.11 | 0.14 | 0.0051 | 0.0086 | 0.098 | 0.12 | 0.0036 | 0.0008 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0041 | 0.0014 | 0.11 | 0.10 | 0.0036 | 0.018 | 0.11 | 0.15 | 0.0053 | 0.0086 | 0.10 | 0.12 | 0.0040 | 0.0009 | 0.11 | 0.12 |
|  | 0.0043 | 0.0015 | 0.10 | 0.10 | 0.0038 | 0.019 | 0.11 | 0.14 | 0.0052 | 0.0084 | 0.098 | 0.11 | 0.0037 | 0.0015 | 0.10 | 0.11 |
|  | 0.0043 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.017 | 0.11 | 0.14 | 0.0052 | 0.0085 | 0.097 | 0.12 | 0.0039 | 0.0009 | 0.11 | 0.11 |
| 均值% | 0.0042 | 0.0016 | 0.10 | 0.10 | 0.0038 | 0.018 | 0.11 | 0.14 | 0.0049 | 0.0086 | 0.098 | 0.12 | 0.0038 | 0.0010 | 0.11 | 0.12 |
| s | 0.0004 | 0.00009 | 0.003 | 0.003 | 0.00013 | 0.000856 | 0.001 | 0.003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 | 0.0026 | 0.00012 | 0.0002 | 0.003 | 0.003 |
| RSD% | 6.22 | 6.02 | 2.33 | 3.15 | 3.49 | 4.81 | 0.49 | 1.77 | 5.34 | 1.65 | 1.45 | 2.21 | 3.22 | 20.45 | 0.24 | 0.22 |
| 单位 | 国标北京 |  |  |  | 巴斯夫杉杉 |  |  |  | 紫金矿业 |  |  |  | 贝特瑞 |  |  |  |
|  | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S | Zn | Pb | Si | S |
| 测定值% | 0.0033 | 0.0012 | 0.09 | 0.10 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0037 | 0.0013 | 0.11 | 0.11 | 0.0039 | 0.0025 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0038 | 0.0002 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.0014 | 0.10 | 0.11 | 0.0040 | 0.0023 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0035 | 0.0013 | 0.10 | 0.11 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0035 | 0.0012 | 0.10 | 0.10 | 0.0042 | 0.0025 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0033 | 0.0012 | 0.09 | 0.10 | 0.0036 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.0024 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0035 | 0.0026 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0035 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0042 | 0.0026 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0037 | 0.0017 | 0.10 | 0.11 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0034 | 0.0014 | 0.10 | 0.11 | 0.0042 | 0.0023 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0035 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0017 | 0.11 | 0.11 | 0.0038 | 0.0025 | 0.11 | 0.11 |
|  | 0.0038 | 0.0007 | 0.10 | 0.11 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
|  | 0.0034 | 0.0011 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0037 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
|  | 0.0037 | 0.0010 | 0.10 | 0.11 | 0.0034 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0029 | 0.0015 | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
|  | 0.0034 | 0.0017 | 0.11 | 0.11 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0037 | 0.0013 | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
| 均值% | 0.0035 | 0.0013 | 0.10 | 0.11 | 0.0035 | 0.0083 | 0.11 | 0.11 | 0.0036 | 0.0014 | 0.11 | 0.11 | 0.0040 | 0.0024 | 0.11 | 0.11 |
| s | 0.000186 | 0.000611 | 0.0078 | 0.0040 | 0.00006 | 0 | 0 | 0 | 0.000279 | 0.000130 | 0.0047 | 0.00302 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 |
| RSD% | 5.32 | 47.00 | 7.87 | 3.68 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 9.23 | 4.35 | 2.76 | 4.00 | 4.64 | 0 | 0 |
|  | 金川集团 |  |  |  | 厦门厦钨 |  |  |  | 北京当升 |  |  |  | 广东佳纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广东佳纳 |
|  | Zn | Pb | Si | S | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 测定值% | 0.0039 | 0.0025 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0040 | 0.0023 | 0.11 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0042 | 0.0025 | 0.11 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0040 | 0.0024 | 0.12 | 0.11 | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 0.0042 | 0.0026 | 0.11 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0042 | 0.0023 | 0.12 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0038 | 0.0025 | 0.12 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值% | 0.0040 | 0.0024 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s | 0.00015 | 0.00010 | 0.0017 | 0.0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSD% | 3.71 | 4.30 | 1.48 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长远锂科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5   8#样品精密度统计

|  | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定 值% | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0081 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0075 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 | 0.010 |
|  | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0075 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0093 |
|  | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0082 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0079 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.011 |
|  | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0084 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0005 | 0.010 |
|  | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0089 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0078 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0095 |
|  | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0081 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0072 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0092 |
|  | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0079 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0083 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0097 |
|  | 0.0002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0085 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0074 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0094 |
|  | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0079 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0081 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0097 |
|  | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0083 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0079 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0007 | 0.010 |
|  | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0078 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0095 |
| 均值% | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0081 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0077 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0098 |
| s | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.00005 | 0.00043 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00032 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00012 | 0.00049 |
| RSD% | 29.00 | 6.25 | 0 | 17.00 | 5.26 | 28.25 | 10.54 | 18.95 | 17.41 | 4.18 | 24.99 | 3.54 | 7.26 | 25.72 | 4.99 |
| 单位 | 浙江华友 |  |  |  |  | 衢州华友 |  |  |  |  | 湖南中伟 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na |
| 测定 值% | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0074 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0009 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0079 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0007 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0076 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0007 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0077 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0006 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0083 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0008 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0006 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0007 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0014 | 0.0005 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0082 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0005 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0076 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0005 | 0 | 0.012 |
|  | 0 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0073 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0005 | 0 | 0.012 |
| 均值% | 0 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0006 | 0 | 0.012 |
| s | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00006 | 0.00005 | 0.0003 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00013 | 0 | 0.00019 |
| RSD% | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.54 | 9.63 | 5.44 | 11.66 | 9.81 | 4.08 | 1.64 | 1.28 | 20.97 | 0 | 1.59 |
| 单位 | 格林美 |  |  |  |  | 国标北京 |  |  |  |  | 巴斯夫杉杉 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na |
| 测定 值% | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.0011 | 0 | 0.0002 | 0.0098 |
|  | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0001 | 0.0081 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.010 |
|  | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0001 | 0.0079 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0001 | 0.011 |
|  | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0079 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0097 |
|  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0002 | 0.010 |
|  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0079 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 | 0.011 |
|  | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0098 |
|  | 0.0003 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0079 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 0.0002 | 0.010 |
|  | 0.0004 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0080 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0.0003 | 0.011 |
|  | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0001 | 0.0011 | 0 | 0.0002 | 0.0098 |
|  | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0003 | 0.010 |
| 均值% | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.010 |
| s | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| RSD% | 31.01 | 7.27 | 25.13 | 0 | 4.24 | 0 | 3.33 | 45.24 | 88.39 | 0.78 | 52.00 | 8.30 | 50.00 | 90.00 | 5.34 |
| 单位 | 紫金矿业 |  |  |  |  | 贝特瑞 |  |  |  |  | 金川集团 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | Ca | Mg | Cd | Cr | Na |
| 测定 值% | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0081 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0095 |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0085 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0091 |
|  | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0083 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0092 |
|  | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0089 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0096 |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.010 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0089 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0092 |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0089 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0093 |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.010 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0083 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0094 |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0085 | / | / | / | / | / |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0086 | / | / | / | / | / |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0087 | / | / | / | / | / |
|  | 0.0004 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0020 | 0.010 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0092 | / | / | / | / | / |
| 均值% | 0.0004 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0020 | 0.011 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0086 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0093 |
| s | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00013 | 0.000075 | 0.000040 | 0.000070 | 0.000329 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.0002 |
| RSD% | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 28.45 | 9.18 | 34.23 | 22.67 | 3.81 | 19.25 | 7.06 | 28.46 | 28.87 | 1.93 |
| 单位 | 厦门厦钨 |  |  |  |  | 北京当升 |  |  |  |  | 广东佳纳 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Cd | Cr | Na | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 测定值% | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0006 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0006 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0005 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值% | 0.0006 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s | 0.00011 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSD% | 17.82 | 6.54 | 26.35 | 26.73 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 长远锂科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6   9#样品精密度统计

|  | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定 值% | 0.012 | 0.014 | 0.13 | 0.033 | 0.026 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.027 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.024 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.034 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.12 | 0.028 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.027 | 0.025 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.032 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.12 | 0.026 | 0.023 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.026 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.033 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.028 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.14 | 0.027 | 0.027 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.032 | 0.025 | 0.013 | 0.015 | 0.12 | 0.029 | 0.026 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.025 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.031 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.13 | 0.024 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.026 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.026 | 0.014 | 0.015 | 0.13 | 0.025 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.025 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.031 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.13 | 0.024 | 0.024 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.025 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 0.13 | 0.027 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.026 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.13 | 0.025 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.024 |
|  | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.033 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.12 | 0.029 | 0.024 | 0.013 | 0.013 | 0.13 | 0.025 | 0.025 |
| 均值% | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.027 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.026 | 0.025 |
| s | 0 | 0 | 0.0058 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00047 | 0.00522 | 0.00186 | 0.00078 | 0.00032 | 0.00021 | 0.00188 | 0.00038 | 0.00081 |
| RSD% | 0 | 0 | 4.15 | 2.63 | 2.30 | 4.36 | 3.17 | 4.19 | 7.02 | 3.18 | 2.30 | 1.59 | 1.43 | 1.46 | 3.22 |
| 单位 | 浙江华友 |  |  |  |  | 衢州华友 |  |  |  |  | 湖南中伟 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S |
| 测定 值% | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.033 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.13 | 0.028 | 0.075 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.034 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.13 | 0.029 | 0.078 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.14 | 0.032 | 0.026 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.078 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.15 | 0.032 | 0.025 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.078 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.15 | 0.034 | 0.025 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.077 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.15 | 0.031 | 0.024 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.084 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.15 | 0.032 | 0.027 | 0.018 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.077 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.14 | 0.032 | 0.027 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.080 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.034 | 0.025 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.078 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.034 | 0.026 | 0.018 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.081 |
|  | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 0.044 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.14 | 0.032 | 0.024 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.086 |
| 均值% | 0.017 | 0.014 | 0.1015 | 0.044 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.14 | 0.033 | 0.025 | 0.017 | 0.016 | 0.13 | 0.028 | 0.079 |
| s | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0009 | 0.0008 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00114 | 0.00027 | 0.00334 |
| RSD% | 0.41 | 0.27 | 0.34 | 0.24 | 0 | 2.75 | 2.69 | 2.53 | 2.95 | 3.46 | 0.99 | 1.11 | 0.13 | 0.96 | 4.21 |
| 单位 | 格林美 |  |  |  |  | 国标北京 |  |  |  |  | 巴斯夫杉杉 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S |
| 测定 值% | 0.014 | 0.014 | 0.13 | 0.032 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.026 | 0.011 | 0.015 | 0.13 | 0.024 | 0.024 |
|  | 0.015 | 0.013 | 0.13 | 0.031 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.029 | 0.026 |
|  | 0.015 | 0.013 | 0.13 | 0.032 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.027 | 0.014 | 0.014 | 0.14 | 0.030 | 0.027 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.031 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.033 | 0.027 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.030 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.029 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.030 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.027 | 0.014 | 0.014 | 0.13 | 0.030 | 0.027 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.031 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.15 | 0.030 | 0.026 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.12 | 0.030 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.029 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.12 | 0.031 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.15 | 0.030 | 0.026 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.12 | 0.032 | 0.027 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.028 | 0.010 | 0.014 | 0.14 | 0.022 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.12 | 0.030 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.14 | 0.025 | 0.028 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.028 | 0.025 |
| 均值% | 0.014 | 0.013 | 0.13 | 0.031 | 0.026 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.026 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.029 | 0.026 |
| s | 0.0004 | 0.0002 | 0.0035 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0070 | 0.0030 | 0.0010 |
| RSD% | 2.65 | 1.79 | 2.77 | 2.97 | 1.71 | 0.021 | 0 | 0 | 0.62 | 1.70 | 10.88 | 2.89 | 5.01 | 10.50 | 3.88 |
| 单位 | 紫金矿业 |  |  |  |  | 贝特瑞 |  |  |  |  | 金川集团 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S | Ca | Mg | Al | Si | S |
| 测定 值% | 0.011 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.026 | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.033 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 0.15 | 0.031 | 0.027 | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.034 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.012 | 0.014 | 0.15 | 0.032 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.034 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.013 | 0.11 | 0.024 | 0.022 | 0.014 | 0.015 | 0.14 | 0.034 | 0.027 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.032 | 0.023 |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.024 | 0.014 | 0.014 | 0.15 | 0.032 | 0.026 | 0.015 | 0.015 | 0.12 | 0.031 | 0.026 |
|  | 0.011 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.014 | 0.16 | 0.033 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.13 | 0.035 | 0.025 |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 0.14 | 0.035 | 0.026 | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.034 | 0.026 |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.14 | 0.034 | 0.025 | / | / | / | / | / |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.023 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.14 | 0.033 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.013 | 0.014 | 0.14 | 0.032 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.15 | 0.036 | 0.027 |  |  |  |  |  |
| 均值% | 0.014 | 0.014 | 0.11 | 0.024 | 0.023 | 0.014 | 0.014 | 0.15 | 0.033 | 0.026 | 0.015 | 0.015 | 0.12 | 0.033 | 0.025 |
| s | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00068 | 0.00030 | 0.006876 | 0.001514 | 0.000894 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0009 |
| RSD% | 1.47 | 0.56 | 0 | 1.01 | 4.18 | 5.08 | 2.14 | 4.73 | 4.57 | 3.44 | 2.99 | 2.27 | 1.13 | 4.21 | 3.62 |
| 单位 | 厦门厦钨 |  |  |  |  | 北京当升 |  |  |  |  | 广东佳纳 |  |  |  |  |
|  | Ca | Mg | Al | Si | S | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 测定 值% | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.033 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.034 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.034 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.032 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.015 | 0.015 | 0.12 | 0.031 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.015 | 0.015 | 0.13 | 0.035 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.015 | 0.014 | 0.12 | 0.034 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均值% | 0.015 | 0.015 | 0.12 | 0.033 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s | 0.00045 | 0.00049 | 0.00350 | 0.00128 | 0.00093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RSD% | 3.07 | 3.40 | 2.88 | 3.84 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 长远锂科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7   10#样品精密度统计

|  |  | Zn | Cd | Cr | Al | Pb | K | Na | Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江华友 | 测定值% | 0.045 | 0.025 | 0.027 | 0.059 | 0.015 | 0.031 | 0.15 | 0.055 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.027 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.060 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.030 | 0.15 | 0.056 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.059 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.062 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.061 | 0.016 | 0.030 | 0.15 | 0.060 | 0.29 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.034 | 0.15 | 0.062 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.058 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.031 | 0.15 | 0.059 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.017 | 0.033 | 0.15 | 0.063 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.059 | 0.016 | 0.031 | 0.15 | 0.054 | 0.29 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.062 | 0.29 |
|  | 均值% | 0.046 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.059 | 0.29 |
|  | s | 0.000528 | 0.000416 | 0 | 0.000571 | 0.000436 | 0.001183 | 0 | 0.003096 | 0 |
|  | RSD% | 1.15 | 1.60 | 0 | 0.96 | 2.73 | 3.70 | 0 | 5.25 | 0 |
| 衢州华友 | 测定值% | 0.053 | 0.028 | 0.029 | 0.051 | 0.014 | 0.029 | 0.16 | 0.066 | 0.30 |
|  |  | 0.052 | 0.028 | 0.029 | 0.049 | 0.013 | 0.028 | 0.16 | 0.056 | 0.29 |
|  |  | 0.051 | 0.027 | 0.028 | 0.050 | 0.014 | 0.028 | 0.15 | 0.061 | 0.29 |
|  |  | 0.052 | 0.028 | 0.029 | 0.051 | 0.014 | 0.029 | 0.16 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.049 | 0.016 | 0.028 | 0.14 | 0.062 | 0.29 |
|  |  | 0.049 | 0.029 | 0.026 | 0.056 | 0.015 | 0.029 | 0.13 | 0.059 | 0.28 |
|  |  | 0.048 | 0.029 | 0.026 | 0.055 | 0.015 | 0.028 | 0.13 | 0.058 | 0.28 |
|  |  | 0.048 | 0.029 | 0.026 | 0.057 | 0.017 | 0.028 | 0.13 | 0.065 | 0.28 |
|  |  | 0.049 | 0.029 | 0.026 | 0.056 | 0.016 | 0.028 | 0.13 | 0.063 | 0.28 |
|  |  | 0.046 | 0.036 | 0.027 | 0.050 | 0.016 | 0.030 | 0.15 | 0.060 | 0.29 |
|  |  | 0.048 | 0.036 | 0.028 | 0.051 | 0.014 | 0.029 | 0.15 | 0.062 | 0.30 |
|  | 均值% | 0.049 | 0.030 | 0.027 | 0.052 | 0.015 | 0.029 | 0.14 | 0.061 | 0.29 |
|  | s | 0.002292 | 0.003328 | 0.001286 | 0.003069 | 0.001221 | 0.000688 | 0.012933 | 0.002976 | 0.008312 |
|  | RSD% | 4.64 | 11.26 | 4.70 | 5.87 | 8.19 | 2.41 | 8.95 | 4.85 | 2.88 |
| 湖南中伟 | 测定值% | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.054 | 0.017 | 0.027 | 0.27 | 0.058 | 0.29 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.054 | 0.017 | 0.027 | 0.27 | 0.059 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.017 | 0.030 | 0.27 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.028 | 0.055 | 0.018 | 0.028 | 0.27 | 0.058 | 0.31 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.018 | 0.028 | 0.27 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.017 | 0.028 | 0.26 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.017 | 0.029 | 0.26 | 0.057 | 0.30 |
|  |  | 0.049 | 0.027 | 0.028 | 0.055 | 0.018 | 0.029 | 0.27 | 0.057 | 0.31 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.018 | 0.031 | 0.28 | 0.057 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.017 | 0.027 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.053 | 0.017 | 0.029 | 0.27 | 0.055 | 0.29 |
|  | 均值% | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.054 | 0.017 | 0.028 | 0.27 | 0.057 | 0.30 |
|  | s | 0.001402 | 0.000401 | 0.000499 | 0.000922 | 0.000462 | 0.001100 | 0.004775 | 0.001120 | 0.006110 |
|  | RSD% | 2.94 | 1.54 | 1.84 | 1.71 | 2.66 | 3.87 | 1.77 | 1.97 | 2.03 |
| 格林美 | 测定值% | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.058 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.035 | 0.057 | 0.055 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  | 均值% | 0.049 | 0.025 | 0.032 | 0.058 | 0.018 | 0.034 | 0.057 | 0.054 | 0.23 |
|  | s | 0.000225 | 0.000106 | 0.000125 | 0.000214 | 0.000100 | 0.000089 | 0.000039 | 0.000195 | 0.001478 |
|  | RSD% | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.56 | 0.26 | 0.07 | 0.36 | 0.64 |
| 国标北京 | 测定值% | 0.045 | 0.027 | 0.026 | 0.060 | 0.017 | 0.032 | 0.14 | 0.060 | 0.28 |
|  |  | 0.045 | 0.026 | 0.026 | 0.061 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.058 | 0.28 |
|  |  | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.059 | 0.017 | 0.032 | 0.15 | 0.057 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.027 | 0.026 | 0.059 | 0.017 | 0.032 | 0.14 | 0.058 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.025 | 0.026 | 0.059 | 0.016 | 0.031 | 0.14 | 0.058 | 0.28 |
|  |  | 0.045 | 0.026 | 0.026 | 0.061 | 0.016 | 0.031 | 0.16 | 0.055 | 0.28 |
|  |  | 0.047 | 0.026 | 0.026 | 0.060 | 0.016 | 0.031 | 0.15 | 0.055 | 0.29 |
|  |  | 0.046 | 0.027 | 0.027 | 0.058 | 0.017 | 0.032 | 0.15 | 0.060 | 0.28 |
|  |  | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0.059 | 0.017 | 0.032 | 0.15 | 0.058 | 0.28 |
|  |  | 0.045 | 0.027 | 0.026 | 0.061 | 0.015 | 0.033 | 0.14 | 0.060 | 0.28 |
|  |  | 0.046 | 0.025 | 0.025 | 0.060 | 0.017 | 0.031 | 0.14 | 0.056 | 0.28 |
|  | 均值% | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.060 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.058 | 0.28 |
|  | s | 0.00052 | 0.00058 | 0.00047 | 0.00099 | 0.00056 | 0.00052 | 0.0060 | 0.0017 | 0.0024 |
|  | RSD% | 1.26 | 2.35 | 1.92 | 1.73 | 3.59 | 1.74 | 4.12 | 3.03 | 0.85 |
| 巴斯夫 | 测定值% | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.022 | 0.034 | 0.29 | 0.058 | 0.36 |
|  |  | 0.053 | 0.027 | 0.029 | 0.054 | 0.023 | 0.035 | 0.29 | 0.059 | 0.36 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.055 | 0.023 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.37 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.023 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.37 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.024 | 0.035 | 0.29 | 0.059 | 0.36 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.055 | 0.024 | 0.035 | 0.29 | 0.059 | 0.36 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.055 | 0.023 | 0.035 | 0.29 | 0.060 | 0.36 |
|  |  | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.024 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.37 |
|  |  | 0.054 | 0.028 | 0.030 | 0.055 | 0.024 | 0.035 | 0.30 | 0.060 | 0.37 |
|  |  | 0.055 | 0.027 | 0.030 | 0.055 | 0.024 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.36 |
|  |  | 0.055 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.023 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.37 |
|  | 均值% | 0.054 | 0.027 | 0.030 | 0.054 | 0.023 | 0.034 | 0.29 | 0.059 | 0.36 |
|  | s | 0.000376 | 0.000290 | 0.000259 | 0.000308 | 0.000627 | 0.000430 | 0.001814 | 0.000614 | 0.003426 |
|  | RSD% | 0.69 | 1.07 | 0.86 | 0.57 | 2.68 | 1.25 | 0.62 | 1.04 | 0.94 |
| 紫金矿业 | 测定值% | 0.048 | 0.025 | 0.028 | 0.051 | 0.017 | 0.029 | 0.27 | 0.068 | 0.32 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.027 | 0.052 | 0.018 | 0.030 | 0.28 | 0.068 | 0.32 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.27 | 0.068 | 0.33 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.027 | 0.051 | 0.018 | 0.029 | 0.28 | 0.067 | 0.32 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.027 | 0.050 | 0.018 | 0.029 | 0.28 | 0.073 | 0.32 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.027 | 0.051 | 0.018 | 0.029 | 0.27 | 0.069 | 0.32 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.027 | 0.051 | 0.018 | 0.029 | 0.27 | 0.070 | 0.33 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.027 | 0.052 | 0.018 | 0.030 | 0.28 | 0.069 | 0.33 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.030 | 0.28 | 0.069 | 0.33 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.053 | 0.018 | 0.029 | 0.28 | 0.070 | 0.33 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.027 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.28 | 0.069 | 0.33 |
|  | 均值% | 0.048 | 0.025 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.27 | 0.069 | 0.32 |
|  | s | 0.0009 | 0.00036 | 0.00029 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0033 | 0.0015 | 0.0050 |
|  | RSD% | 1.82 | 1.45 | 1.06 | 1.34 | 1.38 | 1.88 | 1.22 | 2.10 | 1.55 |
| 贝特瑞 |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.053 | 0.31 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.016 | 0.032 | 0.15 | 0.054 | 0.31 |
|  | 测定值% | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.027 | 0.053 | 0.016 | 0.033 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.016 | 0.033 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.028 | 0.055 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.058 | 0.017 | 0.032 | 0.16 | 0.057 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.058 | 0.017 | 0.032 | 0.16 | 0.057 | 0.32 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.054 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.028 | 0.054 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.028 | 0.054 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  | 均值% | 0.049 | 0.026 | 0.027 | 0.055 | 0.016 | 0.032 | 0.16 | 0.055 | 0.31 |
|  | s | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0034 |
|  | RSD% | 1.67 | 0.99 | 1.02 | 3.13 | 1.99 | 0.013 | 0.016 | 2.18 | 1.08 |
| 金川集团 | 测定值% | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.059 | 0.018 | 0.028 | 0.15 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.062 | 0.017 | 0.029 | 0.15 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.058 | 0.017 | 0.027 | 0.15 | 0.067 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.059 | 0.018 | 0.028 | 0.16 | 0.062 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.061 | 0.017 | 0.027 | 0.16 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.025 | 0.028 | 0.061 | 0.017 | 0.027 | 0.15 | 0.066 | 0.29 |
|  |  | 0.050 | 0.025 | 0.028 | 0.060 | 0.018 | 0.028 | 0.17 | 0.061 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.025 | 0.028 | 0.059 | 0.017 | 0.028 | 0.17 | 0.062 | 0.30 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.028 | 0.062 | 0.017 | 0.027 | 0.15 | 0.065 | 0.29 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.028 | 0.062 | 0.018 | 0.027 | 0.16 | 0.061 | 0.30 |
|  |  | 0.049 | 0.025 | 0.028 | 0.058 | 0.017 | 0.028 | 0.15 | 0.061 | 0.29 |
|  | 均值% | 0.050 | 0.025 | 0.028 | 0.060 | 0.017 | 0.028 | 0.16 | 0.063 | 0.30 |
|  | s | 0.000467 | 0.000522 | 0 | 0.001578 | 0.000505 | 0.000674 | 0.008090 | 0.002071 | 0.004671 |
|  | RSD% | 0.94 | 2.09 | 0 | 2.63 | 2.97 | 2.41 | 5.06 | 3.29 | 1.56 |
| 厦门厦钨 | 测定值% | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.046 | 0.013 | 0.029 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.024 | 0.031 | 0.047 | 0.012 | 0.030 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.012 | 0.030 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.031 | 0.047 | 0.013 | 0.029 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.010 | 0.029 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.014 | 0.030 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.014 | 0.030 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.013 | 0.030 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.012 | 0.030 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.048 | 0.013 | 0.029 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  |  | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.014 | 0.030 | 0.28 | 0.056 | 0.30 |
|  | 均值% | 0.047 | 0.025 | 0.030 | 0.047 | 0.013 | 0.030 | 0.28 | 0.055 | 0.30 |
|  | s | 0.000389 | 0.00025 | 0.000309 | 0.000391 | 0.001137 | 0.000301 | 0 | 0.000596 | 0 |
|  | RSD% | 0.83 | 1.01 | 1.03 | 0.84 | 8.84 | 1.03 | 0 | 1.08 | 0 |
| 北京当升 | 测定值% | 0.049 | 0.027 | 0.029 | 0.058 | 0.017 | 0.030 | 0.17 | 0.056 | 0.29 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.028 | 0.061 | 0.016 | 0.028 | 0.18 | 0.062 | 0.29 |
|  |  | 0.051 | 0.026 | 0.027 | 0.061 | 0.016 | 0.029 | 0.15 | 0.057 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.028 | 0.060 | 0.017 | 0.030 | 0.16 | 0.063 | 0.29 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.061 | 0.018 | 0.031 | 0.16 | 0.061 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.029 | 0.059 | 0.016 | 0.030 | 0.17 | 0.062 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.061 | 0.017 | 0.032 | 0.16 | 0.059 | 0.29 |
|  |  | 0.051 | 0.026 | 0.027 | 0.060 | 0.016 | 0.030 | 0.16 | 0.059 | 0.29 |
|  |  | 0.051 | 0.027 | 0.029 | 0.060 | 0.017 | 0.029 | 0.17 | 0.061 | 0.30 |
|  |  | 0.051 | 0.026 | 0.028 | 0.061 | 0.016 | 0.030 | 0.16 | 0.057 | 0.29 |
|  |  | 0.050 | 0.027 | 0.027 | 0.061 | 0.017 | 0.031 | 0.17 | 0.061 | 0.29 |
|  | 均值% | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.060 | 0.017 | 0.030 | 0.16 | 0.060 | 0.29 |
|  | s | 0.000647 | 0.000522 | 0.000775 | 0.001009 | 0.000674 | 0.001095 | 0.009362 | 0.002355 | 0.001586 |
|  | RSD% | 1.29 | 1.97 | 2.77 | 1.67 | 4.05 | 3.65 | 5.69 | 3.93 | 0.54 |
| 广东佳纳 | 测定值% | 0.050 | 0.026 | 0.029 | 0.053 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.064 | 0.29 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.030 | 0.16 | 0.064 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.027 | 0.028 | 0.053 | 0.019 | 0.028 | 0.16 | 0.063 | 0.28 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.027 | 0.051 | 0.017 | 0.029 | 0.16 | 0.065 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.027 | 0.052 | 0.019 | 0.030 | 0.16 | 0.066 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.064 | 0.30 |
|  | 均值% | 0.049 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.064 | 0.30 |
|  | s | 0.0007 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0078 |
|  | RSD% | 1.45 | 1.27 | 2.06 | 1.10 | 3.26 | 1.68 | 0.81 | 1.54 | 2.62 |
| 长远锂科 | 测定值% | 0.050 | 0.026 | 0.029 | 0.053 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.064 | 0.29 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.030 | 0.16 | 0.064 | 0.30 |
|  |  | 0.048 | 0.027 | 0.028 | 0.053 | 0.019 | 0.028 | 0.16 | 0.063 | 0.28 |
|  |  | 0.048 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.063 | 0.30 |
|  |  | 0.049 | 0.026 | 0.027 | 0.051 | 0.017 | 0.029 | 0.17 | 0.065 | 0.30 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.027 | 0.052 | 0.019 | 0.030 | 0.17 | 0.066 | 0.31 |
|  |  | 0.050 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.17 | 0.064 | 0.30 |
|  | 均值% | 0.049 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.018 | 0.029 | 0.16 | 0.064 | 0.30 |
|  | s | 0.00083 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00266 | 0.00099 | 0.00881 |
|  | RSD% | 1.70 | 1.34 | 2.29 | 1.23 | 3.52 | 2.19 | 1.62 | 1.54 | 2.96 |