行业标准
锂离子电池正极材料检测方法

比热容的测定
编
制
说
明
（预审稿）
合肥国轩高科动力能源有限公司
2025年11月

行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》编制说明
一、工作简况
1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的文件精神，行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，合肥国轩高科动力能源有限公司牵头起草。该项目计划编号为2024-0832T-YS，项目计划完成时间为2026年6月。

1.2 主起草单位情况

合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称国轩高科）系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，公司主营磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、储能电池组及电池管理系统等，产品广泛应用于乘用车、商用车、专用车等新能源汽车领域，并为储能客户提供绿色能源系统解决方案。。

国轩高科是重技术型公司。研发投入占比多年超10%，在全球布局八大研发中心、四大验证平台，研发人员突破7000人，创造了10000多项覆盖电池全产业链的全球专利技术，国轩高科标准电芯获大众汽车全球首家定点，“金石电池”进军固态电池领域，实现从0到1的创新。

国轩高科是高国际化电池企业。德国大众是国轩高科第一大股东，布局中国、亚太、美洲、欧非四大业务板块，建有覆盖电池材料、电芯制造、Pack产品的全球二十个制造基地，致力于让绿色能源服务人类。

国轩高科是全产业链电池企业。构建从电池原料的矿产开采、材料生产、电池制造、产品应用，再到电池回收利用的垂直一体化产业链，是全球极少数拥有全产业链制造能力的电池企业之一。

公司秉承“让绿色能源服务人类”的使命，坚持产品为王、人才为本、用户至上，积极构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系。未来，公司将加速提升市场力、产品力、制造力和资本力，发展成为全球领先的绿色能源解决方案商。
1.3 起草单位及主要起草人工作情况

合肥国轩高科动力能源有限公司作为该标准牵头编制单位，负责测试方法调研、试验方法研究、样品收集和分发，测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告及编制说明的撰写等工作。北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、梅特勒托利多科技（中国）有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司等单位在整个标准起草过程中提供技术指导并参与验证。
本文件主要起草人有：XXX。

标准主要起草人及其在制定过程中的工作职责见表1。

表1  主要起草人及其工作职责
	起草人姓名
	单位名称
	工作职责

	
	
	负责样品数据收集、样品收集与分发、制定试验方案、标准文本及编制说明撰写、参加标准讨论等

	
	
	参与标准起草，提供验证数据

	
	
	参与标准起草，提供验证数据
	……
	……

	……
	……
	……


1.4 主要工作过程

合肥国轩高科动力能源有限公司在接到本文件制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：
1.4.1 立项阶段
2023年4月，全国有色金属标准化技术委员会在湖北省武汉市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，会上对《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》标准项目进行立项答辩，并与会通过项目论证。

2024年5月24日，工业和信息化部办公厅印发了2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知，《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》正式通过工信部立项，立项编号为2024-0832T-YS。

1.4.2 起草阶段
2024年5月，合肥国轩高科动力能源有限公司接到立项任务后，组织相关技术人员成立行业标准编制组，对草案进行起草编制。在草案编制过程中，各单位相关责任人查阅了大量行业标准，国家标准，收集了有关锂离子正极材料比热容的测定数据，并进行归纳整理。
2024年6月，全国有色金属标准化技术委员会在烟台，合肥国轩高科动力能源有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、梅特勒托利多科技（中国）有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司等企业代表出席了会议，并进行了标准任务落实。

1.4.3 征求意见阶段
2025年9月25日～26日，全国有色标准化技术委员会在陕西省西安市组织召开了行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》讨论会，北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司等多家单位专家代表参加了工作会议。与会专家对本标准讨论稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，并提出修改意见，标准编制组采纳了相关意见，并对标准文本进行完善，形成了标准预审稿。

2025年12月1日～3日，全国有色标准化技术委员会在福建省厦门市组织召开了行业标准《锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定》预审会。XXXX
1.4.4 审查阶段
XXXXXXXXX。
1.4.5 报批阶段
XXXXXXX。

二、标准编制原则
2.1 符合性

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》的要求进行编制。

本文件的试验方法以满足国内锂离子电池正极材料的实际生产、使用需要为原则，提高标准的普适性。

2.2 适用性和先进性
（一）适用性
锂离子电池正极材料比热容是衡量材料吸收/放热能力的关键热物性参数，对锂离子电池的安全性、性能优化及寿命预测至关重要。正极材料比热容的测定主要解决锂电池设计过程中以下问题：

1.锂电池热管理设计：锂电池充放电时的产生的热量需要通过热管理系统散热。比热容影响锂电池正极材料的升温速率，可辅助研发端设计散热功率及冷却介质等。
2.热安全评估：锂离子电池热失控的本质是产生的热量大于消散的热量，当电池因内短路、过充、高温等触发故障，产生初始热量，若热量无法消散，比热容低的正极材料容易局部过热，易触发正极材料的热分解（释放大量热与氧气），进而引发电解液燃烧、负极热解等连锁反应，最终导致热失控。通过测定正极材料比热容数据，可评估热失控风险。

本标准适应绝大部分锂电池正极材料（镍钴锰酸锂、磷酸铁锂、钴酸锂等）比热容的测定，本标准可以对锂电池用的正极材料的比热容进行准确的测定，操作方法简单，可操作性强，将为锂电池正极材料的筛选、设计和验证提供一定的判定依据，减少研发和验证过程中重复摸索。同时可以为筛选出热性能稳定的正极材料提供有力支撑，快速有效的测定、对比和分析锂电池正极材料的比热容。

（二）先进性
国家“十四五”规划将正极材料关键制备技术列入国家重点研发计划，工信部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》也强调技术端的创新。比热容测定技术作为材料热性能研究的重要手段，其准确性和高效性的提升对于正极材料的技术创新至关重要，政策的引导使得相关技术研发能够获得更多的资源和支持。
本标准的制定符合国家多项技术创新政策引导。锂电正极材料比热容测定方法的标准化对于确保正极材料质量的一致性和可靠性具有重要意义，符合未来产品的发展需要，为国内相关产业提供技术指导，促进锂离子电池行业不断发展。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 标准范围的确定

本文件规定了锂离子电池正极材料的测试原理、试验条件、设备及材料、测试方法、数据处理和试验报告等内容。
本文件适用于锂离子电池正极材料比热容的测定。

3.2 标准主要内容说明

本文件正文部分共分为11章，其中第1、2、3章为规范性一般要素，包括范围、规范性引用文件、术语和定义，第4、5、6、7、8、9、11章为规范性技术要求。

第1章范围：本文件规定了差示扫描量热法测定锂离子电池正极材料比热容的方法，适用于锂电正极粉末材料，包括磷酸铁锂、锰铁锂、磷酸铁锰锂、镍钴铝酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂等。

第2、3章分别为规范性引用文件、术语和定义，按照最新修订的GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，保留了相关章节。

试验原理，规定了本文件第8章测试的方法原理，进一步明确了测试过程的关键影响因子。

试剂或材料，规定了本文件第8章测试所需的标准样品和吹扫气、保护气。其中，明确测试时所需的标准样品蓝宝石，以抵消背景干扰，可确保样品热效应的真实性。通入吹扫气和保护气可以营造稳定、无干扰的测试环境，同时保护样品、仪器关键部件（如传感器、坩埚及加热炉等），最终确保热效应信号的真实性、测试的安全性和重复性。

第6章 仪器设备，规定了本文件第8章测试所需的关键仪器设备和辅助工具，确保标准的适用性。

第7章 样品，明确试验样品在试验前所需要的前处理过程，确保每个样品在测试前的一致性，减少误差。

第8章 试验步骤，是本文件中核心章节，规定了本文件中差示扫描量热法测定锂离子电池正极材料比热容的测试步骤及技术参数选取，本章节是按照前期验证结果的普适性进行规定与明确，重点关注测试参数的合理性，数据的全面性。对于可能引起重大分歧不宜给出具体参数要求的步骤条款，本章节已给出范围和规定过程要求进行处理。

第9章 试验数据处理，规定了锂离子电池正极材料比热容的计算公式。

第10章 精密度，规定了不同水平下的重复性限和再现性限。

第11章 试验报告，规定了报告所包含的必备要求内容，包括试样说明、试验地点、试验时间、试验人员、仪器型号、试验条件说明、特殊情况说明，在测定中观察到的异常现象及任何不包括在本文件中的操作或是自由选择的试验条件。

3.3 主要试验验证情况

3.3.1试验验证方案

测试样品按照以下试验步骤进行方法验证：

1、使用电子天平测量所有坩埚和坩埚盖的质量，确保每套总质量差不超过0.1 mg。此外，样品坩埚的材料、尺寸、类型也应一样。
2、基线测试：将参比坩埚和样品坩埚（均为空坩埚），分别放入参比池和量热池，稳定通入干燥的保护气和吹扫气，差示扫描量热仪炉体从室温降至初始温度（10 ℃），在10 ℃稳定15 min，热流曲线达到了平衡稳定状态后，以10 ℃/min的升温速率进行程序升温，温度从10 ℃升温至150 ℃，记录一条曲线，即为基线。测试完成后，温度降至室温。

3、参比测试：将蓝宝石放入样品坩埚（蓝宝石需要放置在坩埚的正中心将样品坩埚放入量热池，稳定通入干燥的保护气和吹扫气，按照2中升温程序测试，记录一条校准曲线。测试完成后取出蓝宝石。

4、样品测试：按实验要求称取试样尽量平铺于样品坩埚底部并压实，精确至0.1 mg，盖上坩埚盖供测试用。将样品坩埚放入量热池，并按照2中升温程序测试，记录一条样品曲线。测试完成后取出坩埚及样品。

按照如上方法进行参数探索和方法验证，每个样品重复测试3次并记录相关数据。
3.3.2 试样选取

选取市场主流六种大规模商用锂离子电池正极材料：钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂进行比热容测试验证。

3.3.3 验证参数选取

锂离子电池正极材料比热容测定时，样品质量和升温速率是核心控制参数，本标准选取不同升温速率和不同样品质量进行比热容验证测试。
3.3.4.1  不同升温速率下试验验证
验证目的

比热容的定义为“单位质量物质升高单位温度所需的热量”，仅与材料本身的热物理属性相关。实际差示扫描量热法（DSC）测试中，若升温速率过快，会导致“样品与温度传感器间的热滞后”（样品实际温度低于传感器显示温度），使比热容计算结果偏低，引入非材料本身的热效应，导致热量计算出现偏差。升温速率过慢会延长测试时间，易受环境温度波动影响。为消除非比热容相关热效应的干扰，选取升温速率作为本标准的关键验证参数。
验证参数

选取六种锂离子电池正极材料，测试在不同的升温速率下，比热容测试数据差异。验证的升温速率为5K/min、10K/min、20K/min，要求每种正极材料，同一升温速率下比热容重复性偏差不大于5%。
（3）验证数据
不同升温速率条件下样品测试条件如下：
样品测试前做统一烘干处理，样品质量为4-6mg。
测试试样升温速率：5K/min、10K/min、20K/min。

不同正极材料分别取25℃时的比热容测试结果，测试数据见下表2-7。
表2  磷酸铁锂材料在不同升温速率的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	升温速率（K/min）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.844
	0.828
	0.830
	 0.834 
	0.009 
	1.05

	10
	0.572
	0.570
	0.582
	 0.575 
	0.006 
	1.22

	20
	0.523
	0.518
	0.523
	 0.521 
	0.003 
	0.55


表3  镍钴锰酸锂材料在不同升温速率的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	升温速率（K/min）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.751
	0.756
	0.739
	 0.749 
	0.009 
	1.17

	10
	0.527
	0.530
	0.526
	 0.528 
	0.002 
	0.39

	20
	0.544
	0.539
	0.538
	 0.540 
	0.003 
	0.59


表4  镍钴铝酸锂材料在不同升温速率的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	升温速率（K/min）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	1.161
	1.162
	1.159
	 1.161 
	0.002 
	0.13

	10
	1.146
	1.177
	1.179
	 1.167 
	0.019 
	1.59

	20
	1.123
	1.023
	1.016
	 1.054 
	0.060 
	5.68


表5  钴酸锂材料在不同升温速率的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	升温速率（K/min）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	5 
	0.672
	0.666
	0.667
	 0.668 
	0.003 
	0.48

	10
	0.675
	0.673
	0.671
	 0.673 
	0.002 
	0.30

	20
	0.665
	0.655
	0.655
	 0.658 
	0.006 
	0.88


（4）验证小结

1.磷酸铁锂材料在5 K/min、10K/min、20 K/min 3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为1.05%、1.22%、0.55%，均小于3%，由此3种测试条件均可选择。

2.镍钴锰酸锂材料在5 K/min、10K/min、20 K/min 3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为1.17%、0.59%、0.39%，均小于3%，由此3种测试条件均可选择。

3.镍钴铝酸锂材料在5 K/min、10K/min、20 K/min 3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为0.13%、1.59%、5.68%，由此可选择5K/min、10K/min作为测试条件。

4.钴酸锂材料在5 K/min、10K/min、20 K/min 3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为0.48%、0.30%、0.88%，由此3种测试条件均可选择。

3.3.3.2 不同试样质量下测试验证
（1）验证目的

通过验证不同试样质量的样品，可筛选出的最优质量区间。

若选取的试样质量过小，DSC测试法依赖微量热流差信号计算比热容，质量过小会导致信号微弱，测试结果无法反应正极材料真实比热容。若选取的试样质量过大，会引发热滞后（样品内部温度与温度传感器温度不同步），造成大质量试样的比热容数值出现波动。因此试样质量过大、过小均对结果造成偏差，选取不同试样质量进行测试分析，确保测定值能真实反映材料本征比热容属性。
（2）验证参数

选取六种锂离子电池正极材料，测试在不同试样质量下，比热容测试数据差异。验证三个试样质量：2～3 mg、4～6 mg、7～8mg，要求每种正极材料，同一试验质量下比热容重复性偏差不大于5％。
（3）验证数据
不同试样质量条件下样品测试条件如下：

样品测试前做统一烘干处理，样品升温速率为10K/min。
验证试样称量范围：2～3 mg、4～6 mg、7～8mg。
不同正极材料分别取25℃时的比热容测试结果，不同试样质量的测试数据见下表8-13。
表6  磷酸铁锂材料在不同试样质量的比热容差异数据，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））
	试样质量（mg）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	2～3 
	0.562
	0.566
	0.544
	 0.557 
	0.012 
	2.10

	4～6 
	0.572
	0.570
	0.582
	 0.575 
	0.006 
	1.22

	7～8
	0.865
	0.868
	0.870
	 0.868 
	0.003 
	0.29


表7  镍钴锰酸锂材料在不同试样质量的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	试样质量（mg）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	2～3 
	0.299
	0.293
	0.283
	 0.292 
	0.008 
	2.77

	4～6 
	0.527
	0.530
	0.526
	 0.528 
	0.002 
	0.39

	7～8
	1.263
	1.257
	1.264
	 1.261 
	0.004 
	0.30


表8  镍钴铝酸锂材料在不同试样质量的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	试样质量（mg）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	2～3 
	0.831 
	0.815 
	0.809 
	 0.818 
	0.011 
	1.39

	4～6 
	1.146
	1.177
	1.179
	 1.167 
	0.019 
	1.59

	7～8
	0.902 
	0.897 
	0.896 
	 0.898 
	0.003 
	0.36


表9  钴酸锂材料在不同试样质量的比热容差异，单位为焦耳每克每开（J/(g*K））

	试样质量（mg）
	测试结果
	平均值
	标准偏差
	相对标准偏差RSD/%

	2～3 
	1.169 
	1.169 
	1.160 
	 1.166 
	0.005 
	0.45

	4～6 
	0.675 
	0.673 
	0.671 
	 0.673 
	0.002 
	0.30

	7～8
	0.736 
	0.724 
	0.732 
	 0.731 
	0.006 
	0.84


（4）验证数据小结

磷酸铁锂材料在2～3 mg、4～6 mg、7～8 mg 3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为2.10%、1.22%、0.29%，均小于3%，3种测试条件均可选择。
镍钴锰酸锂材料在2～3 mg、4～6 mg、7～8 mg3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为2.37%、0.39%、0.30%，均小于3%，，由此 3种测试条件均可选择。
镍钴铝酸锂材料在2～3 mg、4～6 mg、7～8 mg3种测试条件下的相对标准偏差（RSD）分别为1.39%、1.59%、0.36%，由此 3种测试条件均可选择。
钴酸锂材料在2～3 mg、4～6 mg、7～8 mg3种测试条件下的平均相对标准偏差（RSD）分别为0.45%、0.80%、0.34%，均小于3%，由此 3种测试条件均可选择。
3.3.4 试验结果分析
根据3.3.3测试验证数据分析得出如下结论。
（一）不同升温速率条件下样品测试

磷酸铁锂和镍钴锰酸锂材料在在10 K/min和20 K/min升温速率时的比热容偏差较小且相近，可以认为材料在这2种速率下皆可测试，但考虑过快的升温速率可能会导致试样内部温度分布不均匀，因此在测试时更趋向于10 K/min的升温速率。

镍钴铝酸锂材料在5 K/min和10 K/min时的升温速率时的比热容测试一致性偏差较小且相近，20 K/min的升温速率测试时一致性稍差。分析可能因为材料的热传导系数较低，升温速率过快会导致磷酸铁锂材料的热量传导不均匀，从而使得一致性较差，同时考虑测试效率，因此镍钴铝酸锂材料的升温速率可控制在10 K/min。

钴酸锂材料在5 K/min、10 K/min和20 K/min升温速率时的比热容偏差较小且相近，可以认为材料在不同的升温速率下皆可测试，但考虑过快的升温速率可能会导致试样内部温度分布不均匀，过慢的升温速率会降低测试效率，因此在测试时更趋向于10 K/min的升温速率。

因此，这几种正极材料测试时可选取10 K/min的升温速率作为合适的测试参数。
（二）不同试样质量条件下样品测试

磷酸铁锂和镍钴锰酸锂材料在称取2～3 mg、4～6 mg和7～8 mg时的比热容测试一致性偏差无明显差别。但样品量在2～3 mg和4～6 mg时测试比热容结果偏小，考虑样品量少会导致热流信号弱，样品的均匀性也难以保证。因此测试时可取样7～8mg。
镍钴铝酸锂材料在称取2～3 mg、4～6 mg和7～8 mg时的比热容测试一致性偏差无明显差别。但样品量在2～3 mg和7～8mg时测试比热容结果偏小，考虑样品量少会导致热流信号弱，样品量过多会导致热量无法快速传递到内部。因此测试时可取样4～6mg。
锰酸锂材料在称取2～3 mg、4～6 mg和7～8 mg时的比热容测试一致性偏差无明显差别。但样品量在2～3 mg测试比热容结果偏大，分析锰酸锂材料本身热响应信号低，少量样品容易受基线噪声和载气流波动的干扰，导致在比热容计算结果时误差偏大。另外，钴酸锂材料表面残留锂（LiOH/Li₂CO3）分布不均，样品量较少时可能会发生局部杂质占比高，从而无法反映材料的真实比热容。因此测试时可取样4～8mg。
因此，这几种正极材料测试时可选取4～8 mg作为合适的测试参数。
标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

标准预期达到的社会效益等情况

动力电池作为电动汽车的驱动能源，决定了电动汽车的行驶性能及安全，研究表明，电池温度对电池的性能、寿命及安全性有着重要的影响。比热容是判断材料热物理性能的重要指标之一，其准确测量是定量分析电池产热的前提。例如，高温会加快锂离子电池的衰减速率，降低电池的循环寿命，低温不仅会对电池寿命造成影响，甚至还会诱发安全风险（例如：低温大电流倍率充电容易造成锂枝晶的产生）。而电池的性质也是取决于电池中各材料的性质，因此对电池材料性质的研究及其重要。然而国内目前尚无可供参考的比热容测试标准，通常采用的是比较法，即与已知比热容的标准试样进行热量信号的对比，然后根据两者的差值计算未知试样的比热容。本标准整合和优化行业内锂离子电池材料比热容测试的测试方法，提高标准的科学性、适用性和可执行性，为锂离子电池材料的设计和开发提供一套行之有效的方法标准。
当前能源短缺、温室效应、空气污染等全球性问题强调了大规模推广应用电动汽车的必要性。锂离子电池因其能量密度、生命周期、安全性和成本等优点而被广泛应用于电动汽车中。因此，市场对新能源汽车的要求不断提高，市场导向开发高能量密度且安全稳定的锂电池，对电池材料质量要求和判定标准显得尤为重要。比热容数据不仅是温控设计的基本参数，而且也是温控材料研制和评选的重要依据，利用比热容数据可以采用有效的热控技术来进行隔热和防热。因此，对锂离子电池材料中比热容的测定方法标准化将可为电池材料的评价和电池性能判定提供参考。

而且目前国内暂无锂离子电池正极材料比热容测试的相关标准，为了填补行业这一领域的空白，为行业内相关电池企业、材料企业及检测机构等单位提供统一检测依据，急需制定锂离子电池材料比热容测试方法的行业标准。本标准的制定将为锂离子电池材料的制备、设计和验证提供一定的判定依据，促进了锂离子电池材料产业的良性和健康发展。

本文件充分考虑了目前国内锂离子电池材料生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对锂电正极材料比热容测定的统一的分析测试标准，本标准的建立有利于提高锂离子电池的循环使用寿命，减少锂离子电池设计开发、生产以及检验过程中不必要的时间、成本等浪费。同时能够加强企业和各研究机构测试之间的可靠性和可比性，助力锂离子电池高质量高水平的发展，提高国内企业在国际市场发展力和竞争力。

采用国际标准和国外先进标准的情况
经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。
标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本文件为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

贯彻标准的要求和措施建议

建议向锂离子电池生产研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本文件的内容。
废止现行有关标准的建议

无。
其他应予说明的事项
                                      《锂离子电池正极材料比热容的测定》编制组

                                                               2025年11月25日

PAGE  

