# 铜及铜合金化学分析方法

# 第10部分 锡含量的测定

编制说明

（送审稿）

## 国家标准《铜及铜合金化学分析方法

- 第10部分  锡含量的测定》起草小组

- 2025年11月

国家标准《铜及铜合金化学分析方法

# 第10部分  锡含量的测定》

（报批稿）编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据国家标准化管理委员会下达《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2025】47号），计划修订国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第10部分  锡含量的测定》（项目计划号：20255143-T-610）。中铝洛阳铜加工有限公司为第一起草单位，白银有色西北铜加工有限公司、北矿检测技术股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、紫金矿业集团股份有限公司、洛阳船舶材料研究所、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、聊城市产品质量监督检验所等14家单位参与起草。计划完成期限：2027年2月。

### （二）立项目的和意义

### 锡作为铜合金中的重要添加元素，能显著提升铜合金的强度和硬度，通过固溶强化和形成亚稳定相，使合金具备更出色的机械性能。其次，锡在铜合金表面形成的致密氧化层，有效提高了合金的耐蚀性，特别适用于海水阀门、船舶配件等耐蚀要求高的场合。此外，锡的加入降低了铜合金的熔点和凝固温度，增强了熔体的流动性和润湿性，从而便于制造复杂形状的产品。随着越来越多新型锡青铜材料的出现，对铜及铜合金中锡含量的检测需求也不断提高。

GB/T 5121.10-2008《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》发布实施于2008年，该标准规定了铜及铜合金中锡含量的测定方法。该标准共有3个方法，分别是一项石墨原子吸收光谱法、一项分光光度法和一项碘酸钾滴定法，其中方法三修改采用了ISO 3111：1975，因环保原因，该采用标准目前已经废止。总体而言，该标准在检测范围、时效性和环保健康方面已不能完全满足当前铜及铜合金中锡含量检测的需求。

标准的检测范围为0.0001%～10.0%，因其检测上限偏低，已无法满足GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》中C52400、T52500等锡含量最高可达18.0%的铜合金材料、GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》规定的ZCuSn10P1、ZCuSn10Pb10等锡元素含量最高可达11.5%的铜合金材料检测需求。

首先是该标准中锡含量的检测范围不能满足现阶段铜及铜合金产品检测需要。该方法标准的检测范围为0.0001%～10.0%，因其检测上限偏低，已无法满足GB/T 5231-2022《加工铜及铜合金牌号和化学成分》中C52400、T52500等锡含量最高可达18.0%的铜合金材料、GB/T 1176-2013《铸造铜及铜合金》规定的ZCuSn10P1、ZCuSn10Pb10等锡元素含量最高可达11.5%的铜合金材料检测需求。

其次是该标准方法三修改采用了ISO 3111：1975，该标准用标准目前已经废止，且由于该方法使用了有害的化学试剂，如氯化汞等，对环境和操作人员的健康存在一定的风险。因此，随着环保意识的增强和对工作环境的更高要求，该方法急需进行更新和改进。因此，修订和完善国家标准《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》，不仅是为了适应新材料的发展和应用，也是为了提升我国铜及铜合金产品质量检测的水平和竞争力，对于推动我国铜加工行业的可持续发展具有重要意义。

- 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

#### 1.本标准起草单位及其分工

标准制定计划任务正式下达后，中铝洛阳铜加工有限公司立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作推进计划。具体分工为：由中铝洛阳铜加工有限公司总负责、白银有色西北铜加工有限公司协助，负责试验方案确定、市场和铜加工行业信息收集、样品牌号、规格及样品提供的分工、资料汇总分析及执笔；北矿检测技术股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心共同作为的第一验证单位；铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、紫金矿业集团股份有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、聊城市产品质量监督检验所等单位负责部分样品提供和作为第二验证单位。各单位分工明确，通力合作，共同完成标准的修订工作。

中铝洛阳铜加工有限公司是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一，是国内具有影响力的综合性铜加工企业，拥有铜及铜合金高精度电子带、大管大棒、弥散强化无氧铜、宽厚板等多条生产线，产品涉及铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型材，广泛应用于电子信息通讯、新能源、汽车、海洋工程、轨道交通、国防、J工、核电等领域。产品广泛应用于电子信息、新能源汽车、海洋工程、轨道交通、电力装备等新兴领域，为神州系列飞船、大推力火箭、区域电子对抗、舰艇等国家重大战略工程提供了关键材料保障。公司拥有国家级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的实验室、中国有色金属工业重金属加工材质检站、河南省铜锡材料和加工技术工程研究中心、中铝集团高性能铜板带加工技术重点实验室、有色行业铜及铜合金材料与加工工程技术研究中心。先后从德国、美国、法国、日本、英国、意大利等十二个国家引进了80台(套)先进的设备和检测仪器，为有色金属产品的研制和生产打下了坚实的基础。公司拥有一支高素质的科研技术研发队伍，具备丰富的生产技术经验和技术能力。制/修订国家/行业标准186项，承担863计划、国家重大专项、JG项目等国家重大科研及固定资产投资项目49项；获省部级以上科技成果奖励112项。

白银有色西北铜加工有限公司,隶属于白银有色集团股份有限公司，是以生产铜、铅、锌及其合金加工材为主的重有色金属加工企业.原西北铜加工厂于1965 年建成投产，曾是我国三大重有色金属加工材生产基地之一，也是西北、西南地区最大的重有色金属加工生产企业，主导产品主要有铜、铅、锌及其合金加工材，品种有板、带、箔、管、棒、线、瓦、型、排、球、饼、铸件等，建厂50余年，累计生产有色金属加工材 50 余万吨，为国家国防和经济建设做出过积极贡献。工司拥有完备的铜、铅、锌及其合金加工材生产系统，较先进的工艺设备和严格的检测手段。产品有 164 个合金牌号、6000 余个品种规格，全部按国家标准或国际标准组织生产，先后有 38 项产品获国家、部、省级质量奖，10多项产品拥有发明专利，主持起草和参加起草 20 余项国家标准。产品拥有完整的质量管理和保证体系，曾获甘肃省质量管理奖，2007年全部产品通过了 ISO9000质量体系认证。企业有先进的检测计量手段，曾被国家认证为“一级计量合格单位”。2021年9月被甘肃省科学技术厅认定为“高新技术企业”。

北矿检测技术股份有限公司源于1956年成立的北京矿冶研究总院分析研究室，2016年10月注册为独立法人单位，2022年9月改制为股份有限公司，是矿冶科技集团有限公司的二级控股子公司。公司主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专精特新示范企业。公司拥有4个国家级平台和1个北京市重点实验室，发布国家和行业标准500余项、牵头和参与制定国际标准10余项。

洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）始建于1961年，是我国专业从事船舶材料研制和工程应用研究的军工科研事业单位。拥有海洋腐蚀与防护国防科技重点实验室等8个国家级创新平台、4个海洋环境试验站、4个国家级检测试验中心、25个省部级创新平台。七二五所检测中心是工信部、国家认监委、国家认可委、中国船级社等机构授权或认证认可的国家级检测实验室，现有技术人员200余名，工程师职称以上人员占比70%，本科以上学历人员占比79%，在材料常规理化测试、腐蚀与防护性能评价、环境适应性评价、工程装备的失效分析、安全寿命评估等领域拥有多名学科带头人，是材料学科硕士、博士培养点。中心建有实验场所3万余m2，实验海域75亩，测试设备1000 余台套，设备资产总额约3亿元，通过CNAS\CMA认证认可标准950余项，试验/校准项目600项，长期从事金属材料及非金属材料的检测、评价与海洋环境试验技术开发、应用与标准化工作，致力于为客户提供“测试-评价-问题解决”一揽子方案。

山东中金岭南铜业有限责任公司地处山东东营，前身为山东方圆有色金属集团，现为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股的大型铜冶炼加工企业。公公司先后承担国家科技支撑计划、863科技攻关计划、国家火炬计划、国家国际合作重大专项等科研项目10余项，引进海外高层次科技创新人才5名，取得专利及专有技术50项，其中发明专利17项、实用新型专利33项。连续多年入围中国有色金属工业50强、山东省百强、中国500强企业。先后获得国家循环经济标准化示范基地、中国生态绿色科技典范企业、山东省省长质量奖等荣誉称号。公司拥有完全自主知识产权的世界领先的冶金工艺——“两步炼铜新工艺”，建成了全球首条“两步炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线。先后荣获中国有色金属工业科学技术一等奖和山东省科技进步一等奖，该示范项目被列入国家科技支撑计划，是国务院督导的十七项重大科技项目之一。中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、电镜扫描、光电直读光谱、锡分析仪、原子荧光、高频红外碳硫分析仪、离子色谱、分光光度计等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，参与过多项国家标准和行业标准。

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心，由原国家质检总局批准筹建，经安徽省机构编制委员会办公室批准成立。中心拥有国家铜铅锌及制品质检中心、国家印制电路板质检中心两个国家级质检中心。其中，国家铜铅锌质检中心是安徽省第一家在地级市建立的国家级质检中心，是我国市场监管系统第一个专业有色金属检测机构，国家印制电路板质检中心是系统内唯一的专业从事印制电路板检测的国家级质检中心。2021年7月，划归铜陵市政府管理，为市政府直属事业单位，正处级建制。中心具有国家级检验资质四大类，共121个产品、361个参数，其中国家铜铅锌及制品质检中心104个产品、213个参数，国家印制电路板质检中心17个产品、142个参数；省级资质十二大类，共262个产品，2705个参数。检验检测能力覆盖铜及铜制品、铝及铝制品、钢铁及钢铁制品、贵金属、矿产品、家用电器、阀门、管材、电线电缆、漆包线、印制电路板、RoSH、水质、煤、化工产品、轻工产品等。

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院，2015年12月经广东省机构编制委员会批准为广东省科学院属下的独立法人事业单位。中心是国家市场监督管理总局批准的资质认定实验室（CMA）、中国合格评定国家认可委员会批准的检测和校准实验室（CNAS）、运营管理着中国有色工业华南质量检验检测中心、国家矿物及再生金属材料质量检验检测中心、广东省质量监督有色金属产品检验站、广东省质量监督电子产品检验检测中心。本中心是广东省科技成果鉴定检验监督机构、广东省金属材料综合利用检测与评价中心、工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室、CQC认证及方圆认证签约实验室。中心主要从事金属材料、矿物材料、建筑材料、电子电器、新能源电池、化工产品、固体废物、汽车材料、再生资源及金属材料综合利用的检测、咨询、评价及分析测试技术研究和计量校准等服务。同时本中心还开展行业标准制定和技术方法研究及企业科研及标准培训、实验室资质申请及运营咨询、工厂认证检查和产品认证服务。

- 国标（北京）检验认证有限公司是中国权威的第三方检验认证服务机构，隶属于中国有研科技集团，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心（1983年由原国家科委批准建立）与国家有色金属质量监督检验中心（1985年由国家质量技术监督局批准建立）。中心于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是我国金属及电子材料的权威检测机构，同时是我国有色金属行业分析测试标准的主要起草单位之一。公司建立了以分析化学、材料力学与表面性能、显微组织结构、无损检测为核心的分析测试服务平台，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，具备了对产品开展多参数、多尺度、高精度、全成分范围检验评价的能力。拥有辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、超高压电子显微镜、大景深激光共聚焦显微镜、波长色散X射线荧光光谱仪等国内外先进仪器，仪器设备在国内实验室处于领先水平。在高纯金属的检测标准制修订中本单位积累了丰富的经验，负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120余个。

大冶有色设计研究院有限公司始建于1960年，是中国有色集团“1+4”战略重要技术支撑单位，现为国家级高新技术企业，湖北省专精特新中小企业。公司业务形成覆盖矿山、冶金、环保、建筑、智能化、检测检验、地勘测绘七大领域的全产业链技术服务体系，拥有国家认可实验室、国际 标准研制创新示范基地、湖北省研究生教育创新基地等研发和创新平台，并依托中色大冶国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、湖北省有色金属资源开发与综合利用工程技术研究中心、湖北省有色金属冶金与循环利用重点实验室等技术创新平台，长期从事国际、国家、行业标准的起草与验证工作，近年来多项标准荣获中国有色金属工业科学技术奖一、二、三等奖，和全国有色金属标准化技术委员会技术标准二、三等奖。

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称“上海监测”)成立于2013年，隶属于中国有研集团国合通用测试评价认证股份公司。上海监测运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家资质认定的检验检测机构。主营业务涉及第三方检测服务(含质量、能源、计量、环保技术检测；金属材料、电子材料理化检测；无损检测；贵金属及珠宝玉石检测等)、设备检定、检测培训等方面。上海监测通过了ISO/IEC 17025实验室国家认可(CNAS)、中国计量认证(CMA)、国家航空航天和国防合同方授信项目（NADCAP），是国家海关总署指定的进出口商品检验鉴定机构，是中国有色金属工业系统无损检测技术工作委员会的主任委员单位。公司拥有雄厚的技术力量，先进齐全的仪器装备，是华东地区权威的第三方材料测试评价机构。上海监测积极面向市场，服务社会，向两千多家研究单位和企业提供了大量准确可靠的分析数据，并承担了大量国家质量监管和技术开发任务，为我国有色金属工业发展和科技进步作出了积极贡献。

浙江省冶金产品质量检验站有限公司是具有独立法人资格的第三方公正检测机构，浙江省政府第一批授权成立的省级质检机构，浙江省冶金（有色）行业产品质量检测的专业检验机构，浙江省高级人民法院对外委托司法鉴定机构。公司拥有一支具有丰富经验的专业技术人员队伍，检测人员具有较高的专业知识、技术能力和评判能力。公司以高标准进行实验室建设，装备了具有国际、国内先进水平的仪器设备，公司配置了直读光谱仪（德国）、离子发射光谱仪（美国）、原子吸收光谱仪（美国）、氧氮氢分析仪（德国）、扫描电子显微镜（德国）、金相显微镜（德国）、金属材料疲劳、松驰、老化、持久、高低温试验机等检测设备。公司长期承担各类冶金有色产品理化检验，积累了丰富的检测经验和数据。同时公司还承担各级政府行政管理部门下达的产品质量定期监督检验、日常监督检验、市场抽查检验、产品质量仲裁检验等任务。公司重视标准化工作，多次参与国家和行业标准编制，负责编制了GB/T 33817-2017、GB/T 8891-2013等标准；参与编制了GB/T 5231-2022、GB/T 37569-2019、YS/T 650-2020、YS/T 1352-2020  、GB/T26303.1-2010、YS/T759-2011、YS/T247-2011、GB/T26290-2010、YS/T 813-2012等多项标准。

聊城市产品质量监督检验所是1985年由原聊城地区行政公署批准成立的综合检验检测机构。现已形成化工产品、金属材料、轻工产品、装饰材料、日用消费品、纺织产品、机电设备、食品及食品相关产品、农药（农产品）、饲料、建材、轴承等多类产品的检验检测能力。拥有2个国家级质检中心，分别是国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家轴承产品质量监督检验中心；拥有6个省级质检中心，1个省级标准化试点（聊城“一站式”质量基础技术服务标准化试点）。还设有聊城市农药（农产品）监督检验中心等市级质检中心和聊城市重点实验室。设有扫描电镜室、金属化学分析室、力学实验室等多个专业化实验室。配备了电感耦合等离子体质谱仪、热场发射扫描电镜等64 台（套）高端检验检测设备。共通过检测参数441项，检验能力基本覆盖铜铝重要产品及关键项目（参数）的全部检验能力，覆盖率为85.63%。主持国家质检总局项目《自动加载轴承疲劳寿命试验机研究》1项。山东省质监系统科技项目2项。参与制定国家标准、行业标准14项，其中《铜及铜合金 室温拉伸试验方法》获得2016年度有色金属标准一等奖。主起草行业标准1项《铜中含氧量的显微镜偏光检验方法》。主持制定《输送流体用无缝钢管》等六项团体标准。出版《机械制造与自动化应用研究》等4本著作。发表论文4篇。发明实用新型专利6项、发明专利1项。

厦门双瑞材料研究院有限公司于2021年8月注册成立，注册资金2500万元，公司作为中国船舶集团第七二五研究所南方总部，按照“以军为本，技术引领,产研结合，创新提升”的指导方针,践行海洋强国战略,聚焦主责主业，充分依托厦门区位优势，持续推进科技产业布局优化，着力加强七二五所厦门地区科技创新能力和科技成果产业化，培育发展战略新兴产业。公司开展理化检测、海洋环境试验业务，下设具备CNAS及CMA资质认证的检测与校准中心,形成以厦门检测与校准中心为总部，洛阳、青岛、三亚等地为分部的检测评价网络，参与制修订国际标准、国家标准和国家军用标准、船舶行业标准，全面提升业务集成能力和行业影响力，组建了国内唯一的、覆盖我国主要海域及深远海自然环境试验站网，服务海军装备建设和厦门地区科技和经济发展。

- 2. 本标准起草人员及其工作职责

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。由白银有色西北铜加工有限公司、北矿检测技术股份有限公司等几家单位进行实验方案确定、样品收集和提供、开展验证试验以及标准审核等工作。

标准主要起草人以及分工见下表1

表1  工作成员及所做工作

| 联系人姓名 | 分工 |
| --- | --- |
| 李绍文、XXX、XXX | 标准文本和试验方案的确定、各起草单位的组织协调、样品的收集及分发、条件试验及精密度试验验证、试验数据的汇总处理、标准文件和编制说明编写。 |

### （四）主要工作过程

- 1.预研阶段

在标准起草修订过程中，标准编制组成员查阅了国内外有关铜及铜合金中锡含量检测的相关标准。对于铜及铜合金中锡的化学分析方法，除了本标准以外，国外主要还有以下标准：国际标准原有ISO 4751和ISO 3111两项，但均已废止；欧盟标准共有3项分别为EN 15022-3:2006、EN 15022-4:2011和CEN/TS 15022-2:2009，其中2项采用火焰原子吸收光谱法、1项采用分光光度法，测定范围分别为0.001%～0.60%、0.20%～3.0%和0.0050%～0.5%。国内有YS/T 482-2022、YS/T 483-2022、GB/T 5121.27-2008和GB/T 5121.28-2021，测定范围分别为0.0001%～15.0%、0.01%～15.0%、0.0001%～10.00%和0.00005%～0.0050%。上述标准均无法完全满足现行产品标准中锡的检测需求。因此，为了完善铜及铜合金中锡的测定方法，保证标准在国际上的先进性，该标准的修订是十分必要且急需的。

起草单位经过全面调研，确定了含量范围和初步方案，经过为大量的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

#### 2.立项阶段

根据2022年2月国家标准化管理委员会下达的《关于开展推荐性国家标准复审工作的通知（国标委发[2022]10号）》的要求,2022年5月，全国有色标准化技术委员会通过网络会议召开了项目论证会，会上中铝洛阳铜加工有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》项目建议书、草案及立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2025年10月，国家标准化管理委员会发布了《国家标准委关于下达2025年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发【2025】47号），下达修订《铜及铜合金化学分析方法 第10部分 锡含量的测定》国家标准的任务计划，计划号为20255139-T-610，项目完成时限为2027年2月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3.起草阶段

- 3.1任务落实

中铝洛阳铜加工有限公司接到任务后立即组织技术人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。在拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集后进行试验工作，包括加热功率、加标回收及精密度试验等，最终形成了《标准草案》。

2023年11月1日～11月3日在云南昆明由全国有色金属标准化技术委员会组织的第一次工作会议上，对该标准的修订进行了分工和任务落实，会上确定了由中铝洛阳铜加工有限公司牵头负责、白银有色西北铜加工有限公司协助开展《铜及铜合金化学分析方法 第10部分 锡含量的测定》的起草工作，由北矿检测技术股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、紫金矿业集团股份有限公司、洛阳船舶材料研究所、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、聊城市产品质量监督检验所协助验证，明确了所采用的方法，同时确定了样品提供单位、试验验证单位、进度安排等事项。

- 3.2样品收集及试验研究

- 中铝洛阳铜加工有限公司根据国内外市场上铜及铜合金生产和应用情况，开展试验样品的选材、收集、和制备工作，充分考虑到试验样品的代表性。共收集制备了铜及铜合金中不同梯度的锡含量样品共计8批。其中标准样品6批，实际产品样品2批。以上样品作为本标准统一的试验样品，相关信息见表2所示。

表2 本标准试验样品的基本信息

| 序号 | 试样编号 | 样品状态 | 锡的含量水平，% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GBW(E)020273 | 屑状 | 0.00027 | 标准样品,方法一验证 |
| 2 | BY1902 |  | 0.0018 | 标准样品，方法一、方法二验证 |
| 3 | BY1905-1 |  | 0.076 | 标准样品，方法二验证 |
| 4 | GSB 04-1925-F01-2022 |  | 0.30 | 标准样品，方法二验证 |
| 5 | CuSn-1/BY 1908-2 |  | 0.87 | 标准样品，方法三验证 |
| 6 | CuSn-2/BY 1941-1 |  | 4.14 | 标准样品，方法三验证 |
| 7 | CuSn-3 |  | 10.xx | 实际产品，方法三验证 |
| 8 | CuSn-4 |  | 17.XX | 实际产品，方法三验证 |

- 2023年12月～2025年7月编制组开展大量试验研究工作，形成了标准文本和编制说明。试验内容主要包含还原剂的选择及加入量、沉淀剂加入量、干扰元素的消除、方法相关精密度和准确度验证。

- 3.3 标准预审

- 2025年7月，全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委在江西省鹰潭市召开标准预审会，根据会议上各专家提出的意见以及在社会中征集的意见，对标准征求意见稿进行了进一步的修改和完善，于2025年11月形成了形成了《征求意见2稿》及《编制说明》。

- 经汇总，会上各位专家及验证单位主要提出如下意见：

- a)对字体、格式、表述等内容提出了修改意见；

- b)在前言中的技术变化的相关描述进行提炼和优化；

- c)系列标准应增加引言内容；

- d)对个别实验室的精密度数据进行复查和确认。

- e)对称样量的精度要求进行放宽；

- f)对方法三中沉淀收集的操作步骤进行优化。

- 根据以上意见，按要求对标准进行了修改。

- 4. 征求意见阶段

- 审查阶段

- 5.1技术专家审查

- 5.2 委员审查

## 二、标准的制定原则、主要内容与依据

### （一） 规范性原则。

本标准根据《中华人民共和国标准化法》要求，该标准制订的程序和格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。

### （二） 可靠性原则。

标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性，能有效地规范铜及铜合金中锡含量方法。

### （三）  适用性原则。

本部分是在标准GB/T 5121.10-2008《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的基础上进行修订而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关方面的意见和建议。根据国内铜及铜合金生产和下游客户的具体情况，突出标准的实用性。对试验设备及试验条件提出了明确要求，完善试验条件及试验步骤、检测范围，能普遍满足国内对铜及铜合金中锡含量的检测要求，更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。

### （四） 协调一致性原则。

本标准在制订过程中，充分考虑铜及铜合金产品标准的相关内容要求，保证了标准的协调性与一致性。

- 三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

- （一）标准修订的内容及修订原因说明

本部分是在标准GB/T 5121.10-2008《铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的基础上进行修订而成。本文件与GB/T 5121.10-2008相比，主要变化如下：

- 因原引用标准已作废，删除了“本部分方法三修改采用ISO3111：1975”的描述；

- 根据最新的标准编写规范，增加了规范性引用文件章节；

- 根据最新的标准编写规范，增加了术语和定义；

- 试样的规定由“试样加工成屑状”、“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”；

- 为了使本标准有更广泛的适用性，将方法三的检测范围由“>0.50%～10.00%”修改为“>0.50%～20.00%”；

- 为了替代有毒试剂，将方法三的还原剂由氯化汞和次亚磷酸钠修改为铁粉和纯铝片；

- 为了满足测定范围的变化，对相应的操作进行了修改，修改了方法三的试样量、盐酸用量和碘酸钾标准溶液浓度选择的规定；

- 根据协作试验的结果，修改了方法三 碘酸钾滴定法的重复性限和再现性限；

- 根据最新的标准编写规范，删除了“质量保证和控制”；

- 根据最新的标准编写规范，增加了“试验报告”；

- 删除了与ISO 3111:1975的资料性附录（见2008年版的附录A、附录B）。

### （二）方法三 碘酸钾滴定法验证试验

编制组编制了试验方案，明确样品的要求、试验方法及步骤，对方法的准确度和精密度进行分析评价试验方案、组织验证由中铝洛阳铜加工有限公司、白银有色西北铜加工有限公司负责。

1. 还原剂的选择及加入量

#### 1.1  中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

原标准中采用氯化汞+次亚磷酸钠作为还原剂，其中氯化汞为剧毒试剂，对人体健康和环境有害，通过查阅文献，选择采用铁粉+铝片作为还原剂进行替代。

加入铁粉的目的将样品中砷、锑等干扰元素还原分离。取一定量锡，分别加入8mg砷、50mg铋、8mg锑，铜已通过沉淀分离故不予考虑，按本方法进行测定。当铁粉用量少于0.8g时反应完全溶解，此时干扰元素未还原完全，后续铝片将砷和锑还原为单质后会生成大量黑色物质，影响终点的观察，并对锡有吸附作用使结果偏低。当铁粉加入量不低于0.8g时，铝片还原后的滴定溶液清亮无黑色杂质，同时测定结果较为稳定。为保证铁粉加入量足够，因此选择加入量为1g。

加入铝片的目的是将Sn(Ⅳ)还原为Sn(Ⅱ)，因此加入量必须足够以保证还原完全。通过考察本方法中铝片用量对锡测定结果的影响，表明铝片用量小于1.5g时，还原不完全造成结果偏低。铝片用量大于2.5g时，反应速度较慢，影响了检测效率，同时溶液酸度偏低导致结果偏低。为保证还原效果和检测效率，选择铝片的加入量为2g，试验结果见表3。

#### 表3

| 锡加入量/mg | 铝片加入量/g | 测定结果/mg |
| --- | --- | --- |
| 40.00 | 1 | 35.56 |
|  | 1.5 | 39.89 |
|  | 2 | 40.00 |
|  | 2.5 | 39.96 |
|  | 3 | 38.86 |

#### 1.2  北矿检测技术股份有限公司试验结果

试验对方法3中使用的还原剂铁粉和铝片，根据试剂的不同加入量进行条件选择试验。

取40mg的锡于锥形瓶中，分别加入8mg砷、50mg铋、8mg锑，再分别加入0.8g、1.0g铁粉按该方法进行测定。结果见表4。

#### 表4 铁粉加入量试验

| 锡加入量/mg | 铁粉加入量/g | 测定结果/g |
| --- | --- | --- |
| 40mg | 0.8g | 39.05 |
|  | 1.0g | 39.73 |
|  | 0.8g | 39.36 |
|  | 1.0g | 40.10 |
|  | 0.8g | 38.73 |
|  | 1.0g | 39.12 |

试验过程中，当铁粉加入量为0.8g时，还原反应结束后的溶液中生成了大量黑色物质，试验结果偏低。当铁粉加入量为1.0g时，还原反应后的溶液清亮无黑色杂质，试验结果与加入量基本一致。因此选择铁粉加入量为1.0g，此结论与起草单位一致。

取40mg的锡于锥形瓶中，分别加入1g、1.5g、2g、2.5g、3g的铝片按该方法进行测定。结果见表5。

#### 表5 铝片加入量试验

| 锡加入量/mg | 铝片加入量/g | 测定结果/mg |
| --- | --- | --- |
| 40.00 | 1 | 39.59 |
|  | 1.5 | 39.91 |
|  | 2 | 40.00 |
|  | 2.5 | 39.75 |
|  | 3 | 39.59 |

结果表明，铝片加入量小于1.5g时，还原未能充分进行，结果偏低；铝片加入量大于2.5g时，反应速度较慢，溶液酸度偏低，结果偏低。为保证还原效果和检测效率，选择铝片的加入量为2g。此结论与起草单位一致。

#### 1.3 山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果

取一定量锡，分别加入8mg砷、50mg铋、8mg锑，铜已通过沉淀分离故不予考虑，按本方法进行测定。当铁粉用量少于0.8g时反应完全溶解，此时干扰元素未还原完全，后续铝片将砷和锑还原为单质后会生成大量黑色物质，影响终点的观察，并对锡有吸附作用使结果偏低。当铁粉加入量不低于0.8g时，铝片还原后的滴定溶液清亮无黑色杂质，同时测定结果较为稳定。为保证铁粉加入量足够，因此选择加入量为1g。结论与起草单位一致。

通过考察本方法中铝片用量对锡测定结果的影响，表明铝片用量小于1.5g时，还原不完全造成结果偏低。铝片用量大于2.5g时，反应速度较慢，影响了检测效率，同时溶液酸度偏低导致结果偏低。为保证还原效果和检测效率，选择铝片的加入量为2g，试验结果见表6。结论与起草单位一致。

#### 表6

| 锡加入量/mg | 铝片加入量/g | 测定结果/mg |
| --- | --- | --- |
| 40.00 | 1 | 38.86 |
|  | 1.5 | 39.78 |
|  | 2 | 39.97 |
|  | 2.5 | 39.97 |
|  | 3 | 39.82 |

#### 1.4 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心试验结果

选择采用铁粉+铝片作为还原剂进行替代原标准中氯化汞+次亚磷酸钠作为还原剂。加入铁粉的目的将样品中砷、锑等干扰元素还原分离。取一定量锡，分别加入8mg 砷、50mg 铋、8mg 锑，铜已通过沉淀分离故不予考虑，按本方法进行测定。当铁粉用量少于0.8g 时反应完全溶解,此时干扰元素未还原完全，后续铝片将砷和锑还原为单质后会生成大量黑色物质，影响终点的观察，并对锡有吸附作用使结果偏低。当铁粉加入量不低于0.8g时，铝片还原后的滴定溶液清亮无黑色杂质同时测定结果较为稳定。为保证铁粉加入量足够，因此选择加入量为1g。结论与起草单位一致。

加入铝片的目的是将 Sn(IV)还原为 Sn(1)，因此加入量必须足够以保证还原完全。通过考察本方法中铝片用量对锡测定结果的影响，表明铝片用量小于 1.5g 时，还原不完全造成结果偏低。铝片用量大于 2.5g 时，反应速度较慢，影响了检测效率，同时溶液酸度偏低导致结果偏低。为保证还原效果和检测效率，选择铝片的加入量为 2g，试验结果见表7。结论与起草单位一致。

#### 表7

| 锡加入量/mg | 铝片加入量/g | 测定结果/mg |
| --- | --- | --- |
| 40.00 | 1 | 32.26 |
|  | 1.5 | 39.84 |
|  | 2 | 40.00 |
|  | 2.5 | 39.90 |
|  | 3 | 38.97 |

#### 2  氯化铁溶液加入量

#### 2.1  中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

#### 加入氯化铁的作用是将锡与氢氧化铁进行共沉淀，从而与干扰元素分离。加入量不足会导致锡共沉淀不完全，检测偏低。由于本方法的测定上限较上一版本有较大提升，锡的质量测定上限为40mg。为了确认氯化铁溶液合适的加入量，移取40.00mg锡于4个500mL锥形瓶中，并在其中分别加入400mg、600mg、800mg、1000mg氯化铁溶液，用本方法测定其含量，并标准值进行比较，结果见表8。结果表明，氯化铁加入量在60mg及以上时，能获得满意的回收率，即锡可以共沉淀完全。

因此选择氯化铁的加入量为800mg，即加入10mL氯化铁溶液（80g/L）。

#### 表8

| 氯化铁加入量/mg | 加入Sn的量/mg | 检测结果/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40.00 | 39.49 | 98.72 |
| 600 |  | 39.82 | 99.55 |
| 800 |  | 40.00 | 100.00 |
| 1000 |  | 40.00 | 100.00 |

#### 2.2  北矿检测技术股份有限公司试验结果

#### 移取40.00mg锡于4个500mL锥形瓶中，并在其中分别加入40mg、60mg、80mg、100mg氯化铁溶液，按照该方法测定其含量，与标准值进行比较，所得结果见表9。

表9 氯化铁溶液加入量试验

| 氯化铁加入量/mg | 锡加入量/mg | 检测结果/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 39.55 | 98.88 |
| 60 |  | 39.65 | 99.13 |
| 80 |  | 40.00 | 100.00 |
| 100 |  | 40.07 | 100.02 |

结果表明，氯化铁加入量小于60mg时，检测结果偏低；氯化铁加入量在60mg以上时，锡可以共沉淀完全，具有较好的回收率。为了具有更好的回收率，选择氯化铁的加入量为80mg，此结论与起草单位一致。

#### 2.3 山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果

为了确认氯化铁溶液合适的加入量，移取40.00mg锡于4个500mL锥形瓶中，并在其中分别加入40mg、60mg、80mg、100mg氯化铁溶液，用本方法测定其含量，并标准值进行比较，结果见表10。结果表明，氯化铁加入量在60mg及以上时，能获得满意的回收率，即锡可以共沉淀完全。因此选择氯化铁的加入量为80mg，即加入10mL氯化铁溶液（80g/L）。此结论与起草单位一致。

表10 氯化铁溶液加入量试验

| 氯化铁加入量/mg | 加入Sn的量/mg | 检测结果/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40.00 | 39.30 | 98.25 |
| 60 |  | 39.88 | 99.70 |
| 80 |  | 40.01 | 100.02 |
| 100 |  | 39.95 | 99.88 |

#### 2.4 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心试验结果

#### 为了确认氯化铁溶液合适的加入量，移取40.00mg锡于4个500mL锥形瓶中，并在其中分别加入400mg、600mg、800mg、1000mg氯化铁溶液，用本方法测定其含量，并标准值进行比较，结果见表11。结果表明，氯化铁加入量在60mg及以上时，能获得满意的回收率，即锡可以共沉淀完全。

因此选择氯化铁的加入量为800mg，即加入10mL氯化铁溶液（80g/L）。

#### 表11

| 氯化铁加入量/mg | 加入Sn的量/mg | 检测结果/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40.00 | 39.35 | 98.38 |
| 600 |  | 39.78 | 99.45 |
| 800 |  | 40.00 | 100.00 |
| 1000 |  | 40.00 | 100.00 |

3  共存元素的影响试验

经查阅GB/T 5231-2022等产品标准，在锡含量不小于0.50%的铜合金材料中的共存元素见表12。

表12

| 共存元素 | 在试料中可能得最大含量/mg | 共存元素 | 在试料中可能得最大含量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1930 | Mg | 20 |
| Zn | 800 | As | 8 |
| Ni | 80 | Sb | 8 |
| Bi | 50 | Si | 40 |
| Mn | 50 | B | 2.4 |
| Co | 40 | Se | 4.4 |
| Pb | 660 | Nb | 0.4 |
| P | 8 | --- | --- |

3.1  中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

准确移取20.00 mg锡置于500mL锥形瓶中，按表12分别加入各元素，按本方法测定锡含量，结果见表13。

表13 各元素对锡测定的影响

| 共存元素 | 各元素加入量/mg | 锡标准的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1930 | 19.90 | 99.50 |
| Zn | 800 | 19.92 | 99.60 |
| Ni | 80 | 19.98 | 99.90 |
| Bi | 50 | 19.98 | 99.90 |
| Mn | 50 | 19.95 | 99.75 |
| Co | 40 | 19.98 | 99.90 |
| Pb | 660 | 19.90 | 99.50 |
| P | 8 | 19.96 | 99.80 |
| Mg | 20 | 19.96 | 99.80 |
| As | 8 | 20.09 | 100.40 |
| Sb | 8 | 20.00 | 100.00 |
| Si | 40 | 20.00 | 100.00 |
| B | 2.4 | 19.93 | 99.65 |
| Se | 4.4 | 20.00 | 100.00 |
| Nb | 0.4 | 20.04 | 100.20 |
| 混合元素 | 表中相应量的全部元素 | 19.95 | 99.75 |

由表13可以得到，目前产品标准中常见共存元素及其混合元素的可能最大含量对锡的测定无影响，本方法具有较好的抗干扰能力。

#### 3.2  北矿检测技术股份有限公司试验结果

准确移取20.00mg锡置于16个烧杯中，按表12分别加入Cu、Zn等单元素，及表中相应量的全部元素，按照试验方法操作，分别考察单元素及混合共存元素对锡含量测定的影响，所得结果见表14。

表14 共存元素干扰试验

| 共存元素 | 各元素加入量/mg | 检测结果/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1930 | 19.79 | 98.95 |
| Zn | 800 | 19.89 | 99.45 |
| Ni | 80 | 19.95 | 99.75 |
| Bi | 50 | 20.14 | 100.70 |
| Mn | 50 | 19.86 | 99.30 |
| Co | 40 | 19.92 | 99.60 |
| Pb | 660 | 19.80 | 99.00 |
| P | 8 | 19.95 | 99.75 |
| Mg | 20 | 19.78 | 98.90 |
| As | 8 | 19.88 | 99.38 |
| Sb | 8 | 20.04 | 100.20 |
| Si | 40 | 20.06 | 100.30 |
| B | 2.4 | 19.80 | 99.00 |
| Se | 4.4 | 20.00 | 100.00 |
| Nb | 0.4 | 20.06 | 100.30 |
| 混合元素 | 表中相应量的全部元素 | 19.80 | 99.00 |

从试验结果可以看出，分别加入Cu、Zn、Ni、Bi、Mn、Co等元素后，锡的测定结果基本稳定，说明Cu、Zn、Ni、Bi、Mn、Co等元素的可能最大含量对锡的测定无影响。另外，同时加入表中相应量的各元素后，锡的测定结果也较为准确，说明此方法有较好的抗干扰能力。此结论与起草单位一致。

3.3 山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果

准确移取20.00 mg锡置于500mL锥形瓶中，按表12分别加入各元素，按本方法测定锡含量，结果见表15。

表15 混合元素对锡测定的影响

| 共存元素 | 各元素加入量/mg | 锡标准的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 1930 | 19.75 | 98.75 |
| Zn | 800 |  |  |
| Ni | 80 |  |  |
| Bi | 50 |  |  |
| Mn | 50 |  |  |
| Co | 40 |  |  |
| Pb | 660 |  |  |
| P | 8 |  |  |
| Mg | 20 |  |  |
| As | 8 |  |  |
| Sb | 8 |  |  |
| Si | 40 |  |  |
| Se | 4.4 |  |  |
| Nb | 0.4 |  |  |

由表15可以得到，目前产品标准中常见共存元素及其混合元素的可能最大含量对锡的测定影响在允许范围内，本方法具有较好的抗干扰能力。此结论与起草单位一致。

#### 3.4 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心试验结果

准确移取20.00 mg锡置于500mL锥形瓶中，按表16分别加入各元素，按本方法测定锡含量，结果见表16.

表16 共存元素干扰试验

| 共存元素 | 各元素加入量/mg | 锡标准的 测定量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 沉淀分离 | / | / |
| Zn | 800 | 19.93 | 99.65 |
| Ni | 80 | 19.93 | 99.65 |
| Bi | 50 | 19.84 | 99.00 |
| Mn | 50 | 19.90 | 99.50 |
| Co | 40 | 19.96 | 99.80 |
| Pb | 660 | 19.90 | 99.50 |
| P | 8 | 19.98 | 99.90 |
| Mg | 20 | 19.90 | 99.50 |
| As | 8 | 20.08 | 100.40 |
| Sb | 8 | 19.96 | 99.80 |
| Si | 40 | 19.90 | 99.50 |
| B | 2.4 | 19.96 | 99.80 |
| Se | 4.4 | 20.06 | 100.30 |
| Nb | 0.4 | 20.06 | 100.30 |
| 混合元素 | 表中相应量的全部元素 | 19.90 | 99.50 |

由表16可以得到，目前产品标准中常见共存元素及其混合元素的可能最大含量对锡的测定影响在允许范围内，本方法具有较好的抗干扰能力。此结论与起草单位一致。

4  准确度试验

4.1  中铝洛阳铜加工有限公司试验结果

分别采用2个有证标准样品锡黄铜HSn62-1（BY 1908-2）、锡青铜QSn4-3（BY 1941-1），采用本方法对其锡含量进行测定以验证方法准确度。同时对锡青铜CuSn-3样品进行加标回收试验考查本方法的准确度。试验结果见表17。

表17

| 样品编号 | 试样质量/g | 试样中锡量/mg | 锡标准加入量/mg | 测定锡含量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-3 | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 30.40 | 102.00 |
|  | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 29.99 | 97.90 |
|  | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 30.16 | 99.60 |
| 样品编号 |  | 标准值/% | 测定值/% | 相对偏差/% |  |
| HSn62-1（BY 1908-2） |  | 0.87 | 0.874 | 0.46 |  |
| QSn4-3（BY 1941-1） |  | 4.14 | 4.119 | -0.51 |  |

由表17结果可知，在加标回收试验中，回收率在97.90%～102.00%之间，与有证标准样品标准值的偏差分别-0.51%、0.46%，证明本方法有较好的准确度。

#### 4.2  北矿检测技术股份有限公司试验结果

分别采用2个有证标准样品锡黄铜HSn62-1（BY 1908-2）、锡青铜QSn4-3（BY 1941-1），按照该方法对其锡含量进行测定以验证方法准确度。同时对锡青铜CuSn-3样品进行加标回收试验考查本方法的准确度。试验结果见表18。

表18 加标回收及标样比对试验

| 样品编号 | 试样质量/g | 试样中锡量/mg | 锡标准加入量/mg | 测定锡含量/mg | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-3 | 0.1989 | 20.09 | 10.00 | 29.98 | 99.65 |
|  | 0.2013 | 20.33 | 10.00 | 30.85 | 101.70 |
|  | 0.2025 | 20.45 | 10.00 | 29.77 | 97.77 |
| 样品编号 |  | 标准值/% | 测定值/% | 相对偏差/% |  |
| HSn62-1（BY 1908-2） |  | 0.87 | 0.873 | 0.34 |  |
| QSn4-3（BY 1941-1） |  | 4.14 | 4.116 | 0.58 |  |

从试验结果可以看出，在加标回收试验中，回收率在97.77% ~ 101.70%之间，满足分析要求。同时与有证标准样品标准值的偏差分别为0.34%、0.58%，说明该方法有较好的准确度。

4.3 山东中金岭南铜业有限责任公司试验结果

分别采用2个有证标准样品锡黄铜HSn62-1（BY 1908-2）、锡青铜QSn4-3（BY 1941-1），采用本方法对其锡含量进行测定以验证方法准确度。同时对锡青铜CuSn-3样品进行加标回收试验考查本方法的准确度。试验结果见表19。

表19

| 样品编号 | 试样质量/g | 试样中锡量/mg | 锡标准加入量/mg | 测定锡含量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-3 | 0.2000 | 20.44 | 10.00 | 30.35 | 99.10 |
|  | 0.2000 | 20.44 | 10.00 | 30.58 | 101.40 |
|  | 0.2000 | 20.44 | 10.00 | 30.65 | 102.10 |
| 样品编号 |  | 标准值/% | 测定值/% | 相对偏差/% |  |
| HSn62-1（BY 1908-2） |  | 0.87 | 0.86 | -1.15 |  |
| QSn4-3（BY 1941-1） |  | 4.14 | 4.03 | -2.66 |  |

由表19结果可知，在加标回收试验中，回收率在99.10%～102.10%之间，与有证标准样品标准值的相对偏差分别-1.15%、-2.66%，证明本方法有较好的准确度

#### 4.4 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心试验结果

分别采用2个有证标准样品锡黄铜HSn62-1（BY 1908-2）、锡青铜QSn4-3（BY 1941-1），采用本方法对其锡含量进行测定以验证方法准确度。同时对锡青铜CuSn-3样品进行加标回收试验考查本方法的准确度。试验结果见表20。

表20

| 样品编号 | 试样质量/g | 试样中锡量/mg | 锡标准加入量/mg | 测定锡含量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-3 | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 30.48 | 102.80 |
|  | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 30.36 | 101.60 |
|  | 0.2000 | 20.20 | 10.00 | 30.08 | 98.80 |
| 样品编号 |  | 标准值/% | 测定值/% | 相对偏差/% |  |
| HSn62-1（BY 1908-2） |  | 0.87 | 0.880 | 1.15 |  |
| QSn4-3（BY 1941-1） |  | 4.14 | 4.179 | 0.94 |  |

由表20结果可知，在加标回收试验中，回收率在98.80%～102.80%之间，与有证标准样品标准值的相对偏差分别0.94%、1.15%，证明本方法有较好的准确度

#### 5  精密度实验

为验证方法的精密度，按照选定的实验方法对4个铜及铜合金中锡样品在重复性条件下分别进行7次独立测试。测定结果见表21所示。

表21 中铝洛阳铜加工有限公司精密度试验结果

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.885、0.870、0.873、0.866、0.879、0.879、0.866 | 0.874 | 0.0073 | 0.83 |
| CuSn-2 | 4.113、4.140、4.120、4.121、4.108、4.143、4.087 | 4.119 | 0.019 | 0.47 |
| CuSn-3 | 10.064、10.115、10.088、10.092、10.123、10.191、10.042 | 10.102 | 0.048 | 0.47 |
| CuSn-4 | 17.895、17.761、17.936、17.713、17.982、17.785、17.812 | 17.841 | 0.099 | 0.55 |

从表21中结果可以看出，用本方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.47%～0.83%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位北矿检测技术股份有限公司的精密度试验结果见表22。

表22 北矿检测技术股份有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.926、0.873、0.895、0.881、0.862、0.852、0.847 | 0.877 | 0.027 | 3.13 |
| CuSn-2 | 4.183、4.147、4.065、4.116、4.092、4.132、4.081 | 4.117 | 0.038 | 0.92 |
| CuSn-3 | 10.223、10.205、10.083、9.967、9.983、10.145、10.115 | 10.103 | 0.093 | 0.92 |
| CuSn-4 | 17.883、17.831、18.015、17.826、17.805、17.763、17.721 | 17.834 | 0.088 | 0.49 |

从表22中结果可以看出，该方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.49%～3.13%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位山东中金岭南铜业有限责任公司的精密度试验结果见表23。

表23 山东中金岭南铜业有限责任公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.86、0.85、0.88、0.88、0.86、0.86、0.88 | 0.87 | 0.013 | 1.45 |
| CuSn-2 | 3.99、4.05、3.99、4.01、4.03、4.02、4.00 | 4.01 | 0.022 | 0.55 |
| CuSn-3 | 10.10、10.29、10.31、10.27、10.17、10.24、10.13 | 10.22 | 0.082 | 0.86 |
| CuSn-4 | 17.86、18.07、17.91、18.11、17.97、18.04、18.12 | 18.01 | 0.101 | 0.56 |

表23结果表明，用本方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.55%～1.45%之间，方法精密度能满足检测需求。

第一验证单位安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心的精密度试验结果见表24。

表24 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.882、0.876、0.879、0.886、0.889、0.897、0.872 | 0.883 | 0.0084 | 0.96 |
| CuSn-2 | 4.116、4.139、4.168、4.173、4.202、4.168、4.145 | 4.159 | 0.028 | 0.67 |
| CuSn-3 | 10.083、10.142、10.151、10.094、10.197、10.186、10.140 | 10.142 | 0.042 | 0.42 |
| CuSn-4 | 17.936、17.894、17.837、17.768、17.880、17.790、17.914 | 17.860 | 0.063 | 0.36 |

表24结果表明，用本方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.36%～0.96%之间，方法精密度能满足检测需求。

- 第二验证单位铜陵有色金属集团控股有限公司的精密度试验结果见表25。

表25  铜陵有色金属集团控股有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.865、0.889、0.871、0.862、0.881、0.887、0.882 | 0.877 | 0.011 | 1.22 |
| CuSn-2 | 4.149、4.133、4.151、4.131、4.106、4.111、4.128 | 4.130 | 0.017 | 0.41 |
| CuSn-3 | 10.078、10.164、10.112、10.142、10.108、10.180、10.161 | 10.135 | 0.037 | 0.36 |
| CuSn-4 | 17.893、17.761、17.781、17.977、17.872、17.811、17.725 | 17.831 | 0.087 | 0.49 |

- 表25结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.41%～1.22%之间，方法精密度能满足检测需求。

- 第二验证单位国标(北京）检验认证有限公司的精密度试验结果见表26。

表26 国标(北京）检验认证有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.863、0.872、0.888、0.879、0.870、0.866、0.869 | 0.872 | 0.0085 | 0.97 |
| CuSn-2 | 4.030、4.046、4.041、4.039、4.037、4.048、4.034 | 4.039 | 0.0064 | 0.16 |
| CuSn-3 | 10.151、10.147、10.164、10.149、10.189、10.144、10.150 | 10.156 | 0.0157 | 0.16 |
| CuSn-4 | 16.371、16.449、16.348、16.377、16.452、16.461、16.423 | 16.412 | 0.0456 | 0.28 |

- 表26结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.16%～0.97%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位广东省科学院工业分析检测中心的精密度试验结果见表22。

表27  广东省科学院工业分析检测中心精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.891、0.888、0.873、0.875、0.880、0.882、0.873 | 0.880 | 0.0072 | 0.82 |
| CuSn2 | 4.095、4.111、4.091、4.113、4.132、4.120 、4.135 | 4.114 | 0.017 | 0.41 |
| CuSn3 | 10.181、10.174、10.156、10.165、10.155、10.143、10.122 | 10.157 | 0.020 | 0.20 |
| CuSn4 | 17.882、17.793、17.756、17.802、17.753、17.863、17.765 | 17.802 | 0.052 | 0.29 |

- 表27结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.20%～0.82%之间，方法精密度能满足检测需求。

##### 第二验证单位紫金矿业集团股份有限公司的精密度试验结果见表28。

表28  紫金矿业集团股份有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.888、0.860、0.874、0.879、0.880、0.868、0.861 | 0.873 | 0.010 | 1.19 |
| CuSn-2 | 4.084、4.126、4.116、4.164、4.103、4.132、4.080 | 4.115 | 0.029 | 0.71 |
| CuSn-3 | 10.040、10.131、10.102、10.168、10.044、10.032、10.156 | 10.096 | 0.058 | 0.57 |
| CuSn-4 | 17.846、17.861、17.889、17.894、17.701、17.890、17.926 | 17.858 | 0.074 | 0.41 |

- 表28结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.41%～1.19%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）的精密度试验结果见表29。

表29 中国船舶集团有限公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.8679 、0.8703 、0.8718 、0.8754 、0.8757 、0.8798 、0.8801 | 0.8744 | 0.0047 | 0.53 |
| CuSn2 | 4.021 、4.037 、4.055 、4.082 、4.082 、4.095 、4.099 | 4.067 | 0.030 | 0.74 |
| CuSn3 | 10.116 、10.133 、10.186 、10.224 、10.231 、10.256 、10.278 | 10.203 | 0.061 | 0.60 |
| CuSn4 | 18.028 、18.041 、18.051 、18.116 、18.134 、18.129 、18.193 | 18.099 | 0.060 | 0.33 |

- 表29结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.33%～0.74%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位厦门双瑞材料研究院有限公司的精密度试验结果见表25。

表30  厦门双瑞材料研究院有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.8649、0.8682、0.8702、0.8720、0.8732、0.8757、0.8773 | 0.872 | 0.0049 | 0.49 |
| CuSn2 | 4.052、4.075、4.088、4.087、4.113、4.115、4.120 | 4.093 | 0.025 | 0.60 |
| CuSn3 | 10.088、10.098、10.140、10.153、10.168、10.177、10.178 | 10.143 | 0.037 | 0.36 |
| CuSn4 | 17.891、17.918、17.95、17.994、18.014、18.030、18.061 | 17.980 | 0.062 | 0.34 |

- 表30结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.34%～0.60%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位上海有色金属工业技术监测中心有限公司的精密度试验结果见表31。

表31  上海有色金属工业技术监测中心有限公司精密度试验（n=11）

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.891、0.901、0.888、0.895、0.882、0.879、0.885、0.885、0.892、0.888、0.897 | 0.890 | 0.0068 | 0.76 |
| CuSn2 | 4.107、4.095、4.119、4.104、4.125、4.109、4.099、4.113、4.108、4.121、4.129 | 4.112 | 0.011 | 0.26 |
| CuSn3 | 10.094、10.101、10.154、10.061、10.151、10.133、10.174、10.085、10.077、10.069、10.055 | 10.105 | 0.041 | 0.41 |
| CuSn4 | 17.951、17.791、17.694、17.883、17.814、17.741、17.764、17.783、17.827、17.716、17.937 | 17.809 | 0.085 | 0.48 |

表31结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.26%～0.76%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位大冶有色设计研究院有限公司的精密度试验结果见表32。

表32  大冶有色设计研究院有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.885、0.872、0.873、0.868、0.869、0.870、0.888 | 0.875 | 0.0081 | 0.92 |
| CuSn2 | 4.152、4.132、4.175、4.098、4.188、4.150、4.212 | 4.158 | 0.038 | 0.60 |
| CuSn3 | 10.152、10.201、10.105、10.111、10.082、10.115、10.200 | 10.138 | 0.047 | 0.47 |
| CuSn4 | 17.882、17.952、17.790、17.995、17.802、17.801、17.798 | 17.860 | 0.084 | 0.47 |

表32结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.47%～0.92%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位浙江省冶金产品质量检验站有限公司的精密度试验结果见表33。

表33  浙江省冶金产品质量检验站有限公司精密度试验

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn1 | 0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.87 | 0.866 | 0.005 | 0.62 |
| CuSn2 | 4.15、4.16、4.16、4.16、4.11、4.16、4.15 | 4.15 | 0.018 | 0.44 |
| CuSn3 | 10.11、10.07、10.13、10.08、10.06、10.05、10.04 | 10.07 | 0.033 | 0.32 |
| CuSn4 | 17.80、17.89、17.91、17.85、17.88、17.83、17.86 | 17.86 | 0.037 | 0.21 |

表33结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.21%～0.62%之间，方法精密度能满足检测需求。

第二验证单位聊城市产品质量监督检验所的精密度试验结果见表34。

表34 聊城市产品质量监督检验所精密度试验结果

| 样品 名称 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CuSn-1 | 0.887、0.871、0.881、0.886、0.886、0.883、0.874 | 0.880 | 0.0063 | 0.72 |
| CuSn-2 | 4.118、4.142、4.137、4.094、4.101、4.135、4.13 | 4.122 | 0.019 | 0.45 |
| CuSn-3 | 10.055、10.105、10.040、10.072、10.046、10.122、10.133 | 10.082 | 0.038 | 0.38 |
| CuSn-4 | 17.98、18.011、18.026、17.861、18.052、17.943、17.923 | 17.971 | 0.066 | 0.37 |

- 表34结果表明，按照试验方法对4个不同锡含量铜及铜合金试样进行重复性试验，相对标准偏差在0.37%～0.72%之间，方法精密度能满足检测需求。

- （三）精密度数据的统计分析及重复性限、再现性限的计算

- 按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》，对各验证单位提供的数据进行汇总统计，通过柯克伦检验和格拉布斯检验判断歧离值和离群值，经技术分析后予以剔除，个别予以保留。将经剔除异常值后的数据进行计算，得到了锡元素在不同含量的重复性限和再现性限。 各家实验室按表35进行编号。

- 表35  各家实验室编号

| - 实验室 | - 编号 |
| --- | --- |
| - 中铝洛阳铜加工有限公司 | - 1 |
| - 北矿检测技术股份有限公司 | - 2 |
| - 山东中金岭南铜业有限责任公司 | - 3 |
| - 国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | - 4 |
| - 铜陵有色金属集团控股有限公司 | - 5 |
| - 国标（北京）检验认证有限公司 | - 6 |
| - 广东省科学院工业分析检测中心 | - 7 |
| - 紫金矿业集团股份有限公司 | - 8 |
| - 洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所） | - 9 |
| - 厦门双瑞材料研究院有限公司 | - 10 |
| - 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | - 11 |
| - 大冶有色设计研究院有限公司 | - 12 |
| - 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 | - 13 |
| - 聊城市产品质量监督检验所 | - 14 |

- 实验室间柯克伦检验

- 1.1铜中氧的柯克伦检验

- 对各家实验室共计4个水平铜及铜合金中锡含量的重复性检测数据分别计算其标准偏差SD，其中试验组数p=14，测量次数n=7，结果见表36。如果检验统计量C小于或等于5%临界值，则接受被检验项目为正确值；如果检验统计量大于5%临界值，但小于或等于1%临界值，则称被检验的项目称为歧离值，且用单星号（*）标出；如果检验统计量大于1%临界值，则被检验项目称为统计离群值，且用双星号（**）标出。

表36  柯克伦检验（第一次）

| 实验室i | 水平j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.0072572 | 0.0191610 | 0.0480813 | 0.0988110 |
| 2 | 0.0274035** | 0.0410401 | 0.1000067** | 0.0947636 |
| 3 | 0.0125357 | 0.0221467 | 0.0824332 | 0.1005698 |
| 4 | 0.0084459 | 0.0278431 | 0.0424870 | 0.0634309 |
| 5 | 0.0107194 | 0.0170922 | 0.0367378 | 0.0874411 |
| 6 | 0.0085021 | 0.0063696 | 0.0157450 | 0.0456284 |
| 7 | 0.0072045 | 0.0168368 | 0.0198062 | 0.0517816 |
| 8 | 0.0103992 | 0.0292746 | 0.0577074 | 0.0738319 |
| 9 | 0.0046575 | 0.0300484 | 0.0611224 | 0.0604964 |
| 10 | 0.0042899 | 0.0247617 | 0.0368892 | 0.0620180 |
| 11 | 0.0055377 | 0.0123539 | 0.0474578 | 0.0797260 |
| 12 | 0.0080829 | 0.0375962 | 0.0474201 | 0.0844216 |
| 13 | 0.0053452 | 0.0182574 | 0.0325137 | 0.0374166 |
| 14 | 0.0063095 | 0.0186981 | 0.0379009 | 0.0664014 |
| 统计量C | 0.474143115 | 0.196867486 | 0.260962375 | 0.130439028 |
| 临界值(0.05) | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 |
| 临界值(0.01) | 0.2525 | 0.2525 | 0.2525 | 0.2525 |
| 检验结果 | 2#离群值 | 通过 | 2#离群值 | 通过 |

将离群值剔除后进行二次柯克伦检验，结果见表37。

表37  柯克伦检验（第二次）

| 实验室i | 水平j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.0072572 | 0.0191610 | 0.0480813 | 0.0988110 |
| 2 | 0.0274035** | 0.0410401 | 0.1000067** | 0.0947636 |
| 3 | 0.0125357 | 0.0221467 | 0.0824332* | 0.1005698 |
| 4 | 0.0084459 | 0.0278431 | 0.0424870 | 0.0634309 |
| 5 | 0.0107194 | 0.0170922 | 0.0367378 | 0.0874411 |
| 6 | 0.0085021 | 0.0063696 | 0.0157450 | 0.0456284 |
| 7 | 0.0072045 | 0.0168368 | 0.0198062 | 0.0517816 |
| 8 | 0.0103992 | 0.0292746 | 0.0577074 | 0.0738319 |
| 9 | 0.0046575 | 0.0300484 | 0.0611224 | 0.0604964 |
| 10 | 0.0042899 | 0.0247617 | 0.0368892 | 0.0620180 |
| 11 | 0.0055377 | 0.0123539 | 0.0474578 | 0.0797260 |
| 12 | 0.0080829 | 0.0375962 | 0.0474201 | 0.0844216 |
| 13 | 0.0053452 | 0.0182574 | 0.0325137 | 0.0374166 |
| 14 | 0.0063095 | 0.0186981 | 0.0379009 | 0.0664014 |
| 统计量C | 0.188679245 | 0.196867486 | 0.239915399 | 0.130439028 |
| 临界值(0.05) | 0.2286 | 0.2152 | 0.2286 | 0.2152 |
| 临界值(0.01) | 0.2682 | 0.2525 | 0.2682 | 0.2525 |
| 检验结果 | 通过 | 通过 | 3#歧离值 | 通过 |

经过对4个水平铜及铜合金中锡含量重复性检测数据进行柯克伦检验，2#实验室在水平1和水平3的检测结果被判定为离群值，不再参与后续的数据统计；3#实验室在水平3的结果为歧离值，经技术分析后予以保留。

- 实验室间格拉布斯检验

- 对各家实验室共计4个水平铜及铜合金中锡含量的重复性检测数据分别计算其单元内平均值，其中不包含已剔除的数据，对进行格拉布斯检验，结果见表38。

表38  格拉布斯检验（第一次）

| 实验室i | 水平j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.874 | 4.119 | 10.102 | 17.841 |
| 2 |  | 4.117 |  | 17.835 |
| 3 | 0.867 | 4.013 | 10.216 | 18.011 |
| 4 | 0.883 | 4.159 | 10.142 | 17.860 |
| 5 | 0.877 | 4.130 | 10.135 | 17.831 |
| 6 | 0.872 | 4.039 | 10.156 | 16.412** |
| 7 | 0.880 | 4.114 | 10.157 | 17.802 |
| 8 | 0.873 | 4.115 | 10.096 | 17.858 |
| 9 | 0.874 | 4.067 | 10.203 | 18.099 |
| 10 | 0.872 | 4.093 | 10.143 | 17.980 |
| 11 | 0.879 | 4.102 | 10.147 | 17.939 |
| 12 | 0.875 | 4.158 | 10.138 | 17.860 |
| 13 | 0.866 | 4.150 | 10.077 | 17.860 |
| 14 | 0.881 | 4.122 | 10.082 | 17.971 |
| 总平均值，% | 0.875 | 4.107 | 10.138 | 17.797 |
| 高端G值 | 1.566781909 | 1.217559058 | 1.855341754 | 0.740381446 |
| 低端G值 | 1.771773913 | 2.213203665 | 1.454798573 | 3.398513424 |
| 临界值（0.05） | 2.462 | 2.507 | 2.462 | 2.507 |
| 临界值（0.01） | 2.699 | 2.755 | 2.699 | 2.755 |
| 高端检验结果 | 不离群 | 不离群 | 不离群 | 不离群 |
| 低端检验结果 | 不离群 | 不离群 | 不离群 | 离群值 |

- 经过对4个水平铜及铜合金中锡含量单元内平均值进行格拉布斯检验，6#实验室在水平4的结果为离群值，将其剔除后进行二次格拉布斯检验，结果见表39。表39结果表明，表中参与统计的数据无离群值。

表39  格拉布斯检验（第二次）

| 实验室i | 水平j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.874 | 4.119 | 10.102 | 17.841 |
| 2 |  | 4.117 |  | 17.835 |
| 3 | 0.867 | 4.013 | 10.216 | 18.011 |
| 4 | 0.883 | 4.159 | 10.142 | 17.860 |
| 5 | 0.877 | 4.130 | 10.135 | 17.831 |
| 6 | 0.872 | 4.039 | 10.156 |  |
| 7 | 0.880 | 4.114 | 10.157 | 17.802 |
| 8 | 0.873 | 4.115 | 10.096 | 17.858 |
| 9 | 0.874 | 4.067 | 10.203 | 18.099 |
| 10 | 0.872 | 4.093 | 10.143 | 17.980 |
| 11 | 0.879 | 4.102 | 10.147 | 17.939 |
| 12 | 0.875 | 4.158 | 10.138 | 17.860 |
| 13 | 0.866 | 4.150 | 10.077 | 17.860 |
| 14 | 0.881 | 4.122 | 10.082 | 17.971 |
| 总平均值，% | 0.875 | 4.107 | 10.138 | 17.904 |
| 高端G值 | 1.566781909 | 1.217559058 | 1.855341754 | 2.213876293 |
| 低端G值 | 1.771773913 | 2.213203665 | 1.454798573 | 1.152010513 |
| 临界值（0.05） | 2.462 | 2.507 | 2.462 | 2.462 |
| 临界值（0.01） | 2.699 | 2.755 | 2.699 | 2.699 |
| 高端检验结果 | 不离群 | 不离群 | 不离群 | 不离群 |
| 低端检验结果 | 不离群 | 不离群 | 不离群 | 不离群 |

- 重复性限、再现性限的计算

- 将经过离群值检验的数据汇总统计，按照GB/T 6379.2-2004的规定计算重复性限和再现性限，结果如表39和表40所示。

- 3.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表39给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表39数据采用线性内插法或外延法求得。

表39 重复性限

| 质量分数/% | 0.87 | 4.11 | 10.14 | 17.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.21 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |

- 3.2  再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表40给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表40数据采用线性内插法或外延法求得。

表40  再现性限

| 质量分数/% | 0.87 | 4.11 | 10.14 | 17.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.38 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |

- 方法一 塞曼效应电热原子吸收光谱法精密度验证

方法一塞曼效应电热原子吸收光谱法由中铝洛阳铜加工有限公司等三家单位开展方法精密度验证。按照试验方法对2个标准样品独立7次测定，并将检测结果与标准值进行比对，测定结果见表41。

表41 精密度试验结果

| 实验室 | 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准值/ % | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛铜 | 阴极铜（GBW(E)020273） | 0.00027、0.00024、0.00028、0.00029、0.00026、0.00024、0.00030 | 0.00027 | 0.00027 | 8.71 |
|  | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0016、0.0017、0.0017、0.0018、0.0016、0.0018、0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 4.80 |
| 山东中金 | 阴极铜（GBW(E)020273） | 0.00026、0.00027、0.00028、0.00025、0.00026、0.00027、0.00028 | 0.00027 | 0.00027 | 4.07 |
|  | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0017、0.0018、0.0017、0.0018、0.0018、0.0019、0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 3.83 |
| 国家铜铅锌 | 阴极铜（GBW(E)020273） | 0.00026、0.00025、0.00024、0.00027、0.00026、0.00026、0.00028 | 0.00026 | 0.00027 | 4.97 |
|  | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0017、0.0015、0.0017、0.0017、0.0016、0.0016、0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 4.37 |

- 由试验结果表明，采用方法一塞曼效应电热原子吸收光谱法测定铜及铜合金中锡含量，相对标准偏差在3.83%～8.71%之间，各单位结果与标样标准值一致较好，正确度及精密度均能持续满足使用要求。

- 方法二 苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法精密度验证

- 方法二苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法由中铝洛阳铜加工有限公司等三家单位开展方法精密度验证。按照试验方法对3个标准样品独立7次测定，并将检测结果与标准值进行比对，测定结果见表42。

表41 精密度试验结果

| 实验室 | 样品编号 | 测定结果/ % | 平均值/ % | 标准值/ % | RSD/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛铜 | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0017、0.0018、0.0018、0.0016、0.0017、0.0016、0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 4.80 |
|  | 铝青铜QAl10-3-1.5（BY1946-2） | 0.080 、0.079、0.076、0.077、0.079、0.078、0.079 | 0.078 | 0.078 | 1.76 |
|  | 铅黄铜（GSB 04-1925-F01-2022） | 0.30 、0.31 、0.31 、0.30 、0.29 、0.30 、0.31 | 0.30 | 0.30 | 2.50 |
| 山东中金 | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0018、0.0018、0.0019、0.0017、0.0017、0.0018、0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 4.54 |
|  | 铝青铜QAl10-3-1.5（BY1946-2） | 0.076、0.078、0.078、0.077、0.076、0.077、0.075、 | 0.077 | 0.078 | 1.45 |
|  | 铅黄铜（GSB 04-1925-F01-2022） | 0.29、0.29、0.29、0.31、0.30、0.30、0.32 | 0.30 | 0.30 | 3.85 |
| 国家铜铅锌 | 纯铜TUMn（BY1902) | 0.0018、0.0019、0.0018、0.0017、0.0018、0.0019、0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 3.80 |
|  | 铝青铜QAl10-3-1.5（BY1946-2） | 0.078、0.079、0.079、0.076、0.078、0.077、0.077 | 0.078 | 0.078 | 1.43 |
|  | 铅黄铜（GSB 04-1925-F01-2022） | 0.298、0.301、0.305、0.304、0.296、0.304、0.301 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |

- 由试验结果表明，采用方法二苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法测定铜及铜合金中锡含量，相对标准偏差在0.43%～4.80%之间，各单位结果与标样标准值一致较好，正确度及精密度均能持续满足使用要求。

## 四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 五、预期达到的社会效益等情况

### （一）项目的必要性阐述

随着现代工业技术的快速发展，对铜及铜合金中锡含量的精确测定变得愈发重要。这一需求不仅来源于对材料质量的严格控制，还因为锡元素在铜合金中的含量直接影响着材料的物理性能和机械性能。因此，开发一种准确、可靠的测定方法，对于保障产品质量、提升工业生产效率具有重要意义。

本项目所研究的方法，正是基于这一背景下提出的。通过多家验证单位的精密度试验，充分证明了该方法在不同锡含量铜及铜合金试样中的稳定性和准确性。无论是从重复性试验的相对标准偏差，还是从统计分析的柯克伦检验和格拉布斯检验结果来看，该方法均能满足高精度检测的需求。

目前国内外铜中锡含量测定方法标准有较多不足之处急需弥补，例如锡含量测定上限偏低，无法满足一些新型铜合金的检测需求，同时使用了有毒有害试剂，这种情况对铜及铜合金中锡元素的研究和环境保护十分不利。鉴于此，对GB/T 5121.10-2008进行修订，扩展锡含量的检测范围、完善方法操作、促进行业绿色发展是十分有必要的。

### （二）项目可行性

碘酸钾滴定法测定锡含量具有操作简便、快速准确的特点。该方法通过碘酸钾与锡的化学反应，生成可滴定的物质，从而实现对锡含量的准确测定。多家验证单位的精密度试验结果表明，该方法在不同锡含量铜及铜合金试样中的重复性良好，相对标准偏差均在可接受范围内，证明了该方法的稳定性和可靠性。此外，该方法所使用的试剂相对安全环保，符合现代工业对绿色生产的要求。因此，从操作简便性、准确性以及环保性等方面综合考虑，碘酸钾滴定法测定锡含量具有较高的可行性，适用于铜及铜合金中锡含量的常规检测。

本次拟修订的方法测定范围为0.50%～20%，能满足国内铜及铜合金产品中锡含量的检测需求。该标准的修订，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

### （三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的修定，对铜及铜合金产品的生产、研发和贸易有重要的指导意义，也使GB/T 5121系列标准更加完善，增强其实用性和适用范围，发挥国家标准在国内和国际市场上作用，提高我国检测标准水平，具有良好的社会效益。对推动我国铜及铜合金材料的研发、生产和贸易等活动有着重要意义。

该项目的实施将带来显著的经济和社会环境效益。首先，在经济方面，新标准的制定和发布将推动铜及铜合金产业的发展，提升产品的质量和竞争力。通过完善锡含量的测定方法，企业可以更加准确地控制产品中的锡含量，从而生产出符合市场需求的高品质铜及铜合金产品。这将有助于提高企业的生产效率和经济效益，增强其在国内外市场的竞争力。

在社会环境效益方面，新标准的实施将有助于推动行业的绿色发展。旧版本标准中的锡含量测定方法存在使用有毒有害试剂的问题，这不仅对环境造成污染，还可能对操作人员的健康产生不良影响。而本项目所研究的方法采用了相对安全环保的试剂，符合现代工业对绿色生产的要求。通过推广和应用这一新方法，可以减少有害物质的排放，降低对环境的污染，从而实现经济与环境的双赢。

此外，该项目的实施还将促进有色金属标准化体系的优化升级，使GB/T 5121系列标准更加完善，提升我国在国际标准化领域的影响力和话语权。通过与国际国外同类型标准相比，本项目结项后有望达到国际先进水平，这将有助于提升我国的国际形象和地位，推动我国经济的高质量发展。

## 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

对于铜及铜合金中锡的化学分析方法，除了本标准以外，国外主要还有以下标准：国际标准原有ISO 4751和ISO 3111两项，但均已废止，不宜采用。欧盟标准共有3项分别为EN 15022-3:2006、EN 15022-4:2011和CEN/TS 15022-2:2009，其中2项采用火焰原子吸收光谱法、1项采用分光光度法，测定范围分别为0.001%～0.60%、0.20%～3.0%和0.0050%～0.5%；美国ASTM E478-2017中采用了分光光度法和碘酸钾滴定法，测定范围分别为0.010%～1.0%和0.50%～20%；日本标准JIS H1052-2010中分别采用原子吸收光谱法、碘酸钾滴定法、两项分光光度法、ICP发射光谱法，标准的测定范围为0.005%～15%。

根据上述标准的信息，本标准与其以下三个方面进行了对比：

第一，在测定范围上，本标准扩展了锡含量的检测上限，使整个标准的检测范围达到了0.0001%～20.0%，相较上述国外先进标准范围更广，更能适应不同铜及铜合金材料的检测需求。这一改进使得本标准在实用性上有了显著提升，能够更好地服务于铜及铜合金产业的生产、研发和贸易活动。

第二，在方法操作上，本标准对实验步骤和条件进行了细化和优化，提高了检测的准确性和可操作性。通过对比发现，相近标准ASTM E478-2017和JIS H1052-2010在某些实验操作上较为繁琐，而本标准则通过前期的大量试验和研究，对实验步骤进行了精简化的设计，在确保了检测结果的可靠性和重复性的同时，使方法更易于操作和掌握。

第三，在共存元素的影响研究上，本标准也进行了更为深入和全面的探讨。铜及铜合金中往往存在多种共存元素，这些元素可能会对锡含量的测定产生干扰。本标准通过系统的研究和分析，提出了有效的干扰消除方法，确保了锡含量测定的准确性和可靠性。而其他国外标准在这方面可能存在一定的不足，需要使用者自行进行干扰校正。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

- 本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 暂无。

## 九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

为使标准能更好地发挥作用，提高铜及铜合金生产企业的控制水平，建议针对本标准制订切实可行的贯彻措施，做好宣传培训工作，使各相关单位充分掌握标准中所规定的检测方法，并加强示范推广，让标准在铜及铜合金的生产和使用过程中得以广泛应用。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

## 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为第三次修订，可以替代现行标准GB/T 5121.10-2008《铜及铜合化学分析方法 第10部分 锡含量的测定》。建议本标准自发布之日起代替《铜及铜合化学分析方法 第10部分 锡含量的测定》GB/T 5121.10-2008。

## 十二、其它应予说明的事项

无。