202×-××-××实施

202×-××-××发布

铜及铜合金化学分析方法

第21部分：钛含量的测定

Methods for chemical analysis of copper and copper alloys——

Part 21 : Determination of titanium content

（送审稿）

GB/T 5121.21—202×

代替GB/T 5121.21—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.30

H 13

ccccs

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

×

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 5121《铜及铜合金化学分析方法》的第21部分。GB/T 5121已经发布了以下部分：

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本部分代替GB/T 5121.21-2008《铜及铜合金化学分析方法 第21部分：钛含量的测定》，与GB/T 5121.21-2008相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- 修改了方法的检测范围，由“0.050%～0.30%”修改为“0.010%～5.00%”（见第1章，2008年版的第1章）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 试样的规定由“厚度不大于1mm的碎屑”修改为“按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑”（见第7章，2008年版的第5章）；

- 增加了溶样时“当试样中硅为主成分时，需另加入2滴～3滴氢氟酸”的操作规定（见8.4.1）；

- 修改了吸收皿的规格，规格由“3cm”修改为“5cm”（见8.4.3、8.5.2，2008年版的6.4.3、6.5.2）；

- 增加了当钛的质量分数为>0.20%～5.00%时的分取稀释及加入硫酸的操作规定（见8.4.2.2）；

- 删除了“质量保证和控制”（见2008年版的第9章）；

- 增加了“试验报告”（见第11章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司、洛阳船舶材料研究所（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）、攀钢集团沈阳钛金属新材料有限公司（中铝沈阳有色金属加工有限公司更名）、宁波博威合金板带有限公司、大冶有色金属有限责任公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、厦门双瑞材料研究院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、聊城市产品质量监督检验所、酒泉钢铁（集团）有限责任公司。

本部分文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1996年首次发布为GB/T 5121.21；

——2008年为第一次修订；

——本次为第二次修订。

引    言

铜及铜合金以其优良的导电、导热和耐腐蚀性能，以及良好的力学性能和加工成型性，广泛应用于

电力、电子、交通、舰船、机械、石油化工等领域。为了满足行业对铜及铜合金研发、生产和检测的需求，十分有必要制订一系列分析方法标准，以在行业内形成统一的测试评价方法，增加检测结果的可靠性和可比性。GB/T 5121旨在通过实验研究建立一整套切实可行的铜及铜合金化学分析方法标准，由二十九部分组成。

——第1部分：铜含量的测定；

——第2部分：磷含量的测定；

——第3部分：铅含量的测定；

——第4部分：碳、硫量的测定；

——第5部分：镍含量的测定；

——第6部分：铋含量的测定；

——第7部分：砷含量的测定；

——第8部分：氧、氮、氢含量的测定；

——第9部分：铁含量的测定；

——第10部分：锡含量的测定；

——第11部分：锌含量的测定；

——第12部分：锑含量的测定；

——第13部分：铝含量的测定；

——第14部分：锰含量的测定；

——第15部分：钴含量的测定；

——第16部分：铬含量的测定；

——第17部分：铍含量的测定；

——第18部分：镁含量的测定；

——第19部分：银含量的测定；

——第20部分：锆含量的测定；

——第21部分：钛含量的测定；

——第22部分：镉含量的测定；

——第23部分：硅含量的测定；

——第24部分：硒、碲含量的测定；

——第25部分：硼含量的测定；

——第26部分：汞含量的测定；

——第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第29部分：三氧化二铝含量的测定。

本次修订充分考虑了目前铜及铜合金生产、研发、应用和检测的实际技术水平，在原基础上向上扩展了方法的测定范围，使其在铜及铜合金的检测中具有更广泛的适用性。本文件的修订提高了铜及铜合金检测标准与产品标准适配性，进一步增强了检测方法的操作规范性，推进了铜及铜合金化学分析标准体系的健全完善。

铜及铜合金化学分析方法

第21部分：钛含量的测定

  - 1  范围

本文件规定了铜及铜合金中钛含量的分析方法。

本标准适用于铜及铜合金中钛含量的测定。测定范围0.010%～5.00%。

  - 2  规范性引用文件

  - 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

  - YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

  - 3  术语和定义

  - 本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 4   原理

  - 试料用硝酸溶解，于硫酸性溶液中，加入过氧化氢使其与钛生成黄色络合物，于分光光度计波长410nm处测量吸光度。

  - 5  试剂或材料

  - 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和和符合GB/T 6682规定的二级水。

  - 5.1  硫酸铵。

5.2  硫酸（ρ=1.84g/mL）。

5.3  氢氟酸（ρ=1.13g/mL）。

  - 5.4  硝酸（1＋1）。

5.5  硫酸（1＋1）。

  - 5.6  过氧化氢（1＋9）。

  - 5.7  钛标准溶液：称取0.1666g预先经950℃灼烧至恒重并在干燥器内冷却后的二氧化钛（优级纯），置于干燥的250mL烧杯中，加入30mL硫酸（5.2），加热使其溶解，当接近溶完时，加入5g硫酸铵（5.1）助溶，溶解完全后，冷却至室温。移入1000mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg钛。或使用国内外市售的有证标准溶液。

  - 6  仪器设备

  - 分光光度计。

  - 7  试样

按照YS/T 668将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 8  分析步骤

8.1  试料

按照表1称取试样（7），精确至0.0001g

8.2  测定次数

独立进行二次测定，结果取其平均值。

8.3  空白试验

8.3.1  随同试料做空白试验，以水为参比测量吸光度。

8.3.2  称取一份试料，除不加过氧化氢外，其他按分析步骤进行，以此溶液为试料溶液的参比溶液。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于150mL烧杯中，加入5mL硝酸（5.4）。当试样中硅为主成分时，需另加入2滴～3滴氢氟酸（5.3）。盖上表皿，加热使其溶解完全，煮沸除去氮的氧化物。用少许水洗涤表皿和杯壁。加入10mL硫酸（5.5），低温蒸发至冒白烟，取下冷却至室温，用水洗涤表皿和杯壁。

8.4.2  摇动烧杯至大部分结晶溶解，加热煮沸使溶液澄清，取下冷却。将溶液移入100mL容量瓶中，用水洗涤烧杯和表皿，洗液合并于容量瓶中。

8.4.2.1  当钛的质量分数为0.010%～0.20%时，在容量瓶中加入2mL过氧化氢（5.6），用水稀释至刻度，混匀，放置5min。

8.4.2.2  当钛的质量分数为>0.20%～5.00%时，将容量瓶中试液用水稀释至刻度后混匀，按照表1中移取相应体积的试液于100mL容量瓶中，并加入2mL过氧化氢（5.6）和相应体积的硫酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀，放置5min。

8.4.3  按表1将部分溶液移入5cm吸收皿中，以试料参比溶液（8.3.2）为参比，于分光光度计波长410nm处测量吸光度。

8.4.4  减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的钛的质量。

表 1  分取试液体积和加入硫酸量

| 钛的质量分数/% | 试料重量m0/g | 试液体积V1/mL | 分取试液体积V/mL | 加入硫酸（5.5）量/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010～0.20 | 0.50 | 100 | --- | --- | --- |
| >0.20～1.00 | 0.40 | 100 | 20.00 | 8 | 100 |
| >1.00～5.00 | 0.20 | 100 | 10.00 | 9 | 100 |

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1 移取0mL，0.50mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL钛标准溶液（5.7）置于一组100mL容量瓶中，加入10mL硫酸（5.5），2mL过氧化氢（5.6），用水稀释至刻度，混匀，放置5min。

  - 8.5.2  将部分溶液移入5cm吸收皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长410nm处测量吸光度。以钛的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 9  分析结果的计算

按式（1）计算钛的质量分数ω（Ti） ，数值以%表示：

………………………………………………………… ( 1 )

式中：m1－自工作曲线上查得的钛的质量，单位为毫克（mg）；

V1-试液体积，单位为毫升（mL）；

m0－试料的质量，单位为克（g）；

V-分取试液体积，单位为毫升（mL）；

所得结果表示至小数点后第二位。若钛的质量分数小于0.10%时，表示至小数点后第三位。

10  精密度

- 10.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。从实验室间试验结果得到的统计数据见附录A。

表2 重复性限

| 钛的质量分数/% | 0.020 | 0.079 | 0.22 | 1.06 | 3.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。从实验室间试验结果得到的统计数据见附录A。

表3  再现性限

| 钛的质量分数/% | 0.020 | 0.079 | 0.22 | 1.06 | 3.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.003 | 0.004 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |  |  |  |  |  |

## 11  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

从实验室间试验结果得到的统计数据

A.1 精密度试验原始数据

精密度试验原始数据是2025年由17家实验室分别对铜及铜合金中钛的5个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室分别对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7次。试验原始数据见表A.1。

表A.1 精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | 钛的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0.0202 | 0.0187 | 0.0210 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0213 | 0.0194 |
|  | 2 | 0.0200 | 0.0201 | 0.0205 | 0.0204 | 0.0209 | 0.0214 | 0.0207 |
|  | 3 | 0.0211 | 0.0217 | 0.0209 | 0.0199 | 0.0206 | 0.0203 | 0.0209 |
|  | 4 | 0.0192 | 0.0189 | 0.0205 | 0.0203 | 0.0198 | 0.0196 | 0.0205 |
|  | 5 | 0.0205 | 0.0203 | 0.0213 | 0.0213 | 0.0208 | 0.0229 | 0.0212 |
|  | 6 | 0.0200 | 0.0211 | 0.0210 | 0.0206 | 0.0221 | 0.0211 | 0.0198 |
|  | 7 | 0.0192 | 0.0206 | 0.0205 | 0.0206 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0201 |
|  | 8 | 0.0213 | 0.0201 | 0.0205 | 0.0208 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0212 |
|  | 9 | 0.0199 | 0.0200 | 0.0202 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0208 | 0.0210 |
|  | 10 | 0.0210 | 0.0205 | 0.0208 | 0.0195 | 0.0202 | 0.0199 | 0.0213 |
|  | 11 | 0.0198 | 0.0189 | 0.0186 | 0.0205 | 0.0191 | 0.0194 | 0.0215 |
|  | 12 | 0.0202 | 0.0215 | 0.0206 | 0.0205 | 0.0210 | 0.0205 | 0.0208 |
|  | 13 | 0.0201 | 0.0205 | 0.0210 | 0.0199 | 0.0206 | 0.0208 | 0.0197 |
|  | 14 | 0.0194 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0199 | 0.0200 | 0.0201 | 0.0202 |
|  | 15 | 0.0193 | 0.0228 | 0.0196 | 0.0205 | 0.0201 | 0.0203 | 0.0201 |
|  | 16 | 0.0194 | 0.0202 | 0.0207 | 0.0201 | 0.0198 | 0.0210 | 0.0209 |
|  | 17 | 0.0195 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 |
| 2 | 1 | 0.0792 | 0.0811 | 0.0805 | 0.0797 | 0.0798 | 0.0793 | 0.0816 |
|  | 2 | 0.0795 | 0.0793 | 0.0804 | 0.0801 | 0.0810 | 0.0798 | 0.0792 |
|  | 3 | 0.0832** | 0.0862 ** | 0.0795 ** | 0.0802 ** | 0.0813 ** | 0.0805 ** | 0.0816 ** |
|  | 4 | 0.0773 | 0.0792 | 0.0774 | 0.0785 | 0.0789 | 0.0776 | 0.0785 |
|  | 5 | 0.0815 | 0.0792 | 0.0800 | 0.0793 | 0.0799 | 0.0822 | 0.0798 |
|  | 6 | 0.0803 | 0.0809 | 0.0793 | 0.0813 | 0.0821 | 0.0800 | 0.0793 |
|  | 7 | 0.0807 | 0.0805 | 0.0796 | 0.0805 | 0.0801 | 0.0798 | 0.0807 |
|  | 8 | 0.0798 | 0.0790 | 0.0786 | 0.0779 | 0.0778 | 0.0780 | 0.0796 |
|  | 9 | 0.0790 | 0.0791 | 0.0793 | 0.0793 | 0.0794 | 0.0798 | 0.0800 |
|  | 10 | 0.0765 | 0.0768 | 0.0773 | 0.0775 | 0.0784 | 0.0786 | 0.0791 |
|  | 11 | 0.0814 | 0.0798 | 0.0799 | 0.0805 | 0.0791 | 0.0792 | 0.0809 |
|  | 12 | 0.0813 | 0.0805 | 0.0795 | 0.0810 | 0.0816 | 0.0807 | 0.0811 |
|  | 13 | 0.0795 | 0.0803 | 0.0799 | 0.0805 | 0.0800 | 0.0814 | 0.0810 |
|  | 14 | 0.0795 | 0.0799 | 0.0802 | 0.0803 | 0.0804 | 0.0805 | 0.0808 |
|  | 15 | 0.0817 ** | 0.0866 ** | 0.0852 ** | 0.0807 ** | 0.0805 ** | 0.0849 ** | 0.0810** |

表A.3 方法三 精密度试验原始数据（续）

| 水平数 | 实验室 | 钛的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 16 | 0.0794 | 0.0787 | 0.0812 | 0.0803 | 0.0797 | 0.0781 | 0.0792 |
|  | 17 | 0.0783 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0783 | 0.0809 | 0.0787 | 0.0787 |
| 3 | 1 | 0.223 | 0.223 | 0.220 | 0.223 | 0.220 | 0.221 | 0.223 |
|  | 2 | 0.217 | 0.220 | 0.217 | 0.219 | 0.218 | 0.221 | 0.218 |
|  | 3 | 0.226** | 0.226 ** | 0.205 ** | 0.211 ** | 0.207 ** | 0.205 ** | 0.215 ** |
|  | 4 | 0.213 | 0.212 | 0.217 | 0.214 | 0.216 | 0.215 | 0.215 |
|  | 5 | 0.217 | 0.210 | 0.211 | 0.205 | 0.208 | 0.207 | 0.211 |
|  | 6 | 0.215 | 0.212 | 0.218 | 0.217 | 0.215 | 0.214 | 0.203 |
|  | 7 | 0.216 | 0.219 | 0.220 | 0.224 | 0.219 | 0.221 | 0.219 |
|  | 8 | 0.222 | 0.227 | 0.226 | 0.219 | 0.221 | 0.218 | 0.219 |
|  | 9 | 0.208 | 0.211 | 0.212 | 0.213 | 0.216 | 0.217 | 0.220 |
|  | 10 | 0.216 | 0.218 | 0.224 | 0.223 | 0.221 | 0.220 | 0.221 |
|  | 11 | 0.222 | 0.219 | 0.223 | 0.222 | 0.221 | 0.220 | 0.221 |
|  | 12 | 0.235 ** | 0.219 ** | 0.230** | 0.221 ** | 0.235 ** | 0.225** | 0.221 ** |
|  | 13 | 0.222 | 0.219 | 0.219 | 0.222 | 0.221 | 0.220 | 0.220 |
|  | 14 | 0.213 | 0.215 | 0.217 | 0.218 | 0.219 | 0.220 | 0.222 |
|  | 15 | 0.224 | 0.213 | 0.225 | 0.225 | 0.217 | 0.225 | 0.219 |
|  | 16 | 0.223 | 0.224 | 0.217 | 0.216 | 0.219 | 0.225 | 0.220 |
|  | 17 | 0.218 | 0.218 | 0.215 | 0.213 | 0.213 | 0.215 | 0.218 |
| 4 | 1 | 1.049 | 1.044 | 1.051 | 1.072 | 1.044 | 1.045 | 1.044 |
|  | 2 | 1.056 | 1.051 | 1.026 | 1.048 | 1.039 | 1.045 | 1.057 |
|  | 3 | 1.021 ** | 1.143 ** | 1.008 ** | 0.991 ** | 1.073 ** | 1.088 ** | 1.088 ** |
|  | 4 | 1.035 | 1.020 | 1.036 | 1.028 | 1.022 | 1.032 | 1.033 |
|  | 5 | 1.047 | 1.023 | 1.020 | 1.014 | 0.995 | 1.052 | 1.014 |
|  | 6 | 1.104 ** | 1.100 ** | 1.122 ** | 1.117 ** | 1.044 ** | 1.066** | 1.035 ** |
|  | 7 | 1.055 | 1.079 | 1.046 | 1.053 | 1.056 | 1.041 | 1.067 |
|  | 8 | 1.047 | 1.074 | 1.057 | 1.059 | 1.031 | 1.052 | 1.059 |
|  | 9 | 1.009 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 1.028 | 1.056 | 1.064 |
|  | 10 | 1.070 | 1.077 | 1.083 | 1.082 | 1.083 | 1.081 | 1.087 |
|  | 11 | 1.048 | 1.052 | 1.049 | 1.068 | 1.064 | 1.051 | 1.044 |
|  | 12 | 1.053 | 1.060 | 1.077 | 1.055 | 1.071 | 1.061 | 1.052 |
|  | 13 | 1.049 | 1.040 | 1.045 | 1.050 | 1.042 | 1.039 | 1.048 |
|  | 14 | 1.019 | 1.021 | 1.040 | 1.041 | 1.047 | 1.065 | 1.080 |
|  | 15 | 1.053 | 1.038 | 1.015 | 1.076 | 1.036 | 1.021 | 1.019 |
|  | 16 | 1.062 | 1.034 | 1.041 | 1.044 | 1.037 | 1.052 | 1.059 |
|  | 17 | 1.030 | 1.041 | 1.020 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.052 |
| 5 | 1 | 3.851 | 3.889 | 3.857 | 3.842 | 3.851 | 3.887 | 3.826 |
|  | 2 | 3.830 | 3.863 | 3.852 | 3.847 | 3.855 | 3.845 | 3.867 |

表A.3 方法三 精密度试验原始数据（续）

| 水平数 | 实验室 | 钛的质量分数/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 3 | 3.980 | 4.025 | 3.936 | 3.899 | 3.946 | 3.936 | 3.933 |
|  | 4 | 3.800 * | 3.880 * | 3.778 * | 3.759 * | 3.862 * | 3.885 * | 3.873 * |
|  | 5 | 3.932 | 3.922 | 3.985 | 3.965 | 3.961 | 3.955 | 3.926 |
|  | 6 | 3.847 | 3.844 | 3.802 | 3.880 | 3.846 | 3.777 | 3.829 |
|  | 7 | 3.848 | 3.860 | 3.864 | 3.886 | 3.871 | 3.866 | 3.861 |
|  | 8 | 3.817 | 3.830 | 3.878 | 3.852 | 3.829 | 3.834 | 3.854 |
|  | 9 | 3.853 | 3.894 | 3.888 | 3.905 | 3.920 | 3.918 | 3.950 |
|  | 10 | 3.867 | 3.893 | 3.871 | 3.861 | 3.919 | 3.892 | 3.906 |
|  | 11 | 3.842 | 3.874 | 3.851 | 3.877 | 3.864 | 3.828 | 3.847 |
|  | 12 | 3.882 | 3.872 | 3.874 | 3.868 | 3.879 | 3.865 | 3.883 |
|  | 13 | 3.855 | 3.827 | 3.842 | 3.852 | 3.819 | 3.860 | 3.859 |
|  | 14 | 3.811 | 3.819 | 3.830 | 3.852 | 3.865 | 3.875 | 3.900 |
|  | 15 | 3.795 | 3.791 | 3.749 | 3.740 | 3.717 | 3.803 | 3.807 |
|  | 16 | 3.862 | 3.867 | 3.785 | 3.834 | 3.891 | 3.848 | 3.910 |
|  | 17 | 3.854 | 3.865 | 3.876 | 3.865 | 3.844 | 3.876 | 3.833 |
| 注：“*”为岐离值，“**”为离群值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |