国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土废渣、废水化学分析方法

第6部分：铊、钒量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Chemical analysis methods for rare earth waste residue and waste water —

Part 6: Determination of thallium and vanadium contents —

Inductively coupled plasma mass spectrum method

(送审稿）

(预审稿)

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14

CCSc

GB/T 34500.6—202X

发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 34500《稀土废渣、废水化学分析方法》的第6部分。GB/T 34500已经发布了以下部分：

——第1部分：氟离子量的测定 离子选择电极法；

——第2部分：化学需氧量(COD)的测定；

——第3部分：弱放射性(a和β总活度)的测定；

——第4部分：铜、锌、铅、铬、镉、钡、钴、锰、镍、钛量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：氨氮量的测定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、江西理工大学、赣州艾科锐检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司。

本文件主要起草人：………..。

- 引   言

稀土废渣、废水主要指在稀土矿产资源开发利用全流程中产生的各类废弃物质，具体涵盖稀土矿山开采作业阶段、矿石选矿加工环节、金属冶炼提纯过程以及后续深加工工序所排放的废渣和废水。本文件着重针对废渣、废渣浸取液以及废水中含有的、可能对环境质量和人体健康造成潜在危害的重金属元素及其他有害成分，开展标准检测方法研究。

GB/T 34500通过系统的实验研究和大量的实践验证，建立一套科学完整、操作性强、符合实际环保需求的技术方法标准体系，指导企业在稀土资源开发利用过程中贯彻节能降耗和环境保护的理念，为相关行业提供规范化的技术指导。

根据检测对象、检测方法的不同，GB/T 34500由7个部分构成：

——第1部分：氟离子量的测定 离子选择电极法；

——第2部分：化学需氧量(COD)的测定；

——第3部分：弱放射性(α和β总活度)的测定；

——第4部分：铜、锌、铅、铬、镉、钡、钴、锰、镍、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：氨氮量的测定；

——第6部分：铊、钒量的测定 电感耦合等离子体质谱法；

——第7部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

本文采用了电感耦合等离子体质谱法测定稀土废渣、废水中铊、钒含量。质谱法因其所需样品少、检测限低、检测速度快、可进行多元素同时分析的优点，被广泛应用于痕量元素分析。为保证样品的代表性，本文选取了北方稀土矿渣、南方稀土矿渣、二次回收料渣、火法冶炼渣、湿法冶炼废水、二次回收料废水、火法冶炼废水作为统一样进行方法验证。本文件编制过程中，考虑了测量同位素和内标元素的选择、测定酸度的选择、检出限及方法测定下限、加标回收率、方法精密度及准确度，确定了稀土废渣、废水中铊、钒量的最佳检测条件，该方法具有操作简便快捷、精密度和准确度高的优点。

本文件根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法条件均通过多家实验室试验、验证，在标准中给出了覆盖测量范围的重复性限、再现性限，使方法的精密度要求更趋于完善。

稀土废渣、废水化学分析方法

第6部分：铊、钒量的测定

电感耦合等离子体质谱法

警示—本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本文件描述了采矿、选矿、冶炼产生的稀土废渣、废水中铊、钒量的测定方法。

本文件适用于采矿、选矿、冶炼产生的稀土废渣、废水中铊、钒量的测定。

稀土废渣、废渣浸取液、废水检出限及测定下限如表1。

表1

| 稀土废渣（μg/kg） |  |  | 稀土废渣浸取液、废水（μg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 检出限 | 测定下限 | 元素 | 检出限 | 测定下限 |
| 铊 | 0.0295 | 0.118 | 铊 | 0.00598 | 0.0239 |
| 钒 | 0.252 | 1.01 | 钒 | 0.0447 | 0.179 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ/T 299 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法

HJ 493 水质采样 样品的保存和管理技术规定

JJG 1159 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试料经硝酸分解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子源，直接进行质谱测定，以内标法校正仪器漂移和基体效应等影响测定的因素。

- 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。优先使用有证标准溶液。

5.1  盐酸（1+1）。

5.2  硫酸（1+1）。

5.3  硝酸（1+1）。

5.4  硝酸（2+98）。

5.5  硫酸、硝酸混合液：将硫酸（5.2）、硝酸（5.3）在搅拌情况下，按体积比1.5:1混匀，待用。

5.6  浸提剂：将硫酸、硝酸混合液（5.5）加入水中[1 L水加入4滴硫酸、硝酸混合液（5.5）]，调节pH为3.20±0.05。

5.7  铊标准溶液：称取0.1117 g预先在100℃~105℃烘1 h并于干燥器中冷却至室温的三氧化铊（ω≥99.9%），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.1）溶解，移入100 mL容量瓶中，加10 mL硝酸（5.3）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铊。

5.8  钒标准溶液：称取0.4592 g偏钒酸铵（ω≥99.9%）于200 mL烧杯，溶于适量水中，用硝酸（5.3）中和至酸性，溶液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钒。

5.9  钪标准溶液：称取0.1534 g经110℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温后的三氧化二钪（ω≥99.99%），置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.1）溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钪。

5.10  铑标准溶液：将氯铑酸铵（ω≥99.99%）预先于105℃烘箱中干燥2 h并置于干燥器中冷却至室温。称取0.3593 g氯铑酸铵于100 mL烧杯，加入20 mL盐酸（5.1），盖上表面皿，低温溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铑。

5.11  铼标准溶液：称取0.1000 g金属铼（ω≥99.99%），置于200 mL烧杯中，加人3 mL盐酸（5.1），1 mL硝酸（5.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg铼。

5.12  铂标准溶液：称取0.1000 g金属铂（ω≥99.99%），置于100 mL烧杯中，加入6 mL盐酸（5.1）、2 mL硝酸（5.3）置于电热板上，低温加热溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铂。

5.13  铊、钒标准贮备溶液Ⅰ：分别移取1.00 mL铊、钒标准溶液（5.7、5.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含铊、钒各10 μg。

5.14  铊、钒标准溶液Ⅱ：移取1.00 mL铊、钒标准贮备溶液Ⅰ（5.13）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含铊、钒各100 ng。

5.15 铊、钒标准溶液Ⅲ：移取10.00 mL铊、钒标准溶液Ⅱ（5.14）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铊、钒各10 ng。

5.16 混合内标溶液Ⅰ：分别移取1.00 mL钪、铑、铼、铂标准溶液（5.9~5.12）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钪、铑、铼、铂各10 μg。

5.17 混合内标溶液Ⅱ：移取2.50 mL混合内标溶液Ⅰ（5.16）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.3），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钪、铑、铼、铂各250 ng。

5.18 氩气（体积分数≥99.99％）。

5.19 氦气（体积分数≥99.99％）。

- 6  仪器设备

6.1  电感耦合等离子体质谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——符合JJF 1159中要求的四极杆等离子体质谱仪校准项目和技术指标；

——测定元素的推荐分析质量数见表2。

表2  推荐分析质量数

| 元素 | 质量数 | 内标 |
| --- | --- | --- |
| V | 51 | 45Sc、103Rh |
| Tl | 205 | 195Pt、185Re |

6.2  酸度计：pH测量精度0.05，或者具有同等功能的仪器设备。

6.3  提取瓶：玻璃瓶或聚乙烯（PE）瓶，容积2 L。

6.4  振荡装置：转速为30 r/min±2 r/min的翻转式振荡器。

- 7  样品

7.1  稀土废水

水样采集于聚乙烯瓶中，采集水样体积不少于250 mL，立即分析。如不能尽快分析，1 L水样中加10 mL硝酸（5.1），4℃下密封保存，可保存14天，分析前充分混匀水样，具体按HJ 493的规定进行。若样品含大量有机物或有浑浊沉淀，应先干过滤后检测。

7.2  稀土废渣浸取液

称取150 g至200 g废渣于提取瓶内，按液固比10：1加入浸提剂（5.6），将提取瓶固定在翻转式振荡器上，调节转速为（30±2） r/min，于（23±2）℃下振荡18 h±2 h，过滤，立即分析。如不能尽快分析，收集滤液于玻璃瓶中，4℃下密封保存，具体按照HJ/T 299的规定进行。

  - 8  试验步骤

8.1 试料

准确移取25.00 mL稀土废水（7.1）或稀土废渣浸取液（7.2）。

8.2 平行试验

平行做两份试验。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 分析试液的制备

将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），置于电热板上低温加热消解，在不沸腾的情况下，缓慢加热至近干。取下冷却，反复进行这一过程，直至试样溶液颜色变浅或稳定不变。冷却后，加入1 mL硝酸（5.3），补加10 mL水，置电热板上继续加热使残渣溶解。冷却后，加入2.5 mL混合内标溶液Ⅱ（5.17），用水定容至25 mL容量瓶。混匀，待测。若检测结果超出曲线范围，需按一定比例进行稀释，保证检测结果在曲线范围内，用硝酸（5.4）定容至刻度，混匀，待测。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的混合内标溶液的浓度为25 μg/L。

8.5 系列标准溶液的配制

按表3分别准确移取铊、钒标准溶液Ⅱ（5.14）和铊、钒标准溶液Ⅲ（5.15）于100 mL容量瓶中，加入0.25 mL混合内标溶液Ⅰ（5.16），以硝酸（5.4）定容至刻度，混匀，待测。此系列标准曲线浓度见表4。

表3 铊、钒标准溶液移取量

单位为毫升

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铊、钒标准溶液Ⅱ | / | / | / | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| 铊、钒标准溶液Ⅲ | / | 0.10 | 0.50 | / | / | / | / |

表4 系列标准溶液浓度

单位为微克每升

| 标准曲线编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V、Tl | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| 注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的混合内标溶液的浓度为25 μg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.6 测定

8.6.1 标准曲线的绘制

待电感耦合等离子体质谱仪运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，于待测元素和内标元素质量数处，依次测定系列标准溶液（8.5）中待测元素和内标元素的离子流信号强度。以标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素与内标元素的离子流信号强度比值为纵坐标，绘制标准曲线。各元素标准曲线相关系数应在0.9995以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

8.6.2 空白试液的测定

在工作曲线（8.6.1）符合测定要求后，将空白试验溶液（8.3）加入与校准曲线相同量的混合内标溶液，在相同的仪器及分析条件下进行测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

8.6.3分析试液的测定

在工作曲线（8.6.1）符合测定要求后，将分析试液（8.4）加入与校准曲线相同量的混合内标溶液，在相同的仪器及分析条件下进行测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。若分析试液中待测元素浓度超出校准曲线范围，需用硝酸（5.4）稀释后重新测定。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器，应根据装置的加入比例，控制在线测定溶液的混合内标溶液的浓度为25 μg/L。

- 9  试验数据处理

- 试料为废渣时，待测元素的含量以质量浓度wx计，单位为μg/kg，按公式（1）计算：

ωx=(ρ1-ρ0)×V2×FV1
wx=k×ρ1-ρ0×V2×VV1×m ………………………………（1）

式中：

ρ1——分析试液（8.4）中待测元素的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0——空白试液（8.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V——稀土废渣浸取液体积，单位为毫升（mL）；

m——稀土废渣重量，单位为克（g）；

V2——制备分析试液时的定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——制备分析试液时的取样量，单位为毫升（mL）；

k——试料的稀释倍数。

- 试料为废渣浸取液或废水时，待测元素的含量以质量浓度wy计，单位为μg/L，按公式（2）计算：

ωx=(ρ1-ρ0)×V2×FV1
wy=k×ρ1-ρ0×V2V1       ………………………………（2）

式中：

ρ1——分析试液（8.4）中待测元素的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0——空白试液（8.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V2——制备分析试液时的定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——制备分析试液时的取样量，单位为毫升（mL）；

k——试料的稀释倍数。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表5或表6中相应重复性限时，取其平均值作为测定结果，所得结果保留三位有效数字，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

- 10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）废渣按表5、废水按表6数据采用线性内插法求得。

表5（废渣）重复性限（r）

单位为微克每千克

| 元素 | 质量浓度 | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 铊 | 0.164 | 0.002 |
|  | 1.59 | 0.01 |
|  | 4.39 | 0.02 |
|  | 9.62 | 0.04 |
| 钒 | 0.886 | 0.007 |
|  | 2.14 | 0.02 |
|  | 8.49 | 0.03 |

表6（废水）重复性限（r）

单位为微克每升

| 元素 | 质量浓度 | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 铊 | 0.0946 | 0.0081 |
|  | 0.160 | 0.013 |
|  | 0.821 | 0.024 |
| 钒 | 0.128 | 0.014 |
|  | 0.774 | 0.038 |
|  | 0.876 | 0.054 |

- 10.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%，再现性限(R)废渣按表7、废水按表8数据采用线性内插法求得。

表7（废渣）　再现性限（R）

单位为微克每千克

| 元素 | 质量浓度 | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- |
| 铊 | 0.164 | 0.005 |
|  | 1.59 | 0.06 |
|  | 4.39 | 0.08 |
|  | 9.62 | 0.11 |
| 钒 | 0.886 | 0.026 |
|  | 2.14 | 0.07 |
|  | 8.49 | 0.10 |

表8（废水）　再现性限（R）

单位为微克每升

| 元素 | 质量浓度 | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- |
| 铊 | 0.0946 | 0.0146 |
|  | 0.160 | 0.021 |
|  | 0.821 | 0.079 |
| 钒 | 0.128 | 0.027 |
|  | 0.774 | 0.050 |
|  | 0.876 | 0.070 |