动态热机械分析仪校准规范

（讨论稿）

Calibration Specification for Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXXX—20XX

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××发布                            20××-××-××实施

动态热机械分析仪校准规范

Calibration Specification for Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXXX—20XX

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

XXXXX公司

XXXXX公司

本规范主要起草人：

XX（国标（北京）检验认证有限公司）

目   录

# 引   言	(Ⅱ)

# 1 范围	(1)

# 2 引用文件	(1)

# 3 概述	(1)

# 4 计量特性	(2)

# 5 校准条件	(2)

# 5.1 环境条件	(2)

# 5.2 测量标准	(2)

# 6 校准项目和校准方法	(3)

# 6.1 校准项目	(3)

# 6.2 校准方法	(3)

# 7 校准结果表达	(7)

# 8 复校时间间隔 	(7)

# 附录A 参考使用的标准物质认定值和升温范围	(8)

# 附录B 动态热机械分析仪校准记录参考格式	(9)

# 附录C 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式	(11)

# 附录D 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例	(12)

# 附录E 动态热机械分析仪位移示值误差测量结果不确定度评定示例	(14)

# 附录F 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量结果不确定度评定示例	(16)

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 936《示差扫描热量计》、ASTM E1867《动态热机械分析仪温度校准的标准试验方法》（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）、GB/T 3306.1《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》的技术内容。

本规范为首次发布。

# 动态热机械分析仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪（Dynamic Mechanical Analyzers，简称DMA）的校准，其他温度测量范围的也可参考本规范。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

动态热机械分析仪是测量样品的黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度、应力与应变等测量。动态热机械分析仪通常由加热炉、位移传感器、样品支架、振荡马达及仪器操作软件和数据处理软件等构成。动态热机械分析仪的测量模式有单双悬臂梁、三点弯曲、拉伸、压缩和穿刺等。测量时需要根据样品的形态与模量选择相对应的夹具类型。 其结构示意图见图1。

图1 动态热机械分析仪结构示意图

1—加热炉；2—样品支架；3—活动推杆；4—位移传感器；5—振荡马达

# 4 计量特性

- 动态热机械分析仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 位移示值误差/mm | 不超过±0.05 |
| 升温速率示值误差/% | 不超过±5 |
| 温度示值误差/℃ | 不超过±6 |
| 温度重复性/℃ | ≤3 |
| 储能模量示值误差/% | 不超过±15 |
| 储能模量重复性/% | ≤3 |
| 注：如果仪器本身不具备样品测长功能，则不需要进行位移示值误差校准。 |  |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

## 5.1.1 环境温度；(15～30)℃。

## 5.1.2 相对湿度：≤85%RH。

5.1.3 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，校准环境周围不应有腐蚀性介质与影响仪器正常工作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰。

## 5.2 校准项目和测量标准

校准项目和测量标准及辅助设备见表2。

### 表2 校准项目和测量标准及辅助设备

| 测量标准 | 技术指标 | 用途及校准项目 |
| --- | --- | --- |
| # 卡尺 | 测量范围不小于10mm，最大允许误差±25µm | 测量模量标块的尺寸 |
| 量块 | 标称长度（1~20）mm的量块，标称长度的不确定度满足3等量块的要求 | 校准位移示值误差 |
| 电子秒表 | 分辨力不大于0.01s | 校准程序升温速率示值误差 |
| 热分析标准物质 | 热分析标准物质 | 校准温度重复性、温度示值误差 |
| 玻璃化转变温度标准物质 | 玻璃化转变温度标准物质 | 校准温度重复性、温度示值误差 |
| 储能模量标块 | 储能模量值为2.35GPa，相对不确定度不大于5% | 校准模量重复性、模量示值误差 |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

动态热机械分析仪的校准项目见表2。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 外观检查

用目视的方法检查仪器中各夹具的连接牢固无锈蚀。

### 6.2.2 位移示值误差

使DMA设备保持空载状态、加热炉保持关闭状态，选用压缩夹具进行测量，负载力设为0.01N，待设备稳定后将位移示数清零。打开加热炉，将量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值，按同样步骤重复测量两次，取三次测量值的平均值作为该量块长度的测量值L1，按相同的操作步骤测量另一量块，其测量值计为L2，按公式（1）和公式（2）计算量块长度的测量平均值，按公式（3）计算位移示值误差。

（1）

（2）

（3）

式中：

L11 ——量块1的第一次测量值，mm；

L12 ——量块1的第二次测量值，mm；

L13 ——量块1的第三次测量值，mm；

L21 ——量块2的第一次测量值，mm；

L22 ——量块2的第二次测量值，mm；

L23 ——量块2的第三次测量值，mm；

L1 ——量块1的测量平均值，mm；

L2 ——量块2的测量平均值，mm；

L10 ——量块1的标称值，mm；

L20 ——量块2的标称值，mm；

ΔL ——位移示值误差，mm。

### 6.2.3 升温速率示值误差

支架上放置一个高熔点热分析标物，通入氮气，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，关闭加热炉，以3℃/min的升温速率进行加热，待升温稳定后用秒表开始计时，此时样品温度为T0，10分钟后记录样品温度T10，按公式（4）计算升温速率示值误差。

（4）

式中：

T0——计时开始时样品温度，℃；

T10 ——开始计时后10min时样品温度，℃;

t——T10温度时秒表示数，10min；

υ——升温速率，3℃/min。

Δυ——升温速率示值误差，%；

注：如需校准其他程序升温速率可参照上述方法。

### 6.2.4 温度示值误差及重复性

### 具有穿刺夹具的使用热分析标准物质进行校准，不具有穿刺夹具的使用玻璃化转变温度标准物质进行校准。

6.2.4.1 穿刺夹具校准温度示值误差及重复性

根据DMA实际使用的温度范围，从附录A选取两种热分析标准物质，每种标准物质至少取2mg。将其中一个热分析标准物质放置在支架测量位置，通入氮气气氛，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，升温速率设定为3℃/min，初始力0.01N，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—位移变化曲线（如图2所示），计算标准物质的熔化温度，即从温度—位移曲线的拐点做切线，与熔化完成后温度—位移曲线的延长线相交，交点的横坐标即为熔点Tm，单位为℃。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（5）计算温度的平均值，按公式（6）计算温度的重复性，按公式（7）计算温度的示值误差。

(5)

(6)

(7)

式中：

Tm,1——熔点的第一次测量值，℃；

Tm,2——熔点的第二次测量值，℃；

——熔点的测量平均值，℃；

Tm,s——熔点的标称值，℃；

STm——熔点的测量重复性，℃；

ΔTm——熔点的示值误差，%。

选取另一种热分析标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度的平均值，温度的重复性，温度的示值误差。

图2 温度—位移变化曲线

### 6.2.4.2 单悬臂夹具校准温度示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，将其中一个玻璃化转变温度标准物质放置在支架测量位置，通入氮气气氛，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，在起始温度30℃下恒温5min，升温速率设定为3℃/min，初始力设为0.01N，振幅设为25µm，频率设为1Hz，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—储能模量变化曲线（如图3所示），计算标准物质的玻璃化转变温度，即从温度—储能模量曲线的拐点做切线，与玻璃化转变温度完成后温度—储能模量曲线的延长线相交，交点的横坐标即为玻璃化转变温度Tg，单位为℃。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（8）计算温度平均值，按公式（9）计算温度重复性，按公式（10）计算温度示值误差。

（8）

（9）

（10）

式中：

Tg,1——玻璃化转变温度的第一次测量值，℃；

Tg,2——玻璃化转变温度的第二次测量值，℃；

——玻璃化转变温度的测量平均值，℃；

Tg,s——玻璃化转变温度的标称值，℃；

STg——玻璃化转变温度的测量重复性，℃；

ΔTg——玻璃化转变温度的示值误差，%。

图3 温度—储能模量变化曲线

选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度平均值，温度重复性，温度示值误差。

### 6.2.5 储能模量示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。按相同的步骤重复测量1次，共计测量2次，按公式（11）计算储能模量平均值，按公式（12）计算储能模量重复性，按公式（13）计算储能模量示值误差。

(11)

(12)

(13)

式中：

E1——储能模量的第一次测量值，MPa；

E2——储能模量的第二次测量值，MPa；

——储能模量的测量平均值，MPa；

ES——储能模量的标称值，MPa；

SE——储能模量的测量重复性，%；

ΔE——储能模量的示值误差，%。

# 7 校准结果表达

为经校准的动态热机械分析仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录B，校准证书内页参考格式见附录C。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。

# 附录A

参考使用的标准物质认定值和升温范围

表A.1参考使用的标准物质认定值和升温范围

| 标准物质名称 | 熔点认定值℃ | 玻璃转变温度℃ | 升温范围℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 镓（Ga） | 29.77 | —— | -20～80 |
| 铟（In） | 156.52 | —— | 50~200 |
| 锡（Sn） | 231.81 | —— | 130~280 |
| 铅（Pb） | 327.77 | —— | 220~380 |
| 锌（Zn） | 420.67 | —— | 320～480 |
| 聚碳酸酯（PC） | —— | 147.3 | 50～170 |

# 附录B

# 动态热机械分析仪校准记录参考格式

| 证书编号 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |
| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 环境条件 |  |  |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  | 编号 | 证书编号 |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  | 有效期 |

校准结果

1 外观

2 位移示值误差

| 标准量块 | 量块1 |  |  | 量块2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值L（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 实测值Li（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 量块1测量平均值L1（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 量块2测量平均值L2（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差ΔL (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |

3 升温速率示值误差

| 升温速率设定值V（℃/min） | 开始计时温度T0（℃） | 终止计时温度T10（℃） | 计时时间t（min） | 升温速率示值误差Δv（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 温度重复性和示值误差（方法1）

| 标准物质 | 标准物质1 |  | 标准物质2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点认定值Tm,s（℃） |  |  |  |  |
| 熔点测量值Tm,i（℃） |  |  |  |  |
| 熔点测量平均值（℃） |  |  |  |  |
| 重复性（℃） |  |  |  |  |
| 示值误差∆Tm（℃） |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |

5 温度重复性和示值误差（方法2）

| 标准物质 | 标准物质1 |  | 标准物质2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃化转变温度认定值Tg,s（℃） |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量值Tg,i（℃） |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量平均值（℃） |  |  |  |  |
| 重复性STg（℃） |  |  |  |  |
| 示值误差ΔTg（℃） |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |

6 储能模量示值误差和重复性

| 标称值E（MPa） | 实测值Ei（MPa） |  | 测量平均值E（MPa） | 示值误差∆E（%） | 重复性SE（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 1 外观 |  |
| 2 位移示值误差 |  |
| 3 升温速率示值误差 |  |
| 4 温度示值误差 |  |
| 5 温度重复性 |  |
| 6 储能模量示值误差 |  |
| 7 储能模量重复性 |  |

# 附录D

# 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 评定依据

- 本规范。

D.1.2 测量标准

- 热分析标准物质铟GBW(E)130182，熔化温度为（156.52±0.26）℃，测量仪器的温度示值误差。

D.1.3 被测对象

- 动态热机械分析仪。

D.1.4 测量方法

- 实验前取标准物质至少2mg，按规范的要求设定相关的测量参数。待仪器稳定后运行程序温度进行实验，获取温度—位移变化曲线，根据曲线得到样品的熔化温度测量值。样品的熔化温度测量值与证书标准值的差值为仪器的温度测量示值误差。

D.2 测量模型

温度示值误差的测量模型见式（D.1）和（D.2）：

T=T1+T22                                              (D.1)

### ∆T=T−TS                                               (D.2)

式中：

T1——熔点的第一次测量值，℃;

T2——熔点的第二次测量值，℃;

T——熔点两次的测量平均值，℃;

∆T——温度的示值误差，℃;

Ts——熔点的标称值，℃。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由标准物质引入的不确定度分量u1；

2) 由测量重复性引入的不确定度分量u2；

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 由标准物质引入的不确定度分量u1

根据热分析标准物质（铟）的证书，其熔化温度为（156.52±0.26）℃，k=2，所以由标准物质引入的不确定度分量u1为：

℃

D.4.2 由测量重复性引入的不确定度分量u2

对热分析标准物质熔化温度重复测量10次，测量数据结果见表D.1

表D.1 熔化温度重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 157.9 | 158.1 | 157.5 | 157.7 | 158.2 | 157.3 | 157.5 | 158.1 | 157.6 | 158.0 |
| 平均值（℃） | 157.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差s（℃） | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据6.2.4可知，每次校准均对同一标准物质进行2次测量，则由测量重复性引入的不确定度分量u2为：

℃

D.5 合成标准不确定度计算

标准不确定度分量见表D.2。

表D.2 标准不确定度来源汇总表

| 标准不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度（℃） | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量标物不确定度 | u1 | 0.13 | -1 |
| 仪器测量重复性 | u2 | 0.21 | 1 |

以上两个分量u1和u2相互独立，相关系数为0，合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

（k=2）

（k=2）

# 附录E

# 动态热机械分析仪位移示值误差测量结果不确定度评定示例

E.1 概述

- E.1.1评定依据

- 本规范。

- E.1.2测量标准

- 量块，标称长度5mm，U=0.07µm，测量仪器的位移示值误差。

- E.1.3被测对象

- 动态热机械分析仪。

- E.1.4测量方法

使动态热机械分析仪设备保持空载状态，关闭加热炉，待设备稳定后将位移清零。打开加热炉体，将标准量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值。量块长度的测量值与证书标准值的差值为仪器的位移示值误差。

- E.2 测量模型

- 位移示值误差的测量模型见式（E.1）和（E.2）：

（E.1）

（E.2）

式中：

L11 ——量块1的第一次测量值，mm；

L12 ——量块1的第二次测量值，mm；

L13 ——量块1的第三次测量值，mm；

L1 ——量块1的测量平均值，mm；

L10 ——量块1的标称值，mm；

- ΔL ——位移示值误差，mm。

E.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定来源有：

1）由标准物质引入的不确定度分量u1；

2）由测量重复性引入的不确定度分量u2；

E.4 测量不确定度评定

E.4.1 由量块引入的不确定度分量u1

根据量块的检定证书，标称长度5mm的量块，偏U=0.07µm。采用B类不确定评定方法，假设为均匀分布，取k=3，所以由量块引入的不确定度分量u1为：

E.4.2 由测量重复性引入的不确定度分量u2

用动态热机械分析仪对量块长度重复测量10次，测量数据结果见表E.1

表E.1 量块长度重复测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 5.003 | 5.002 | 5.003 | 5.000 | 5.001 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 5.000 | 5.002 | 5.001 | 5.003 | 5.002 |
| 平均值（mm） | 5.002 |  |  |  |  |
| 标准偏差s（mm） | 0.001 |  |  |  |  |

依据要求，实际测量3次，则n=3，所以：

E.5 合成标准不确定度计算

标准不确定度分量见表E.5。

表E.5 标准不确定度来源汇总表

| 标准不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度（µm） | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量块不确定度 | u1 | 0.040 | -1 |
| 仪器测量重复性 | u2 | 0.577 | 1 |

以上两个分量相互独立，相关系数为0，合成标准不确定度为：

E.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

U=k·uc=2×0.578µm=0.00116 mm  (k=2)

# 附录F

# 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量结果不确定度评定示例

F.1 概述

- F.1.1评定依据

- 本规范。

- F.1.2测量标准

- 数显卡尺，测量范围（0～150）mm，U=0.01mm，k=2，测量储能模量标块尺寸。

- 聚碳酸酯（PC）储能模量标块，储能模量为（2.35±5%）GPa，测量仪器的储能模量示值误差。

- F.1.3被测对象

- 动态热机械分析仪。

- F.1.4测量方法

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。

- F.2 测量模型

- 储能模量误差的测量模型见式（F.1）和（F.2）：

- （F.1）

- （F.2）

式中：

E1——储能模量的第一次测量值，MPa；

E2——储能模量的第二次测量值，MPa；

——储能模量的测量平均值，MPa；

ES——储能模量的标称值，MPa；

ΔE——储能模量的示值误差，%。

F.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定来源有：

- 由尺寸测量引入的不确定度分量u1 ;

- 由标块引入的不确定度分量u2 ;

- 由仪器测量重复性引入的不确定度分量u3 ;

F.4 测量不确定度评定

F.4.1 由尺寸测量引入的不确定度分量u1

标准物质宽度为12.72mm，使用分度值为0.01mm的经校准合格的数显卡尺称量，数 显卡尺U=0.01mm，k=2，所以由尺寸测量引入的不确定度分量u1为：

F.4.2 由标块引入的不确定度分量u2

聚碳酸酯（PC）标块其储能模量为（2.35±5%）GPa，，假设为均匀分布，取k=，所以由标块引入的不确定度分量u2为：

F.4.3 由测量重复性引入的不确定度分量u3

用动态热机械分析仪对标物的储能模量重复测量10次，测量数据结果见表F.1。

表F.1 储能模量重复测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（GPa） | 2.174 | 2.194 | 2.163 | 2.196 | 2.157 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（GPa） | 2.195 | 2.183 | 2.196 | 2.179 | 2.188 |
| 平均值（GPa） | 2.182 |  |  |  |  |
| 标准偏差s（GPa） | 0.013 |  |  |  |  |

根据6.2.5可知，每次校准均对同一标准物质进行2次测量，则由测量重复性引入的不确定度分量u3为：

F.5 合成标准不确定度计算

由于各影响量相互独立，则合成标准不确定度为:

F.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

U=k·uc=2×2.92%=5.84%  (k=2)

—————————