JJF（有色金属）XXX—20XX

动态热机械分析仪校准规范校准规范

(编制说明)

讨论稿

2026-1

动态热机械分析仪校准规范

编制组

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

一、工作简况

1.立项目的

动态热机械分析仪是测量样品的黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度等测量。随着现代工业的发展，特别是在汽车制造业和航空航天高科技领域，动态热机械分析仪作为测试材料阻尼性能和动态力学性能的关键设备，其测量结果的准确性直接关系到产品质量和安全性。为保证动态热机械分析仪测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了动态热机械分析仪无校准方法的问题，弥补动态热机械分析仪校准的空白，为进行量值传递提供了有效保证，进一步提高了动态热机械分析仪的准确性。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《动态热机械分析仪校准规范》由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）012-2025。按计划要求，本计量规范应于2027年完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：国标（北京）检验认证有限公司、北京航空航天大学测试中心、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司。

3.2 主编单位简介

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

在铝及铝合金材料的监督检验方面，该公司具备深厚的基础，承担了大量的分析检测任务和标准起草制定工作。实验室配备有ICP-MS、ICP-ES、GD-MS、光谱仪、氧氮氢测定仪等一系列化学分析仪器，可对铝及铝合金材料进行全元素定性和定量分析。实验室配备了万能材料试验机及相关配套设备，可进行高低室温下的拉伸、压缩、剪切等力学性能试验，以及弯曲、扩口、压扁、杯突等工艺性能的检测、配备有高周、低周和弯曲疲劳试验机及高、低温环境箱，可进行高、低、室温下的高周疲劳和弯曲疲劳性能，以及室温下的低周疲劳、裂纹扩展速率、断裂韧性、腐蚀疲劳等性能的检测。配备了多种硬度检测设备，可进行布氏、洛氏、维氏、韦氏等硬度检测。另外还可开展铝及铝合金的应力腐蚀、剥落腐蚀、盐雾腐蚀等抗腐蚀性能的检测，以及持久蠕变试验、冲击试验、热分析、粗糙度、电性能、密度、涂层性能等参数的检测，基本涵盖了铝及铝合金产品监督检验的领域范围。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1  北京航空航天大学分析测试中心

北京航空航天大学分析测试中心（The Analysis & Testing Center, Beihang University）成立于2022年11月，定位为校级公共服务支撑平台，在资产与实验室管理处的业务指导和协调支持下，负责校内公共平台的运行、维护和开放共享，是一个集约化公共服务平台为中心、多个协同测试平台为支撑的综合测试服务平台。分析测试中心拥有120余台套仪器设备，资产总值约3.3亿元。分测中心按照“共建共享、发挥效益、有偿服务”的原则，分成“集约服务平台”和“协同服务平台”运行管理，通过建立物联网智能管理模式，对实验仪器进行购置、更新、保养、维护、使用的全生命流程管理，实现面向校内外用户的开放共享。集约服务平台放置通用分析测试设备，共有80余台套，其中单价500万以上仪器设备11台套，单价1000万以上仪器设备2台套，目前有场发射扫描透射电镜、双束显微镜、硬X射线近常压XPS、无损亚微米X射线分析仪、脉冲波谱仪、纳米飞行时间二次离子质谱仪、超高分辨率多级环形离子淌度质谱系统、极低温强磁场综合测量系统、超高分辨激光共聚焦荧光光谱仪等。

协同服务平台由学院与分析测试中心协同建设和管理运行，放置特色专业分析测试设备，约有40台套，目前有双球差矫正透射电镜、原子分辨透射电镜、场发射电子探针显微分析仪、激光共焦拉曼光谱仪等。分析测试中心以显微结构分析、化学成分与结构分析、基础物理性能分析、材料力学性能分析等分析测试业务为核心，以新材料原位生长/超高时空分辨原位表征、多场环境下物理化学性质的分子级精准原位表征、极端条件物理特性分析表征等为特色，为学校物理、化学、材料、环境、电子、生医、医工、空环、机械、航空、宇航、力学、交通、能源动力、仪器光电、集成电路等学科，提供委托测试、协同测试和自行测试等多样化分析测试服务，同时面向全校学生开展实验类课程的实训及虚拟类实验课程、科研课堂、科普教学以及技能培训设计与开发。此外，中心定期组织学术交流活动，促进学校学科交叉融合。分析测试中心规划通过三年时间逐步建设、建成、建好，将是学校本科生及研究生的教学实践平台，是本科生实验类课程、科研课堂、毕业设计、学科竞赛、课外科技活动的重要基地。

北京航空航天大学分析测试中心积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.2  耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司

德国耐驰（NETZSCH），总部位于德国Selb，是热分析、热物性测量与旋转流变仪器的专业厂商，致力于研发多功能、高灵敏度、高可靠性的热分析仪器与流变仪，广泛适用于材料研发、质量控制、失效分析等。德国耐驰在全球37个国家设立了130个销售和制造中心，超过3000名员工保证为客户提供及时快捷的专业服务。现拥有多项专利技术，多次获得全球重大科学技术革新大奖。

进入中国二十多年来，耐驰在上海、北京、广州、成都等多个城市设立了分支机构和技术服务中心，并且在上海设立了应用实验室以及备件仓库，为客户提供强大的技术支持和完善的售后服务。除丰富的产品外，耐驰还为中国用户定制了中文版的操作和分析软件、中文操作说明书以及中文应用资料。耐驰的技术专家每年定期举办用户交流会和技术讲座，并根据用户需求提供定制化高级应用培训。迄今，耐驰仪器在国内已拥有数千家用户，遍布工业领域的研发及质量检验部门，各知名高校研究所，国家权威产品检验部门及国防前沿材料研究领域的国家重点实验室等。

耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.3  中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国船舶集团有限公司第七二五研究所是一个隶属于中国船舶集团有限公司的军工科研事业单位，成立于1961年。该所以专业从事舰船材料与工艺及应用性研究为主，拥有丰富的科研经验和强大的研发能力。七二五所下设8个研究室，包括1个国家级腐蚀与防护国防科技重点实验室和1个国防科技工业大型构件焊接技术中心，以及4个国家级海水环境试验站和11个科技产业公司。其研究领域广泛，包括船体结构材料研究、有色金属研究、非金属材料研究、腐蚀与防护研究、特种材料研究、焊接工艺研究、自然环境试验研究等。

中国船舶集团有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.4  中国科学院宁波材料技术与工程研究所

中国科学院宁波材料技术与工程研究所建于2004年4月，围绕“材料研究”，先后布局了材料技术、材料+制造、材料+能源、材料+医工4大领域。经过20多年的努力，已成为新材料及相关领域的重要研究基地和技术提供者。根据研究所科研布局及区域新材料产业分布特点，于2007年建立了公共技术中心（简称中心）。中心于2009年通过了国家计量认证（CMA）和实验室认可（CNAS），现集中了用于材料科学研究的大型精密仪器250余台套，价值5亿元，具备材料成分、结构、性能、使役特性等全方位的评估评价能力。近来年中心承担了国家发改委、工信部、海洋局等重大平台建设项目，以及对区域科技型企业的优秀支持，被评为国家级中小企业服务平台，国家级小巨人公共服务平台，已成为支撑研究所科研和区域科技创新的重要服务平台。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.5  国合通用（青岛）测试评价股份有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目的国合通用测试评价认证股份公司（以下简称“国合通测”）的全资子公司，是国务院国资委直属央企有研科技集团有限公司（以下简称“有研集团”）的三级子公司。目前拥有化学分析、性能测试、组织结构和无损检测四个专业实验室，逐步建设汽车整车及零部件实验室、轨道交通实验室、船舶与海洋工程实验室、环境实验室、食品实验室、纺织品实验室等专业实验室，重点对汽车、轨道交通、船舶、海洋工程等行业提供第三方检测服务，同时开展材料失效分析、应用评价、产品认证、专业技能培训等业务。

国合通用（青岛）测试评价有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.6 中国汽车技术研究中心有限公司

中国汽车技术研究中心有限公司

    - 3.4各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。国标（北京）检验认证有限公司负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。北京航空航天大学测试中心、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司等对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 钟赢葆 | 工程师 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
|  |  |  | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
|  |  |  | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司于2025年7月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年9月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年10月～2026年1月，编制组成员对《动态热机械分析仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年1月形成了计量规范讨论稿。

3）2026年1月22日~23日，在汕头市召开有色金属计量技术规范研讨会，会上对《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》提出了修改建议和意见，同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表2。修改后形成了《动态热机械分析仪校准规范-征求意见稿》。

表2 《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 国标（北京）检验认证有限公司、北京航空航天大学测试中心、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司等 |
| --- | --- |
| 一验单位 |  |
| 二验单位 |  |
| 时间节点安排 |  |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-《测量不确定度评定与表示》共同构成动态热机械分析仪校准规范。

本规范参考了JJG 936-2012《示差扫描热量计》、ASTM E1867-22《动态热机械分析仪温度校准的标准试验方法》（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）、GB/T 3306.1-2016《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》等相关技术内容。提出了对动态热机械分析仪计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对动态热机械分析仪进行校准，解决了目前没有动态热机械分析仪校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪（Dynamic Mechanical Analyzers，简称DMA）的校准，其他温度测量范围的也可参考本规范。

编制理由：

- 目前没有对动态热机械分析仪进行校准的规范性文件。

- 为满足动态热机械分析法相关测试标准中对试验机的校准要求。

- 通过对动态热机械分析仪进行校准，为指导和开展动态热机械分析仪的校准工作提供详尽的技术指标，保证量值的准确性。

2 引用文件

本规范没有引用文件。

3 概述

动态热机械分析仪是测量样品的黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度、应力与应变等测量。动态热机械分析仪通常由加热炉、位移传感器、样品支架、振荡马达及仪器操作软件和数据处理软件等构成。动态热机械分析仪的测量模式有单双悬臂梁、三点弯曲、拉伸、压缩和穿刺等。测量时需要根据样品的形态与模量选择相对应的夹具类型。

4计量特性

计量特性见下表

| 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 位移示值误差/mm | 不超过±0.05 |
| 升温速率示值误差/% | 不超过±5 |
| 温度示值误差/℃ | 不超过±6 |
| 温度重复性/℃ | ≤3℃ |
| 储能模量示值误差/% | 不超过±15 |
| 储能模量重复性/% | ≤3 |
| 注：如果仪器本身不具备样品测长功能，则不需要进行位移示值误差校准。 |  |

编制理由：

- 动态热机械分析仪的模量和温度测量是主要参数，本规范对主要参数的技术指标做出规定。

- 位移示值误差不超过±0.05mm：根据GB/T 33061.1《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》5.6中的测量试样尺寸仪器精度应达到±0.05mm。

- 升温速率示值误差不超过±5% ：根据GB/T 33061.11《塑料 动态力学性能的测定 第111部分：玻璃化转变温度》5.1中的试验设备升温速率精度应优于±5%。

- 温度示值误差、温度重复性：参考JJG 936-2012《示差扫描热量计》4中的计量性能要求，并经实验室验证，该校准要求可以满足实验室使用规范。

- 储能模量示值误差、储能模量重复性：经实验室验证，该校准要求可以满足实验室使用规范。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度；(15～30)℃。

5.1.2 相对湿度：≤85%RH。

5.1.3 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，周围无影响仪器正常工

作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰。

5.1.4 检定场所应通风良好，没有热辐射影响，不应有易燃、易爆物及腐蚀性气体。

编制理由：

实验室环境条件根据市场上90%以上的仪器制造商规定的环境条件确定。

5.2 测量标准

## 测量标准及其他辅助设备，包括卡尺、量块、电子秒表、热分析标准物质、玻璃化转变温度标准物质、储能模量标块的技术要求应符合正文中表2的规定。为保证计量溯源性，测量标准需使用有证标准物质或标准样品，并尽可能覆盖动态热机械分析仪使用范围。

6 校准项目和校准方法

### 校准项目包括外观检查、位移示值误差、升温速率示值误差、温度示值误差及重复性、储能模量示值误差及重复性。

- 外观检查

用目视的方法检查仪器中各夹具的连接牢固无锈蚀。

- 位移示值误差

使DMA设备保持空载状态、加热炉保持关闭状态，选用压缩夹具进行测量，负载力设为0.01N，待设备稳定后将位移示数清零。打开加热炉，将量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值，按同样步骤重复测量两次后换另一个量块，得到每个量块下3个测量值，按公式计算位移示值误差。

- 升温速率示值误差

支架上放置一个高熔点热分析标物，通入氮气，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，关闭加热炉，以3℃/min的升温速率进行加热，待升温稳定后用秒表开始计时，此时样品温度为T0，10分钟后记录样品温度T10，按公式计算升温速率示值误差。

- 穿刺夹具校准温度重复性及示值误差

根据DMA实际使用的温度范围，从附录A选取两种热分析标准物质，每种标准物质至少取2mg。将其中一个热分析标准物质放置在支架测量位置，通入氮气气氛，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，升温速率设定为3℃/min，初始力0.01N，参照附录A设定温度程序。实验结束后，计算标准物质的熔点Tm，单位为℃。依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式计算温度的重复性及温度的示值误差。

选取另一种热分析标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。按公式计算温度的重复性及温度的示值误差。

- 单悬臂夹具校准温度重复性及示值误差

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，将其中一个玻璃化转变温度标准物质放置在支架测量位置，通入氮气气氛，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，在起始温度30℃下恒温5min，升温速率设定为3℃/min，初始力设为0.01N，振幅设为25um，频率设为1Hz，参照附录A设定温度程序。实验结束后，计算标准物质的玻璃化转变温度Tg，单位为℃。依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式计算温度重复性及温度示值误差。

选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。按公式计算温度重复性及温度示值误差。

- 储能模量示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。按相同的步骤重复测量1次，共计测量2次，按公式计算储能模量重复性及示值误差。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

9附录

附录主要包含参考使用的标准物质认定值和升温范围、校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、动态热机械分析仪温度示值误差测量不确定度评定示例、动态热机械分析仪位移示值误差测量不确定度评定示例、动态热机械分析仪储能模量误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了6个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 参考使用的标准物质认定值和升温范围

附录B 动态热机械分析仪校准记录参考格式

附录C 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式

附录D 动态热机械分析仪温度示值误差测量不确定度评定示例

附录E 动态热机械分析仪位移示值误差测量不确定度评定示例

附录F 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

XXX公司、XXX公司、XX公司根据本规范的校准项目对XXX进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业动态热机械分析仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决动态热机械分析仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、动态热机械分析仪的校准方法未规定等问题，弥补动态热机械分析仪校准的空白，为保证动态热机械分析仪测试结果的准确可靠提供保证，从而提高刻线精度的准确性。

十一、其他应予说明的事项

无。

《动态热机械分析仪校准规范》编制组

202X年X月X日