JJF（有色金属）XXXX—XXXX

铝合金固态测氢仪校准规范

(编制说明)

审定稿

2026-1

铝合金固态测氢仪校准规范

编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

一、工作简况

1.立项目的

铝合金凭借低密度、高强度、优良导电性与耐腐蚀性等优异性能，已成为航空航天、电子、建筑、集装箱及汽车工业等领域的关键材料，其产品质量直接关乎下游行业的应用安全与性能稳定性。在铝合金生产与加工环节中，熔体纯净度是决定成品质量的核心因素，而熔体中氢元素的含量更是关键管控指标——金属凝固过程中，氢的析出会引发气孔、疏松等缺陷，显著降低铝合金的力学性能与耐蚀性能，严重时还会导致成品报废，造成巨大的经济损失。

固态铝合金中氢含量的精准检测是把控产品质量的重要手段，铝合金固态测氢仪作为铝加工企业的常用检测设备，采用热导法或红外法原理实现氢元素的定量分析，其测量结果的准确性直接影响生产工艺的调整与成品质量的判定。从国内行业现状来看，当前铝合金固态测氢仪的生产厂家众多，不同品牌仪器的硬件配置、操作流程存在差异，且国内尚未出台针对该类仪器的统一校准标准，各实验室与企业多采用自编方法开展校准工作，导致校准项目、技术指标、评定方法缺乏统一规范，量值传递的一致性与溯源性难以保障，制约了铝合金行业的高质量发展。

在此背景下，制定铝合金固态测氢仪校准规范具有重要的现实意义与行业价值。本规范的研制，将明确该类仪器的校准项目、校准方法、技术要求及测量不确定度评定准则，填补国内相关校准标准的空白；同时，可有效解决当前校准方法不统一、结果可比性差等问题，为实验室与企业提供科学、合规的校准依据，确保仪器量值准确、可靠、有源可溯。此外，规范的实施将进一步推动铝合金生产企业的质量管控水平提升，助力高性能铝合金材料的研发与应用，对促进我国铝合金行业的技术进步与市场竞争力提升具有深远影响。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工庁科［2024］602号）文的要求，行业计量技术规范《铝合金固态测氢仪校准规范》由东北轻合金有限责任公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）009-2024。

按计划要求，本计量规范应于2026年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：东北轻合金有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国运载火箭技术研究院物资中心。

3.2 主编单位简介

东北轻合金有限责任公司(简称东轻)是国家“一五”期间156项重点工程中的2项。1952年建厂，1956年开工生产，是新中国第一个铝镁加工企业。公司主要生产铝、镁及其合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、材、锻件等产品，广泛应用于国防军工、航空航天、兵器舰船、轨道交通、石油化工等国民经济各领域，并出口欧美、日、韩、东南亚等多个国家和地区。东轻是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、有色金属材料制备加工国家重点实验室联合技术中心等国家级研发机构以及省级研发中心、工程中心和重点实验室。东轻获得了特种工艺认证、实验室认证、国外船级社认证等；拥有近百项专利和1200多项专有技术；主持和参与国家、行业标准编写，作为主编单位起草了《铝加工检验、测量和试验设备配备规范》、《金属裂纹超声试块校准规范》等行业校准规范；校准实验室和检测实验室均通过CNAS认可，具备材料试验机、温度仪表、温度传感器、压力表、数字多用表等测量仪器的校准能力。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1 西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过CNAS认可，具备对廉金属热电偶、工业贵金属热电偶、开展热电偶的CNAS校准能力。西南铝累计申请专利722件，其中授权发明专利249件、授权实用新型专利473件，主持和参与国家、行业标准277项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目内容提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2 有色金属技术经济研究院有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司成立于1983年3月，是中央所属242家转制科研院所之一，

于1999年7月由国家全额拨款科研事业单位转制为科技型企业，变更为现名称。隶属于中国有色金属工业协会(以下简称“协会”)，获批设立了国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业和北京市高新技术企业。有五个主要业务板块，分别为信息咨询、标准专利、媒体宣传、分会工作及贸易投资，是我国有色金属行业专职从事产业发展战略研究与规划、市场信息服务与咨询、标准质量研究与专利查新、行业期刊出版发行、行业会议策划与组织的综合性科技服务机构，对外又称“中国有色金属工业信息中心”和“中国有色金属工业标准计量质量研究所”有色金属行业计量技术委员会是有色金属技术经济研究院有限责任公司下属机构，负责有色金属金属行业计量技术规范制修订工作。该机构自在充分发挥有色金属行业生产、科研、教学、质量检验和计量器具生产诸方面计量专家的作用，更好地开展有色金属行业的量值溯源、规范制修订、能力验证和提高计量标准建设与完善计量技术及其管理体系等工作。有色计量委员会是国家市场监督管理总局统一规划，受工业和信息化部的业务管理，由中国有色金属工业协会组建，从事有色金属行业计量技术及其管理工作的技术性组织，负责本行业计量技术规范的计划制定、修订、宣贯及有关政策的咨询工作。目前已发布行业规范20余项，在研40余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在

编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3 中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国船舶集团有限公司第七二五研究所是一个隶属于中国船舶集团有限公司的军工科研事业单位，成立于1961年。该所以专业从事舰船材料与工艺及应用性研究为主，拥有丰富的科研经验和强大的研发能力。七二五所下设8个研究室，包括1个国家级腐蚀与防护国防科技重点实验室和1个国防科技工业大型构件焊接技术中心，以及4个国家级海水环境试验站和11个科技产业公司。其研究领域广泛，包括船体结构材料研究、有色金属研究、非金属材料研究、腐蚀与防护研究、特种材料研究、焊接工艺研究、自然环境试验研究等。

中国船舶集团有限公司第七二五研究所参与新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并且对讨论稿积极提出修改意见，并承担验证工作。

- 3.3.4 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色

产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的

开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业(稀有金属)产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

- 3.3.5 国合通用（青岛）测试评价有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委央企有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，于2018年5月在青岛市注册成立，占地面积约1.5万㎡。 国合通用（青岛）测试评价有限公司设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”，并建立金属材料腐蚀环境数据共享服务平台，可提供铝及铝合金、钢铁材料、镍及镍合金、钛及钛合金、工业用油、有机挥发物VOC、食品及环境等方面的检测评价服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6 国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

- 3.3.7 广东省科学院工业分析检测中心

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技

术研究院(广州有色金属研究院)，22015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的

独立二级事业法人单位。是我国从事矿产品、金属材料、治金产品、化工产品、再生资源质量检测和性

能评价，欧盟环保(RopHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测以及分析测试技术研究与技术

咨询的专业机构。中心现有高、中、初级专业技术和管理人员100余人，其中教授有15人，高级工程师24人，硕博士20人，具有中级职称以上科技人员占80%。累计申请专利19件，其中授权发明专利8件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准200余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.8中国运载火箭技术研究院物资中心

中国运载火箭技术研究院物流中心检测中心成立于1994年，是经航天科技集团公司及原中国人民解放军总装备部批准认定的军用电子元器件可靠性研究及质量保证专业技术职能机构，主要负责我国运载火箭及导弹用元器件的质量可靠性保证工作。中心成立以来，已获得多个国家重大军工工程项目的技改投资数亿元，拥有试验及工作场地近万平米，配备了各种先进的元器件质量与可靠性试验及研究仪器设备400余台套，具备了以元器件复验筛选、监制验收、DPA与失效分析以及元器件可靠性基础研究为主体的、较为完善的质量与可靠性保证专业技术能力。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.4各单位分工情况

编制组依据各单位情况，对编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。东北轻合金有限责任公司负责资料的调研、收集，完成校准方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国运载火箭技术研究院物资中心对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 罗海军 曹袁明 | 高级工程师 高级工程师 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 张国栋 | 正高级工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见。 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 黄剑 | 工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见。 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 贾梦琳 | 工程师 | 开展实验，规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见。 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 闫雁楠 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 李铸铁 | 正高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 牛国民 | 二级注册计量师 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 |  | / | 内容审阅并提出修改意见 |
| 中国运载火箭技术研究院物资中心 | 李煦 | 高级工程师 | 内容审阅并提出修改意见 |

‌

4.主要工作过程

东北轻合金有限责任公司于2024年7月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2024年10月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2024年11月～2025年4月，计量规范编制组成员对有铝合金固态测氢仪校准规范中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年4月形成了计量规范讨论稿。

3）2025年5月8日～9日，在洛阳召开了有色金属计量技术规范研讨会，会上对《激光导热仪校准规范》等15项计量技术规范进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就《铝合金固态测氢仪校准规范》讨论稿中的术语和定义、概述、校准条件、校准方法、附录等提出了修改建议和意见。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（讨论稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 范围用括号表示，单位在括号后面 | 赤峰市产品质量检验中心-王德文 | 采纳 |
|  | 3 | 测氢仪结构示意图按设备说明书更改 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 4.3 | 天平的计量特性删除，在文中强调天平的等级 | 中铝洛阳铜加工有限公司-刘光辉 | 采纳 |
|  | 5.1 | 先规定温湿度条件，再规定温度波动情况。温湿度条件需考虑天平的使用环境。 | 赤峰市产品质量检验中心-王德文 | 采纳 |
|  | 5.1 | 气源环境需在此条款中规定 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 表1 | 增加坩埚的技术要求 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 6.2.3 | 正常校准不需做气标校准 | 中铝洛阳铜加工有限公司-刘光辉 | 采纳 |
|  | 6.2.4 | 公式格式按公式编辑器编辑 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 附录C | 测量标准的名称标明全称，对规范中使用2个测量标准进行说明 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |

同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表3。

表3 《铝合金固态测氢仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国运载火箭技术研究院物资中心等 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
| 二验单位 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所、西安汉唐分析检测有限公司 |
| 时间节点安排 | 2025年11月完成试验验证，2026年6月完成规范报批 |

4）2025年5月，针对5月的洛阳讨论会中代表们提出的修改意见和建议，编制组开会讨论并修改了校准规范，修改后形成了《铝合金固态测氢仪校准规范-征求意见稿》。

5）2025年5月，有色金属行业计量技术委员会发文《关于对<气体吸附法比表面积分析仪校准规范>等10项计量技术规范征求意见的函》（有色计量委字〔2025〕4号），向社会广泛征求意见。

6）2025年9月主编单位东北轻合金有限责任公司对意见进行了收集整理，根据收集的意见，对规范进行了修改，形成了预审稿。

表4 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要-预审

| 序号 | 标准章条 编号 | 意见内容 | 提出单位及提出人 （可简写） | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.1 | 相对湿度≤80%建议更改≤50%，空气中含有水，水是含氢的物质，湿度高影响测量结果 | 国合青岛-李铸铁 | 采纳 |  |
| 2 | 5.2 | 测量标准中坩埚采用石英制造，石英含有硅元素而铝和铝合金也含有硅成分，影响测量结果。 | 国合青岛-李铸铁 | 不采纳，本规范测量氢含量的操作方法，硅成分不影响氢的测量 |  |
| 3 | 6.2.1.2 | 样品制备后立即校准需规定时间限制，建议3分钟内；加工后转移的过程怎么保护也需要注明 | 国合青岛-李铸铁 | 采纳 |  |
| 4 | 6.2.2 | 空白样品重量为1g在编制说明中需要说明 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |  |
| 5 | 6.2.4 | 公式右侧测量平均值符号不正确 | 黑龙江地矿-付文慧 | 采纳 |  |
| 6 | 附录A | 原始记录中环境条件包含的温湿度需要分开列项 | 黑龙江地矿-付文慧 | 采纳 |  |
| 7 | C.1.3 | 测量范围与1条款氢元素含量范围不符 | 黑龙江地矿-付文慧 | 采纳 |  |
| 8 | C.4.2 | 由于测量重复性已经引入过称量天平引起的不确定度分量，所以不用再计算称量天平引入的分量 | 西南铝业-张国栋 | 采纳 |  |
| 下一步要求（审定会）：2026年1月 |  |  |  |  |  |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范引用了GB/T 20975.30-2019 铝及铝合金化学分析方法 第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法、ASTM E1447《Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Reactive Metals and Reactive Metal Alloys by Inert Gas Fusion with Detection by Thermal Conductivity or Infrared Spectrometry》、JJF 1321《元素分析仪校准规范》、SN/T 5351-2021《铝和铝合金中氢的测定 惰性气体熔融-红外吸收法》等相关内容。提出了对铝合金固态测氢仪计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对铝合金固态测氢仪进行校准，解决了目前没有铝合金固态测氢仪校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1 范围

本规范适用于采用热导法或红外吸收法对铝及铝合金固态材料中氢（H）元素含量范围为（0.01~30）μg/g范围进行测量的固态测氢仪（以下简称测氢仪）的校准。本规范中铝及铝合金的氢（H）元素含量范围，是以铝合金中氢成分分析标准物质作为量值溯源依据来确定的。该类标准物质的氢含量需接近或高于待测样品的最大氢含量，而铝合金本身氢含量偏低，因此本规范划定的含量范围无法覆盖测氢仪的全部测量区间，最终范围结合参考标准的测量区间（见表5）及铝合金中氢成分分析标准物质（见表6）的调研数据综合确定。

表5 参考标准中测量范围调研信息

| 标准版本编号 | 参考标准名称 | 发布日期 | 测定范围 （μg/g） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JJF 1321-2011 | 元素分析仪校准规范 | 2011-11-14 | —— | —— |
| GB/T 20975.30-2019 | 铝及铝合金化学分析方法第30 部分：氢含量的测定 加热提取热导法 | 2019-06-04 | 0.05～1.0 | —— |
| GB/T 10858-2023 | 铝及铝合金焊丝 | 2023-09-07 | —— | 附录D惰性气体熔融红外吸收法测定焊丝中氢含量 |
| GJB 5909-2006 | 铝及铝合金中氢的测定 | 2006-12-15 | 0.05～20 | —— |
| SN/T 5351-2021 | 铝和铝合金中氢的测定 惰性气体熔融-红外吸收法 | 2021-11-22 | 0.1～30 | —— |
| ASTM E2792-2021 | 惰性气体熔融法测定铝及铝合金中氢含量的标准试验方法 | 2021-12-22 | 0.05～1 | —— |
| ASTM E1447-2022 | 惰性气体熔融结合热导或红外检测法测定活性金属及其合金中氢的标准试验方法 | 2022-06-01 | 9～320 | 活性金属为钛、锆等 |

表6 铝合金中氢成分分析标准物质调研信息

| 制造部门 | 系列号 | 氢含量范围（ppm） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIST美国国家标准与技术研究院（适配款） | ALCOA-ALU-H2 | 0.1～5 | 高纯度铝基基质，实心棒状（直径0.5英寸、长度24英寸），无需复杂预处理，专用于低氢含量铝合金检测校准 |
| BAM德国联邦材料研究所与测试研究所 | BAM-H001 | 1～50 | 铝基粉末/块状标物，覆盖中低氢浓度梯度，适用于工业铝合金（如6061、7075）的氢含量常规分析，均匀性偏差≤0.5ppm |
| JSS日本钢铁标准样品 | JSS AL-H | 0.5～20 | 针对铸造铝合金或变形铝合金设计，颗粒状形态，定值采用惰性气体熔融法 |
| 中国航发北京航空材料研究院 | GBW（E） | 0.1～30 | 适用于航空航天（7075、2024）及汽车用铝合金氢分析，圆棒状（直径9-10mm），需低温干燥密封存储，量值可溯源至国际基准 |
| 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | GSB | 1～50 | 涵盖2xxx、6xxx、7xxx等多系列铝合金牌号，粉末状标物，适配惰性气体熔融-红外吸收法检测 |

2 引用文件

本规范没有引用文件。

3 概述

本部分介绍了铝合金固态测氢仪的测量原理和结构等内容。该仪器是采用热导法或红外吸收法，对铝及铝合金材料氢（H）元素含量进行测定的分析仪器。在国内铝加工企业及相关检测机构的实际应用中，相关单位均配置固态测氢仪进行铝合金基础氢含量筛查工作（铝合金固态测氢仪的调研信息见表7）。热导法的原理为基于氢气与载气（如氩气）的热导率差异，通过检测混合气体热导率的变化，反推铝合金中氢的释放量；红外吸收法的原理为基于氢气分子对特定波长红外光的选择性吸收特性，通过测量红外光被吸收的程度，结合郎伯-比尔定律计算出铝合金中氢的含量。测氢仪核心组成包括：控制系统、高温加热炉、载气系统、动力气系统、检测系统（热导池检测系统或红外吸收检测系统）、分析气流杂质去除装置、数据处理系统、称量系统（分析天平，分辨力≤0.0001g）。

表7 铝合金固态测氢仪的调研信息

| 使用单位 | 铝合金固态测氢仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 生产厂家 | 检测范围（ppm） | 测试原理 | 坩埚 |
| 东北轻合金有限责任公司 | RHEN 602（见图1） | 美国力可公司 | 0.05～500 | 惰性气体熔融后，热导法检测， | 规格764-330 试样尺寸Φ10×300mm 最大样品质量5g 坩埚材质石墨 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | RHEN 602（见图1） | 美国力可公司 | 0.05～500 | 惰性气体熔融后，热导法检测 | 最大样品质量5g 坩埚材质石墨 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | ONH836 | 美国力可公司 | 0.01～1000 | 脉冲加热惰性气体熔融后，热导法检测， | 试样尺寸Φ8×20mm 试样质量1g～1.5g， 最大试样质量2g 坩埚材质石墨 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | IRCH-802（见图2） | 上海景瑞阳实业有限公司 | / | 载气热提取法 | 试验尺寸Φ10×100mm 试验质量20g～25g 坩埚材质石英 |
| 航天一院 | RHEN 602（见图1） | 美国力可公司 | 0.05～500 | 惰性气体熔融后，热导法检测 | 规格764-330 最大样品质量5g 坩埚材质石墨 |
| —— | G8 GALILEO（见图3） | 德国布鲁克仪器公司 | 0.1～3000 | 载气提取法和热导检测技术 | 样品尺寸9.5×16mm 试验质量3g 坩埚材质石墨 |
| —— | H-831 | 上海景瑞阳实业有限公司 | 0.1～3000 | 脉冲加热惰性气体熔融后，NDIR非色散红外检测器或TCD热导检测器 | 试验质量1g |

图1型号为 RHEN-602的测氢仪              图2 型号为IRDH-802的测氢仪

图3型号为 G8 GALILEO的氧氮氢分析仪

4计量特性

- 4.1 示值误差

依据JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》3.1条要求，本规范规定铝合金固态测氢仪的示值误差，不应大于所选用铝合金氢成分分析标准物质扩展不确定度的3倍。

- 4.2 测量重复性

## 依据JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》3.1条要求，本规范规定铝合金固态测氢仪的重复性指标为≤10%。

5 校准条件

5.1 环境条件

测氢仪的校准环境条件为：环境温度（20~25）℃，温度波动不宜超过±1℃/h；相对湿度≤50%。校准现场应无明显机械振动、无电磁干扰，且无易燃易爆及腐蚀性气体。

本条款各项环境指标确定如下：①环境温度及温度波动要求，主要依据JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》中金属材料元素分析仪器的校准环境基准要求，结合铝合金固态测氢仪的检测原理特性，该温度区间为精密热学、光学类分析仪器的最优工作区间，可有效抑制温度漂移对热导法检测的热导率差值、红外吸收法检测的吸光度数值造成的系统误差，温度波动限值则能避免短时间内温度变化带来的检测数据波动；②相对湿度≤50%的要求，参考了国内外铝合金氢含量分析设备的校准实操规范及进口测氢仪原厂技术要求，该湿度限值可防止水汽混入载气系统、附着于检测传感器表面，避免氢含量检测结果出现正偏差，同时防止水汽对设备气路及加热炉体造成腐蚀，保障设备计量性能稳定；③无明显机械振动、无强电磁干扰的要求，是为避免振动影响仪器称量系统精度、电磁干扰造成检测信号失真；无易燃易爆及腐蚀性气体的要求，可防止气体污染载气及分析气路，同时规避环境气体对设备元器件的损害，从源头排除各类环境干扰因素，确保校准结果的溯源性与准确性。

5.2 测量标准及其他设备

校准用测量标准及其他设备的技术要求见表8。

表8 测量标准及其他设备的技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝或铝合金中氢成分分析标准物质 | 已知氢含量的标准物质应具有均匀性、可靠性和准确性，并需要有认证单位的证书 | 校准测氢仪的示值误差和重复性 | 至少2种以上的标准物质，其中1种标准物质的氢含量应接近或高于测氢仪常用最大的氢含量 |
| 2 | 坩埚 | 采用高纯度石墨制造， | 铝或铝合金的高温熔炼 | 需使用与测氢仪型号匹配的专用坩埚，坩埚为一次性使用 |
|  |  | 采用石英制造，SiO纯度≥99.998%，杂质含量＜10ppm |  |  |

铝或铝合金中氢成分分析标准物质作为校准测氢仪示值误差和重复性的核心计量标准，标准物质应具备良好的均匀性、稳定性和准确的量值，且需通过有资质的认证单位（如国家计量认证/认可机构）定值并附带证书，确保量值可溯源至国家计量基准。

备注中要求“至少2种标准物质”，是为覆盖测氢仪的常用测量范围，避免因单点校准导致的系统误差；“1种接近或高于最大测量值”的标准物质，可验证仪器在高含量区间的响应线性和准确性，符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中“校准点应覆盖测量范围”的原则。​

坩埚作为样品高温熔融的容器，其材质纯度直接影响氢含量检测结果的准确性。高纯度石墨或石英材质可有效减少杂质（如氧、氮、碳）对样品中氢释放的干扰，避免杂质与样品反应产生额外气体或吸附氢，确保测量结果的真实性。

要求“与测氢仪型号匹配”，是因为不同型号测氢仪的加热炉腔尺寸、升温速率等参数存在差异，专用坩埚可保证样品在炉内受热均匀，符合仪器设计的最佳实验条件；“一次性使用”是为避免坩埚重复使用时残留样品或氧化产物污染后续样品，进一步降低交叉污染风险，该要求参考了国内外同类氢分析设备的校准实操规范（如ASTM E1447-22）及设备厂商的技术手册。

电子天平是测氢仪的组成部分，征求意见阶段的反馈建议删掉电子天平部分。

6 校准项目和校准方法。

6.1 校准项目

本次校准的项目为示值误差、测量重复性。

本条款校准项目确定说明：结合铝合金固态测氢仪的计量性能核心要求及实际使用需求，选取示值误差、重复性作为核心校准项目，可有效表征该仪器的量值准确性与测量稳定性。根据征求意见阶段的反馈建议，因校准过程中电子天平不作为被测对象，仅为配套辅助称量器具，故删除电子天平相关内容，同步取消电子天平的示值误差、重复性两项校准项目，校准项目设置更贴合被测测氢仪的计量特性与校准实际需求。

6.2 校准方法

6.2.1 校准前准备工作

6.2.1.1测氢仪使用前按照使用说明连接好电源、气源、更换过滤棉、清洁过滤网等，测氢仪主机和称量系统（分析天平）需进行4小时充分预热，待仪器稳定后方可操作。

本条款明确校准前的仪器预热及基础准备要求，其中仪器连接、过滤棉更换与过滤网清洁等操作，是为保障测氢仪气路通畅、载气纯净，避免杂质干扰氢含量检测信号，同时确保仪器硬件处于正常工作状态。预热时长要求确定为不少于4h，主要依据GB/T 20975.30《铝及铝合金化学分析方法 第30部分：氢含量的测定》 中对铝合金氢含量分析仪器的预热规范要求，将原拟定的2h调整为4h，因测氢仪核心检测单元包含热导池检测器/红外吸收检测模块、高温加热炉及精密称量系统，该类光学、热学、精密衡器类组件需足够的预热时间，才能消除温度漂移、实现内部电路及传感元件的稳定运行，有效规避因预热不充分导致的检测数据波动、示值偏差等问题，保障后续校准结果的准确可靠；分析天平同步预热，可确保称量环节的精度稳定，与仪器主体预热要求形成统一的校准前质控条件，符合铝合金氢含量精准分析的技术规范要求。

6.2.1.2根据被校测氢仪的常用测量范围，至少选用2种不同氢含量的标准物质校准测氢仪。标准物质需进行精密加工，去除表面氧化膜，加工后样品的尺寸和质量应符合被校测氢仪加热炉内加热容器（如石墨坩埚、石英坩埚等）的规格。氢含量接近或略大于测氢仪的常用测量范围的标准物质需制备7个平行样品，其他含量的标准物质需制备3个平行样品。为避免产生氧化膜，样品制备后立即进行校准。

标准物质的选用已在5.2条款说明。关于标准物质的加工要求，规定经过精密加工去除表面氧化膜，是因铝及铝合金在常温下易形成致密氧化膜，氧化膜会包裹基体内部氢元素，导致高温熔融过程中氢释放不充分，直接造成氢含量检测结果偏低，加工后样品尺寸及质量匹配被测测氢仪加热容器规格，可保证样品在加热炉内受热均匀、熔融完全，确保氢元素充分释放，保障校准数据的真实性。关于样品制备数量，是为满足校准过程中重复性项目的检测需求，通过同浓度多组样品的平行测试，客观评定测氢仪的测量稳定性，符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中对重复性试验的样品量要求。关于样品制备后立即开展校准的要求，核心依据为GB/T 20975.30-2020《铝及铝合金化学分析方法 第30部分：氢含量的测定》 中对铝合金氢含量检测的样品处理规范，明确要求样品加工后应立即进行测试；同时参考ASTM E1447-22《金属中氢含量测定的标准试验方法》中活性金属及合金氢分析的样品防氧化要求，铝合金样品经加工去除氧化膜后，裸露基体极易再次氧化并吸附环境中水汽与气体，不仅会重新形成氧化膜阻碍氢释放，还会引入外源性氢造成检测结果正偏差，样品制备后立即校准可从源头消除此类影响，最大程度保证标准物质氢含量的量值真实性。​

6.2.2空白试验。校准前将坩埚置于高温加热炉内加热，根据测氢仪使用说明书设定样品重量，进行脱气处理去除坩埚和炉体本身可能含有的微量氢、水分等干扰物质，重复测量直到测量值稳定为止。记录最后3次的测量值，计算平均值即空白值。待空白试验测量值稳定情况下方可开展校准工作，空白值应在（-0.01~0.01）μg/g之间。

本条款要求制定依据为GB/T 20975.30-2020《铝及铝合金化学分析方法 第30部分：氢含量的测定》，开展空白试验是为消除石墨坩埚高温释气、载气杂质、仪器气路本底等因素对氢含量检测的基线干扰，扣除空白值可有效修正测量结果，规避系统误差。空白值限值区间根据多个标准确定：如GB/T 10858-2023附录D惰性气体熔融红外吸收法测定焊丝中氢含量D6.2条款测定空白值，空白值宜不大于0.01μg/g；GB/T20975.30-2019第7.3条款空白试验的平均值应在-0.01μg/g~0.01μg/g之间且稳定。空白值稳定后方可校准，是为确保仪器检测基线平衡，从源头保障校准结果的准确性。

6.2.3示值误差的测量

6.2.3.1按照测氢仪的操作程序将标准物质的样品放入空白试验用的坩埚内，再将坩埚放置在高温加热炉内，分析顺序将自动启动和结束。每个坩埚仅能用于一次样品测量，即新坩埚做空白试验，随后放入1个样品进行测量，该过程为一次使用，之后该坩埚不能重复使用。

根据测氢仪优化分析条件，测定样品中的氢含量，测氢仪自动显示氢含量测量值。每种标准物质设置3个平行样品，依次完成3次测量，按照公式（1）计算示值误差。

(1)

式中：∆H ——测氢仪示值误差，μg/g；

H  ——3次测量氢含量的实测值平均值，μg/g；

Hs ——标准物质氢含量的标准值，μg/g。

6.2.3.2 采用其他含量的标准物质样品测量，按6.2.2、6.2.3.1步骤重复操作。

6.2.4重复性的测量

在6.2.3的测量条件下，选择氢含量接近或略大于测氢仪的常用测量范围的标准物质进行重复性测量7次，按照式（2）计算测量重复性。

(2)

式中：RH——测氢仪重复性，%；

Hi——每次测量实测值，μg/g；

H ——7次测量平均值，μg/g；

n ——测量次数。

测氢仪的日常使用集中在常用测量范围，采用该区间或略大于上限的标准物质，能直接反映仪器在高频使用区间的测量稳定性，避免因选择远离常用范围的低/高含量标物导致重复性数据与实际应用脱节。选取7次测量兼顾统计有效性与试验效率，统一计算方法确保结果可比、可溯源。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过12个月。送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、测氢仪示值误差的测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 校准记录参考格式

附录B 校准证书内页参考格式

附录C 测氢仪示值误差的测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

四、规范水平分析

目前，国家和各省检定规程和校准规范中，类似的校准规范如国内测氢仪校准依据国家质量监督检验检疫总局2011年11月14日发布2012年02月14日实施的JJF1321-2011《元素分析仪校准规范》，从适用范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果等方面规定了元素分析仪的校准过程和方法，适用于采用红外法、热导法、滴定法、吸收法、电量法等不同原理对碳、氢、氮、氧、硫等元素进行测量的元素分析仪的校准。只针对多种元素分析仪做了规定，对于铝及铝合金固态测氢仪的校准和检定无统一的校准依据。

目前美国材料与试验协会关于氢检测的标准为《ASTM E1447-22 用热导率或红外光谱法检测的惰性气体熔融法测定活性金属和活性金属合金中氢的标准试验方法》。本规范的制定填补了有色金属行业铝合金固态测氢仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先/国际一般/国际先进。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决测氢仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、测氢仪的校准方法未规定等问题，弥补测氢仪校准的空白，为保证测氢仪测试结果的准确可靠提供保证，从而提高刻线精度的准确性。

十二、其他应予说明的事项

无。

《铝合金固态测氢仪校准规范》编制组

2026年1月14日