中华人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

原子力显微镜校准规范

（送审稿）

Calibration Specification for

Atomic Force Microscope Machines

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

原子力显微镜校准规范

Calibration Specification for  Atomic Force Microscope Machines

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国合通用测试评价认证股份公司

参加起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司

国家纳米科学中心

北京科技大学

西安交通大学

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

天津大学

北京航空航天大学

包头稀土研究院

微仪光电（天津）有限公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨  银（国合通用测试评价认证股份公司）

吕琴丽（国标（北京）检验认证有限公司）

闫雁楠（有色金属技术经济研究院有限责任公司）

李铸铁（国合通用(青岛)测试评价有限公司）

樊志罡（国标（北京）检验认证有限公司）

周进（国家纳米科学中心）

赖宇明（北京科技大学）

王琛英（西安交通大学）

狄崇庆（中国科学院宁波材料技术与工程研究所）

郭磊（天津大学）

金雨佳（北京航空航天大学）

宋海茂（包头稀土研究院）

陈晓朋（国标（北京）检验认证有限公司）

叶志强（北京航空航天大学）

张昌（微仪光电（天津）有限公司）

卢硕（国标（北京）检验认证有限公司）

田济阳（国合通用测试评价认证股份公司）

张立峰（包头稀土研究院）

目录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（2）

4.1  Z向漂移	（2）

4.2  Z向亚纳米高度校正比例因子	（2）

4.3  Z向纳米高度校正比例因子	（2）

4.4  Z轴位移测量误差 	（2）

4.5  X、Y轴位移测量误差	（2）

4.6  Z轴测量重复性	（2）

4.7  X、Y轴测量重复性	（2）

4.8  X、Y坐标正交性误差 	（2）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  测量标准	（2）

6  校准项目和校准方法	（3）

6.1  校准项目	（3）

6.2  校准方法	（3）

7  校准结果表达	（9）

8  复校时间间隔	（10）

附录A  原子力显微镜校准记录参考格式	（10）

附录B  原子力显微镜校准证书内页参考格式	（14）

附录C  原子力显微镜示值误差测量不确定度评定示例	（15）

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T 42659-2023《表面化学分析扫描探针显微术 采用扫描探针显微镜测定几何量：测量系统校准》、JJF 1351-2012《扫描探针显微镜校准规范》、GB/T 27760-2011《利用Si（111）晶面原子台阶对原子力显微镜亚纳米高度测量进行校准的方法》的技术内容。

本规范为首次发布。

原子力显微镜校准规范

# 1 范围

本规范适用于以几何表面形貌为测量对象的原子力显微镜（Atomic Force Microscope，以下简称AFM）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 19067.1-2003产品几何量技术规范（GPS）表面结构轮廓法测量标准 第1部分：实物测量标准

JJF 1351-2012《扫描探针显微镜校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

AFM是以逐点扫描方式工作的测量装置，它使用一个尖端足够尖锐的探针，通过利用局域物理相互作用（原子间作用力）来描绘被测物体的表面。主要用于对样品的表面形貌起伏、结构变化进行表征，获得样品表面的形貌、粗糙度和结构尺寸等信息，从而得到样品表面原子级的三维立体形貌图像。其主要由带针尖的微悬臂、微悬臂运动检测装置、监控其运动的反馈回路、使样品进行扫描的压电陶瓷扫描器件、计算机控制的图像采集、显示及处理系统组成，示意图如图1所示。

1—微悬臂；2—微悬臂运动检测装置；3—监控其运动的反馈回路；4 —压电陶瓷扫描器件；5—计算机控制的图像采集、显示及处理系统

图1 原子力显微镜工作示意图

# 4 计量特性

- 4.1 Z向漂移

## 4.2 Z向亚纳米高度校正比例因子

## 4.3 Z向纳米高度校正比例因子

## 4.4 Z轴位移测量误差

## 4.5 X、Y轴位移测量误差

## 4.6 Z轴测量重复性

## 4.7 X、Y轴测量重复性

## 4.8 X、Y坐标正交性误差

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

环境温度：18℃~25℃。

相对湿度：不大于60%。

校准应在周围无影响测量的污染、震动、噪声和电磁干扰的环境下进行，测量标准应在测量环境中稳定不小于2h。

## 5.2 测量标准

校准项目和测量标准见表1。

表1 校准项目和测量标准

| 测量标准 | 技术指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| - 纳米级台阶样板 | 测量范围：(10~5000)nm， 不确定度：U=4nm+5×10-5h，k=2 - h为台阶高度 | - 校准Z向漂移、Z向纳米高度校正比例因子、Z轴位移测量误差及重复性 |
| - 具有测量值的原子台阶样品A | 测量范围：(0.1~10)nm， - 不确定度：U=0.09nm，k=2 | - 校准Z向亚纳米高度校正比例因子 |
| - 一维纳米线间隔样板 | - MPE（最大允许误差）：±1nm | - 校准X、Y轴位移测量误差及重复性 |
| - 二维纳米线间隔样板 | - MPE（最大允许误差）：±0.1° | - 校准X、Y坐标正交性误差 |
| 注A：Z向亚纳米高度校正比例因子也可选用原子台阶样板。 |  |  |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

原子力显微镜校准项目见表1。

## 6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

检查原子力显微镜外观，是否标有仪器名称、规格型号、出厂编号、制造厂名(或商标)等信息，是否有影响校准结果的缺陷，各部件的连接是否牢固、可靠、无松动。

6.2.2 Z向漂移

用纳米级台阶样板中平面测量区域作被测对象，将原子力显微镜调整在测量状态。X、Y方向的扫描范围设置为0，仅保留Z向扫描功能，扫描频率1Hz，扫描分辨率选取原子力显微镜的最大值，按约定的时间连续测量，如图2所示。以约定时间内测量数据的均方根(RMS)作为该项的校准结果，计算公式如下：

D=i=1N Zi2N=Z12+Z22+⋯+ZN2N                      （1）

式中：

D ——Z向漂移，单位：nm；

N ——测量点数；

Z ——Z向测量值，单位：nm。

图2 Z向漂移测量图形

6.2.3 Z向亚纳米高度校正比例因子

进行该项目校准测量时应采用具有稳定针尖的常规探针。应注意尖端形状可能发生变化，例如测量到的结构宽度明显扩大；如有必要，应使用更稳定的探针重复测量。将具有测量值的原子台阶样品安装在样品台上，并使原子台阶边缘尽量与x-y位移台的y轴方向平行。测量样品中含有间距分布较为均匀的一系列台阶面的清洁区域，避开样品中表面缺陷和台阶堆积过密的区域。测量含有5~6个原子台阶面的区域，选取并划出大约5个矩形小区域，调整合适的扫描范围使得每个区域仅含单个台阶且台阶边缘位于图像中间，每一个选区的形貌数据z（x，y）应由含有一组单边台阶的轮廓线z（x）组成。对每一条轮廓线，利用单边台阶计算出台阶高度，台阶高度测量值Hmeas由式（2）给出。

（2）

式中：

Hmeas ——台阶高度测量值，单位：nm；

xt ——台阶高度转变区中心位置的x坐标；

a1、b1 ——上台阶拟合直线对应的参数值；

a₂、b₂ ——下台阶拟合直线对应的参数值。

图3 Z向亚纳米高度选取示意图

将5个选区内所得到的台阶高度值取平均作为该样品的台阶高度平均值，校正比例因子如式（3）计算：

（3）

式中：

R ——校正比例因子；

Hs ——原子台阶样品标准值，nm；

——台阶高度平均值，nm。

6.2.4 Z向纳米高度校正比例因子

进行该项目校准测量时应采用具有稳定针尖的常规探针。将纳米台阶样板安装在样品台上，并使纳米台阶边缘尽量与x-y位移台的y轴方向平行。测量样品中含有间距分布较为均匀的一系列台阶面的清洁区域，避开样品中表面缺陷和台阶堆积过密的区域。台阶高度的测量与校正比例因子的计算与Z向亚纳米高度校正比例因子计量保持一致。

6.2.5 Z轴位移测量误差

进行该项目校准测量时应采用具有稳定针尖的常规探针。原子力显微镜Z轴位移测量范围小于等于0.5μm时，采用1块纳米级台阶样板完成原子力显微镜Z轴位移误差的测量，纳米级台阶样板的高度值不小于原子力显微镜Z轴位移测量范围的10%。原子力显微镜Z轴位移测量范围大于0.5μm时，用2块纳米级台阶样板完成原子力显微镜Z向位移误差的测量，其中纳米级台阶样板的高度值原则上最大值不大于原子力显微镜Z向位移测量范围的70%，最小值不小于该范围的10%。如图4所示，以台阶标准样板A、B、C三个区域作为测量计算区域，测量台阶高度通常情况下根据国标GB/T 19067.1-2003（第6条）的通用规则，采取测量台阶(高度或深度)样板宽度的三倍进行测量。实际中由于测量条件的不同，根据情况可以采用特殊的台阶测量原则，如图5所示，必要时可以选取A、B、C段为不同宽度来实现测量，但必须在记录结果中标明不同宽度的采用值。

图4台阶样板测量区域图

图5台阶高度测量原则示意图

W代表台阶宽度；h为台阶高度或深度；Ws代表A、C的计算测量区域宽度；Wd代表边缘必然宽度；Wm代表B段计算测量区域宽度

台阶高度值计算时采用A、B、C三个测量区域的全区域等权的代数和平均值的办法，按式(4)计算台阶高度：

ℎ=i=1mBi−i=1nAi+i=1nCi2                         （4）

式中：

h——台阶高度，单位：nm；

A——区域A中Z向位移测量值，单位：nm；

B——区域B中Z向位移测量值，单位：nm；

C——区域C中Z向位移测量值，单位：nm；

m——区域B测量点数，单位：个数；

n——区域A、C测量点数，单位：个数。

在相同区域连续重复测量5次以上，以5次以上测量值的平均值减去台阶样品标准值作为该项误差的测量结果；2块样板测量时，以测量结果最大值作为结果。

6.2.6 X、Y轴位移测量误差

用纳米线间隔样板进行原子力显微镜X、Y轴位移误差的测量。

图6线间隔样板扫描测量图像及测量值

测量时通常在纳米线间隔标准样板上选取6个间隔以上的周期并兼顾测量范围不小于原子力显微镜扫描器最大扫描范围的1/3。

线间隔周期起点以延长边缘数据加权重心法确定。如图6所示，线间隔周期位移点可由式（5）表示：

Xa=i=1Ne(Xiwi)/i=1Newi                            （5）

式中：

Xa——线间隔周期位移点，nm；

Xi——X或Y向实测值，nm；

Ne——间隔测量点数，一般取外延3到5点。

Wi它由式（6）表示：

Wi=j=1N(kjzi−m+j)                          （6）

式中：

N——加权维数，一般取10以下奇数；

m——通过m=(N+1)/2计算；

z——Z轴测量值，单位：nm;

kj——为加权值，kj由下面公式表示：

k1=-(N-1)/2，k2=-(N-3)/2，..，k(N+1)/2=0，..，

kN-1=(N-3)/2，kN=(N-1)/2                     （7）

依次计算各测量周期的线间隔周期位移点，计算总起始与终止间隔的位移并除以总周期数，用该结果与间隔标准值的差以确定扫描探针显微镜的X、Y轴位移测量误差，并记录相关加权系数的选取。

6.2.7 Z轴位移测量重复性

用纳米级台阶样板作为原子力显微镜的测量对象，选取台阶高度不小于原子力显微镜的Z向扫描范围的20%；测量方法参见6.2.5。连续测量10次，以10次台阶高度测量值的实验标准偏差作为该项的测量结果。记录结果同时需记录相应测量扫描范围的信息。

6.2.8 X、Y轴测量重复性

用纳米线间隔样板作原子力显微镜的测量对象，测量方法参见6.2.6，分别进行X、Y轴位移误差的测量，以10次测量值的实验标准偏差作为X、Y轴测量重复性的测量结果。记录结果的同时需记录相应测量扫描范围的信息。

6.2.9 X、Y坐标正交性误差

原子力显微镜测量X、Y方向正交性误差采用二维纳米线间隔样板完成。用原子力显微镜进行测量时，在二维纳米线间隔样板有效测量区域采用面扫描或十字垂线的线扫描方式进行。选取测量间隔周期数及间隔周期长度的计算参见6.2.6，以计算线间隔周期最小值时的取样方向为该方向线间隔的垂线方向。通过测量的形貌图或网格图中的坐标值分别确定样板中行、列刻线的斜率，并计算出两拟合线的夹角作为X、Y坐标正交角度，该正交角度与标准样板正交角度的差为原子力显微镜对应的X、Y坐标正交性误差，如此连续测量10次，以10次的平均值作为正交性测量结果，与纳米线间隔样板正交结果的差作为该项的测量结果。图7给出在测量范围内的面扫描测量形貌图，通过提取二维纳米线间隔样板的行列信息，确定了一组该样板的行列的垂线如箭头所示。

Y测量方向

X测量方向

图7 X、Y坐标正交性测量图

# 7 校准结果表达

经校准的原子力显微镜出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

# 复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A

# 校准原始记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Z向漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Z向亚纳米高度校正比例因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Z向纳米高度校正比例因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Z向位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） | 标准偏差（nm） |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 X轴位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） |  | 标准偏差（nm） |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Y轴位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） |  | 标准偏差（nm） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 X、Y坐标正交性误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（°） | 测量值（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（°） |  |  |  |  | 误差（°） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 原子力显微镜校准证书内页参考格式

证书编号:

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Z向漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Z向亚纳米高度校正比例因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Z向纳米高度校正比例因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Z向位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） | 标准偏差（nm） |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 X轴位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） |  | 标准偏差（nm） |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Y轴位移测量误差及重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（nm） |  |  |  |  | 测量值（nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差（nm） |  | 标准偏差（nm） |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 X、Y坐标正交性误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（°） | 测量值（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（°） |  |  |  |  | 误差（°） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 原子力显微镜X、Y、Z轴位移测量误差的测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 评定依据

- 本规范。

C.1.2 测量标准

- 纳米级台阶样板，测量范围：(10~5000)nm，不确定度：U=4nm+5×10-5h，k=2，h为台阶高度，测量Z轴位移。

- 一维纳米线间隔样板，MPE（最大允许误差）：±1nm，测量X、Y轴位移。

C.1.3 被校对象

- 原子力显微镜，XY方向扫描范围（0-90μm），Z方向扫描范围（0-10μm）。

C.1.4 校准方法

- 原子力显微镜X、Y、Z轴位移测量误差的测量见本规范6.2.5、6.2.6。

C.2 测量模型

采用标准样板进行测量时，原子力显微镜的X、Y、Z轴的校准结果可以表示为：

（C.1）

式中：

li——原子力显微镜的X、Y、Z轴的校准结果；

ls——标准样板的校准值；

——仪器测量重复性引入的测量误差；

——为样板热变形引入的测量误差；

——为图像倾斜校正的引入误差；

——为X、Y坐标正交性误差引入的测量误差。

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由标准样板引入的标准测量不确定度分量u(ls)；

2) 由仪器测量重复性引入的标准测量不确定度分量u(∆lr) ；

3) 由样板热变形引入的标准测量不确定度分量u(∆le)；

4) 由图像倾斜校正引入的标准测量不确定度分量u(∆ld)；

5) 由 X、Y坐标正交性误差引入的标准测量不确定度分量u(∆lp)。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 原子力显微镜的Z轴位移测量误差校准测量不确定计算

原子力显微镜的Z轴测量范围为2μm，使用两块纳米级台阶样板(标称：100nm、600nm)对原子力显微镜的Z 轴位移测量误差校准。测量温度24℃，台阶高度测量中A、B、C三段取等长。

C.4.1.1 标准样板引入的标准不确定度u(ls)

（1）纳米级台阶样板1，台阶高度校准值为105.6nm，测量不确定度为3.6nm，k=2。

则有：

（C.4）

（2）纳米级台阶样板2，台阶高度校准值为620.5nm，测量不确定度为4nm，k=2。

则有：

（C.5）

C.4.1.2 仪器测量重复性引入的标准不确定度u(∆lr)

（1）对台阶样板1进行10重复测量，测量的实验标准偏差为0.41nm，则有：

（C.6）

（2）对台阶样板进行10重复测量，测量的实验标准偏差为0.35nm，则有：

（C.7）

C.4.1.3 样板热变形引入的标准不确定度u(∆le)

由于本校准纳米台阶标准样板高度为105.6nm和620.5nm，材料为单晶硅，热膨胀系数为6×10-6/℃，考虑校准时温度变化控制在1℃，因此本次校准该项不确定度分量可以忽略不计。

C.4.1.4 图像倾斜校正引入的标准测量不确定度u(∆ld)

原子力显微镜形貌测量由于测量试样安装倾斜，因此必须对测量数据进行消倾处理。根据仿真实验，在倾斜角度小于5°的条件下，本例测量由于倾斜校正残余的引入的测量标准不确定度0.2nm。

C.4.1.5 X、Y坐标正交性误差引入的标准测量不确定度u(∆lp)

X、Y坐标正交性误差对原子力显微镜的Z轴测量结果无影响，故该项引入的不确定度分量可以忽略。

C.4.1.6 不确定度汇总

不确定度汇总见表C.1。

表C.1测量不确定度汇总

| 不确定度分量 | 概率分布 | 灵敏系数ci | 标准不确定度u(li)/nm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 105.6 | 620.5 |
| u(ls) | 均匀 | 1 | 1.8 | 2 |
| u(∆lr) | 正态 | 1 | 1.43 | 0.35 |
| u(∆ld) | 正态 | 1 | 0.2 | 0.2 |

C.4.1.6 测量不确定度结果

(1) 当Z轴在105.6nm时，uc(1i)=2.31nm，U=4.62nm，k=2。

(2) 当Z轴在620.5nm时，uc(1i)=2.04nm，U=4.08nm，k=2。

C.4.2 原子力显微镜的X轴位移测量误差的测量不确定度计算

原子力显微镜的X轴测量范围为50μm，使用一维纳米线间隔样板(标称：2500nm)和二维纳米线间隔样板(标称：10μm)对原子力显微镜的X轴位移测量误差校准。测量温度24℃。

C.4.2.1 标准样板引入的标准不确定度

纳米线间隔样板间隔周期校准值为2501nm，间隔周期MPE为±1nm，按均匀分布估计，则有：

（C.8）

C.4.2.2 仪器测量重复性引入的标准不确定度

对纳米线间隔样板进行10次重复测量，测量的实验标准偏差为20nm，则有：

（C.9）

C.4.2.3 样板热变形引入的标准不确定度

由于本校准纳米线间隔样板测量周期为7个，测量长度为2.5μm，材料为单晶硅，热膨胀系数为6×10-6℃-1，考虑校准时温度变化控制在1℃，因此由热变形引入的不确定度分量可以忽略不计。

C.4.2.4 图像倾斜校正引入的标准测量不确定度

原子力显微镜形貌测量由于测量试样安装倾斜，因此必须对测量数据进行消倾处理。根据仿真实验，在倾斜角度小于5°的条件下，本例测量由于倾斜校正引入的测量标准不确定度为0.12nm。

C.4.2.5 样板正交性误差引入的标准测量不确定度

对于原子力显微镜的X轴不确定度计算，样板的正交性误差引入不可忽略。由于使用的纳米线间隔样板正交性的MPE为±0.1°，按均匀分布估计，在测量范围50μm内，由于样板正交性误差引入的不确定度分量为0.61nm。

C.4.2.6 不确定度汇总

不确定度汇总见表C.2。

表C.2测量不确定度汇总

| 不确定度分量 | 概率分布 | 灵敏系数ci | 标准不确定度u(li)/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| u(ls) | 均匀 | 1 | 0.58 |
| u(∆lr) | 正态 | 1 | 20 |
| u(∆ld) | 正态 | 1 | 0.12 |
| u(∆ln) | 正态 | 1 | 0.61 |

C.5 合成标准不确定度计算

考虑以上各输入量是彼此独立的，合成标准不确定度为：

uc(li)=u2(ls)+u2(△lr)+u2(△le)+u2(△ld)+u2(△lp)           （C.10）

C.5.1 Z轴位移测量误差的合成标准不确定度

(1) 当Z轴在105.6nm时，uc(li)=2.31nm。

(2) 当Z轴在620.5nm时，uc(li)=2.04nm。

C.5.2 X轴位移测量误差的合成标准不确定度

uc(li)=20.02nm。

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

（C.11）

C.6.1 Z轴位移测量误差的扩展不确定度

(1) 当Z轴在105.6nm时，U=4.62nm，k=2。

(2) 当Z轴在620.5nm时，U=4.08nm，k=2。

C.5.2 X轴位移测量误差的扩展不确定度

U=40.04nm，k=2。

# 附录D

# 原子力显微镜X、Y坐标正交性误差测量结果的不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 评定依据

- 本规范。

D.1.2 测量标准

- 二维纳米线间隔样板，MPE（最大允许误差）：±1°，测量X、Y轴坐标正交性误差。

D.1.3 被校对象

- 原子力显微镜，XY方向扫描范围（0-90μm），Z方向扫描范围（0-10μm）。

D.1.4 校准方法

- 使用二维纳米线间隔样板(标称：90度)对原子力显微镜的X、Y坐标正交性误差校准，测量温度24℃，具体测量见本规范6.2.9。

D.2 测量模型

采用标准样板进行测量时，原子力显微镜的X、Y、Z轴的校准结果可以表示为：

（D.1）

式中：

li——原子力显微镜的X、Y、Z轴的校准结果；

ls——标准样板的校准值；

——仪器测量重复性引入的测量误差；

——为样板热变形引入的测量误差；

——为图像倾斜校正的引入误差.。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由标准样板引入的标准测量不确定度分量u(ls)；

2) 由仪器测量重复性引入的标准测量不确定度分量u(∆lr) ；

3) 由样板热变形引入的标准测量不确定度分量u(∆le)；

4) 由图像倾斜校正引入的标准测量不确定度分量u(∆ld)。

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 标准样板引入的标准不确定度

二维纳米线间隔样板角度校准值为90.1°，测量不确定度为0.2°，k=2。

则有：

（D.2）

D.4.2 仪器测量重复性引入的标准不确定度

对纳米线间隔样板进行10次重复测量，测量的实验标准偏差为0.33°，则有：

（D.3）

D.4.3 样板热变形引入的标准不确定度

由于本校准纳米线间隔样板测量周期为6个以上，测量长度为10μm，材料为单晶硅，热膨胀系数为6×10-6℃-1，考虑校准时温度变化控制在1℃，因此由热变形引入的不确定度分量可以忽略不计。

D.4.4 图像倾斜校正引入的标准测量不确定度

原子力显微镜形貌测量由于测量试样安装倾斜，因此必须对测量数据进行消倾处理。根据仿真实验，在倾斜角度小于5°的条件下，本例测量由于倾斜校正引入的测量标准不确定度可以忽略不计。

D.4.5 不确定度汇总

不确定度汇总见表D.1。

表D.1测量不确定度汇总

| 不确定度分量 | 概率分布 | 灵敏系数ci | 标准不确定度u(li)/° |
| --- | --- | --- | --- |
| u(ls) | 均匀 | 1 | 0.1 |
| u(∆lr) | 正态 | 1 | 0.33 |

D.5 合成标准不确定度计算

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

uc(li)=u2(ls)+u2(△lr)+u2(△le)+u2(△ld)=0.12+0.332=0.34°

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：