中华人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

（讨论稿）

Calibration specification for automatic high temperature hydrolysis-ion chromatography instrument

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

Calibration specification for automatic high temperature hydrolysis-ion chromatography instrument

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：北矿检测技术股份有限公司

参加起草单位：云南云天化股份有限公司

青岛垚鑫智能科技有限公司

北京合木科技有限公司

国家地质实验测试中心

北京市计量检测科学研究院

国标（北京）检验认证有限公司

包头稀土研究院

北京航空航天大学

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨  斐（北矿检测技术股份有限公司）

孙家亮（北矿检测技术股份有限公司）

王孟来（云南云天化股份有限公司）

于双民（青岛垚鑫智能科技有限公司）

周利敏（国家地质实验测试中心）

张宜文（北京市计量检测科学研究院）

官安华（北京合木科技有限公司）

房胜楠（北矿检测技术股份有限公司）

纪红（国标（北京）检验认证有限公司）

目录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（1）

4.1 燃烧炉控温精度	（1）

4.2 注射液体积准确度	（1）

4.3 气体流量准确度	（1）

4.4 检出限	（1）

4.5 回收率	（1）

4.6 测量重复性	（1）

4.7 测量稳定性	（2）

4.8 机械臂定位精度	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 校准项目和测量标准	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7  校准结果表达	（6）

8  复校时间间隔	（7）

附录A  全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式	（8）

附录B  全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式	（10）

附录C  燃烧炉控温精度的测量结果不确定度评定示例	（12）

# 引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 823-2014《离子色谱仪》的技术内容。

本规范为首次发布。

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准。

# 2 引用文件

本规范没有引用文件。

# 3 概述

全自动高温水解-离子色谱联用仪是将全自动高温水解仪与离子色谱仪通过一定接口耦合，并利用软件控制的全自动分析仪器。通过高温水解的方法将材料中氟、氯等元素充分解出来，并与H+发生化学反应，形成卤素酸性化合物，吸收定容后送入离子色谱仪检测，全流程由软件自动控制完成，可以实现固体、液体等各类样品中卤族元素的溶出和吸收，对材料中卤族元素准确、快速检测。全自动高温水解-离子色谱联用仪包括自动进样模块、高温水解模块、自动定容模块和离子色谱分析模块。仪器结构示意图见图1。

图1 全自动高温水解-离子色谱联用仪结构示意图

# 4 计量特性

4.1 燃烧炉控温精度

燃烧炉控温相对误差±1%（800~1200℃）。

4.2 注射液体积准确度

测量范围一般为（1.5~5）ml，相对误差为±1%。

4.3 气体流量准确度

测量范围一般为（50~500）ml/min，相对误差为±1%。

4.4 检出限

F≤0.005 mg/L；Cl≤0.05 mg/L。

4.5 回收率

90%≤P≤110%。

4.6 测量重复性

测量范围一般为F、Cl元素浓度在（1~5）mg/L，重复性≤2.5%。

4.7 测量稳定性

测量范围一般为F、Cl元素浓度在（1~5）mg/L，稳定性≤2.5%。

4.8 机械臂定位精度

最大允许误差为±0.3mm。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

仪器应在（25±5）℃、相对湿度不大于80%的条件下校准。校准环境周围无腐蚀性介质，附近无影响实验结果的振源。

## 5.2 校准项目和测量标准

校准项目和测量标准见表1。

表1 校准项目和测量标准

| 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧炉控温精度 | 热电偶 | K 型，测量范围（-200~1200）℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃ |
| 注射液体积准确度 | 电子天平 | Ⅰ 级，测量范围（0~100）g， MPE：±0.5mg |
| 气体流量准确度 | 气体质量流量计 | 0.5 级， MPE：±1.0% FS |
| 机械臂定位精度 | 激光测微仪 | 测量范围（0~200）mm，MPE：±0.1 mm |

# 6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

仪器校准项目详细列出。

6.2 校准方法

6.2.1 外观检查

6.2.2 燃烧炉控温精度

分别设置燃烧炉控制温度Cc为800℃，900℃，1000℃，1100℃，1200℃，待升温稳定后，用热电偶测量燃烧炉内高温区温度Cs，按公式（1）计算燃烧炉控温精度∆C。

∆C=Cc-CsCs×100%                        （1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温精度，%；

Cc—— 燃烧设定温度，℃；

Cs—— 温度测量值，℃；

Cs—— 温度测量平均值，℃。

取多组不同控温实验中的最大相对误差作为温度控制相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.3 注射液体积准确度

分别设置注射泵的注射液体体积为1.5mL，3mL，5mL，通过天平称重得注射液体的重量Ms，通过公式V=M/ρ计算出注射体积测量值Vs，测量3组数据，取平均值，得到注射液体的体积平均值Vs，按公式（2）计算注射液体积准确度∆V 。

∆V=Vc-VsVs×100%                         （2）

式中：

∆V—— 注射液体积准确度，%；

Vc—— 设定注射体积，mL；

Vs—— 注射体积测量值，mL；

Vs—— 注射体积测量平均值，mL。

取多组不同注射实验中的最大相对误差作为注射液体积相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.4 气体流量准确度

启动仪器，分别设置气体流量控制目标50mLmin，100mLmin，150mLmin，200mLmin，250mLmin，300mLmin，待气流稳定后，测量仪器气体出口的气体流量Qs,测量3组数据，取平均值，得到气体流量Qs，按公式（3）计算气体流量准确度∆Q。

∆Q=Qc-QsQs×100%                           （3）

式中：

∆Q—— 气体流量准确度，%；

Qc—— 设定气体流量，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量值，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量平均值，mL⁄min。

取多组不同流量控制实验中的最大相对误差作为气体流量控制相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.5检出限

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。对空白样品按实验方法连续测定 11 次，按公式（4）计算出空白中F、Cl测定值的标准偏差SD，按公式（5）分别计算F、Cl的检出限LOD。

SD=i=1nmi-m2n-1                      （4）

LOD=3*SD                        （5）

式中：

SD——11次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，本检测方案中n=11；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——11次元素含量测定平均值，mg/L；

LOD——仪器检出限，mg/L。

6.2.6回收率

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。采用样品加标的方式，在样品中加入固定量的F和Cl标样，按照仪器操作要求进行样品处理、测定，得到加标样品测定元素含量m2X。

每种实验进行3次，将单个元素3次实验得到的回收率计算平均值，得到仪器的单个元素回收率。不同实验所得F、Cl元素的回收率都满足回收率范围要求即可。按公式（6）计算单个元素的单次实验测量回收率。

PXi=m2X-m1Xm3X×100%                     （6）

式中：

PXi——单个元素的单次实验测量回收率，%；

m2X——加标样品测定含量，mg/L；

m1X——样品测定含量，mg/L；

m3X——加标量，mg/L；

X——元素符号。

按公式（7）计算仪器的单个元素回收率：

PX=i=1n PXin                           （7）

式中：

PX ——单个元素回收率，%；

PXi ——单个元素的单次实验测量回收率，%；

X——元素符号；

n——重复测量实验次数，n=3。

6.2.7测量重复性

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。

按照仪器操作要求，分别称取样品6次，按照试验方法测定其中的F、Cl的含量，重复性以RSD 来表示。按公式（8）计算标准偏差SD ，按公式（9）计算仪器的重复性。

SD=i=1nmi-m2n-1                          （8）

RSD=SDm×100%                        （9）

式中：

SD——6次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，n=6；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——6次元素含量测定平均值，mg/L；

RSD——仪器重复性，%。

6.2.8测量稳定性

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。

按照仪器操作要求，每30min测量样品的F、Cl元素含量，连续测量6次，计算6次的相对标准偏差（RSD）即为仪器稳定性。

6.2.9机械臂定位偏差

以X轴为例，Y轴与Z轴同理。启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。机械臂移动到某一位置的平均定位偏差X，由n次移动某一位置的定位偏差计算得到。按公式（10）计算机械臂定位偏差。

X=1ni=1n（Xi-X0）                         （10）

式中：

X ——进样针移动到某一位置的平均定位偏差，mm；

Xi ——进样针移动到某一位置时X轴的实际移动距离，mm；

X0 ——进样针移动到某一位置时X轴的设定移动距离，mm；

n ——重复测量实验次数，本方案中n=3。

7 校准结果表达

经校准的全自动高温水解-离子色谱联用仪应出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。在相邻两次校准期间，如果对全自动高温水解-离子色谱联用仪的检测数据有怀疑或全自动高温水解-离子色谱联用仪更换主要部件及修理后，应重新校准。

附录A

# 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 燃烧炉控温精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧炉设置温度Cc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 控温精度∆C（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 注射液体积准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注射液体积Vc（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆V (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 气体流量准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体流量Qc（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆Q (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 | 实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/mL） |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  |  |  |  | 空白/样品实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标量（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标样品实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回收率（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 测量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 稳定性（%） |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 机械臂定位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械臂移动距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械臂定位偏差（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式

证书编号:

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 燃烧炉控温精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧炉设置温度Cc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Cs（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 控温精度∆C（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 注射液体积准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注射液体积Vc（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Vs（mL） |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆V (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 气体流量准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体流量Qc（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值Qs（mL/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差∆Q (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 mg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 | 实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/mL） |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  |  |  |  | 空白/样品实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标量（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加标样品实测值（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回收率（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 重复性（%） |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 测量稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素 |  | 测试结果（mg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/mL） |  |  |  |  | 稳定性（%） |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 机械臂定位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械臂移动距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械臂定位偏差（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 燃烧炉控温精度的测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范。

C.1.2 测量标准

K型热电偶，测量范围（-200~1200) ℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃。

C.1.3 被校对象

全自动高温水解-离子色谱联用仪，燃烧炉温度800℃，900℃，1000℃，1100℃，1200℃。

C.1.4 校准方法

见本规范6.2.2，在规定环境条件下，设置燃烧炉温度为800℃，待升温稳定后，连续测量燃烧炉内高温区温度10次，每个温度重复测量3次。以3次测量值Cs的算术平均值作为温度测量平均值Cs。

C.2 测量模型

燃烧炉控温精度的测量模型见式（C.1）和（C.2）：

∆C=Cc-CsCs×100%                     （C.1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温精度，%；

Cc—— 燃烧设定温度，℃；

Cs—— 温度测量值，℃；

Cs—— 温度测量平均值，℃。

C.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2) 由热电偶最大允许误差引入的不确定度u2；

3) 由燃烧炉1000℃时温度场不均匀性引入的不确定度u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

用热电偶对燃烧炉温度重复测量10次，测量数据见表C.1。

表C.1 燃烧炉温度重复性测量数据

| 标称值： 1000℃ | 测量值（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1001.2 | 999.8 | 1000.5 | 1002.1 | 1000.3 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 998.7 | 1001.5 | 999.2 | 1000.8 | 998.9 |
| 平均值(℃) | 1000.3 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(℃) | 1.14 |  |  |  |  |

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，则n=3，所以由测量重复性引入的不确定度分量u1为：

u1=sn=1.143=0.66℃                      （C.2）

C.4.2 由热电偶最大允许误差引入的不确定度分量u2

K型Ⅱ级热电偶，测量范围-200~1200℃，最大允许误差为±2.5℃，满足均匀分布，取k=3，所以由热电偶最大允许误差引入的不确定度分量u2为：

u2=ak=2.53=1.44 ℃                   （C.3）

C.4.3 由燃烧炉1000℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3

燃烧炉1000℃恒温时，炉膛有效工作区中心测点周围，径向、轴向温度存在微小差异，结合工业燃烧炉常规特性，保守估计温度不均匀性误差为±2.0℃（经验值，符合GB/T 13338规范要求），满足均匀分布，取k=3，所以由燃烧炉1000℃时温度场不均匀性引入的不确定度分量u3为：

u3=ak=2.03=1.15 ℃                   （C.4）

C.5 合成标准不确定度计算

各不确定度分量相互独立，合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u32+u42=0.662+1.442+1.152=1.96℃  （C.5）

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k⋅uc=2×1.96=3.92 ℃    (k=2)           （C.6）