JJF（有色金属）XXXX—20XX

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范(讨论稿)

编制说明

2026-1

全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范

编制组

主编单位：北矿检测技术股份有限公司

一、工作简况

1.立项目的

全自动高温水解-离子色谱联用仪是将全自动高温水解仪与离子色谱通过一定接口耦合，并通过软件控制的全自动分析仪器。

全自动高温水解仪是一款样品前处理设备，全流程软件自动控制，实现固体、液体等各类样品中卤族元素的溶出和吸收，可在线与任意品牌的离子色谱等仪器联用，实现样品中卤族元素阴离子高精度、快速定量检测。

作为样品前处理方法，高温水解法无需使用过氧化钠、硫酸等危化品试剂，具有灵敏度高、稳定性好、分析速度快、安全环保、节省人力等优点，弥补了传统碱溶法、酸溶解-水蒸气蒸馏法等样品前处理方法操作流程复杂繁琐、危化品试剂用量大，人工劳动强度大，方法可操作性差等弊端，高温水解联用离子色谱可实现F、Cl等多种卤素元素阴离子定量定性分析，在地质、材料、核工业以及复杂恶劣环境下的分析检测和工业在线检测等应用领域优势明显。

全自动高温水解仪由自动进样系统、高温水解系统、自动定容系统和自动控制系统组成。高温水解系统包括燃烧炉模块、气路控制模块和液路控制模块，样品在燃烧炉内裂解、燃烧，燃烧生成的气态产物经水蒸气水解后由载气带入冷凝系统冷却液化，进入收集瓶中被吸收液吸收，吸收液体积由液体流量计精准计算，进入离子色谱仪进行分析检测。

在样品燃烧、水蒸气水解、吸收定容过程中，燃烧炉控温精度、液体流量计准确度、气体流量计准确度直接影响检测结果的准确度和重复性。因此十分有必要在有色金属行业建立针对全自动高温水解-离子色谱联用仪主要计量性能的校准规范。科学的校准规范能够有效确保校准操作的规范性和校准结果的可靠性，能够有效确保仪器运行的可靠性，从而有利于仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的作用。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函[2025] 299 号）文的要求，行业计量技术规范《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》由北矿检测技术股份有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）001-2025。按计划要求，本计量规范应于2027年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：北矿检测技术股份有限公司、云南云天化股份有限公司、青岛垚鑫智能科技有限公司、北京合木科技有限公司、国家地质实验测试中心、北京市计量检测科学研究院。

3.2 主编单位简介

北矿检测技术股份有限公司，主要从事有色金属矿产资源检验检测、检测技术及仪器研发与服务，承担国际国内仲裁检验检测、国际标准及国家和行业标准研制、分析检测技术和仪器研发等工作。公司同时为国家重有色金属质量检验检测中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有较高地位，在国际上享有一定声誉。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、科技型中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、创建世界一流专业领军示范企业。公司现有光谱、质谱、离子色谱、原子吸收、原子荧光、LIBS等检测设备，作为全国有色金属标准化技术委员会委员单位，参与ISO/TC26、ISO/TC155、ISO/TC183等技术委员会工作，负责和参与7项国际标准、82项国家标准、216项行业标准及6项团标的制定或修订。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《报批稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1  云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司是云天化集团有限责任公司旗下的国有控股上市公司，是全球最优秀的共聚甲醛生产商之一，也是中国重要的化肥制造商和磷肥生产基地。公司主要从事肥料及现代农业、磷矿采选及磷化工、精细化工、商贸物流等业务，拥有雄厚的技术研发实力和完善的质量控制体系。公司下属分析测试中心（或质检中心）是集分析测试、标准制修订、技术研发于一体的综合性检测机构，已获得国家级 CNAS 实验室认可（ISO/IEC 17025）及CMA 检验检测机构资质认定。实验室硬件设施完善，配备了电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、气相色谱 - 质谱联用仪（GC-MS）、高效液相色谱仪（HPLC）、全自动电位滴定仪、卡尔・费休水分测定仪、原子吸收分光光度计等各类进口及国产精密仪器设备百余台套。在检验检测业务方面，实验室严格执行 GB（国标）、HG（化工行标）及 ISO 国际标准，具备对磷复肥、精细磷化工产品、聚甲醛、合成氨、甲醇等数百种产品及原材料的全项检测能力。在JJF（国家计量校准规范）相关工作基础方面，实验室内部设有独立的计量管理部门，建立了完善的量值溯源体系。长期开展实验室仪器设备的期间核查、内部校准及量值传递工作，熟练掌握各类理化分析仪器的计量特性及校准方法，积累了丰富的测量不确定度评定经验，具备开展新规范验证及校准方法研究的坚实技术基础。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2  青岛垚鑫智能科技有限公司

青岛垚鑫智能科技有限公司是国家级高新技术企业、市级专精特新企业，为集科研、生产、销售、服务于一体的综合性实验室服务商，深耕实验室智能化装备领域，主营自动化取制样系统等设备的研发制造与技术服务，产品覆盖港口、海关等多领域并远销海外。公司拥有58项专利、9项软件著作权，形成完整服务链，曾参与国家标准起草。其技术研发与检测实验室依托双体系认证构建标准化运营框架，配备专用检测、样品制备等全套仪器，可满足多类测试需求；核心开展设备性能验证与物料特性分析业务，执行国家及国际标准，提供一体化服务。公司在JJF领域积累扎实基础，建立设备校准机制，形成专用设备内部校准规范，熟练掌握测量不确定度评定方法，具备参与计量规范制修订的技术基础。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3  北京合木科技有限公司

北京合木科技有限公司是实验分析仪器领域综合性科技企业，主营仪器研发、制造、销售、租赁及配套技术服务，提供全生命周期解决方案。核心产品含自主研发思达TD-1型热解析仪及代理安捷伦、岛津等品牌仪器，广泛应用于环保、食品等多领域，服务科研及检测机构。其实验室依托专业团队与标准化流程，具备仪器性能检测、应用验证等能力及全链条服务资质，配备各类核心仪器，可满足多领域测试需求；检测业务聚焦仪器性能验证与适配性检测，严守相关标准，数据精准可靠。实验室严格遵循核心计量技术规范，建立完善量值溯源与核查机制，熟练掌握测量不确定度评定方法，保障技术服务精准性。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4  国家地质实验测试中心

国家地质实验测试中心是中国地质调查局直属正局级公益一类事业单位、国家科技创新体系重要组成部分，核心宗旨为研发地质实验测试技术、服务国家资源环境战略与地质科技发展。主营地质实验测试新技术研发、生态地质调查、标准物质研制等业务，提供公益性技术服务，为找矿突破、土壤详查等重大专项提供关键支撑。实验室获CNAS、CMA资质，覆盖44个产品领域检测，配备全套先进仪器及8项自主研发找矿装备，实现野外至实验室全链条测试；核心开展地质样品多参数分析等业务，牵头制定百余项国家及行业标准，研制百余项标准物质（多项填补国际空白）。JJF领域构建完善计量溯源体系，熟练掌握测量不确定度评定方法，研制土壤标准物质等成果，保障全国地质分析数据质量，夯实自然资源调查监测质量基础设施。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目提出了有效建议，是该规范的验证单位，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5  北京市计量检测科学研究院

北京市计量检测科学研究院是北京市市监局直属公益二类事业单位、华北国家计量测试中心技术实体（90 余年历史），核心开展最高计量标准建立与保存、量值传递等工作，提供全链条计量服务，覆盖多领域并支撑京津冀发展。实验室资质完备，拥有法定检定、OIML 互认等多项权威资质及多个国家级产业计量中心。配备海量精密仪器，建立覆盖十大计量学科的各级计量标准。检测业务获千余项授权，可开展型式评价等多元服务。牵头 / 参与计量技术规范制修订，遵循核心 JJF 规范，熟练掌握不确定度评定，保障区域量值传递准确一致。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6  国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准项目和校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

    - 3.4各单位分工情况

编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。北矿检测技术股份有限公司（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。云南云天化股份有限公司、青岛垚鑫智能科技有限公司、北京合木科技有限公司、国家地质实验测试中心、北京市计量检测科学研究院对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 工作分工 |
| --- | --- | --- |
| 北矿检测技术股份有限公司 | 杨斐、孙家亮 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 青岛垚鑫智能科技有限公司 | 于双民 | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
| 北京合木科技有限公司 | 官安华 | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
| 北京市计量检测科学研究院 | 张宜文 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 云南云天化股份有限公司 | 王孟来 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 国家地质实验测试中心 | 周利敏 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 纪红 | 内容审阅并提出修改意见 |
| 包头稀土研究院 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 北京航空航天大学 |  | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

北矿检测技术股份有限公司于2025年8月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年8月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年9月～2026年1月，编制组成员对《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年1月形成了计量规范讨论稿。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 823-2014《离子色谱仪》的技术内容。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准。该设备是全自动化检测土壤、矿石、稀土等材料中氟氯元素含量的主要设备之一。

2 引用文件

本规范没有引用文件。

3 概述

全自动高温水解-离子色谱联用仪是将全自动高温水解仪与离子色谱仪通过一定接口耦合，并利用软件控制的全自动分析仪器。通过高温水解的方法将材料中氟、氯等元素充分解离出来，并与H离子发生化学反应，形成卤素酸性化合物，吸收定容后送入分析仪器中（常用离子色谱仪）检测，全流程由软件自动控制完成，高度自动化、智能化，可以实现固体、液体等各类样品中卤族元素的溶出和吸收，对材料中卤族元素准确、快速检测。全自动高温水解-离子色谱联用仪包括自动进样模块、高温水解模块、自动定容模块和离子色谱分析模块。

4计量特性来源

根据实际使用情况，并于云南云天化股份有限公司、国家地质实验测试中心等单位沟通，确定了全自动高温水解-离子色谱联用仪的计量特性有八个：

4.1 燃烧炉控温精度

燃烧炉控温相对误差±1%（800~1200℃）。

4.2 注射液体积准确度

测量范围一般为（1.5~5）ml，相对误差为±1%。

4.3 气体流量准确度

测量范围一般为（50~500）ml/min，相对误差为±1%。

4.4 检出限

F≤0.005 mg/L；Cl≤0.05 mg/L。

4.5 回收率

90%≤P≤110%。

4.6 测量重复性

测量范围一般为F、Cl元素浓度在（1~5）mg/L，重复性≤2.5%。

4.7 测量稳定性

测量范围一般为F、Cl元素浓度在（1~5）mg/L，稳定性≤2.5%。

4.8 机械臂定位精度

最大允许误差为±0.3mm。

5 校准条件

5.1 环境条件

仪器应在（25±5）℃、相对湿度不大于80%的条件下校准。校准环境周围无腐蚀性介质，附近无影响实验结果的振源。

5.2 测量标准

## 测量标准的技术要求应符合正文中表2的规定。

## 测量标准及其他设备包括数字温度计、天平、气体质量流量计、标准物质、游标卡尺，并给出相应的技术指标。具体参考要求见表2。

表 2  测量标准及其他设备技术要求

| 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 | 校准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧炉控温精度 | 热电偶 | K 型，测量范围（-200~1200）℃，Ⅱ 级 MPE：±2.5℃ | GB/T 16839.1-2018《热电偶 第 1 部分：分度表》 |
| 注射液体积准确度 | 电子天平 | Ⅰ 级，测量范围（0~100）g， MPE：±0.5mg | GB/T 26497-2022《电子天平》 |
| 气体流量准确度 | 气体质量流量计 | 0.5 级， MPE：±1.0% FS | GB/T 32201-2015《气体流量计》 |
| 机械臂定位精度 | 激光测微仪 | 测量范围（0~200）mm，MPE：±0.1 mm | GB/T 12642-2013《工业机器人 性能规范及其试验方法》 |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

仪器校准项目见表2。

6.2 校准方法来源，参考的方法标准

6.2.1 外观检查

将仪器放置在稳固的平台上。检查仪器外观，是否标有仪器名称、规格型号、出厂编号、制造厂名(或商标)等信息，是否有影响校准结果的缺陷，确认所有部件连接良好；可活动部位应灵活平稳；气路系统应密封可靠，不得泄漏。检查仪器所有功能键应能正常使用；测试软件应能正常控制设备相关模块，在确定无影响计量特性的因素后，再进行校准。

6.2.2 燃烧炉控温精度

分别设置燃烧炉控制温度Cc为800℃，900℃，1000℃，1100℃，1200℃，待升温稳定后，用数字温度计测量燃烧炉内高温区温度Cs，按公式（1）计算燃烧炉控温精度∆C。

∆C=Cc-CsCs×100%                        （1）

式中：

∆C—— 燃烧炉控温精度，%；

Cc—— 燃烧设定温度，℃；

Cs—— 温度测量值，℃；

Cs—— 温度测量平均值，℃。

取多组不同控温实验中的最大相对误差作为温度控制相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.3 注射液体积准确度

分别设置注射泵的注射液体体积为1.5mL，3mL，5mL，通过天平称重得注射液体的重量Ms，通过公式V=M/ρ计算出注射体积测量值Vs，测量3组数据，取平均值，得到注射液体的体积平均值Vs，按公式（2）计算注射液体积准确度∆V 。

∆V=Vc-VsVs×100%                         （2）

式中：

∆V—— 注射液体积准确度，%；

Vc—— 设定注射体积，mL；

Vs—— 注射体积测量值，mL；

Vs—— 注射体积测量平均值，mL。

取多组不同注射实验中的最大相对误差作为注射液体积相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.4 气体流量准确度

启动仪器，分别设置气体流量控制目标50mLmin，100mLmin，150mLmin，200mLmin，250mLmin，300mLmin，待气流稳定后，测量仪器气体出口的气体流量Qs,测量3组数据，取平均值，得到气体流量Qs，按公式（3）计算气体流量准确度∆Q。

∆Q=Qc-QsQs×100%                             （3）

式中：

∆Q—— 气体流量准确度，%；

Qc—— 设定气体流量，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量值，mL⁄min；

Qs—— 气体流量测量平均值，mL⁄min。

取多组不同流量控制实验中的最大相对误差作为气体流量控制相对误差，以此作为是否达标的判断依据。

6.2.5检出限

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。对空白样品按实验方法连续测定 11 次，按公式（4）计算出空白中F、Cl测定值的标准偏差SD，按公式（5）分别计算F、Cl的检出限LOD。

SD=i=1nmi-m2n-1                               （4）

LOD=3*SD                                （5）

式中：

SD——11次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，本检测方案中n=11；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——11次元素含量测定平均值，mg/L；

LOD——仪器检出限，mg/L。

6.2.6回收率

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。采用样品加标的方式，在样品中加入固定量的F和Cl标样，按照仪器操作要求进行样品处理、测定，得到加标样品测定元素含量m2X。

每种实验进行3次，将单个元素3次实验得到的回收率计算平均值，得到仪器的单个元素回收率。不同实验所得F、Cl元素的回收率都满足回收率范围要求即可。按公式（6）计算单个元素的单次实验测量回收率。

PXi=m2X-m1Xm3X×100%                             （6）

式中：

PXi——单个元素的单次实验测量回收率，%；

m2X——加标样品测定含量，mg/L；

m1X——样品测定含量，mg/L；

m3X——加标量，mg/L；

X——元素符号。

按公式（7）计算仪器的单个元素回收率计算为：

PX=i=1n PXin                                    （7）

式中：

PX ——单个元素回收率，%；

PXi ——单个元素的单次实验测量回收率，%；

X——元素符号；

n——重复测量实验次数，n=3。

6.2.7测量重复性

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。

按照仪器操作要求，分别称取样品6次，按照试验方法测定其中的F、Cl的含量，重复性以RSD 来表示。按公式（8）计算标准偏差SD ，按公式（9）计算仪器的重复性。

SD=i=1nmi-m2n-1                          （8）

RSD=SDm×100%                               （9）

式中：

SD——6次测量元素含量的标准偏差，mg/L；

n——测量次数，n=6；

mi——第i次元素含量测定值，mg/L；

m——6次元素含量测定平均值，mg/L；

RSD——仪器重复性，%。

6.2.8测量稳定性

启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。选取5组标样（F、Cl元素浓度为1.0 mg/L、2.0 mg/L、3.0 mg/L、4.0 mg/L、5.0 mg/L），进离子色谱分析仪测定，建立F、Cl的标准曲线。

按照仪器操作要求，每12小时测量样品的F、Cl元素含量，连续测量7天，计算14次的相对标准偏差（RSD）即为仪器长期稳定性。

6.2.9机械臂定位偏差

以X轴为例，Y轴与Z轴同理。启动仪器，按照规定时间预热后，完成仪器初始化。机械臂移动到某一位置的平均定位偏差X，由n次移动某一位置的定位偏差计算得到。按公式（10）计算机械臂定位偏差。

X=1ni=1n（Xi-X0）                       （10）

式中：

X ——进样针移动到某一位置的平均定位偏差，mm；

Xi ——进样针移动到某一位置时X轴的实际移动距离，mm；

X0 ——进样针移动到某一位置时X轴的设定移动距离，mm；

n ——重复测量实验次数，本方案中n=3。

7 校准结果表达

经校准的全自动高温水解-离子色谱联用仪应出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。在相邻两次校准期间，如果对全自动高温水解-离子色谱联用仪的检测数据有怀疑或全自动高温水解-离子色谱联用仪更换主要部件及修理后，应重新校准。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式。

本规范设置了2个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准原始记录参考格式

附录B 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准证书内页参考格式

三、实践检测情况

暂无。

四、规范水平分析

目前，国家和各省检定规程和校准规范中，暂无针对全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准规范，相关的标准主要有JJG 823-2014《离子色谱仪》，，其只针对离子色谱仪，对于高温水解仪的校准无校准依据。

目前国外没有相关技术规范，本规范的制定填补了有色金属行业全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内先进。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所参考的标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，参考这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会将加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，解决样品燃烧、水解、吸收定容过程中，燃烧炉控温精度、液体流量计准确度、气体流量计准确度、进样机械臂位移参考等参数对检测结果的影响，填补了有色金属行业全自动高温水解-离子色谱联用仪的校准空白，能够有效保证仪器运行的可靠性，从而有利于仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的作用。

十二、其他应予说明的事项

无。

《全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范》编制组

2026年1月10日