动态热机械分析仪校准规范

（讨论稿）

Calibration Specification for Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXXX—20XX

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××发布                            20××-××-××实施

动态热机械分析仪校准规范

Calibration Specification for Dynamic mechanical analyzers

JJF（有色金属）XXXX—20XX

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

XXXXX公司

XXXXX公司

本规范主要起草人：

XX（国标（北京）检验认证有限公司）

目   录

# 引   言	(Ⅱ)

# 1 范围	(1)

# 2 引用文件	(1)

# 3 概述	(1)

# 4 计量特性	(2)

# 5 校准条件	(2)

# 5.1 环境条件	(2)

# 5.2 测量标准	(2)

# 6 校准项目和校准方法	(3)

# 6.1 校准项目	(3)

# 6.2 校准方法	(3)

# 7 校准结果表达	(7)

# 8 复校时间间隔 	(7)

# 附录A 参考使用的标准物质认定值和升温范围	(8)

# 附录B 动态热机械分析仪校准记录参考格式	(9)

# 附录C 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式	(11)

# 附录D 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例	(12)

# 附录E 动态热机械分析仪位移示值误差测量结果不确定度评定示例	(14)

# 附录F 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量结果不确定度评定示例	(16)

- 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 936《示差扫描热量计》、ASTM E1867《动态热机械分析仪温度校准的标准试验方法》（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）、GB/T 3306.1《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》的技术内容。

本规范为首次发布。

# 动态热机械分析仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪（Dynamic Mechanical Analyzers，简称DMA）的校准，其他温度测量范围的也可参考本规范。

# 2 引用文件

本规范无引用文件。

# 3 概述

动态热机械分析仪是测量样品黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度、应力与应变等测量。动态热机械分析仪通常由加热炉、样品支架、活动推杆、位移传感器、振荡马达及仪器操作软件等构成。动态热机械分析仪的测量模式有单双悬臂梁、三点弯曲、拉伸、压缩和穿刺等。测量时需要根据样品的形态与模量选择相对应的夹具类型。其结构示意图见图1。

图1 动态热机械分析仪结构示意图

1—加热炉；2—样品支架；3—活动推杆；4—位移传感器；5—振荡马达

# 4 计量特性

- 动态热机械分析仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 位移示值误差 | 不超过±0.05mm |
| 升温速率示值误差 | 不超过±5% |
| 温度示值误差 | 不超过±6℃ |
| 温度重复性 | ≤3℃ |
| 储能模量示值误差 | 不超过±15% |
| 储能模量重复性 | ≤3% |
| 注：如果仪器本身不具备样品测长功能，则不需要进行位移示值误差校准。 |  |

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

## 5.1.1 环境温度；(15～30)℃。

## 5.1.2 相对湿度：≤85%。

5.1.3 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，校准环境周围不应有腐蚀性介质与影响仪器正常工作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰。

## 5.2 测量标准

校准项目和测量标准及辅助设备见表2。

### 表2 校准项目和测量标准及辅助设备

| 测量标准 | 技术指标 | 用途 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 卡尺 | 测量范围不小于10mm，最大允许误差±25µm | 测量储能模量标块的尺寸 | — |
| 量块 | 标称长度（1~20）mm的量块，标称长度的不确定度满足3等量块的要求 | — | 校准位移示值误差 |
| 电子秒表 | 分辨力不大于0.01s | — | 校准升温速率示值误差 |
| 热分析标准物质 | 热分析标准物质 | — | 校准温度重复性、温度示值误差 |
| 玻璃化转变温度标准物质 | 玻璃化转变温度标准物质 | — | 校准温度重复性、温度示值误差 |
| 储能模量标块 | 储能模量值为2.35GPa，相对不确定度不大于5% | — | 校准储能模量重复性及 模量储能示值误差 |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

位移示值误差、升温速率示值误差、温度示值误差、温度重复性、储能模量示值误差和储能模量重复性。

## 6.2 校准方法

### 6.2.1 外观检查

用目视的方法检查仪器中各夹具无锈蚀且连接牢固。

### 6.2.2 位移示值误差

使DMA设备保持空载状态、加热炉保持关闭状态，选用压缩夹具进行测量，负载力设为0.01N，待设备稳定后将位移示数清零。打开加热炉，将量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值，按相同步骤重复测量两次，取三次测量值的平均值作为该量块长度的测量值L1，按相同的操作步骤测量另一量块，其测量值计为L2，按公式（1）和公式（2）计算量块长度的测量平均值，按公式（3）计算位移示值误差。

（1）

（2）

（3）

式中：

L11 ——量块1的第一次测量值，mm；

L12 ——量块1的第二次测量值，mm；

L13 ——量块1的第三次测量值，mm；

L21 ——量块2的第一次测量值，mm；

L22 ——量块2的第二次测量值，mm；

L23 ——量块2的第三次测量值，mm；

L1 ——量块1的测量平均值，mm；

L2 ——量块2的测量平均值，mm；

L10 ——量块1的标称值，mm；

L20 ——量块2的标称值，mm；

ΔL ——位移示值误差，mm。

### 6.2.3 升温速率示值误差

支架上放置一个高熔点热分析标物，关闭加热炉，以3℃/min的升温速率进行加热，待升温稳定后用秒表开始计时，此时样品温度为T0，10分钟后记录样品温度T10，按公式（4）计算升温速率示值误差。

（4）

式中：

T0——计时开始时样品温度，℃；

T10 ——开始计时后10min时样品温度，℃;

t——T10温度时秒表示数，10min；

υ——升温速率，3℃/min。

Δυ——升温速率示值误差，%；

注：如需校准其他程序升温速率可参照上述方法。

### 6.2.4 温度示值误差及重复性

6.2.4.1 穿刺或压缩夹具校准温度示值误差及重复性

具有穿刺或压缩夹具的使用热分析标准物质进行校准。选择穿刺或压缩夹具并完成夹具校正，根据DMA实际使用的温度范围，从附录A选取两种热分析标准物质，每种标准物质至少取2mg。将其中一个热分析标准物质放置在支架测量位置（若待测温度高于350℃，通入保护气氛，并调节保护气氛流量至仪器说明书推荐的流量值），升温速率设定为3℃/min，初始力0.01N，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—位移变化曲线（如图2所示），计算标准物质的熔化温度。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（5）计算温度平均值，按公式（6）计算温度重复性，按公式（7）计算温度示值误差。

(5)

(6)

(7)

式中：

Tm,1——熔点的第一次测量值，℃；

Tm,2——熔点的第二次测量值，℃；

——熔点的测量平均值，℃；

Tm,s——熔点的标称值，℃；

STm——熔点的测量重复性，℃；

ΔTm——熔点的示值误差，%。

选取另一种热分析标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度平均值，温度重复性，温度示值误差。

图2 温度—位移变化曲线

### 6.2.4.2 单悬臂夹具校准温度示值误差及重复性

### 不具有穿刺或压缩夹具的使用玻璃化转变温度标准物质进行校准。选择单悬臂夹具并完成夹具校正，将其中一个玻璃化转变温度标准物质放置在支架测量位置，在起始温度30℃下恒温5min，升温速率设定为3℃/min，初始力设为0.01N，振幅设为25µm，频率设为1Hz，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—储能模量变化曲线（如图3所示），计算标准物质的玻璃化转变温度。

依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式（8）计算温度平均值，按公式（9）计算温度重复性，按公式（10）计算温度示值误差。

（8）

（9）

（10）

式中：

Tg,1——玻璃化转变温度的第一次测量值，℃；

Tg,2——玻璃化转变温度的第二次测量值，℃；

——玻璃化转变温度的测量平均值，℃；

Tg,s——玻璃化转变温度的标称值，℃；

STg——玻璃化转变温度的测量重复性，℃；

ΔTg——玻璃化转变温度的示值误差，%。

图3 温度—储能模量变化曲线

选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。计算温度平均值，温度重复性，温度示值误差。

### 6.2.5 储能模量示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，用卡尺测量储能模量标块的宽度和厚度，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。按相同的步骤重复测量1次，共计测量2次，按公式（11）计算储能模量平均值，按公式（12）计算储能模量重复性，按公式（13）计算储能模量示值误差。

(11)

(12)

(13)

式中：

E1——储能模量的第一次测量值，MPa；

E2——储能模量的第二次测量值，MPa；

——储能模量的测量平均值，MPa；

ES——储能模量的标称值，MPa；

SE——储能模量的测量重复性，%；

ΔE——储能模量的示值误差，%。

# 7 校准结果表达

为经校准的动态热机械分析仪出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录B，校准证书内页参考格式见附录C。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔最长不超过12个月，使用单位也可根据实际使用情况选择复校的时间间隔。

# 附录A

参考使用的标准物质认定值和升温范围

表A.1参考使用的标准物质认定值和升温范围

| 标准物质名称 | 熔点认定值℃ | 玻璃转变温度℃ | 升温范围℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 铟（In） | 156.52 | —— | 50~200 |
| 锡（Sn） | 231.81 | —— | 130~280 |
| 铅（Pb） | 327.77 | —— | 220~380 |
| 锌（Zn） | 420.67 | —— | 320～480 |
| 聚氯乙烯（PVC） | —— | 68.1 | 30~100 |
| 聚碳酸酯（PC） | —— | 147.3 | 50～170 |

# 附录B

# 动态热机械分析仪校准记录参考格式

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 位移示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准量块 |  |  |  |  | 量块1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 量块2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值L（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测值Li（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量块测量平均值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差ΔL (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 升温速率示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升温速率设定值V（℃/min） |  |  |  |  |  |  | 开始计时温度T0（℃） |  |  |  |  |  | 终止计时温度T10（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 计时时间t（min） |  |  |  |  |  |  |  | 升温速率示值误差Δv（%） |  |  |  |  |  |
| 3 温度重复性和示值误差（方法1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 |  |  |  |  |  | 标准物质1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准物质2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点标称值Tm,s（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点测量值Tm,i（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点测量平均值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差∆Tm（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 温度重复性和示值误差（方法2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 |  |  | 标准物质1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准物质2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度标称值Tg,s（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量值Tg,i（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃化转变温度测量平均值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性STg（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差ΔTg（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 储能模量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值E（MPa） |  | 实测值Ei（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量平均值E（MPa） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差∆E（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性SE（MPa） |  |
| 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 1 位移示值误差 |  |
| 2 升温速率示值误差 |  |
| 3 温度示值误差 |  |
| 4 温度重复性 |  |
| 5 储能模量示值误差 |  |
| 6 储能模量重复性 |  |

# 附录D

# 动态热机械分析仪温度示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 评定依据

- 本规范。

D.1.2 测量标准

- 热分析标准物质铟GBW(E)130182，熔点为（156.52±0.26）℃，测量仪器的温度示值误差。

D.1.3 被测对象

- 动态热机械分析仪。

D.1.4 测量方法

- 实验前取标准物质至少2mg，按规范的要求设定相关的测量参数。待仪器稳定后运行程序温度进行实验，获取温度—位移变化曲线，根据曲线得到样品的熔点测量值。样品的熔点测量值与证书标准值的差值为仪器的温度测量示值误差。

D.2 测量模型

温度示值误差的测量模型见式（D.1）和（D.2）：

T=T1+T22                                              (D.1)

### ∆T=T−TS                                               (D.2)

式中：

T1——熔点的第一次测量值，℃;

T2——熔点的第二次测量值，℃;

T——熔点两次的测量平均值，℃;

∆T——温度的示值误差，℃;

Ts——熔点的标称值，℃。

D.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由标准物质引入的不确定度分量u1；

2) 由仪器测量重复性引入的不确定度分量u2；

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 由标准物质引入的不确定度分量u1

根据热分析标准物质（铟）的证书，其熔点为（156.52±0.26）℃，k=2，所以由标准物质引入的不确定度分量u1为：

℃

D.4.2 由仪器测量重复性引入的不确定度分量u2

对热分析标准物质熔点重复测量10次，测量数据结果见表D.1

表D.1 熔点重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 157.9 | 158.1 | 157.5 | 157.7 | 158.2 | 157.3 | 157.5 | 158.1 | 157.6 | 158.0 |
| 平均值（℃） | 157.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差s（℃） | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据6.2.4可知，每次校准均对同一标准物质进行2次测量，则由测量重复性引入的不确定度分量u2为：

℃

D.5 合成标准不确定度计算

标准不确定度分量见表D.2。

表D.2 标准不确定度来源汇总表

| 标准不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度（℃） | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量标物不确定度 | u1 | 0.13 | -1 |
| 仪器测量重复性 | u2 | 0.21 | 1 |

以上两个分量u1和u2相互独立，相关系数为0，合成标准不确定度为：

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

（k=2）

（k=2）

# 附录E

# 动态热机械分析仪位移示值误差测量结果不确定度评定示例

E.1 概述

- E.1.1评定依据

- 本规范。

- E.1.2测量标准

- 量块，标称长度5mm，U=0.07µm，测量仪器的位移示值误差。

- E.1.3被测对象

- 动态热机械分析仪。

- E.1.4测量方法

使动态热机械分析仪设备保持空载状态，关闭加热炉，待设备稳定后将位移清零。打开加热炉体，将标准量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值。量块长度的测量值与证书标准值的差值为仪器的位移示值误差。

- E.2 测量模型

- 位移示值误差的测量模型见式（E.1）和（E.2）：

（E.1）

（E.2）

式中：

L11 ——量块1的第一次测量值，mm；

L12 ——量块1的第二次测量值，mm；

L13 ——量块1的第三次测量值，mm；

L1 ——量块1的测量平均值，mm；

L10 ——量块1的标称值，mm；

- ΔL ——位移示值误差，mm。

E.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定来源有：

1）由标准物质引入的不确定度分量u1；

2）由仪器测量重复性引入的不确定度分量u2；

E.4 测量不确定度评定

E.4.1 由量块引入的不确定度分量u1

根据量块的检定证书，标称长度5mm的量块，偏U=0.07µm。采用B类不确定评定方法，假设为均匀分布，取k=3，所以由量块引入的不确定度分量u1为：

E.4.2 由仪器测量重复性引入的不确定度分量u2

用动态热机械分析仪对量块长度重复测量10次，测量数据结果见表E.1

表E.1 量块长度重复测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 5.003 | 5.002 | 5.003 | 5.000 | 5.001 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（mm） | 5.000 | 5.002 | 5.001 | 5.003 | 5.002 |
| 平均值（mm） | 5.002 |  |  |  |  |
| 标准偏差s（mm） | 0.001 |  |  |  |  |

依据要求，实际测量3次，则n=3，所以：

E.5 合成标准不确定度计算

标准不确定度分量见表E.5。

表E.5 标准不确定度来源汇总表

| 标准不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 标准不确定度（µm） | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量块不确定度 | u1 | 0.040 | -1 |
| 仪器测量重复性 | u2 | 0.577 | 1 |

以上两个分量相互独立，相关系数为0，合成标准不确定度为：

E.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

U=k·uc=2×0.578µm=0.00116 mm  (k=2)

# 附录F

# 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量结果不确定度评定示例

F.1 概述

- F.1.1评定依据

- 本规范。

- F.1.2测量标准

- 数显卡尺，测量范围（0～150）mm，U=0.01mm，k=2，测量储能模量标块尺寸。

- 聚碳酸酯（PC）储能模量标块，储能模量为（2.35±5%）GPa，测量仪器的储能模量示值误差。

- F.1.3被测对象

- 动态热机械分析仪。

- F.1.4测量方法

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。

- F.2 测量模型

- 储能模量误差的测量模型见式（F.1）和（F.2）：

- （F.1）

- （F.2）

式中：

E1——储能模量的第一次测量值，MPa；

E2——储能模量的第二次测量值，MPa；

——储能模量的测量平均值，MPa；

ES——储能模量的标称值，MPa；

ΔE——储能模量的示值误差，%。

F.3 测量不确定度的来源分析

测量不确定来源有：

- 由尺寸测量引入的不确定度分量u1 ;

- 由标块引入的不确定度分量u2 ;

- 由仪器测量重复性引入的不确定度分量u3 ;

F.4 测量不确定度评定

F.4.1 由尺寸测量引入的不确定度分量u1

标准物质宽度为12.72mm，使用分度值为0.01mm的经校准合格的数显卡尺称量，数 显卡尺U=0.01mm，k=2，所以由尺寸测量引入的不确定度分量u1为：

F.4.2 由标块引入的不确定度分量u2

聚碳酸酯（PC）标块其储能模量为（2.35±5%）GPa，，假设为均匀分布，取k=，所以由标块引入的不确定度分量u2为：

F.4.3 由测量重复性引入的不确定度分量u3

用动态热机械分析仪对标物的储能模量重复测量10次，测量数据结果见表F.1。

表F.1 储能模量重复测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（GPa） | 2.174 | 2.194 | 2.163 | 2.196 | 2.157 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（GPa） | 2.195 | 2.183 | 2.196 | 2.179 | 2.188 |
| 平均值（GPa） | 2.182 |  |  |  |  |
| 标准偏差s（GPa） | 0.013 |  |  |  |  |

根据6.2.5可知，每次校准均对同一标准物质进行2次测量，则由测量重复性引入的不确定度分量u3为：

F.5 合成标准不确定度计算

由于各影响量相互独立，则合成标准不确定度为:

F.6 扩展不确定度计算

取包含因子，扩展不确定度为：

U=k·uc=2×2.92%=5.84%  (k=2)

—————————