JJF（有色金属）XXX—20XX

动态热机械分析仪校准规范校准规范

(编制说明)

讨论稿

2026-1

动态热机械分析仪校准规范

编制组

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

一、工作简况

1.立项目的

动态热机械分析仪是测量样品黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度等测量。随着现代工业的发展，特别是在汽车制造业和航空航天高科技领域，动态热机械分析仪作为测试材料阻尼性能和动态力学性能的关键设备，其测量结果的准确性直接关系到产品质量和安全性。为保证动态热机械分析仪测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了动态热机械分析仪无校准方法的问题，弥补动态热机械分析仪校准的空白，为进行量值传递提供了有效保证，进一步提高了动态热机械分析仪的准确性。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2025年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函［2025］299号）文的要求，行业计量技术规范《动态热机械分析仪校准规范》由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）012-2025。

按计划要求，本计量规范应于2027年完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：国标（北京）检验认证有限公司、北京航空航天大学测试中心、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司。

3.2 主编单位简介

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。是我国有色行业金属材料检测的权威机构。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

在铝及铝合金材料的监督检验方面，该公司具备深厚的基础，承担了大量的分析检测任务和标准起草制定工作。实验室配备有ICP-MS、ICP-ES、GD-MS、光谱仪、氧氮氢测定仪等一系列化学分析仪器，可对铝及铝合金材料进行全元素定性和定量分析。实验室配备了万能材料试验机及相关配套设备，可进行高低室温下的拉伸、压缩、剪切等力学性能试验，以及弯曲、扩口、压扁、杯突等工艺性能的检测、配备有高周、低周和弯曲疲劳试验机及高、低温环境箱，可进行高、低、室温下的高周疲劳和弯曲疲劳性能，以及室温下的低周疲劳、裂纹扩展速率、断裂韧性、腐蚀疲劳等性能的检测。配备了多种硬度检测设备，可进行布氏、洛氏、维氏、韦氏等硬度检测。另外还可开展铝及铝合金的应力腐蚀、剥落腐蚀、盐雾腐蚀等抗腐蚀性能的检测，以及持久蠕变试验、冲击试验、热分析、粗糙度、电性能、密度、涂层性能等参数的检测，基本涵盖了铝及铝合金产品监督检验的领域范围。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1  北京航空航天大学

北京航空航天大学（简称北航）成立于1952年，是新中国第一所航空航天高等学府。北航是首批进入“211工程”，2001年进入“985工程”，2017年入选国家“双一流”建设高校名单，现隶属于工业和信息化部。学校拥有一支高水平的师资队伍，其中包括两院院士27人，以及众多领军人才和青年学者。北航的学科特色鲜明，在航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程等学科领域具有领先优势，近年来，学校获国家级教学成果奖12项，其中一等奖4项。学校始终坚持面向国家重大战略需求，强化基础性、前瞻性和战略性技术研究。北航承建3个国家实验室，参与8个国家实验室建设，还建有国家重大科技基础设施及众多省部级重点实验室。建校以来，北航创造了40多项国内第一的科研成果，“十五”以来，共获国家三大科技奖励84项，2004年以来获得15项国家级科技奖励一等奖、4项国家自然科学二等奖，创造了一所大学连续获国家高等级科技奖的纪录，被社会誉为科技创新的“北航模式”。

北京航空航天大学积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.2  耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司

德国耐驰（NETZSCH），总部位于德国Selb，是热分析、热物性测量与旋转流变仪器的专业厂商，致力于研发多功能、高灵敏度、高可靠性的热分析仪器与流变仪，广泛适用于材料研发、质量控制、失效分析等。德国耐驰在全球37个国家设立了130个销售和制造中心，超过3000名员工保证为客户提供及时快捷的专业服务。现拥有多项专利技术，多次获得全球重大科学技术革新大奖。

进入中国二十多年来，耐驰在上海、北京、广州、成都等多个城市设立了分支机构和技术服务中心，并且在上海设立了应用实验室以及备件仓库，为客户提供强大的技术支持和完善的售后服务。除丰富的产品外，耐驰还为中国用户定制了中文版的操作和分析软件、中文操作说明书以及中文应用资料。耐驰的技术专家每年定期举办用户交流会和技术讲座，并根据用户需求提供定制化高级应用培训。迄今，耐驰仪器在国内已拥有数千家用户，遍布工业领域的研发及质量检验部门，各知名高校研究所，国家权威产品检验部门及国防前沿材料研究领域的国家重点实验室等。

耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.3  中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国船舶集团有限公司第七二五研究所是一个隶属于中国船舶集团有限公司的军工科研事业单位，成立于1961年。该所以专业从事舰船材料与工艺及应用性研究为主，拥有丰富的科研经验和强大的研发能力。七二五所下设8个研究室，包括1个国家级腐蚀与防护国防科技重点实验室和1个国防科技工业大型构件焊接技术中心，以及4个国家级海水环境试验站和11个科技产业公司。其研究领域广泛，包括船体结构材料研究、有色金属研究、非金属材料研究、腐蚀与防护研究、特种材料研究、焊接工艺研究、自然环境试验研究等。

中国船舶集团有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.4  中国科学院宁波材料技术与工程研究所

中国科学院宁波材料技术与工程研究所建于2004年4月，围绕“材料研究”，先后布局了材料技术、材料+制造、材料+能源、材料+医工4大领域。经过20多年的努力，已成为新材料及相关领域的重要研究基地和技术提供者。根据研究所科研布局及区域新材料产业分布特点，于2007年建立了公共技术中心（简称中心）。中心于2009年通过了国家计量认证（CMA）和实验室认可（CNAS），现集中了用于材料科学研究的大型精密仪器250余台套，价值5亿元，具备材料成分、结构、性能、使役特性等全方位的评估评价能力。近来年中心承担了国家发改委、工信部、海洋局等重大平台建设项目，以及对区域科技型企业的优秀支持，被评为国家级中小企业服务平台，国家级小巨人公共服务平台，已成为支撑研究所科研和区域科技创新的重要服务平台。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.5  国合通用（青岛）测试评价股份有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目的国合通用测试评价认证股份公司（以下简称“国合通测”）的全资子公司，是国务院国资委直属央企有研科技集团有限公司（以下简称“有研集团”）的三级子公司。目前拥有化学分析、性能测试、组织结构和无损检测四个专业实验室，逐步建设汽车整车及零部件实验室、轨道交通实验室、船舶与海洋工程实验室、环境实验室、食品实验室、纺织品实验室等专业实验室，重点对汽车、轨道交通、船舶、海洋工程等行业提供第三方检测服务，同时开展材料失效分析、应用评价、产品认证、专业技能培训等业务。

国合通用（青岛）测试评价有限公司积极参加新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并承担验证工作。

- 3.3.6 中国汽车技术研究中心有限公司

中国汽车技术研究中心有限公司

    - 3.4各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。国标（北京）检验认证有限公司负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。北京航空航天大学测试中心、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司等对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
|  |  |  | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |
|  |  |  | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司于2025年7月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2025年9月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2025年10月～2026年1月，编制组成员对《动态热机械分析仪校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2026年1月形成了计量规范讨论稿。

3）2026年1月22日~23日，在汕头市召开有色金属计量技术规范研讨会，会上对《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》提出了修改建议和意见。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（讨论稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 概述中设备结构文本顺序应与图1编号顺序保持一致 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
| 2 | 5.2 | 用途与校准项目分开写 | 国标（北京）-李成 | 采纳 |
| 3 | 6.1 | 列明校准项目 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
| 4 | 6.2.3 | 删除通入保护性气氛 | 宁波材料研究所-俞力栋 | 采纳 |
| 5 | 6.2.4.1 | 熔化温度的标准方式在编制说明中写明 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
| 6 | 6.2.4.1 | 增加标准物质取样量 | 宁波材料研究所-俞力栋 | 不采纳，本规范规定至少2mg是根据标准物质的特性值及其不确定度有效的情况下设定，实际校准过程中可根据设备进行动态调整 |
| 7 | 6.2.4.1 | 规定通入保护性气氛的温度 | 国标（北京）-樊志罡 | 采纳 |
| 8 | 6.2.5 | 写明卡尺的用途 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
| 9 | 附录A | 删除标准物质镓 | 宁波材料研究所-俞力栋 | 采纳 |

4）同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表3。修改后形成了《动态热机械分析仪校准规范-征求意见稿》。

表3 《动态热机械分析仪校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 国标（北京）检验认证有限公司、北京航空航天大学、耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司等 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 北京航空航天大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 二验单位 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所、国合通用（青岛）测试评价股份有限公司 |
| 时间节点安排 | 2026年9月完成试验验证，2027年4月完成规范报批 |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-《测量不确定度评定与表示》共同构成动态热机械分析仪校准规范。

本规范参考了JJG 936-2012《示差扫描热量计》、ASTM E1867-22《动态热机械分析仪温度校准的标准试验方法》（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）、GB/T 3306.1-2016《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》等相关技术内容。提出了对动态热机械分析仪计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对动态热机械分析仪进行校准，解决了目前没有动态热机械分析仪校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于温度范围从室温到800℃的动态热机械分析仪（Dynamic Mechanical Analyzers，简称DMA）的校准，其他温度测量范围的也可参考本规范。

表4 设备调研信息

| 设备厂家 | 设备型号 | 温度范围 | 动态位移范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国沃森（TA） | DMA 850 | -150～600℃ | 0-10000 μm |
| 德国耐驰（Netzsch） | DMA 303 | -170～800℃ | 0-30000 μm |
| 铂金埃尔（PE） | DMA 8000 | -100～400℃ | 0-1000 μm |
| 瑞士梅特勒（Mettler） | DMA SDTA | -150～500℃ | 0-1600 μm |
| 法国Metravib | DMA 450 | -150～450℃ | 0-3000 μm |

2 引用文件

本规范没有引用文件。

3 概述

动态热机械分析仪是测量样品黏弹性能与时间或温度关系的仪器。常用于材料的刚性、黏弹性、玻璃化温度、相转变、软化温度、应力与应变等测量。动态热机械分析仪通常由加热炉、样品支架、活动推杆、位移传感器、振荡马达及仪器操作软件等构成。动态热机械分析仪的测量模式有单双悬臂梁、三点弯曲、拉伸、压缩和穿刺等。测量时需要根据样品的形态与模量选择相对应的夹具类型。

4计量特性

- 依据GB/T 33061.1《塑料 动态力学性能的测定 第一部分：通则》5.6条要求，本规范规定位移示值误差不超过±0.05mm。

- 依据GB/T 33061.11《塑料 动态力学性能的测定 第11部分：玻璃化转变温度》5.1条要求，本规范规定升温速率示值误差不超过±5%。

- 依据JJG 936-2012《示差扫描热量计》第4条计量性能要求，本规范规定温度示值误差不超过±6℃。

- 依据JJG 936-2012《示差扫描热量计》第4条计量性能要求，本规范规定温度重复性不超过3℃。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度；(15～30)℃。

5.1.2 相对湿度：≤85%。

5.1.3 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，校准环境周围不应有腐蚀性介质与影响仪器正常工作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰。

本规范各项环境指标确定如下：

- 环境温度和相对湿度的要求，根据市场上90%以上的仪器制造商规定的环境条件确定。

- 仪器应置于平稳且牢固的工作台上，并调至水平状态，校准环境周围不应有腐蚀性介质与影响仪器正常工作的震源。在校准过程中避免触碰实验台，以消除震动干扰的要求，是为了避免振动仪器的测量精度，同时规避环境对设备元器件的损坏，从源头排除各类环境干扰因素，确保校准结果的溯源性与准确性。

5.2 测量标准及其他辅助设备

## 测量标准及其他辅助设备，包括卡尺、量块、电子秒表、热分析标准物质、玻璃化转变温度标准物质、储能模量标块的技术要求应符合正文中表2的规定。为保证计量溯源性，测量标准需使用有证标准物质或标准样品，并尽可能覆盖动态热机械分析仪使用范围。

6 校准项目和校准方法

### 校准项目为位移示值误差、升温速率示值误差、温度示值误差及重复性、储能模量示值误差及重复性。

### 本条款校准项目确定说明：位移、升温速率、温度、储能模量为核心校准项目。可有效表征该仪器的量值准确性与测量稳定性。

- 外观检查

用目视的方法检查仪器中各夹具无锈蚀且连接牢固。

是为了避免各夹具间松动及夹具腐蚀影响测量结果，从源头排除干扰因素，确保校准结果的溯源性与准确性。

- 位移示值误差

使DMA设备保持空载状态、加热炉保持关闭状态，选用压缩夹具进行测量，负载力设为0.01N，待设备稳定后将位移示数清零。打开加热炉，将量块置于样品支架的测量位置后关闭炉体，待稳定后记录该量块长度的测量值，按同样步骤重复测量两次后换另一个量块，得到每个量块下3个测量值，按公式计算位移示值误差。

- 升温速率示值误差

支架上放置一个高熔点热分析标物，通入氮气气氛，并调节氮气流量至仪器说明书推荐的流量值，关闭加热炉，以3℃/min的升温速率进行加热，待升温稳定后用秒表开始计时，此时样品温度为T0，10分钟后记录样品温度T10，按公式计算升温速率示值误差。

- 本条款要求制定目的：校准升温速率示值误差是为了使显示温度更接近样品的实际温度，保证样品升温时温度的有效性。

- 穿刺或压缩夹具校准温度重复性及示值误差

具有穿刺或压缩夹具的使用热分析标准物质进行校准。选择穿刺或压缩夹具并完成夹具校正，根据DMA实际使用的温度范围，从附录A选取两种热分析标准物质，每种标准物质至少取2mg。将其中一个热分析标准物质放置在支架测量位置（若待测温度高于350℃，通入保护气氛，并调节保护气氛流量至仪器说明书推荐的流量值），升温速率设定为3℃/min，初始力0.01N，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—位移变化曲线，计算标准物质的熔化温度。依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式计算温度平均值、温度重复性及温度示值误差。选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。按公式计算温度重复性及温度示值误差。

- 本条款要求制定目的：校准温度重复性及示值误差为了验证设备温度准确性，最大程度保证样品温度测试的真实性及重复性。若待测温度高于350℃，通入保护气氛的目的是尽量防止样品表面氧化，导致测量温度与真实温度偏离，保证校准准确性。计算标准物质的熔化温度，即从温度—位移曲线的拐点做切线，与熔化完成后温度—位移曲线的延长线相交，交点的横坐标即为熔点Tm，单位为℃。

- 单悬臂夹具校准温度重复性及示值误差

不具有穿刺或压缩夹具的使用玻璃化转变温度标准物质进行校准。选择单悬臂夹具并完成夹具校正，将其中一个玻璃化转变温度标准物质放置在支架测量位置，在起始温度30℃下恒温5min，升温速率设定为3℃/min，初始力设为0.01N，振幅设为25µm，频率设为1Hz，参照附录A设定温度程序。实验结束后，获得温度—储能模量变化曲线（如图3所示），计算标准物质的玻璃化转变温度。依据上述测量方法，更换样品，重复测量1次，共计测量2次。按公式计算温度平均值、温度重复性及温度示值误差。选取另一种玻璃化转变温度标准物质，参考上述测量方法和附录A的温度程序，重复测量2次。按公式计算温度重复性及温度示值误差。

本条款要求制定目的：校准温度重复性及示值误差为了验证设备温度准确性，最大程度保证样品温度测试的真实性及重复性。依据ASTM E1867-22（Standard Test Methods for Temperature Calibration of Dynamic Mechanical Analyzers）玻璃化转变标注方式，计算标准物质的玻璃化转变温度，即从温度—储能模量曲线的拐点做切线，与玻璃化转变温度完成后温度—储能模量曲线的延长线相交，交点的横坐标即为玻璃化转变温度Tg，单位为℃。

- 储能模量示值误差及重复性

选择单悬臂夹具并完成夹具校正，用卡尺测量储能模量标块的宽度和厚度，待设备稳定后将储能模量标块置于样品支架的测量位置，关闭加热炉。程序温度设为30℃，振幅设为30µm，频率设为1Hz，在30℃稳定10min后记录储能模量标块的示值。按相同的步骤重复测量1次，共计测量2次，按公式计算储能模量平均值、储能模量重复性及储能模量示值误差。

本条款要求制定目的：储能模量作为DMA测试的主要测量参数，校准储能模量示值误差及重复性可以验证设备的准确性及可靠性。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

9附录

附录主要包含参考使用的标准物质认定值和升温范围、校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、动态热机械分析仪温度示值误差测量不确定度评定示例、动态热机械分析仪位移示值误差测量不确定度评定示例、动态热机械分析仪储能模量示值误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了6个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 参考使用的标准物质认定值和升温范围

附录B 动态热机械分析仪校准记录参考格式

附录C 动态热机械分析仪校准证书内页参考格式

附录D 动态热机械分析仪温度示值误差测量不确定度评定示例

附录E 动态热机械分析仪位移示值误差测量不确定度评定示例

附录F 动态热机械分析仪储能模量示值误差测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

XXX公司、XXX公司、XX公司根据本规范的校准项目对XXX进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业动态热机械分析仪的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决动态热机械分析仪校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、动态热机械分析仪的校准方法未规定等问题，弥补动态热机械分析仪校准的空白，为保证动态热机械分析仪测试结果的准确可靠提供保证，从而提高刻线精度的准确性。

十一、其他应予说明的事项

无。

《动态热机械分析仪校准规范》编制组

2026年1月14日