JJFZ（有色金属）002—2025

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

中国人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

液体流量计在线校准规范

Online Calibration Specification for Liquid Flowmeter

（征求意见稿）

液体流量计在线校准规范

Online Calibration Specification

for Liquid Flowmeter

JJF（有色金属）XXX-XXXX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司

参加起草单位：

# 本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目  录

引   言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 液体介质条件	（2）

5.3 流量计安装条件	（2）

5.4 测量标准及其他设备	（3）

5.5 其他条件	（3）

6 校准方法	（3）

6.1 校准前准备	（3）

6.2 标准流量计安装	（4）

6.3 流量校准点选择	（5）

6.4 累积流量示值误差	（5）

6.5 瞬时流量示值误差	（6）

6.6 重复性	（6）

6.7 变送输出误差	（7）

7 校准结果表达	（7）

8 复校时间间隔	（8）

附录A 液体流量计在线校准原始记录参考格式	（9）

附录B 液体流量计在线校准证书内页参考格式	（11）

附录C 液体流量计在线校准示值误差的测量不确定度评定示例	（12）

# 引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 1030-2007《超声流量计》、JJG 1037-2008《涡轮流量计》和JJG 1033-2007《电磁流量计》的技术内容。

本规范为首次发布。

液体流量计在线校准规范

# 范围

本规范适用于工业现场封闭管道上的非贸易结算类液体流量计（以下简称流量计）的在线校准。流量计测量介质包括水、油品、化学溶液等不含杂质和气泡的洁净液体，管径大小不低于DN50，管道材质包含碳钢、铸铁、塑料等材料。流量计类型包括超声流量计、涡轮流量计、差压式流量计、容积式流量计、电磁流量计、旋翼式水表和涡街流量计等。多普勒法超声波流量计在线校准不适用于本规范。

# 引用文件

无

# 概述

2

流量计是用于测量被测介质瞬时流量和累计流量的一种测量设备，通过流量传感器将流经流量计的液体流量信号转换为脉冲信号、模拟信号或数字信号，利用计算装置进行流量计算，再由显示装置进行流量显示。流量计主要由表体、显示装置、计算装置、流量传感器等组成，其通用结构示意图如图1所示。工业现场流量计由于拆卸不便、设备不能停机等原因，无法保证周期性的拆卸送检。本规范基于时差法原理，不拆卸流量计，在流量计运行状态下，使用外夹式标准超声波流量计与被校流量计在同一管道串联，通过在线校准确定被校流量计计量特性。

4

3

1

图1 流量计通用结构示意图

1-表体；2-显示装置；3-计算装置；4-流量传感器

# 计量特性

流量计的校准项目和计量特性要求见表1。流量计流量范围中的最小流量qmin、分界流量qt、最大流量qmax在流量计说明书及铭牌上有说明或标注，分界流量qt未明确说明的，一般取最大流量qmax的1/3作为分界流量。

表1 流量计校准项目和计量特性要求

| 序号 | 校准项目 |  | 计量特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0级 | 1.5级 | 2.0级 | 2.5级 |
| 1 | 累积流量 示值误差 | qmin≤q＜qt | ±3.0% | ±3.0% | ±4.0% | ±5.0% |
|  |  | qt≤q≤qmax | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% |
| 2 | 瞬时流量 示值误差 | qmin≤q＜qt | ±3.0% | ±3.0% | ±4.0% | ±5.0% |
|  |  | qt≤q≤qmax | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% |
| 3 | 重复性 |  | 不超过最大允许误差绝对值的1/3。 |  |  |  |
| 4 | 变送输出误差 |  | ±0.5% |  |  |  |

# 校准条件

## 环境条件

环境温度：（-20～55）℃。

相对湿度：不大于95%。

大气压力：（86～106）kPa。

工作环境中应无影响流量计正常工作的电磁场、机械振动和噪声。

## 液体介质条件

被校流量计及标准流量计测量点管道内液体应为单相液体，充满管道，无漩涡。

液体介质应是洁净的，无可见颗粒、纤维等杂质，不夹杂气泡。

校准过程中，液体流量应稳定，液体压力、温度无明显变化。

## 流量计安装条件

流量计测量点管道上游10倍管道公称通径（10DN）内、下游5倍管道公称通径（5DN）内应无弯头、阀门、泵等扰流部件。若被校流量计与标准流量计安装直管段不满足要求，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

被校流量计和标准流量计应安装在相同管径上，在无干扰的情况下，两个流量计间距应尽量短。若被校流量计使用管径与标准流量计校准管径之比大于2或小于1/2，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

流量计使用点和校准点管道内壁应无衬里、积垢、凹痕等情况，若无法避开结垢管段或衬里材质和厚度未知，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

## 测量标准及其他设备

校准流量计所用的测量标准及其他设备的技术要求见表2。

表2 计量标准及其他设备技术要求

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准超声波流量计 | Urel≤0.5%，k=2 | 标准流量计，测量液体流量。 |
| 2 | 测厚仪 | Urel≤0.1mm，k=2 | 测量管道壁厚。 |
| 3 | 秒表 | 时间间隔1h：±0.1s | 测量累积时间。 |
| 4 | 钢卷尺 | 不低于Ⅰ级 | 测量管道周长、直径和标准流量计传感器安装距离，也可用满足要求的π尺、卡尺等代替。 |
| 5 | 数字多用表 | 直流电流测量：（4~20）mA， 直流电压测量：（0~10）V， 最大允许误差：不超过±0.05%。 | 测量检测仪变送输出的标准电信号，也可用其他满足要求的电流表或电压表代替。 |

## 其他条件

铭牌和标识：流量计应有流向标识，铭牌上应有清晰可见的测量范围、管道通径、准确度等级、分界流量、耐压等级、厂商信号等信息。

外观和密封性：流量计外观结构应完好，无影响准确性的锈蚀和损伤情况，显示部分完整清晰。被校流量计表体各接口、法兰应无泄漏。

功能参数：除机械式流量计，被校流量计界面菜单应有密码保护功能参数不被随意更改。菜单中管径、壁厚、流量系数、介质、管道材料等参数应与工况实际相一致。

# 校准方法

## 校准前准备

  - 校准前，应与客户就标准流量计安装点位、流量校准点、流量调节运行情况等进行沟通确认。根据流量计说明书或客户提供文件和信息检查被校流量计运行情况，与工况实际不符的功能参数应进行修改，并记录各参数值。按照本规范5.3的规定，检查并记录好相应情况，为最终校准结果提供修正依据。

## 标准流量计安装

管道外直径测量

    - 测量前，清理标准流量计传感器（以下简称传感器）安装位置区域的管壁，将管壁上的铁锈、防腐层等清除干净。用钢卷尺在传感器安装位置附近测量管道外径或周长（用测得周长计算外径），在不同点位进行3次测量，取平均值作为管道外直径测量值。

管道壁厚测量

    - 测量前，清理传感器安装位置区域的管壁，将管壁上的油漆、铁锈、防腐层等清除干净，并打磨光滑，露出管道本身材质。管壁打磨区域面积一般是传感器工作面积的1.5倍，便于校准时调整传感器位置。在打磨区域分散选择3个测量点，用测厚仪测量管道壁厚，取平均值作为管道壁厚测量值。

传感器安装

    - 传感器的安装方式通常由V法、Z法、W法、X法等，校准时应根据标准流量计说明书要求，结合现场安装条件，选择合适可行的方法。将标准流量计安装位置管道外直径、管道壁厚、管道材质、衬里材料及厚度、传感器型号、介质类型、传感器安装方式等参数信息输入标准流量计主机菜单中，自动计算得出传感器安装距离，并做好记录。

    - 传感器一般安装在管道水平截面上，若因现场安装条件限制，可在管道中心轴线以上45°夹角范围内确定安装位置，并保证两个传感器在同一横截平面。在传感器工作面均匀涂抹耦合剂，根据介质流动方向和安装距离安装传感器，使其信号发射面和接收面与管壁紧密接触，接触面耦合剂中不得留有气泡和杂质。根据标准流量计主机信号情况，按照标准流量计说明书规定，微调两个传感器位置直至信号状态满足标准流量计说明书要求，并用紧固件固定好传感器。标准流量计安装示意图如图2。

3

1

2

图2 标准流量计安装示意图

1-被校流量计；2-传感器；3-标准流量计主机

## 流量校准点选择

  - 根据现场实际情况与客户协商选取流量校准点，一般选取（1~3）个点，包含常用流量点及以分界流量为界限的低流量点和高流量点。标准流量计安装后，通过调节泵频率或阀门开度来平稳调整管道流量至流量校准点附近。当标准流量计瞬时流量在1min内的最大流量和最小流量之差小于指定校准点流量的5%时，视为管道流量稳定，稳定时间不应少于5min。

若现场无法调节流量，可根据客户生产情况分时段对各流量校准点进行校准。当校准过程中突然出现流量波动，应重新进行流量稳定控制后再校准。管道流量无法达到上述稳定状态时；被校流量计瞬时流量分辨力低时，只需进行累积流量示值误差的校准。被校流量计瞬时流量较低，引起累积流量末位读数变化较慢时，只需进行瞬时流量示值误差的校准。

累积流量示值误差

  - 被校流量计和标准流量计在6.3规定的稳定状态下，同时读取被校流量计和标准流量计的初始累积流量示值，并启动秒表，经过至少30min后再同时读取被校流量计和标准流量计的终止累积流量示值，并停止秒表，记录相应示值。每个流量校准点一般校准3次，单次校准的累积流量示值误差按公式（1）、公式（1）和公式（3）计算。

  - （1）

  - （2）

  - （3）

  - 式中：

——被校流量计第i流量校准点第j次校准的累积流量示值误差；

——被校流量计第i流量校准点第j次校准的累积流量示值，m3；

——标准流量计第i流量校准点第j次校准的标准累积流量示值，m3；

——被校流量计第i流量校准点第j次校准的初始累积流量示值，m3；

——被校流量计第i流量校准点第j次校准的终止累积流量示值，m3；

——标准流量计第i流量校准点第j次校准的初始累积流量示值，m3；

——标准流量计第i流量校准点第j次校准的终止累积流量示值，m3；

j——校准次数；

i——校准点数。

取绝对值最大的EV(ij)作为被校流量计第i流量校准点的累积流量示值误差。

瞬时流量示值误差

在累计流量示值误差校准时间段内，任选一个时间点，同时读取并记录1次标准流量计和被校流量计的瞬时流量示值。每个流量校准点同样校准3次，单次校准的瞬时流量示值误差按公式（4）计算。

  - （4）

  - 式中：

——被校流量计第i流量点第j次校准的瞬时流量示值误差；

——被校流量计第i流量点第j次校准的瞬时流量示值，m3/h；

——标准流量计第i流量点第j次校准的瞬时流量示值，m3/h。

取绝对值最大的Eq(ij)作为被校流量计第i流量校准点的瞬时流量示值误差。

当累积或瞬时流量示值误差校准结果不满足客户需求时，能够调整流量系数的被校流量计，可根据调整前的校准结果进行流量系数调整，调整后需再次进行校准，并记录好流量系数调整情况。

## 重复性

- 被校流量计的重复性校准与累积或瞬时流量示值误差的校准同时进行。利用极差法按公式（5）计算被校流量计第i流量点的累积或瞬时流量重复性。

  - (5)

  - 式中：

——被校流量计第i流量点的累积或瞬时流量重复性；

——被校流量计第i流量点的累计或瞬时流量示值最大值，m3或m3/h；

——被校流量计第i流量点的累积或瞬时流量示值最小值，m3或m3/h；

——被校流量计第i流量点的累积或瞬时流量示值平均值，m3或m3/h；

——极差系数，n=3时Cn=1.69。

## 变送输出误差

  - 按流量计说明书接线，查看确认流量计变送输出流量范围、变送输出信号范围等参数，并做好记录。被校流量计瞬时流量示值误差校准过程中，同时读取瞬时流量示值和数字多用表上被校流量计变送输出的电流或电压值，并记录。每个流量校准点同样校准3次，单次校准的变送输出误差按公式（6）计算。

  - （6）

  - 式中：

——被校流量计第i流量点第j次校准的变送输出误差；

——被校流量计第i流量点第j次校准的变送输出示值，mA或V；

——被校流量计第i流量点第j次校准的变送输出理论值，mA或V；

——被校流量计变送输出信号的量程，mA或V。

  - 取绝对值最大的A(ij)作为被校流量计第i流量校准点的变送输出误差。

# 校准结果表达

经校准的流量计出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 复校时间间隔

建议复校时间间隔为2年,流量计安装使用现场条件恶劣的，复校时间间隔可缩短至1年。客户可根据使用情况和重要性自主决定复校时间间隔，在使用过程中经过流量系数调整、修理、更换重要部件的流量计需要重新校准。

## 附录A

液体流量计在线校准原始记录参考格式

| 记录编号: |  |  |  |  |  | 证书编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境温度 |  | ℃ |  | 环境湿度 |  | %RH |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 型号规格 | 技术特征 |  | 仪器编号 |  | 证书编号 |  | 有效期 |  |
| 校准项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他条件：外观与密封性： 铭牌和标识： 液体介质： 现场安装情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 管道尺寸测量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  |  | 测量示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 管道外径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 功能参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 管道外径 |  |  |  | 管道壁厚 |  |  |  |  | 探头型号 |  |  |  |  | 安装距离 |  |  |  | 流量系数 |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| 标准流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 累积流量示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 时间 |  | 标准流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 被校流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |  | 扩展不确定度 |  |  |
|  |  |  | 初始值 |  |  | 累计值 |  | 示值 |  |  |  | 初始值 |  |  | 累计值 |  |  |  |  | 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 瞬时流量示值误差和变送输出误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | 标准流量计示值 |  |  | 被校流量计示值 |  |  |  |  |  | 输出示值 |  |  | 理论 输出值 |  |  |  |  | 输出误差 |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  | 扩展 不确定度 |
| 5.重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 累积流量平均值 |  |  |  |  | 累积流量重复性 |  |  |  |
| 校准点 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 瞬时流量平均值 |  |  |  |  | 瞬时流量重复性 |  |  |  |

# 附录B

液体流量计在线校准证书内页参考格式

校准结果

- 其他条件：

1.1外观与密封线：               1.2铭牌和标识：

1.3流量计参数：   介质：        管径：            流量系数：

- 瞬时流量校准结果：

| 校准点 | 标准器流量 | 被校表流量 | 示值误差 | 重复性 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 累积流量校准结果：

| 校准点 | 标准器流量 | 被校表流量 | 示值误差 | 重复性 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 变送输出误差校准结果：

| 校准点 | 被校表流量 | 理论输出值 | 输出示值 | 误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录C

液体流量计在线校准示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 校准依据

本规范

C.1.2 测量标准

表C.1中给出了测量标准及主要技术指标。

表C.1 测量标准技术指标

| 序号 | 测量标准或设备 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式超声波流量计 | 相对扩展不确定度：Urel=0.5%，k=2。 |
| 2 | 秒表 | 时间间隔1h：±0.1s。 |
| 3 | 钢卷尺 | Ⅰ级，测量范围（0～3）m。 |

C.1.3 被校对象

被校准流量计为一台测量范围（0～1000）m3/h，1.0级的电磁流量计。

C.1.4 校准方法

按照本规范的规定进行校准。本示例仅在500m3/h流量校准点进行说明，其他校准点参照本示例。

C.2 测量模型

流量计示值误差校准采用直接测量方法，其测量模型见公式（C.1）

（C.1）

式中：

——流量计累积流量示值误差；

——流量计累积示值，m3/h；

——标准流量计累积示值，m3/h。

由测量模型可知，输入量Vm的灵敏系数为1，输入量Vs的灵敏系数为-1。

C.3 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源主要有：

- 由测量重复性引入的不确定度分量；

- 由标准流量计不确定度引入的不确定度分量。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 由测量重复性引入的不确定度分量

对一台测量范围（0～1000）m3/h的流量计，重复条件下，在500m3/h流量点测量10次，每次时间30min，得到数据见表C.2：

表C.2 测量重复性结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm/（m3） | 249.6 | 249.1 | 248.5 | 246.4 | 247.5 | 249.8 | 245.3 | 248.2 | 249.1 | 249.7 |
| Vs/（m3） | 250.3 | 250.6 | 249.8 | 248.6 | 248.9 | 249.9 | 247.6 | 250.1 | 250.8 | 251.4 |
| 误差（%） | -0.28 | -0.60 | -0.52 | -0.88 | -0.56 | -0.04 | -0.93 | -0.76 | -0.68 | -0.68 |

示值误差的算术平均值为：

单次实验标准差为：

由于实际校准过程中n是取3次的最大值作为测量结果，则测量重复性引入的不确定度为：

C.4.2  由标准流量计不确定度引入的不确定度分量

标准流量计的相对扩展不确定度为：Urel=0.5%，k=2。属B类评定，服从正态分布，包含因子为2，则在500m3/h流量点时，累积30min情况下，有：

C.5  标准不确定度分量汇总表

标准不确定度分量汇总见表C.3所示：

表C.3 标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度 | 灵敏系数Ci | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由测量重复性引入的不确定度分量 |  | 0.16 | 1 | 0.16 |
| 3 | 由标准流量计不确定度引入的不确定度分量 |  | 0.25 | -1 | -0.25 |

C.6  合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

C.7  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，示值误差测量结果扩展不确定度为：

故，该流量计在在500m3/h流量点时，累积30min情况下的校准结果为248.32m3，其扩展不确定度为：Urel=0.6%，k=2。

JJFZ(有色金属)XXX-XXXX