ICS  77.120

| CCS | H 21 |
| --- | --- |

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定

Test method for cathode materials of lithium ion battery-Determination of specific heat capacity

（审定稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

锂离子电池正极材料检测方法  比热容的测定

范围

本文件描述了差示扫描量热法测定锂离子电池正极材料比热容的方法。

本文件适用于锂离子电池正极材料（包括磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、磷酸锰铁锂、钴酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂等）比热容的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8979　纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 19466.1　塑料　差示扫描量热法(DSC)　第 1 部分：通则

GB/T 28724—2012　固体有机化学品熔点的测定　差示扫描量热法

术语和定义

GB/T 19466.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

比热容  capacity；Cp

根据热物理学定义，在一定温度下，单位质量的样品升高单位温度所需要吸收的能量。

试验原理

在规定的程序控制温度范围内，利用差示扫描量热仪获得样品、标准样品之间的热流量差随温度变化的关系。在一定温度下，通过测定标准样品与样品热流量差值，再根据比热比较法计算得出样品比热容。

试剂或材料

保护气和吹扫气，应符合GB/T 8979中规定的高纯氮气或能起到相同保护效果的其他惰性气体。

标准样品，宜使用圆片状蓝宝石作为参比，理论比热容Cp'为0.774 J/（g·K）。

仪器设备

差示扫描量热仪，精度应符合GB/T 28724—2012中4.1的规定。

铝坩埚（包含坩埚盖），纯度大于等于99.99％，各套坩埚质量差值不超过0.1 mg。

分析天平，分度值为0.01 mg。

烘箱。

200目筛网。

样品

    - 样品应由铝塑膜塑封，常温保存。测试前，先用200目筛网（6.5）过筛，再放入烘箱（6.4）中，于（105±2）℃温度下烘干2 h，在干燥器中冷却至室温后备用。

试验步骤

试料

使用分析天平（6.3）称取样品于铝坩埚中，精确至0.01 mg，每次称取的试料质量参见表1。

表1  试料质量

| 样品种类 | 试料质量 mg |
| --- | --- |
| 镍钴铝酸锂 | 21.3～32.0 |
| 镍钴锰酸锂 | 16.0～24.0 |
| 锰酸锂 | 13.3～20.0 |
| 磷酸铁锂 | 6.9～10.4 |
| 钴酸锂 | 14.9～18.7 |
| 磷酸锰铁锂 | 5.6～7.0 |

平行试验

平行做三份试验。三次结果相对标准偏差不大于5％，取平均值作为最终结果。

空白试验（基线测试）

随同试料做空白试验。

样品测定

空坩埚进行空白测试。夹取2套空铝坩埚（6.2），分别放入参比池和量热池，稳定通入保护气和吹扫气（5.1），流速为40 mL/min，差示扫描量热仪（6.1）炉体温度从室温降至初始温度（推荐-5 ℃），在初始温度至少保持15 min，热流曲线平衡稳定后，以10 ℃/min的升温速率进行程序升温，温度从-5 ℃升至60 ℃，记录空白测试曲线。测试结束后，温度降至室温。

标准样品（5.2）进行参比测试。将标准样品放入量热池铝坩埚，并按照8.4.1进行测试，记录标准样品测试曲线。测试结束后，取出标准样品，温度降至室温。

试料测试。轻微振动铝坩埚，使称量后的试料均匀平铺于样品坩埚底部，盖上坩埚盖，按照8.4.1进行测试，记录试料测试曲线。测试完成后，取出样品，温度降至室温。

试验数据处理

试料的比热容由测试软件直接读取，或按照式（1）进行计算。

Cp=Cp'×DSCsam−DSCbslDSCstd−DSCbsl×mstdmsam	（）

式中：

Cp——在某一温度条件下，单位质量试料升高单位温度所吸收的热量，单位为焦耳每克每开尔文[J/(g·K)]；

Cp'——在某一温度条件下，单位质量标准样品升高单位温度所吸收的热量，单位为焦耳每克每开尔文[J/(g·K)]；

DSCsam——在某一温度条件下，试料DSC信号值，单位为毫瓦每毫克（mW/mg）；

DSCstd——在某一温度条件下，标准样品DSC信号值，单位为毫瓦每毫克（mW/mg）；

DSCbsl——在某一温度条件下，空白DSC信号值，单位为毫瓦每毫克（mW/mg）；

msam——试料的质量，单位为克（g）；

mstd——标准样品的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

精密度

重复性

在重复性条件下两次独立测试结果相对允许差不大于15％。

再现性

在再现性条件下两次独立测试结果相对允许差不大于20％。

试验报告

试验报告应包括，但不限于以下信息：

- 样品说明，包括样品的来源及前处理情况；

- 试验地点、试验时间、试验人员、仪器型号等；

- 试验条件说明，包括保护气种类及流速、样品称样量、封装情况及程序升温条件；

- 如发现测试过程中存在因热降解、氧化等导致样品质量的变化，需进行说明；

- 任何偏离本文件中的操作或试验条件。