中华人民共和国工业和信息化部 发布

20xx-xx-xx实施

20xx-xx-xx发布

接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

（审定稿）

Calibration Specification for

Contanct (Stylus) Surface Contour Tester

JJF（有色金属）XXXX—20XX

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

Calibration Specification for Contanct (Stylus) Surface Contour Tester

JJF（有色金属）XXXX—20xx

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位： 西安汉唐分析检测有限公司

参加起草单位：青海大学

西安建筑科技大学

广东省科学院新材料研究院

中铝洛阳铜加工有限公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目录

引言	(II)

1 范围	(1)

2 引用文件	(1)

3 概述	(1)

4 计量特性	(1)

4.1静态测量力	(1)

4.2基准导轨直线度	(2)

4.3轮廓垂直分量（Z轴）示值误差	(2)

4.4轮廓水平分量（X轴）示值误差	(2)

4.5半径测量示值误差	(2)

4.6半径测量重复性	(2)

4.7角度测量示值误差	(2)

4.8角度测量重复性	(2)

5 校准条件	(2)

5.1 环境条件	(2)

5.2 测量标准及其他设备	(2)

6 校准项目和校准方法	(3)

6.1 校准项目	(3)

6.2 校准方法	(3)

6.2.1 校准前准备	(3)

6.2.2 静态测量力	(3)

6.2.3 基准导轨直线度	(3)

6.2.4 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差	(3)

6.2.5 轮廓水平分量（X轴）示值误差	(4)

6.2.6 半径测量示值误差	(4)

6.2.7 半径测量重复性	(5)

6.2.8 角度测量示值误差	(5)

6.2.9 角度测量重复性	(6)

7 校准结果表达	(6)

8 复校时间间隔	(7)

附录A	(7)

附录B	(10)

附录C	(11)

# 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了GB/T 19600-2004《产品几何量技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》和接触（触针）式仪器使用说明书。

本规范为首次发布。

接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

# 1 范围

本规范适用于以扫描法测量工件表面二维形状、位置参数的接触（触针）式表面轮廓测量仪（以下简称“轮廓仪”）的校准。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件

GB/T 19600-2004产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

轮廓仪一般由传感器、驱动箱、电子信号处理装置、计算机系统等组成，示意图如图1所示。其工作原理是：仪器的触针在被测轮廓表面移动，传感器通过触针将几何形状变化转换为电信号，信号经放大处理，转换成数字信号存储在计算机中，计算机进行数字滤波和参数计算，测量被测轮廓的素线形状和截面轮廓，如凸出量、曲率半径、直线度、平行度、倾斜度、角度等。

图1 接触（触针）式表面轮廓测量仪

1—底座；2—工作台；3—触针；4—基准导轨；

5—立柱；6—驱动箱；7—传感器；8—计算机系统

# 4 计量特性

  - 静态测量力误差

- 静态测量力(30±10)mN

  - 基准导轨直线度

- 基准导轨直线度≤2μm/200mm

  - 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差

- 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差

  - 轮廓水平分量（X轴）示值误差

- 轮廓水平分量（X轴）示值误差

  - 半径测量示值误差

- 半径测量示值误差

  - 半径测量重复性

- 半径测量重复性≤0.5μm

  - 角度测量示值误差

- 角度测量示值误差≤±1′

  - 角度测量重复性

- 角度测量重复性≤±0.3′

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

环境温度应在（20±2）℃范围内，相对湿度≤65%，无影响测量的灰尘、振动、气流、腐蚀性气体和较强磁场。

## 5.2 测量标准及其他设备

测量标准见表1。

表1 校准项目和测量标准

| 序号 | 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态测量力误差 | 电子天平 | 分辨力0.01g |
| 2 | 基准导轨直线度 | 平面平晶 | 1级 |
| 3 | 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差 | 量块 | 4等 |
| 4 |  | 平面平晶 | 2级 |
| 5 | 轮廓水平分量（X轴）示值误差 | 激光干涉仪 | MPE：±（0.03+1.5L）μm |
| 6 | 半径测量示值误差、测量重复性 | 标准球或标准半球 | （R10mm~R20mm和R70mm~R90mm各一个）U≤0.5μm，k=2 |
| 7 | 角度测量示值误差、测量重复性 | 棱体 | 四等 |
| 注：也可采用满足测量准确度要求的其他测量标准及其他设备进行校准 |  |  |  |

# 6 校准项目和校准方法

- 校准项目

轮廓仪校准项目见表1。

- 校准方法

- 校准前准备

目力观察轮廓仪各活动部件运动应平稳、灵活，无卡滞、跳动和爬行等现象；被校仪器及校准用测量标准及其他设备在室内连续平衡温度的时间不少于1h。

校准前，被校仪器连续通电预热时间不少于30min。

- 静态测量力误差

将轮廓仪触针与电子天平托盘中心位置接触，调整轮廓仪传感器的位置，使屏幕触针显示位置指向零位。读取电子天平的示值m，连续测量3次，取3次测量最大值作为测量结果。触针静态测量力F的计算见公式（1），静态测量力误差见公式（2）。

（1）

式中：

—触针静态测量力，N；

—电子天平的示值，g；

—重力加速度，取9.8N/kg。

（2）

式中：

—静态测量力误差，mN；

—标称静态测量力，mN；

—触针静态测量力，N。

- 基准导轨直线度

取工作面长度大于轮廓仪X轴测量范围的平晶，将其沿X轴工作方向，水平放置在工作台上。将轮廓仪垂直方向分辨力设置为最小值，并将其滤波器设置为高斯滤波器，且截止波长不大于 0.5mm。

X轴运动方向

长度1

长度2

长度3

位置1

位置2

位置3

平晶表面

依据X轴测量范围，均匀分布三段测量长度。在平晶表面，从触针初始位置往X轴运动方向依次选取三个非连续测量位置，按照分布的三段长度分别测量平晶表面轮廓，用最小二乘法分别计算各段表面轮廓的直线度，取三次测量直线度中的最大值作为基准导轨的直线度。如图2所示。

图2 基准导轨直线度测量示意图

注：图2中实线圆为在每个测量位置触针移动的起始点，虚线箭头为触针沿X轴的移动方向，虚线圆为每个测量位置触针移动的终点

将X轴移动到初始位置，使触针与平晶表面接触，沿X轴移动方向，移动X轴的全行程，以全行程表面轮廓曲线图上的最大值作为全行程基准导轨直线度。

- 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差

在传感器触针位移范围内选择5个大致均匀分布的校准点L，分别选取对应尺寸的4等量块。先把量块按尺寸由大到小研合在平晶上，并使各量块尽量平行且紧密接触。调整工作台面与传感器运动方向平行后，将研合量块的平晶放置轮廓仪工作台上。由大到小测量各量块表面轮廓D。采用点到你和直线距离的方式对量块高度差进行评定，测量值与量块实际值之差为各点示值误差，取其最大值为轮廓垂直分量（Z轴)示值误差，见公式（3）。

（3）

式中：

—各测量点的示值误差，i=1,2,3,4,5，mm；

—各测量点轮廓仪示值，i=1,2,3,4,5，mm；

—量块实际尺寸，i=1,2,3,4,5，mm。

- 轮廓水平分量（X轴）示值误差

把激光干涉仪的靶镜固定在轮廓仪驱动箱与传感器连接件上，调整激光干涉仪的激光光束与轮廓仪基准导轨平行。在轮廓仪X轴测量范围内选取大致均匀分布的5个测量点e，读取各点轮廓仪示值与激光干涉仪示值，轮廓仪示值与激光干涉仪示值之差为各点轮廓水平分量（X轴）示值误差。取其最大值为轮廓水平分量（X轴）示值误差，见公式（4）。

（4）

式中：

—各测量点示值误差，i=1,2,3,4,5，mm；

—轮廓仪各点示值，i=1,2,3,4,5，mm；

—激光干涉仪各点示值，i=1,2,3,4,5，mm。

- 半径测量示值误差

将标准球或标准半球放置于轮廓仪工作台上，先调整标准球（标准半球）的位置，使触针滑行轨迹通过标准球（标准半球）的最高点，然后测量标准球表面轮廓半径。重复以上步骤，连续三次测量标准球表面轮廓半径R，三次测量平均值与标准球（标准半球）半径的实际值之差为半径测量示值误差，见公式（5）。

（5）

式中：

—半径测量示值误差，mm；

—三次测量标准球轮廓仪示值，i=1,2,3，mm；

—标准球半径，证书实测值，mm。

- 半径测量重复性

将标准球或标准半球放置于轮廓仪工作台上，调整触针滑行轨迹通过标准球（标准半球）的最高点，重复三次测量表面轮廓半径，按极差法计算实验标准差作为半径测量重复性，见公式（5）。

（5）

式中：

—半径测量重复性，mm；

—三次测量最大值，mm；

—三次测量最小值，mm。

- 角度测量示值误差

将四等棱体放置于轮廓仪工作台上，先调整棱体的侧边平行于触针滑行方向，然后测量棱体各相邻工作面的角值。重复以上步骤，连续三次测量棱体其中各相邻工作面的角值，三次测量平均角值与棱体工作角标称角值之差为各角度测量示值误差，取其最大值为角度测量示值误差，见公式（6）。

（6）

式中：

—各相邻工作面角度测量示值误差，j=1,2,3,4，…，′；

—各相邻工作面角度三次测量值，j=1,2,3,4，…，i=1,2,3，′；

—相邻工作面标称值，′。

- 角度测量重复性

将四等棱体放置于轮廓仪工作台上，调整棱体的侧边平行于触针滑行方向，对四等棱体任一工作角重复测量三次，按极差法计算实验标准偏差作为角度测量重复性，见公式（7）。

（7）

式中：

—半径测量重复性，mm；

—三次测量最大值，mm；

—三次测量最小值，mm。

# 7 校准结果表达

经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。
附录A

校准原始记录参考格式

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.静态测量力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天平示值（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量力（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.基准导轨直线度（μm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直线度 |  |  |  |  | 位置1 |  |  |  |  |  |  | 位置2 |  |  |  |  |  |  | 位置3 |  |  |  |  |
| 基准导轨直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全行程基准导轨直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.轮廓垂直分量（Z轴）示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量块尺寸 |  | 标称值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量块尺寸偏差/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  | μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度：U= ，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.轮廓仪水平分量（X轴）示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干涉仪示值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度：U= ，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.半径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准球半径实际值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度：U= ，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.半径测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准球半径实际值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.角度测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  | 1-2工作面（°，′，″） |  |  |  | 2-3工作面（°，′，″） |  |  |  | 3.4工作面（°，′，″） |  |  |  | 4-5工作面（°，′，″） |  |  |  |  | 5-6工作面（°，′，″） |  |  |
| 棱体工作角角值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差/″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度：U= ，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.角度测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 棱体工作角角值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮廓仪示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性/″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页参考格式

| 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 技术要求 | 校准数据 | 测量不确定度U（k=2） |
| 1 | 静态测量力 |  |  |  |
| 2 | 基准导轨直线度 |  |  |  |
| 3 | 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差 |  |  |  |
| 4 | 轮廓水平分量（X轴）示值误差 |  |  |  |
| 5 | 半径测量示值误差 |  |  |  |
| 6 | 半径测量重复性 |  |  |  |
| 7 | 角度测量示值误差 |  |  |  |
| 8 | 角度测量重复性 |  |  |  |

# 附录C

轮廓仪示值误差测量结果的不确定度评定

C.1 概述

C.1.1 评定依据

本规范

C.1.2 测量标准

4等量块（）

C.1.3 被测对象

轮廓测量仪，型号SJ5700。

C.1.4 测量方法

根据本规范6.2.4的要求，在环境温度（20±3）℃，采用4等量块（）测量轮廓垂直分量（Z轴）10mm处示值，测得值与量块实际值之差为测量结果。

C.2 测量模型

为方便标注和计算，公式化为C1.1

(C1.1)

式中：

—轮廓垂直分量各校准点示值误差，mm；

—轮廓仪垂直分量示值，mm；

—量块实际值，mm；

式（C1.1）中，、之间互为独立，其灵敏系数与方差分别为：

（C1.2）

（C1.3）

C.3 标准不确定度分量的来源分析

测量不确定度的来源有：

1) 由测量重复性引入的不确定度分量；

2) 由标准器引入的不确定度分量；

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 轮廓垂直分量（Z轴）示值（）引入的标准不确定度

轮廓垂直分量示值产生的不确定度主要是测量重复性引起的标准不确定度分量。对轮廓仪垂直分量10mm示值点，用10mm量块重复测量10次，测量结果为：9.9972mm、9.9968mm、9.9974mm、9.9967mm、9.9972mm、9.9980mm、9.9972mm、9.9973mm、9.9966mm、9.9975mm。

计算可得单次测量实验标准差：

C.4.2 标准器引入的标准不确定度

4等标准量块中心长度扩展不确定度为（0.20+2）μm（式中以m为单位）。置信概率P=0.99，覆盖因子k=2.63。当时，

量块线膨胀系数。假定其在范围内等概率分布。若被测量块温度与标准温度20℃的偏差不超过3℃，则对于10mm量块：

2级平面平晶的平面度为0.1μm，假定其等概率分布。

综合（1）、（2）、（3），则标准器引入的标准不确定度为：

C.5合成标准不确定度的计算

由于、之间彼此独立不相关，因此合成标准不确定度为：

（C1.4）

按式（C1.4）计算合成标准不确定度为：

C.6 扩展不确定度的确定

（C1.5）

取包含因子k=2，则扩展不确定度按式（C1.5）计算为：