JJF（有色金属）XXXX—XXXX

金属扩口试验机校准规范

(编制说明)

审定稿

2026-03

金属扩口试验机校准规范

编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

一、工作简况

1.立项目的

金属扩口试验机是在规定试验机挤压板的移动运行速度、顶心锥形角度的情况下对金属管材进行扩口实验，通过冲击到样品表面，扩大管段的最大外径，肉眼观测到是否有可见裂纹，依据相关产品要求，通过评价金属管材材料的变形和裂纹等质量的结合情况，表征材料的抗变形破裂性。金属扩口试验机在金属材料行业得到了广泛的应用，其性能好坏直接影响测量结果的准确性，为保证金属扩口试验机测试结果的准确可靠，需要对其进行校准，保证其量值准确、可靠、有源可溯。

本规范重点解决了金属扩口试验机校准方法不统一、校准方法差异化、校准方法未规定等问题，弥补金属扩口试验机校准的空白，为进行量值传递提供了有效保证，进一步提高了金属扩口试验机的准确性。

2.任务来源

根据工业和信息化部《关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工庁科［2024］602号）文的要求，行业计量技术规范《金属扩口试验机校准规范》由东北轻合金有限责任公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）003-2024。

按计划要求，本计量规范应于2026年6月完成制定。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：东北轻合金有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广船国际有限公司

3.2 主编单位简介

东北轻合金有限责任公司(简称东轻)是国家“一五”期间156项重点工程中的2项。1952年建厂，1956年开工生产，是新中国第一个铝镁加工企业。公司主要生产铝、镁及其合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、材、锻件等产品，广泛应用于国防军工、航空航天、兵器舰船、轨道交通、石油化工等国民经济各领域，并出口欧美、日、韩、东南亚等多个国家和地区。东轻是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、有色金属材料制备加工国家重点实验室联合技术中心等国家级研发机构以及省级研发中心、工程中心和重点实验室。东轻获得了特种工艺认证、实验室认证、国外船级社等，拥有近百项专利和1200多项专有技术诀窍；主持和参与国家、行业标准编写，作为主编单位起草了《铝加工检验、测量和试验设备配备规范》、《金属裂纹超声试块校准规范》等行业校准规范；校准实验室和检测实验室均通过CNAS认可，具备材料试验机、温度仪表、温度传感器、压力表、数字多用表等测量仪器的校准能力。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司公司（简称西南铝）位于重庆市九龙坡区西彭镇，前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司，是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府津贴专家30余人，建有院士工作站，拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过CNAS认可，具备对廉金属热电偶、工业贵金属热电偶、开展热电偶的CNAS校准能力。西南铝累计申请专利722件，其中授权发明专利249件、授权实用新型专利473件，主持和参与国家、行业标准277项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在

编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.2 有色金属技术经济研究院有限责任公司

有色金属技术经济研究院有限责任公司成立于1983年3月，是中央所属242家转制科研院所之一，

于1999年7月由国家全额拨款科研事业单位转制为科技型企业，变更为现名称。隶属于中国有色金属工业协会(以下简称“协会”)，获批设立了国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业和北京市高新技术企业。有五个主要业务板块，分别为信息咨询、标准专利、媒体宣传、分会工作及贸易投资，是我国有色金属行业专职从事产业发展战略研究与规划、市场信息服务与咨询、标准质量研究与专利查新、行业期刊出版发行、行业会议策划与组织的综合性科技服务机构，对外又称“中国有色金属工业信息中心”和“中国有色金属工业标准计量质量研究所”有色金属行业计量技术委员会是有色金属技术经济研究院有限责任公司下属机构，负责有色金属金属行业计量技术规范制修订工作。该机构自在充分发挥有色金属行业生产、科研、教学、质量检验和计量器具生产诸方面计量专家的作用，更好地开展有色金属行业的量值溯源、规范制修订、能力验证和提高计量标准建设与完善计量技术及其管理体系等工作。有色计量委员会是国家市场监督管理总局统一规划，受工业和信息化部的业务管理，由中国有色金属工业协会组建，从事有色金属行业计量技术及其管理工作的技术性组织，负责本行业计量技术规范的计划制定、修订、宣贯及有关政策的咨询工作。目前已发布行业规范20余项，在研40余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准方法等内容提出了有效建议，在

编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.3 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色

产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的

开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业(稀有金属)产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目内容提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.4 国标（北京）检验认证有限公司

国标（北京）检验认证有限公司是我国有色行业的材料研究和材料检测的权威机构。该公司运行着国家有色金属质量监督检验中心，于1985年开始筹建并承担检验任务。1990年通过国家技术质量监督检验检疫总局的审查认可，2001年通过实验室“三合一”认可。中心拥有雄厚的技术力量，先进的仪器，齐全的分析方法，以及与国际接轨的质量管理体系（ISO/IEC 17025），承接了国家质量监督抽查、实施生产许可证产品的质量检验、方圆产品认证检验、产品质量鉴定、质量评价和仲裁检验等任务。同时，研究开发新的检验技术和方法；培训检验人员和技术咨询；承担和参加国家标准、行业标准的制定和修订工作，负责和参与起草制订国家标准150余项，行业标准70余项。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的技术指标、校准项目内容提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.5 广东省科学院工业分析检测中心

广东省科学院工业分析检测中心始建于1971年，先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技

术研究院(广州有色金属研究院)，22015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的

独立二级事业法人单位。是我国从事矿产品、金属材料、治金产品、化工产品、再生资源质量检测和性

能评价，欧盟环保(RopHS)指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测以及分析测试技术研究与技术

咨询的专业机构。中心现有高、中、初级专业技术和管理人员100余人，其中教授有15人，高级工程师24人，硕博士20人，具有中级职称以上科技人员占80%。累计申请专利19件，其中授权发明专利8件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准200余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.6 中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国船舶集团有限公司第七二五研究所是一个隶属于中国船舶集团有限公司的军工科研事业单位，成立于1961年。该所以专业从事舰船材料与工艺及应用性研究为主，拥有丰富的科研经验和强大的研发能力。七二五所下设8个研究室，包括1个国家级腐蚀与防护国防科技重点实验室和1个国防科技工业大型构件焊接技术中心，以及4个国家级海水环境试验站和11个科技产业公司。其研究领域广泛，包括船体结构材料研究、有色金属研究、非金属材料研究、腐蚀与防护研究、特种材料研究、焊接工艺研究、自然环境试验研究等。

中国船舶集团有限公司第七二五研究所参与新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并且对讨论稿积极提出修改意见，并承担验证工作。

- 3.3.7 国合通用（青岛）测试评价有限公司

国合通用（青岛）测试评价有限公司隶属于国务院国资委央企有研科技集团有限公司，是承担国家新材料测试评价平台-主中心项目国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，于2018年5月在青岛市注册成立，占地面积约1.5万㎡。 国合通用（青岛）测试评价有限公司设有“材料检测实验室”、“化学分析实验室”、“工业油品检测分析室”、“产品样品加工中心”，并建立金属材料腐蚀环境数据共享服务平台，可提供铝及铝合金、钢铁材料、镍及镍合金、钛及钛合金、工业用油、有机挥发物VOC、食品及环境等方面的检测评价服务。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范的校准方法提出了有效建议，在编制组中发挥了主要作用。

- 3.3.8 广船国际有限公司

广船国际有限公司是中国船舶集团有限公司属下华南地区最大的综合舰船造修企业。公司历史可追溯到 1914 年的 “广南船坞”，1954 年建厂，1993 年上市，是中国首家造船上市公司。公司地处粤港澳大湾区几何中心的广州市南沙区，占地 309 万平方米，码头岸线资源丰富，造船和修船设施先进，年造船能力达 350 万载重吨，年承修能力达 300 余艘。作为国家高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心。业务以造船为核心，产品涵盖各类液货船、客滚船、汽车运输船、半潜船、极地船等，在多个细分市场处于世界领先水平，如豪华客滚船交付纪录和在手订单世界第一、汽车运输船在手订单世界第一等。公司坚持 “做强造船、放活非船” 的经营宗旨，致力于成为 “全球海洋装备与科技应用产业技术领先、服务卓越的一流船舶企业”。

广船国际有限公司参与新立项校准规范，配合制定校准规范中各项参数的规范，并且对讨论稿积极提出修改意见，并承担验证工作。

    - 3.4各单位分工情况

      - 3.4.1　编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。东北轻合金有限责任公司负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广船国际有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 周桂平 | / | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 张国栋 | / | 内容审阅并提出修改意见 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 李成 | / | 内容审阅并提出修改意见，规范一验工作 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 王晨曦 | / | 内容审阅并提出修改意见，规范一验工作 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 曹梦圆 | / | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 广船国际有限公司 | 蔡文科 | / | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院工业分析检测中心 | 闫雁楠、李铸铁、伍超群 | / | 内容审阅并提出修改意见 |

4.主要工作过程

东北轻合金有限责任公司于2024年7月接到有色金属行业计量技术委员会转发的下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了本规范的制定原则及工作计划。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

1）2024年10月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

2）2024年11月～2025年5月，编制组成员对《金属扩口试验机校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年5月形成了计量规范讨论稿。

3）2025年6月19日~20日，在新疆石河子市召开有色金属计量技术规范研讨会，会上对《金属扩口试验机校准规范-讨论稿》进行了讨论，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表就《金属扩口试验机校准规范-讨论稿》中概述、校准项目、技术指标、校准方法提出了修改建议和意见，具体内容见表2。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（讨论稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 概述中增加金属扩口试验机结构示意图 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 3 | 删除试验机级别中0.5级 | 国标（北京）检验认证有限公司-樊志刚 | 采纳 |
|  | 5.1 | 环境条件增加相对湿度，温度变化率更改不超过2℃/h | 西南铝-张国栋 | 采纳 |
|  | 5.2 | 删除表1中的测量标准定心盘 | 国标（北京）检验认证有限公司-樊志刚 | 采纳 |
|  | 6.2.1 | 细化同轴度校准方法，增加同轴度校准示意图 | 国标（北京）检验认证有限公司-樊志刚 | 采纳 |
|  | 6.2.1 | 增加对试验样品的说明 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 公式（2） | 修改为公式（1），删除100% | 西南铝-张国栋 | 采纳 |
|  | 6.2.2 | 将章节细化，格式标准化，将第5段“计时1min左右”，更改为将“计时1min”。 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |
|  | 公式（3） | 公式修改为： | 西南铝-张国栋 | 采纳 |
|  | 6.2.3.1 | 将校准方法的描述规范化 | 有色金属技经院-闫艳楠 | 采纳 |

同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表3。修改后形成了《金属扩口试验机校准规范-征求意见稿》。

表3 《金属扩口试验机校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广船国际有限公司 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司 |
| 二验单位 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司 |
| 时间节点安排 | 2025年12月完成试验验证，2026年6月完成规范报批 |

4）2025年7月，针对6月的石河子讨论会中代表们提出的修改意见和建议，编制组开会讨论并修改了校准规范，修改后形成了《金属扩口试验机校准规范-征求意见稿》。

4）2025年7月-8月，有色金属行业计量技术委员会发文《关于对<接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范>等5项计量技术规范征求意见的函》（有色计量委字〔2025〕7号），向社会广泛征求意见。

5）2025年9月主编单位东北轻合金有限责任公司对意见进行了收集整理，根据收集的意见，对规范进行了修改，形成了预审稿。

6）2025年12月在厦门举行有色金属计量技术规范研讨会，会上对《金属扩口试验机校准规-预审稿》进行了预审，会上有来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《金属扩口试验机校准规范》提出了修改建议和意见。修改后形成《金属扩口试验机校准规范-审定稿》。

表2 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（预审稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 建议在金属扩口试验机结构示意图中增加试样 | 国合通用（青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 4.1 | 夹持装置的同轴度改为固定装置的同轴度，下文一致。 | 国合通用（青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 4.3 | 参考《金属管 扩口试验方法》里的表述，顶芯锥度偏差改为顶芯角度偏差，同时修改全文中锥度改为角度。 | 江西铜业-毛细华 | 采纳 |
|  | 5.1 | 建议结合GB/T 242《金属管 扩口试验方法》6条款中6.1对试验温度要求，修改环境条件。 | 国合通用（青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 5.2 | 表2中测量标准及其它设备增加对检验试样的要求 | 国合通用（中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 6.2.1 | 增加6.2.1.1扩口试验机没有下固定装置时的对中方法。 | 国合通用（青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 6.2.1 | 同轴度校准方法中增加通过旋转试棒120°来进行3次测量，更全面地评估同轴度 | 国合通用（青岛）-李铸铁 | 采纳 |
|  | 6.2.3.5 | 公式（4）所有符号注释增加单位“°′” | 有色金属技经院-闫雁楠 | 采纳 |

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范参考了GB/T 242《金属管 扩口试验方法》第一部分：范围，第六部分试验程序等相关内容。提出了对金属管扩口试验机计量特性的要求，制定了基本原则和编制依据，可对金属管扩口试验进行校准，解决了目前没有金属扩口试验机校准方法的难题。

（二）确定主要内容

1.标准调研基本情况

调研内容包括以下信息：

- 标准需求

金属扩口试验机，在规定试验机压板移动运行速度、顶芯角度试验范围内对金属管材进行扩口实验，通过冲击到样品表面，扩大管段的最大外径，依据相关产品要求，肉眼观测是否有可见裂纹，通过评价金属管材材料的变形和裂纹等质量的结合情况，来表征材料的抗变形破裂性，在金属材料行业得到了广泛的应用。

目前该试验机没有专用的校准规范，为科学的校准，能规范校准操作并确保校准结果的准确性，保证行业领域产品性能检测的量值溯源，特制定本校准规范，保证测定金属管塑性变形能力的可靠性，对汽车轻量化、绿色能源产业的发展起到促进作用，较好的支撑我国碳中和、碳达峰的总体目标，促进新经济形态加快发展。

2）各企业金属扩口试验机设备实际情况

表2金属扩口试验机的调研信息

| 使用单位 | 金属扩口试验机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 生产厂家 | 扩口管材直径 | 扩口材质 | 顶芯角度 | 底部是否有固定装置 |
| 东北轻合金有限责任公司 | WDW-100 | 济南东测试验机技术有限公司 | （6-40）mm | 铝合金 | 30°，45°，60°，74° | 是 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | WDW-300 | 长春科新试验仪器有限公司 | / | / | 30°，45°，60°，72° | 否 |
| 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | ETM305D | 生产厂家：深圳万测试验设备有限公司 | （10-50）mm | 不锈钢、钛合金、铜合金等 | 45°、60°、75°（可以根据需求进行加工) | 是 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | E45.105 | 生产厂家：美特斯工业系统（中国）有限公司 | （6-30）mm（可定制） | 铝合金、铜合金、不锈钢等 | 45°、60°（可以根据需求进行加工） | 否 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 5984 | INSTRON | （4-100）mm | 不锈钢，模具钢 | 45度，60度，74度（可根据需求加工） | 否 |

1范围

根据GB/T 242金属管扩口试验方法中明确的适用的范围：“本标准规定了测定圆形横截面金属管塑性变形能力的扩口试验方法。为确保校准规范与试验方法标准的一致性，本规范将校准范围同样限定于“适用于外径不超过150mm（有色金属管外径不超过100mm）、管壁厚度不超过10mm的金属扩口试验机的校准。这确保了校准对象与标准测试要求的管材规格相匹配，从源头上保证测试结果的有效性。

2 引用文件

本规范在制定过程中，主要参考以下标准：

GB/T 242 《金属管 扩口试验方法》：是扩口试验的方法标准，校准规范中范围、概述、计量特性的确定均以其技术内容为根本依据。主要计量特性参数引自GB/T 242金属管扩口试验方法第六部分：试验程序。

JJG 475 《电子式万能试验机检定规程》和 JJG 139 《拉力、压力和万能试验机检定规程》：鉴于金属扩口试验机在机械结构、驱动控制系统上与万能试验机的高度相似性，本规范在同轴度、横梁移动速度示值误差计量特性的技术指标、校准方法，借鉴了这两部规程的内容。

3 概述

本部分介绍了金属扩口试验机用途、工作原理及主要结构。金属扩口试验机是用于评估金属管材径向扩张塑性变形能力的专用设备。征求意见后删除该设备、通过等部分词语，调整语句顺序，修改为：金属扩口试验机是用于评估金属管材径向扩张塑性变形能力的专用设备。通过在设定的横梁移动速度下，将固定角度的圆锥形顶芯轴向压入试样管端口，使管径发生塑性变形，确定材料在扩口过程中的抗开裂性能及极限变形率。根据驱动方式主要分成两类：液压式扩口试验机和电子式扩口试验机。其主要结构包括工作台、下固定装置、试样、主机框架、圆锥形顶芯、上固定装置、横梁、加载系统及测控系统等。金属扩口试验机结构示意图如图1所示。石河子会议根据专家意见，结合试验机说明书，增加了金属扩口试验机结构示意图如图1所示，使结构更为直观。征求意见后，为进一步明确同轴度的测量对象，在图中增加了上固定装置，与下固定装置相对应，使第4章中的计量特性更为清晰。

图1 金属扩口试验机结构示意图

1—工作台；2—下固定装置；3—试样；4—主机框架；5 —圆锥形顶芯；6—上固定装置；7—横梁；8—加载系统；9—测控系统

4计量特性

本规范设定的三项计量特性，源自GB/T 242《金属管 扩口试验方法》的核心试验要求，同时结合设备运行的基本几何精度需求，具体确定依据如下：

1. 依据GB/T 242第6.2条“扩口期间圆锥形顶芯的轴线应与试样的轴线一致”的规定，为确保试验过程中试样受力均匀，避免因轴线偏心造成试样早期开裂，需将固定装置同轴度纳入计量特性并严格管控。

2. 依据GB/T 242第6.4条“出现争议时压板的移动速度不应超过50mm/min”的要求，考虑到横梁移动速度是影响扩口试验结果有效性的关键参数，需将横梁移动速度示值误差列为计量特性并实施校准。

3. 依据GB/T 242第4.2条“圆锥形顶芯应具有相关产品标准所规定的角度”的要求，顶芯锥角是决定试样扩口率的核心参数，其精度直接关系试验结果准确性，需将顶芯角度偏差纳入计量特性并规范限定。

本规范结合设备实际使用工况，通过与国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司等单位的充分沟通，最终明确金属扩口试验机的三项计量特性及技术指标如下：

1. 固定装置的同轴度

该指标表征扩口试验中试样下固定装置与试验机顶芯轴线的同轴性。指标限值参考JJG 139《拉力、压力和万能试验机检定规程》及JJG 475《电子式万能试验机检定规程》中关于固定装置同轴度的通用要求，规定固定装置同轴度误差不超过φ2mm。

2. 横梁移动速度示值误差

该指标技术要求参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》相关条款，明确1级试验机示值误差为±1%，2级试验机示值误差为±2%，具体参数详见本规范对应表格。根据石河子会议专家研讨意见，结合当前扩口试验机制造精度均达到1.0级及以下的实际情况，本规范删除0.5级试验机精度等级及对应相对误差要求。

3. 顶芯角度偏差

该指标限值参考ISO 2768《机械加工通用公差》中中等精度角度的公差要求，规定顶芯角度偏差不大于1°，该指标匹配此类设备的实际制造工艺水平与使用精度需求。

5 校准条件

校准条件包括校准用测量标准、其他设备、校准环境条件，为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种较优越的环境条件，降低环境因素对计量标准带来的附加误差；需要具备一定准确度要求的计量标准及其他设备以满足用户对测量不确定度的要求、能覆盖被校设备实际校准范围。本规范是按上述原则确定校准条件的。

5.1 环境条件

根据GB/T 242-2007《金属管 扩口试验方法》、JJG 475 《电子式万能试验机检定规程》应在（10～35）℃，相对湿度不大于80%，温度变化波动不超过2℃的条件下校准。当扩口试验机要求在控制条件下进行试验时，校准时温度应为23℃±5℃。

5.2 测量标准

## 本规范所需的测量标准及辅助设备包括钢直尺、指示表（含千分表、百分表）、秒表、万能角度尺、检验试样，各类设备的技术指标要求详见本规范表2。各类设备的选用要求及技术依据如下：

## 1. 钢直尺：最大允许误差（MPE）为±0.1mm，主要用于固定装置同轴度测量及高速区间的位移测量。其中，同轴度测量需选用量程150mm的钢直尺，其精度指标符合钢直尺检定规程要求，可完全满足毫米级测量的精度需求。

## 2. 指示表与秒表：两类设备的技术指标参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》7.1.2.4条的规定执行。校准横梁移动速度示值误差时，需根据试验机的实际运行速率匹配相应测量标准：移动速度小于1mm/min时，选用千分表；移动速度介于1mm/min～30mm/min时，选用百分表。使用指示表时需配套磁力表座，将指示表安装固定于被校试验机的适宜位置，确保读数稳定可靠；移动速度大于30mm/min时，选用钢直尺开展测量。除上述设备外，亦可选用满足同等技术要求的其他测量标准。

## 3. 万能角度尺：分度值为2′，测量范围为（0°～320°），适用于顶芯角度的校准。其测量范围可完全覆盖常见顶芯锥角区间（30°～80°），且分度值精度远优于顶芯角度偏差不大于1°的允差要求，可有效保障校准结果的准确性。

## 4. 检验试样：该项要求经厦门预审会议研讨后增补，具体技术指标及选用要求详见本规范6.1条款固定装置的同轴度相关内容。

## 表2测量标准及其他设备

| 序号 |  | 测量标准 |  | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢直尺 |  | MPE：±0.1mm | 校准扩口试验机固定装置的同轴度；测量扩口试验机的横梁移动位移，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 2 | 检验试样 | 圆柱度：≤0.05mm； 下端面对轴线的垂直度：≤0.1mm； 两端面的平行度：≤0.1mm； 试样外圆柱面及两端面的粗糙度Ra：≤1.6μm | 校准扩口试验机固定装置的同轴度 |
| 3 |  | 指示表1 |  | 分度值0.01mm | 测量扩口试验机的横梁移动位移2，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 4 |  | 秒表 |  | 分辨力为0.01s | 测量扩口试验机的横梁移动时间，用于校准扩口试验机横梁移动速度示值误差 |
| 5 |  | 万能角度尺 |  | 测量范围：0°～320°，分度值2′ | 校准顶芯角度偏差 |
| 注1：使用指示表需配磁力表座,或选择满足技术要求的其它位移测量标准。 注2：根据横梁移动速度范围选择合适的测量设备：低速（≤30mm/min）建议选用指示表，高速（＞30mm/min）建议选用钢直尺。 |  |  |  |  |  |

6 校准项目和校准方法

校准项目包含固定装置的同轴度、横梁移动速度示值误差和顶芯角度偏差以及具体的校准方法。

6.1 固定装置的同轴度

本规范编制初期，对5家相关单位开展调研工作。调研结果显示，其中3家单位的扩口试验机未配备管材固定装置，东轻公司的扩口试验机配置该装置，且该装置为设备采购时向厂家提出的定制需求。基于此调研结论，本规范明确规定：当扩口试验机下方配备固定装置时，需对其同轴度进行校准。

本规范同轴度校准方法的编制，初期参照JJG 475《电子式万能试验机检定规程》7.2.2条同轴度检定要求——对于最大试验力不大于5kN的试验机，采用重锤法检定，检定要求为拉伸空间不小于500mm，在上受力中心悬挂重锤，重锤中心需处于以下受力中心为圆心、直径2mm的圆内。该方法属于几何量测量范畴，规范讨论稿曾借鉴此方法，提出“采用定心盘开展检查，定心盘中心刻制直径2mm的圆，检查时将定心盘固定于下固定装置中心，移动试验机顶芯，使顶芯顶尖贴近定心盘盘面，核查顶尖是否落入规定直径的圆内”的校准方案。

经深入研究论证发现，重锤法所用定心盘无对应市场测量标准，且采用该方法无法得出同轴度量值结果，测量精准度不足。在石河子会议中，经专家充分研讨，决定摒弃定心盘校准方案，提出“检验试样+钢直尺”测量法。该方法以圆柱形检验试样为载体，通过测量顶芯外缘到试样外圆柱面的距离差值（Lmax 与 Lmin），实现同轴度误差的量化计算，明确同轴度示值误差计算公式为 e=Lmax  －Lmin 。此方法兼具操作简便性与结果直观性，能够有效反映设备工作状态下的同轴度情况，本规范同步配套示意图（图3），进一步明晰测量操作流程。

本规范同步补充校准辅助工具的技术要求，明确校准所用辅助工具为圆柱形检验试样。依据GB/T 242-2007《金属管 扩口试验方法》，试样外径应不大于100mm；试样高度需满足两大要求，一是可稳固夹持于下固定装置，二是夹持过程中无变形现象。

检验试样作为校准用检具，其几何精度对同轴度测量结果影响显著，因此本规范针对试样提出四项关键几何特性要求（含三项几何公差与一项表面粗糙度要求），具体原因如下：

1. 下端面与圆柱轴线的垂直度及上下端面的平行度：该两项指标是试样正确安装的基础。仅当下端面与轴线垂直，试样贴紧夹具支撑面时，其圆柱轴线方可与试验机主轴保持平行；在保证下端面垂直度的前提下，若上下端面平行，即可确保上端面与轴线垂直，进而保证上端面为标准圆环，其圆心与圆柱轴线重合。垂直度与平行度直接影响试样安装姿态，最终对顶芯与试样的对中状态判断造成干扰。

2. 圆柱面的圆柱度：该指标是确保测量点位置精确性与重复性的关键，可有效规避因圆柱面形状偏差引入的同轴度测量偏心误差。

3. 表面粗糙度：同轴度校准需采用钢直尺测量试样外圆母线位置，若试样表面粗糙度数值过大，钢直尺边缘每次接触的位置可能为不同波峰，导致 Lmax与 Lmin的读数重复性极差，影响同轴度误差测量结果；同时，粗糙的端面会降低试样与顶芯的接触稳定性，形成不规则支撑点，易引入倾斜误差。

依据计量标准选择原则，校准用检具的自身几何误差应远小于被校准设备的允许误差，一般需控制在被校准设备允许误差的1/3～1/10范围内。本规范规定同轴度允许误差为φ2mm（即最大偏差为±1mm），其中圆柱度对测量结果的影响最为显著，因此对其要求严于垂直度与平行度。同轴度允许误差为ϕ2mm，即最大偏差为±1mm，最终明确检验试样的几何公差要求：圆柱度≤0.05mm、垂直度≤0.1mm、平行度≤0.1mm，上述指标均处于同轴度允许误差的1/10～1/20范围内，满足校准精度传递要求。同时规定试样表面粗糙度Ra≤1.6μm，该要求既能保障钢直尺测量的稳定性与重复性，又是实现试样圆柱度、垂直度指标所需精车或精磨工艺的自然结果，兼具技术合理性与经济可行性。

规范预审稿中，同轴度校准未设置试样旋转步骤，仅对单一方向上顶芯外缘与试棒外圆的间隙差进行测量。在厦门会议中，有专家提出该方法无法全面评价固定装置的同轴对准精度。经会议研讨，优化校准流程，增加试样旋转操作——将试棒旋转120°，分3个方向进行间隙差测量，取3次测量结果的平均值作为最终校准数据，以此实现对同轴度的全面、精准评估。

为更准确地描述同轴度示值误差测量方法，本规范根据实际校准过程增加示意图，直观呈现测量步骤与技术要点。

图3 固定装置的同轴度校准示意图

1—检验试样横截面外圆；2—圆锥形顶芯下端与试样外圆接触面或点；3—水平方向最小测量距离Lmin；4—水平最大测量距离Lmax

1—检验试样横截面外圆；2—圆锥形顶芯下端与试样外圆接触面或点；3—水平测量距离L1；5—水平测量距离L2；

6.2横梁移动速度示值相对误差

本校准方法的制定，依据JJG 475《电子式万能试验机检定规程》7.2.3条横梁移动速度检验的要求及方法，结合扩口试验机实际试验场景完成校准方案确认。该规程明确要求：在横梁移动速度范围内，选择最高、最低和中间3个测量点（低于0.05mm/min的速度可不进行检验），使用秒表并按速度的大小分别选用千分表、百分表或钢直尺之一进行测量，检测3遍。

经石河子会议专家研讨，对校准方法的语言表述进行规范修订，明确校准核心要求：在横梁移动速度范围内，选取速度的最大值、最小值和中间值3个点开展校准（低于0.05mm/min的速度可不进行校准）。此三点选取方式可有效覆盖速度全量程，全面评估速度系统的性能指标；同时明确计量标准的选用原则，即根据速度区间差异，搭配秒表，分别选用千分表、百分表或钢直尺作为测量器具，每个校准点重复测量3遍。

结合各类测量设备的操作说明、检定规程中对各部位的表述及实际校准经验，本规范对两种测量方式的操作流程进行详细界定，分别为磁力表座配套指示表测量法与钢直尺测量法，具体操作要求如下：

1. 千分表/百分表测量操作

将磁性表座座体工作面吸附在被校扩口试验机立柱侧面的适当位置，千分表或百分表测杆插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮固定表体，使千分表或百分表测杆与试验机的上横梁表面轻轻接触，表具测杆应与接触面保持垂直，然后旋转表盘，使主指针与刻度盘零位刻线对齐。

2. 钢直尺测量操作

将钢直尺竖直固定在试验机立柱上，使其尽量贴近上横梁，且钢直尺零位需与上横梁初始位置保持平齐。

选取被校准扩口试验机相应的横梁移动速度校准点，启动扩口试验机使横梁移动，在横梁开始下降的同时启动秒表计时，以试验机的指示装置为准，计时1min后停止横梁移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及位移示值di。

石河子会议期间，经专家对校准数据计算逻辑进行研讨，对横梁移动速度示值相对误差的计算公式进行修订与确认，具体公式详见本规范公式（2）。

（2）

式中：

——横梁移动速度实测值，mm/min；

di——横梁移动的位移，mm；

ti——横梁在该移动位移下的时间，min。

计算每个校准点测量3次的算术平均值，计算移动速度相对误差，见公式（3）。

（3）

式中：

ω——横梁移动速度相对误差，%；

——横梁移动速度的标称值，mm/min；

——横梁移动速度3次实测值的算术平均值，mm/min。

6.3 顶芯角度偏差

本校准方法的制定，以万能角度尺的操作说明书为依据，结合顶芯角度的实际校准实践完成方案确认。经石河子会议专家研讨，明确了校准方法的规范表述，并对顶芯角度示值误差的计算公式进行修订与确认。

根据调研结果，扩口试验机配套顶芯的角度范围为(30～80)°。因万能角度尺在50°以内与50°～140°区间的测量操作存在差异，规范讨论稿曾针对这两个区间分别详述校准操作流程。在征求意见阶段，经专家论证，考虑到该操作属于计量检测人员的基本技能范畴，相关要求可直接参考仪器说明书，无需在规范正文中赘述。基于此，预审稿对两种测量场景的操作流程进行简化合并，具体校准要求如下：

1 对扩口试验机配套使用的所有顶芯进行校准。确保各顶芯的锥度偏差符合规范规定的误差要求。

2 将顶芯从试验机上取下，放置在工作台上，使用万能角度尺校准顶芯角度。

3 校准前，松开万能角度尺卡块上的螺钉和制动头上的螺帽。移动万能角度尺的直尺和主尺，使两者测量面紧密贴合，确保目视无间隙。拧紧螺钉和螺帽，固定万能角度尺的直尺、角尺和主尺。检查万能角度尺的游标尺的零刻线是否与主尺上的零刻线重合，尾刻线是否与主尺29°刻线重合；若不重合，松开制动螺帽，微调万能角度尺的游标尺位置直至重合。

4 将顶芯被测面置于万能角度尺的基尺与直尺测量面之间，松开制动螺帽，移动主尺进行粗调；转动扇形板背面的微动装置进行细调，确保被测面与基尺、直尺测量面平行且紧密贴合，目视无间隙，拧紧制动螺帽；取下万能角度尺并读数，重复测量3次，取其算术平均值作为该顶芯角度的实测值。

顶芯角度示值误差的计算方式参考JJF 1959-2021《通用角度尺校准规范》6.4条的示值误差表示方法，实测值以“°′”为单位记录，具体计算公式详见本规范公式（4）。

（4）

式中：

Δα——顶芯角度偏差，°′；

a  ——顶芯角度标称值，°′；

——顶芯角度实测值，°′。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

9附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、横梁移动速度示值相对误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 金属扩口试验机校准记录参考格式

附录B 金属扩口试验机校准证书内页参考格式

附录C 金属扩口试验机横梁移动速度示值误差的测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

东北轻合金有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司根据本规范的校准项目对金属扩口试验机进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前国外没有相关技术规范，本规范水平达到国内先进水平。本规范的制定填补了有色金属行业金属扩口试验机的校准空白，属于国内首创，水平达到国内领先/国际一般/国际先进。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范发布后，能解决金属扩口试验机校准方法不统一、校准方法差异化、计量标准技术指标不明确、校准点的选择不统一、金属扩口试验机的校准方法未规定等问题，弥补金属扩口试验机校准的空白，为保证金属扩口试验机测试结果的准确可靠提供保证，从而提高金属扩口试验机的准确性。

十二、其他应予说明的事项

无。

《金属扩口试验机校准规范》编制组

2026年03月06日