JB/T 4278.1—××××

JB/T 4278.1—××××


[image: image119.emf][image: image120.emf]


                                   

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：中国船舶集团有限公司第七二五研究所
参加起草单位： 
本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：
曹梦圆（中国船舶集团有限公司第七二五研究所）
        参加起草人：
目  录

II引  言
（
）
11 范围
（
）
12 引用文件
（
）
13 概述
（
）
14 计量特性
（
）
25 校准条件
（
）
26 校准项目和校准方法
（
）
67 校准结果表达
（
）
68 复校时间间隔
（
）
附录A 7拉扭引伸计校准记录参考格式
（
）
附录B 9拉扭引伸计校准证书内页参考格式
（
）
附录C 10拉扭引伸计轴向示值误差测量不确定度评定示例
（
）
附录D 15拉扭引伸计扭转角度示值误差测量不确定度评定示例
（
）


引   言
JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范主要参考了JJG 269-2006《扭转试验机检定规程》、JJG 762-2007《引伸计检定规程》、ASTM E83-25《引伸计系统的检定与分级的标准方法》的技术内容。

本规范为首次发布。
拉扭引伸计校准规范

1范围

本规范适用于金属材料测试用拉扭引伸计的校准。

2 引用文件

本规范无引用文件。
3 概述

拉扭引伸计是试验机对试样同步施加轴向力和扭转力时，可以同时测量试样轴向方向应变和扭转方向角度的精密仪器，主要应用于金属材料疲劳强度或疲劳寿命的测试。拉扭引伸计包含4个接触点，主要由机体、刀刃、计算机等组成，其结构示意图见图1所示。







图1 拉扭引伸计结构示意图
1-刀刃；2-机体；3-试样；4-计算机
4 计量特性

4.1轴向变形计量特性
拉扭引伸计轴向变形的计量特性见表1。

表1 轴向变形计量特性
	标距相对误差/%
	分辨力
	示值误差
	示值进回程相对误差/%

	
	相对误差/%
	绝对误差/μm
	相对误差/%
	绝对误差/μm
	

	±0.5
	0.25%
	0.5
	±0.5
	±1.5
	±0.75

	±1.0
	0.50%
	1.0
	±1.0
	±3.0
	±1.5

	注1：进回程误差根据客户需要进行校准。


4.2 扭转角度计量特性
拉扭引伸计扭转角度的计量特性见表2。

表2 扭转角度计量特性
	分辨力/°
	示值误差
	示值进回程相对误差/%

	
	相对误差/%
	绝对误差/°
	

	0.001
	±1
	±0.005
	±1.5

	注1：进回程误差根据客户需要进行校准。


5 校准条件

5.1 环境条件
试验机应在（10~35）℃、相对湿度不大于80%RH的条件下校准。

5.2 测量标准及其他设备
测量标准及其他设备技术指标见表3。
表3 测量标准及其他设备技术指标
	序号
	测量标准及其他设备
	技术要求
	用途

	1
	游标卡尺
	测量范围：（0~150）mm
最大允许误差：±0.03mm
	校准轴向变形标距误差

	2
	轴向引伸计标定仪
	测量范围≤0.3mm时最大允许误差：±0.5μm;测量范围＞0.3mm时最大允许误差：±0.15%
	校准轴向示值误差、轴向示值进回程相对误差

	3
	扭转引伸计标定仪（编码器）
	最大允许误差：±6″
	校准扭转示值误差、扭转示值进回程相对误差

	注：也可采用满足技术要求的其他测量标准进行校准。


6 校准项目和校准方法
6.1 校准项目
校准项目见表4。

表4 校准项目

	序号
	校准项目

	1
	轴向变形标距
	＋

	2
	轴向分辨力
	＋

	3
	轴向示值误差
	＋

	4
	轴向示值进回程相对误差
	－

	5
	扭转角度分辨力
	＋

	6
	扭转角度示值误差
	＋

	7
	扭转角度示值进回程相对误差
	－

	注：“＋”表示需校准，“－”表示可不校准。


6.2 校准方法
6.2.1 轴向变形标距的校准
引伸计标距
[image: image1.wmf]e

L

¢

通过直接或间接方式来测量。标距的直接测量用游标卡尺在引伸计接触点之间进行。标距的间接测量，通过将引伸计装在软的金属试样上，使引伸计刀刃或顶尖在该试样上留下印痕，然后取下引伸计，使用游标卡尺测量试样上两印痕间的距离。每个标距测量3次，每次均应满足表1的要求。
拉扭引伸计标距相对误差按公式（1）计算：
   
[image: image2.wmf]%

100

´

-

¢

=

e

e

e

L

L

L

L

q

e

                              （1）
式中：


[image: image3.wmf]e

L

q

——拉扭引伸计标距相对误差，%；

[image: image4.wmf]e

L

¢

——拉扭引伸计标距的测量值，mm；

[image: image5.wmf]e

L

——拉扭引伸计标距的标准值，mm。
6.2.2 轴向分辨力的校准
绝对分辨力是从拉扭引伸计的指示装置上能读取的最小量值。相对分辨力是从仪器上能读取的最小量值与引伸计指示的位移之比值。目测检查并计算引伸计的分辨力。
6.2.3 轴向示值误差的校准
校准前用轴向引伸计标定仪对拉扭引伸计至少预加载两次位移，最后一次回零后，轴向引伸计标定仪先施加一个很小的负位移，再返回到零位，并将拉扭引伸计和轴向引伸计标定仪重新调零。
校准点的选择：校准点应根据实际使用情况分配，在满量程范围内至少选取相对均匀分布的10个点。

根据选定的校准点用轴向引伸计标定仪对位移测量装置逐点施加给定位移，达到校准范围的最大位移时，再返回到零位。第一组测量完成后，取下位移测量装置，再重新装到标定器上，然后用与第一组相同的方法连续进行第二组和第三组测量，取其最大者作为测量结果。

对于某一给定位移，位移测量装置示值相对误差按公式（2）计算：

                            
[image: image6.wmf]%

100

´

-

=

l

l

l

q

i

W

                              （2）
式中：


[image: image7.wmf]W

q

——位移测量装置示值相对误差，%；
[image: image8.wmf]i

l

 ——位移测量装置指示的位移示值，mm；

[image: image9.wmf]l

——轴向引伸计标定仪给出的位移值，mm。
6.2.4 轴向示值进回程相对误差的校准
轴向示值进回程相对误差的校准应根据实际引伸计适用的试验方法的需求进行选择。
测量范围一般取所用引伸计标距的2%，至少选择10个测量点，并尽量均匀分布。校准时，应先从零位以递进的方式逐点施加到测量范围的最大位移，再以递减的方式逐点返回到零位。以上过程重复进行3次，取其最大者作为测量结果。
轴向示值进回程相对误差
[image: image10.wmf]W

u

按公式（3）计算：
               
[image: image11.wmf]%

100

´

-

¢

=

i

i

i

W

l

l

l

u

                                     （3）
式中：


[image: image12.wmf]W

u

——轴向示值进回程相对误差，%；

[image: image13.wmf]i

l

¢

——同一测量点拉扭引伸计指示的回程位移示值，mm；

[image: image14.wmf]i

l

——同一测量点拉扭引伸计指示的进程位移示值，mm。

6.2.5 扭转角度分辨力的校准
扭转角度分辨力是从引伸计的指示装置上能读取的最小量值。目测检查拉扭引伸计的扭转角度分辨力。
6.2.6 扭转角度示值误差的校准
校准前用扭转引伸计标定仪（编码器）对拉扭引伸计至少预加载两次位移，最后一次回零后，扭转引伸计标定仪（编码器）先施加一个很小的负角度，再返回到零位，并将拉扭引伸计和扭转引伸计标定仪（编码器）重新调零。
校准点的选择：校准点应根据实际使用情况分配，在满量程范围内至少选取相对均匀分布的10个点。

根据选定的校准点用扭转引伸计标定仪（编码器）对拉扭引伸计逐点施加给定角度，达到校准范围的最大角度时，再返回到零位。第一组测量完成后，取下拉扭引伸计，再重新装到扭转引伸计标定仪（编码器）上，然后用与第一组相同的方法连续进行第二组和第三组测量，取其最大者作为测量结果。

扭转示值误差按公式（4）进行计算：


[image: image15.wmf]%

100

´

-

=

m

m

m

q

i

R

              （4）

式中：


[image: image16.wmf]R

q

—扭转示值相对误差，%；

[image: image17.wmf]i

m

—拉扭引伸计显示的扭转角度，°；


[image: image18.wmf]m

—标定器给出的扭转角度，°。

6.2.7 扭转角度示值进回程相对误差的校准

扭转示值进回程相对误差的校准应根据实际引伸计适用的试验方法的需求进行选择。

测量范围一般取所用引伸计标距的2%，至少选择10个测量点，并尽量均匀分布。校准时，应先从零位以递进的方式逐点施加到测量范围的最大位移，再以递减的方式逐点返回到零位。以上过程重复进行3次，取其最大者作为测量结果。

扭转示值进回程相对误差
[image: image19.wmf]R

u

按公式（5）计算：

               
[image: image20.wmf]%

100

´

-

¢

=

i

i

i

R

m

m

m

u

                                     （5）

式中：


[image: image21.wmf]R

u

——扭转示值进回程相对误差，%；

[image: image22.wmf]i

m

¢

——同一测量点引伸计指示的回程角度示值，°；

[image: image23.wmf]i

m

——同一测量点引伸计指示的进程角度示值，°。
7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：
a）标题：“校准证书”；
b）实验室的名称和地址；
c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e）客户的名称和地址；
f）被校对象的描述和明确标识；
g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；
h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
i）本次校准所用的测量标准的溯源性及有效性说明；
j）校准环境的描述；
k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；
l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；
o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。
8 复校时间间隔
建议复校时间间隔为1年。拉扭引伸计使用频繁时应适当缩短复校时间间隔，在使用过程中经过修理、更换重要部件时一般需要重新校准。

由于复校时间间隔的长短取决于其使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A
拉扭引伸计校准记录参考格式
	送校单位
	
	仪器名称
	

	制造厂
	
	出厂编号
	

	型号/规格
	
	校准地点
	

	环境温度
	℃
	环境湿度
	            %RH

	校准依据
	
	校准人
	

	核验人
	
	校准日期
	

	测量标准信息

	名称
	型号
	设备编号
	证书
编号
	准确度等级/最大允许误差/不确定度
	有效期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	校准结果

	1轴向变形标距和轴向分辨力

	标距/mm
	标距示值/mm
	标距误差/%
	轴向分辨力

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2轴向示值误差

	校准点/mm
	引伸计示值
	轴向示值误差

	
	进程/mm
	绝对误差/μm
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	3轴向示值进回程相对误差

	校准点/mm
	引伸计示值
	轴向示值进回程误差

	
	进程/mm
	回程/mm
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 扭转角度分辨力

	扭转分辨力
	

	5 扭转角度示值误差

	校准点/°
	扭转角度示值
	扭转角度示值误差

	
	进程/°
	绝对误差/°
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扩展不确定度：

	6 扭转角度示值进回程相对误差

	校准点/°
	扭转角度示值
	扭转示值进回程误差

	
	进程/°
	回程/°
	相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录B
拉扭引伸计校准证书内页参考格式
一、轴向变形

	标距误差/%
	示值误差
	分辨力/μm
	进回程误差/%

	
	/%
	/μm
	
	

	
	
	
	
	


	标定器示值
	引伸计示值
	示值误差
	标定器示值
	引伸计示值
	示值误差

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、扭转变形
	示值误差
	分辨力/°
	进回程误差/%

	/%
	/°
	
	

	
	
	
	


	标定器角度
	引伸计示值
	示值误差
	标定器角度
	引伸计示值
	示值误差

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录C 

拉扭引伸计轴向示值误差测量不确定度评定示例
C.1  概述
C.1.1  校准依据
本规范。 
C.1.2  被测对象

拉扭引伸计，厂家MTS，型号632.68F-08，标距25mm，最大变形量5mm。
C.1.3  测量标准

GWB-200J型标定器，主要参数：最大量程25mm；最小分度0.0002mm；旋转外筒分度0.002mm。
C.1.4  测量方法

见本规范6.2.3，本示例取0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、1.0mm、5mm的常用称量点为校准点进行说明，其他校准点同理。
C.1.5  测量环境

温度为15 ℃~25 ℃，相对湿度≤75%RH。

C.2  测量模型
轴向示值误差测量模型见公式（C.1）。
                                  
[image: image24.wmf]l

l

q

i

-

=

                              （C.1）
式中：

[image: image25.wmf]q

  ——轴向示值误差，μm；

[image: image26.wmf]i

l

  ——拉扭引伸计显示示值，mm；

[image: image27.wmf]l

 ——标定器显示示值，mm。
方差为：

[image: image28.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

l

u

l

c

l

u

l

c

q

u

i

i

c

2

2

2

2

2

+

=


灵敏系数为：  

[image: image29.wmf](

)

1

=

¶

¶

=

i

i

l

q

l

c



[image: image30.wmf](

)

1

-

=

¶

¶

=

l

q

l

c


则其不确定度为：

[image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

l

u

l

u

q

u

i

c

2

2

2

+

=


C.3  测量不确定度的来源分析
测量不确定度的来源：
1）测量重复性引入的标准不确定度
[image: image32.wmf](

)

i

l

u

1

；
2）拉扭引伸计分辨力引入的标准不确定度
[image: image33.wmf](

)

i

l

u

2

；
3）标定器引入的标准不确定度
[image: image34.wmf](

)

l

u

。
C.4  标准不确定度评定

C.4.1  测量重复性引入的标准不确定度
[image: image35.wmf](

)

i

l

u

1


通过连续重复测量得到测量数据，分别对各称量点重复测量10次，测量数据见表C.1。
表C.1  重复性测量结果

	测量点/mm
	0.1mm
	0.2mm
	0.3mm
	0.4mm
	0.5mm
	1.0mm
	5.0mm

	1
	0.1002
	0.2008
	0.3006
	0.4006
	0.5004
	1.0004
	4.9998

	2
	0.1003
	0.2007
	0.3009
	0.4009
	0.5009
	1.0010
	5.0013

	3
	0.1003
	0.2008
	0.3008
	0.4008
	0.5006
	1.0007
	5.0005

	4
	0.1000
	0.2006
	0.3007
	0.4004
	0.5006
	1.0008
	4.9974

	5
	0.1001
	0.2011
	0.3011
	0.4006
	0.5009
	1.0013
	5.0014

	6
	0.1002
	0.2008
	0.3008
	0.4008
	0.5009
	1.0011
	5.0016

	7
	0.0999
	0.2004
	0.3004
	0.4003
	0.5002
	1.0002
	4.9996

	8
	0.1002
	0.2007
	0.3007
	0.4004
	0.5006
	1.0003
	5.0005

	9
	0.1003
	0.2007
	0.3008
	0.4006
	0.5007
	1.0006
	5.0013

	10
	0.1002
	0.2005
	0.3005
	0.4006
	0.5006
	1.0001
	5.0004

	平均值/mm
	0.1002
	0.2007
	0.3007
	0.4006
	0.5006
	1.0007
	5.0004


以上测量结果按照贝塞尔法计算其标准偏差，则标准偏差为：

[image: image36.wmf])

1

(

)

(

1

2

-

-

=

å

=

n

x

x

s

n

i

i


表C.2  标准差计算结果汇总表
	
	单位
	0.1mm
	0.2mm
	0.3mm
	0.4mm
	0.5mm
	1.0mm
	5.0mm

	单次标准偏差
[image: image37.wmf]s


	μm
	0.134
	0.191
	0.200
	0.194
	0.227
	0.403
	1.251


由于在实际校准过程中，采用1次数据作为校准结果，则测量重复性引入的不确定度
[image: image38.wmf](

)

i

l

u

1

为：

[image: image39.wmf](

)

s

l

u

i

=

1


C.4.2  拉扭引伸计分辨力引入的标准不确定度
[image: image40.wmf](

)

i

l

u

2


由于拉扭引伸计的分辨力为0.1μm，其区间半宽为
[image: image41.wmf]m

05

.

0

m

=

a

，服从均匀分布，取
[image: image42.wmf]3

=

k

，则分辨力引入的标准不确定度为：

[image: image43.wmf](

)

μm

029

.

0

3

μm

05

.

0

2

=

=

=

k

a

l

u

i


取重复性引入的标准不确定度与分辨力引入的标准不确定度的较大者作为标准不确定度分量
[image: image44.wmf](

)

i

l

u

。由于
[image: image45.wmf](

)

(

)

i

i

l

u

l

u

2

1

＞

，因此取重复性引入的不确定度作为标准不确定度，即

[image: image46.wmf](

)

(

)

i

i

l

u

l

u

1

=


C.4.3  标定器引入的标准不确定度
[image: image47.wmf](

)

l

u


标定器在测量范围≤0.3mm时最大允许误差：±0.5μm，测量范围＞0.3mm时最大允许误差：±0.15%，则测量范围≤0.3mm时区间半宽
[image: image48.wmf]μm

5

.

0

=

a

，测量范围＞0.3mm时区间半宽
[image: image49.wmf]%

15

.

0

=

a


服从三角分布，取
[image: image50.wmf]6

=

k

，则标定器引入的标准不确定度为：
表C.3  标定器引入的标准不确定度汇总表
	
	单位
	0.1mm
	0.2mm
	0.3mm
	0.4mm
	0.5mm
	1.0mm
	5.0mm

	标准不确定度
[image: image51.wmf](

)

l

u


	μm
	0.204
	0.204
	0.204
	0.245
	0.306
	0.612
	3.062


C.5  合成标准不确定度计算
C.5.1  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表C.4。

表C.4  标准不确定度汇总表
	测量值
	标准不确定度分量
	标准不确定度（μm）

	0.1mm
	
[image: image52.wmf](

)

i

l

u


	0.134

	
	
[image: image53.wmf](

)

l

u


	0.204

	0.2mm
	
[image: image54.wmf](

)

i

l

u


	0.191

	
	
[image: image55.wmf](

)

l

u


	0.204

	0.3mm
	
[image: image56.wmf](

)

i

l

u


	0.200

	
	
[image: image57.wmf](

)

l

u


	0.204

	0.4mm
	
[image: image58.wmf](

)

i

l

u


	0.194

	
	
[image: image59.wmf](

)

l

u


	0.245

	0.5mm
	
[image: image60.wmf](

)

i

l

u


	0.227

	
	
[image: image61.wmf](

)

l

u


	0.306

	1.0mm
	
[image: image62.wmf](

)

i

l

u


	0.403

	
	
[image: image63.wmf](

)

l

u


	0.612

	5.0mm
	
[image: image64.wmf](

)

i

l

u


	1.251

	
	
[image: image65.wmf](

)

l

u


	3.062


C.5.2  合成标准不确定度的计算


[image: image66.wmf]i

l

、
[image: image67.wmf]l

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度可按公式（C.2）计算得到：


[image: image68.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

l

u

l

c

l

u

l

c

u

i

i

c

2

2

2

2

+

=

                     （C.2）

经计算：

表C.5  合成标准不确定度汇总表
	测量值
	0.1mm
	0.2mm
	0.3mm
	0.4mm
	0.5mm
	1.0mm
	5.0mm

	
[image: image69.wmf]c

u


	0.244μm
	0.279μm
	0.286μm
	0.313μm
	0.381μm
	0.733μm
	3.308μm

	
	/
	/
	/
	0.078%
	0.076%
	0.073%
	0.066%


C.6  扩展不确定度计算
取包含因子k=2，则扩展不确定度：
（1）（0.1~0.3）mm时按最大的0.3mm取；
（2）（0.3~5.0）mm时按最大的0.4mm取。
扩展不确定度见表 。
表C.7 扩展不确定度汇总表
	测量值
	0.1mm
	0.2mm
	0.3mm
	0.4mm
	0.5mm
	1.0mm
	5.0mm

	
[image: image70.wmf]95

U


	0.0006mm
	/

	
[image: image71.wmf]rel

U

95


	/
	0.16%


附录D
拉扭引伸计扭转角度示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述
D.1.1  校准依据
本规范。 
D.1.2  被测对象

拉扭引伸计，出厂厂家MTS，型号632.68F-08，分辨力0.0001°，最大变形量5°。
D.1.3  测量标准

GWB-200J型光电轴角编码器，主要参数：最大量程±360°；最小分度1″；5级光电轴角编码器绝对误差±5″。
D.1.4  测量方法

见本规范6.2.6，本示例取0.1°、0.2°、0.3°、0.4°、0.5°、1.0°、5°的常用称量点为校准点进行说明，其他校准点同理。
D.1.5  测量环境

温度为15 ℃~25 ℃，相对湿度≤75%RH。

D.2  测量模型
轴向示值误差测量模型见公式（D.1）。
                                  
[image: image72.wmf]m

m

w

i

-

=

                                （D.1）
式中：

[image: image73.wmf]w

  ——扭转示值误差，°；

[image: image74.wmf]i

m

  ——拉扭引伸计显示示值，°；

[image: image75.wmf]m

 ——标定器显示示值，°；
方差为：
   
[image: image76.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

m

u

m

c

m

u

m

c

w

u

i

i

c

2

2

2

2

2

+

=

                 
灵敏系数为：  

[image: image77.wmf](

)

1

=

¶

¶

=

i

i

m

w

m

c

                                 


[image: image78.wmf](

)

1

-

=

¶

¶

=

m

w

m

c


则其不确定度为：
  
[image: image79.wmf](

)

(

)

(

)

m

u

m

u

w

u

i

c

2

2

2

+

=

                         
D.3  测量不确定度的来源分析
测量不确定度的来源有：
1）测量重复性引入的标准不确定度
[image: image80.wmf](

)

i

m

u

1

；
2）拉扭引伸计分辨力引入的标准不确定度
[image: image81.wmf](

)

i

m

u

2

；
3）标定器引入的标准不确定度
[image: image82.wmf](

)

m

u

。
D.4  标准不确定度评定
D.4.1  测量重复性引入的标准不确定度
[image: image83.wmf](

)

i

m

u

1


通过连续重复测量得到测量数据，分别对各称量点重复测量10次，测量数据见表D.1。
表D.1  重复性测量结果

	测量点
	0.1°
	0.2°
	0.3°
	0.4°
	0.5°
	1.0°
	5.0°

	1
	0.1002
	0.2008
	0.3006
	0.4006
	0.5004
	1.0004
	4.9998

	2
	0.1003
	0.2007
	0.3009
	0.4009
	0.5009
	1.0010
	5.0013

	3
	0.1003
	0.2008
	0.3008
	0.4008
	0.5006
	1.0007
	5.0005

	4
	0.1000
	0.2006
	0.3007
	0.4004
	0.5006
	1.0008
	4.9974

	5
	0.1001
	0.2011
	0.3011
	0.4006
	0.5009
	1.0013
	5.0014

	6
	0.1002
	0.2008
	0.3008
	0.4008
	0.5009
	1.0011
	5.0016

	7
	0.0999
	0.2004
	0.3004
	0.4003
	0.5002
	1.0002
	4.9996

	8
	0.1002
	0.2007
	0.3007
	0.4004
	0.5006
	1.0003
	5.0005

	9
	0.1003
	0.2007
	0.3008
	0.4006
	0.5007
	1.0006
	5.0013

	10
	0.1002
	0.2005
	0.3005
	0.4006
	0.5006
	1.0001
	5.0004

	平均值
	0.1002
	0.2007
	0.3007
	0.4006
	0.5006
	1.0007
	5.0004


以上测量结果按照贝塞尔法计算其标准偏差，则标准偏差为：

[image: image84.wmf])

1

(

)

(

1

2

-

-

=

å

=

n

x

x

s

n

i

i


表D.2  标准差计算结果汇总表

	
	单位
	0.1°
	0.2°
	0.3°
	0.4°
	0.5°
	1.0°
	5.0°

	单次标准偏差
[image: image85.wmf]s


	°
	0.000134
	0.000191
	0.000200
	0.000194
	0.000227
	0.000403
	0.001251


由于在实际校准过程中，采用1次数据作为校准结果，则测量重复性引入的不确定度
[image: image86.wmf](

)

i

l

u

1

为：
  
[image: image87.wmf](

)

s

l

u

i

=

1

                                     
D.4.2  拉扭引伸计分辨力引入的标准不确定度
[image: image88.wmf](

)

i

l

u

2


由于拉扭引伸计的分辨力为0.0001°，其区间半宽为
[image: image89.wmf]°

=

00005

.

0

a

，服从均匀分布，取
[image: image90.wmf]3

=

k

，则分辨力引入的标准不确定度为：
            
[image: image91.wmf](

)

°

=

°

=

=

00003

.

0

3

00005

.

0

2

k

a

l

u

i

                        
取重复性引入的标准不确定度与分辨力引入的标准不确定度的较大者作为标准不确定度分量
[image: image92.wmf](

)

i

l

u

。由于
[image: image93.wmf](

)

(

)

i

i

l

u

l

u

2

1

＞

，因此取重复性引入的不确定度作为标准不确定度，即

     
[image: image94.wmf](

)

(

)

i

i

l

u

l

u

1

=

                             
D.4.3  标定器引入的标准不确定度
[image: image95.wmf](

)

l

u


标定器最大允许误差为±5″，则区间半宽
[image: image96.wmf]5

¢

¢

=

a

，服从三角分布，取
[image: image97.wmf]6

=

k

，则标定器引入的标准不确定度为：


[image: image98.wmf](

)

°

=

¢

¢

=

¢

¢

=

00057

.

0

4

0

.

2

6

5

l

u


D.5  合成标准不确定度计算
D.5.1  标准不确定度汇总

输入量的标准不确定度汇总见表D.3。

表D.3  标准不确定度汇总表
	测量值
	标准不确定度分量
	标准不确定度（°）

	0.1°
	
[image: image99.wmf](

)

i

l

u


	0.000134

	
	
[image: image100.wmf](

)

l

u


	0.00057

	0.2°
	
[image: image101.wmf](

)

i

l

u


	0.000191

	
	
[image: image102.wmf](

)

l

u


	0.00057

	0.3°
	
[image: image103.wmf](

)

i

l

u


	0.000200

	
	
[image: image104.wmf](

)

l

u


	0.00057

	0.4°
	
[image: image105.wmf](

)

i

l

u


	0.000194

	
	
[image: image106.wmf](

)

l

u


	0.00057

	0.5°
	
[image: image107.wmf](

)

i

l

u


	0.000227

	
	
[image: image108.wmf](

)

l

u


	0.00057

	1.0°
	
[image: image109.wmf](

)

i

l

u


	0.000403

	
	
[image: image110.wmf](

)

l

u


	0.00057

	5.0°
	
[image: image111.wmf](

)

i

l

u


	0.001251

	
	
[image: image112.wmf](

)

l

u


	0.00057


D.5.2  合成标准不确定度的计算

输入量
[image: image113.wmf]i

l

、
[image: image114.wmf]l

相互间彼此独立，所以合成标准不确定度可按公式（D.2）计算得到：


[image: image115.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

l

u

l

c

l

u

l

c

u

i

i

c

2

2

2

2

+

=

                     （D.2）

经计算：

表D.4  合成标准不确定度汇总表
	测量值
	0.1°
	0.2°
	0.3°
	0.4°
	0.5°
	1.0°
	5.0°

	
[image: image116.wmf]c

u


	0.000586°
	0.000601°
	0.000604°
	0.000602°
	0.000614°
	0.000698°
	0.001375°

	
	/
	/
	/
	/
	/
	0.070%
	0.028%


D.6  扩展不确定度计算
取包含因子k=2，则扩展不确定度：
（1）（0.1~0.5）°时按最大的0.5°取；

（2）（0.5~5.0）°时按最大的1.0°取。
扩展不确定度见表 。

表D.5 扩展不确定度汇总表

	测量值
	0.1°
	0.2°
	0.3°
	0.4°
	0.5°
	1.0°
	5.0°

	
[image: image117.wmf]95

U


	0.002°
	/

	
[image: image118.wmf]rel

U

95


	/
	0.14%


——————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布





20xx-xx-xx实施





20xx-xx-xx发布





拉扭引伸计校准规范


Calibration Specification for Tension-torsion Extensometer


（讨论稿）

















                                      JJF（有色金属）XXXX—20XX








中华人民共和国工业和信息化部


有色金属计量技术规范








拉扭引伸计校准规范


Calibration Specification for Tension-torsion Extensometer





JJF（有色金属）XXXX—20xx





3





4





2





1








PAGE  

_1830431553.unknown

_1830499688.unknown

_1830668277.unknown

_1830670593.unknown

_1830670872.unknown

_1830673588.unknown

_1830674082.unknown

_1830674196.unknown

_1830673647.unknown

_1830671880.unknown

_1830670824.unknown

_1830670844.unknown

_1830670662.unknown

_1830669021.unknown

_1830669136.unknown

_1830670524.unknown

_1830669057.unknown

_1830668872.unknown

_1830668943.unknown

_1830668330.unknown

_1830434538.unknown

_1830436665.unknown

_1830491613.unknown

_1830493086.unknown

_1830493110.unknown

_1830436943.unknown

_1830435774.unknown

_1830436640.unknown

_1830435746.unknown

_1830434586.unknown

_1830434713.unknown

_1830432587.unknown

_1830432782.unknown

_1830433436.unknown

_1830432522.unknown

_1830413418.unknown

_1830425438.unknown

_1830431237.unknown

_1830431325.unknown

_1830431449.unknown

_1830430127.unknown

_1830428597.unknown

_1830429960.unknown

_1830425521.unknown

_1830414062.unknown

_1830414275.unknown

_1830423260.unknown

_1830414172.unknown

_1830413584.unknown

_1830413798.unknown

_1830413505.unknown

_1830347984.unknown

_1830348098.unknown

_1830348151.unknown

_1830413320.unknown

_1830407170.unknown

_1830348131.unknown

_1830348052.unknown

_1830348062.unknown

_1830347997.unknown

_1800712592.unknown

_1800712719.unknown

_1830347496.unknown

_1830347957.unknown

_1830347386.unknown

_1800712668.unknown

_1771921339.unknown

_1800707932.unknown

_1800712466.unknown

_1789024419.unknown

_1771921297.unknown

_1771920975.unknown

