中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

JJF(有色金属) XXXX─20XX

20××-××-××发布                         20××-××-××实施

相控阵超声换能器校准规范

（审定稿）

Calibration Specification for Phased Array Probes

JJF（有色金属）XXXX—

20XX

相控阵超声换能器校准规范

Calibration Specification for Phased Array Probes

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：西安汉唐分析检测有限公司

参加起草单位：西部超导材料科技股份有限公司

西安市特种设备检验检测院

有色金属技术经济研究院有限责任公司

陕西天成航空材料股份有限公司

宝钛集团有限公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4计量特性	（1）

4.1相对脉冲回波灵敏度偏差	（1）

4.2中心频率、-6dB相对带宽	（1）

4.3换能器灵敏度	（1）

4.4阵元间串扰	（1）

5 校准条件	（1）

5.1 环境条件	（1）

5.2 测量标准及其他设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7 校准结果表达	（5）

8 复校时间间隔	（5）

附录A校准记录参考格式	（6）

附录B校准证书内页参考格式	（8）

附录C 相控阵超声换能器中心频率的测量不确定度评定示例	（9）

引  言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范参考了ISO 18563-2 《Non-Destructive testing ——Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment》的技术内容。

本规范为首次发布。

相控阵超声换能器校准规范

1 范围

本规范适用于中心频率在0.5MHz~15MHz的金属材料无损检测用相控阵超声换能器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

ISO 18563-2 Non-Destructive testing ——Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

3 概述

相控阵超声换能器广泛应用于超声无损检测等领域，由若干压电阵元组成的阵列，通过相控阵超声探伤仪控制换能器中的各个阵元，实现换能器声束的相控发射与接收，在指定空间区域内实现超声波的偏转和聚焦。

4计量特性

4.1相对脉冲回波灵敏度偏差

相对脉冲回波灵敏度偏差不超过±5dB。

4.2中心频率和-6dB相对带宽

每个阵元的中心频率与标称值的偏差不超过±10%；

-6dB相对带宽平均值应不小于标称值；

4.3相控阵超声换能器灵敏度

非平面相控阵超声换能器灵敏度与标称值的偏差不超过±3dB；

平面换相控阵超声能器灵敏度与标称值的偏差不超过±5dB。

4.4阵元间串扰

阵元间串扰应≥25dB。

注：若相控阵换能器出厂时未提供出厂测试报告或上述参数标称值，则将首次校准值作为标称值。

5 校准条件

5.1 环境条件

室温：（18~28）℃；

水温：（15~33）℃。

5.2 测量标准及其他设备

表1  校准项目和测量标准

| 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 相对脉冲回波灵敏度偏差 | 脉冲发生器/接收器 数字存储示波器 标准试块 | 脉冲发生器/接收器： 频率范围：0.5kHz~35MHz； 上升时间：不大于10ns； 脉冲幅值（空载）：负向脉冲不小于100V。 |
| 中心频率和-6dB相对带宽 |  | 数字示波器： 工作频率上限不低于100MHz，采样频率应高于200MHz； 至少应有两个通道，具备时间延迟测量（时间分辨力优于0.1μs）、幅值测量功能和快速傅里叶变换（FFT）功能。 |
| 相控阵超声换能器灵敏度 |  | 标准试块： 材质碳钢，纵波声速为（5920±50）m/s。对于平面换能器，标准试块上下表面应平行；对于非平面换能器，标准试块应能够与换能器声波发射面良好耦合。（非平面换能器与其校准所用的标准试块耦合时应满足每一个阵元的超声传播路径均相同的要求） |
| 阵元间串扰 |  |  |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准项目

相控阵超声换能器校准项目见表1。

6.2 校准方法

校准前，检查相控阵超声换能器的外观，应符合以下要求：

- 接触使用的相控阵超声换能器应无明显的损坏，前端的匹配层应完好；

- 水浸使用的相控阵换能器，水浸部分应密封完好。

6.2.1相对脉冲回波灵敏度偏差

6.2.1.1在进行相对脉冲回波灵敏度偏差校准时，需要对换能器中的每一个阵元进行校准。

6.2.1.2通过匹配装置连接相控阵换能器、脉冲发生器/接收器和数字示波器，设置脉冲发生器/接收器的为发射-接收模式，发射脉冲时间等于1/2标称换能器频率周期的负方波或负尖脉冲，发射电压与相控阵超声换能器出厂测试报告保持一致（若出厂测试报告未提及发射电压，一般取50V或100V）。

采用接触法校准时，去掉楔块，将相控阵超声换能器耦合在标准试块上，并转动和移动换能器以得到幅度最大且稳定的反射回波；水浸法校准时，选择的标准试块应满足每一个阵元的超声传播路径均相同，在水中调整换能器和标准试块的相对位置，得到幅度最大且稳定的反射回波。

将在示波器上将得到的稳定回波放大后进行测量。用示波器测量每个阵元反射回波的电压幅值Vel，并计算和记录每个Vel的算数平均值Vav。

每个阵元的相对脉冲回波灵敏度偏差Sel计算见公式（1）进行计算：

（1）

式中：

Sel——每个阵元的相对脉冲回波灵敏度偏差，dB；

Vel——反射回波的电压幅值，V或mV；

Vav——每个阵元反射回波电压幅值的算数平均值，V或mV。

6.2.2中心频率和-6dB相对带宽

在进行中心频率和-6dB相对带宽校准时，需要对换能器中的每一个阵元进行校准。

连接方式与仪器设置同6.2.1。频率校准时，应从频谱幅度最高处下降6dB时确定频率点，从获得的上限频率fu和下限频率fl通过公式（2）计算中心频率：

（2）

-6dB相对带宽Δfref的计算见公式（3）：

（3）

式中：

f0——中心频率，MHz；

fu——上限频率，MHz；

fl——下限频率，MHz；

∆fref——相对带宽。

-6dB相对带宽平均值的计算公式见公式（4）：

（4）

式中：

——-6dB相对带宽平均值；

——编号为1的阵元-6dB相对带宽；

——编号为n的阵元-6dB相对带宽；

n——相控阵超声换能器的阵元数量。

6.2.3换能器灵敏度

连接方式与仪器设置同6.2.1。任意激励相控阵超声换能器上的一个阵元（一般为第一个阵元或最后一个阵元），使用数字示波器测量其反射回波的电压幅值Vref，将其作为所有阵元的参考信号。在相同的激励方式下，依次测量并记录每个阵元的反射回波电压幅值Vel，计算除选定阵元参考信号外的所有阵元的反射回波电压幅值的算术平均值Vav。换能器灵敏度Spt按公式（5）计算：

（5）

式中：

Spt——换能器灵敏度，dB；

Vav——每个阵元反射回波电压幅值的算数平均值，V或mV；

Vref——参考信号幅值，V或mV。

6.2.4阵元间串扰

相控阵超声换能器阵元数在64个及以内的，需要选择2个位置进行阵元间串扰校准；阵元数超过64个的，需要选择4个位置进行阵元间串扰校准。连接方式与同6.2.1，激励信号设置为至少6个周期且频率与换能器标称频率相同的正弦脉冲串。激励任意一个随机选择的阵元（阵元数在64及以内的，推荐选择第一个和最后一个；阵元数超过64个的，推荐选择第一个、最后一个、四分之一序列阵元以及四分之三序列阵元），用示波器测量其相邻阵元接收到的信号电压幅值。阵元间串扰CT可以按照公式（6）进行计算：

（6）

式中：

CT——阵元间串扰，dB；

Vexc——激励电压，V；

Vrec——相邻阵元收到的信号电压，V或mV。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和联络信息；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

8 复校时间间隔

建议相控阵超声换能器校准时间间隔为12个月；当使用频率较高时，建议用户缩短为3个月。

附录A

校准原始记录参考格式

证书编号：             接收日期：          校准日期：         发布日期：

委托单位：                                 校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 编号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  | 准确度等级/ 最大允许误差/测量不确定度 |  |  |  | 有效日期 |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 外观检查：符合要求 不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 相对脉冲回波灵敏度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | ... |  | n |
| Vel/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vav/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sel/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中心频率/MHz，-6dB相对带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | ... |  | n |  |
| fu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆fref |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 换能器灵敏度/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | ... |  | n |  |
| Vav/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vref/V |  | 阵元序数： ，Vref= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 阵元间串扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 阵元数量 |  |  |  |  |  |  | - 激励阵元序数 |  |  |  |  |  |  | - 相邻阵元序数 |  |  |  |  |  |  |
| - Vexc |  |  |  |  |  |  | - Vrec |  |  |  |  |  |  | - CT |  |  |  |  |  |  |
| - U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页参考格式

| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.相对脉冲回波灵敏度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | n |
| Sel/dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.中心频率/MHz，带宽/MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | n |
| f0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆fref |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.换能器灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阵元序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | n |
| Spt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.阵元间串扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 阵元数量： ，激励阵元序数： ，相邻阵元序数： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vexc= ，Vrec= ，CT= 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - U= （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

相控阵超声换能器中心频率测量不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1校准依据

本规范。

C.1.2测量标准

脉冲发生器/接收器，频率范围：0.5kHz~35MHz；

示波器，带宽：200MHz。

C.1.3被校对象

选用标称中心频率为5MHz的相控阵超声换能器。

C.1.4校准方法

见本规范6.2.2。

C.2测量模型

中心频率计算公式见公式（C.1）：

（C.1）

C.3 测量不确定度的来源分析

相控阵超声换能器中心频率测量结果不确定度的主要来源有：

1）测量重复性引入的不确定度u1；

2）数字存储示波器准确度引入的不确定度u2；

3）数字存储示波器分辨力引入的不确定度u3。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1测量重复性引入的不确定度u1

用数字存储示波器对相控阵超声换能器的上限频率和下线频率进行测量后得到中心频率。进行10次测量，测量数据表见表C.1。

表C.1  中心频率重复性测量数据

| 上限频率（MHz） | 测量值/（MHz） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.38 | 7.36 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 7.41 | 7.39 | 7.37 | 7.41 | 7.39 |
| 下限频率（MHz） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2.46 | 2.53 | 2.39 | 2.46 | 2.52 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.37 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 2.43 |
| 中心频率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4.92 | 4.97 | 4.91 | 4.92 | 4.94 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 4.89 | 4.90 | 4.91 | 4.93 | 4.91 |
| 平均值（MHz） | 4.92 |  |  |  |  |
| 标准偏差s(MHz) | 0.03 |  |  |  |  |

则单次测量引入的标准不确定度为0.03MHz，相对不确定度为 u1=0.61%。

C.4.2数字存储示波器准确度引入的不确定度u2

由数字存储示波器溯源证书可知示波器误差为：0.50%，区间半宽a=0.50%，按服从均匀分布处理，取k=3，所以由数字存储示波器准确度引入的不确定度分量u2为：

C.4.3数字存储示波器分辨力引入的不确定度u3

示波器的分辨力为：0.01MHz，取k=3，所以由数字存储示波器分辨力引入的不确定度u3为：

C.5合成标准不确定度计算

由于数字存储示波器分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，在进行合成时，舍弃u3

合成不确定度计算公式为：

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，其扩展不确定度为：

，k=2