相控阵超声换能器校准规范

编制组

主编单位：西安汉唐分析检测有限公司

审定稿

2026-03

JJF（有色金属）XXXX—XXXX

相控阵超声换能器校准规范

(编制说明)

一、工作简况

1.立项目的

相控阵超声换能器主要用于超声探伤时，配套相控阵超声探伤仪使用。相控阵超声换能器能将电信号变换为超声信号，又能将超声信号变换为电信号，即具有超声发射和接收双重功能。它的结构组成主要有晶体、匹配层、声透镜、吸声块，超声换能器由若干晶体组成（如64、128、256、512个晶体）并与一定数目的通道对应。晶体数是超声换能器的重要指标，也是决定整机具体使用结果的关键技术之一。晶体数量多理论上成像质量越好，高密集换能器使声束扫描线密度高，不需要进行插补处理，图像细腻，分辨力好。主要应用于金属材料加工企业对其产品的超声无损检测，在这种应用场所中，相控阵超声换能器的性能指标能够满足工艺要求对能否发现被检测样品的内部缺陷起着关键作用。

目前，可参考对相控阵超声换能器进行校准的技术规范有JJF 1650-2017《超声探伤仪换能器声场特性校准规范》、JJF 1294-2011《超声探伤仪换能器校准规范》，但相控阵超声换能器与普通超声探伤用超声换能器存在差异，导致在实际校准工作中存在校准方法不适用，校准项目不全面等问题，无法保证相控阵超声换能器校准结果的准确性与可靠性。针对JJF 1650-2017《超声探伤仪换能器声场特性校准规范》、JJF 1294-2011《超声探伤仪换能器校准规范》中校准方法不适用，校准项目不全面的问题，重新编写更适用于相控阵超声换能器的校准方法，完善相关校准项目，保证相控阵超声换能器校准结果的准确可靠，为相控阵超声探伤所指定的探伤工艺提供有力保障，进一步帮助有色金属行业实现高标准、高质量的的发展目标。

2.任务来源

为保证用于校准相控阵超声换能器的量值准确、可靠，适应我国有色金属行业的快速发展和满足国内外市场的需要，工业和信息化部以工信厅下达了《工业和信息化部办公厅关于印发2024年行业计量技术规范制修订计划的通知》（工信厅科函［2024］602号），其计划项目代号为：JJFZ(有色金属)013-2024，计划完成年限为2026年。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：西安汉唐分析检测有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安市特种设备检验检测院、西安建筑科技大学、宝钛集团有限公司。

3.2主编单位简介

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的开发、标物的研制、设备的计量校准等。

公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，技术装备水平国内一流、国际先进，在我省优势产业稀有金属材料领域的检测能力和水平处于领先地位；先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。

近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

本单位积极组织编制组各次工作会议，开展相关的校准，有效组织参编单位多次对规范的各版《征求意见稿》进行认真的讨论和审议，提出大量有益的意见和建议，在编制组中发挥了牵头作用。

3.3成员单位简介

3.3.1  西部超导材料科技股份有限公司

西部超导材料科技股份有限公司是是西北有色院成果转化的一个典范型公司。2003年成立于西安经开区，主要从事新材料、新工艺、新装备等研发和工程化等。

西部超导依托“超导材料制备国家工程实验室”“特种合金制国家地方联合工程实验室”等创新平台，开展新材料、新工艺、新装备等研发和工程化，先后承担国家、省、市、区等各类科技项目百余项，取得400余项发明专利。先后荣获国家技术发明奖（二等奖）、国家科学技术进步奖（二等奖）、中国工业大奖、制造业单项冠军等多项重要荣誉。形成以数十位稀有金属材料加工资深专家为核心的创新技术团队，锻造了一支从事新材料及装备研发、中试和产业化的高端人才队伍，其中超导材料制备及应用技术创新团队，在2023年首次以党中央、国务院名义开展的“国家工程师奖”表彰活动中，被授予“国家卓越工程师团队”称号。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范中线对密度示值误差的校准过程提出了有效建议，是该规范的验证单位（附验证报告），在编制组中发挥了主要作用。

3.3.2  西安市特种设备检验检测院

西安市特种设备检验检测院是2005年1月经西安市人民政府批准成立的公益二类事业单位，隶属于西安市市场监督管理局，属自收自支性质。该院位于西安市高新区团结南路69号，承担锅炉、压力容器、电梯等八大类特种设备的监督检验、定期检验及委托检验，同时开展安全附件校验、无损检测和96333应急指挥工作。

机构由原西安市锅检所和特检所整合组建，现有在岗职工322人，持有检验资质证书1174项，配备检验设备2100余台。2023年获全国常压罐车检验技术比武一等奖，参与编制国家标准6项。建成检验检测用房20803平方米，实现检验业务全流程数字化，覆盖陕西多地及新疆、四川等省外区域。

该单位积极参与编制组的各项工作，对规范中涉及的校准项目进行了实验验证，对校准方法提出了合理的建议，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.3 西安建筑科技大学

西安建筑科技大学是国务院首批获准有权授予博士、硕士和学士学位的单位，学校拥有原国家重点学科3个(结构工程、环境工程、建筑设计及其理论)，入选陕西省第二轮国家“双一流”培育高校，建筑学入选有望冲刺国家“双一流”建设的学科。学校现有博士点10个，其中，一级学科博士学位授权点8个，博士专业学位授权点2个，博士后流动站9个；硕士点44个，其中，一级学科硕士学位授权点25个，硕士专业学位授权点19个。博士点涉及工学、管理学2个学科门类，硕士点涉及工学、管理学、艺术学、理学、法学、哲学、文学、教育学、经济学、交叉学科等10个学科门类，基本涵盖学校所有本科专业。学校紧盯“双一流”建设目标，不断强化学科内涵建设，学科发展取得里程碑式的成绩，建筑学、土木工程、环境科学与工程等学科在全国第五轮学科评估中取得重要突破，城乡规划学、风景园林学、管理科学与工程、材料科学与工程等4个学科取得预期成果，“建筑科技”学科链群优势更加彰显。工程学进入ESI排名全球前1.48‰，材料科学、环境与生态学、化学学科进入全球前1%。建筑与建造环境学科进入QS世界大学学科排名前200名。土木工程、环境科学与工程、化学工程、能源科学与工程、生物工程、冶金工程等6个学科入选“软科世界一流学科排名”榜单。

该单位积极参与编制组的各项工作会议，对规范起草过程中不确定度评定内容提出了有效的修改意见，在编制组中发挥了主要作用。

3.3.4  宝钛集团有限公司

宝钛集团有限公司(简称宝钛集团)是陕西有色金属控股集团有限公司控股的大型企业集团，是中国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产、科研基地。历经40年的发展，宝钛集团已成为拥有宝鸡钛业股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、南京宝色股份公司等7个控股公司、3个参股公司、6个全资子公司及5个直接经营单位的国有集团公司，建成了拥有世界一流检测装备的大型材料检测中心。宝钛集团先后为中国的材料制备和尖端科技承担了8000多项新材料的试制生产任务，取得科技成果600多项。其中，获得省部级科技成果145项，目前已获授权专利19项，包括发明13项，实用新型6项。

该单位积极参加编制工作，开展相关的验证试验，提供修改意见，是该规范的验证单位（附验证报告）。

3.4各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。西安汉唐分析检测有限公司（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。西安市特种设备检验检测院、西部超导材料科技股份有限公司、西安建筑科技大学、宝钛集团有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见，分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 职称 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 刘泽晨 | 工程师 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 西安建筑科技大学 | 邢海瑞 | 副教授 | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
| 西安市特种设备检验检测院 | XX | XX | XX |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 刘柯 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 宝钛集团有限公司 | 王文华 | 工程师 | 内容审阅并提出修改意见，规范二验 |

4.主要工作过程

西安汉唐分析检测有限公司接到有色金属行业计量技术委员会转发下达的制定任务后，成立了计量规范编制组，对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了制定原则及计划工作。

1）2024年11月成立了计量规范编制组，明确编制组成员各自的工作内容及任务，对被校对象的使用单位进行了校准需求调研，收集相关资料。

2）2024年12月~2025年4月编制组成员对校准规范中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目及方法，对关键技术指标提出了修改意见最终行成讨论稿。

3）2025年5月8日~9日，编制组成员参加了由有色金属行业计量技术委员会组织的在河南省洛阳市东山华悦酒店召开的有色金属计量技术规范讨论会，与会专家和各单位代表对《相控阵超声换能器校准规范-讨论稿》提出了修改意见，并且在会上确定了项目负责起草单位明确了各项工作时间进度要求，编制组依据讨论会上提出的修改意见，修改讨论稿并形成征求意见稿，具体内容见表1。修改后形成了《相控阵超声换能器校准规范-征求意见稿》。

表2有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（征求意见稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6章节 | 6.2.2中反射体描述不够详细，加一个具体的反射体要求； | 宝鸡钛业股份有限公司 | 采纳 |
| 2 | 6章节 | 6.2.3中，补充水浸相控阵超声换能器校准示意图； | 西部超导材料科技股份有限公司 | 采纳 |
| 3 | 附录A、附录B | 按照格式要求进行修改； | 陕西天成航空材料股份有限公司 | 采纳 |

4）2025年5月向社会广泛征求意见，根据收到的意见进行修改，修改后形成《相控阵超声换能器校准规范-预审稿》。

5）2025年6月18日~21日，编制组成员参加了由有色金属行业计量技术委员会组织的在石河子新疆润昌酒店召开的有色金属计量技术规范讨论会，与会专家和各单位代表对《相控阵超声换能器校准规范-预审稿》提出了修改意见，并且在会上确定了项目负责起草单位明确了各项工作时间进度要求，编制组依据讨论会上提出的修改意见，修改讨论稿并形成征求意见稿，具体内容见表2。

表3 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（审定稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5章节 | 5.2测量标准及其他设备中表1对标准试块的要求应详细 | 西部超导材料股份有限公司 | 采纳 |
| 2 | 6章节 | 6.2.2相对脉冲回波灵敏度偏差中设置三级标题 | 西部超导材料股份有限公司 | 采纳 |
| 3 | 附录 | 按照格式进行编辑性修改 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |

6）2025年10月，相控阵超声换能器校准规范编制组与西安市特种设备检验检测院在汉唐公司会议室对规范内容展开了实验验证和讨论，编制组依据讨论会上提出的修改意见，修改讨论稿并形成征求意见稿，具体内容见表3。

表4 有色金属计量技术规范研讨会会议纪要（审定稿）

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4章节 | 4.1计量特性根据实际需求应改为“中心频率和-+dB相对带宽” | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 2 | 5章节 | 测量标准及其他设备中，删除水听器以及自由度调节装置 | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 3 | 5章节 | 表1中对标准试块的描述增加非平面探头用要求 | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 4 | 6章节 | 6.2.1修改校准方法，删除水听器测量法，均修改为反射回波测量法对校准项目进行校准 | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 5 | 6章节 | 修改各校准项目公式中涉及物理量的单位，修改为V/mV | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 6 | 6章节 | 6.2.4中阵元间串扰增加阵元选取规则 | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |
| 7 | 附录C | 修改不确定度评定示例 | 西安市特种设备检验检测院 | 采纳 |

经过与西安市特种设备检验检测院讨论修改后形成了《相控阵超声换能器校准规范-审定稿》。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

本规范是以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范本规范参考了ISO 18563-2 《Non-Destructive testing ——Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment》相关内容。

- 确定主要内容

1 范围

本规范适用于中心频率在0.5MHz~15MHz的金属材料无损检测用相控阵超声换能器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

ISO 18563-2 Non-Destructive testing ——Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

3 概述

相控阵超声换能器广泛应用于超声无损检测等领域，由若干压电阵元组成的阵列，通过相控阵超声探伤仪控制换能器中的各个阵元，实现换能器声束的相控发射与接收，在指定空间区域内实现超声波的偏转和聚焦。

4 计量特性

4.1相对脉冲回波灵敏度偏差

相对脉冲回波灵敏度偏差计量特性的选取引用了ISO 18563-2:2017(E)中8.3.3中表3。

图1  ISO 18563-2:2017(E)中8.3.3中表3

4.2中心频率和-6dB相对带宽

中心频率和-6dB相对带宽计量特性引用了ISO 18563-2:2017(E)中8.4.3条。

图2  ISO 18563-2:2017(E)中8.4.3条

4.3相控阵超声换能器灵敏度

相控阵超声换能器灵敏度计量特性引用了ISO 18563-2:2017(E)中8.5.3条

图3  ISO 18563-2:2017(E)中8.5.3条

4.4阵元间串扰

阵元间串扰计量特引用了ISO 18563-2:2017(E)中8.6.3条

图4  ISO 18563-2:2017(E)中8.6.3条

5 校准条件

5.1环境条件

室温：（18~28）℃；

水温：（15~33）℃。

5.2测量标准及其他设备

表5 校准项目和测量标准

| 校准项目 | 测量标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 相对脉冲回波灵敏度偏差 | 脉冲发生器/接收器 数字存储示波器 标准试块 | 脉冲发生器/接收器： 频率范围：0.5kHz~35MHz； 上升时间：不大于10ns； 脉冲幅值（空载）：负向脉冲不小于100V。 |
| 中心频率和-6dB相对带宽 |  | 数字示波器： 工作频率上限不低于100MHz，采样频率应高于200MHz； 至少应有两个通道，具备时间延迟测量（时间分辨力优于0.1μs）、幅值测量功能和快速傅里叶变换（FFT）功能。 |
| 相控阵超声换能器灵敏度 |  | 标准试块： 材质碳钢，纵波声速为（5920±50）m/s。对于平面换能器，标准试块上下表面应平行；对于非平面换能器，标准试块应能够与换能器声波发射面良好耦合。（非平面换能器与其校准所用的标准试块耦合时应满足每一个阵元的超声传播路径均相同的要求） |
| 阵元间串扰 |  |  |

6 校准项目和校准方法

6.1校准项目

相控阵超声换能器校准项目见表5。

6.2校准方法

校准前，检查相控阵超声换能器的外观，应符合以下要求：

1）接触使用的相控阵超声换能器应无明显的损坏，前端的匹配层应完好；

2）水浸使用的相控阵换能器，水浸部分应密封完好。

6.2.1相对脉冲回波灵敏度偏差

相对脉冲回波灵敏度校准方法参考了ISO 18563-2:2017(E)中8.3条。

6.2.1.1在进行相对脉冲回波灵敏度偏差校准时，需要对换能器中的每一个阵元进行校准。

6.2.1.2通过匹配装置连接相控阵换能器、脉冲发生器/接收器和数字示波器，设置脉冲发生器/接收器的为发射-接收模式，发射脉冲时间等于1/2标称换能器频率周期的负方波或负尖脉冲，发射电压与相控阵超声换能器出厂测试报告保持一致（若出厂测试报告未提及发射电压，一般取50V或100V）。

采用接触法校准时，去掉楔块，将相控阵超声换能器耦合在标准试块上，并转动和移动换能器以得到幅度最大且稳定的反射回波；水浸法校准时，选择的标准试块应满足每一个阵元的超声传播路径均相同，在水中调整换能器和标准试块的相对位置，得到幅度最大且稳定的反射回波。

将在示波器上将得到的稳定回波放大后进行测量。用示波器测量每个阵元反射回波的电压幅值Vel，并计算和记录每个Vel的算数平均值Vav。

6.2.2中心频率和-6dB相对带宽

中心频率和-6dB相对带宽校准方法参考了ISO 18563-2:2017(E)中8.4条。

连接方式与仪器设置同6.2.1，频率校准时，应从频谱幅度最高处下降6dB时确定频率点，从获得的上限频率fu和下限频率fl计算中心频率和相对带宽。

6.2.3换能器灵敏度

换能器灵敏度校准方法参考了ISO 18563-2:2017(E)中8.5条。

连接方式与仪器设置同6.2.1。任意激励相控阵超声换能器上的一个阵元（一般为第一个阵元或最后一个阵元），使用数字示波器测量其反射回波的电压幅值Vref，将其作为所有阵元的参考信号。在相同的激励方式下，依次测量并记录每个阵元的反射回波电压幅值Vel，计算除选定阵元参考信号外的所有阵元的反射回波电压幅值的算术平均值Vav。换能器灵敏度Spt按规范正文中公式（4）计算。

6.2.4阵元间串扰

阵元间串扰校准方法参考了ISO 18563-2:2017(E)中8.6条。

连接方式与同6.2.1，激励信号设置为至少6个周期且频率与换能器标称频率相同的正弦脉冲串。相控阵超声换能器阵元数在64个及以内的，需要选择2个位置进行阵元间串扰校准；阵元数超过64个的，需要选择4个位置进行阵元间串扰校准。激励任意一个随机选择的阵元（阵元数在64及以内的，推荐选择第一个和最后一个；阵元数超过64个的，推荐选择第一个、最后一个、四分之一序列阵元以及四分之三序列阵元），用示波器测量其相邻阵元接收到的信号电压幅值。阵元间串扰CT按照规范正文中公式（5）进行计算。

### 7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

### 8 复校时间间隔

建议相控阵超声换能器校准时间间隔为12个月；当使用频率较高时，建议用户缩短为3个月。

### 9 附录

附录主要包含校准原始记录参考格式、校准证书内页参考格式、刻线机示值误差测量不确定度评定示例。

本规范设置了3个附录，便于校准时参考和规范。

附录A 相控阵超声换能器校准记录参考格式

附录B 相控阵超声换能器校准证书内页参考格式

附录C 相控阵超声换能器中心频率测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

西安汉唐分析检测有限公司、西部超导材料股份有限公司、西安市特种设备检验检测、宝钛集团有限公司根据本规范的校准项目对射线图像分辨力测试计进行了全计量特性的校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

目前，国家和各省检定规程和校准规范中，没有可用于对相控阵超声换能器进行检测校准的标准规范。

目前国外相关检测标准有ISO 18563-2 《Non-Destructive testing ——Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment》，检测标准中未体现详细测量过程。将检测标准应用于校准领域，无法满足国内溯源体系要求。

本规范的制定填补了有色金属行业相控阵超声换能器的校准空白，水平达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程及规范均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些规程及规范后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

# 六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，促进相控阵超声换能器生产厂家以及使用单位按照实际情况合理选用校准规范，以促进我国企业的技术进步和产品质量上档次，提高我国产品在国际国内市场的竞争能力。

# 十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范的制定，具有极大的经济效益和社会效益，填补了有色金属行业领域校准空白，对相控阵超声换能器的校准过程提供了技术支撑。

十二、其他应予说明的事项

无。

《相控阵超声换能器校准规范》编制组

2026年3月