JJFZ（有色金属）002—2025

液体流量计在线校准规范

(编制说明)

预审稿

2026-03

液体流量计在线校准规范编制组

主编单位：西南铝业（集团）有限责任公司

一、工作简况

1.立项目的

液体流量计广泛应用于各行业工业现场，用于企业设备耗能计量和工艺流量控制。根据介质、场景的不同，液体流量计种类繁多，主要有涡街、涡轮、电磁、超声波、容积式、差压式、转子、旋翼式等流量计。鉴于企业生产连续性考虑，工业现场使用的液体流量计一般在首检后无法停水拆卸送检，无法保证流量计的定期校准溯源。企业能源计量审查鼓励企业对无法拆卸的非强制检定能源计量器具进行在线校准。随着“双碳”举措的推进，企业主要耗能设备的能源计量尤为重要。通过在线校准，保障液体能源计量仪表的计量准确性，为节能降耗工作提供准确数据。因此，为保证液体流量计性能准确可靠，助力企业实现高效能源管理、降低能源成本、绿色低碳发展，需编制该规范。

液体流量计在线校准规范对瞬时流量误差、累积流量误差、重复性、变送输出误差等性能都进行了在线校准方法的规定，贴合工业现场实际需求，以保证能源计量和过程控制的准确可靠性。

经检索，液体流量计现有的国家检定规程和校准规范无法满足液体流量计的不拆卸在线校准需求，为更好地方便企业能源计量管理和能源计量器具校准溯源，满足企业能源计量审查要求，有必要编制该规范。

2.任务来源

根据工业和信息化部《工厅科［2025］299号》文的要求，行业计量技术规范《液体流量计在线校准规范》由西南铝业（集团）有限责任公司负责起草。该项目计划编号为JJFZ（有色金属）002-2025。按计划要求，本计量规范应于2026年6月完成。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

本规范的编制组单位为：西南铝业（集团）有限责任公司、东北轻合金有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、江西铜业股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、宝钛集团有限公司。

3.2 主编单位简介

西南铝业(集团)有限责任公司(简称西南铝)位于重庆市九龙坡区西彭镇,前身为冶金部112厂、西南铝加工厂，始建于1965年7月，2000年12月改制成立有限责任公司,是我国为生产重点项目、航空航天所需大规格、新品种、高质量铝及铝合金材料而建设的大型企业。西南铝培养了中国工程院院士1人、两江学者1人、国家级技能大师1人、享受国务院政府特殊津贴专家30余人，建有院士工作站,拥有国家级企业技术中心。西南铝建有校准实验室与检测实验室，均通过了CNAS认可，具备对一氧化碳、电化学氧、硫化氢、可燃气体等气体检测报警仪的CNAS校准能力等166项测量仪器的CNAS校准能力，检测实验室是空客、赛峰等民用航空授权试验室，具备铝合金材料的力学性能、硬度、制耳率、深冲性能、疲劳、断裂韧性等性能检测能力，具备铝合金材料的化学成分、固态测氢等分析检测能力，具备铝合金材料的晶间腐蚀、剥落腐蚀、C形环应力腐蚀、拉伸应力腐蚀等腐蚀性能检测能力，具备铝合金材料显微组织结构、SEM分析、微区组分等分析检测能力，具备铝合金材料的失效分析检测能力，可为铝产业提供金相、机械性能、腐蚀、化学成分等专业检测服务。西南铝主持和参与国家、行业标准277项，作为主编单位起草了《行业校准规范《闭路循环法铝及铝合金液态测氢仪校准规范》、《电热恒温水浴锅校准规范》、《电子式温湿度计校准规范》、《油膜测厚仪校准规范校准规范》、《支辊式弯曲试验机校准规范》、《叉式热电偶校准规范》、《铝板带在线测厚仪校准规范》，参与了行业标准《铝及铝合金熔体离线渣含量检测方法  压滤法》的起草。

该单位主要负责本规范的起草工作，成立编制组并根据委员会的工作安排组织编制组成员单位开展相关校准工作，组织各单位对规范的《征求意见稿》、《预审稿》及《送审稿》进行认真的讨论，并就提出的意见和建议进行反馈和修改，在编制组中发挥了主要带头作用。

- 3.3成员单位简介

- 3.3.1   东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司（即101厂，以下简称东轻公司）是建国初期陈云同志向党中央撰写报告，由毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇亲自阅定、签批筹建的中国第一个铝镁合金加工企业，是国家“一五”期间156项重点工程中的2项。1952年建厂，1956年开工生产。1998年6月改制为国有独资公司，2000年7月划归哈尔滨市管理。2007年9月进入中国铝业公司，成为中国铝业公司铝加工五大基地之一。公司于1996年通过了ISO9001国际质量体系认证，近年来先后通过军工产品质量体系认证、AS9100、PED压力容器以及中国新时代认证中心的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系认证等。公司曾获得“国家质量管理奖”、“国家一级企业”、“质量、服务、信誉AAA级品牌、“国家优秀计量企业”，“黑龙江省先进计量企业”称号，并获得计量一级企业，2001年获得完善计量检测体系（GB／T19022.1）合格证书，2020年9月获得AAA级测量管理体系认证证书。

- 3.3.2  陕西有色榆林新材料集团有限责任公司

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司的权属子公司。位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园内，下辖榆林煤业、铁路运销、华工公司、铜川铝基公司四个子公司和铝业、发电、阳极、合金四个分公司，后勤服务、物资供应、质检计量中心和研发中心四个中心。公司建成了年产1000万吨煤矿、60万吨铝镁合金、35万吨预焙阳极和5×330MW配套电力设施、550万吨/年运输能力的铁路专用线等辅助工程，形成了煤、电、铝及运销为一体的完整产业链。旗下质检计量中心实验室资质完备，拥有计量建标14项、CNAS等多项权威资质，配备精密仪器、计量标准设备。参与十多项有色金属标准、计量技术规范制编制修订，遵循核心 JJF 规范，熟练掌握不确定度评定，保障量值传递准确一致。

- 3.3.3  浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司专注于锂电正极材料及前驱体的研发、生产和销售，业务覆盖三元材料、磷酸铁锂等多条技术路线。在标准建设方面，公司高度重视产业规范化与技术进步协同发展，积极参与国内外行业标准、国家标准的制修订工作。依托自身技术积累与产业化实践，公司主导或参与多项涉及新能源材料产品规格、工艺规范、检测方法及安全环保等领域的标准制定，推动行业技术体系完善与质量提升。通过构建覆盖研发、制造、品控全流程的企业标准体系，公司持续强化产品一致性、可靠性，为行业标准化建设贡献实践经验与技术支撑。

- 3.3.4  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院(集团)控股子公司，属国有企业，主要从事有色产品的检测、可靠性评价、失效分析、质量评估、腐蚀性能及表面测试与表征、规范起草、检测方法的开发、标物的研制、设备的计量校准等。公司于1985年被陕西省质监局授权为陕西省有色金属产品质量监督检验站。1987年被中国有色金属工业总公司授权为西北质量监督检验中心，先后被国家质检总局确定为钛及钛合金、铜及铜合金管材生产许可证检验工作实施单位；公司通过CNAS、CMA、国防DiLAC等认证认可，是陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省稀有金属材料安全评估和失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量和技术评价实验室、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台挂靠单位。公司是国内最早从事有色金属材料及其产品分析检验检测与评价研究的专业机构之一，先后承担了国家、省市多项重大课题，目前已建成国内唯一的核电堆芯材料分析检测平台、多层金属复合材料测试和评价平台、钛及钛合金专业检测平台。近10年起草有色金属国家/行业规范共80余项、发表论文120余篇、授权专利30余项。先后荣获中国有色金属工业一等奖、二等奖20余次。

- 3.3.5  中国船舶集团有限公司第七二五研究所

中国船舶集团有限公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）成立于1961年，隶属中国船舶集团有限公司，是专业从事海军装备材料研制和工程应用研究的军工研究所，是海军各型装备的材料技术责任单位。中国船舶集团有限公司第七二五研究所试验测试与计量技术研究中心（第六研究室，以下简称“中心”），是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的“检测与校准中心”、中国国家认证认可监督管理委员会认可的中国计量认证（CMA）“中国船舶工业船舶材料技术检测中心”、中国船级社（CCS）认可的“船舶材料验证试验中心”、国家国防科工局认定的国防计量检定机构。共建立国防军工计量标准18项，涉及几何量、温度、力学、电学四个计量专业，可依法开展国防军工计量技术及管理工作。通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的校准实验室认可，认可项目共涉及几何量、温度、力学、电学、化学5个专业40余项，可依规为社会公众开展第三方计量校准技术服务。特别在热学及力学等专业领域的计量标准及校准技术处于国内领先水平。

- 3.3.6  广船国际有限公司

广船国际有限公司是中国船舶集团有限公司属下华南地区最大的综合舰船造修企业。公司历史可追溯到1914年的“广南船坞”，1954年建厂，1993年上市，是中国首家造船上市公司。公司地处粤港澳大湾区几何中心的广州市南沙区，占地309万平方米，码头岸线资源丰富，造船和修船设施先进年造船能力达 350万载重吨，年承修能力达300余艘。作为国家高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心。业务以造船为核心，产品涵盖各类液货船、客滚船、汽车运输船、半潜船、极地船等，在个细分市场处于世界领先水平。公司坚持“做强造船、放活非船”的经营宗旨，致力于成为“全球海洋装备与科技应用业界技术领先、服务卓越的一流船舶企业”。

- 3.3.7  江西铜业股份有限公司

江西铜业股份有限公司（简称“江铜”）成立于1979年，是中国有色金属行业特大型公司，中国铜行业和江西省首家世界500强企业。江铜拥有勘探、采矿、选矿、冶炼、加工为一体的全产业链。主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铅锌、硫酸等冶炼产品，钼、硒、碲、铼、铂、钯、铋等稀贵稀散金属产品，高端铜箔、铜板带、铜管、高压电缆、铜银合金细线、铜杆等铜加工产品，单壁碳纳米管、石墨-铜（铝）复合材料等新型材料产品，阳极炉圆盘浇铸机、球磨机衬板、高分子PE管材等制造产品。

江铜是ISO/TC26（铜及铜合金）技术委员会的主席单位，主持和参与国家、行业标准318项。建有院士工作站、博士后科研工作站,拥有国家铜冶炼及加工工程技术研究中心、国家级企业技术中心、稀贵稀散金属材料江西省重点实验室。获国家级科学技术奖励16项，省部级110项，行业158项，专利431项。旗下2家检测实验室获CMA和CNAS资质，6家检测实验室通过CNAS认可。具备铜精矿、硫精矿、阴极铜、金锭、银锭、铜合金（铜管、铜箔、铜线、铜板带等）钼精矿、钼酸铵、铼酸铵、工业硫酸等产品化学检测能力，具备铜及铜合金材料物理性能检测能力；具备水质环境检测、呼吸性粉尘监测等职业健康监测能力。建有8个最高企业计量标准，25个工作标准。具备对压力表、电子天平、电能表、热电偶等内部校准能力。目前，正联合鹰潭市检验认证院、江西理工大学先进铜产业学院申筹国家铜产业计量测试中心。

- 3.3.8  大冶有色金属集团控股有限公司

大冶有色金属集团控股有限公司位于有着3000多年青铜文化传承的湖北黄石。公司始创于1953年，是新中国“一五”期间156个重点项目之一。经过70余年的建设发展，公司已成长为集地勘、采矿、选矿、冶炼、加工等于一体的国有特大型铜工业联合企业，主要拥有2家冶炼厂、4座矿山、1家铜加工企业。公司是湖北省创新型企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工程实践教育中心、国家认可实验室、冶金行业甲级研究院等一系列科技创新平台，着力打造新质生产力。拥有管理技术人员1800名，其中具备中高级工程师以上人员660 人，专业覆盖冶金、采矿、选矿、机械等十五个领域。获得国家授权专利342项，各种类科技奖励158项，主持或参与起草和修订国际、国家和行业标准170项。公司建立了质量、环境、职业健康安全、测量和能源"五标一体"管理体系。

- 3.3.9  宝钛集团有限公司

宝钛集团有限公司是我国规模最大、体系最完整的钛及钛合金研发制造企业，拥有钛、装备设计制造、新产业等三大板块，钛材产量世界第一，综合实力居全球钛行业前三位，荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，属行业唯一。

自1965年建企以来，宝钛集团矢志不渝践行兴钛强国的初心使命，不断创造着新的历史。构建了从海绵钛制备，到熔炼、加工、深加工及装备制造的全产业链，使我国成为全球第四个拥有完整钛工业体系的国家，引领宝鸡建成全球规模最大的钛产业集群。主导制定钛标准110多项，占我国该领域标准的90%以上。2022年以来，代表我国主导制定的4项钛国际标准发布实施，填补国际空白，同时实现我国钛领域国际标准制定零的突破。全面支撑了我国航空、航天、海洋和民用等多领域用钛需要，产品远销50多个国家和地区，是波音、空客等国际知名公司的合作伙伴。取得重大科技成果700多项，攻克多项“卡脖子”技术难题，特别是主导制造的深潜器钛合金载人球舱，突破技术难关，实现关键部件国产，达到国际先进水平，受到党和国家领导人充分肯定。

    - 3.4各单位分工情况

      - 编制组依据各单位情况，对整个规范的起草进行了分工。西南铝业（集团）有限责任公司（主编单位）负责资料的调研、收集，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。东北轻合金有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司、西安汉唐分析检测有限公司对规范内容提出具体修改意见，提供对规范方法的验证工作及完成相应验证报告，并对标准文稿等提出相应修改意见。分工见表1。

表1 各单位分工表

| 单位 | 人员 | 工作分工 |
| --- | --- | --- |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 包超强 | 规范起草编制，试验方案编订，实验数据分析，编制说明的撰写工作，会议纪要整理及规范的完善。 |
| 西南铝业（集团）有限责任公司 | 张国栋 | 规范实验数据分析及讨论，内容审阅并提出修改意见，会议纪要整理。 |
| 东北轻合金有限公司 |  | 内容审阅并提出修改意见 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 广船国际有限公司 |  | 实验方案讨论，内容审阅并提出修改意见 |
| 江西铜业股份有限公司 |  | 内容审阅并提出修改意见，规范二验工作 |
| 大冶有色金属集团控股有限公司 |  |  |

4.主要工作过程

西南铝业（集团）有限责任公司于2025年8月接到有色金属行业计量技术委员会转发下达的制定任务后，成立了计量规范编制组。对计量技术规范编写工作进行了部署和分工，制定了制定原则及计划工作。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

- 2025年8月成立了计量规范编制组，明确了编制组成员各自的工作内容和任务。

- 2025年8月～2025年11月计量规范编制组成员对《液体流量计在线校准规范》中的计量特性及校准方法进行了讨论，确定了校准项目和方法，在2025年11月形成了计量规范讨论稿。

- 2025年12月2日～5日，根据有色计量委字【2025】12号关于召开2025年度有色金属行业计量技术委员会年会的通知，在福建省厦门市召开了研讨会。会上来自不同单位的计量委员会委员、专家、代表对《液体流量计在线校准规范-讨论稿》提出了修改建议，并明确了验证单位和各项工作的时间进度要求。同时，会上确定了项目的参编单位及一验、二验单位，明确了各项工作时间进度要求，具体内容见表2。

表2 《液体流量计在线校准规范-讨论稿》工作安排

| 拟参与编制单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司、东北轻合金有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司、西安汉唐分析检测有限公司 |
| --- | --- |
| 一验单位 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
| 二验单位 |  |
| 时间节点安排 | 2026年4月前完成试验验证 |

- 2025年12月-2026年1月，针对2025年12月厦门讨论会中提出的修改意见和建议，编制组开会讨论并修改了校准规范，形成了《液体流量计在线校准规范-征求意见稿》。

二、编制原则和依据

（一）编制原则

1）该规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编写。

2）先进性：本规范对液体流量计计量特性的在线校准方法进行了详细描述，满足了企业内部非强制检定用液体流量计的不拆卸在线校准需求，契合企业能源计量审查要求，为有色金属行业能源计量和流量精准控制提供技术保障。

3）创新性：对液体流量计的在线校准方法和误差计算方法进行了详细的描述；对校准标准装置进行了详细的规定；，利用成熟的标准超声波流量计非接触式测量技术，对液体流量计工况环境、安装条件下的实际综合运行准确性在线校准方法做了详细规定。

（二）确定主要内容

1范围

本规范适用于串联在封闭管道上的非贸易结算类液体流量计（以下简称流量计）的在线校准。流量计测量介质包括水或者其他可测量液体，管径范围为DN50~DN1000。流量计类型包括超声流量计、涡轮流量计、质量流量计、差压式流量计、容积式流量计、电磁流量计、旋翼式水表和涡街流量计等。

2引用文件

本规范主要标准设备的使用和计量特性参数参考JJG 1030—2007《超声流量计》，并考虑标准超声波流量计在现场实际使用需求。

针对液体流量计的瞬时流量、累积流量、重复性等计量指标要求，结合有色金属行业常规液体流量计的种类和使用要求，参考了JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》的规定。

3 概述

本部分根据企业液体流量计的通用种类和型式，主要介绍了液体流量计的的原理和结构等内容。

流量计是用于测量被测介质瞬时流量和累计流量的一种测量设备，通过流量传感器将流经流量计的液体流量信号转换为脉冲信号、模拟信号或数字信号，利用计算装置进行流量计算（部分介质的流量计会结合温度、压力信号进行修正），再由显示装置进行流量显示。广泛应用于冶金、化工、石油、食品、环保、水利等领域。流量计主要由表体、显示装置、计算装置、流量传感器等组成，其通用结构示意图如图1所示。在实际工作中，流量计安装到工作现场后，由于拆卸不便、生产工艺设备不能停机等原因，无法保证周期性的拆卸送检，需要进行流量计的不拆卸在线校准。

图1 流量计通用结构示意图

1-表体；2-显示装置；3-计算装置；4-流量传感器

4 校准项目和计量特性

本规范的计量特性参考JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》，并结合工业现场液体流量计使用需求进行确定。

表1 液体流量计计量特性要求

| 序号 | 校准项目 |  | 计量特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0级 | 1.5级 | 2.0级 | 2.5级 |
| 1 | 累积流量 示值误差 | qmin≤q＜qt | ±3.0% | ±3.0% | ±4.0% | ±5.0% |
|  |  | qt≤q≤qmax | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% |
| 2 | 瞬时流量 示值误差 | qmin≤q＜qt | ±3.0% | ±3.0% | ±4.0% | ±5.0% |
|  |  | qt≤q≤qmax | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.5% |
| 3 | 重复性 |  | 不超过最大允许误差绝对值的1/3。 |  |  |  |
| 4 | 变送输出误差 |  | ±0.5% |  |  |  |

瞬时流量示值误差：JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》规定液体流量计准确度等级为a%（a为准确度等级，分1.0级、1.5级、2.0级、2.5级）。通过分析液体流量计结构和原理，以及实际厂家标定的使用范围和准确度等级，结合现场安装工况条件的满足条件情况，确定液体流量计瞬时流量示值误差计量特性要求为±a%，部分不满足条件的需增加附加误差。

累积流量示值误差：JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》规定液体流量计准确度等级为a%（a为准确度等级，分1.0级、1.5级、2.0级、2.5级）。通过分析液体流量计结构和原理，以及实际厂家标定的使用范围和准确度等级，结合现场安装工况条件的满足条件情况，确定液体流量计累积流量示值误差计量特性要求为±a%，部分不满足条件的需增加附加误差。

重复性：JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中都要求重复性不超过准确度等级的三分之一，结合工业使用情况及试验分析，确定重复性计量特性要求为不超过准确度等级的三分之一。

变送输出误差：各类液体流量计的国家检定规程或校准规范都没有规定变送输出误差的计量特性要求。通过液体流量计智能化使用的发展，结合现场使用需求分析及控制要求，确定把液体流量计变送输出误差列入计量特性，并参照工业过程数显仪表的要求，明确变送输出误差计量特性要求为±0.5%FS（FS为流量计变送输出的量程）。

5校准条件

5.1环境条件

校准前，参照各类液体流量计使用说明书中工作温度和安装环境要求。

环境温度：（-20～55）℃。

相对湿度：不大于95%

大气压力：（86～106）kPa。

工作环境中应无影响流量计正常工作的电磁场及机械振动。

校准过程中，液体介质不应夹杂气体或其他杂质，液体介质保持满管状态。现场校准环境满足安全需求，且流量计前后直管段满足要求。

5.2液体介质条件

被校流量计及标准流量计测量点管道内液体应为单相液体，充满管道，无漩涡。

液体介质应是洁净的，无可见颗粒、纤维等杂质，不夹杂气泡。

校准过程中，液体流量应稳定，液体压力、温度无明显变化。

5.3流量计安装条件

流量计测量点管道上游10倍管道公称通径（10DN）内、下游5倍管道公称通径（5DN）内应无弯头、阀门、泵等扰流部件。若被校流量计与标准流量计安装直管段不满足要求，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

被校流量计和标准流量计应安装在相同管径上，在无干扰的情况下，两个流量计间距应尽量短。若被校流量计使用管径与标准流量计校准管径之比大于2或小于1/2，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

流量计使用点和校准点管道内壁应无衬里、积垢、凹痕等情况，若无法避开结垢管段或衬里材质和厚度未知，流量示值最大允许误差增加一个0.5%的附加误差。

5.4计量标准及其他设备

根据液体流量计计量特性，需配备校准标准有：数字多用表、外夹装标准超声流量计、测厚仪、秒表、钢卷尺等，校准标准需满足相应指标需求。数字多用表也可用其他满足要求的过程校验仪、电流表或电压表代替。

5.5其他条件

液体流量计外观与结构参照JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中的规定，结合现场实际使用是否直接影响运行准确度确定。

外观、密封性、铭牌和标识：流量计外观结构应完好，显示装置清晰，介质流向标志完整，铭牌内容清楚可见，操作按键功能正常

液体流量计环境工况及流量计参数参照JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中的规定进行制定。

流量计介质类型、介质温度、介质压力、管径等参内部参数设置应该和现场情况一致。流量计前后直管段长度满足要求，在直管段范围内不应有阀门、三通、过滤器等结构。

6 校准方法

规范对液体流量计的在线校准前准备选择进行了描述，规范对液体流量计计量特性瞬时流量示值误差、累积流量示值误差、重复性、变送输出误差的在线校准方法进行了详细描述，给出了相应校准项目的误差计算公式。规范能较好地指导校准人员对仪器进行校准，具有较强的可操作性。

6.1校准前准备

根据外夹装超声波流量计安装规定，结合实际校准的可操作性，本规范规定，液体流量计校准前应对管径、壁厚、安装距离等参数进行测量，管道材质、衬里材料、衬里厚度等无法测量的参数，根据客户提供的技术资料进行现场查明确认。

6.2标准流量计安装

6.2.1管道外直径测量

根据钢卷尺的尺寸测量要求，用钢卷尺或游标卡尺在换能器安装位置附近测量。测量位置若有防腐层或铁锈，应该先取出防腐层或铁锈，打磨光滑后进行测量。

6.2.2管道壁厚测量

根据超声波测厚仪的使用要求，在换能器安装位置附近分散选择3个测量点，清除油漆、铁锈、防腐层等覆盖物，使用测厚仪测量管道壁厚。

6.2.3传感器安装

    - 传感器的安装方式通常由V法、Z法、W法、X法等，校准时应根据标准流量计说明书要求，结合现场安装条件，选择合适可行的方法。将标准流量计安装位置管道外直径、管道壁厚、管道材质、衬里材料及厚度、传感器型号、介质类型、传感器安装方式等参数信息输入标准流量计主机菜单中，自动计算得出传感器安装距离，并做好记录。

    - 传感器一般安装在管道水平截面上，若因现场安装条件限制，可在管道中心轴线以上45°夹角范围内确定安装位置，并保证两个传感器在同一横截平面。在传感器工作面均匀涂抹耦合剂，根据介质流动方向和安装距离安装传感器，使其信号发射面和接收面与管壁紧密接触，接触面耦合剂中不得留有气泡和杂质。根据标准流量计主机信号情况，按照标准流量计说明书规定，微调两个传感器位置直至信号状态满足标准流量计说明书要求，并用紧固件固定好传感器。标准流量计安装示意图如图2。

3

1

2

图2 标准流量计安装示意图

1-被校流量计；2-传感器；3-标准流量计主机。

6.3流量校准点选择

  - 根据现场实际情况与客户协商选取流量校准点，一般选取（1~3）个点，包含常用流量点及以分界流量为界限的低流量点和高流量点。标准流量计安装后，通过调节泵频率或阀门开度来平稳调整管道流量至流量校准点附近。当标准流量计瞬时流量在1min内的最大流量和最小流量之差小于指定校准点流量的5%时，视为管道流量稳定，稳定时间不应少于5min。

若现场无法调节流量，可根据客户生产情况分时段对各流量校准点进行校准。当校准过程中突然出现流量波动，应重新进行流量稳定控制后再校准。管道流量无法达到上述稳定状态时；被校流量计瞬时流量分辨力低时，只需进行累积流量示值误差的校准。被校流量计瞬时流量较低，引起累积流量末位读数变化较慢时，只需进行瞬时流量示值误差的校准。。

参照JJG 1030—2007《超声流量计》的安装和校准规定，实施液体流量计的瞬时流量和累积流量示值误差在线校准。

6.4累积流量示值误差

参照JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中规定，结合液体流量计实际工况使用情况。规定标准表稳定5min后，同时读取被校流量计和标准流量计的初始累积流量示值，并启动秒表，经过至少30min后再同时读取被校流量计和标准流量计的终止累积流量示值，并停止秒表，记录相应示值。每个流量校准点一般校准3次。

6.5 瞬时流量示值误差

参照JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中规定。在累计流量示值误差校准时间段内，任选一个时间点，同时读取并记录1次标准流量计和被校流量计的瞬时流量示值。每个流量校准点同样校准3次。

当累积或瞬时流量示值误差校准结果不满足客户需求时，能够调整流量系数的被校流量计，可根据调整前的校准结果进行流量系数调整，调整后需再次进行校准，并记录好流量系数调整情况

6.6 重复性

参照JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》和JJG 1033—2007《电磁流量计》中规定，重复性校准与瞬时流量计、累积流量的示值误差校准同时进行，必须保证现场流量稳定，不能出现突然的用量变动。

6.7 变送输出误差

根据液体流量计的说明书，连接输出线路，并设置变送输出测量范围。流量计变送输出误差的校准可与流量计瞬时流量示值误差的校准同时进行，按流量计说明书接线，查看确认流量计变送输出流量范围、变送输出信号范围等参数。进行瞬时流量示值误差校准过程中，读取流量计稳定示值的同时用数字多用表测量流量计标准模拟信号变送输出接线端的电流或电压值。

7 校准结果表达

根据实验室环境要求、校准项目校准结果、测量不确定度评定结果等，按照JJF 1071-2010推荐的校准报告格式，出具校准证书。

8 复校时间间隔

给出了最长2年复校时间间隔的建议。但客户可根据使用情况自主决定复校时间间隔。

9 附录

设置了3个附录，便于校准时参考和规范化。

附录A 液体流量计在线校准原始记录参考格式

附录B 液体流量计在线校准证书内页参考格式

附录C 液体流量计在线校准示值误差的测量不确定度评定示例

三、实践检测情况

西南铝业（集团）有限责任公司、东北轻合金有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、中国船舶集团有限公司第七二五研究所、广船国际有限公司、西安汉唐分析检测有限公司根据本规范的校准项目对液体流量计进行了全计量特性的在线校准，内容详见校准报告。

四、规范水平分析

本规范解决了国内企业非强制检定液体流量计不拆卸在线校准难题，规范了液体流量计计量特性的在线校准方法，特别是标准超声波流量计的非接触式在线校准应用，可在现场安装环境下进行运行精度的在线校准，能直接的涵盖工况、安装等因素对准确性的影响，可操作性强，水平达到国内领先。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范所引用的规程、规范及标准均为我国现行有效的计量规程及规范，是本规范的一部分，引用这些文件后，使本规范的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关规程规范的关系不矛盾、不冲突，相互关系协调。

六、规范中涉及的专利或知识产权说明

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、规范作为国家（或行业）计量技术规范的建议

建议本规范作为行业计量技术规范，供行业企业参考使用。必要时可根据实际需要，结合其他行业使用要求，申报国家计量技术规范，以满足校准需要。

九、贯彻规范的要求和措施建议

本规范发布后，中国有色金属行业协会和有色金属行业计量技术委员会应加强本规范的宣传力度，以提高我国企业的液体流量计在线运行计量管理，助力我国企业绿色低碳发展。

十、废止现行有关规范的建议

无。

十一、预期效果

本规范的制定使液体流量计的在线校准有了可靠依据，对液体流量计的在线运行评价有了统一标准，能很好地保障液体流量计的运行准确度，保障企业能源计量准确可靠，为能源计量管理提升和技能降耗工作开展提供数据支撑。

十二、其他应予说明的事项

无。

《液体流量计在线校准规范》编制组

2026年3月13日