中华人民共和国工业和信息化部 发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

有色金属压扁试验机校准规范

Calibration Specification for

Non ferrous Metal Flattening Testing Machines

（讨论稿）

JJFZ（有色金属）XXX—202X

中华人民共和国工业和信息化部

有色金属计量技术规范

有色金属压扁试验机

校准规范

Calibration Specification for Non Ferrous Metal Flattening Testing  Machines

JJF（有色金属）XXX-XXXX

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目录

引言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（1）

4.1 上压板移动速度示值误差	（1）

4.2 压板尺寸	（1）

4.3 上下压板的平行度	（1）

5 校准条件	（1）

5.1 环境条件	（1）

5.2 测量标准及其它设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7 校准结果表达	（5）

8 复校时间间隔	（6）

附录A有色金属压扁试验机校准记录参考格式	（7）

附录B 有色金属压扁试验机校准记录参考格式校准证书内页参考格式	（8）

附录C有色金属压扁试验机压板平行度测量结果不确定度评定示例	（9）

# 引   言

JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

有色金属压扁试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于对外径不大于600mm、管壁厚度不大于其外径15%的有色金属管材进行压扁试验的试验机（以下简称压扁试验机）的校准。

- 2 引用文件

本规范没有引用文件。

- 3 概述

有色金属压扁试验机是一种用于评估金属管材塑性变形能力和冶金缺陷的工艺试验设备，其工作原理是将试样放在试验机两平行压板之间，在施加力的作用下使两压板之间的距离达到相关产品标准所规定的值，依据试验结果判断试样是否符合标准要求。主要由机架、加载装置、压力传感器、位移传感器及控制系统等部分组成。目前在国内市场上的压扁试验机，根据驱动方式主要分成两类：液压式压扁试验机和电子式压扁试验机。

# 4 计量特性

  - 4.1 上压板移动速度示值误差

压板移动速度示值误差见表见表1。

## 表1压板移动速度示值误差

| 试验机级别 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动速度相对误差/% | ±0.5 | ±1 | ±2 |

  - 4.2 压板尺寸

压板长度大于试样长度，宽度大于试样外径的1.6倍。

  - 4.3 上下压板的平行度

上下压板的平行度：1：0.0002 mm/mm。

# 5 校准条件

## 5.1 环境条件

- 试验机一般在（10～35）℃室温，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。当试验机要求在控制条件下进行试验时，校准时温度应为23℃±5℃。

## 5.2 测量标准及其他设备

- 测量标准及其他设备的技术要求见表2。

表2  测量标准及其他设备技术要求

| 序号 | 测量标准 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示表1 | 分度值0.01mm | 测量压板移动位移2，用于校准压扁试验机压板移动速度示值误差 |
| 2 | 钢直尺 | MPE：±0.1mm | 校准压板尺寸； 测量压板移动位移，用于校准压扁试验机压板移动速度示值误差 |
| 3 | 秒表 | 分辨力为0.01s | 测量压板移动时间，用于校准压扁试验机压板移动速度示值误差 |
| 4 | 数显式千分表 | MPE:±7μm | - 校准上下压板的平行度 |
| 5 | 数显内径千分表 | MPE:±7μm | 校准上下压板的平行度 |
| 注1：使用指示表需配磁力表座,或选择满足技术要求的其它位移测量标准。 注2：根据压板移动速度范围选择合适的测量设备：低速（≤30mm/min）建议选用指示表，高速（＞30mm/min）建议选用钢直尺。 |  |  |  |

- 6 校准项目和校准方法

  - 6.1 校准项目

校准项目包括上压板移动速度示值误差、压板尺寸和上下压板的平行度。

  - 6.2 校准方法

    - 6.2.1准备工作

压扁试验机校准前，应通电预热，预热时间不应超过30min。

### 6.2.2 上压板移动速度示值误差

6.2.2.1 压扁试验机设有上压板和下压板，下压板固定安装，上压板可上下移动。上压板在其工作行程内应运行平稳，立柱及压板安装牢固，不得出现松动。

6.2.2.2 在上压板移动速度范围内,选取速度的最大值、最小值和中间值3个点进行校准(低于0.05mm/min的速度可不进行校准)。校准时，依据速度值大小，分别选用千分表、百分表或钢直尺，配合秒表测量压板的移动位移与对应时间，据此计算速度示值误差，见公式（1）。

6.2.2.3 当选择千分表或百分表作为测量标准时，将磁性表座座体工作面吸附在被校压扁试验机立柱侧面的适当位置，千分表或百分表测杆插入夹具孔内，旋紧夹具旋钮固定表体，使千分表或百分表测杆与试验机的上横梁表面轻轻接触，测杆应与接触面保持垂直，然后旋转表圈，使主指针与刻度盘零位刻线对齐。

6.2.2.4 当选择钢直尺作为测量标准时，应将钢直尺竖直固定于立柱上，并靠近上压板，确保钢直尺零位与上压板初始位置对齐。

6.2.2.5 选取被校准压扁试验机相应的压板移动速度校准点，启动压扁试验机使压板移动，在上压板开始下降的同时启动秒表计时，以试验机的指示装置为准，计时1min后停止压板移动并同时停止秒表，记录秒表时间示值ti及位移示值di。

6.2.2.6 上压板移动速度的计算见公式（1）

（1）

式中：

——压板移动速度实测值，mm/min；

di——压板移动的位移，mm；

ti——压板在该移动位移下的时间，min。

6.2.2.7 每个速度校准点重复测量3次，取其算术平均值作为该速度校准点的实测值，计算压板移动速度相对误差，见公式（2）。

（2）

式中：

ω——压板移动速度相对误差，%；

——压板移动速度的标称值，mm/min；

——压板移动速度3次实测值的算术平均值，mm/min。

### 6.2.3 压板尺寸的校准

### 6.2.3.1 压板分为圆形压板和矩形压板两种，压扁试验机配备上下两块压板，当上、下压板外形与尺寸一致时，只需测量下压板尺寸。

6.2.3.2 压板形状为圆形时，采用钢直尺沿相互垂直的两个直径方向各测量1次，取2次测量结果的算术平均值作为该压板尺寸，见公式（3）。

（3）

式中：

—圆形压板的平均直径，mm；

d1、d2—相互垂直两个方向测得的直径，mm。

6.2.3.3 压板形状为矩形时，采用钢直尺分别测量长度和宽度，长度、宽度各在对应边的中间位置测量2次，取2次测量值的算术平均值分别作为压板的长度尺寸和宽度尺寸，见公式（4）。

（4）

式中：

A—矩形压板长度（或宽度）的平均值，mm；

a1、a2—长度（或宽度）同一位置两次测量值，mm。

### 6.2.4 上下压板的平行度

6.2.4.1 指示表法

6.2.4.1.1 将数显千分表安装至表架上，放置于上压板的下端（或上端）工作面，移动试验机压板，使数显千分表测头与下压板上端（或下端）工作面接触，见图1（a）。

图（a）                                图（b）

1—下压板；2—表架；3—指示表；4—上压板                      1—起点；2—终点

图1 指示表法校准方法示意图

6.2.4.1.2 微调试验机压板，使数显千分表显示2mm~3mm左右后清零，移动表座，距离上压板侧面10mm处开始，通过上压板中心至对侧面10mm处结束，以“米字”字型移动，见图1（b），观测数显千分表数值变化，记录移动过程中数显千分表最大值Pmax与最小值Pmin，并以最大值与最小值之差为该次测量的平行度P(i)，重复测量三次，以三次测量平均值为校准结果,详见公式（5）。

= (P1+P2+P3)/3                             （5）

式中：

——三次测量的平均值，mm；

P1、P2、P3——第i次测量的平行度，mm。

## 6.2.4.2 内径表法校准

6.2.4.2.1 当试验机压板工作面直径或外形尺寸不足以实施6.2.4.1方法校准时，采用数显内径千分表校准，,用数显内径千分表测量两工作面之间的距离，见图2（b），应至少选择5个位置测量（如图2中图a），依次测量点1（中心点位置）、点2、点3、点4、点5（半径1/2位置），每个位置重复测量3次，以3次平均值为该位置测量值，以5个位置的最大值与最小值之差为校准结果，按公式（6）计算。

P =                                             （6）

式中：

P —— 两工作面间的平行度，mm；

Pmax—— 5个测量位置中的最大值，mm；

Pmin—— 5个测量位置中的最小值，mm；

- （a）                                         (b)

- 1—下压板；2—上压板；3—内径表                         1—工作面；2—测量点

## 图2 内径表法校准方法示意图

- 7 校准结果表达

经校准的压扁试验机出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书批准人的签名或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书内页参考格式见附录B。

- 8 复校时间间隔

复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

附录A

有色金属压扁试验机校准记录参考格式

证书编号：             校准日期：

委托单位：             校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  | ℃ %RH |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  | 溯源单位 |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1上压板移动速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称值v（mm/min） | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（mm/min） |  |  |  | 示值 误差ω（%） |
|  | d1（mm） |  |  | t1（min s） |  |  |  | d2（mm） | t2（min s） |  |  | d3（mm） | t3（min s） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2压板尺寸（mm） 形状： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测1 |  |  |  |  |  |  | 实测2 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 3平行度（mm）（内径表法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 平行度（mm） |  |
| 点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 有色金属压扁试验机校准证书内页参考格式

校准结果

- 证书编号:

| # 校准项目 | # 校准结果 | # 测量结果的扩展不确定度U （k= ） |
| --- | --- | --- |
| # 上压板的移动速度示值误差（mm/min） |  |  |
| # 压板尺寸（mm） |  |  |
| # 上下压板的平行度（mm） |  |  |

- 附录C

# 有色金属压扁试验机压板平行度测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

## C.1.1 评定依据

## 本规范

## C.1.2 测量标准

数显内径千分表：测量范围（35~50）mm，MPE:±7μm。

C.1.3 被测对象

## 压扁试验机上下压板的平行度，压板尺寸φ125mm。

## C.1.4 测量方法

调整压扁试验机压板位置，使压扁空间上下压板工作面距离在数显内径千分表测量范围内，通过逐点测量上下压板工作面距离，找出最大值与最小值，并以最大值减去最小值得出该压扁试验机压板的平行度。

# C.2 测量模型

平行度测量模型：

（C.1）

式中：

P —— 两工作面间的平行度，mm；

Pmax—— 5个测量位置中的最大值，mm；

Pmin—— 5个测量位置中的最小值，mm；

# C.3 不确定度传播率

引起测量结果不确定度的各分量彼此独立，不确定度传播率

（C.2）

式中灵敏系数为

# C.4 测量不确定度的来源

根据测量模型，压扁试验机上下压板工作面平行度的测量的不确定度来源主要是：

1）由测量重复性引入的不确定度分量u1；

2）测量标准的分辨力引入的不确定分量u2；

3）数显内径千分表所引入的标准不确定度分量u3。

# C.5 测量不确定评定

C.5.1 测量重复性引入的不确定度分量u1

选择被校对象压扁试验机上下压板工作面，选取中心点位置为测量点，连续测量10次，得到测量列见表C.1。

表C.1 测量列

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mm） | 35.235 | 35.234 | 35.232 | 35.234 | 35.241 | 35.238 | 35.232 | 35.232 | 35.239 | 35.240 |

由表C.1计算得出，其标准偏差为：

平均值为：

=25.2357mm。

根据6.2.3.2得知，每次校准均对压扁试验机进行3次测量，取n=3，则：

C.5.2 分辨力引入的不确定分量u2

已知数显内径千分表分辨力0.001mm，取区间半宽(a/2)，假设为均匀分布，取 则：

C.5.3 内径千分表示值误差所引入的不确定度分量

数显内径千分表最大允许误差±7μm，取区间半宽为7μm，假设为均匀分布，则：

C.6 合成标准不确定度

考虑到＜，所以不考虑分辨力引入的不确定分量，

以上两个分量、相互独立，相关系数为0，故：

=

# C.7 扩展不确定度

取包含因子，扩展不确定度为：

(k=2)