ICS 29.045

CCS H 83

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

碳化硅单晶片残余应力的测试

-光弹法

Test Method for Residual Stress of Silicon Carbide Single Crystal Wafers

— Photoelastic Method

（征求意见稿）

GB/T XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：上海天岳半导体材料有限公司等

本文件主要起草人：

碳化硅单晶片残余应力的测试

-光弹法

  - 范围

本文件描述了采用光弹法测试碳化硅（SiC）单晶片残余应力的无损测试方法。

本文件适用于单轴碳化硅单晶片如4H，6H晶型的残余应力无损测试。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第一部分：按粒子浓度划分空气洁净等级

GB/T 30656 碳化硅单晶抛光片

GB/T 46227 半导体单晶材料透过率测试方法

  - 术语和定义

GB/T 14264和 GB/T 30656 界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件

3.1 单轴晶体 uniaxial crystal

仅有一个光轴方向的晶体即单轴晶体。

3.2 单轴碳化硅 uniaxial silicon carbide

属于三方、四方、六方晶系的碳化硅晶体只有一个光轴，在光学上表现为光沿光轴这个特定方向传播不发生双折射。碳化硅晶体中4H和6H晶型均为六方晶系，即为单轴碳化硅。

3.3 应力双折射 stress birefringence

由应力导致单轴晶体沿光轴由光学各向同性介质转变为光学各向异性介质，而引起的双折射现象称为应力双折射。

  - 原理

光弹法是以应力-光学定律为基础的光学应力分析方法，即在偏振光场中，各向同性的光弹性样片在载荷作用下会产生应力双折射效应。通过测量偏振光双折射光程差确定主折射率之差，进而确定主应力之差。将被测碳化硅单晶片样品置于准直的圆偏振光场中，光束方向平行于样品c轴。碳化硅单晶片的c轴是光轴，没有应力时沿c轴方向无光学双折射现象，此时圆偏振光透过样品时偏振态不会变化。当单晶片样品存在残余内应力或有应力作用在单晶片上时，沿面内最大主应力σ1和最小主应力σ2方向上的折射率会存在差异，也就是应力双折射。测量由于应力双折射效应产生的光程差来测量残余应力。若所测试碳化硅单晶片残余应力分布不均匀，则各处产生的双折射不一致。通过计算单晶片不同位置上的双折射光程差，实现对单晶片全口径残余应力的表征测量。

# 5  测试条件

- 5.1 温度：20℃～25℃；

- 5.2 相对湿度：25% ≤RH≤ 75%；

- 5.3 洁净度应优于GB/T 25915.1—2021规定的7级要求。

# 6  组件及作用

- 6.1 碳化硅单晶片残余应力测量仪如图1所示。

- 6.2 仪器主要光学元件技术要求如下：

- 采用单色点光源进行测量，其中心波长可透射碳化硅单晶片，波带半高宽小于中心波长的1%，在图像接收器感光波段范围内无次峰。以下，单色点光源波长范围以630±5nm为例进行说明。

- 四分之一波片光程差为157.5±1.5nm。

- 起偏器和检偏器的消光比应大于100。

- 双远心镜头的远心度应小于0.05度。

- 被测单晶片样品位于双远心镜头的物方，图像接收器位于双远心镜头的像方。

标引序号说明：

1——单色点光源；

2——准直透镜；

3——线起偏器；

4——1/4波片；

5——样品载台；

6——被测单晶片样品；

7——1/4波片；

8——检偏器；

9——双远心镜头；

10——图像接收器

图1  测量仪结构示意图

- 样品要求

- 7.1 碳化硅单晶片测试样品双表面粗糙度Ra值<10nm。

- 7.2 碳化硅单晶片在光源中心波长的透过率>10%。

- 7.3 碳化硅单晶片表面无明显划伤和脏污。

# 8   实验步骤

### 8.1 仪器准备

### 8.1.1仪器开机，确保仪器处于正常工作状态。

### 8.1.2 仪器测量标准波片，测量误差在仪器精度范围以内。

### 8.2 实验步骤

### 8.2.1将待测样品放入样品载台并进行位置限定。当待测单晶片样品有偏轴角时，需样品载台旋转单晶片，使准直光通过单晶片时的光线方向和单晶片的c轴方向重合。

### 8.2.2输入样品编号和样品光弹系数、折射率、偏轴角和厚度、直径等信息。

### 8.2.3对待测单晶片进行透射偏振光的光强图像采集，按照以下要求旋转四分之一波片(7)和检偏器(8)，角度以x轴方向为基准，采集一系列对应的光强图像。

### 1/4波片旋转到0度位置，采集检偏器旋转到π4 角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I1。

### 1/4波片旋转到0度位置，采集检偏器旋转到3π4 角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I2。

### 1/4波片旋转到0度位置，采集检偏器旋转到0角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I3。

### 1/4波片旋转到π4角度位置，采集检偏器旋转到π4 角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I4。

### 1/4波片旋转到π2角度位置，采集检偏器旋转到π2 角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I5。

### 1/4波片旋转到3π4角度位置，采集检偏器旋转到3π4 角度情况下，图像接收器(10)的光强图像I6。

### 按照以上步骤采集到的光强图像序列及其光强方程如表1所示。

### 8.2.4 相移扫描

### 表1 光强图像采集序列

| 序号 | 1/4波片角度γ | 偏振片角度β | 光强方程I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |
| 2 | 0 |  |  |
| 3 | 0 | 0 |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

表中：

Ia—偏振调制光强信号幅度，

Ib—背景光强信号幅度，

δ —应力双折射相位差，单位为弧度(rad) ，

θ —主应力方向角，单位为弧度(rad)。

# 9   数据处理

9.1 通过表1中图像序列计算待测样品的主应力方向角和相位差δ的数值，采用公式(1)和(2)。

‥‥‥‥‥‥‥(1)

‥‥‥‥‥‥‥(2)

其中，

θ —主应力方向角，单位为弧度(rad)

δ —应力双折射相位差，单位为弧度(rad)

In—不同1/4波片及偏振片角度下光强方程，n=1,2,3,4,5,6；

9.2 依据相位差和待测样品的物性参数计算待测样品的残余应力数值，采用公式（3）。                                            ‥‥‥‥‥‥‥(3)

式中：

λ——光源波长，单位为纳米（nm）

d——碳化硅单晶片的厚度，单位为微米（μm）

C——待测样品的光弹系数，单位为帕斯卡倒数（Pa-1）

4H晶型碳化硅光弹系数：2.82×10-12Pa

6H晶型碳化硅光弹系数：2.73×10-12Pa

σ——残余应力，单位为帕斯卡（Pa）

θo—— 碳化硅单晶片的偏轴角, 单位为弧度 (rad)

9.3 画出待测单晶片样品残余应力的分布图像，对样品全口径和指定口径范围的残余应力数值进行统计值计算并输出，指定口径范围由供需双方协商确定。

# 10  精密度

单个实验室测试时，碳化硅单晶片的光程差和残余应力平均值的重复性测试结果相对标准偏差不超过5%。

多个实验室测试时，碳化硅单晶片的光程差和残余应力平均值的再现性测试结果相对标准偏差不超过10%。

# 11  试验报告

测试报告应至少包含以下信息：

a）样品信息，包含样品来源、样品规格及编号；

b）所用测试系统型号；

c）本文件编号；

d）测试结果：包括残余应力分布图、全口径光程差及残余应力测试统计值、选定区域光程差及残余应力测试统计值；

e）测试人员；

f）测试日期。