锌精矿化学分析方法

第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

（审定稿）

主编单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2025年9月

(20255129-T-610)

# 一 、工作简况

## 1.1 任务来源

根据《关于征集2023年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准项目计划的通知》（有色标委[2023]79号）的要求。2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌精矿化学分析方法 第5 部分：铅、铜、镉、钴含量的测定》国家标准任务落实会会议，根据任务安排，对GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分修订、整合成一个部分。由葫芦岛锌业股份有限公司负责主起草，深圳市中金岭南有色股份有限公司韶关冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、水口山有色金属有限责任公司等8家单位负责一验工作，株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等11家单位负责二验工作。项目计划编号：20255129-T-610，计划完成时间2025年。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

## 1.2 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

### 1.2.1 主要参加单位情况

葫芦岛锌业股份有限公司是集有色金属冶炼、化工产品生产于一体的大型冶炼企业，始建于1937年，是一家拥有87年历史的企业。1997年在深交所挂牌上市。公司拥有竖罐、电解、ISP铅锌联合冶炼三种锌冶炼工艺，以及澳斯麦特粗铜冶炼到电解铜精炼的全流程铜冶炼系统。公司主营产品锌、铜、铅及金银铟钴等稀贵金属和相关金属材料、碳化硅制品，同时副产硫酸、硫酸锌等化工产品。主要产品生产能力：锌30万吨、铜11万吨、铅3万吨、硫酸100万吨、黄金4吨、白银200吨。公司拥有享誉国内外的葫锌（HX）品牌，主产品葫锌（HX）牌锌锭获国家产品质量免检证书，电解铜在上海金属交易所注册，硫酸获国家金质奖，精锌、精镉、锌粉获国家银质奖，铟锭获辽宁名牌产品。拥有国家合格认定委员会认定的检测中心化验室，是国家标准锌及锌合金、锌精矿、镉锭的主起草单位，是国家标准化委员会认可的镉标准、锌锭标准、锌合金标准、锌精矿标准等一系列标准样品的定点研制单位。近年来公司先后获得 “全国文明单位”“全国厂务公开先进单位”“全国就业和社会保障先进民营企业”“辽宁省文明标兵单位”“辽宁省模范职工之家” “国家级绿色工厂”等几十项荣誉称号，受到国家和省、市各级党和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可和高度赞誉。

1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、湖南水口山有色金属有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、中国检验认证集团广东黄埔有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司。

本标准负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。其中一验单位按照起草单位试验报告对条件实验进行验证并给出结论，并提供试验样品精密度数据，提出修改意见。二验单位负责对样品进行测定，提供试验样品精密度数据，提出修改意见。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 起草或验证情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 溪英州 李冬梅 张鑫 杨佳琦 | 起草单位 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 何剑文 黄晓玲 | 一验单位 |
| 3 | 昆明冶金研究院有限公司 | 阮淑呈 杨赟金 杨伟 | 一验单位 |
| 4 | 水口山有色金属有限责任公司 | 罗永锋 蹇金英 | 一验单位 |
| 5 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 罗荣根 杨钟 | 一验单位 |
| 6 | 北方铜业股份有限公司 | 牛天荣 张煜 | 一验单位 |
| 7 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 张亚兵 尹玉环 | 一验单位 |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 冯加豪 潘晓玲 | 一验单位 |
| 9 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 冯明文 孙启莲 | 一验单位 |
| 10 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 路蹀 方子仪 | 二验单位 |
| 11 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 张璐 任鹏炜 | 二验单位 |
| 12 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 李艳 唐飞燕 | 二验单位 |
| 13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 宋凯悦 | 二验单位 |
| 14 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 孟萌萌 吕茜茜 | 二验单位 |
| 15 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 于磊 朱泽坤 | 二验单位 |
| 16 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 腰木拉 苏良词 | 二验单位 |
| 17 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 王蒋亮 | 二验单位 |
| 18 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 龚健 | 二验单位 |
| 19 | 中国检验认证集团广东黄埔有限公司 | 阮雄杰 武玉艳 | 二验单位 |
| 20 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 代斌 李云 | 二验单位 |

## 1.3 主要工作过程

(1)根据工业和信息化部标准计划项目20255129-T-610， 的安排要求，2023年11月1日，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌精矿化学分析方法 第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定》国家标准任务落实会会议，根据任务安排，对GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分修订、整合成一个部分，会上确定了标准负责起草单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份有限公司承担《锌精矿化学分析方法 第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定》起草任务，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司等19家单位协助起草。

(2)2023年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。

(3)2024年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集，对比研究了GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分的分析方法的异同点，在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌精矿样品，按标准方法的测定范围，完成了15个试验样品的配制及均匀性测试。

(4)2024年2月～2024年6月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。2024年6月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。

(5)2024年8月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准编制说明。

# 二、标准编制原则

## 2.1 符合性

本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。

## 2.2 适用性

本标准根据国内锌行业的实际情况，综合考虑生产、贸易各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好的满足行业对锌精矿中铅、铜、镉、钴含量的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。

## 2.3 先进性

本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。

- 标准主要内容的确定依据及主要实验和验证情况分析

本标准中铅、铜、镉、钴含量的测定为首次整合修订，因此，在标准的制定过程中主要对元素的种类和测定范围，样品溶解方法，酸度实验，基体干扰实验，精密度数据等方面进行了确认，其中铅量的测定范围由0.50%～6.00%扩展到0.10%～6.00%，，铜量的测定范围由0.50%～3.00%扩展到0.10%～5.00% 。

## 3.1 元素种类和测量范围

本方法涉及锌精矿中铅、铜、镉、钴4种杂质元素的测定，元素种类及测定方法确定主要依据GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分，为此，对试料量、试液体积、分取体积、测定体积及补加盐酸量作了相应调整。具体内容见表2：

表 2 元素种类和测量范围表

| w/% | 试样量/g | 试液体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补加硝酸（5.6）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co：0.0020～0.010 | 0.50 | 25 | / | / | / |
| Co：>0.010～0.050 | 0.20 | 50 | / | / | / |
| Pb、Cu、Cd：0.10～0.50 Co：>0.050～0.20 | 0.20 | 200 | / | / | / |
| Pb、Cu：>0.50～2.50 Cd：>0.50～2.00 | 0.20 | 200 | 20 | 100 | 10 |
| Cu：>2.50～5.00 Pb：>2.50～6.00 | 0.20 | 200 | 5.0 | 100 | 10 |

### 3.1.1  补充试验修改铅、铜、镉、钴的标准曲线浓度

由于验证单位建议适当降低铅、镉、铜、钴最高点标准曲线浓度，减少燃烧头偏角。将铅、铜、镉的标准曲线浓度：0μg/mL、2.00μg/mL、4.00μg/mL、6.00μg/mL、8.00μg/mL、10.00μg/mL改为0μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL、3.00μg/mL、4.00μg/mL、5.00μg/mL。钴的标准曲线浓度：0μg/mL、0.80μg/mL、1.60μg/mL、2.40μg/mL、3.20μg/mL、4.00μg/mL，改为0μg/mL、0.40μg/mL、0.8μg/mL、1.20μg/mL、1.60μg/mL、2.00μg/mL。选取代表样品，试验结果见表2-1。

表 2-1 修改标准曲线浓度后测试数据与20家验证单位数据的平均值对照

| 样品编号 | 铅20家验证单位数据的平均值 | 修改标准溶液浓度后铅的平均值 |
| --- | --- | --- |
| 12# | 0.130 | 0.127 |
| 1# | 1.260 | 1.277 |
| 4# | 5.178 | 5.076 |
| 样品编号 | 铜20家验证单位数据的平均值 | 修改标准溶液浓度后铜的平均值 |
| 12# | 0.111 | 0.110 |
| 4# | 1.282 | 1.257 |
| 10# | 3.518 | 3.483 |
| 样品编号 | 镉20家验证单位数据的平均值 | 修改标准溶液浓度后镉的平均值 |
| 10# | 0.122 | 0.116 |
| 13# | 0.482 | 0.480 |
| 1# | 1.037 | 1.033 |
| 样品编号 | 钴20家验证单位数据的平均值 | 修改标准溶液浓度和称样量后钴的平均值 |
| 2# | 0.00374 | 0.00391 |
| 11# | 0.0174 | 0.0175 |
| 4# | 0.117 | 0.116 |

试验表明，修改铅、铜、镉、钴的标准曲线浓度后，与原数据保持一致，可以修改；因标准曲线浓度的修改，各元素的试料称样量和试液体积已修改（见表2）。

### 3.1.2 补充试验修改钴的称样量

### 钴含量为0.0020%～0.010%的称样量为1.00g，样品不好溶解，因此称样量改为0.50g。选取代表样品，测试钴含量，试验结果见表2-2。

表 2-2 修改称样量后钴含量与20家验证单位数据的平均值对照

| 样品编号 | 钴20家验证单位数据的平均值 | 修改标准溶液浓度和称样量后钴的平均值 |
| --- | --- | --- |
| 2# | 0.00374 | 0.00391 |
| 11# | 0.0174 | 0.0175 |
| 4# | 0.117 | 0.116 |

试验表明，修改钴的标准溶液浓度和称样量后，与原数据保持一致，可以修改。

## 3.2 样品溶解方法的确定

在GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分，试料用盐酸、硝酸分解，未考虑样品中硅、碳含量高时对试样的测定的影响。实际调研发现，锌精矿中硅含量最高可达10%，也有特殊样品含碳量较高，还有难溶样品，如果不进行处理，样品混浊影响测试结果。因此，试验选择加入1～5mL氟化氢铵饱和溶液（3.5），加入15 mL盐酸(3.1),加5 mL硝酸(3.2)溶解试样（试样含碳量较高或有难溶杂质，分次加入2mL高氯酸重复处理）。

### 3.2.1  含SiO2样品的处理

3.2.1.1 选取代表2#（含SiO2 5%）、5#（含SiO2 7%）、11#（含SiO2  10%），铅、镉、铜试验结果见表3。

表 3 含硅样品的溶解方式测试铅、镉、铜（%）

| 样品编号 | 含SiO2 量 | 称样量 | 体积 | 盐酸+硝酸 |  |  | 盐酸+硝酸+氟化氢铵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pb | Cu | Cd | Pb | Cu | Cd |
| 2# | 5% | 0.2000g | 100mL | 1.06 | 1.15 | 0.28 | 1.13 | 1.12 | 0.29 |
| 5# | 7% | 0.2000g | 100mL | 1.95 | 0.12 | 0.16 | 2.04 | 0.12 | 0.16 |
| 11# | 10% | 0.2000g | 100mL | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.27 |
| 溶液现象 |  |  |  | 稍有浑浊 |  |  | 清澈 |  |  |

试验表明：锌精矿样品测试铅镉铜，虽然SiO2含量不同，由于称样量为0.2000g，溶液均为稍有浑浊，加入氟化氢铵饱和溶液后，溶液清澈，便于测试，不易造成仪器堵塞。由试验数据可见加入氟化氢铵对铅、镉、铜的数值没有影响，因锌精矿大部分含SiO2，因此溶解样品时加入适量氟化氢铵可使样品溶解效果更好。

3.2.1.2

选取代表样品2#（含SiO2  5%）、5#（含SiO2  7%）、11#（含SiO2  10%）、15#（含SiO2 0.6%），钴含量试验结果见表4。

表 4 含SiO2样品的溶解方式测试钴（%）

| 样品编号 | 含硅量 | 称样量 | 体积 | 盐酸+硝酸 | 盐酸+硝酸+氟化氢铵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15# | 0.6% | 1.00g | 25mL | 0.0051 | 0.0062 |
| 15# | 0.6% | 1.00g | 25mL | 0.0056 | 0.0068 |
| 2# | 5% | 1.00g | 25mL | 0.0032 | 0.0036 |
| 2# | 5% | 1.00g | 25mL | 0.0034 | 0.0038 |
| 5# | 7% | 1.00g | 25mL | 0.0055 | 0.0058 |
| 5# | 7% | 1.00g | 25mL | 0.0052 | 0.0056 |
| 溶液现象 |  |  |  | 样品溶解不彻底，溶液呈浑浊状态。 | 样品溶解彻底，底部有少许不溶物。 |
| 11# | 10% | 0.400g | 50mL | 0.017 | 0.018 |
| 11# | 10% | 0.400g | 50mL | 0.018 | 0.017 |
| 溶液现象 |  |  |  | 样品溶解不彻底，溶液少许浑浊。 | 样品溶解彻底。 |

试验表明：11#样品称样量为0.40g,含硅量为10%时，加入氟化氢铵对测试结果没有影响，当样品称样量为1.00g时，不论含硅量高低，加入氟化氢铵后结果偏高。由此可知：当称样量越高，瓶体积越小，溶液越浑浊，加入氟化氢铵后可使试样溶解更彻底，否则结果偏低。

3.2.1.3

选取代表样品2#、5#、15#测试铅、镉、铜、钴，分别加入0～5mL饱和氟化氢铵溶液，试验结果见表5和表6。

表 5 饱和氟化氢铵加入量测试铅、镉、铜的结果（%）

| 样品编号 | 含SiO2 量 | 称样量 | 体积 | 饱和氟化氢铵加入量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0mL |  |  | 1mL |  |  | 2mL |  |  |
|  |  |  |  | Pb | Cu | Cd | Pb | Cu | Cd | Pb | Cu | Cd |
| 2# | 5% | 0.20g | 100mL | 1.06 | 1.15 | 0.28 | 1.15 | 1.12 | 0.28 | 1.13 | 1.10 | 0.28 |
| 5# | 7% | 0.20g | 100mL | 1.97 | 0.12 | 0.16 | 1.92 | 0.11 | 0.16 | 2.00 | 0.11 | 0.17 |
| 11# | 10% | 0.20g | 100mL | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 0.10 | 0.28 |
| 溶液现象 |  |  |  | 稍有浑浊 |  |  | 清澈 |  |  | 清澈 |  |  |
| 样品编号 | 含SiO2 量 | 称样量 | 体积 | 饱和氟化氢铵加入量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3mL |  |  | 4mL |  |  | 5mL |  |  |
|  |  |  |  | Pb | Cu | Cd | Pb | Cu | Cd | Pb | Cu | Cd |
| 2# | 5% | 0.20g | 100mL | 1.08 | 1.12 | 0.28 | 1.12 | 1.09 | 0.29 | 1.12 | 1.10 | 0.27 |
| 5# | 7% | 0.20g | 100mL | 1.96 | 0.12 | 0.16 | 1.95 | 0.11 | 0.16 | 2.00 | 0.12 | 0.16 |
| 11# | 10% | 0.20g | 100mL | 0.13 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.13 | 0.10 | 0.28 |
| 溶液现象 |  |  |  | 清澈 |  |  | 清澈 |  |  | 清澈 |  |  |

试验表明：锌精矿样品测试铅镉铜，加入不同量的饱和氟化氢铵加对铅镉铜测试的结果没有影响，不加饱和氟化氢铵溶液均为稍有浑浊，加入氟化氢铵饱和溶液后，溶液清澈，便于测试，不易造成仪器堵塞。

表 6 饱和氟化氢铵加入量钴的试验结果%

| 样品 编号 | 含硅量 | 称样量 | 体积 | 0mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8# | 2.5% | 0.20g | 100mL | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.090 | 0.080 | 0.079 |
| 实验现象 |  |  |  | 稍有浑浊 | 清澈 | 清澈 | 清澈 | 清澈 | 清澈 |
| 2# | 5% | 1.00g | 25mL | 0.0032 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0037 |
| 实验现象 |  |  |  | 浑浊 | 浑浊 | 浑浊 | 稍有浑浊 | 稍有浑浊 | 较清澈清澈 |
| 5# | 7% | 1.00g | 25mL | 0.0055 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 |
| 实验现象 |  |  |  | 浑浊 | 浑浊 | 浑浊 | 稍有浑浊 | 稍有浑浊 | 较清澈清澈 |
| 11# | 10% | 0.40g | 50mL | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 实验现象 |  |  |  | 稍有浑浊 | 稍有浑浊 | 较清澈清澈 | 较清澈清澈 | 清澈 | 清澈 |

试验表明：当样品称样量为1.00g时，只要加入饱和氟化氢铵溶液，钴的测试结果偏高，随着饱和氟化氢铵溶液加入量的增加溶液逐渐清澈。当样品称样量为0.40和0.20g时，饱和氟化氢铵溶液对测试结果没有影响，随着饱和氟化氢铵溶液加入量的增加溶液逐渐清澈。因此，可根据样品状态选择加入1～5mL饱和氟化氢铵，使样品溶解完全。

### 3.2.2 含碳样品及难溶样品的处理及加入高氯酸对铜含量的影响

3.2.2.1 含碳样品及难溶样品的处理

选取代表样品含碳样品2#、8#，难溶样品10#、15#,进行溶样方法试验，试验结果见表7。

表 7 含碳样品、难溶样品的溶解方式

| 样品编号 | 盐酸+硝酸+饱和氟化氢铵 | 盐酸+硝酸+饱和氟化氢铵+高氯酸 |
| --- | --- | --- |
| 2#、8# | 样品溶解不完全，有较多黑色残渣悬浮溶液表面 | 样品溶解彻底，没有黑色残渣 |
| 10#、15# | 样品溶解不完全，底部有些许黑色残 | 样品溶解彻底，没有黑色残渣 |

试验表明：采用盐酸-硝酸溶解样品，溶液有较多黒碳漂浮物及少量残渣；采用盐酸-硝酸-高氯酸溶解样品，溶样清亮，样品溶解完全，因此含碳样品及难溶样品需要加高氯酸，否则溶解不完全。

### 3.2.2.2 加入高氯酸对铜含量的影响

### 正常样品（不含碳且易溶解）加高氯酸和不加高氯酸测试铜含量的数据对照。选取代表样品4#、5#、7#、9#，试验结果见表8。

表 8 加高氯酸和不加高氯酸铜含量测试数据对照

| 样品编号 | 盐酸+硝酸+饱和氟化氢铵 | 盐酸+硝酸+饱和氟化氢铵+高氯酸 |
| --- | --- | --- |
| 4# | 1.29 | 1.27 |
| 5# | 0.11 | 0.11 |
| 7# | 0.50 | 0.49 |
| 9# | 4.98 | 4.85 |

试验表明：加入高氯酸后铜的结果没有变化，同时加入高氯酸后延长溶解样品时间，所以不含碳及易溶解样品不需要加入高氯酸。

### 3.2.1.2.1 补充试验

### 根据验证单位的建议溶解样品时加入高氯酸，选取代表样品加入高氯酸，测试铅、铜、镉、钴含量，试验结果见表9。

表 9  加高氯酸后铅、铜、镉、钴含量测试数据与原数据平均值对照

| 样品编号 | 铅20家验证单位数据的平均值 | 加高氯酸后铅的平均值 |
| --- | --- | --- |
| 12# | 0.130 | 0.126 |
| 1# | 1.260 | 1.275 |
| 4# | 5.178 | 5.082 |
| 样品编号 | 铜20家验证单位数据的平均值 | 加高氯酸后铜的平均值 |
| 12# | 0.111 | 0.108 |
| 4# | 1.282 | 1.262 |
| 10# | 3.518 | 3.522 |
| 样品编号 | 镉20家验证单位数据的平均值 | 加高氯酸后镉的平均值 |
| 10# | 0.122 | 0.113 |
| 13# | 0.482 | 0.483 |
| 1# | 1.037 | 1.035 |
| 样品编号 | 钴20家验证单位数据的平均值 | 加高氯酸后钴的平均值 |
| 2# | 0.00374 | 0.00396 |
| 11# | 0.0174 | 0.0180 |
| 4# | 0.117 | 0.115 |

试验表明：加入高氯酸后数据结果没有变化，为保证样品分解完全，样品均加入高氯酸溶解。

3.3  测定酸度的影响

3.3.1  本试验采用硝酸介质测定，试验考察了介质硝酸浓度对测定结果的影响。选取5#样品和4.00μg/mL铅、铜、镉标准溶液，1.60μg/mL钴标准溶液，在硝酸不同的体积分数下进行测定，结果见表10。

表 10  酸度的影响

| 样品或标准溶液 | 5%硝酸 | 10%硝酸 | 15%硝酸 | 20%硝酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#Pb(%) | 2.00 | 2.05 | 1.98 | - |
| 5#Cu(%) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | - |
| 5#Cd(%) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | - |
| 5#Co(%) | 0.0058 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0061 |
| 4.00(μg/mL)Pb | 4.02 | 3.98 | 3.99 | - |
| 4.00(μg/mL)Cu | 4.00 | 3.96 | 9.98 | - |
| 4.00(μg/mL)Cd | 3.98 | 3.98 | 4.02 | - |
| 1.60(μg/mL)Co | 1.62 | 1.61 | 1.58 | 1.60 |

试验表明，硝酸的体积分数为5%、10%、15%对铅、铜、镉、钴的测定无明显影响。硝酸的体积分数为20%对钴的测定无明显影响，本试验选择硝酸的体积分数5%的溶液作为铅、铜、镉的测定介质，选择硝酸的体积分数5%或20%的溶液作为钴的测定介质。

## 3.4  共存元素的影响

分别向铅标准溶液（2.00μg/mL、6.00μg/mL）、铜标准溶液（2.00μg/mL、6.00μg/mL）、镉标准溶液（2.00μg/mL、6.00μg/mL）、钴标准溶液（0.80μg/mL、2.40μg/mL）中，按表20加入共存元素，加入10mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。考察各共存元素对铅、铜、镉、钴的测定的影响。试验结果见表11。

表 11 共存元素对Pb、Cu、Cd、Co的影响

| 干扰元素 | Pb 2.00 μg/mL | Pb 6.00 μg/mL | Cu 2.00 μg/mL | Cu 6.00 μg/mL | Cd 2.00 μg/mL | Cd 6.00 μg/mL | Co 0.80 μg/mL | Co 2.40 μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn 120mg | 1.97 | 6.04 | 2.01 | 5.98 | 2.00 | 6.02 | 0.82 | 2.42 |
| Fe 40mg | 1.98 | 5.96 | 1.94 | 6.01 | 1.98 | 5.96 | 0.79 | 2.38 |
| As 4mg | 2.01 | 5.99 | 1.98 | 5.98 | 2.02 | 5.95 | 0.80 | 2.39 |
| F 1mg | 1.99 | 6.01 | 2.02 | 5.95 | 2.03 | 5.94 | 0.81 | 2.41 |
| Sn 1mg | 1.99 | 5.98 | 1.96 | 6.03 | 1.97 | 6.00 | 0.82 | 2.44 |
| Sb 0.4mg | 2.00 | 6.02 | 1.99 | 6.06 | 1.99 | 6.02 | 0.78 | 2.38 |
| Ag 0.2mg | 2.01 | 6.00 | 2.04 | 5.96 | 2.01 | 5.98 | 0.81 | 2.43 |
| Ni 0.1mg | 2.00 | 5.98 | 2.01 | 5.98 | 2.00 | 5.96 | 0.82 | 2.39 |
| Hg0.4mg | 1.98 | 6.03 | 1.99 | 6.00 | 1.98 | 6.02 | 0.83 | 2.39 |
| Pb12mg | ———— | ———— | 2.00 | 6.01 | 1.95 | 6.02 | 0.79 | 2.38 |
| Cu10mg | 2.03 | 6.00 | ———— | ———— | 2.02 | 5.99 | 0.78 | 2.40 |
| Cd4mg | 1.98 | 6.05 | 1.99 | 6.02 | ———— | ———— | 0.80 | 2.42 |
| Co0.4mg | 2.02 | 5.96 | 2.01 | 6.04 | 2.00 | 6.06 | ———— | ———— |
| 以上混 合元素 | 1.98 | 6.00 | 2.01 | 5.98 | 2.00 | 6.04 | 0.82 | 2.41 |

试验表明，上述杂质在标准要求的范围内对铅镉铜钴没有影响。

### 3.4.1补充钴的锌基体试验

测钴含量时，匹配锌基体最高含量为：称样量为0.5g进25mL容量瓶。向钴溶液（0.80μg/mL、1.6μg/mL）中，加入1.24g锌。试验结果见表11-1

表 11-1 锌基体对Co的影响

| 钴标溶液浓度 | 体积 | 加入金属锌 | 测试结果平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.80 μg/mL | 100mL | 1.24g | 0.8008μg/mL |
| 1.60 μg/mL | 100mL | 1.24g | 1.5979 μg/mL |

试验表明，锌基体在标准要求的范围内对钴的测试没有影响。

### 3.5 方法对照试验

按照本试验步骤测得铅、镉、铜结果，与GB/T8151.20-2012《锌精矿分析方法》第20部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法测得铅、镉、铜进行比对，结果见表12。

表12  本试验方法与ICP-AES法结果对比（%）

| 样品编号 | 测试元素 | 本试验结果平均值 | ICP-AES法结果平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4# | Pb | 5.17 | 5.33 |
| 6# | Pb | 4.13 | 4.15 |
| 12# | Pb | 0.13 | 0.14 |
| 4# | Cu | 1.29 | 1.28 |
| 12# | Cu | 0.11 | 0.11 |
| 10# | Cu | 3.45 | 3.50 |
| 5# | Cd | 0.16 | 0.16 |
| 1# | Cd | 1.05 | 1.07 |
| 3# | Cd | 2.28 | 2.35 |

试验表明：本试验方法与ICP-AES法结果对比，数据基本一致。

- 3.6 精密度试验

按分析步骤，对样品试样进行了精密度试验，结果见表13、14、15、16。（其他参与起草单位的精密度数据见“十三、附件-试验数据处理及精密度计算”）。

表13   Pb精密度试验数据（%）

| 样品编号 | 12# | 10# | 1# | 6# | 4# | 7# | 8# | 5# | 11# | 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.12 | 0.48 | 1.28 | 4.18 | 5.18 | 5.96 | 3.68 | 2.04 | 0.12 | 1.05 |
| 2 | 0.14 | 0.48 | 1.22 | 4.02 | 5.05 | 6.04 | 3.46 | 1.92 | 0.13 | 1.10 |
| 3 | 0.13 | 0.48 | 1.31 | 4.20 | 5.11 | 5.89 | 3.70 | 1.99 | 0.13 | 1.10 |
| 4 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 4.12 | 5.11 | 6.20 | 3.65 | 2.00 | 0.13 | 1.12 |
| 5 | 0.12 | 0.50 | 1.28 | 4.10 | 5.13 | 5.93 | 3.68 | 2.04 | 0.13 | 1.06 |
| 6 | 0.14 | 0.48 | 1.30 | 4.16 | 5.16 | 5.92 | 3.48 | 1.96 | 0.13 | 1.07 |
| 7 | 0.13 | 0.47 | 1.31 | 4.08 | 5.18 | 5.81 | 3.66 | 2.00 | 0.13 | 1.10 |
| 8 | 0.13 | 0.50 | 1.26 | 4.18 | 5.22 | 6.00 | 3.60 | 1.95 | 0.13 | 1.10 |
| 9 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 4.22 | 5.28 | 6.06 | 3.53 | 2.06 | 0.14 | 1.13 |
| 10 | 0.13 | 0.49 | 1.29 | 4.06 | 5.29 | 6.00 | 3.57 | 1.97 | 0.14 | 1.05 |
| 11 | 0.13 | 0.48 | 1.25 | 4.16 | 5.22 | 5.85 | 3.68 | 2.08 | 0.13 | 1.10 |
| 平均值 | 0.130 | 0.485 | 1.273 | 4.135 | 5.175 | 5.969 | 3.608 | 2.001 | 0.131 | 1.089 |
| SD | 0.00632 | 0.00934 | 0.0290 | 0.0633 | 0.0739 | 0.109 | 0.0862 | 0.0497 | 0.00539 | 0.0274 |
| RSD | 4.87 | 1.92 | 2.28 | 1.53 | 1.43 | 1.82 | 2.39 | 2.48 | 4.12 | 2.51 |

表14   Cu精密度试验数据（%）

| 样品编号 | 12# | 7# | 4# | 10# | 9# | 8# | 5# | 11# | 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.11 | 0.48 | 1.28 | 3.36 | 4.93 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.10 |
| 2 | 0.11 | 0.50 | 1.25 | 3.4 | 5.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.15 |
| 3 | 0.11 | 0.48 | 1.26 | 3.38 | 4.93 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
| 4 | 0.10 | 0.52 | 1.26 | 3.42 | 4.94 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 1.06 |
| 5 | 0.11 | 0.51 | 1.28 | 3.46 | 4.84 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
| 6 | 0.11 | 0.51 | 1.29 | 3.49 | 5.04 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.05 |
| 7 | 0.11 | 0.50 | 1.31 | 3.46 | 4.85 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
| 8 | 0.12 | 0.52 | 1.31 | 3.46 | 5.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.08 |
| 9 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.49 | 4.94 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 1.07 |
| 10 | 0.11 | 0.50 | 1.33 | 3.5 | 5.04 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.10 |
| 11 | 0.10 | 0.50 | 1.32 | 3.52 | 4.96 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.09 |
| 平均值 | 0.109 | 0.503 | 1.291 | 3.449 | 4.979 | 0.149 | 0.111 | 0.103 | 1.095 |
| SD | 0.00539 | 0.0135 | 0.0270 | 0.0522 | 0.105 | 0.00701 | 0.00539 | 0.00467 | 0.0291 |
| RSD | 4.94 | 2.68 | 2.09 | 1.51 | 2.11 | 4.70 | 4.86 | 4.55 | 2.66 |

表15   Cd精密度试验数据（%）

| 样品 编号 | 10# | 11# | 13# | 1# | 3# | 8# | 5# | 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 1.09 | 2.26 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
| 2 | 0.14 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 2.18 | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| 3 | 0.13 | 0.28 | 0.49 | 1.05 | 2.26 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |
| 4 | 0.13 | 0.28 | 0.47 | 1.02 | 2.33 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
| 5 | 0.14 | 0.30 | 0.48 | 1.06 | 2.36 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
| 6 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 1.05 | 2.23 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
| 7 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.33 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
| 8 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 1.07 | 2.34 | 0.17 | 0.15 | 0.29 |
| 9 | 0.13 | 0.27 | 0.49 | 1.02 | 2.28 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
| 10 | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 2.24 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
| 11 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 2.26 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
| 平均值 | 0.137 | 0.284 | 0.485 | 1.046 | 2.279 | 0.160 | 0.161 | 0.281 |
| SD | 0.00647 | 0.00809 | 0.0104 | 0.0254 | 0.0550 | 0.00632 | 0.00539 | 0.00539 |
| RSD | 4.71 | 2.85 | 2.14 | 2.43 | 2.41 | 3.95 | 3.35 | 1.92 |

表16   Co精密度试验数据（%）

| 样品 编号 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | 8# | 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0036 | 0.0058 | 0.018 | 0.12 | 0.16 | 0.079 | 0.0065 |
| 2 | 0.0036 | 0.0060 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.085 | 0.0069 |
| 3 | 0.0034 | 0.0058 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.082 | 0.0066 |
| 4 | 0.0036 | 0.0062 | 0.018 | 0.12 | 0.19 | 0.083 | 0.0070 |
| 5 | 0.0041 | 0.0059 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.087 | 0.0064 |
| 6 | 0.0037 | 0.0055 | 0.019 | 0.13 | 0.17 | 0.078 | 0.0067 |
| 7 | 0.0035 | 0.0065 | 0.017 | 0.12 | 0.17 | 0.090 | 0.0071 |
| 8 | 0.0037 | 0.0058 | 0.018 | 0.12 | 0.17 | 0.081 | 0.0063 |
| 9 | 0.0038 | 0.0059 | 0.017 | 0.12 | 0.17 | 0.086 | 0.0073 |
| 10 | 0.0037 | 0.0059 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.080 | 0.0068 |
| 11 | 0.0037 | 0.0058 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.084 | 0.0065 |
| 平均值 | 0.00367 | 0.00592 | 0.0174 | 0.122 | 0.174 | 0.0832 | 0.00674 |
| SD | 0.000179 | 0.000256 | 0.000809 | 0.00603 | 0.00809 | 0.00366 | 0.000314 |
| RSD | 4.88 | 4.33 | 4.66 | 4.95 | 4.66 | 4.39 | 4.66 |

- 3.7 回收率试验

选取试样，加入一定量的铅、铜、镉、钴标准溶液，按照本法进行加标回收试验，分析结果见表17、18、19、20。

表17   Pb的回收率试验数据

| 试样编号 | 称样量/g | 元素含量/% | 试样含铅量 /μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.2000 | 1.27 | 2540 | 1500 | 4011 | 98.06 |
| 1# | 0.2000 | 1.27 | 2540 | 2500 | 4961 | 96.84 |
| 10# | 0.2000 | 0.49 | 980 | 1000 | 1981 | 100.1 |
| 10# | 0.2000 | 0.49 | 980 | 1500 | 2548 | 104.7 |

表18   Cu的回收率试验数据

| 试样编号 | 称样量/g | 元素含量/% | 试样含铅量/μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 0.2000 | 1.29 | 2580 | 1500 | 4007 | 95.13 |
| 4# | 0.2000 | 1.29 | 2580 | 2500 | 5112 | 101.3 |
| 7# | 0.2000 | 0.50 | 1000 | 1000 | 2025 | 102.5 |
| 7# | 0.2000 | 0.50 | 1000 | 1500 | 2528 | 101.9 |

表19   Cd的回收率试验数据

| 试样编号 | 称样量/g | 元素含量/% | 试样含铅量/μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.2000 | 1.05 | 2100 | 1500 | 3655 | 103.7 |
| 1# | 0.2000 | 1.05 | 2100 | 2500 | 4566 | 98.64 |
| 13# | 0.2000 | 0.48 | 960 | 1000 | 2025 | 102.5 |
| 13# | 0.2000 | 0.48 | 960 | 1500 | 2528 | 101.9 |

表20   Co的回收率试验数据

| 试样编号 | 称样量/g | 元素含量/% | 试样含铅量/μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 0.2000 | 0.12 | 240 | 250 | 502 | 104.8 |
| 4# | 0.2000 | 0.12 | 240 | 500 | 725 | 97.00 |
| 13# | 1.0000 | 0.0067 | 67 | 50 | 119 | 104.0 |
| 13# | 1.0000 | 0.0067 | 67 | 100 | 162 | 95.00 |

3.8 结论

经整合修订，通过条件试验，建立原子吸收光谱法测定锌精矿中铅、铜、镉、钴的量，测定范围为：铅含量0.10%～6.00%；铜含量0.10%～5.00%；镉含量0.10%～2.00%；钴含量0.0020%～0.20%，方法精密度相对标准偏差在1.77%～5.00%之间，加标回收率在95%～105%之间，该方法快速、方便，精密度好，准确度高，建议将本方法采纳为新的国家标准分析方法。

## 3.9 精密度计算

## 根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对20家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件-试验数据处理及精密度计算”。

- 3.9.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表21给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表21数据采用线性内插法或外延法求得。

表21 重复性限（r）

| ωPb/% | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| ωCu/% | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 | / |
| r/% | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | / |
| ωCd/% | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 | / |
| r/% | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | / |
| ωCo/% | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 | / |
| r/% | 0.0005 | 0.0008 | 0.002 | 0.017 | 0.023 | / |

- 3.9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表22给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表22数据采用线性内插法或外延法求得。

表22 方法1再现性限（R）

| ωPb/% | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |
| ωCu/% | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 | / |
| R/% | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.30 | / |
| ωCd/% | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 | / |
| R/% | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | / |
| ωCo/% | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 | / |
| R/% | 0.0013 | 0.0016 | 0.003 | 0.022 | 0.024 | / |

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

## 五、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

## 5.1 项目的必要性简述

锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。金属锌主要用于钢铁、冶金、机械、电气、化工、轻工、军事和医药等领域。中国铅锌矿资源比较丰富，锌储量9384万吨，居世界第4位。随着锌量需求不断地增加，锌精矿产量也在不断增加，锌产业的发展前景十分开阔。

本文件《锌精矿化学分析方法第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是将原GB/T 8151.5-2012《锌精矿化学分析方法第5部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》和GB/T 8151.6-2012《锌精矿化学分析方法第6部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.8-2012《锌精矿化学分析方法第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.16-2005《锌精矿化学分析方法第16部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》的整合修订，修订后的文件铅元素的测定范围为0.10%〜6. 00%，调整铜元素的测定范围为0.10%〜5. 00%，调整后能满足实际贸易中需求，为企业生产及市场交易结算提供有力的指导，具有重要的现实性和必要性。

## 5.2 项目的可行性简述

## 原子吸收光谱法具有灵敏度高、分析精度高、分析速度快、应用范围广，操作简单，容易掌握等优点。火焰原子吸收光谱法普遍应用于低含量元素的测定，检测方法公认度高，原子吸收光谱仪是实验室普遍使用的检测设备。原文件GB/T8151-2012 锌精矿化学分析方法中第5、6、8、16 部分均采用火焰原子吸收光谱法进行测量，修订、整合成一个部分后便于检测。

## 5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。本文件充分考虑了目前国内锌精矿中铅、铜、镉、钴含量检测的实际技术水平。本标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准满足现有的产品标准要求。本标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 无

# 十一、废止现行有关标准的建议

建议本标准代替GB/T 8151.5-2012《锌精矿化学分析方法第5部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》和GB/T 8151.6-2012《锌精矿化学分析方法第6部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.8-2012《锌精矿化学分析方法第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 8151.16-2005《锌精矿化学分析方法第16部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

# 十二、其他应予说明的事项

无。

# 十三、附件：试验数据处理及精密度计算

《锌精矿化学分析方法第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法》试验数据处理及精密度计算：2024年8月-2024年11月，葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、湖南水口山有色金属有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、中国检验认证集团广东黄埔有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司等20家单位共同参与了《锌精矿化学分析方法第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对15个样品各进行5-11次独立测定，其中实验室5测定了7次，实验室20测定了5次，其余实验室均测定了11次。按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。

## 1  实验室编号

表 1 实验室编号

| 编号 | 实验室名称 | 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 11 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 12 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |
| 3 | 昆明冶金研究院有限公司 | 13 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 4 | 湖南水口山有色金属有限责任公司 | 14 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 5 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 15 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
| 6 | 山西北方铜业有限公司 | 16 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
| 7 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 17 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 8 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 18 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 9 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 19 | 中国检验认证集团广东黄埔有限公司 |
| 10 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 20 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |

## 2  精密度数据确认

## 精密度数据是由20家试验室对5至6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铜、铅、镉、钴含量在重复性条件下独立测定5-11次。表1为各实验室编号。各实验室原始数据见表2-表80,

表 2  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | 0.12 | 0.48 | 1.28 | 4.18 | 5.18 | 5.96 | 3.46 | 1.92 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.14 | 0.48 | 1.22 | 4.02 | 5.05 | 6.04 | 3.48 | 1.95 | 0.13 | 1.05 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.48 | 1.31 | 4.20 | 5.11 | 5.89 | 3.53 | 1.96 | 0.13 | 1.06 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 4.12 | 5.11 | 6.20 | 3.57 | 1.97 | 0.13 | 1.07 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.50 | 1.28 | 4.10 | 5.13 | 5.93 | 3.6 | 1.99 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 6 | 0.14 | 0.48 | 1.30 | 4.16 | 5.16 | 5.92 | 3.65 | 2.00 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.47 | 1.31 | 4.08 | 5.18 | 5.81 | 3.66 | 2.00 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.50 | 1.26 | 4.18 | 5.22 | 6.00 | 3.68 | 2.04 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 4.22 | 5.28 | 6.06 | 3.68 | 2.04 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.49 | 1.29 | 4.06 | 5.29 | 6.00 | 3.68 | 2.06 | 0.14 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.48 | 1.25 | 4.16 | 5.22 | 5.85 | 3.7 | 2.08 | 0.14 | 1.13 |
|  | - 平均值 | 0.130 | 0.485 | 1.273 | 4.135 | 5.175 | 5.969 | 3.608 | 2.001 | 0.131 | 1.089 |
|  | - SD | 0.00632 | 0.00934 | 0.0290 | 0.0633 | 0.0739 | 0.109 | 0.08623 | 0.04969 | 0.0054 | 0.0274 |
|  | - RSD/% | 4.87 | 1.92 | 2.28 | 1.53 | 1.43 | 1.82 | 2.39 | 2.48 | 4.12 | 2.51 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.47 | 1.22 | 4.02 | 5.05 | 5.81 | 3.46 | 1.92 | 0.12 | 1.05 |
|  | - Max | 0.14 | 0.5 | 1.31 | 4.22 | 5.29 | 6.20 | 3.7 | 2.08 | 0.14 | 1.13 |
|  | - Gmin | 1.581 | 1.654 | 1.817 | 1.809 | 1.697 | 1.463 | 1.718 | 1.628 | 2.023 | 1.428 |
|  | - Gmax | 1.581 | 1.557 | 1.285 | 1.350 | 1.549 | 2.123 | 1.065 | 1.592 | 1.685 | 1.495 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 3  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | 0.14* | 0.56* | 1.26 | 4.18 | 5.13 | 6.07 | 3.37 | 1.88 | 0.12 | 0.97 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 3.99 | 5.18 | 5.97 | 3.4 | 1.89 | 0.12 | 0.98 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.49 | 1.23 | 3.86 | 5.03 | 5.92 | 3.41 | 1.95 | 0.12 | 0.99 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.48 | 1.24 | 3.99 | 5.03 | 5.91 | 3.41 | 1.95 | 0.12 | 1.02 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.51 | 1.23 | 3.97 | 5.09 | 5.98 | 3.42 | 1.95 | 0.13 | 1.05 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.52 | 1.24 | 3.95 | 5.13 | 5.95 | 3.42 | 1.98 | 0.14 | 1.06 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 3.98 | 5.18 | 6.01 | 3.45 | 1.98 | 0.14 | 1.06 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.48 | 1.23 | 4.05 | 5.09 | 6.03 | 3.46 | 2.01 | 0.15 | 1.07 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.51 | 1.24 | 3.96 | 5.08 | 5.94 | 3.46 | 2.02 | 0.15 | 1.11 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 3.99 | 5.16 | 5.97 | 3.51 | 2.06 | 0.16 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.49 | 1.23 | 4.11 | 5.17 | 6.03 | 3.55 | 2.09 | 0.18 | 1.15 |
|  | - 平均值 | 0.124 | 0.498 | 1.233 | 4.003 | 5.115 | 5.980 | 3.442 | 1.978 | 0.139 | 1.053 |
|  | - SD | 0.00674 | 0.0252 | 0.0119 | 0.0850 | 0.0556 | 0.0502 | 0.05193 | 0.06462 | 0.0197 | 0.0590 |
|  | - RSD/% | 5.45 | 5.06 | 0.97 | 2.12 | 1.09 | 0.84 | 1.51 | 3.27 | 14.18 | 5.61 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.48 | 1.22 | 3.86 | 5.03 | 5.91 | 3.37 | 1.88 | 0.12 | 0.97 |
|  | - Max | 0.14 | 0.56 | 1.26 | 4.18 | 5.18 | 6.07 | 3.55 | 2.09 | 0.18 | 1.15 |
|  | - Gmin | 0.539 | 0.721 | 1.069 | 1.680 | 1.538 | 1.394 | 1.383 | 1.519 | 0.968 | 1.402 |
|  | - Gmax | 2.427 | 2.451 | 2.290 | 2.086 | 1.162 | 1.793 | 2.083 | 1.730 | 2.074 | 1.648 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 0.14为岐离值（保留） | 0.56为岐离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 4  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 1 | 0.12 | 0.55 | 1.22 | 4.20 | 5.20 | 6.15 | 3.51 | 1.95 | 0.1 | 1.06 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.53 | 1.28 | 4.19 | 5.18 | 6.21 | 3.52 | 1.98 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.51 | 1.25 | 4.26 | 5.21 | 6.18 | 3.53 | 1.98 | 0.11 | 1.09 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.51 | 1.25 | 4.17 | 5.16 | 6.12 | 3.59 | 2.01 | 0.11 | 1.09 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.50 | 1.26 | 4.25 | 5.18 | 6.15 | 3.59 | 2.03 | 0.12 | 1.1 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.50 | 1.29 | 4.18 | 5.19 | 6.22 | 3.6 | 2.03 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.49 | 1.24 | 4.19 | 5.20 | 6.19 | 3.61 | 2.04 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.51 | 1.23 | 4.12 | 5.21 | 6.23 | 3.62 | 2.05 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.50 | 1.26 | 4.21 | 5.18 | 6.14 | 3.63 | 2.07 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.48 | 1.20 | 4.19 | 5.23 | 6.13 | 3.65 | 2.09 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.49 | 1.22 | 4.16 | 5.16 | 6.18 | 3.65 | 2.11 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.120 | 0.506 | 1.245 | 4.193 | 5.191 | 6.173 | 3.591 | 2.031 | 0.117 | 1.101 |
|  | - SD | 0.00775 | 0.0196 | 0.0270 | 0.0390 | 0.0217 | 0.0374 | 0.05009 | 0.0489 | 0.0090 | 0.0212 |
|  | - RSD/% | 6.45 | 3.88 | 2.17 | 0.93 | 0.42 | 0.61 | 1.39 | 2.41 | 7.71 | 1.92 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.48 | 1.2 | 4.12 | 5.16 | 6.12 | 3.51 | 1.95 | 0.1 | 1.06 |
|  | - Max | 0.13 | 0.53 | 1.29 | 4.26 | 5.23 | 6.23 | 3.65 | 2.11 | 0.13 | 1.12 |
|  | - Gmin | 1.291 | 1.343 | 1.685 | 1.864 | 1.427 | 1.408 | 1.615 | 1.655 | 1.910 | 1.930 |
|  | - Gmax | 1.291 | 1.204 | 1.652 | 1.724 | 1.805 | 1.530 | 1.180 | 1.618 | 1.407 | 0.901 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 5  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 1 | 0.131 | 0.502 | 1.40 | 4.02 | 5.21 | 5.98 | 3.42 | 2.01 | 0.128 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.153 | 0.492 | 1.42 | 4.11 | 5.37 | 5.92 | 3.48 | 2.01 | 0.131 | 1.06 |
|  | - 3 | 0.155 | 0.481 | 1.42 | 3.95 | 5.10 | 5.83 | 3.51 | 2.06 | 0.133 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.137 | 0.480 | 1.32 | 3.98 | 5.00 | 5.98 | 3.52 | 2.06 | 0.135 | 1.09 |
|  | - 5 | 0.159 | 0.504 | 1.41 | 4.15 | 5.28 | 6.01 | 3.52 | 2.07 | 0.135 | 1.09 |
|  | - 6 | 0.143 | 0.483 | 1.37 | 4.03 | 4.98 | 5.92 | 3.56 | 2.08 | 0.137 | 1.11 |
|  | - 7 | 0.146 | 0.497 | 1.36 | 4.07 | 4.99 | 5.95 | 3.57 | 2.08 | 0.138 | 1.16 |
|  | - 8 | 0.142 | 0.495 | 1.44 | 4.03 | 5.13 | 5.96 | 3.61 | 2.11 | 0.139 | 1.16 |
|  | - 9 | 0.151 | 0.498 | 1.43 | 4.05 | 5.08 | 5.89 | 3.61 | 2.15 | 0.1403 | 1.19 |
|  | - 10 | 0.154 | 0.487 | 1.36 | 3.99 | 5.22 | 5.98 | 3.65 | 2.17 | 0.141 | 1.19 |
|  | - 11 | 0.139 | 0.496 | 1.38 | 4.02 | 5.06 | 6.03 | 3.67 | 2.19 | 0.146 | 1.21 |
|  | - 平均值 | 0.146 | 0.492 | 1.392 | 4.036 | 5.129 | 5.950 | 3.591 | 2.031 | 0.117 | 1.101 |
|  | - SD | 0.00876 | 0.00837 | 0.0368 | 0.0575 | 0.127 | 0.0571 | 0.05009 | 0.0489 | 0.0090 | 0.0212 |
|  | - RSD/% | 5.98 | 1.70 | 2.65 | 1.42 | 2.48 | 0.96 | 1.39 | 2.41 | 7.71 | 1.92 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.131 | 0.48 | 1.32 | 3.95 | 4.98 | 5.83 | 3.51 | 1.95 | 0.1 | 1.06 |
|  | - Max | 0.159 | 0.504 | 1.44 | 4.15 | 5.37 | 6.03 | 3.65 | 2.11 | 0.13 | 1.12 |
|  | - Gmin | 1.755 | 1.467 | 1.950 | 1.502 | 1.172 | 2.102 | 1.615 | 1.655 | 1.910 | 1.930 |
|  | - Gmax | 1.443 | 1.401 | 1.308 | 1.977 | 1.893 | 1.401 | 1.180 | 1.618 | 1.407 | 0.901 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 6   Pb 试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 1 | 0.13 | 0.52 | 1.19 | 4.18 | 5.20 | 5.88 | 3.38 | 1.90 | 0.12 | 1.13 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.53 | 1.25 | 4.00 | 5.26 | 5.85 | 3.36 | 2.01 | 0.12 | 1.10 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.53 | 1.20 | 3.97 | 5.17 | 5.87 | 3.36 | 1.95 | 0.12 | 1.15 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.51 | 1.26 | 4.10 | 5.35 | 6.03 | 3.47 | 2.01 | 0.13 | 1.08 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.51 | 1.24 | 4.08 | 5.39 | 5.90 | 3.51 | 2.06 | 0.13 | 1.07 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.51 | 1.23 | 4.20 | 5.31 | 5.96 | 3.40 | 2.03 | 0.13 | 1.05 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.53 | 1.22 | 4.15 | 5.34 | 6.00 | 3.53 | 2.03 | 0.13 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.124 | 0.520 | 1.227 | 4.097 | 5.289 | 5.927 | 3.430 | 1.999 | 0.126 | 1.096 |
|  | - SD | 0.00535 | 0.0100 | 0.0256 | 0.0877 | 0.0815 | 0.0697 | 0.07211 | 0.0549 | 0.0053 | 0.0346 |
|  | - RSD/% | 4.30 | 1.92 | 2.09 | 2.14 | 1.54 | 1.18 | 2.10 | 2.75 | 4.25 | 3.16 |
|  | - 测定次数n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | - Min | 0.12 | 0.51 | 1.19 | 3.97 | 5.17 | 5.85 | 3.36 | 1.9 | 0.12 | 1.05 |
|  | - Max | 0.13 | 0.53 | 1.26 | 4.2 | 5.39 | 6.03 | 3.53 | 2.06 | 0.13 | 1.15 |
|  | - Gmin | 0.802 | 1.000 | 1.449 | 1.450 | 1.454 | 1.107 | 0.971 | 1.795 | 1.069 | 1.322 |
|  | - Gmax | 1.069 | 1.000 | 1.282 | 1.173 | 1.244 | 1.476 | 1.387 | 1.119 | 0.802 | 1.570 |
|  | - G95(n) | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
|  | - G99(n) | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 7 Pb 试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | 0.131 | 0.505 | 1.315 | 4.232 | 5.345 | 6.076 | 3.772 | 2.064 | 0.122 | 1.136 |
|  | - 2 | 0.136 | 0.492 | 1.298 | 4.156 | 5.324 | 6.019 | 3.693 | 1.992 | 0.116 | 1.084 |
|  | - 3 | 0.139 | 0.488 | 1.292 | 4.267 | 5.289 | 6.207 | 3.705 | 1.926 | 0.118 | 1.153 |
|  | - 4 | 0.132 | 0.496 | 1.311 | 4.335 | 5.354 | 6.135 | 3.539 | 2.069 | 0.120 | 1.140 |
|  | - 5 | 0.129 | 0.49 | 1.324 | 4.294 | 5.264 | 6.129 | 3.626 | 2.102 | 0.114 | 1.124 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.515 | 1.33 | 4.356 | 5.322 | 5.862 | 3.637 | 2.083 | 0.121 | 1.089 |
|  | - 7 | 0.133 | 0.506 | 1.304 | 4.216 | 5.136 | 5.938 | 3.544 | 2.022 | 0.119 | 1.130 |
|  | - 8 | 0.127 | 0.482 | 1.319 | 4.174 | 5.091 | 6.046 | 3.726 | 1.986 | 0.122 | 1.132 |
|  | - 9 | 0.132 | 0.501 | 1.318 | 4.095 | 5.129 | 6.227 | 3.586 | 2.019 | 0.114 | 1.111 |
|  | - 10 | 0.130 | 0.499 | 1.285 | 4.222 | 5.362 | 5.826 | 3.509 | 1.964 | 0.115 | 1.152 |
|  | - 11 | 0.129 | 0.519 | 1.302 | 4.241 | 5.293 | 6.221 | 3.637 | 2.009 | 0.125 | 1.146 |
|  | - 平均值 | 0.132 | 0.499 | 1.309 | 4.235 | 5.264 | 6.062 | 3.634 | 2.021 | 0.119 | 1.127 |
|  | - SD | 0.00341 | 0.0114 | 0.0140 | 0.0770 | 0.0986 | 0.1403 | 0.08436 | 0.0539 | 0.0037 | 0.0235 |
|  | - RSD/% | 2.59 | 2.28 | 1.07 | 1.82 | 1.87 | 2.31 | 2.32 | 2.67 | 3.09 | 2.08 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.127 | 0.482 | 1.285 | 4.095 | 5.091 | 5.826 | 3.509 | 1.926 | 0.114 | 1.084 |
|  | - Max | 0.139 | 0.519 | 1.33 | 4.356 | 5.362 | 6.227 | 3.772 | 2.102 | 0.125 | 1.153 |
|  | - Gmin | 1.358 | 1.527 | 1.714 | 1.822 | 1.759 | 1.685 | 1.482 | 1.771 | 1.291 | 1.833 |
|  | - Gmax | 2.157 | 1.727 | 1.512 | 1.568 | 0.989 | 1.174 | 1.636 | 1.495 | 1.712 | 1.108 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 8   Pb 试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 1 | 0.125 | 0.489 | 1.28 | 4.09 | 5.18 | 5.93 | 3.51 | 2.07 | 0.125 | 1.08 |
|  | - 2 | 0.131 | 0.499 | 1.27 | 4.11 | 5.17 | 5.86 | 3.49 | 2.08 | 0.129 | 1.07 |
|  | - 3 | 0.127 | 0.480 | 1.27 | 4.17 | 5.18 | 5.84 | 3.62 | 2.06 | 0.128 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.132 | 0.497 | 1.27 | 4.13 | 5.18 | 5.93 | 3.68 | 2.08 | 0.127 | 1.11 |
|  | - 5 | 0.129 | 0.491 | 1.27 | 4.13 | 5.18 | 5.89 | 3.66 | 2.07 | 0.127 | 1.10 |
|  | - 6 | 0.126 | 0.487 | 1.28 | 4.12 | 5.17 | 5.86 | 3.52 | 2.06 | 0.126 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.133 | 0.485 | 1.27 | 4.12 | 5.18 | 5.91 | 3.55 | 2.06 | 0.125 | 1.09 |
|  | - 8 | 0.129 | 0.492 | 1.27 | 4.15 | 5.18 | 5.89 | 3.53 | 2.08 | 0.128 | 1.08 |
|  | - 9 | 0.125 | 0.497 | 1.27 | 4.14 | 5.17 | 5.91 | 3.60 | 2.08 | 0.129 | 1.08 |
|  | - 10 | 0.131 | 0.493 | 1.27 | 4.12 | 5.18 | 5.88 | 3.63 | 2.08 | 0.127 | 1.08 |
|  | - 11 | 0.128 | 0.495 | 1.30** | 4.12 | 5.18 | 5.90 | 3.61 | 2.07 | 0.129 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.129 | 0.491 | 1.275 | 4.127 | 5.177 | 5.891 | 3.582 | 2.072 | 0.127 | 1.086 |
|  | - SD | 0.00280 | 0.00577 | 0.00934 | 0.0210 | 0.00467 | 0.0291 | 0.06462 | 0.00874 | 0.00149 | 0.0112 |
|  | - RSD/% | 2.17 | 1.17 | 0.73 | 0.51 | 0.09 | 0.49 | 1.80 | 0.42 | 1.17 | 1.03 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.125 | 0.48 | 1.27 | 4.09 | 5.17 | 5.84 | 3.49 | 2.06 | 0.125 | 1.07 |
|  | - Max | 0.133 | 0.499 | 1.30 | 4.17 | 5.18 | 5.93 | 3.68 | 2.08 | 0.129 | 1.11 |
|  | - Gmin | 1.333 | 1.971 | 0.487 | 1.773 | 1.557 | 1.747 | 1.421 | 1.352 | 1.526 | 1.461 |
|  | - Gmax | 1.528 | 1.324 | 2.725 | 2.033 | 0.584 | 1.342 | 1.519 | 0.936 | 1.160 | 2.110 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 1.30为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表9  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.13 | 0.50 | 1.14 | 4.00 | 5.00 | 5.95 | 3.42 | 2.01 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.49 | 1.18 | 4.00 | 5.02 | 6.06 | 3.58 | 1.96 | 0.12 | 1.03 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.51 | 1.26 | 4.04 | 5.02 | 5.96 | 3.61 | 2.04 | 0.12 | 0.99 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.49 | 1.27 | 3.96 | 4.99 | 5.64 | 3.51 | 1.91 | 0.13 | 1.05 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.50 | 1.20 | 4.02 | 4.90 | 5.72 | 3.30 | 1.90 | 0.09 | 1.06 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.48 | 1.28 | 3.96 | 4.95 | 5.76 | 3.46 | 1.87 | 0.10 | 1.03 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.52 | 1.20 | 3.93 | 4.89 | 5.69 | 3.44 | 1.89 | 0.11 | 0.99 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.55* | 1.19 | 3.98 | 4.96 | 5.75 | 3.39 | 1.90 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.48 | 1.21 | 3.98 | 4.88 | 5.76 | 3.25 | 1.93 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.51 | 1.23 | 3.97 | 4.90 | 5.76 | 3.35 | 1.98 | 0.10 | 1.04 |
|  | - 11 | 0.14 | 0.49 | 1.24 | 3.94 | 4.98 | 5.78 | 3.39 | 1.97 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 平均值 | 0.120 | 0.502 | 1.218 | 3.980 | 4.954 | 5.803 | 3.427 | 1.942 | 0.112 | 1.036 |
|  | - SD | 0.0118 | 0.0204 | 0.0424 | 0.0332 | 0.0532 | 0.129 | 0.11010 | 0.0542 | 0.0125 | 0.0250 |
|  | - RSD/% | 9.86 | 4.07 | 3.48 | 0.83 | 1.07 | 2.23 | 3.21 | 2.79 | 11.18 | 2.41 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.48 | 1.14 | 3.93 | 4.88 | 5.64 | 3.25 | 1.87 | 0.09 | 0.99 |
|  | - Max | 0.14 | 0.55 | 1.28 | 4.04 | 5.02 | 6.06 | 3.61 | 2.04 | 0.13 | 1.06 |
|  | - Gmin | 1.690 | 1.069 | 1.845 | 1.508 | 1.385 | 1.258 | 1.610 | 1.325 | 1.745 | 1.854 |
|  | - Gmax | 1.690 | 2.361 | 1.459 | 1.809 | 1.248 | 1.988 | 1.660 | 1.812 | 1.454 | 0.945 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 0.55为岐离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表10  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.13 | 0.54 | 1.27 | 4.16 | 5.35 | 6.23 | 3.73 | 1.94 | 0.12 | 1.11 |
|  | 2 | 0.13 | 0.54 | 1.26 | 4.16 | 5.31 | 6.25 | 3.77 | 1.94 | 0.12 | 1.12 |
|  | 3 | 0.12 | 0.53 | 1.27 | 4.11 | 5.29 | 6.21 | 3.71 | 1.94 | 0.12 | 1.12 |
|  | 4 | 0.12 | 0.54 | 1.27 | 4.18 | 5.28 | 6.29 | 3.78 | 1.94 | 0.12 | 1.11 |
|  | 5 | 0.13 | 0.54 | 1.26 | 4.11 | 5.29 | 6.24 | 3.69 | 1.94 | 0.12 | 1.12 |
|  | 6 | 0.13 | 0.54 | 1.27 | 4.10 | 5.24 | 6.19 | 3.72 | 1.93 | 0.13 | 1.11 |
|  | 7 | 0.12 | 0.53 | 1.27 | 4.16 | 5.26 | 6.22 | 3.74 | 1.93 | 0.12 | 1.12 |
|  | 8 | 0.13 | 0.53 | 1.26 | 4.18 | 5.30 | 6.23 | 3.71 | 1.94 | 0.13 | 1.12 |
|  | 9 | 0.12 | 0.53 | 1.26 | 4.16 | 5.30 | 6.27 | 3.79 | 1.94 | 0.13 | 1.11 |
|  | 10 | 0.13 | 0.54 | 1.16** | 4.15 | 5.33 | 6.22 | 3.72 | 1.94 | 0.13 | 1.12 |
|  | 11 | 0.12 | 0.53 | 1.26 | 4.12 | 5.27 | 6.26 | 3.77 | 1.94 | 0.12 | 1.12 |
|  | 平均值 | 0.125 | 0.535 | 1.255 | 4.145 | 5.293 | 6.237 | 3.739 | 1.938 | 0.124 | 1.116 |
|  | SD | 0.00522 | 0.00522 | 0.0321 | 0.0291 | 0.0310 | 0.0287 | 0.03330 | 0.00405 | 0.0050 | 0.0050 |
|  | RSD/% | 4.16 | 0.98 | 2.55 | 0.70 | 0.59 | 0.46 | 0.89 | 0.21 | 4.08 | 0.45 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.53 | 1.16** | 4.1 | 5.24 | 6.19 | 3.69 | 1.93 | 0.12 | 1.11 |
|  | - Max | 0.13 | 0.54 | 1.27 | 4.18 | 5.35 | 6.29 | 3.79 | 1.94 | 0.13 | 1.12 |
|  | - Gmin | 1.044 | 1.044 | 2.978 | 1.530 | 1.700 | 1.649 | 1.474 | 2.023 | 0.721 | 1.261 |
|  | - Gmax | 0.870 | 0.870 | 0.454 | 1.218 | 1.847 | 1.839 | 1.529 | 0.449 | 1.261 | 0.721 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 1.16为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 11  Pb试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 12# | 10# | 1# | 6# | 4# | 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.13 | 0.49 | 1.28 | 4.27 | 5.29 | 5.98 | 3.56 | 2.00 | 0.13 | 1.09 |
|  | 2 | 0.12 | 0.46 | 1.29 | 4.27 | 5.29 | 5.98 | 3.56 | 2.00 | 0.12 | 1.10 |
|  | 3 | 0.12 | 0.47 | 1.30 | 4.24 | 5.29 | 6.16 | 3.61 | 2.00 | 0.12 | 1.08 |
|  | 4 | 0.13 | 0.50 | 1.32 | 4.27 | 5.28 | 6.20 | 3.58 | 2.00 | 0.12 | 1.07 |
|  | 5 | 0.12 | 0.49 | 1.33 | 4.27 | 5.29 | 6.20 | 3.58 | 2.00 | 0.11 | 1.09 |
|  | 6 | 0.12 | 0.50 | 1.32 | 4.25 | 5.25 | 6.20 | 3.58 | 2.03 | 0.11 | 1.09 |
|  | 7 | 0.14 | 0.49 | 1.28 | 4.22 | 5.29 | 6.24 | 3.63 | 1.99 | 0.13 | 1.10 |
|  | 8 | 0.15 | 0.50 | 1.27 | 4.21 | 5.34 | 6.14 | 3.63 | 2.01 | 0.12 | 1.11 |
|  | 9 | 0.14 | 0.51 | 1.29 | 4.20 | 5.39 | 6.22 | 3.56 | 2.00 | 0.13 | 1.12 |
|  | 10 | 0.15 | 0.50 | 1.32 | 4.19 | 5.30 | 6.20 | 3.58 | 2.01 | 0.13 | 1.13 |
|  | 11 | 0.15 | 0.50 | 1.31 | 4.19 | 5.33 | 6.22 | 3.66 | 2.01 | 0.12 | 1.13 |
|  | 平均值 | 0.134 | 0.492 | 1.301 | 4.235 | 5.304 | 6.158 | 3.594 | 2.005 | 0.122 | 1.101 |
|  | SD | 0.0129 | 0.0147 | 0.0202 | 0.0336 | 0.0372 | 0.0923 | 0.03384 | 0.0104 | 0.0075 | 0.0197 |
|  | RSD/% | 9.63 | 2.99 | 1.55 | 0.79 | 0.70 | 1.50 | 0.94 | 0.52 | 6.16 | 1.79 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.46 | 1.27 | 4.19 | 5.25 | 5.98 | 3.56 | 1.99 | 0.11 | 1.07 |
|  | - Max | 0.15 | 0.51 | 1.33 | 4.27 | 5.39 | 6.24 | 3.66 | 2.03 | 0.13 | 1.13 |
|  | - Gmin | 1.060 | 2.163 | 1.528 | 1.327 | 1.441 | 1.931 | 0.994 | 1.404 | 1.574 | 1.567 |
|  | - Gmax | 1.272 | 1.236 | 1.438 | 1.056 | 2.320 | 0.887 | 1.961 | 2.458 | 1.090 | 1.475 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表12  Pb 试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 12# | 10# | 1# | 6# | 4# | 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.127 | 0.506 | 1.281 | 4.177 | 5.218 | 6.167 | 3.599 | 2.016 | 0.127 | 1.146 |
|  | 2 | 0.126 | 0.499 | 1.265 | 4.108 | 5.201 | 6.178 | 3.595 | 1.987 | 0.123 | 1.119 |
|  | 3 | 0.126 | 0.491 | 1.279 | 4.124 | 5.148 | 6.201 | 3.593 | 2.001 | 0.121 | 1.109 |
|  | 4 | 0.125 | 0.500 | 1.255 | 4.098 | 5.156 | 6.189 | 3.580 | 2.005 | 0.112 | 1.089 |
|  | 5 | 0.134 | 0.512 | 1.277 | 4.135 | 5.180 | 6.194 | 3.590 | 2.041 | 0.114 | 1.098 |
|  | 6 | 0.125 | 0.520 | 1.260 | 4.142 | 5.161 | 6.178 | 3.589 | 2.056 | 0.118 | 1.124 |
|  | 7 | 0.139 | 0.512 | 1.290 | 4.198 | 5.149 | 6.172 | 3.596 | 2.014 | 0.118 | 1.119 |
|  | 8 | 0.118 | 0.510 | 1.281 | 4.204 | 5.179 | 6.166 | 3.562 | 2.058 | 0.121 | 1.124 |
|  | 9 | 0.129 | 0.499 | 1.268 | 4.133 | 5.164 | 6.208 | 3.567 | 2.034 | 0.118 | 1.121 |
|  | 10 | 0.130 | 0.510 | 1.270 | 4.139 | 5.170 | 6.193 | 3.568 | 2.047 | 0.123 | 1.129 |
|  | 11 | 0.131 | 0.490 | 1.275 | 4.089 | 5.188 | 6.176 | 3.578 | 2.047 | 0.131 | 1.115 |
|  | 平均值 | 0.128 | 0.504 | 1.273 | 4.141 | 5.174 | 6.184 | 3.583 | 2.028 | 0.121 | 1.118 |
|  | SD | 0.00546 | 0.00943 | 0.0103 | 0.0381 | 0.0220 | 0.0140 | 0.01307 | 0.0243 | 0.0055 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 4.26 | 1.87 | 0.81 | 0.92 | 0.42 | 0.23 | 0.36 | 1.20 | 4.53 | 1.36 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.118 | 0.49 | 1.255 | 4.089 | 5.148 | 6.166 | 3.562 | 1.987 | 0.112 | 1.089 |
|  | - Max | 0.139 | 0.52 | 1.29 | 4.204 | 5.218 | 6.208 | 3.599 | 2.058 | 0.131 | 1.146 |
|  | - Gmin | 1.866 | 1.533 | 1.728 | 1.354 | 1.183 | 1.272 | 1.634 | 1.682 | 1.563 | 1.875 |
|  | - Gmax | 1.983 | 1.649 | 1.666 | 1.661 | 2.002 | 1.726 | 1.196 | 1.244 | 1.913 | 1.869 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 13  Pb试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 12# | 10# | 1# | 6# | 4# | 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.12 | 0.51 | 1.24 | 4.03 | 4.97 | 6.18 | 3.55 | 1.99 | 0.11 | 1.07 |
|  | 2 | 0.12 | 0.51 | 1.28 | 4.03 | 5.07 | 6.12 | 3.61 | 2.00 | 0.11 | 1.05 |
|  | 3 | 0.12 | 0.48 | 1.16 | 4.06 | 5.02 | 5.90 | 3.59 | 2.04 | 0.11 | 1.01 |
|  | 4 | 0.12 | 0.50 | 1.20 | 3.90 | 4.80 | 5.64 | 3.30 | 1.91 | 0.11 | 1.05 |
|  | 5 | 0.12 | 0.52 | 1.21 | 3.99 | 4.85 | 5.68 | 3.25 | 1.92 | 0.10 | 1.06 |
|  | 6 | 0.12 | 0.49 | 1.28 | 3.92 | 4.95 | 5.70 | 3.26 | 1.87 | 0.12 | 1.02 |
|  | 7 | 0.12 | 0.52 | 1.18 | 3.93 | 4.89 | 5.69 | 3.34 | 1.89 | 0.12 | 1.03 |
|  | 8 | 0.12 | 0.59** | 1.19 | 3.90 | 4.96 | 5.75 | 3.29 | 1.88 | 0.11 | 1.04 |
|  | 9 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 3.98 | 4.88 | 5.72 | 3.19 | 1.93 | 0.11 | 1.06 |
|  | 10 | 0.11 | 0.51 | 1.27 | 3.97 | 4.89 | 5.73 | 3.35 | 1.91 | 0.11 | 1.04 |
|  | 11 | 0.12 | 0.47 | 1.20 | 3.94 | 4.96 | 5.78 | 3.32 | 1.90 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 平均值 | 0.120 | 0.508 | 1.224 | 3.968 | 4.931 | 5.808 | 3.368 | 1.931 | 0.112 | 1.045 |
|  | - SD | 0.00447 | 0.0316 | 0.0423 | 0.0553 | 0.0778 | 0.1823 | 0.14573 | 0.0549 | 0.0060 | 0.0186 |
|  | - RSD/% | 3.73 | 6.21 | 3.45 | 1.39 | 1.58 | 3.14 | 4.33 | 2.84 | 5.39 | 1.78 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.47 | 1.16 | 3.9 | 4.8 | 5.64 | 3.19 | 1.87 | 0.1 | 1.01 |
|  | - Max | 0.13 | 0.59 | 1.28 | 4.06 | 5.07 | 6.18 | 3.61 | 2.04 | 0.12 | 1.07 |
|  | - Gmin | 2.236 | 1.210 | 1.506 | 1.233 | 1.683 | 0.923 | 1.223 | 1.110 | 1.960 | 1.854 |
|  | - Gmax | 2.236 | 2.592 | 1.334 | 1.661 | 1.788 | 2.040 | 1.659 | 1.989 | 1.357 | 1.366 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 0.59为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 14   Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - 1 | 0.13 | 0.51 | 1.27 | 4.19 | 5.36 | 6.15 | 3.61 | 1.97 | 0.14 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.50 | 1.28 | 4.12 | 5.37 | 6.03 | 3.64 | 1.98 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.51 | 1.30 | 4.15 | 5.38 | 6.12 | 3.62 | 1.96 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 4 | 0.14 | 0.50 | 1.27 | 4.17 | 5.36 | 6.10 | 3.64 | 1.97 | 0.13 | 1.13 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.52 | 1.28 | 4.21 | 5.33 | 6.16 | 3.55 | 1.98 | 0.13 | 1.10 |
|  | - 6 | 0.14 | 0.49 | 1.28 | 4.19 | 5.31 | 6.09 | 3.42 | 2.00 | 0.13 | 1.13 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.51 | 1.29 | 4.12 | 5.30 | 5.97 | 3.41 | 1.97 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.49 | 1.27 | 4.05 | 5.31 | 6.11 | 3.61 | 1.96 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.50 | 1.28 | 4.22 | 5.33 | 6.22 | 3.64 | 2.01 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 10 | 0.14 | 0.51 | 1.30 | 4.21 | 5.36 | 6.25 | 3.62 | 1.95 | 0.13 | 1.09 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.50 | 1.30 | 4.14 | 5.33 | 6.17 | 3.62 | 1.96 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.133 | 0.504 | 1.284 | 4.161 | 5.340 | 6.125 | 3.580 | 1.974 | 0.127 | 1.115 |
|  | - SD | 0.00467 | 0.00924 | 0.0121 | 0.0513 | 0.0272 | 0.0798 | 0.08532 | 0.01804 | 0.0065 | 0.0129 |
|  | - RSD/% | 3.52 | 1.84 | 0.94 | 1.23 | 0.51 | 1.30 | 2.38 | 0.91 | 5.08 | 1.16 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.13 | 0.49 | 1.27 | 4.05 | 5.3 | 5.97 | 3.41 | 1.95 | 0.12 | 1.09 |
|  | - Max | 0.14 | 0.52 | 1.3 | 4.22 | 5.38 | 6.25 | 3.64 | 2.01 | 0.14 | 1.13 |
|  | - Gmin | 0.584 | 1.475 | 1.131 | 2.163 | 1.470 | 1.937 | 1.992 | 1.310 | 1.125 | 1.898 |
|  | - Gmax | 1.557 | 1.770 | 1.357 | 1.152 | 1.470 | 1.572 | 0.703 | 2.016 | 1.968 | 1.195 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 15  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14 | - 1 | 0.12 | 0.52 | 1.26 | 4.16 | 5.25 | 6.10 | 3.59 | 1.99 | 0.12 | 1.13 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.52 | 1.27 | 4.18 | 5.31 | 6.09 | 3.62 | 2.00 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.51 | 1.26 | 4.21 | 5.31 | 6.09 | 3.68 | 1.99 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.51 | 1.28 | 4.29 | 5.32 | 6.11 | 3.55 | 1.99 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.52 | 1.30 | 4.30 | 5.28 | 6.09 | 3.52 | 1.97 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.52 | 1.29 | 4.25 | 5.30 | 6.07 | 3.61 | 1.98 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.52 | 1.30 | 4.26 | 5.20 | 6.16 | 3.57 | 1.97 | 0.12 | 1.12 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.50 | 1.29 | 4.16 | 5.31 | 6.16 | 3.60 | 2.00 | 0.13 | 1.13 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.50 | 1.28 | 4.15 | 5.30 | 6.15 | 3.61 | 2.00 | 0.13 | 1.11 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.50 | 1.29 | 4.15 | 5.23 | 6.15 | 3.57 | 2.00 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.50 | 1.29 | 4.15 | 5.30 | 6.20 | 3.55 | 2.00 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.124 | 0.511 | 1.283 | 4.205 | 5.283 | 6.125 | 3.588 | 1.990 | 0.125 | 1.118 |
|  | - SD | 0.00505 | 0.00944 | 0.0142 | 0.0592 | 0.0390 | 0.0411 | 0.04332 | 0.01183 | 0.0052 | 0.0075 |
|  | - RSD/% | 4.08 | 1.85 | 1.11 | 1.41 | 0.74 | 0.67 | 1.21 | 0.59 | 4.19 | 0.67 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.15 | 5.20 | 6.07 | 3.52 | 1.97 | 0.12 | 1.11 |
|  | - Max | 0.13 | 0.52 | 1.3 | 4.30 | 5.32 | 6.20 | 3.68 | 2 | 0.13 | 1.13 |
|  | - Gmin | 0.721 | 1.156 | 1.600 | 0.936 | 2.121 | 1.328 | 1.574 | 1.690 | 0.870 | 1.090 |
|  | - Gmax | 1.261 | 0.963 | 1.216 | 1.596 | 0.955 | 1.837 | 2.120 | 0.845 | 1.044 | 1.574 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 16  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 1 | 0.13 | 0.53 | 1.29 | 4.12 | 5.26 | 5.98 | 3.57 | 1.99 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.52 | 1.30 | 4.13 | 5.16 | 5.93 | 3.60 | 2.00 | 0.13 | 1.10 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.53 | 1.28 | 4.14 | 5.15 | 5.92 | 3.53 | 2.03 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.53 | 1.27 | 4.16 | 5.20 | 5.84 | 3.54 | 2.01 | 0.13 | 1.14 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.53 | 1.28 | 4.16 | 5.19 | 6.04 | 3.59 | 1.99 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.53 | 1.29 | 4.14 | 5.20 | 5.99 | 3.58 | 2.03 | 0.12 | 1.07 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.53 | 1.28 | 4.11 | 5.19 | 5.98 | 3.54 | 2.00 | 0.13 | 1.08 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.52 | 1.27 | 4.16 | 5.17 | 5.97 | 3.59 | 2.03 | 0.13 | 1.10 |
|  | - 9 | 0.14 | 0.52 | 1.29 | 4.15 | 5.18 | 5.90 | 3.49 | 2.04 | 0.12 | 1.14 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.52 | 1.30 | 4.17 | 5.22 | 5.96 | 3.57 | 2.02 | 0.13 | 1.13 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.53 | 1.29 | 4.16 | 5.18 | 6.00 | 3.55 | 2.02 | 0.12 | 1.13 |
|  | - 平均值 | 0.128 | 0.526 | 1.285 | 4.145 | 5.191 | 5.955 | 3.559 | 2.015 | 0.125 | 1.105 |
|  | - SD | 0.00603 | 0.00505 | 0.0104 | 0.0192 | 0.0302 | 0.0548 | 0.03270 | 0.01753 | 0.0052 | 0.0262 |
|  | - RSD/% | 4.70 | 0.96 | 0.81 | 0.46 | 0.58 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 4.19 | 2.37 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.52 | 1.27 | 4.11 | 5.15 | 5.84 | 3.49 | 1.99 | 0.12 | 1.07 |
|  | - Max | 0.14 | 0.53 | 1.30 | 4.17 | 5.26 | 6.04 | 3.6 | 2.04 | 0.13 | 1.14 |
|  | - Gmin | 1.357 | 1.261 | 1.492 | 1.850 | 1.357 | 2.105 | 2.113 | 1.400 | 0.870 | 1.352 |
|  | - Gmax | 1.960 | 0.721 | 1.404 | 1.281 | 2.291 | 1.542 | 1.251 | 1.452 | 1.044 | 1.318 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 17  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16 | - 1 | 0.12 | 0.49 | 1.21 | 4.01 | 5.07 | 5.79 | 3.43 | 1.91 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.49 | 1.27 | 4.03 | 5.01 | 6.08 | 3.52 | 2.02 | 0.12 | 1.01 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.48 | 1.18 | 3.91 | 5.02 | 5.89 | 3.49 | 2.01 | 0.11 | 1.01 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.51 | 1.21 | 4.02 | 4.87 | 5.74 | 3.39 | 1.97 | 0.11 | 1.04 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.52 | 1.19 | 3.99 | 4.95 | 5.85 | 3.35 | 1.96 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.53 | 1.27 | 3.97 | 4.95 | 5.77 | 3.29 | 1.92 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.50 | 1.17 | 3.93 | 4.97 | 5.99 | 3.36 | 1.89 | 0.12 | 1.03 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.54 | 1.19 | 3.91 | 4.96 | 5.85 | 3.41 | 1.88 | 0.12 | 1.07 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.49 | 1.24 | 3.98 | 4.89 | 5.78 | 3.37 | 1.96 | 0.11 | 1.05 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.51 | 1.28 | 3.95 | 4.86 | 5.93 | 3.35 | 1.91 | 0.11 | 1.04 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.48 | 1.22 | 3.92 | 5.04 | 5.78 | 3.46 | 1.95 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 平均值 | 0.117 | 0.504 | 1.221 | 3.965 | 4.963 | 5.859 | 3.402 | 1.944 | 0.115 | 1.046 |
|  | - SD | 0.00647 | 0.0201 | 0.0388 | 0.0444 | 0.0692 | 0.106 | 0.06838 | 0.04610 | 0.0052 | 0.0234 |
|  | - RSD/% | 5.51 | 4.00 | 3.18 | 1.12 | 1.39 | 1.80 | 2.01 | 2.37 | 4.52 | 2.23 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.48 | 1.17 | 3.91 | 4.86 | 5.74 | 3.29 | 1.88 | 0.11 | 1.01 |
|  | - Max | 0.13 | 0.54 | 1.28 | 4.03 | 5.07 | 6.08 | 3.52 | 2.02 | 0.12 | 1.08 |
|  | - Gmin | 1.125 | 1.174 | 1.311 | 1.250 | 1.486 | 1.128 | 1.635 | 1.380 | 1.044 | 1.557 |
|  | - Gmax | 1.968 | 1.806 | 1.521 | 1.455 | 1.551 | 2.092 | 1.728 | 1.656 | 0.870 | 1.440 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 18  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17 | - 1 | 0.117 | 0.505 | 1.255 | 4.060 | 5.161 | 5.788 | 3.387 | 1.936 | 0.107 | 1.077 |
|  | - 2 | 0.119 | 0.499 | 1.248 | 4.022 | 5.160 | 5.866 | 3.387 | 1.957 | 0.109 | 1.081 |
|  | - 3 | 0.114 | 0.494 | 1.241 | 4.055 | 5.135 | 5.931 | 3.453 | 1.944 | 0.113 | 1.065 |
|  | - 4 | 0.116 | 0.501 | 1.240 | 4.041 | 5.141 | 5.811 | 3.403 | 1.941 | 0.115 | 1.061 |
|  | - 5 | 0.116 | 0.502 | 1.240 | 4.036 | 5.161 | 5.858 | 3.411 | 1.951 | 0.115 | 1.081 |
|  | - 6 | 0.118 | 0.505 | 1.258 | 4.029 | 5.163 | 5.869 | 3.422 | 1.955 | 0.114 | 1.091 |
|  | - 7 | 0.119 | 0.498 | 1.261 | 4.088 | 5.139 | 5.901 | 3.397 | 1.977 | 0.108 | 1.077 |
|  | - 8 | 0.121 | 0.491 | 1.263 | 4.080 | 5.141 | 5.911 | 3.418 | 1.946 | 0.108 | 1.070 |
|  | - 9 | 0.122 | 0.501 | 1.244 | 4.055 | 5.160 | 5.877 | 3.408 | 1.97 | 0.109 | 1.064 |
|  | - 10 | 0.114 | 0.508 | 1.240 | 4.050 | 5.150 | 5.890 | 3.400 | 1.955 | 0.109 | 1.070 |
|  | - 11 | 0.120 | 0.498 | 1.269 | 4.060 | 5.155 | 5.906 | 3.511** | 1.961 | 0.111 | 1.090 |
|  | - 平均值 | 0.118 | 0.500 | 1.251 | 4.052 | 5.151 | 5.873 | 3.418 | 1.954 | 0.111 | 1.075 |
|  | - SD | 0.00268 | 0.00496 | 0.0107 | 0.0201 | 0.0106 | 0.0428 | 0.03599 | 0.01229 | 0.0030 | 0.0101 |
|  | - RSD/% | 2.27 | 0.99 | 0.86 | 0.50 | 0.21 | 0.73 | 1.05 | 0.63 | 2.71 | 0.94 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.114 | 0.491 | 1.24 | 4.022 | 5.135 | 5.788 | 3.387 | 1.936 | 0.107 | 1.061 |
|  | - Max | 0.122 | 0.508 | 1.269 | 4.088 | 5.163 | 5.931 | 3.511 | 1.977 | 0.115 | 1.091 |
|  | - Gmin | 1.427 | 1.853 | 1.007 | 1.512 | 1.554 | 1.995 | 0.859 | 1.457 | 1.241 | 1.399 |
|  | - Gmax | 1.562 | 1.577 | 1.693 | 1.774 | 1.091 | 1.344 | 2.587 | 1.879 | 1.423 | 1.560 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 3.511为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 19  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 18 | - 1 | 0.13 | 0.51 | 1.26 | 3.95 | 5.37 | 5.85 | 3.51 | 2.03 | 0.13 | 1.1 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.52 | 1.22 | 3.90 | 5.35 | 5.95 | 3.45 | 2.05 | 0.13 | 1.12 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.49 | 1.24 | 3.92 | 5.34 | 5.87 | 3.46 | 2.06 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.53 | 1.26 | 3.94 | 5.32 | 5.92 | 3.49 | 2.08 | 0.11 | 1.14 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.47 | 1.3 | 3.86 | 5.36 | 5.91 | 3.50 | 1.96 | 0.12 | 1.16 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.54 | 1.32 | 3.87 | 5.31 | 5.83 | 3.53 | 1.98 | 0.13 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.55 | 1.23 | 3.91 | 5.33 | 5.92 | 3.55 | 2.07 | 0.11 | 1.13 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.51 | 1.3 | 3.97 | 5.30 | 5.91 | 3.51 | 1.94 | 0.13 | 1.15 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.53 | 1.18 | 3.98 | 5.29 | 5.88 | 3.48 | 2.09 | 0.12 | 1.17 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.48 | 1.25 | 3.89 | 5.32 | 5.93 | 3.55 | 2.04 | 0.12 | 1.16 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.49 | 1.31 | 3.96 | 5.33 | 5.87 | 3.51 | 1.97 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 平均值 | 0.123 | 0.511 | 1.261 | 3.923 | 5.329 | 5.895 | 3.504 | 2.025 | 0.121 | 1.125 |
|  | - SD | 0.00647 | 0.0259 | 0.0432 | 0.0405 | 0.0247 | 0.0370 | 0.03264 | 0.05279 | 0.0083 | 0.0350 |
|  | - RSD/% | 5.27 | 5.06 | 3.43 | 1.03 | 0.46 | 0.63 | 0.93 | 2.61 | 6.87 | 3.12 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.47 | 1.18 | 3.86 | 5.29 | 5.83 | 3.45 | 1.94 | 0.11 | 1.07 |
|  | - Max | 0.13 | 0.55 | 1.32 | 3.98 | 5.37 | 5.95 | 3.55 | 2.09 | 0.13 | 1.17 |
|  | - Gmin | 1.968 | 1.582 | 1.871 | 1.548 | 1.584 | 1.746 | 1.643 | 1.601 | 1.312 | 1.557 |
|  | - Gmax | 1.125 | 1.511 | 1.367 | 1.413 | 1.658 | 1.500 | 1.420 | 1.240 | 1.094 | 1.297 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 20  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 19 | - 1 | 0.12 | 0.50 | 1.25 | 4.08 | 5.10 | 6.11 | 3.71 | 1.92 | 0.12 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.51 | 1.26 | 4.07 | 5.12 | 6.09 | 3.62 | 1.93 | 0.11 | 1.05 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.50 | 1.27 | 4.02 | 5.09 | 6.05 | 3.68 | 1.98 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 4.05 | 5.08 | 6.01 | 3.62 | 1.93 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.48 | 1.24 | 4.01 | 5.11 | 6.10 | 3.64 | 1.97 | 0.11 | 1.05 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.51 | 1.29 | 4.03 | 5.13 | 6.08 | 3.67 | 1.96 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.52 | 1.26 | 4.04 | 5.17 | 6.03 | 3.66 | 1.95 | 0.11 | 1.09 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.49 | 1.28 | 4.09 | 5.12 | 6.04 | 3.60 | 1.93 | 0.12 | 1.10 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.52 | 1.27 | 4.10 | 5.14 | 6.05 | 3.65 | 1.95 | 0.12 | 1.11 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.51 | 1.26 | 4.02 | 5.16 | 6.06 | 3.68 | 1.94 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.50 | 1.25 | 4.03 | 5.12 | 6.07 | 3.62 | 1.93 | 0.12 | 1.08 |
|  | - 平均值 | 0.122 | 0.503 | 1.262 | 4.049 | 5.122 | 6.063 | 3.650 | 1.945 | 0.117 | 1.078 |
|  | - SD | 0.00603 | 0.0127 | 0.0147 | 0.0311 | 0.0275 | 0.0307 | 0.03347 | 0.01916 | 0.0047 | 0.0209 |
|  | - RSD/% | 4.95 | 2.53 | 1.17 | 0.77 | 0.54 | 0.51 | 0.92 | 0.99 | 3.98 | 1.94 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.48 | 1.24 | 4.01 | 5.08 | 6.01 | 3.6 | 1.92 | 0.11 | 1.05 |
|  | - Max | 0.13 | 0.52 | 1.29 | 4.1 | 5.17 | 6.11 | 3.71 | 1.98 | 0.12 | 1.11 |
|  | - Gmin | 1.960 | 1.787 | 1.483 | 1.256 | 1.521 | 1.718 | 1.494 | 1.281 | 1.557 | 1.349 |
|  | - Gmax | 1.357 | 1.358 | 1.916 | 1.635 | 1.752 | 1.540 | 1.793 | 1.850 | 0.584 | 1.523 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 21  Pb试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 10# | - 1# | - 6# | - 4# | - 7# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 1 | 0.11 | 0.51 | 1.29 | 4.12 | 5.21 | 6.02 | 3.52 | 1.91 | 0.12 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.51 | 1.28 | 4.08 | 5.20 | 6.04 | 3.52 | 1.96 | 0.12 | 1.09 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.48 | 1.26 | 3.99 | 5.24 | 5.97 | 3.51 | 1.95 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.48 | 1.24 | 4.01 | 5.11 | 5.96 | 3.57 | 1.96 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.49 | 1.23 | 3.98 | 5.19 | 6.02 | 3.57 | 1.93 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 平均值 | 0.114 | 0.494 | 1.260 | 4.036 | 5.190 | 6.002 | 3.538 | 1.942 | 0.108 | 1.068 |
|  | - SD | 0.00548 | 0.0152 | 0.0255 | 0.0611 | 0.0485 | 0.0349 | 0.02950 | 0.02168 | 0.0110 | 0.0249 |
|  | - RSD/% | 4.80 | 3.07 | 2.02 | 1.51 | 0.93 | 0.58 | 0.83 | 1.12 | 10.14 | 2.33 |
|  | - 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - Min | 0.11 | 0.48 | 1.23 | 3.98 | 5.11 | 5.96 | 3.51 | 1.91 | 0.1 | 1.05 |
|  | - Max | 0.12 | 0.51 | 1.29 | 4.12 | 5.24 | 6.04 | 3.57 | 1.96 | 0.12 | 1.1 |
|  | - Gmin | 0.730 | 0.923 | 1.177 | 0.917 | 1.650 | 1.202 | 0.949 | 1.476 | 0.730 | 0.723 |
|  | - Gmax | 1.095 | 1.055 | 1.177 | 1.375 | 1.031 | 1.088 | 1.085 | 0.830 | 1.095 | 1.285 |
|  | - G95(n) | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
|  | - G99(n) | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 22  Cu 试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | 0.11 | 0.48 | 1.25 | 3.46 | 4.93 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.50 | 1.29 | 3.36 | 5.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.15 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.48 | 1.31 | 3.46 | 4.93 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 4 | 0.10 | 0.52 | 1.28 | 3.57 | 4.94 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 1.06 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.51 | 1.35 | 3.50 | 4.84 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.51 | 1.26 | 3.46 | 5.04 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.05 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.50 | 1.33 | 3.49 | 4.82 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.52 | 1.31 | 3.38 | 5.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.08 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.51 | 1.26 | 3.42 | 4.94 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.50 | 1.31 | 3.46 | 5.04 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.10 |
|  | - 11 | 0.10 | 0.50 | 1.25 | 3.38 | 4.97 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.109 | 0.503 | 1.291 | 3.449 | 4.979 | 0.149 | 0.111 | 0.103 | 1.095 |
|  | - SD | 0.00539 | 0.0135 | 0.0270 | 0.0522 | 0.105 | 0.00701 | 0.00539 | 0.0047 | 0.0291 |
|  | - RSD/% | 4.94 | 2.68 | 2.09 | 1.51 | 2.11 | 4.70 | 4.86 | 4.55 | 2.66 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.48 | 1.25 | 3.36 | 4.84 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 1.05 |
|  | - Max | 0.12 | 0.52 | 1.33 | 3.52 | 5.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.15 |
|  | - Gmin | 1.685 | 1.685 | 1.515 | 1.705 | 1.324 | 1.297 | 2.023 | 0.584 | 1.530 |
|  | - Gmax | 2.023 | 1.281 | 1.448 | 1.357 | 1.723 | 1.557 | 1.685 | 1.557 | 1.905 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 23   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | 0.14 | 0.55 | 1.32 | 3.51 | 5.08 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.13 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.56 | 1.30 | 3.58 | 4.89 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 1.12 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.52 | 1.22 | 3.48 | 4.78 | 0.15 | 0.10 | 0.087 | 1.07 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.49 | 1.27 | 3.46 | 4.67 | 0.14 | 0.11 | 0.094 | 1.06 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.54 | 1.26 | 3.59 | 4.59 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 6 | 0.10 | 0.47 | 1.29 | 3.59 | 5.13 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 1.08 |
|  | - 7 | 0.10 | 0.50 | 1.27 | 3.56 | 5.21 | 0.14 | 0.11 | 0.099 | 1.05 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.52 | 1.23 | 3.49 | 4.69 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.04 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.53 | 1.24 | 3.54 | 4.78 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 1.02 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.48 | 1.26 | 3.48 | 5.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.49 | 1.25 | 3.53 | 5.06 | 0.14 | 0.12 | 0.098 | 1.06 |
|  | - 平均值 | 0.118 | 0.514 | 1.265 | 3.528 | 4.908 | 0.147 | 0.113 | 0.103 | 1.068 |
|  | - SD | 0.0125 | 0.0298 | 0.0301 | 0.0475 | 0.217 | 0.01272 | 0.00786 | 0.0094 | 0.0325 |
|  | - RSD/% | 10.58 | 5.79 | 2.38 | 1.35 | 4.43 | 8.64 | 6.97 | 9.06 | 3.04 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.10 | 0.47 | 1.22 | 3.46 | 4.59 | 0.13 | 0.1 | 0.087 | 1.02 |
|  | - Max | 0.14 | 0.56 | 1.32 | 3.59 | 5.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 1.13 |
|  | - Gmin | 1.454 | 1.466 | 1.479 | 1.435 | 1.464 | 1.358 | 1.619 | 1.755 | 1.482 |
|  | - Gmax | 1.745 | 1.558 | 1.841 | 1.301 | 1.389 | 1.787 | 0.925 | 1.765 | 1.902 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 24  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 1 | 0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.48 | 5.10 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.53 | 1.33 | 3.49 | 4.99 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 1.09 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.49 | 1.26 | 3.42 | 4.98 | 0.15 | 0.12 | 0.091 | 1.07 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.51 | 1.29 | 3.43 | 5.03 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.07 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.52 | 1.28 | 3.46 | 5.04 | 0.16 | 0.14 | 0.095 | 1.10 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.49 | 1.31 | 3.48 | 4.96 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.48 | 1.33 | 3.50 | 5.07 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.08 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.47 | 1.28 | 3.39 | 5.06 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 1.09 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.50 | 1.27 | 3.50 | 5.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.50 | 1.29 | 3.49 | 4.99 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.51 | 1.28 | 3.48 | 4.93 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.115 | 0.501 | 1.293 | 3.465 | 5.023 | 0.154 | 0.127 | 0.106 | 1.095 |
|  | - SD | 0.00688 | 0.0176 | 0.0228 | 0.0364 | 0.0569 | 0.00809 | 0.01009 | 0.0095 | 0.0175 |
|  | - RSD/% | 6.00 | 3.51 | 1.77 | 1.05 | 1.13 | 5.27 | 7.93 | 9.00 | 1.60 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.47 | 1.26 | 3.39 | 4.93 | 0.14 | 0.11 | 0.091 | 1.07 |
|  | - Max | 0.13 | 0.53 | 1.33 | 3.5 | 5.1 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 1.12 |
|  | - Gmin | 0.661 | 1.758 | 1.433 | 2.071 | 1.629 | 1.685 | 1.712 | 1.572 | 1.400 |
|  | - Gmax | 2.248 | 1.655 | 1.632 | 0.948 | 1.357 | 2.023 | 1.261 | 1.468 | 1.452 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 25  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 1 | 0.103 | 0.51 | 1.22 | 3.49 | 4.77 | 0.142 | 0.122 | 0.102 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.109 | 0.54 | 1.23 | 3.52 | 4.66 | 0.149 | 0.106 | 0.094 | 0.97 |
|  | - 3 | 0.108 | 0.513 | 1.23 | 3.49 | 4.82 | 0.137 | 0.113 | 0.092 | 0.93 |
|  | - 4 | 0.113 | 0.504 | 1.28 | 3.58 | 4.64 | 0.138 | 0.112 | 0.094 | 1.06 |
|  | - 5 | 0.106 | 0.492 | 1.23 | 3.44 | 4.78 | 0.141 | 0.108 | 0.103 | 1.02 |
|  | - 6 | 0.105 | 0.494 | 1.21 | 3.59 | 4.84 | 0.154 | 0.121 | 0.0922 | 1.03 |
|  | - 7 | 0.113 | 0.488 | 1.25 | 3.46 | 4.69 | 0.142 | 0.113 | 0.097 | 1.05 |
|  | - 8 | 0.104 | 0.51 | 1.18 | 3.40 | 4.68 | 0.149 | 0.115 | 0.105 | 1.01 |
|  | - 9 | 0.105 | 0.496 | 1.26 | 3.51 | 4.71 | 0.146 | 0.119 | 0.103 | 0.94 |
|  | - 10 | 0.112 | 0.52 | 1.23 | 3.55 | 4.78 | 0.154 | 0.125 | 0.096 | 1.06 |
|  | - 11 | 0.106 | 0.51 | 1.26 | 3.46 | 4.81 | 0.146 | 0.121 | 0.098 | 0.99 |
|  | - 平均值 | 0.108 | 0.507 | 1.235 | 3.499 | 4.744 | 0.145 | 0.116 | 0.098 | 1.010 |
|  | - SD | 0.00364 | 0.0149 | 0.0273 | 0.0587 | 0.0698 | 0.00585 | 0.00612 | 0.0047 | 0.0469 |
|  | - RSD/% | 3.38 | 2.93 | 2.21 | 1.68 | 1.47 | 4.03 | 5.28 | 4.81 | 4.64 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.103 | 0.488 | 1.18 | 3.4 | 4.64 | 0.137 | 0.106 | 0.092 | 0.93 |
|  | - Max | 0.113 | 0.54 | 1.28 | 3.59 | 4.84 | 0.154 | 0.125 | 0.105 | 1.06 |
|  | - Gmin | 1.273 | 1.279 | 1.995 | 1.687 | 1.486 | 1.414 | 1.618 | 1.241 | 1.706 |
|  | - Gmax | 1.473 | 2.222 | 1.663 | 1.548 | 1.382 | 1.492 | 1.485 | 1.523 | 1.066 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 26   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 1 | - 0.11 | - 0.52 | - 1.30 | - 3.42 | - 5.31 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 2 | - 0.10 | - 0.51 | - 1.28 | - 3.45 | - 5.20 | 0.18 | 0.12 | 0.090 | 1.10 |
|  | - 3 | - 0.10 | - 0.54 | - 1.34 | - 3.40 | - 5.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 4 | - 0.11 | - 0.56 | - 1.32 | - 3.59 | - 5.27 | 0.16 | 0.11 | 0.096 | 1.07 |
|  | - 5 | - 0.11 | - 0.55 | - 1.31 | - 3.58 | - 5.34 | 0.16 | 0.11 | 0.096 | 1.07 |
|  | - 6 | - 0.11 | - 0.53 | - 1.33 | - 3.40 | - 5.23 | 0.16 | 0.11 | 0.099 | 1.08 |
|  | - 7 | - 0.11 | - 0.52 | - 1.33 | - 3.50 | - 5.21 | 0.16 | 0.11 | 0.096 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.108 | 0.536 | 1.319 | 3.491 | 5.259 | 0.166 | 0.114 | 0.097 | 1.089 |
|  | - SD | 0.00463 | 0.0192 | 0.0210 | 0.0853 | 0.0660 | 0.00787 | 0.0053 | 0.0035 | 0.0157 |
|  | - RSD/% | 4.31 | 3.59 | 1.59 | 2.44 | 1.25 | 4.75 | 4.68 | 3.62 | 1.45 |
|  | - 测定次数n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | - Min | 0.1 | 0.51 | 1.28 | 3.4 | 5.17 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 1.07 |
|  | - Max | 0.11 | 0.56 | 1.34 | 3.59 | 5.34 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 1.11 |
|  | - Gmin | 1.620 | 1.365 | 1.845 | 1.070 | 1.345 | 0.726 | 0.802 | 1.919 | 1.180 |
|  | - Gmax | 0.540 | 1.235 | 1.012 | 1.158 | 1.231 | 1.816 | 1.069 | 0.939 | 1.362 |
|  | - G95(n) | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 27  Cu 试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | 0.112 | 0.506 | 1.312 | 3.516 | 4.828 | 0.162 | 0.122 | 0.112 | 1.151 |
|  | - 2 | 0.116 | 0.483 | 1.302 | 3.492 | 4.995 | 0.159 | 0.125 | 0.120 | 1.163 |
|  | - 3 | 0.108 | 0.503 | 1.236 | 3.446 | 5.053 | 0.153 | 0.120 | 0.116 | 1.139 |
|  | - 4 | 0.111 | 0.492 | 1.311 | 3.459 | 4.938 | 0.158 | 0.123 | 0.118 | 1.126 |
|  | - 5 | 0.114 | 0.494 | 1.325 | 3.526 | 5.136 | 0.158 | 0.125 | 0.118 | 1.122 |
|  | - 6 | 0.109 | 0.489 | 1.336 | 3.632 | 5.183 | 0.164 | 0.121 | 0.113 | 1.130 |
|  | - 7 | 0.110 | 0.503 | 1.309 | 3.594 | 4.938 | 0.155 | 0.119 | 0.115 | 1.136 |
|  | - 8 | 0.105 | 0.515 | 1.289 | 3.601 | 4.866 | 0.154 | 0.120 | 0.110 | 1.129 |
|  | - 9 | 0.113 | 0.508 | 1.294 | 3.483 | 5.014 | 0.160 | 0.122 | 0.115 | 1.134 |
|  | - 10 | 0.112 | 0.512 | 1.301 | 3.467 | 5.124 | 0.158 | 0.124 | 0.119 | 1.119 |
|  | - 11 | 0.115 | 0.501 | 1.308 | 3.538 | 5.182 | 0.160 | 0.125 | 0.116 | 1.120 |
|  | - 平均值 | 0.111 | 0.501 | 1.302 | 3.523 | 5.023 | 0.158 | 0.122 | 0.116 | 1.134 |
|  | - SD | 0.00323 | 0.00997 | 0.0256 | 0.0625 | 0.124 | 0.00332 | 0.00220 | 0.0031 | 0.0135 |
|  | - RSD/% | 2.90 | 1.99 | 1.96 | 1.77 | 2.46 | 2.10 | 1.80 | 2.66 | 1.19 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.105 | 0.483 | 1.236 | 3.446 | 4.828 | 0.153 | 0.119 | 0.11 | 1.119 |
|  | - Max | 0.116 | 0.515 | 1.336 | 3.632 | 5.183 | 0.164 | 0.125 | 0.12 | 1.163 |
|  | - Gmin | 1.968 | 1.759 | 2.584 | 1.234 | 1.581 | 1.588 | 1.527 | 1.833 | 1.076 |
|  | - Gmax | 1.434 | 1.449 | 1.326 | 1.744 | 1.292 | 1.725 | 1.197 | 1.419 | 2.179 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 28  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 1 | 0.111 | 0.498 | 1.3 | 3.48 | 4.97 | 0.151 | 0.112 | 0.104 | 1.09 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.504 | 1.31 | 3.47 | 4.98 | 0.149 | 0.118 | 0.098 | 1.08 |
|  | - 3 | 0.115 | 0.512 | 1.29 | 3.47 | 4.98 | 0.153 | 0.117 | 0.107 | 1.10 |
|  | - 4 | 0.112 | 0.508 | 1.29 | 3.47 | 4.96 | 0.152 | 0.121 | 0.099 | 1.09 |
|  | - 5 | 0.112 | 0.505 | 1.30 | 3.46 | 4.97 | 0.151 | 0.117 | 0.102 | 1.09 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.5 | 1.29 | 3.47 | 4.96 | 0.151 | 0.115 | 0.101 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.111 | 0.507 | 1.30 | 3.47 | 4.97 | 0.154 | 0.118 | 0.103 | 1.09 |
|  | - 8 | 0.113 | 0.508 | 1.30 | 3.47 | 4.97 | 0.152 | 0.119 | 0.105 | 1.09 |
|  | - 9 | 0.115 | 0.51 | 1.30 | 3.47 | 4.96 | 0.148 | 0.116 | 0.100 | 1.09 |
|  | - 10 | 0.112 | 0.5 | 1.31 | 3.47 | 4.97 | 0.153 | 0.115 | 0.102 | 1.09 |
|  | - 11 | 0.113 | 0.505 | 1.30 | 3.48 | 4.98 | 0.149 | 0.114 | 0.099 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.112 | 0.505 | 1.299 | 3.471 | 4.970 | 0.151 | 0.117 | 0.102 | 1.090 |
|  | - SD | 0.00172 | 0.00442 | 0.00701 | 0.00539 | 0.00775 | 0.00189 | 0.00250 | 0.00279 | 0.00447 |
|  | - RSD/% | 1.53 | 0.88 | 0.54 | 0.16 | 0.16 | 1.25 | 2.15 | 2.74 | 0.41 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.498 | 1.29 | 3.46 | 4.96 | 0.148 | 0.112 | 0.098 | 1.08 |
|  | - Max | 0.115 | 0.512 | 1.31 | 3.48 | 4.98 | 0.154 | 0.121 | 0.107 | 1.1 |
|  | - Gmin | 1.267 | 1.624 | 1.297 | 2.023 | 1.291 | 1.685 | 1.815 | 1.370 | 2.236 |
|  | - Gmax | 1.637 | 1.542 | 1.557 | 1.685 | 1.291 | 1.493 | 1.779 | 1.860 | 2.236 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 29  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.11 | 0.51 | 1.26 | 3.60 | 5.00 | 0.14 | 0.099 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.50 | 1.26 | 3.62 | 5.04 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.04 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.53 | 1.23 | 3.59 | 5.01 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.52 | 1.22 | 3.58 | 4.98 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.03 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.56 | 1.24 | 3.60 | 4.99 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.58 | 1.29 | 3.58 | 5.00 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 1.08 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.55 | 1.27 | 3.60 | 4.99 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.53 | 1.23 | 3.62 | 4.98 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 1.03 |
|  | - 9 | 0.10 | 0.55 | 1.26 | 3.58 | 5.03 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.54 | 1.26 | 3.57 | 5.06 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 1.09 |
|  | - 11 | 0.10 | 0.53 | 1.28 | 3.59 | 5.04 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 平均值 | 0.116 | 0.536 | 1.255 | 3.594 | 5.011 | 0.150 | 0.111 | 0.114 | 1.055 |
|  | - SD | 0.0112 | 0.0229 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0274 | 0.00894 | 0.00956 | 0.0081 | 0.0192 |
|  | - RSD/% | 9.63 | 4.27 | 1.76 | 0.45 | 0.55 | 5.96 | 8.63 | 7.12 | 1.82 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.5 | 1.22 | 3.57 | 4.98 | 0.14 | 0.099 | 0.1 | 1.03 |
|  | - Max | 0.13 | 0.58 | 1.29 | 3.62 | 5.06 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.09 |
|  | - Gmin | 1.461 | 1.586 | 1.565 | 1.451 | 1.129 | 1.118 | 1.236 | 1.685 | 1.328 |
|  | - Gmax | 1.217 | 1.904 | 1.606 | 1.618 | 1.794 | 1.118 | 0.961 | 0.787 | 1.803 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 30  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - 1 | 0.11 | 0.56 | 1.33 | 3.22 | 4.96 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.56 | 1.33 | 3.36 | 4.96 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.56 | 1.33 | 3.31 | 4.94 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 1.12 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.60 | 1.32 | 3.33 | 4.95 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.59 | 1.32 | 3.31 | 4.92 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.60 | 1.33 | 3.39 | 4.93 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 1.12 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.59 | 1.32 | 3.36 | 4.95 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 1.11 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.56 | 1.33 | 3.34 | 4.91 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.56 | 1.32 | 3.29 | 4.89 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.59 | 1.33 | 3.38 | 4.91 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.59 | 1.32 | 3.36 | 4.96 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.115 | 0.578 | 1.325 | 3.332 | 4.935 | 0.128 | 0.120 | 0.097 | 1.116 |
|  | - SD | 0.00522 | 0.0178 | 0.00522 | 0.0483 | 0.0242 | 0.00405 | 0.00000 | 0.00467 | 0.0050 |
|  | - RSD/% | 4.56 | 3.08 | 0.39 | 1.45 | 0.49 | 3.16 | 0.00 | 4.80 | 0.45 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.56 | 1.32 | 3.22 | 4.89 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 1.11 |
|  | - Max | 0.12 | 0.6 | 1.33 | 3.39 | 4.96 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 1.12 |
|  | - Gmin | 0.870 | 1.022 | 1.044 | 2.313 | 1.838 | 2.023 | 0 | 1.557 | 1.261 |
|  | - Gmax | 1.044 | 1.227 | 0.870 | 1.204 | 1.050 | 0.449 | 0 | 0.584 | 0.721 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 31   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 1 | 0.11 | 0.54 | 1.23 | 3.59 | 4.90 | 0.15 | 0.11 | 0.092 | 1.1 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.54 | 1.27 | 3.59 | 4.91 | 0.15 | 0.11 | 0.092 | 1.1 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.54 | 1.23 | 3.59 | 4.93 | 0.15 | 0.12 | 0.091 | 1.1 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.55 | 1.27 | 3.58 | 4.93 | 0.15 | 0.13 | 0.091 | 1.09 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.54 | 1.28 | 3.60 | 4.95 | 0.15 | 0.13 | 0.091 | 1.11 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.54 | 1.29 | 3.60 | 4.93 | 0.15 | 0.12 | 0.091 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.54 | 1.30 | 3.59 | 4.87 | 0.14 | 0.12 | 0.092 | 1.06 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.54 | 1.39 | 3.61 | 4.91 | 0.15 | 0.11 | 0.092 | 1.12 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.53 | 1.40 | 3.61 | 4.87 | 0.14 | 0.11 | 0.092 | 1.13 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.53 | 1.27 | 3.61 | 4.89 | 0.15 | 0.12 | 0.092 | 1.08 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.53 | 1.27 | 3.61 | 4.80 * | 0.14 | 0.13 | 0.092 | 1.11 |
|  | - 平均值 | 0.110 | 0.538 | 1.291 | 3.598 | 4.899 | 0.147 | 0.119 | 0.092 | 1.099 |
|  | - SD | 0.00000 | 0.00603 | 0.0558 | 0.0108 | 0.0416 | 0.00467 | 0.00831 | 0.0005 | 0.0192 |
|  | - RSD/% | 0.00 | 1.12 | 4.32 | 0.30 | 0.85 | 3.17 | 6.98 | 0.55 | 1.75 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.53 | 1.23 | 3.58 | 4.8 | 0.14 | 0.11 | 0.091 | 1.06 |
|  | - Max | 0.11 | 0.55 | 1.4 | 3.61 | 4.95 | 0.15 | 0.13 | 0.092 | 1.13 |
|  | - Gmin | 0.000 | 1.357 | 1.092 | 1.685 | 2.383 | 1.557 | 1.094 | 1.261 | 2.035 |
|  | - Gmax | 0.000 | 1.960 | 1.956 | 1.096 | 1.224 | 0.584 | 1.312 | 0.721 | 1.609 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 4.80为岐离值 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 32  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - 1 | 0.107 | 0.515 | 1.273 | 3.514 | 4.946 | 0.149 | 0.110 | 0.106 | 1.105 |
|  | - 2 | 0.107 | 0.494 | 1.281 | 3.479 | 5.056 | 0.152 | 0.109 | 0.0993 | 1.095 |
|  | - 3 | 0.107 | 0.522 | 1.279 | 3.490 | 5.086 | 0.153 | 0.112 | 0.101 | 1.092 |
|  | - 4 | 0.113 | 0.509 | 1.287 | 3.457 | 4.975 | 0.151 | 0.121 | 0.106 | 1.108 |
|  | - 5 | 0.108 | 0.524 | 1.294 | 3.507 | 4.979 | 0.148 | 0.118 | 0.112 | 1.114 |
|  | - 6 | 0.119 | 0.518 | 1.291 | 3.468 | 5.104 | 0.144 | 0.116 | 0.0987 | 1.113 |
|  | - 7 | 0.104 | 0.512 | 1.300 | 3.449 | 5.095 | 0.138 | 0.114 | 0.0998 | 1.109 |
|  | - 8 | 0.113 | 0.508 | 1.283 | 3.484 | 4.845 | 0.150 | 0.121 | 0.106 | 1.089 |
|  | - 9 | 0.106 | 0.514 | 1.292 | 3.471 | 5.023 | 0.148 | 0.127 | 0.103 | 1.122 |
|  | - 10 | 0.108 | 0.508 | 1.290 | 3.452 | 4.896 | 0.148 | 0.115 | 0.114 | 1.114 |
|  | - 11 | 0.106 | 0.504 | 1.284 | 3.468 | 4.988 | 0.138 | 0.122 | 0.112 | 1.068 |
|  | - 平均值 | 0.109 | 0.512 | 1.287 | 3.476 | 4.999 | 0.147 | 0.117 | 0.105 | 1.103 |
|  | - SD | 0.00435 | 0.00849 | 0.00767 | 0.0212 | 0.0836 | 0.00513 | 0.00556 | 0.00548 | 0.0154 |
|  | - RSD/% | 3.99 | 1.66 | 0.60 | 0.61 | 1.67 | 3.49 | 4.76 | 5.21 | 1.40 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.104 | 0.494 | 1.273 | 3.449 | 4.845 | 0.138 | 0.109 | 0.0987 | 1.068 |
|  | - Max | 0.119 | 0.524 | 1.300 | 3.514 | 5.104 | 0.153 | 0.127 | 0.114 | 1.122 |
|  | - Gmin | 1.129 | 2.078 | 1.790 | 1.287 | 1.847 | 1.788 | 1.405 | 1.196 | 2.249 |
|  | - Gmax | 2.322 | 1.457 | 1.731 | 1.780 | 1.252 | 1.133 | 1.830 | 1.595 | 1.257 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表33   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | - 1 | 0.12 | 0.48 | 1.26 | 3.58 | 4.97 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.03 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.53 | 1.26 | 3.61 | 5.04 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.54 | 1.26 | 3.59 | 4.96 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.47 | 1.23 | 3.56 | 5.06 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.02 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.56 | 1.29 | 3.56 | 4.99 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.09 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.49 | 1.20 | 3.62 | 4.97 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.53 | 1.26 | 3.60 | 5.03 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.04 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.52 | 1.25 | 3.61 | 5.05 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 1.06 |
|  | - 9 | 0.10 | 0.55 | 1.27 | 3.59 | 5.06 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.05 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.55 | 1.28 | 3.58 | 5.01 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.07 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.53 | 1.29 | 3.59 | 4.90 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.08 |
|  | - 平均值 | 0.117 | 0.523 | 1.259 | 3.590 | 5.004 | 0.152 | 0.114 | 0.109 | 1.057 |
|  | - SD | 0.00905 | 0.0300 | 0.0263 | 0.0195 | 0.0507 | 0.00603 | 0.00674 | 0.0070 | 0.0215 |
|  | - RSD/% | 7.71 | 5.74 | 2.08 | 0.54 | 1.01 | 3.97 | 5.93 | 6.42 | 2.03 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.47 | 1.2 | 3.56 | 4.9 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 1.02 |
|  | - Max | 0.13 | 0.56 | 1.29 | 3.62 | 5.06 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1.09 |
|  | - Gmin | 1.910 | 1.756 | 2.251 | 1.539 | 2.046 | 1.960 | 2.023 | 1.297 | 1.734 |
|  | - Gmax | 1.407 | 1.241 | 1.177 | 1.539 | 1.113 | 1.357 | 0.944 | 1.557 | 1.523 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 34   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - 1 | 0.11 | 0.53 | 1.33 | 3.55 | 5.08 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.13 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.49 | 1.34 | 3.61 | 5.07 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 1.13 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.49 | 1.30 | 3.52 | 5.09 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.14 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.50 | 5.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.13 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.51 | 1.33 | 3.60 | 5.08 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.13 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.52 | 1.29 | 3.61 | 5.09 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 1.14 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.48 | 1.31 | 3.52 | 5.10 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.13 |
|  | - 8 | 0.10 | 0.49 | 1.29 | 3.50 | 5.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.14 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.48 | 5.18** | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.13 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.52 | 1.30 | 3.50 | 5.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.52 | 1.29 | 3.51 | 5.09 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.14 |
|  | - 平均值 | 0.108 | 0.506 | 1.309 | 3.536 | 5.100 | 0.150 | 0.118 | 0.102 | 1.133 |
|  | - SD | 0.00405 | 0.0163 | 0.0176 | 0.0484 | 0.0310 | 0.00632 | 0.00405 | 0.0040 | 0.0065 |
|  | - RSD/% | 3.74 | 3.22 | 1.34 | 1.37 | 0.61 | 4.22 | 3.42 | 3.97 | 0.57 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.48 | 1.29 | 3.48 | 5.07 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 1.12 |
|  | - Max | 0.11 | 0.53 | 1.34 | 3.61 | 5.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 1.14 |
|  | - Gmin | 2.023 | 1.618 | 1.086 | 1.164 | 0.968 | 1.581 | 2.023 | 0.449 | 1.968 |
|  | - Gmax | 0.449 | 1.451 | 1.758 | 1.520 | 2.582 | 1.581 | 0.449 | 2.023 | 1.125 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 5.18为离群值(舍弃) | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 35  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14 | - 1 | 0.10 | 0.52 | 1.29 | 3.49 | 4.87 | 0.15 | 0.10 | 0.092 | 1.06 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.52 | 1.29 | 3.55 | 4.88 | 0.15 | 0.10 | 0.095 | 1.06 |
|  | - 3 | 0.10 | 0.52 | 1.29 | 3.51 | 4.82 | 0.15 | 0.10 | 0.092 | 1.06 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.56 | 4.87 | 0.143 | 0.11 | 0.094 | 1.08 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.52 | 1.28 | 3.55 | 4.77 | 0.14 | 0.11 | 0.096 | 1.06 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.55 | 4.79 | 0.14 | 0.11 | 0.096 | 1.07 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.50 | 4.77 | 0.14 | 0.11 | 0.096 | 1.08 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.53 | 1.29 | 3.49 | 4.80 | 0.15 | 0.12 | 0.099 | 1.09 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.52 | 1.29 | 3.50 | 4.81 | 0.15 | 0.12 | 0.099 | 1.09 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.49 | 4.80 | 0.15 | 0.11 | 0.099 | 1.09 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.53 | 1.29 | 3.49 | 4.85 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 平均值 | 0.107 | 0.522 | 1.285 | 3.516 | 4.821 | 0.147 | 0.110 | 0.096 | 1.076 |
|  | - SD | 0.00467 | 0.00405 | 0.00522 | 0.0294 | 0.0404 | 0.00474 | 0.00775 | 0.00282 | 0.0150 |
|  | - RSD/% | 4.35 | 0.78 | 0.41 | 0.84 | 0.84 | 3.23 | 7.04 | 2.93 | 1.39 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.10 | 0.52 | 1.28 | 3.49 | 4.77 | 0.14 | 0.1 | 0.092 | 1.06 |
|  | - Max | 0.11 | 0.53 | 1.29 | 3.56 | 4.88 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 1.1 |
|  | - Gmin | 1.557 | 0.449 | 1.044 | 0.896 | 1.261 | 1.400 | 1.291 | 1.482 | 1.090 |
|  | - Gmax | 0.584 | 2.023 | 0.870 | 1.483 | 1.464 | 0.710 | 1.291 | 1.353 | 1.574 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 36  试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 1 | 0.11 | 0.50 | 1.30 | 3.45 | 4.97 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 1.09 |
|  | - 2 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 3.51 | 4.92 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.51 | 1.30 | 3.47 | 5.06 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.13 |
|  | - 4 | 0.10 | 0.51 | 1.30 | 3.48 | 4.92 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 1.15 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.51 | 1.30 | 3.48 | 4.91 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.12 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.48 | 4.95 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 1.14 |
|  | - 7 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 3.49 | 4.96 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.13 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.51 | 1.29 | 3.49 | 5.05 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.15 |
|  | - 9 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 3.49 | 5.04 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.51 | 5.03 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.10 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.51 | 4.93 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 1.09 |
|  | - 平均值 | 0.105 | 0.506 | 1.302 | 3.487 | 4.976 | 0.144 | 0.118 | 0.104 | 1.120 |
|  | - SD | 0.00522 | 0.00505 | 0.00603 | 0.0185 | 0.0577 | 0.00505 | 0.00405 | 0.00505 | 0.0224 |
|  | - RSD/% | 4.95 | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 1.16 | 3.51 | 3.42 | 4.87 | 2.00 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.5 | 1.29 | 3.45 | 4.91 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 1.09 |
|  | - Max | 0.11 | 0.51 | 1.31 | 3.51 | 5.06 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.15 |
|  | - Gmin | 1.044 | 1.261 | 1.960 | 2.016 | 1.151 | 0.721 | 2.023 | 0.721 | 1.342 |
|  | - Gmax | 0.870 | 0.721 | 1.357 | 1.229 | 1.450 | 1.261 | 0.449 | 1.261 | 1.342 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 37   Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16 | - 1 | 0.12 | 0.51 | 1.28 | 3.55 | 5.06 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 1.05 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.53 | 1.23 | 3.56 | 5.04 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 1.04 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.52 | 1.24 | 3.59 | 4.98 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 1.06 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.48 | 1.23 | 3.58 | 5.01 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 1.06 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.55 | 1.27 | 3.61 | 4.97 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.07 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.48 | 1.29 | 3.60 | 4.93 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.52 | 1.22 | 3.56 | 5.01 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1.06 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.52 | 1.25 | 3.61 | 5.04 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 1.08 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.51 | 1.27 | 3.57 | 5.09 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1.06 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.53 | 1.25 | 3.58 | 5.02 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 1.07 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.52 | 1.27 | 3.58 | 4.95 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.09 |
|  | 平均值 | 0.121 | 0.515 | 1.255 | 3.581 | 5.009 | 0.140 | 0.121 | 0.115 | 1.066 |
|  | - SD | 0.00701 | 0.0207 | 0.0230 | 0.0202 | 0.0483 | 0.00775 | 0.00701 | 0.00522 | 0.0157 |
|  | - RSD/% | 5.79 | 4.01 | 1.83 | 0.56 | 0.96 | 5.53 | 5.79 | 4.56 | 1.47 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.48 | 1.22 | 3.55 | 4.93 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 1.04 |
|  | - Max | 0.13 | 0.55 | 1.29 | 3.61 | 5.09 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 1.09 |
|  | - Gmin | 1.557 | 1.715 | 1.504 | 1.528 | 1.639 | 1.291 | 1.557 | 0.870 | 1.683 |
|  | - Gmax | 1.297 | 1.671 | 1.544 | 1.438 | 1.677 | 1.291 | 1.297 | 1.044 | 1.509 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 38    Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17 | - 1 | 0.109 | 0.555 | 1.267 | 3.495 | 4.824 | 0.155 | 0.109 | 0.0909 | 1.077 |
|  | - 2 | 0.105 | 0.544 | 1.269 | 3.468 | 4.809 | 0.154 | 0.110 | 0.0892 | 1.075 |
|  | - 3 | 0.107 | 0.555 | 1.304 | 3.441 | 4.844 | 0.156 | 0.109 | 0.0895 | 1.066 |
|  | - 4 | 0.106 | 0.552 | 1.261 | 3.477 | 4.847 | 0.151 | 0.109 | 0.0891 | 1.056 |
|  | - 5 | 0.105 | 0.569 | 1.272 | 3.511 | 4.911 | 0.155 | 0.112 | 0.0899 | 1.097 |
|  | - 6 | 0.108 | 0.547 | 1.285 | 3.509 | 4.825 | 0.152 | 0.112 | 0.0911 | 1.066 |
|  | - 7 | 0.109 | 0.555 | 1.282 | 3.462 | 4.833 | 0.154 | 0.109 | 0.0894 | 1.074 |
|  | - 8 | 0.107 | 0.554 | 1.284 | 3.477 | 4.819 | 0.154 | 0.108 | 0.0916 | 1.087 |
|  | - 9 | 0.104 | 0.544 | 1.258 | 3.462 | 4.914 | 0.158 | 0.111 | 0.0901 | 1.069 |
|  | - 10 | 0.104 | 0.541 | 1.292 | 3.495 | 4.855 | 0.161 | 0.109 | 0.0881 | 1.072 |
|  | - 11 | 0.106 | 0.539 | 1.271 | 3.511 | 4.808 | 0.161 | 0.112 | 0.0889 | 1.090 |
|  | - 平均值 | 0.106 | 0.550 | 1.277 | 3.483 | 4.844 | 0.156 | 0.110 | 0.090 | 1.075 |
|  | - SD | 0.00180 | 0.00858 | 0.0139 | 0.0234 | 0.0368 | 0.00327 | 0.00148 | 0.0011 | 0.0119 |
|  | - RSD/% | 1.70 | 1.56 | 1.09 | 0.67 | 0.76 | 2.10 | 1.35 | 1.17 | 1.11 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.104 | 0.539 | 1.258 | 3.441 | 4.808 | 0.151 | 0.108 | 0.0881 | 1.056 |
|  | - Max | 0.109 | 0.569 | 1.304 | 3.511 | 4.914 | 0.161 | 0.112 | 0.0916 | 1.097 |
|  | - Gmin | 1.310 | 1.335 | 1.353 | 1.776 | 0.991 | 1.391 | 1.348 | 1.618 | 1.622 |
|  | - Gmax | 1.461 | 2.161 | 1.955 | 1.216 | 1.890 | 1.670 | 1.348 | 1.713 | 1.813 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 39  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 18 | - 1 | 0.11 | 0.52 | 1.30 | 3.46 | 4.96 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 1.10 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.47 | 4.80 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 1.09 |
|  | - 3 | 0.10 | 0.50 | 1.25 | 3.44 | 4.87 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 1.08 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.53 | 1.27 | 3.42 | 4.89 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.49 | 1.26 | 3.45 | 4.91 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 1.10 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.48 | 1.28 | 3.43 | 4.92 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.50 | 1.30 | 3.47 | 4.87 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 8 | 0.10 | 0.51 | 1.31 | 3.49 | 4.93 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 1.13 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.52 | 1.30 | 3.49 | 4.92 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 1.11 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.55 | 1.28 | 3.50 | 4.85 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.14 |
|  | - 11 | 0.10 | 0.57 | 1.27 | 3.48 | 4.88 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.12 |
|  | - 平均值 | 0.109 | 0.517 | 1.282 | 3.464 | 4.891 | 0.00934 | 0.00751 | 0.0050 | 0.0186 |
|  | - SD | 0.00831 | 0.0261 | 0.0189 | 0.0262 | 0.0439 | 6.46 | 6.94 | 5.39 | 1.69 |
|  | - RSD/% | 7.62 | 5.05 | 1.47 | 0.76 | 0.90 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 1.08 |
|  | - Min | 0.1 | 0.48 | 1.25 | 3.42 | 4.8 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 1.14 |
|  | - Max | 0.12 | 0.57 | 1.31 | 3.5 | 4.96 | 1.557 | 1.090 | 0.721 | 1.366 |
|  | - Gmin | 1.094 | 1.427 | 1.685 | 1.667 | 2.070 | 1.654 | 1.574 | 1.261 | 1.854 |
|  | - Gmax | 1.312 | 2.019 | 1.493 | 1.389 | 1.573 | 0.00934 | 0.00751 | 0.0050 | 0.0186 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 40  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 19 | - 1 | 0.10 | 0.49 | 1.21 | 3.49 | 5.01 | 0.14 | 0.12 | 0.099 | 1.08 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.48 | 1.22 | 3.48 | 5.06 | 0.15 | 0.11 | 0.098 | 1.06 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.47 | 1.26 | 3.50 | 5.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 1.07 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.48 | 1.25 | 3.51 | 5.07 | 0.16 | 0.13 | 0.096 | 1.05 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.46 | 1.26 | 3.49 | 4.98 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.03 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.45 | 1.27 | 3.52 | 4.96 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 1.04 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.46 | 1.23 | 3.50 | 5.09 | 0.16 | 0.12 | 0.098 | 1.07 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.47 | 1.23 | 3.51 | 4.95 | 0.15 | 0.11 | 0.096 | 1.07 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.46 | 1.22 | 3.48 | 5.01 | 0.15 | 0.11 | 0.099 | 1.06 |
|  | - 10 | 0.11 | 0.45 | 1.24 | 3.49 | 4.96 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.05 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.45 | 1.25 | 3.50 | 5.11 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 1.08 |
|  | - 平均值 | 0.115 | 0.465 | 1.240 | 3.497 | 5.027 | 0.152 | 0.115 | 0.100 | 1.060 |
|  | - SD | 0.00820 | 0.0137 | 0.0195 | 0.0127 | 0.0607 | 0.00603 | 0.00820 | 0.0037 | 0.0161 |
|  | - RSD/% | 7.16 | 2.94 | 1.57 | 0.36 | 1.21 | 3.97 | 7.16 | 3.76 | 1.52 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.45 | 1.21 | 3.48 | 4.95 | 0.14 | 0.1 | 0.096 | 1.03 |
|  | - Max | 0.13 | 0.49 | 1.27 | 3.52 | 5.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 1.08 |
|  | - Gmin | 1.773 | 1.129 | 1.539 | 1.358 | 1.273 | 1.960 | 1.773 | 0.970 | 1.861 |
|  | - Gmax | 1.884 | 1.794 | 1.539 | 1.787 | 1.363 | 1.357 | 1.884 | 2.764 | 1.240 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 41  Cu试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 12# | - 7# | - 4# | - 10# | - 9# | - 8# | - 5# | - 11# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 1 | 0.10 | 0.52 | 1.31 | 3.51 | 5.08 | 0.14 | 0.098 | 0.092 | 1.09 |
|  | - 2 | 0.10 | 0.53 | 1.32 | 3.6 | 5.1 | 0.14 | 0.098 | 0.091 | 1.05 |
|  | - 3 | 0.10 | 0.49 | 1.26 | 3.58 | 4.95 | 0.16 | 0.097 | 0.091 | 1.03 |
|  | - 4 | 0.10 | 0.49 | 1.27 | 3.57 | 4.94 | 0.16 | 0.097 | 0.091 | 1.04 |
|  | - 5 | 0.10 | 0.48 | 1.28 | 3.61 | 4.92 | 0.16 | 0.098 | 0.091 | 1.07 |
|  | - 平均值 | 0.100 | 0.502 | 1.288 | 3.574 | 4.998 | 0.152 | 0.098 | 0.091 | 1.056 |
|  | - SD | 0.00000 | 0.0217 | 0.0259 | 0.0391 | 0.0850 | 0.01095 | 0.00055 | 0.0004 | 0.0241 |
|  | - RSD/% | 0.00 | 4.32 | 2.01 | 1.09 | 1.70 | 7.21 | 0.56 | 0.49 | 2.28 |
|  | - 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - Min | 0.10 | 0.48 | 1.26 | 3.51 | 4.92 | 0.14 | 0.097 | 0.091 | 1.03 |
|  | - Max | 0.10 | 0.53 | 1.32 | 3.61 | 5.1 | 0.16 | 0.098 | 0.092 | 1.09 |
|  | - Gmin | 0.000 | 1.015 | 1.082 | 1.636 | 0.918 | 1.095 | 1.095 | 0.447 | 1.080 |
|  | - Gmax | 0.000 | 1.292 | 1.236 | 0.920 | 1.200 | 0.730 | 0.730 | 1.789 | 1.412 |
|  | - G95(n) | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
|  | - G99(n) | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 42  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 1.09 | 2.26 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.14 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 2.18 | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.28 | 0.49 | 1.05 | 2.26 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.28 | 0.47 | 1.02 | 2.33 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 5 | 0.14 | 0.30 | 0.48 | 1.06 | 2.36 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 6 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 1.05 | 2.23 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.33 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 8 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 1.07 | 2.34 | 0.17 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.27 | 0.49 | 1.02 | 2.28 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 10 | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 2.24 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 11 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 2.26 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.137 | 0.284 | 0.485 | 1.046 | 2.279 | 0.160 | 0.161 | 0.281 |
|  | - SD | 0.00647 | 0.00809 | 0.0104 | 0.0254 | 0.0550 | 0.00632 | 0.00539 | 0.0054 |
|  | - RSD/% | 4.71 | 2.85 | 2.14 | 2.43 | 2.41 | 3.95 | 3.35 | 1.92 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.13 | 0.27 | 0.47 | 1 | 2.18 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - Max | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.09 | 2.36 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
|  | - Gmin | 1.125 | 1.685 | 1.404 | 1.825 | 1.800 | 1.581 | 2.023 | 2.023 |
|  | - Gmax | 1.968 | 2.023 | 1.492 | 1.718 | 1.470 | 1.581 | 1.685 | 1.685 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 43  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | 0.13 | 0.31 | 0.52 | 1.05 | 2.43 | 0.17 | 0.18 | 0.31 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.27 | 0.51 | 1.05 | 2.03 | 0.15 | 0.16 | 0.32 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.30 | 0.54 | 1.05 | 2.17 | 0.16 | 0.17 | 0.26 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 1.01 | 2.36 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.27 | 0.50 | 0.95 | 2.26 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.28 | 0.54 | 1.03 | 2.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.30 | 0.55 | 1.05 | 2.14 | 0.16 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.31 | 0.55 | 1.02 | 2.21 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.29 | 0.52 | 1.03 | 2.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 1.01 | 2.26 | 0.17 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.31 | 0.51 | 0.98 | 2.23 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
|  | - 平均值 | 0.124 | 0.295 | 0.522 | 1.021 | 2.219 | 0.158 | 0.164 | 0.259 |
|  | - SD | 0.00674 | 0.0151 | 0.0199 | 0.0324 | 0.109 | 0.00751 | 0.01027 | 0.0324 |
|  | - RSD/% | 5.45 | 5.12 | 3.82 | 3.17 | 4.92 | 4.75 | 6.28 | 12.50 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.95 | 2.03 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
|  | - Max | 0.13 | 0.31 | 0.55 | 1.05 | 2.43 | 0.17 | 0.18 | 0.32 |
|  | - Gmin | 2.023 | 1.628 | 1.096 | 2.189 | 1.731 | 1.090 | 1.328 | 1.207 |
|  | - Gmax | 0.944 | 1.025 | 1.416 | 0.898 | 1.931 | 1.574 | 1.593 | 1.881 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 44  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 1 | 0.12 | 0.28 | 0.47 | 1.05 | 2.28 | 0.17 | 0.16 | 0.30 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 1.04 | 2.19 | 0.18 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.29 | 0.14 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.29 | 0.48 | 1.08 | 2.21 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.30 | 0.49 | 1.10 | 2.23 | 0.16 | 0.18 | 0.28 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 2.25 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.29 | 0.47 | 1.06 | 2.28 | 0.16 | 0.16 | 0.26 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.30 | 0.49 | 1.05 | 2.30 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.31 | 0.47 | 1.09 | 2.29 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.28 | 0.46 | 1.11 | 2.31 | 0.16 | 0.19 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.11 | 0.27 | 0.50 | 1.04 | 2.30 | 0.16 | 0.18 | 0.31 |
|  | - 平均值 | 0.121 | 0.288 | 0.482 | 1.067 | 2.266 | 0.157 | 0.175 | 0.284 |
|  | - SD | 0.00701 | 0.0125 | 0.0133 | 0.0245 | 0.0403 | 0.01104 | 0.01128 | 0.0136 |
|  | - RSD/% | 5.79 | 4.34 | 2.76 | 2.30 | 1.78 | 7.02 | 6.46 | 4.80 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 1.04 | 2.19 | 0.14 | 0.16 | 0.26 |
|  | - Max | 0.13 | 0.31 | 0.50 | 1.11 | 2.31 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
|  | - Gmin | 1.557 | 1.454 | 1.643 | 1.112 | 1.894 | 1.565 | 1.289 | 1.736 |
|  | - Gmax | 1.297 | 1.745 | 1.369 | 1.742 | 1.082 | 2.059 | 1.370 | 1.936 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 45 Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 1 | 0.121 | 0.272 | 0.43** | 1.04 | 2.44 | 0.144 | 0.164 | 0.27 |
|  | - 2 | 0.131 | 0.280 | 0.47 | 1.12 | 2.43 | 0.163 | 0.17 | 0.282 |
|  | - 3 | 0.121 | 0.302 | 0.466 | 1.1 | 2.59 | 0.155 | 0.177 | 0.262 |
|  | - 4 | 0.112 | 0.296 | 0.471 | 1.05 | 2.4 | 0.142 | 0.171 | 0.298 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.274 | 0.452 | 1.08 | 2.51 | 0.156 | 0.173 | 0.293 |
|  | - 6 | 0.123 | 0.280 | 0.463 | 1.15 | 2.46 | 0.149 | 0.166 | 0.275 |
|  | - 7 | 0.123 | 0.280 | 0.472 | 1.08 | 2.48 | 0.152 | 0.173 | 0.283 |
|  | - 8 | 0.118 | 0.292 | 0.465 | 1.06 | 2.51 | 0.158 | 0.178 | 0.291 |
|  | - 9 | 0.125 | 0.284 | 0.468 | 1.13 | 2.55 | 0.16 | 0.165 | 0.284 |
|  | - 10 | 0.116 | 0.291 | 0.471 | 1.14 | 2.47 | 0.152 | 0.166 | 0.277 |
|  | - 11 | 0.127 | 0.288 | 0.462 | 1.06 | 2.43 | 0.158 | 0.163 | 0.282 |
|  | - 平均值 | 0.122 | 0.285 | 0.463 | 1.092 | 2.479 | 0.154 | 0.170 | 0.282 |
|  | - SD | 0.00577 | 0.00932 | 0.0123 | 0.0384 | 0.0568 | 0.00655 | 0.00522 | 0.0104 |
|  | - RSD/% | 4.71 | 3.27 | 2.65 | 3.52 | 2.29 | 4.26 | 3.08 | 3.69 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.112 | 0.272 | 0.43 | 1.04 | 2.4 | 0.142 | 0.163 | 0.262 |
|  | - Max | 0.131 | 0.302 | 0.472 | 1.15 | 2.59 | 0.163 | 0.178 | 0.298 |
|  | - Gmin | 1.812 | 1.434 | 2.667 | 1.349 | 1.392 | 1.763 | 1.271 | 1.882 |
|  | - Gmax | 1.481 | 1.785 | 0.756 | 1.514 | 1.952 | 1.444 | 1.602 | 1.584 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 0.43为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 46  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 1 | 0.11 | 0.30 | 0.47 | 1.03 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.31 | 0.47 | 1.01 | 2.25 | 0.14 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.31 | 0.49 | 1.02 | 2.30 | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.29 | 0.51 | 1.00 | 2.33 | 0.15 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.28 | 0.49 | 1.05 | 2.29 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.31 | 0.52 | 1.06 | 2.26 | 0.15 | 0.17 | 0.3 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 2.31 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.116 | 0.300 | 0.493 | 1.039 | 2.289 | 0.147 | 0.157 | 0.274 |
|  | - SD | 0.00535 | 0.0115 | 0.0189 | 0.0344 | 0.0279 | 0.00488 | 0.0076 | 0.0127 |
|  | - RSD/% | 4.62 | 3.85 | 3.83 | 3.31 | 1.22 | 3.32 | 4.81 | 4.64 |
|  | - 测定次数n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | - Min | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 1 | 2.25 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
|  | - Max | 0.12 | 0.31 | 0.52 | 1.1 | 2.33 | 0.15 | 0.17 | 0.3 |
|  | - Gmin | 1.069 | 1.732 | 1.209 | 1.122 | 1.380 | 1.464 | 0.945 | 1.123 |
|  | - Gmax | 0.802 | 0.866 | 1.436 | 1.788 | 1.482 | 0.586 | 1.701 | 2.021 |
|  | - G95(n) | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
|  | - G99(n) | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 47  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | 0.154 | 0.283 | 0.481 | 1.037 | 2.089 | 0.159 | 0.155 | 0.289 |
|  | - 2 | 0.155 | 0.285 | 0.482 | 1.054 | 2.126 | 0.163 | 0.168 | 0.282 |
|  | - 3 | 0.156 | 0.286 | 0.485 | 1.069 | 2.146 | 0.155 | 0.158 | 0.284 |
|  | - 4 | 0.158 | 0.287 | 0.488 | 1.084 | 2.158 | 0.154 | 0.167 | 0.285 |
|  | - 5 | 0.159 | 0.289 | 0.488 | 1.112 | 2.178 | 0.162 | 0.163 | 0.293 |
|  | - 6 | 0.16 | 0.29 | 0.489 | 1.116 | 2.183 | 0.16 | 0.162 | 0.292 |
|  | - 7 | 0.16 | 0.291 | 0.489 | 1.128 | 2.216 | 0.163 | 0.163 | 0.286 |
|  | - 8 | 0.161 | 0.292 | 0.49 | 1.133 | 2.233 | 0.159 | 0.159 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.162 | 0.292 | 0.491 | 1.143 | 2.259 | 0.162 | 0.164 | 0.292 |
|  | - 10 | 0.162 | 0.295 | 0.494 | 1.159 | 2.268 | 0.158 | 0.158 | 0.289 |
|  | - 11 | 0.163 | 0.298 | 0.498 | 1.162 | 2.285 | 0.161 | 0.16 | 0.288 |
|  | - 平均值 | 0.159 | 0.290 | 0.489 | 1.109 | 2.195 | 0.160 | 0.162 | 0.287 |
|  | - SD | 0.00302 | 0.00445 | 0.00490 | 0.0423 | 0.0629 | 0.00304 | 0.00398 | 0.00427 |
|  | - RSD/% | 1.90 | 1.53 | 1.00 | 3.81 | 2.87 | 1.91 | 2.47 | 1.49 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.154 | 0.283 | 0.481 | 1.037 | 2.089 | 0.154 | 0.155 | 0.28 |
|  | - Max | 0.163 | 0.298 | 0.498 | 1.162 | 2.285 | 0.163 | 0.168 | 0.293 |
|  | - Gmin | 1.688 | 1.534 | 1.557 | 1.698 | 1.678 | 1.853 | 1.643 | 1.704 |
|  | - Gmax | 1.296 | 1.840 | 1.909 | 1.257 | 1.436 | 1.106 | 1.620 | 1.342 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 48 Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 1 | 0.126 | 0.288 | 0.481 | 1.05 | 2.29 | 0.162 | 0.168 | 0.286 |
|  | - 2 | 0.131 | 0.280 | 0.484 | 1.04 | 2.28 | 0.156 | 0.164 | 0.276 |
|  | - 3 | 0.126 | 0.282 | 0.499 | 1.06 | 2.29 | 0.161 | 0.166 | 0.283 |
|  | - 4 | 0.129 | 0.285 | 0.480 | 1.07 | 2.29 | 0.16 | 0.162 | 0.288 |
|  | - 5 | 0.128 | 0.284 | 0.486 | 1.05 | 2.29 | 0.16 | 0.165 | 0.283 |
|  | - 6 | 0.130 | 0.283 | 0.493 | 1.05 | 2.28 | 0.158 | 0.163 | 0.279 |
|  | - 7 | 0.128 | 0.282 | 0.485 | 1.05 | 2.29 | 0.159 | 0.164 | 0.282 |
|  | - 8 | 0.127 | 0.285 | 0.487 | 1.05 | 2.28 | 0.157 | 0.162 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.127 | 0.286 | 0.482 | 1.06 | 2.29 | 0.16 | 0.165 | 0.279 |
|  | - 10 | 0.130 | 0.287 | 0.491 | 1.06 | 2.29 | 0.161 | 0.162 | 0.283 |
|  | - 11 | 0.131 | 0.284 | 0.492 | 1.06 | 2.28 | 0.158 | 0.167 | 0.278 |
|  | - 平均值 | 0.128 | 0.284 | 0.487 | 1.055 | 2.286 | 0.159 | 0.164 | 0.282 |
|  | - SD | 0.00186 | 0.00236 | 0.00587 | 0.00820 | 0.00505 | 0.00185 | 0.00206 | 0.00356 |
|  | - RSD/% | 1.45 | 0.83 | 1.20 | 0.78 | 0.22 | 1.16 | 1.25 | 1.26 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.126 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.28 | 0.156 | 0.162 | 0.276 |
|  | - Max | 0.131 | 0.288 | 0.499 | 1.07 | 2.29 | 0.162 | 0.168 | 0.288 |
|  | - Gmin | 1.317 | 1.773 | 1.240 | 1.773 | 1.261 | 1.770 | 1.146 | 1.558 |
|  | - Gmax | 1.366 | 1.619 | 1.999 | 1.884 | 0.721 | 1.475 | 1.763 | 1.813 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 49  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 1.00 | 2.20 | 0.16 | 0.16 | 0.30 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | 0.99 | 2.19 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.25 | 0.48 | 1.02 | 2.13 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.10 | 0.26 | 0.46 | 1.03 | 2.15 | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.27 | 0.47 | 0.98 | 2.12 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.97 | 2.13 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | 0.99 | 2.15 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 8 | 0.10 | 0.24 | 0.45 | 1.02 | 2.14 | 0.14 | 0.16 | 0.26 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.23 | 0.46 | 1.00 | 2.13 | 0.13 | 0.14 | 0.26 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.25 | 0.48 | 0.99 | 2.16 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.25 | 0.49 | 1.00 | 2.18 | 0.13 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.117 | 0.257 | 0.470 | 0.999 | 2.153 | 0.143 | 0.154 | 0.278 |
|  | - SD | 0.0127 | 0.0156 | 0.0126 | 0.0181 | 0.0269 | 0.01009 | 0.00809 | 0.0125 |
|  | - RSD/% | 10.85 | 6.04 | 2.69 | 1.82 | 1.25 | 7.07 | 5.27 | 4.50 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.1 | 0.23 | 0.45 | 0.97 | 2.12 | 0.13 | 0.14 | 0.26 |
|  | - Max | 0.13 | 0.28 | 0.49 | 1.03 | 2.2 | 0.16 | 0.16 | 0.3 |
|  | - Gmin | 1.358 | 1.754 | 1.581 | 1.604 | 1.218 | 1.261 | 1.685 | 1.454 |
|  | - Gmax | 1.001 | 1.462 | 1.581 | 1.704 | 1.760 | 1.712 | 0.787 | 1.745 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 50  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - 1 | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 1.05 | 2.23 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 1.06 | 2.23 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.28 | 0.46 | 1.05 | 2.23 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.29 | 0.46 | 1.08 | 2.24 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.28 | 0.46 | 1.05 | 2.22 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 1.07 | 2.23 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.28 | 0.46 | 1.06 | 2.23 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.28 | 0.45 | 1.06 | 2.23 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.29 | 0.47 | 1.05 | 2.21 | 0.16 | 0.18 | 0.29 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 1.08 | 2.22 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.29 | 0.46 | 1.07 | 2.24 | 0.16 | 0.18 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.128 | 0.286 | 0.464 | 1.062 | 2.228 | 0.165 | 0.174 | 0.284 |
|  | - SD | 0.00405 | 0.00505 | 0.00674 | 0.0117 | 0.0087 | 0.00522 | 0.00505 | 0.00505 |
|  | - RSD/% | 3.16 | 1.76 | 1.45 | 1.10 | 0.39 | 3.17 | 2.91 | 1.78 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.28 | 0.45 | 1.05 | 2.21 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - Max | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 1.08 | 2.24 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
|  | - Gmin | 2.023 | 1.261 | 2.023 | 1.012 | 2.081 | 0.870 | 0.721 | 0.721 |
|  | - Gmax | 0.449 | 0.721 | 0.944 | 1.557 | 1.352 | 1.044 | 1.261 | 1.261 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 51 Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 1 | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 1.09 | 2.24 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 1.1 | 2.26 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.11 | 0.28 | 0.48 | 1.11 | 2.27 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.27 | 0.47 | 1.11 | 2.28 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.27 | 0.48 | 1.12 | 2.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.27 | 0.47 | 1.07 | 2.27 | 0.15** | 0.16 | 0.29 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | 1.08 | 2.26 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.29 | 0.46 | 1.09 | 2.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.29 | 0.46 | 1.09 | 2.27 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.29 | 0.47 | 1.11 | 2.26 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.30 | 0.46 | 1.11 | 2.22 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.115 | 0.280 | 0.468 | 1.098 | 2.263 | 0.159 | 0.167 | 0.285 |
|  | - SD | 0.00522 | 0.0118 | 0.00751 | 0.0154 | 0.0185 | 0.00302 | 0.00467 | 0.00522 |
|  | - RSD/% | 4.56 | 4.23 | 1.60 | 1.40 | 0.82 | 1.90 | 2.79 | 1.83 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.26 | 0.46 | 1.07 | 2.22 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - Max | 0.12 | 0.3 | 0.48 | 1.12 | 2.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - Gmin | 0.870 | 1.690 | 1.090 | 1.833 | 2.311 | 3.015 | 1.557 | 1.044 |
|  | - Gmax | 1.044 | 1.690 | 1.574 | 1.419 | 0.934 | 0.302 | 0.584 | 0.870 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.15为离群值，舍弃 | 无异常 | 无异常 |

表 52  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - 1 | 0.119 | 0.286 | 0.484 | 1.038 | 2.268 | 0.152 | 0.162 | 0.287 |
|  | - 2 | 0.118 | 0.288 | 0.479 | 1.049 | 2.304 | 0.154 | 0.172 | 0.283 |
|  | - 3 | 0.120 | 0.286 | 0.486 | 1.067 | 2.310 | 0.156 | 0.159 | 0.283 |
|  | - 4 | 0.123 | 0.283 | 0.491 | 1.058 | 2.304 | 0.154 | 0.163 | 0.284 |
|  | - 5 | 0.122 | 0.284 | 0.496 | 1.047 | 2.287 | 0.16 | 0.162 | 0.285 |
|  | - 6 | 0.122 | 0.289 | 0.492 | 1.055 | 2.302 | 0.16 | 0.162 | 0.284 |
|  | - 7 | 0.120 | 0.279 | 0.487 | 1.071 | 2.279 | 0.156 | 0.164 | 0.286 |
|  | - 8 | 0.118 | 0.281 | 0.483 | 1.072 | 2.284 | 0.154 | 0.171 | 0.287 |
|  | - 9 | 0.121 | 0.291 | 0.492 | 1.079 | 2.291 | 0.161 | 0.165 | 0.284 |
|  | - 10 | 0.119 | 0.274 | 0.481 | 1.042 | 2.283 | 0.159 | 0.168 | 0.291 |
|  | - 11 | 0.121 | 0.286 | 0.474 | 1.047 | 2.267 | 0.152 | 0.169 | 0.291 |
|  | - 平均值 | 0.120 | 0.284 | 0.486 | 1.057 | 2.289 | 0.156 | 0.165 | 0.286 |
|  | - SD | 0.00168 | 0.00486 | 0.00655 | 0.0136 | 0.0147 | 0.00331 | 0.00421 | 0.00288 |
|  | - RSD/% | 1.40 | 1.71 | 1.35 | 1.29 | 0.64 | 2.12 | 2.55 | 1.01 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.118 | 0.274 | 0.474 | 1.038 | 2.267 | 0.152 | 0.159 | 0.283 |
|  | - Max | 0.123 | 0.291 | 0.496 | 1.079 | 2.31 | 0.161 | 0.172 | 0.291 |
|  | - Gmin | 1.354 | 2.114 | 1.818 | 1.380 | 1.499 | 1.263 | 1.467 | 1.010 |
|  | - Gmax | 1.625 | 1.384 | 1.541 | 1.627 | 1.431 | 1.455 | 1.618 | 1.768 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 53  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | - 1 | 0.11 | 0.25 | 0.46 | 1.03 | 2.12 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 0.98 | 2.11 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 0.97 | 2.19 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.25 | 0.43 | 1.04 | 2.11 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.25 | 0.49 | 0.97 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 0.98 | 2.14 | 0.14 | 0.14 | 0.26 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.24 | 0.44 | 0.99 | 2.15 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.25 | 0.47 | 1.03 | 2.11 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.27 | 0.48 | 1.02 | 2.18 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 1.01 | 2.17 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.25 | 0.49 | 1.00 | 2.16 | 0.13 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 平均值 | 0.118 | 0.258 | 0.468 | 1.002 | 2.143 | 0.144 | 0.148 | 0.275 |
|  | - SD | 0.00603 | 0.0125 | 0.0189 | 0.0256 | 0.0294 | 0.00809 | 0.00603 | 0.0129 |
|  | - RSD/% | 5.10 | 4.84 | 4.03 | 2.56 | 1.37 | 5.63 | 4.07 | 4.71 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.24 | 0.43 | 0.97 | 2.11 | 0.13 | 0.14 | 0.25 |
|  | - Max | 0.13 | 0.28 | 0.49 | 1.04 | 2.19 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
|  | - Gmin | 1.357 | 1.454 | 2.023 | 1.242 | 1.115 | 1.685 | 1.357 | 1.898 |
|  | - Gmax | 1.960 | 1.745 | 1.156 | 1.490 | 1.610 | 0.787 | 1.960 | 1.195 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 54  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | - 1 | 0.12 | 0.28 | 0.47 | 1.04 | 2.28 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.03 | 2.33 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.31 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.28 | 0.47 | 1.04 | 2.28 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 1.04 | 2.33 | 0.16 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 1.05 | 2.27 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 7 | 0.13 | 0.28 | 0.47 | 1.05 | 2.29 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 1.04 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 9 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.05 | 2.33 | 0.18 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 10 | 0.13 | 0.27 | 0.47 | 1.05 | 2.33 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 1.05 | 2.32 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
|  | - 平均值 | 0.125 | 0.276 | 0.476 | 1.044 | 2.305 | 0.160 | 0.160 | 0.287 |
|  | - SD | 0.00522 | 0.00505 | 0.00505 | 0.00674 | 0.0246 | 0.00894 | 0.00632 | 0.00467 |
|  | - RSD/% | 4.16 | 1.83 | 1.06 | 0.65 | 1.07 | 5.59 | 3.95 | 1.63 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 1.03 | 2.27 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - Max | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 1.05 | 2.33 | 0.18 | 0.17 | 0.29 |
|  | - Gmin | 1.044 | 1.261 | 1.261 | 2.023 | 1.402 | 1.118 | 1.581 | 1.557 |
|  | - Gmax | 0.870 | 0.721 | 0.721 | 0.944 | 1.033 | 2.236 | 1.581 | 0.584 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 55  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14 | - 1 | 0.12 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.29 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.29 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.28 | 0.50 | 1.05 | 2.29 | 0.15 | 0.16** | 0.28 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 2.30 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 2.30 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 2.30 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 2.32 | 0.16 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.28 | 0.50 | 1.05 | 2.29 | 0.15 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.28 | 0.15 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.28 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.29 | 0.49 | 1.05 | 2.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - 平均值 | 0.124 | 0.288 | 0.495 | 1.054 | 2.293 | 0.155 | 0.169 | 0.286 |
|  | - SD | 0.00505 | 0.00405 | 0.00522 | 0.00505 | 0.0119 | 0.00522 | 0.00302 | 0.00505 |
|  | - RSD/% | 4.08 | 1.40 | 1.05 | 0.48 | 0.52 | 3.36 | 1.78 | 1.76 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.28 | 0.49 | 1.05 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - Max | 0.13 | 0.29 | 0.5 | 1.06 | 2.32 | 0.16 | 0.17 | 0.29 |
|  | - Gmin | 0.721 | 2.023 | 1.044 | 0.721 | 1.069 | 1.044 | 3.015 | 1.261 |
|  | - Gmax | 1.261 | 0.449 | 0.870 | 1.261 | 2.290 | 0.870 | 0.302 | 0.721 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.16为离群值，舍弃 | 无异常 |

表 56  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 1 | 0.12 | 0.29 | 0.50 | 1.04 | 2.32 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 1.04 | 2.27 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 3 | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 1.03 | 2.30 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 1.03 | 2.25 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - 5 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.29 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 6 | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 2.24 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.29 | 0.51 | 1.04 | 2.29 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.28 | 0.49 | 1.03 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 9 | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 1.04 | 2.26 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 11 | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 1.05 | 2.26 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.127 | 0.288 | 0.489 | 1.040 | 2.276 | 0.150 | 0.158 | 0.275 |
|  | - SD | 0.00647 | 0.00405 | 0.0114 | 0.00775 | 0.0234 | 0.00000 | 0.00405 | 0.00522 |
|  | - RSD/% | 5.08 | 1.40 | 2.32 | 0.74 | 1.03 | 0.00 | 2.56 | 1.90 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.03 | 2.24 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - Max | 0.14 | 0.29 | 0.51 | 1.05 | 2.32 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
|  | - Gmin | 1.125 | 2.023 | 0.800 | 1.291 | 1.557 | 0 | 2.023 | 1.044 |
|  | - Gmax | 1.968 | 0.449 | 1.840 | 1.291 | 1.868 | 0 | 0.449 | 0.870 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 57  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16 | - 1 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 0.97 | 2.14 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 0.99 | 2.15 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.27 | 0.45 | 0.97 | 2.19 | 0.15 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.25 | 0.44 | 1.01 | 2.12 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.27 | 0.49 | 0.97 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.02 | 2.14 | 0.16 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 7 | 0.11 | 0.26 | 0.46 | 0.97 | 2.16 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
|  | - 8 | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 1.01 | 2.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.27 | 0.45 | 1.02 | 2.18 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
|  | - 10 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 0.98 | 2.17 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 1 | 2.17 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
|  | - 平均值 | 0.119 | 0.271 | 0.469 | 0.992 | 2.155 | 0.147 | 0.147 | 0.265 |
|  | - SD | 0.00701 | 0.0114 | 0.0170 | 0.0209 | 0.0216 | 0.00647 | 0.00647 | 0.01214 |
|  | - RSD/% | 5.88 | 4.19 | 3.62 | 2.11 | 1.00 | 4.39 | 4.39 | 4.59 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.11 | 0.25 | 0.44 | 0.97 | 2.12 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
|  | - Max | 0.13 | 0.29 | 0.49 | 1.02 | 2.19 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
|  | - Gmin | 1.297 | 1.840 | 1.711 | 1.044 | 1.598 | 1.125 | 1.125 | 1.199 |
|  | - Gmax | 1.557 | 1.680 | 1.230 | 1.349 | 1.640 | 1.968 | 1.968 | 1.273 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 58  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 17 | - 1 | 0.119 | 0.281 | 0.499 | 0.988 | 2.294 | 0.152 | 0.157 | 0.277 |
|  | - 2 | 0.121 | 0.281 | 0.491 | 0.992 | 2.271 | 0.154 | 0.157 | 0.278 |
|  | - 3 | 0.119 | 0.279 | 0.5 | 0.996 | 2.278 | 0.154 | 0.156 | 0.279 |
|  | - 4 | 0.116 | 0.277 | 0.498 | 0.992 | 2.27 | 0.15 | 0.155 | 0.284 |
|  | - 5 | 0.116 | 0.275 | 0.502 | 0.981 | 2.266 | 0.151 | 0.158 | 0.280 |
|  | - 6 | 0.122 | 0.28 | 0.505 | 0.987 | 2.28 | 0.156 | 0.159 | 0.271 |
|  | - 7 | 0.122 | 0.288 | 0.492 | 0.988 | 2.259 | 0.158 | 0.16 | 0.271 |
|  | - 8 | 0.114 | 0.284 | 0.497 | 0.98 | 2.269 | 0.150 | 0.154 | 0.280 |
|  | - 9 | 0.119 | 0.286 | 0.501 | 0.997 | 2.29 | 0.155 | 0.155 | 0.280 |
|  | - 10 | 0.115 | 0.289 | 0.503 | 0.99 | 2.28 | 0.157 | 0.151 | 0.289 |
|  | - 11 | 0.114 | 0.277 | 0.508 | 0.991 | 2.288 | 0.154 | 0.156 | 0.284 |
|  | - 平均值 | 0.118 | 0.282 | 0.500 | 0.989 | 2.277 | 0.154 | 0.156 | 0.279 |
|  | - SD | 0.00305 | 0.00466 | 0.00510 | 0.00535 | 0.0109 | 0.00272 | 0.00248 | 0.00533 |
|  | - RSD/% | 2.59 | 1.65 | 1.02 | 0.54 | 0.48 | 1.77 | 1.59 | 1.91 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.114 | 0.275 | 0.491 | 0.98 | 2.259 | 0.15 | 0.151 | 0.271 |
|  | - Max | 0.122 | 0.289 | 0.508 | 0.997 | 2.294 | 0.158 | 0.16 | 0.289 |
|  | - Gmin | 1.282 | 1.406 | 1.692 | 1.733 | 1.632 | 1.368 | 2.087 | 1.568 |
|  | - Gmax | 1.342 | 1.601 | 1.639 | 1.444 | 1.574 | 1.569 | 1.538 | 1.806 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 59  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 18 | - 1 | 0.12 | 0.28 | 0.49 | 0.95 | 2.30 | 0.16 | 0.16 | 0.30 |
|  | - 2 | 0.11 | 0.28 | 0.50 | 0.98 | 2.33 | 0.16 | 0.16 | 0.30 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | 0.92 | 2.26 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 0.91 | 2.28 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 1.01 | 2.29 | 0.17 | 0.18 | 0.30 |
|  | - 6 | 0.12 | 0.29 | 0.46 | 0.93 | 2.30 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
|  | - 7 | 0.10 | 0.28 | 0.47 | 0.95 | 2.34 | 0.14 | 0.17 | 0.32 |
|  | - 8 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | 0.98 | 2.36 | 0.16 | 0.17 | 0.33 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.27 | 0.50 | 0.99 | 2.35 | 0.17 | 0.18 | 0.33 |
|  | - 10 | 0.10 | 0.29 | 0.51 | 0.96 | 2.37 | 0.15 | 0.18 | 0.34 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.30 | 0.51 | 1.01 | 2.36 | 0.17 | 0.16 | 0.31 |
|  | - 平均值 | 0.113 | 0.278 | 0.485 | 0.963 | 2.322 | 0.158 | 0.167 | 0.310 |
|  | - SD | 0.00786 | 0.0125 | 0.0186 | 0.0344 | 0.0374 | 0.00982 | 0.01009 | 0.0205 |
|  | - RSD/% | 6.97 | 4.50 | 3.85 | 3.57 | 1.61 | 6.21 | 6.03 | 6.61 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.10 | 0.26 | 0.46 | 0.91 | 2.26 | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
|  | - Max | 0.12 | 0.30 | 0.51 | 1.01 | 2.37 | 0.17 | 0.18 | 0.34 |
|  | - Gmin | 1.619 | 1.454 | 1.317 | 1.534 | 1.654 | 1.852 | 1.712 | 1.952 |
|  | - Gmax | 0.925 | 1.745 | 1.366 | 1.375 | 1.289 | 1.204 | 1.261 | 1.464 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 60  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 19 | - 1 | 0.11 | 0.27 | 0.47 | 0.99 | 2.21 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
|  | - 2 | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 0.97 | 2.24 | 0.14 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.10 | 0.26 | 0.46 | 0.98 | 2.20 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 4 | 0.11 | 0.27 | 0.45 | 0.99 | 2.19 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
|  | - 5 | 0.11 | 0.26 | 0.46 | 1.00 | 2.18 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 6 | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 0.98 | 2.23 | 0.16 | 0.14 | 0.29 |
|  | - 7 | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 1.00 | 2.21 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
|  | - 8 | 0.11 | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 2.20 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 9 | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 0.99 | 2.18 | 0.16 | 0.14 | 0.28 |
|  | - 10 | 0.10 | 0.26 | 0.45 | 0.98 | 2.17 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 11 | 0.12 | 0.27 | 0.46 | 0.97 | 2.20 | 0.16 | 0.14 | 0.28 |
|  | - 平均值 | 0.111 | 0.266 | 0.458 | 0.986 | 2.201 | 0.151 | 0.145 | 0.285 |
|  | - SD | 0.00701 | 0.00505 | 0.00751 | 0.0112 | 0.0212 | 0.00701 | 0.00522 | 0.00522 |
|  | - RSD/% | 6.32 | 1.89 | 1.64 | 1.14 | 0.96 | 4.64 | 3.59 | 1.84 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.10 | 0.26 | 0.45 | 0.97 | 2.17 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
|  | - Max | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 1.00 | 2.24 | 0.16 | 0.15 | 0.29 |
|  | - Gmin | 1.557 | 1.261 | 1.090 | 1.461 | 1.459 | 1.557 | 1.044 | 0.870 |
|  | - Gmax | 1.297 | 0.721 | 1.574 | 1.217 | 1.845 | 1.297 | 0.870 | 1.044 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 61  Cd试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 10# | - 11# | - 13# | - 1# | - 3# | - 8# | - 5# | - 2# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 1 | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 1.07 | 2.36 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 2 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 1.07 | 2.34 | 0.15 | 0.15 | 0.29 |
|  | - 3 | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 1.02 | 2.28 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 4 | 0.12 | 0.26 | 0.46 | 1.02 | 2.24 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 5 | 0.12 | 0.25 | 0.44 | 1.00 | 2.20 | 0.15 | 0.16 | 0.27 |
|  | - 平均值 | 0.126 | 0.270 | 0.460 | 1.036 | 2.284 | 0.150 | 0.156 | 0.278 |
|  | - SD | 0.00894 | 0.01871 | 0.0158 | 0.0321 | 0.0669 | 0.00000 | 0.00548 | 0.0110 |
|  | - RSD/% | 7.10 | 6.93 | 3.44 | 3.10 | 2.93 | 0.00 | 3.51 | 3.94 |
|  | - 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | - Min | 0.12 | 0.25 | 0.44 | 1 | 2.2 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
|  | - Max | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 1.07 | 2.36 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
|  | - Gmin | 0.671 | 1.069 | 1.265 | 1.122 | 1.255 | 0 | 1.095 | 0.730 |
|  | - Gmax | 1.565 | 1.069 | 1.265 | 1.059 | 1.135 | 0 | 0.730 | 1.095 |
|  | - G95(n) | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
|  | - G99(n) | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 62  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | 0.0036 | 0.0058 | 0.018 | 0.12 | 0.16 | 0.079 | 0.0065 |
|  | - 2 | 0.0036 | 0.0060 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.085 | 0.0069 |
|  | - 3 | 0.0034 | 0.0058 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.082 | 0.0066 |
|  | - 4 | 0.0036 | 0.0062 | 0.018 | 0.12 | 0.19 | 0.083 | 0.0070 |
|  | - 5 | 0.0041* | 0.0059 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.087 | 0.0064 |
|  | - 6 | 0.0037 | 0.0055 | 0.019 | 0.13 | 0.17 | 0.078 | 0.0067 |
|  | - 7 | 0.0035 | 0.0065 | 0.017 | 0.12 | 0.17 | 0.090 | 0.0071 |
|  | - 8 | 0.0037 | 0.0058 | 0.018 | 0.12 | 0.17 | 0.081 | 0.0063 |
|  | - 9 | 0.0038 | 0.0059 | 0.017 | 0.12 | 0.17 | 0.086 | 0.0073 |
|  | - 10 | 0.0037 | 0.0059 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.080 | 0.0068 |
|  | - 11 | 0.0037 | 0.0058 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.084 | 0.0065 |
|  | - 平均值 | 0.00367 | 0.00592 | 0.0174 | 0.122 | 0.174 | 0.08318 | 0.00674 |
|  | - SD | 0.000179 | 0.000256 | 0.000809 | 0.00603 | 0.00809 | 0.003656 | 0.000314 |
|  | - RSD/% | 4.88 | 4.33 | 4.66 | 4.95 | 4.66 | 4.39 | 4.66 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0034 | 0.0055 | 0.016 | 0.11 | 0.16 | 0.078 | 0.0063 |
|  | - Max | 0.0041 | 0.0065 | 0.019 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.0073 |
|  | - Gmin | 1.520 | 1.632 | 1.685 | 1.960 | 1.685 | 1.417 | 1.390 |
|  | - Gmax | 2.382 | 2.271 | 2.023 | 1.357 | 2.023 | 1.865 | 1.795 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 0.0041为岐离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 63  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | 0.0035 | 0.0051 | 0.016 | 0.12 | 0.16 | 0.089 | 0.0075 |
|  | - 2 | 0.0032 | 0.0066 | 0.013 | 0.13 | 0.18 | 0.093 | 0.0072 |
|  | - 3 | 0.0029 | 0.0058 | 0.017 | 0.11 | 0.17 | 0.099 | 0.0074 |
|  | - 4 | 0.0030 | 0.0055 | 0.015 | 0.13 | 0.16 | 0.090 | 0.0079 |
|  | - 5 | 0.0030 | 0.0054 | 0.017 | 0.13 | 0.18 | 0.089 | 0.0079 |
|  | - 6 | 0.0032 | 0.006 | 0.018 | 0.13 | 0.18 | 0.098 | 0.0076 |
|  | - 7 | 0.0035 | 0.0057 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.097 | 0.0075 |
|  | - 8 | 0.0035 | 0.0056 | 0.015 | 0.11 | 0.19 | 0.098 | 0.0077 |
|  | - 9 | 0.0027 | 0.0061 | 0.016 | 0.13 | 0.16 | 0.089 | 0.0069 |
|  | - 10 | 0.0035 | 0.0052 | 0.017 | 0.13 | 0.18 | 0.088 | 0.0075 |
|  | - 11 | 0.0032 | 0.0058 | 0.018 | 0.13 | 0.18 | 0.097 | 0.0073 |
|  | - 平均值 | 0.00320 | 0.00571 | 0.0162 | 0.125 | 0.175 | 0.09336 | 0.00749 |
|  | - SD | 0.000279 | 0.000428 | 0.001471 | 0.00820 | 0.01036 | 0.004456 | 0.000295 |
|  | - RSD/% | 8.73 | 7.49 | 9.09 | 6.59 | 5.93 | 4.77 | 3.94 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0027 | 0.0051 | 0.013 | 0.11 | 0.16 | 0.088 | 0.0069 |
|  | - Max | 0.0035 | 0.0066 | 0.018 | 0.13 | 0.19 | 0.099 | 0.0079 |
|  | - Gmin | 1.790 | 1.424 | 2.163 | 1.773 | 1.404 | 1.204 | 2.004 |
|  | - Gmax | 1.074 | 2.083 | 1.236 | 0.665 | 1.492 | 1.265 | 1.388 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 64  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 1 | 0.0031 | 0.0059 | 0.018 | 0.11 | 0.19 | 0.085 | 0.0077 |
|  | - 2 | 0.0040 | 0.0057 | 0.017 | 0.11 | 0.19 | 0.085 | 0.0070 |
|  | - 3 | 0.0039 | 0.0060 | 0.018 | 0.12 | 0.20 | 0.087 | 0.0073 |
|  | - 4 | 0.0035 | 0.0059 | 0.018 | 0.11 | 0.19 | 0.082 | 0.0063 |
|  | - 5 | 0.0035 | 0.0064 | 0.020 | 0.11 | 0.18 | 0.086 | 0.0068 |
|  | - 6 | 0.0039 | 0.0063 | 0.021 | 0.13 | 0.19 | 0.087 | 0.0065 |
|  | - 7 | 0.0038 | 0.0062 | 0.019 | 0.11 | 0.17 | 0.088 | 0.0072 |
|  | - 8 | 0.0037 | 0.0060 | 0.018 | 0.13 | 0.18 | 0.089 | 0.0059 |
|  | - 9 | 0.0035 | 0.0062 | 0.019 | 0.13 | 0.19 | 0.090 | 0.0069 |
|  | - 10 | 0.0038 | 0.0059 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.091 | 0.0072 |
|  | - 11 | 0.0037 | 0.0059 | 0.016 | 0.12 | 0.17 | 0.090 | 0.0069 |
|  | - 平均值 | 0.00367 | 0.00604 | 0.0183 | 0.118 | 0.185 | 0.08727 | 0.00688 |
|  | - SD | 0.000257 | 0.000211 | 0.001421 | 0.00874 | 0.00934 | 0.002687 | 0.000502 |
|  | - RSD/% | 7.00 | 3.50 | 7.77 | 7.39 | 5.06 | 3.08 | 7.29 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0031 | 0.0057 | 0.016 | 0.11 | 0.17 | 0.082 | 0.0059 |
|  | - Max | 0.004 | 0.0064 | 0.021 | 0.13 | 0.2 | 0.091 | 0.0077 |
|  | - Gmin | 2.226 | 1.594 | 1.600 | 0.936 | 1.557 | 1.963 | 1.957 |
|  | - Gmax | 1.272 | 1.723 | 1.920 | 1.352 | 1.654 | 1.387 | 1.631 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 65  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 1 | 0.00335 | 0. 0087 | 0.0179 | 0.105 | 0.188 | 0.072 | 0.0071 |
|  | - 2 | 0.00336 | 0.00936 | 0.018 | 0.116 | 0.198 | 0.080 | 0.0067 |
|  | - 3 | 0.00338 | 0.00820 | 0.0183 | 0.116 | 0.198 | 0.076 | 0.0075 |
|  | - 4 | 0.00345 | 0.00831 | 0.0192 | 0.116 | 0.199 | 0.087 | 0.0066 |
|  | - 5 | 0.00345 | 0.00803 | 0.0194 | 0.118 | 0.2 | 0.083 | 0.0078 |
|  | - 6 | 0.0035 | 0.00860 | 0.0197 | 0.118 | 0.202 | 0.084 | 0.0068 |
|  | - 7 | 0.00359 | 0.00860 | 0.0206 | 0.118 | 0.207 | 0.082 | 0.0084 |
|  | - 8 | 0.00362 | 0.00925 | 0.0208 | 0.119 | 0.211 | 0.085 | 0.0084 |
|  | - 9 | 0.00363 | 0.00918 | 0.0181 | 0.121 | 0.216 | 0.078 | 0.00811 |
|  | - 10 | 0.0037 | 0.00913 | 0.0183 | 0.124 | 0.218 | 0.082 | 0.00815 |
|  | - 11 | 0.00377 | 0.00870 | 0.0195 | 0.135 | 0.219 | 0.078 | 0.0085 |
|  | - 平均值 | 0.00353 | 0.00873 | 0.0191 | 0.119 | 0.205 | 0.08064 | 0.00764 |
|  | - SD | 0.000143 | 0.000449 | 0.00103 | 0.00714 | 0.00991 | 0.004365 | 0.000734 |
|  | - RSD/% | 4.07 | 5.14 | 5.42 | 6.02 | 4.83 | 5.41 | 9.60 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.00335 | 0.00803 | 0.0179 | 0.105 | 0.188 | 0.072 | 0.0066 |
|  | - Max | 0.00377 | 0.00936 | 0.0195 | 0.135 | 0.219 | 0.087 | 0.0085 |
|  | - Gmin | 1.236 | 1.566 | 1.135 | 1.922 | 1.724 | 1.978 | 1.420 |
|  | - Gmax | 1.693 | 1.398 | 0.413 | 2.278 | 1.403 | 1.458 | 1.170 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 66  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 1 | 0.0036 | 0.0071 | 0.015 | 0.12 | 0.17 | 0.073* | 0.0069 |
|  | - 2 | 0.0033 | 0.0072 | 0.015 | 0.11 | 0.17 | 0.079 | 0.0072 |
|  | - 3 | 0.0034 | 0.0070 | 0.015 | 0.12 | 0.16 | 0.080 | 0.0070 |
|  | - 4 | 0.0035 | 0.0067 | 0.015 | 0.12 | 0.17 | 0.079 | 0.0077 |
|  | - 5 | 0.0037 | 0.0065 | 0.015 | 0.11 | 0.18 | 0.079 | 0.0075 |
|  | - 6 | 0.0036 | 0.0072 | 0.015 | 0.11 | 0.18 | 0.077 | 0.0076 |
|  | - 7 | 0.0038 | 0.0075 | 0.016 | 0.12 | 0.17 | 0.080 | 0.0072 |
|  | - 平均值 | 0.00356 | 0.00703 | 0.0151 | 0.116 | 0.171 | 0.0781 | 0.00730 |
|  | - SD | 0.000172 | 0.000335 | 0.000378 | 0.00535 | 0.00690 | 0.002478 | 0.000306 |
|  | - RSD/% | 4.83 | 4.77 | 2.50 | 4.62 | 4.03 | 3.17 | 4.19 |
|  | - 测定次数n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | - Min | 0.0033 | 0.0065 | 0.015 | 0.11 | 0.16 | 0.073 | 0.0069 |
|  | - Max | 0.0038 | 0.0075 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.0077 |
|  | - Gmin | 1.497 | 1.577 | 0.378 | 1.069 | 1.656 | 2.075 | 1.309 |
|  | - Gmax | 1.413 | 1.406 | 2.268 | 0.802 | 1.242 | 0.749 | 1.309 |
|  | - G95(n) | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
|  | - G99(n) | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.073为岐离值，保留 | 无异常 |

表 67  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | 0.0035 | 0.0060 | 0.0182 | 0.126 | 0.185 | 0.0845 | 0.0062 |
|  | - 2 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0175 | 0.123 | 0.193 | 0.0892 | 0.0065 |
|  | - 3 | 0.0036 | 0.0055 | 0.0173 | 0.12 | 0.182 | 0.0864 | 0.0066 |
|  | - 4 | 0.0035 | 0.0059 | 0.018 | 0.119 | 0.191 | 0.0863 | 0.0068 |
|  | - 5 | 0.0036 | 0.0060 | 0.0177 | 0.122 | 0.19 | 0.0859 | 0.0062 |
|  | - 6 | 0.0038 | 0.0056 | 0.0171 | 0.122 | 0.186 | 0.0865 | 0.0065 |
|  | - 7 | 0.0036 | 0.0061 | 0.0191 | 0.124 | 0.188 | 0.0862 | 0.0063 |
|  | - 8 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0185 | 0.118 | 0.190 | 0.0869 | 0.0065 |
|  | - 9 | 0.0037 | 0.0056 | 0.0179 | 0.125 | 0.184 | 0.0863 | 0.0064 |
|  | - 10 | 0.0036 | 0.0055 | 0.0178 | 0.123 | 0.189 | 0.0859 | 0.0069 |
|  | - 11 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0184 | 0.119 | 0.192 | 0.0890 | 0.0067 |
|  | - 平均值 | 0.00355 | 0.00580 | 0.0180 | 0.122 | 0.188 | 0.08665 | 0.00651 |
|  | - SD | 0.000144 | 0.000219 | 0.000577 | 0.00263 | 0.00352 | 0.001355 | 0.000230 |
|  | - RSD/% | 4.06 | 3.78 | 3.21 | 2.15 | 1.87 | 1.56 | 3.53 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0033 | 0.0055 | 0.0171 | 0.118 | 0.182 | 0.0845 | 0.0062 |
|  | - Max | 0.0038 | 0.0061 | 0.0191 | 0.126 | 0.193 | 0.0892 | 0.0069 |
|  | - Gmin | 1.705 | 1.369 | 1.481 | 1.489 | 1.758 | 1.583 | 1.344 |
|  | - Gmax | 1.768 | 1.369 | 1.986 | 1.558 | 1.370 | 1.885 | 1.699 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 68  Co试验数据

| 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | - 1 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0172 | 0.120 | 0.173 | 0.0809 | 0.0068 |
|  | - 2 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0175 | 0.121 | 0.173 | 0.0816 | 0.0065 |
|  | - 3 | 0.0037 | 0.0059 | 0.0173 | 0.121 | 0.174 | 0.0810 | 0.0067 |
|  | - 4 | 0.0038 | 0.0058 | 0.0174 | 0.121 | 0.173 | 0.0814 | 0.0066 |
|  | - 5 | 0.0036 | 0.0058 | 0.0173 | 0.121 | 0.173 | 0.0810 | 0.0066 |
|  | - 6 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0172 | 0.121 | 0.173 | 0.0809 | 0.0067 |
|  | - 7 | 0.0036 | 0.0057 | 0.0171 | 0.121 | 0.173 | 0.0813 | 0.0069 |
|  | - 8 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0173 | 0.121 | 0.173 | 0.0815 | 0.0065 |
|  | - 9 | 0.0037 | 0.0059 | 0.0175 | 0.120 | 0.174 | 0.0816 | 0.0066 |
|  | - 10 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0174 | 0.121 | 0.173 | 0.0812 | 0.0065 |
|  | - 11 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0173 | 0.121 | 0.173 | 0.0818 | 0.0067 |
|  | - 平均值 | 0.00355 | 0.00577 | 0.0173 | 0.121 | 0.173 | 0.08129 | 0.00665 |
|  | - SD | 0.000137 | 0.0000905 | 0.000125 | 0.000405 | 0.000405 | 0.000314 | 0.0001293 |
|  | - RSD/% | 3.85 | 1.57 | 0.72 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | 1.95 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0034 | 0.0056 | 0.0171 | 0.12 | 0.173 | 0.0809 | 0.0065 |
|  | - Max | 0.0038 | 0.0059 | 0.0175 | 0.121 | 0.174 | 0.0818 | 0.0069 |
|  | - Gmin | 1.129 | 1.910 | 1.745 | 2.023 | 0.449 | 1.243 | 1.125 |
|  | - Gmax | 1.794 | 1.407 | 1.454 | 0.449 | 2.023 | 1.619 | 1.968 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 69  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.0043 | 0.0075 | 0.0186 | 0.116 | 0.1863 | 0.0861 | 0.0099 |
|  | - 2 | 0.0045 | 0.0078 | 0.0182 | 0.1158 | 0.1849 | 0.0878 | 0.0090 |
|  | - 3 | 0.0044 | 0.0076 | 0.0182 | 0.1150 | 0.1785 | 0.0812 | 0.0095 |
|  | - 4 | 0.0043 | 0.0076 | 0.0179 | 0.1091 | 0.1806 | 0.0834 | 0.0094 |
|  | - 5 | 0.0045 | 0.0075 | 0.0175 | 0.1082 | 0.1852 | 0.0892 | 0.0095 |
|  | - 6 | 0.0047 | 0.0076 | 0.0180 | 0.1089 | 0.1795 | 0.0856 | 0.0090 |
|  | - 7 | 0.0046 | 0.0076 | 0.0186 | 0.1130 | 0.1833 | 0.0867 | 0.0096 |
|  | - 8 | 0.0045 | 0.0075 | 0.0185 | 0.1140 | 0.1865 | 0.0875 | 0.0095 |
|  | - 9 | 0.0044 | 0.0076 | 0.0179 | 0.1130 | 0.1788 | 0.0852 | 0.0092 |
|  | - 10 | 0.0044 | 0.0072 | 0.0180 | 0.1050 | 0.1768 | 0.0850 | 0.0091 |
|  | - 11 | 0.0046 | 0.0074 | 0.018 | 0.1088 | 0.1852 | 0.0865 | 0.0098 |
|  | - 平均值 | 0.00447 | 0.00754 | 0.0181 | 0.112 | 0.182 | 0.08584 | 0.00941 |
|  | - SD | 0.000127 | 0.000150 | 0.000338 | 0.00367 | 0.00355 | 0.002186 | 0.0003048 |
|  | - RSD/% | 2.84 | 1.99 | 1.86 | 3.29 | 1.95 | 2.55 | 3.24 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0043 | 0.0072 | 0.0175 | 0.105 | 0.1768 | 0.0812 | 0.009 |
|  | - Max | 0.0047 | 0.0078 | 0.0186 | 0.116 | 0.1865 | 0.0892 | 0.0099 |
|  | - Gmin | 1.358 | 2.240 | 1.856 | 1.779 | 1.558 | 2.121 | 1.342 |
|  | - Gmax | 1.787 | 1.756 | 1.399 | 1.219 | 1.176 | 1.539 | 1.611 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 70  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - 1 | 0.0041 | 0.0051 | 0.019 | 0.14 | 0.18 | 0.090 | 0.0079 |
|  | - 2 | 0.0039 | 0.0052 | 0.018 | 0.14 | 0.18 | 0.090 | 0.0073 |
|  | - 3 | 0.0038 | 0.0056 | 0.019 | 0.14 | 0.18 | 0.091 | 0.0075 |
|  | - 4 | 0.0041 | 0.0055 | 0.017 | 0.14 | 0.18 | 0.090 | 0.0081 |
|  | - 5 | 0.0039 | 0.0051 | 0.019 | 0.14 | 0.18 | 0.089 | 0.0083 |
|  | - 6 | 0.0048 | 0.0049 | 0.018 | 0.14 | 0.18 | 0.088 | 0.0076 |
|  | - 7 | 0.0039 | 0.0051 | 0.019 | 0.14 | 0.18 | 0.090 | 0.0082 |
|  | - 8 | 0.0041 | 0.0052 | 0.017 | 0.14 | 0.18 | 0.091 | 0.0082 |
|  | - 9 | 0.0042 | 0.0052 | 0.016 | 0.14 | 0.18 | 0.091 | 0.0072 |
|  | - 10 | 0.0037 | 0.0052 | 0.018 | 0.14 | 0.18 | 0.089 | 0.0073 |
|  | - 11 | 0.0040 | 0.0056 | 0.018 | 0.14 | 0.19 | 0.088 | 0.0075 |
|  | - 平均值 | 0.00405 | 0.00525 | 0.0180 | 0.140 | 0.181 | 0.08973 | 0.00774 |
|  | - SD | 0.000291 | 0.000225 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00302 | 0.001104 | 0.0004130 |
|  | - RSD/% | 7.20 | 4.29 | 5.56 | 0.00 | 1.67 | 1.23 | 5.34 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0037 | 0.0049 | 0.016 | 0.14 | 0.18 | 0.088 | 0.0072 |
|  | - Max | 0.0048 | 0.0056 | 0.019 | 0.14 | 0.19 | 0.091 | 0.0083 |
|  | - Gmin | 1.187 | 1.534 | 2.000 | 0.000 | 0.302 | 1.565 | 1.299 |
|  | - Gmax | 2.592 | 1.574 | 1.000 | 0.000 | 3.015 | 1.153 | 1.365 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表71 Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 1 | 0.0044 | 0.0065 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.082 | 0.007 |
|  | - 2 | 0.0045 | 0.0063 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.082 | 0.0072 |
|  | - 3 | 0.0043 | 0.0061 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.083 | 0.0072 |
|  | - 4 | 0.0041 | 0.0059 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.082 | 0.007 |
|  | - 5 | 0.0040 | 0.0065 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.083 | 0.0075 |
|  | - 6 | 0.0038 | 0.0064 | 0.018 | 0.11 | 0.18 | 0.082 | 0.0075 |
|  | - 7 | 0.0039 | 0.0063 | 0.017 | 0.11 | 0.20 | 0.082 | 0.0075 |
|  | - 8 | 0.0039 | 0.0062 | 0.018 | 0.11 | 0.19 | 0.081 | 0.0072 |
|  | - 9 | 0.0040 | 0.0062 | 0.018 | 0.11 | 0.18 | 0.081 | 0.0070 |
|  | - 10 | 0.0040 | 0.0060 | 0.018 | 0.11 | 0.18 | 0.082 | 0.0070 |
|  | - 11 | 0.0044 | 0.0064 | 0.017 | 0.12 | 0.20 | 0.082 | 0.0068 |
|  | - 平均值 | 0.00412 | 0.00625 | 0.0176 | 0.115 | 0.185 | 0.00412 | 0.00625 |
|  | - SD | 0.000240 | 0.000197 | 0.000505 | 0.00522 | 0.00820 | 0.000240 | 0.0001968 |
|  | - RSD/% | 5.83 | 3.15 | 2.86 | 4.52 | 4.44 | 5.83 | 3.15 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0038 | 0.0059 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.0038 | 0.0059 |
|  | - Max | 0.0045 | 0.0065 | 0.018 | 0.12 | 0.2 | 0.0045 | 0.0065 |
|  | - Gmin | 1.325 | 1.802 | 1.261 | 1.044 | 0.554 | 1.325 | 1.802 |
|  | - Gmax | 1.590 | 1.247 | 0.721 | 0.870 | 1.884 | 1.590 | 1.247 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 72  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | - 1 | 0.00393 | 0.00612 | 0.0191 | 0.120 | 0.176 | 0.0901 | 0.00702 |
|  | - 2 | 0.00388 | 0.00594 | 0.0184 | 0.121 | 0.173 | 0.0894 | 0.00722 |
|  | - 3 | 0.00362 | 0.00602 | 0.0197 | 0.121 | 0.172 | 0.0911 | 0.00713 |
|  | - 4 | 0.00384 | 0.00588 | 0.0179 | 0.123 | 0.156 | 0.0889 | 0.00646 |
|  | - 5 | 0.00376 | 0.00579 | 0.0186 | 0.126 | 0.165 | 0.0912 | 0.00684 |
|  | - 6 | 0.00391 | 0.00569 | 0.0193 | 0.127 | 0.163 | 0.0897 | 0.00667 |
|  | - 7 | 0.00393 | 0.00577 | 0.0188 | 0.124 | 0.161 | 0.0908 | 0.00675 |
|  | - 8 | 0.00371 | 0.00594 | 0.0174 | 0.126 | 0.172 | 0.0924 | 0.00716 |
|  | - 9 | 0.00379 | 0.00602 | 0.0176 | 0.119 | 0.168 | 0.0904 | 0.00724 |
|  | - 10 | 0.00386 | 0.00558 | 0.0169 | 0.124 | 0.159 | 0.0914 | 0.00658 |
|  | - 11 | 0.00394 | 0.00567 | 0.0172 | 0.123 | 0.164 | 0.0881 | 0.00691 |
|  | - 平均值 | 0.00383 | 0.00586 | 0.0183 | 0.123 | 0.166 | 0.09032 | 0.00691 |
|  | - SD | 0.000103 | 0.000170 | 0.000925 | 0.00263 | 0.00642 | 0.001238 | 0.0002697 |
|  | - RSD/% | 2.70 | 2.90 | 5.07 | 2.13 | 3.86 | 1.37 | 3.90 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.00362 | 0.00558 | 0.0169 | 0.119 | 0.156 | 0.0881 | 0.00646 |
|  | - Max | 0.00394 | 0.00612 | 0.0197 | 0.127 | 0.176 | 0.0924 | 0.00724 |
|  | - Gmin | 2.067 | 1.628 | 1.473 | 1.558 | 1.600 | 1.791 | 1.658 |
|  | - Gmax | 1.029 | 1.553 | 1.552 | 1.489 | 1.515 | 1.681 | 1.234 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

73  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | - 1 | 0.0042 | 0.0073 | 0.0184 | 0.1158 | 0.1863 | 0.0820 | 0.0095 |
|  | - 2 | 0.0045 | 0.0074 | 0.0182 | 0.1056 | 0.1749 | 0.0883 | 0.0092 |
|  | - 3 | 0.0042 | 0.0073 | 0.0185 | 0.1099 | 0.1819 | 0.0793 | 0.0095 |
|  | - 4 | 0.0045 | 0.0074 | 0.0181 | 0.1086 | 0.1816 | 0.0851 | 0.0092 |
|  | - 5 | 0.0046 | 0.0078 | 0.0184 | 0.1086 | 0.1850 | 0.0902 | 0.0095 |
|  | - 6 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0186 | 0.1089 | 0.1795 | 0.0792 | 0.0095 |
|  | - 7 | 0.0042 | 0.0073 | 0.0181 | 0.1156 | 0.1860 | 0.0765 | 0.0093 |
|  | - 8 | 0.0043 | 0.0072 | 0.0184 | 0.1123 | 0.1830 | 0.0852 | 0.0091 |
|  | - 9 | 0.0044 | 0.0076 | 0.0184 | 0.1087 | 0.1870 | 0.0845 | 0.0096 |
|  | - 10 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0182 | 0.1045 | 0.1760 | 0.0829 | 0.0094 |
|  | - 11 | 0.0042 | 0.0069 | 0.0180 | 0.1086 | 0.1780 | 0.0865 | 0.0093 |
|  | - 平均值 | 0.00439 | 0.00732 | 0.0183 | 0.110 | 0.182 | 0.08361 | 0.00937 |
|  | - SD | 0.000197 | 0.000240 | 0.000190 | 0.00358 | 0.00421 | 0.004135 | 0.0001618 |
|  | - RSD/% | 4.49 | 3.28 | 1.04 | 3.26 | 2.32 | 4.95 | 1.73 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0042 | 0.0069 | 0.0180 | 0.1045 | 0.1749 | 0.0765 | 0.0091 |
|  | - Max | 0.0048 | 0.0078 | 0.0186 | 0.1158 | 0.187 | 0.0902 | 0.0096 |
|  | - Gmin | 0.968 | 1.742 | 1.581 | 1.464 | 1.624 | 1.719 | 1.685 |
|  | - Gmax | 2.074 | 2.007 | 1.581 | 1.695 | 1.247 | 1.594 | 1.405 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 74  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0038 | 0.0060 | 0.0172 | 0.1167 | 0.1859 | 0.0813 | 0.0061 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.0062 | 0.0174 | 0.1164 | 0.1824 | 0.0808 | 0.0068 |
|  | 3 | 0.0038 | 0.0058 | 0.0172 | 0.1166 | 0.1806 | 0.0821 | 0.0070 |
|  | 4 | 0.0038 | 0.0058 | 0.0177 | 0.1167 | 0.1838 | 0.0815 | 0.0068 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0172 | 0.1201 | 0.1817 | 0.0817 | 0.0071 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.0058 | 0.0173 | 0.1200 | 0.1861 | 0.0825 | 0.0068 |
|  | 7 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0172 | 0.1177 | 0.1821 | 0.0827 | 0.0070 |
|  | 8 | 0.0039 | 0.0058 | 0.0177 | 0.1167 | 0.1833 | 0.0820 | 0.0068 |
|  | 9 | 0.0038 | 0.0062 | 0.0172 | 0.1171 | 0.1816 | 0.0817 | 0.0075 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.0062 | 0.0176 | 0.1209 | 0.1803 | 0.0821 | 0.0062 |
|  | 11 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0172 | 0.1201 | 0.1817 | 0.0825 | 0.0066 |
|  | 平均值 | 0.00392 | 0.00595 | 0.0174 | 0.118 | 0.183 | 0.08190 | 0.00679 |
|  | SD | 0.000117 | 0.000202 | 0.000211 | 0.00178 | 0.00193 | 0.000571 | 0.0003936 |
|  | RSD/% | 2.98 | 3.39 | 1.22 | 1.51 | 1.06 | 0.70 | 5.80 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0038 | 0.0056 | 0.0172 | 0.1164 | 0.1803 | 0.0808 | 0.0061 |
|  | - Max | 0.0041 | 0.0062 | 0.0177 | 0.1209 | 0.1861 | 0.0827 | 0.0075 |
|  | - Gmin | 1.012 | 1.712 | 0.731 | 0.951 | 1.235 | 1.927 | 1.755 |
|  | - Gmax | 1.557 | 1.261 | 1.633 | 1.580 | 1.772 | 1.401 | 1.802 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 75 Co试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0041 | 0.0076 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.089 | 0.0082 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.0077 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.089 | 0.0078 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.0074 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.088 | 0.0076 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.0074 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.088 | 0.0087 |
|  | 5 | 0.0042 | 0.0075 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.088 | 0.0075 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.0074 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.088 | 0.0074 |
|  | 7 | 0.0040 | 0.0074 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.086 | 0.0084 |
|  | 8 | 0.0038 | 0.0073 | 0.018 | 0.13 | 0.19 | 0.085 | 0.0084 |
|  | 9 | 0.0040 | 0.0074 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.088 | 0.0081 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.0072 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.084 | 0.0087 |
|  | 11 | 0.0042 | 0.0074 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.088 | 0.0088 |
|  | 平均值 | 0.00408 | 0.00743 | 0.0174 | 0.127 | 0.187 | 0.08736 | 0.00815 |
|  | SD | 0.000117 | 0.000135 | 0.000505 | 0.00467 | 0.00467 | 0.001629 | 0.0005067 |
|  | RSD/% | 2.86 | 1.82 | 2.91 | 3.67 | 2.49 | 1.86 | 6.22 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0038 | 0.0072 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.084 | 0.0074 |
|  | - Max | 0.0042 | 0.0077 | 0.018 | 0.13 | 0.19 | 0.089 | 0.0088 |
|  | - Gmin | 2.413 | 1.685 | 0.721 | 1.557 | 1.557 | 2.064 | 1.471 |
|  | - Gmax | 1.012 | 2.023 | 1.261 | 0.584 | 0.584 | 1.004 | 1.292 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 76  Co试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.0029 | 0.0058 | 0.017 | 0.12 | 0.16 | 0.079 | 0.0071 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.0060 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.077 | 0.0070 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.0059 | 0.017 | 0.11 | 0.16 | 0.077 | 0.0071 |
|  | 4 | 0.0029 | 0.0059 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.078 | 0.0070 |
|  | 5 | 0.0028 | 0.0060 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.076 | 0.0071 |
|  | 6 | 0.0028 | 0.0059 | 0.016 ** | 0.11 | 0.19 | 0.077 | 0.0070 |
|  | 7 | 0.0028 | 0.0059 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.078 | 0.0070 |
|  | 8 | 0.0029 | 0.0058 | 0.017 | 0.13 | 0.17 | 0.078 | 0.0070 |
|  | 9 | 0.0030 | 0.0058 | 0.017 | 0.11 | 0.17 | 0.077 | 0.0071 |
|  | 10 | 0.0029 | 0.0058 | 0.017 | 0.12 | 0.18 | 0.079 | 0.0071 |
|  | 11 | 0.0030 | 0.0060 | 0.017 | 0.11 | 0.17 | 0.077 | 0.0070 |
|  | 平均值 | 0.00290 | 0.00589 | 0.0169 | 0.118 | 0.175 | 0.07755 | 0.00705 |
|  | SD | 0.000077 | 0.0000831 | 0.000302 | 0.00874 | 0.0104 | 0.000934 | 0.0000522 |
|  | RSD/% | 2.67 | 1.41 | 1.78 | 7.39 | 5.93 | 1.20 | 0.74 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0028 | 0.0058 | 0.016 | 0.11 | 0.16 | 0.076 | 0.007 |
|  | - Max | 0.0030 | 0.0060 | 0.017 | 0.13 | 0.19 | 0.079 | 0.0071 |
|  | - Gmin | 1.291 | 1.094 | 3.015 | 0.936 | 1.404 | 1.654 | 0.870 |
|  | - Gmax | 1.291 | 1.312 | 0.302 | 1.352 | 1.492 | 1.557 | 1.044 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 0.16为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 77  Co试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0041 | 0.0068 | 0.0183 | 0.1087 | 0.176 | 0.0819 | 0.0092 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0185 | 0.1096 | 0.179 | 0.0823 | 0.0094 |
|  | 3 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0185 | 0.1091 | 0.184 | 0.0832 | 0.0091 |
|  | 4 | 0.0045 | 0.0071 | 0.0182 | 0.1083 | 0.186 | 0.0798 | 0.0088 |
|  | 5 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0180 | 0.1084 | 0.185 | 0.0839 | 0.0096 |
|  | 6 | 0.0046 | 0.0072 | 0.0181 | 0.1093 | 0.179 | 0.0824 | 0.0095 |
|  | 7 | 0.0047 | 0.0075 | 0.0180 | 0.1112 | 0.182 | 0.0829 | 0.0092 |
|  | 8 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0183 | 0.1087 | 0.183 | 0.0842 | 0.0091 |
|  | 9 | 0.0043 | 0.0069 | 0.0182 | 0.1097 | 0.181 | 0.0789 | 0.0094 |
|  | - 10 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0182 | 0.1125 | 0.178 | 0.0826 | 0.0092 |
|  | - 11 | 0.0043 | 0.0070 | 0.0178 | 0.1106 | 0.183 | 0.0845 | 0.0095 |
|  | - 平均值 | 0.00437 | 0.00710 | 0.0182 | 0.110 | 0.181 | 0.08242 | 0.00927 |
|  | - SD | 0.000179 | 0.000224 | 0.000212 | 0.00131 | 0.00314 | 0.001735 | 0.0002328 |
|  | - RSD/% | 4.10 | 3.15 | 1.16 | 1.19 | 1.73 | 2.10 | 2.51 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0041 | 0.0068 | 0.0178 | 0.1083 | 0.176 | 0.0789 | 0.0088 |
|  | - Max | 0.0047 | 0.0075 | 0.0185 | 0.1125 | 0.186 | 0.0845 | 0.0096 |
|  | - Gmin | 1.520 | 1.342 | 1.845 | 1.030 | 1.736 | 2.028 | 2.031 |
|  | - Gmax | 1.824 | 1.789 | 1.459 | 2.186 | 1.447 | 1.200 | 1.406 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 78 Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00329 | 0.00618 | 0.0161 | 0.111 | 0.174 | 0.0762 | 0.00764 |
|  | 2 | 0.00328 | 0.00615 | 0.0162 | 0.111 | 0.178 | 0.0770 | 0.00751 |
|  | 3 | 0.00340 | 0.00593 | 0.0156 | 0.114 | 0.180 | 0.0782 | 0.00770 |
|  | 4 | 0.00344 | 0.00560 | 0.0158 | 0.110 | 0.184 | 0.0774 | 0.00766 |
|  | 5 | 0.00326 | 0.00590 | 0.0154 | 0.115 | 0.188 | 0.0777 | 0.00759 |
|  | 6 | 0.00318 | 0.00600 | 0.0155 | 0.114 | 0.181 | 0.0778 | 0.00755 |
|  | 7 | 0.00333 | 0.00580 | 0.0160 | 0.113 | 0.177 | 0.0771 | 0.00757 |
|  | 8 | 0.00330 | 0.00610 | 0.0166 | 0.110 | 0.179 | 0.0766 | 0.00774 |
|  | 9 | 0.00331 | 0.00590 | 0.0161 | 0.116 | 0.186 | 0.0759 | 0.00750 |
|  | 10 | 0.00325 | 0.00620 | 0.0162 | 0.114 | 0.184 | 0.0771 | 0.00755 |
|  | 11 | 0.00331 | 0.00580 | 0.0155 | 0.112 | 0.188 | 0.0771 | 0.00769 |
|  | 平均值 | 0.00330 | 0.00596 | 0.0159 | 0.113 | 0.182 | 0.07710 | 0.00761 |
|  | SD | 0.0000703 | 0.000188 | 0.000378 | 0.00205 | 0.00463 | 0.0006826 | 0.0000813 |
|  | RSD/% | 2.13 | 3.15 | 2.38 | 1.82 | 2.55 | 0.89 | 1.07 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.00318 | 0.0056 | 0.0154 | 0.11 | 0.174 | 0.0759 | 0.0075 |
|  | - Max | 0.00344 | 0.0062 | 0.0166 | 0.116 | 0.188 | 0.0782 | 0.00774 |
|  | - Gmin | 1.771 | 1.918 | 1.347 | 1.328 | 1.670 | 1.758 | 1.342 |
|  | - Gmax | 1.926 | 1.279 | 1.828 | 1.593 | 1.355 | 1.611 | 1.610 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 79  Co试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0039 | 0.0075 | 0.0175 | 0.1125 | 0.1684 | 0.0776 | 0.0105 |
|  | 2 | 0.0038 | 0.0082 | 0.0174 | 0.1056 | 0.1721 | 0.0782 | 0.0112 |
|  | 3 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0156 | 0.1034 | 0.1704 | 0.0746 | 0.0123 |
|  | 4 | 0.0035 | 0.0071 | 0.0165 | 0.1102 | 0.1721 | 0.0754 | 0.0106 |
|  | 5 | 0.0038 | 0.0072 | 0.0168 | 0.1124 | 0.1713 | 0.0762 | 0.0112 |
|  | 6 | 0.0036 | 0.0074 | 0.0174 | 0.1056 | 0.1692 | 0.0775 | 0.0116 |
|  | 7 | 0.0037 | 0.0075 | 0.0178 | 0.1115 | 0.1681 | 0.0762 | 0.0108 |
|  | 8 | 0.0036 | 0.0077 | 0.0174 | 0.1085 | 0.1702 | 0.0778 | 0.0112 |
|  | 9 | 0.0039 | 0.0076 | 0.0180 | 0.1065 | 0.1685 | 0.0791 | 0.0104 |
|  | 10 | 0.0039 | 0.0079 | 0.0177 | 0.1142 | 0.1705 | 0.0768 | 0.0106 |
|  | 11 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0171 | 0.1134 | 0.1716 | 0.0794 | 0.0105 |
|  | 平均值 | 0.00375 | 0.00757 | 0.0172 | 0.109 | 0.170 | 0.07760 | 0.01116 |
|  | SD | 0.000164 | 0.000352 | 0.000684 | 0.00370 | 0.00149 | 0.0013616 | 0.0006652 |
|  | RSD/% | 4.35 | 4.65 | 3.98 | 3.38 | 0.87 | 1.75 | 5.96 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0035 | 0.0071 | 0.0156 | 0.1034 | 0.1681 | 0.0754 | 0.0105 |
|  | - Max | 0.004 | 0.008 | 0.018 | 0.1142 | 0.1716 | 0.0794 | 0.0123 |
|  | - Gmin | 1.557 | 1.341 | 2.339 | 1.632 | 1.426 | 1.616 | 0.998 |
|  | - Gmax | 1.501 | 1.212 | 1.169 | 1.288 | 0.930 | 1.322 | 1.708 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 80  Co试验数据

| 实验室i | 测定结果 | 2# | 5# | 11# | 4# | 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0040 | 0.0074 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.0078 | 0.0091 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.0075 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.0075 | 0.0092 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.0076 | 0.018 | 0.11 | 0.18 | 0.0076 | 0.0090 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.0075 | 0.017 | 0.11 | 0.17 | 0.0078 | 0.0089 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.0074 | 0.018 | 0.10 | 0.18 | 0.0076 | 0.0092 |
|  | 6 | 0.0040 | 0.0075 | 0.017 | 0.11 | 0.18 | 0.0076 | 0.0091 |
|  | 7 | 0.0038 | 0.0076 | 0.016 | 0.11 | 0.18 | 0.0075 | 0.0092 |
|  | 8 | 0.0040 | 0.0074 | 0.018 | 0.11 | 0.17 | 0.0077 | 0.0091 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.0075 | 0.017 | 0.10 | 0.18 | 0.0076 | 0.0092 |
|  | 10 | 0.0039 | 0.0076 | 0.016 | 0.11 | 0.18 | 0.0078 | 0.0091 |
|  | 11 | 0.0039 | 0.0075 | 0.017 | 0.10 | 0.17 | 0.0076 | 0.0092 |
|  | 平均值 | 0.00396 | 0.00750 | 0.0170 | 0.108 | 0.177 | 0.00765 | 0.00912 |
|  | SD | 0.0000924 | 0.0000775 | 0.000775 | 0.00603 | 0.00467 | 0.0001128 | 0.0000982 |
|  | RSD/% | 2.33 | 1.03 | 4.56 | 5.57 | 2.63 | 1.48 | 1.08 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0038 | 0.0074 | 0.016 | 0.10 | 0.17 | 0.0075 | 0.0089 |
|  | - Max | 0.0041 | 0.0076 | 0.018 | 0.12 | 0.18 | 0.0078 | 0.0092 |
|  | - Gmin | 1.770 | 1.291 | 1.291 | 1.357 | 1.557 | 1.289 | 2.223 |
|  | - Gmax | 1.475 | 1.291 | 1.291 | 1.960 | 0.584 | 1.370 | 0.833 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 81  Co试验数据

| - 实验室i | - 测定结果 | - 2# | - 5# | - 11# | - 4# | - 14# | - 8# | - 15# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 1 | 0.0031 | 0.0062 | 0.016 | 0.11 | 0.17 | 0.076 | 0.0079 |
|  | - 2 | 0.0031 | 0.0064 | 0.016 | 0.11 | 0.18 | 0.076 | 0.0078 |
|  | - 3 | 0.0029 | 0.0059 | 0.016 | 0.11 | 0.17 | 0.075 | 0.0081 |
|  | - 4 | 0.0028 | 0.0060 | 0.016 | 0.11 | 0.17 | 0.077 | 0.0083 |
|  | - 5 | 0.0028 | 0.0061 | 0.016 | 0.12 | 0.16 | 0.076 | 0.0085 |
|  | - 平均值 | 0.00294 | 0.00612 | 0.0160 | 0.112 | 0.170 | 0.07600 | 0.00812 |
|  | - SD | 0.000152 | 0.000192 | 0.00000 | 0.00447 | 0.00707 | 0.0007071 | 0.0002864 |
|  | - RSD/% | 5.16 | 3.14 | 0.00 | 3.99 | 4.16 | 0.93 | 3.53 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - Min | 0.0028 | 0.0059 | 0.016 | 0.11 | 0.16 | 0.075 | 0.0078 |
|  | - Max | 0.0031 | 0.0064 | 0.016 | 0.12 | 0.18 | 0.077 | 0.0085 |
|  | - Gmin | 0.923 | 1.144 | 0.000 | 0.447 | 1.414 | 1.414 | 1.117 |
|  | - Gmax | 1.055 | 1.456 | 0.000 | 1.789 | 1.414 | 1.414 | 1.327 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检查结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

对于实验室原始数据采用格拉布斯检验。查表可知，岐离值用“*”标出；离群值用“**”标出，予以舍弃。经统计分析发现，实验室2.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂，12#和10#样品铅有两个为岐离值保留；实验室7河南豫光金铅股份有限公司,1#样品铅有一为离群值，将其舍弃；实验室8.大冶有色设计研究院有限公司，10#样品铅有一个为岐离值保留；实验室9.云南华联锌铟股份有限公司,1#样品铅有一为离群值，将其舍弃；实验室12.湖南有色金属研究院有限责任公司，10#样品铅有一个为离群值，将其舍弃；实验室10.株洲冶炼集团集团股份有限公司，9#样品铜有一个为岐离值保留；实验室13.北矿检测技术股份有限公司，9#样品铜有一个为离群值，将其舍弃；实验室4.湖南水口山有色金属有限责任公司，13#样品有一个镉为离群值，将其舍弃；实验室6.山西北方铜业有限公司，10#样品镉有一个为离群值，将其舍弃；实验室1.葫芦岛锌业股份有限公司，2#样品钴有一个为岐离值保留；实验室6.山西北方铜业有限公司，4#样品钴有一个为离群值，将其舍弃；实验室15.国标北京检验认证有限公司，11#样品钴有一个为离群值，将其舍弃，其余数据参与后续统计分析。

## 3  一致性和离群值检查

### 3.1 曼德尔h-k检验

对各实验室的试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见下表

- 表 82铅 的一致性检验--曼德尔统计量h

| 实验室pj | - 水平1（12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.55 | -1.52 | 0.12 | 0.44 | -0.01 | -0.26 |
| 2 | -0.32 | -0.48 | -0.90 | -0.95 | -0.50 | -0.17 |
| 3 | -0.82 | 0.19 | -0.57 | 1.05 | 0.12 | 1.29 |
| 4 | 2.78** | -0.96 | 3.14** | -0.60 | -0.39 | -0.40 |
| 5 | -0.23 | 1.31 | -1.04 | 0.04 | 0.93 | -0.58 |
| 6 | 0.77 | -0.38 | 1.04 | 1.50 | 0.73 | 0.45 |
| 7 | 0.37 | -1.04 | 0.10 | 0.36 | 0.01 | -0.85 |
| 8 | -0.82 | -0.18 | -1.27 | -1.20 | -1.84 | -1.52 |
| 9 | -0.07 | 2.58** | -0.08 | 0.55 | 0.97 | 1.78 |
| 10 | 1.04 | -1.00 | 0.84 | 1.50 | 1.06 | 1.18 |
| 11 | 0.30 | 0.04 | 0.12 | 0.50 | -0.02 | 1.37 |
| 12 | -0.82 | -0.33 | -1.13 | -1.32 | -2.03* | -1.48 |
| 13 | 0.92 | -0.03 | 0.40 | 0.72 | 1.36 | 0.92 |
| 14 | -0.32 | 0.57 | 0.37 | 1.19 | 0.88 | 0.92 |
| 15 | 0.30 | 1.83 | 0.44 | 0.55 | 0.12 | -0.36 |
| 16 | -1.19 | -0.03 | -1.20 | -1.35 | -1.77 | -1.09 |
| 17 | -1.12 | -0.31 | -0.44 | -0.43 | -0.20 | -0.98 |
| 18 | -0.45 | 0.57 | -0.18 | -1.80 | 1.27 | -0.82 |
| 19 | -0.57 | -0.10 | -0.16 | -0.46 | -0.45 | 0.45 |
| 20 | -1.64 | -0.82 | -0.20 | -0.60 | 0.12 | -0.01 |
| P=20 | h 5%的临界值为1.89，h 1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |

从表81铅的曼德尔统计量h可判定，实验室12的水平5为歧离值；实验室4的水平1和水平3、实验室9的水平2为离群值。

- 表 83 铅的一致性检验--曼德尔统计量k

| 实验室pj | - 水平1（12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.95 | 0.65 | 1.14 | 1.23 | 1.30 | 1.34 |
| 2 | 1.01 | 1.75** | 0.47 | 1.65** | 0.97 | 0.62 |
| 3 | 1.16 | 1.36* | 1.06 | 0.76 | 0.38 | 0.46 |
| 4 | 1.31 | 0.58 | 1.45* | 1.12 | 2.23** | 0.70 |
| 5 | 0.80 | 0.69 | 1.01 | 1.70** | 1.43* | 0.86 |
| 6 | 0.51 | 0.79 | 0.55 | 1.50* | 1.73** | 1.73** |
| 7 | 0.42 | 0.40 | 0.17 | 0.41 | 0.08 | 0.36 |
| 8 | 1.77** | 1.41* | 1.67** | 0.64 | 0.93 | 1.60** |
| 9 | 0.78 | 0.36 | 0.21 | 0.57 | 0.54 | 0.35 |
| 10 | 1.92** | 1.02 | 0.80 | 0.65 | 0.65 | 1.14 |
| 11 | 0.82 | 0.65 | 0.41 | 0.74 | 0.39 | 0.17 |
| 12 | 0.67 | 1.18 | 1.67** | 1.07 | 1.36* | 2.25 ** |
| 13 | 0.70 | 0.64 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.98 |
| 14 | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 1.15 | 0.68 | 0.51 |
| 15 | 0.90 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.68 |
| 16 | 0.97 | 1.39* | 1.53** | 0.86 | 1.21 | 1.30 |
| 17 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.19 | 0.53 |
| 18 | 0.97 | 1.79 ** | 1.70** | 0.79 | 0.43 | 0.46 |
| 19 | 0.90 | 0.88 | 0.58 | 0.61 | 0.48 | 0.38 |
| 20 | 0.82 | 1.05 | 1.00 | 1.19 | 0.85 | 0.43 |
| P=20,n=10 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.53 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |

- 从表 82 铅的一致性检验--曼德尔统计量k判定，实验室3的水平2、实验室4的水平3、实验室5的水平5、实验室6的水平4、实验室8的水平2、实验室12的水平5、实验室16的水平2为岐离值；实验室2的水平2和水平4、实验室4的水平5、实验室5的水平4、实验室6的水平5和6、实验室8的水平1和水平3和水平6、实验室10的水平1、实验室12的水平3和水平6、实验室16的水平3、实验室18的水平2和水平3为离群值。

- 表 84铜 单元平均值一致性检验--曼德尔统计量h

| 实验室pj | - 水平1 - （12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.38 | -0.61 | 0.36 | -0.90 | 0.14 |
| 2 | 1.42 | -0.14 | -0.70 | 0.35 | -0.52 |
| 3 | 0.70 | -0.69 | 0.43 | -0.64 | 0.55 |
| 4 | -0.66 | -0.43 | -1.91* | -0.11 | -2.05 |
| 5 | -0.69 | 0.83 | 1.48 | -0.23 | 2.74** |
| 6 | 0.07 | -0.71 | 0.81 | 0.27 | 0.55 |
| 7 | 0.23 | -0.51 | 0.69 | -0.56 | 0.06 |
| 8 | 1.06 | 0.83 | -1.10 | 1.39 | 0.44 |
| 9 | 0.70 | 2.64** | 1.74 | -2.76** | -0.27 |
| 10 | -0.20 | 0.91 | 0.36 | 1.46 | -0.60 |
| 11 | -0.41 | -0.23 | 0.19 | -0.47 | 0.33 |
| 12 | 1.24 | 0.25 | -0.92 | 1.33 | 0.37 |
| 13 | -0.56 | -0.46 | 1.09 | 0.48 | 1.19 |
| 14 | -0.74 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | -1.33 |
| 15 | -1.09 | -0.46 | 0.80 | -0.30 | 0.11 |
| 16 | 1.95* | -0.07 | -1.10 | 1.19 | 0.42 |
| 17 | -0.91 | 1.44 | -0.21 | -0.37 | -1.11 |
| 18 | -0.38 | 0.01 | -0.01 | -0.67 | -0.68 |
| 19 | 0.70 | -2.22* | -1.69 | -0.14 | 0.59 |
| 20 | -2.17* | -0.65 | 0.24 | 1.08 | 0.32 |
| P=20 | h 5%的临界值为1.89，h 1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表83铜的曼德尔统计量h可判定，实验室4的水平3、实验室16的水平1、实验室19的水平2、实验室20的水平1为歧离值；实验室5的水平5、实验室9的水平2和4为离群值。

- 表85 铜的一致性检验--曼德尔统计量k

| 实验室pj | - 水平1 - （12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.86 | 0.77 | 1.16 | 1.32 | 1.35 |
| 2 | 1.99** | 1.71** | 1.29 | 1.20 | 2.80** |
| 3 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.73 |
| 4 | 0.58 | 0.85 | 1.17 | 1.48* | 0.90 |
| 5 | 0.74 | 1.10 | 0.90 | 2.15** | 0.85 |
| 6 | 0.51 | 0.57 | 1.09 | 1.58** | 1.59** |
| 7 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | 0.10 |
| 8 | 1.78** | 1.31 | 0.94 | 0.41 | 0.35 |
| 9 | 0.83 | 1.02 | 0.22 | 1.22 | 0.31 |
| 10 | 0.00 | 0.35 | 2.39** | 0.27 | 0.54 |
| 11 | 0.69 | 0.49 | 0.33 | 0.53 | 1.08 |
| 12 | 1.44* | 1.72** | 1.12 | 0.49 | 0.65 |
| 13 | 0.64 | 0.93 | 0.75 | 1.22 | 0.22 |
| 14 | 0.74 | 0.23 | 0.22 | 0.74 | 0.52 |
| 15 | 0.83 | 0.29 | 0.26 | 0.47 | 0.74 |
| 16 | 1.12 | 1.19 | 0.98 | 0.51 | 0.62 |
| 17 | 0.29 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 0.47 |
| 18 | 1.32 | 1.50* | 0.81 | 0.66 | 0.57 |
| 19 | 1.31 | 0.78 | 0.83 | 0.32 | 0.78 |
| 20 | 0.00 | 1.24 | 1.11 | 0.99 | 1.09 |
| P=20,n=10 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.53 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表84 铜的一致性检验--曼德尔统计量k可判断，实验室4的水平4、实验室12的水平1、实验室18的水平2为歧离值；实验室2的水平1和2和5、实验室5的水平4、实验室6的水平4和水平5、实验室10的水平3、实验室12的水平2为离群值。

- 表 86镉的一致性检验--曼德尔统计量h

| 实验室pj | - 水平1 - （10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
| 2 | -0.03 | 1.20 | 2.60** | -0.43 | -0.54 |
| 3 | -0.30 | 0.64 | 0.05 | 0.74 | 0.10 |
| 4 | -0.15 | 0.39 | -0.95 | 1.36 | 2.95 ** |
| 5 | -0.79 | 1.69 | 0.75 | 0.01 | 0.40 |
| 6 | 3.35** | 0.80 | 0.51 | 1.79 | -0.85 |
| 7 | 0.43 | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.37 |
| 8 | -0.64 | -2.11* | -0.70 | -0.98 | -1.43 |
| 9 | 0.40 | 0.48 | -1.10 | 0.60 | -0.41 |
| 10 | -0.90 | -0.09 | -0.82 | 1.52 | 0.05 |
| 11 | -0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.47 | 0.40 |
| 12 | -0.56 | -2.03* | -0.82 | -0.91 | -1.56 |
| 13 | 0.14 | -0.41 | -0.29 | 0.14 | 0.61 |
| 14 | -0.03 | 0.64 | 0.92 | 0.39 | 0.45 |
| 15 | 0.31 | 0.64 | 0.51 | 0.05 | 0.23 |
| 16 | -0.47 | -0.90 | -0.76 | -1.17 | -1.40 |
| 17 | -0.56 | 0.15 | 1.21 | -1.21 | 0.25 |
| 18 | -1.08 | -0.25 | 0.23 | -1.90* | 0.84 |
| 19 | -1.25 | -1.30 | -1.45 | -1.30 | -0.78 |
| 20 | 0.19 | -0.98 | -1.34 | -0.05 | 0.34 |
| P=20 | h 5%的临界值为1.89，h 1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表 85镉的一致性检验--曼德尔统计量h可判断，实验室8的水平2、实验室18的水平4为歧离值；实验室2的水平3、实验室4的水平5、实验室6的水平1、实验室12的水平2为离群值。

- 表 87 镉的一致性检验--曼德尔统计量k

| 实验室pj | - 水平1 - （10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 0.80 | 0.85 | 1.07 | 1.31 |
| 2 | 1.07 | 1.50* | 1.64** | 1.36* | 2.61** |
| 3 | 1.11 | 1.24 | 1.09 | 1.03 | 0.96 |
| 4 | 0.91 | 0.93 | 0.50 | 1.62** | 1.36* |
| 5 | 0.85 | 1.15 | 1.56** | 1.45* | 0.67 |
| 6 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 1.78** | 1.50* |
| 7 | 0.29 | 0.23 | 0.48 | 0.35 | 0.12 |
| 8 | 2.01** | 1.55** | 1.04 | 0.76 | 0.64 |
| 9 | 0.64 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.21 |
| 10 | 0.83 | 1.18 | 0.62 | 0.65 | 0.44 |
| 11 | 0.27 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.35 |
| 12 | 0.95 | 1.24 | 1.56** | 1.08 | 0.70 |
| 13 | 0.83 | 0.50 | 0.42 | 0.28 | 0.59 |
| 14 | 0.80 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.28 |
| 15 | 1.02 | 0.40 | 0.94 | 0.33 | 0.56 |
| 16 | 1.11 | 1.13 | 1.40* | 0.88 | 0.52 |
| 17 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.23 | 0.26 |
| 18 | 1.24 | 1.24 | 1.54** | 1.45* | 0.89 |
| 19 | 1.11 | 0.50 | 0.62 | 0.47 | 0.51 |
| 20 | 1.41* | 1.86** | 1.30 | 1.35 | 1.60** |
| P=20,n=10 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.53 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表86镉的一致性检验--曼德尔统计量k可判断，实验室2的水平2和水平4、实验室4的水平5、实验室5的水平4、实验室6的水平5、实验室16的水平3、实验室18的水平4、实验室20的水平1为歧离值；实验室2的水平3和水平5、实验室4的水平4、实验室5的水平3、实验室6的水平4、实验室8的水平1和2、实验室12的水平3、实验室18的水平3、实验室20的水平2和水平5为离群值。

- 表 88 钴的一致性检验--曼德尔统计量h

| 实验室pj | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.22 | -0.68 | -0.11 | 0.49 | -0.74 |
| 2 | -1.27 | -0.91 | -1.31 | 0.85 | -0.63 |
| 3 | -0.22 | -0.55 | 0.82 | 0.01 | 0.52 |
| 4 | -0.54 | 2.41** | 1.64 | 0.09 | 2.89** |
| 5 | -0.47 | 0.54 | -2.37* | -0.31 | -0.99 |
| 6 | -0.50 | -0.81 | 0.54 | 0.52 | 0.92 |
| 7 | -0.48 | -0.84 | -0.15 | 0.36 | -0.79 |
| 8 | 1.56 | 1.09 | 0.67 | -0.86 | 0.26 |
| 9 | 0.61 | -1.42 | 0.54 | 2.88** | 0.10 |
| 10 | 0.77 | -0.31 | 0.17 | -0.34 | 0.52 |
| 11 | 0.14 | -0.75 | 0.81 | 0.66 | -1.59 |
| 12 | 1.38 | 0.86 | 0.85 | -1.09 | 0.20 |
| 13 | 0.33 | -0.65 | -0.12 | 0.00 | 0.30 |
| 14 | 0.69 | 0.98 | -0.11 | 1.21 | 0.92 |
| 15 | -1.93* | -0.71 | -0.48 | 0.01 | -0.63 |
| 16 | 1.34 | 0.62 | 0.74 | -1.11 | 0.16 |
| 17 | -1.03 | -0.64 | -1.59 | -0.70 | 0.19 |
| 18 | -0.03 | 1.13 | -0.28 | -1.13 | -1.13 |
| 19 | 0.43 | 1.05 | -0.48 | -1.30 | -0.32 |
| 20 | -1.84 | -0.46 | -1.50 | -0.80 | -1.16 |
| P=20 | h 5%的临界值为1.89，h 1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表 87钴的一致性检验--曼德尔统计量h可判断，实验室5的水平3、实验室15的水平1为歧离值；实验室2的水平5、实验室9的水平4为离群值。

- 表 89 钴的一致性检验--曼德尔统计量k

| 实验室pj | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.03 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.27 |
| 2 | 1.61** | 1.76** | 2.06** | 1.63** | 1.62** |
| 3 | 1.48* | 0.87 | 1.99** | 1.74** | 1.46* |
| 4 | 0.83 | 1.85** | 1.45* | 1.42* | 1.55** |
| 5 | 0.99 | 1.38* | 0.53 | 1.06 | 1.08 |
| 6 | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.52 | 0.73 |
| 7 | 0.79 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
| 8 | 0.73 | 0.62 | 0.47 | 0.73 | 0.56 |
| 9 | 1.68** | 0.93 | 1.40* | 0.00 | 0.47 |
| 10 | 1.38* | 0.81 | 0.71 | 1.04 | 1.29 |
| 11 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.52 | 1.01 |
| 12 | 1.14 | 0.99 | 0.27 | 0.71 | 0.66 |
| 13 | 0.67 | 0.83 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| 14 | 0.67 | 0.56 | 0.71 | 0.93 | 0.73 |
| 15 | 0.45 | 0.34 | 0.00 | 1.74** | 1.62** |
| 16 | 1.03 | 0.92 | 0.30 | 0.26 | 0.49 |
| 17 | 0.41 | 0.77 | 0.53 | 0.41 | 0.73 |
| 18 | 0.94 | 1.45* | 0.96 | 0.74 | 0.23 |
| 19 | 0.53 | 0.32 | 1.08 | 1.20 | 0.73 |
| 20 | 0.87 | 0.79 | 0.00 | 0.89 | 1.11 |
| P=20,n=10 | k 5%的临界值为1.36，k 1%的临界值为1.53 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表88钴的一致性检验--曼德尔统计量k可判断，实验室3的水平1和水平5、实验室4的水平4、实验室5的水平2、实验室9的水平3、实验室10的水平1、实验室18的水平2为歧离值；实验室2的水平1～5、实验室3的水平3和水平4、实验室4的水平2和水平5、实验室9的水平1、实验室15的水平4和水平5为离群值。

### 3.2   科克伦检验

20个实验室精密度试验的测定次数不一，其中，实验室5对各水平各测定了7次，实验室20对各水平各测定了5次，其余实验室对各水平各测定了11次。根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004科克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=20，n=6的临界值：显著性水平5%的临界值为0.174，显著性水平1%的临界值为0.205。

- 表 90 铅的科克伦检验统计量C

| 实验室pj | - 水平1 - （12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00632 | 0.00934 | 0.0290 | 0.0633 | 0.0739 | 0.109 |
| 2 | 0.00674 | 0.0252 | 0.0119 | 0.0850 | 0.0556 | 0.0502 |
| 3 | 0.00775 | 0.0196 | 0.0270 | 0.0390 | 0.0217 | 0.0374 |
| 4 | 0.00876 | 0.00837 | 0.0368 | 0.0575 | 0.127** | 0.0571 |
| 5 | 0.00535 | 0.0100 | 0.0256 | 0.0877 | 0.0815 | 0.0697 |
| 6 | 0.00341 | 0.0114 | 0.0140 | 0.0770 | 0.0986 | 0.1403 |
| 7 | 0.00280 | 0.00577 | 0.00422 | 0.0210 | 0.00467 | 0.0291 |
| 8 | 0.0118 | 0.0204 | 0.0424 | 0.0332 | 0.0532 | 0.129 |
| 9 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00527 | 0.0291 | 0.0310 | 0.0287 |
| 10 | 0.0129* | 0.0147 | 0.0202 | 0.0336 | 0.0372 | 0.0923 |
| 11 | 0.00546 | 0.00943 | 0.0103 | 0.0381 | 0.0220 | 0.0140 |
| 12 | 0.00447 | 0.0170 | 0.0423 | 0.0553 | 0.0778 | 0.182** |
| 13 | 0.00467 | 0.00924 | 0.0121 | 0.0513 | 0.0272 | 0.0798 |
| 14 | 0.00505 | 0.00944 | 0.0142 | 0.0592 | 0.0390 | 0.0411 |
| 15 | 0.00603 | 0.00505 | 0.0104 | 0.0192 | 0.0302 | 0.0548 |
| 16 | 0.00647 | 0.0201 | 0.0388 | 0.0444 | 0.0692 | 0.106 |
| 17 | 0.00268 | 0.00496 | 0.0107 | 0.0201 | 0.0106 | 0.0428 |
| 18 | 0.00647 | 0.0259 | 0.0432 | 0.0405 | 0.0247 | 0.0370 |
| 19 | 0.00603 | 0.0127 | 0.0147 | 0.0311 | 0.0275 | 0.0307 |
| 20 | 0.00548 | 0.0152 | 0.0255 | 0.0611 | 0.0485 | 0.0349 |
| Smax | 0.0129 | 0.0259 | 0.0432 | 0.0877 | 0.127 | 0.182 |
| C | 0.185 | 0.160 | 0.145 | 0.145 | 0.249 | 0.253 |
| P=20,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.174，1%的C临界值为0.205 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |

经科克伦检验，实验室10的水平1为歧离值，实验室4的水平5、实验室12的水平6为离群值。

- 表 91  铜的科克伦检验统计量C

| 实验室pj | - 水平1 - （12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00539 | 0.0135 | 0.0270 | 0.0522 | 0.105 |
| 2 | 0.0125* | 0.0298 | 0.0301 | 0.0475 | 0.217** |
| 3 | 0.00688 | 0.0176 | 0.0228 | 0.0364 | 0.0569 |
| 4 | 0.00364 | 0.0149 | 0.0273 | 0.0587 | 0.0698 |
| 5 | 0.00463 | 0.0192 | 0.0210 | 0.0853** | 0.0660 |
| 6 | 0.00323 | 0.00997 | 0.0256 | 0.0625 | 0.124 |
| 7 | 0.00172 | 0.00442 | 0.00701 | 0.00539 | 0.00775 |
| 8 | 0.0112 | 0.0229 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0274 |
| 9 | 0.00522 | 0.0178 | 0.00522 | 0.0483 | 0.0242 |
| 10 | 0.00000 | 0.00603 | 0.0558** | 0.0108 | 0.0416 |
| 11 | 0.00435 | 0.00849 | 0.00767 | 0.0212 | 0.0836 |
| 12 | 0.00905 | 0.03003 | 0.0263 | 0.0195 | 0.0507 |
| 13 | 0.00405 | 0.0163 | 0.0176 | 0.0484 | 0.0169 |
| 14 | 0.00467 | 0.00405 | 0.00522 | 0.0294 | 0.0404 |
| 15 | 0.00522 | 0.00505 | 0.00603 | 0.0185 | 0.0577 |
| 16 | 0.00701 | 0.0207 | 0.0230 | 0.0202 | 0.0483 |
| 17 | 0.00180 | 0.00858 | 0.0139 | 0.0234 | 0.0368 |
| 18 | 0.00831 | 0.0261 | 0.0189 | 0.0262 | 0.0439 |
| 19 | 0.00820 | 0.0137 | 0.0195 | 0.0127 | 0.0607 |
| 20 | 0.00000 | 0.0217 | 0.0259 | 0.0391 | 0.0850 |
| Smax | 0.0125 | 0.0300 | 0.0558 | 0.0853 | 0.217 |
| C | 0.198 | 0.148 | 0.274 | 0.232 | 0.392 |
| P=20,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.174，1%的C临界值为0.205 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

经科克伦检验，实验室2的水平1为歧离值，实验室2的水平5、实验室5的水平4、实验室10的水平3为离群值。

- 表 92  镉的科克伦检验统计量C

| 实验室pj | - 水平1 - （10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00647 | 0.00809 | 0.0104 | 0.0254 | 0.0550 |
| 2 | 0.00674 | 0.0151 | 0.0199 | 0.0324 | 0.109** |
| 3 | 0.00701 | 0.01250 | 0.0133 | 0.0245 | 0.0403 |
| 4 | 0.00577 | 0.00932 | 0.00604 | 0.0384 | 0.0568 |
| 5 | 0.00535 | 0.0115 | 0.0189 | 0.0344 | 0.0279 |
| 6 | 0.00302 | 0.00445 | 0.00490 | 0.0423* | 0.0629 |
| 7 | 0.00186 | 0.00236 | 0.00587 | 0.00820 | 0.00505 |
| 8 | 0.0127* | 0.0156 | 0.0126 | 0.0181 | 0.0269 |
| 9 | 0.00405 | 0.00505 | 0.00674 | 0.0117 | 0.0087 |
| 10 | 0.00522 | 0.0118 | 0.00751 | 0.0154 | 0.0185 |
| 11 | 0.00168 | 0.00486 | 0.00655 | 0.0136 | 0.0147 |
| 12 | 0.00603 | 0.01250 | 0.0189 | 0.0256 | 0.0294 |
| 13 | 0.00522 | 0.00505 | 0.00505 | 0.00674 | 0.0246 |
| 14 | 0.00505 | 0.00405 | 0.00522 | 0.00505 | 0.0119 |
| 15 | 0.00647 | 0.00405 | 0.0114 | 0.00775 | 0.0234 |
| 16 | 0.00701 | 0.0114 | 0.01700 | 0.0209 | 0.0216 |
| 17 | 0.00305 | 0.00466 | 0.00510 | 0.00535 | 0.0109 |
| 18 | 0.00786 | 0.01250 | 0.0186 | 0.0344 | 0.0374 |
| 19 | 0.00701 | 0.00505 | 0.00751 | 0.0112 | 0.0212 |
| 20 | 0.00894 | 0.0187 | 0.0158 | 0.0321 | 0.0669 |
| Smax | 0.0127 | 0.0187 | 0.0199 | 0.0423 | 0.109 |
| C | 0.202 | 0.173 | 0.135 | 0.159 | 0.341 |
| P=20,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.174，1%的C临界值为0.205 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

经科克伦检验，实验室6的水平4、实验室8的水平1为歧离值，实验室2的水平5为离群值。

- 表 93  钴的科克伦检验统计量C

| 实验室pj | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000179 | 0.000256 | 0.000809 | 0.00603 | 0.00809 |
| 2 | 0.000279 | 0.000428 | 0.00147** | 0.00820 | 0.0104 |
| 3 | 0.000257 | 0.000211 | 0.00142** | 0.00874 | 0.00934 |
| 4 | 0.000143 | 0.000449 | 0.00103 | 0.00714 | 0.00991 |
| 5 | 0.000172 | 0.000335 | 0.000378 | 0.00535 | 0.00690 |
| 6 | 0.000144 | 0.000219 | 0.000577 | 0.00263 | 0.00352 |
| 7 | 0.000137 | 0.0000905 | 0.000125 | 0.000405 | 0.000405 |
| 8 | 0.000127 | 0.000150 | 0.000338 | 0.00367 | 0.00355 |
| 9 | 0.000291 | 0.000225 | 0.001000 | 0.00000 | 0.00302 |
| 10 | 0.000240 | 0.000197 | 0.000505 | 0.00522 | 0.00820 |
| 11 | 0.000103 | 0.000170 | 0.000925 | 0.00263 | 0.00642 |
| 12 | 0.000197 | 0.000240 | 0.000190 | 0.00358 | 0.00421 |
| 13 | 0.000117 | 0.000202 | 0.000211 | 0.00178 | 0.00193 |
| 14 | 0.000117 | 0.000135 | 0.000505 | 0.00467 | 0.00467 |
| 15 | 0.0000775 | 0.0000831 | 0.000000 | 0.00874 | 0.0104 |
| 16 | 0.000179 | 0.000224 | 0.000212 | 0.00131 | 0.00314 |
| 17 | 0.0000703 | 0.000188 | 0.000378 | 0.00205 | 0.00463 |
| 18 | 0.000163 | 0.000352 | 0.000684 | 0.00370 | 0.00149 |
| 19 | 0.0000924 | 0.000077 | 0.000775 | 0.00603 | 0.00467 |
| 20 | 0.000152 | 0.000192 | 0.000000 | 0.00447 | 0.00707 |
| Smax | 0.000291 | 0.000734 | 0.00147 | 0.00874 | 0.0104 |
| C | 0.141 | 0.171 | 0.212 | 0.151 | 0.133 |
| P=20,n=6 | 显著性水平5%的C临界值为0.174，1%的C临界值为0.205 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

经科克伦检验，实验室2的水平3、实验室3的水平3为离群值。

- 3.3格拉布斯检验

通过对各实验室的平均数据进行整理，分别进行一个离群观测值的格拉布斯检验，结果见下表。

表94  铅元素的格拉布斯检验(一个离群观测值情形)

| 试样编号 实验室 | - 水平1（12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.130 | 0.485 | 1.273 | 4.135 | 5.175 | 5.969 |
| 2 | 0.124 | 0.498 | 1.233 | 4.003 | 5.115 | 5.980 |
| 3 | 0.120 | 0.506 | 1.245 | 4.193 | 5.191 | 6.173 |
| 4 | 0.146* | 0.492 | 1.392** | 4.036 | 5.129 | 5.950 |
| 5 | 0.124 | 0.520 | 1.227 | 4.097 | 5.289 | 5.927 |
| 6 | 0.132 | 0.499 | 1.309 | 4.235 | 5.264 | 6.062 |
| 7 | 0.129 | 0.491 | 1.272 | 4.127 | 5.177 | 5.891 |
| 8 | 0.120 | 0.502 | 1.218 | 3.980 | 4.954 | 5.803 |
| 9 | 0.125 | 0.535 | 1.265 | 4.145 | 5.293 | 6.237 |
| 10 | 0.134 | 0.492 | 1.301 | 4.235 | 5.304 | 6.158 |
| 11 | 0.128 | 0.504 | 1.273 | 4.141 | 5.174 | 6.184 |
| 12 | 0.120 | 0.500 | 1.224 | 3.968 | 4.931 | 5.808 |
| 13 | 0.133 | 0.504 | 1.284 | 4.161 | 5.340 | 6.125 |
| 14 | 0.124 | 0.511 | 1.283 | 4.205 | 5.283 | 6.125 |
| 15 | 0.128 | 0.526 | 1.285 | 4.145 | 5.191 | 5.955 |
| 16 | 0.117 | 0.504 | 1.221 | 3.965 | 4.963 | 5.859 |
| 17 | 0.118 | 0.500 | 1.251 | 4.052 | 5.151 | 5.873 |
| 18 | 0.123 | 0.511 | 1.261 | 3.923 | 5.329 | 5.895 |
| 19 | 0.122 | 0.503 | 1.262 | 4.049 | 5.122 | 6.063 |
| 20 | 0.114 | 0.494 | 1.260 | 4.036 | 5.190 | 6.002 |
| 最小数 | 0.114 | 0.485 | 1.218 | 3.923 | 4.931 | 5.803 |
| 最大数 | 0.146 | 0.535 | 1.392 | 4.235 | 5.340 | 6.237 |
| Gmin | 1.641 | 1.520 | 1.240 | 1.790 | 2.046 | 1.513 |
| Gmax | 2.785 | 2.578 | 3.146 | 1.801 | 2.030 | 1.787 |
| P=20，n=11 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值；**为离群值。 |  |  |  |  |  |  |

经格拉布斯检验，实验室4的水平1为歧离值，实验室4的水平3为离群值。

表95  铜元素的格拉布斯检验(一个离群观测值情形)

| 试样编号 实验室 | - 水平1（12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.109 | 0.503 | 1.291 | 3.449 | 4.979 |
| 2 | 0.118 | 0.514 | 1.265 | 3.528 | 4.908 |
| 3 | 0.115 | 0.501 | 1.293 | 3.465 | 5.023 |
| 4 | 0.108 | 0.507 | 1.235 | 3.499 | 4.744 |
| 5 | 0.108 | 0.536 | 1.319 | 3.491 | 5.259 |
| 6 | 0.111 | 0.501 | 1.302 | 3.523 | 5.023 |
| 7 | 0.112 | 0.505 | 1.299 | 3.471 | 4.970 |
| 8 | 0.116 | 0.536 | 1.255 | 3.594 | 5.011 |
| 9 | 0.115 | 0.578 | 1.325 | 3.332* | 4.935 |
| 10 | 0.110 | 0.538 | 1.291 | 3.598 | 4.899 |
| 11 | 0.109 | 0.512 | 1.287 | 3.476 | 4.999 |
| 12 | 0.117 | 0.523 | 1.259 | 3.590 | 5.004 |
| 13 | 0.108 | 0.506 | 1.309 | 3.536 | 5.092 |
| 14 | 0.107 | 0.522 | 1.285 | 3.516 | 4.821 |
| 15 | 0.105 | 0.506 | 1.302 | 3.487 | 4.976 |
| 16 | 0.121 | 0.515 | 1.255 | 3.581 | 5.009 |
| 17 | 0.106 | 0.550 | 1.277 | 3.483 | 4.844 |
| 18 | 0.109 | 0.517 | 1.282 | 3.464 | 4.891 |
| 19 | 0.115 | 0.465 | 1.240 | 3.497 | 5.027 |
| 20 | 0.100 | 0.502 | 1.288 | 3.574 | 4.998 |
| 最小数 | 0.100 | 0.465 | 1.235 | 3.332 | 4.744 |
| 最大数 | 0.121 | 0.578 | 1.325 | 3.598 | 5.259 |
| Gmin | 2.170 | 2.221 | 1.947 | 2.793 | 2.118 |
| Gmax | 1.954 | 2.636 | 1.706 | 1.430 | 2.681 |
| P=20，n=11 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |
| *为歧离值；**为离群值。 |  |  |  |  |  |

经格拉布斯检验，实验室9的水平4为歧离值。

表96 镉元素的格拉布斯检验(一个离群观测值情形)

| 试样编号 实验室 | - 水平1（10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.137 | 0.284 | 0.485 | 1.046 | 2.280 |
| 2 | 0.124 | 0.295 | 0.522 | 1.021 | 2.219 |
| 3 | 0.121 | 0.288 | 0.482 | 1.067 | 2.266 |
| 4 | 0.122 | 0.285 | 0.466 | 1.092 | 2.479* |
| 5 | 0.159 | 0.290 | 0.489 | 1.109 | 2.195 |
| 6 | 0.160 | 0.292 | 0.488 | 1.108 | 2.195 |
| 7 | 0.128 | 0.284 | 0.487 | 1.055 | 2.286 |
| 8 | 0.117 | 0.257 | 0.470 | 0.999 | 2.153 |
| 9 | 0.128 | 0.286 | 0.464 | 1.062 | 2.228 |
| 10 | 0.115 | 0.280 | 0.468 | 1.098 | 2.263 |
| 11 | 0.120 | 0.284 | 0.486 | 1.057 | 2.289 |
| 12 | 0.118 | 0.258 | 0.468 | 1.002 | 2.143 |
| 13 | 0.125 | 0.276 | 0.476 | 1.044 | 2.305 |
| 14 | 0.124 | 0.288 | 0.495 | 1.054 | 2.293 |
| 15 | 0.127 | 0.288 | 0.489 | 1.040 | 2.276 |
| 16 | 0.119 | 0.271 | 0.469 | 0.992 | 2.155 |
| 17 | 0.118 | 0.282 | 0.500 | 0.989 | 2.277 |
| 18 | 0.113 | 0.278 | 0.485 | 0.963 | 2.322 |
| 19 | 0.111 | 0.266 | 0.458 | 0.986 | 2.201 |
| 20 | 0.126 | 0.270 | 0.460 | 1.036 | 2.284 |
| 最小数 | 0.111 | 0.257 | 0.458 | 0.963 | 2.143 |
| 最大数 | 0.160 | 0.295 | 0.522 | 1.109 | 2.479 |
| Gmin | 1.153 | 2.154 | 1.427 | 1.832 | 1.491 |
| Gmax | 2.597 | 2.353 | 2.673 | 1.589 | 2.959 |
| P=20，n=11 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |
| *为歧离值**为离群值。 |  |  |  |  |  |

经格拉布斯检验，实验室4的水平5为歧离值。

表97 钴元素的格拉布斯检验(一个离群观测值情形)

| 试样编号 实验室 | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00367 | 0.00592 | 0.0174 | 0.122 | 0.174 |
| 2 | 0.00320 | 0.00571 | 0.0162 | 0.125 | 0.175 |
| 3 | 0.00367 | 0.00604 | 0.0183 | 0.118 | 0.185 |
| 4 | 0.00353 | 0.00873 | 0.0191 | 0.119 | 0.205* |
| 5 | 0.00356 | 0.00703 | 0.0151 | 0.116 | 0.171 |
| 6 | 0.00355 | 0.00580 | 0.0180 | 0.122 | 0.188 |
| 7 | 0.00355 | 0.00577 | 0.0173 | 0.121 | 0.173 |
| 8 | 0.00447 | 0.00754 | 0.0181 | 0.112 | 0.182 |
| 9 | 0.00405 | 0.00525 | 0.0180 | 0.140* | 0.181 |
| 10 | 0.00412 | 0.00625 | 0.0176 | 0.115 | 0.185 |
| 11 | 0.00383 | 0.00586 | 0.0183 | 0.123 | 0.166 |
| 12 | 0.00439 | 0.00732 | 0.0183 | 0.110 | 0.182 |
| 13 | 0.00392 | 0.00595 | 0.0174 | 0.118 | 0.183 |
| 14 | 0.00408 | 0.00743 | 0.0174 | 0.127 | 0.187 |
| 15 | 0.00290 | 0.00589 | 0.0169 | 0.118 | 0.175 |
| 16 | 0.00437 | 0.00710 | 0.0182 | 0.110 | 0.181 |
| 17 | 0.00330 | 0.00596 | 0.0159 | 0.113 | 0.182 |
| 18 | 0.00375 | 0.00757 | 0.0172 | 0.109 | 0.170 |
| 19 | 0.00396 | 0.00750 | 0.0170 | 0.108 | 0.177 |
| 20 | 0.00294 | 0.00612 | 0.0160 | 0.112 | 0.170 |
| 最小数 | 0.00290 | 0.00525 | 0.0151 | 0.108 | 0.166 |
| 最大数 | 0.00447 | 0.00873 | 0.0191 | 0.140 | 0.205 |
| Gmin | 1.948 | 1.420 | 2.282 | 1.289 | 1.540 |
| Gmax | 1.573 | 2.413 | 1.727 | 2.888 | 2.955 |
| P=20，n=11 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

经格拉布斯检验，实验室4的水平5为歧离值，实验室9的水平4为歧离值。

#### 3.4  精密度计算

3.4.1  综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室4的水平1、实验室10的水平1、实验室4的水平3、实验室4的水平5、实验室12的水平6的试验数据后，铅的总平均值、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表98。

表98  铅的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1 - （12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 23.35 | 105.324 | 248.398 | 859.541 | 1030.489 | 1196.816 |
| T2 | 2.904660935 | 53.10672582 | 313.3443459. | 3519.99534 | 5339.190917 | 7200.99099 |
| T3 | 188 | 209 | 197 | 210 | 199 | 199 |
| T4 | 2010 | 2231 | 2089 | 2252 | 2131 | 2131 |
| T5 | 0.006219065 | 0.039634182 | 0.10862613 | 0.476037221 | 0.448263087 | 0.955649766 |
| Sr2 | 3.65827E-05 | 0.000209705 | 0.000610259 | 0.002505459 | 0.00249035 | 0.005338826 |
| SL2 | 2.21047E-05 | 0.00012854. | 0.000683708 | 0.009039713 | 0.015545583 | 0.016239207 |
| SR2 | 5.86874E-05 | 0.000338245 | 0.001293967 | 0.011545172 | 0.018035933 | 0.021578033 |
| Sr | 0.006048366 | 0.014481183 | 0.024703424 | 0.050054561 | 0.049903412 | 0.073067267 |
| SR | 0.007660771 | 0.018391429 | 0.035971753 | 0.10744846 | 0.134297927 | 0.146894632 |
| 总平均值 | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| r | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
| R | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |

3.4.2  综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室2的水平1和水平5、实验室5的水平4和水平5、实验室9的水平4、实验室10的水平3的试验数据后，铜的总平均值、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表99。

表99  铜的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1（12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 22.39622727 | 110.71175 | 260.29825 | 675.211 | 946.619 |
| T2 | 2.487160494 | 57.38735405 | 333.897889 | 2374.976971 | 4692.949689 |
| T3 | 202 | 214 | 203 | 192 | 191 |
| T4 | 2182 | 2324 | 2203 | 2082 | 2061 |
| T5 | 0.006238831 | 0.058030065 | 0.074097987 | 0.208714 | 0.644806 |
| Sr2 | 3.4092E-05 | 0.000299124 | 0.000402706 | 0.001199506 | 0.003727202 |
| SL2 | 1.79034E-05 | 0.000519551 | 0.000631211 | 0.002350892 | 0.007372377 |
| SR2 | 5.19954E-05 | 0.000818675 | 0.001033918 | 0.003550398 | 0.011099579 |
| Sr | 0.005838833 | 0.017295203 | 0.020067547 | 0.034633881 | 0.061050817 |
| SR | 0.007210782 | 0.028612506 | 0.032154591 | 0.059585214 | 0.10535454 |
| 总平均值 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 |
| r | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| R | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.30 |

3.4.3  综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室2的水平5、实验室3的水平3、实验室4的水平5、实验室6的水平1、实验室8的水平1、实验室20的水平3的试验数据后，镉的总平均值、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表100。

表100  镉的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1（10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 22.900 | 58.907 | 92.926 | 217.874 | 422.675 |
| T2 | 2.797100935 | 16.54819809 | 44.78794132 | 226.3719996 | 950.8710531. |
| T3 | 188 | 210 | 193 | 210 | 188 |
| T4 | 2010 | 2252 | 2085 | 2252 | 2010 |
| T5 | 0.005689065 | 0.017592909 | 0.023708675 | 0.101972442 | 0.168409896 |
| Sr2 | 3.34651E-05 | 9.25943E-05 | 0.000135478 | 0.000536697 | 0.000990646 |
| SL2 | 4.01398E-05 | 0.000112729 | 0.000238502 | 0.001598609 | 0.003193024. |
| SR2 | 7.36049E-05 | 0.000205324 | 0.00037398 | 0.002135307 | 0.00418367 |
| Sr | 0.005784902 | 0.009622591 | 0.011639508 | 0.023166723 | 0.031474536. |
| SR | 0.008579331 | 0.014329118 | 0.019338575 | 0.046209377 | 0.064681297 |
| 总平均值 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 |
| r | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| R | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |

3.4.4  综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室2的水平2和水平3、实验室3的水平3、实验室4的水平2和水平5、实验室9的水平4的试验数据后，钴的总平均值、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表101。

表101  钴的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.79122 | 1.21428 | 3.2721 | 23.1118 | 35.5437 |
| T2 | 0.003018664 | 0.007952072 | 0.057395926 | 2.703869871 | 6.355942559 |
| T3 | 210 | 188 | 187 | 198 | 199 |
| T4 | 2252 | 2010 | 1989 | 2110 | 2131 |
| T5 | 5.77109E-06 | 7.28274E-06 | 5.97317E-05 | 0.004802607 | 0.006571547 |
| Sr2 | 3.03741E-08 | 4.28396E-08 | 3.53442E-07 | 2.68302E-05 | 3.65086E-05 |
| SL2 | 1.8565E-07 | 6.1129E-07 | 7.66406E-07 | 3.09689E-05 | 3.59537E-05 |
| SR2 | 2.16025E-07 | 6.5413E-07 | 1.11985E-06 | 5.77991E-05 | 7.24623E-05 |
| Sr | 0.000174282 | 0.000206977 | 0.00059451 | 0.005179788 | 0.006042234 |
| SR | 0.000464784 | 0.000808783 | 0.001058229 | 0.007602572 | 0.00851248 |
| 总平均值 | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 |
| r | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.015 | 0.017 |
| R | 0.0013 | 0.0023 | 0.003 | 0.022 | 0.024 |

参照GB/T 8151.5-2012、GB/T 8151.6-2012、GB/T8151.8-2012、GB/T8151.16-2005和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

表102  铅的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1（12#） | - 水平2 - （10#） | - 水平3 - （1#） | - 水平4 - （6#） | - 水平5 - （4#） | - 水平6 - （7#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.12 | 0.50 | 1.26 | 4.09 | 5.18 | 6.01 |
| r | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.32 |
| R | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 0.41 |

表103  铜的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1（12#） | - 水平2 - （7#） | - 水平3 - （4#） | - 水平4 - （10#） | - 水平5 - （9#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.11 | 0.52 | 1.28 | 3.52 | 4.96 |
| r | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| R | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.30 |

表104  镉的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1（10#） | - 水平2 - （11#） | - 水平3 - （13#） | - 水平4 - （1#） | - 水平5 - （3#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 1.04 | 2.25 |
| r | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| R | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |

表105  钴的重复性和再现性结果计算

| 统计量 | - 水平1 - （2#） | - 水平2 - （5#） | - 水平3 - （11#） | - 水平4 - （4#） | - 水平5 - （14#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0037 | 0.0065 | 0.018 | 0.117 | 0.179 |
| r | 0.0005 | 0.0008 | 0.002 | 0.017 | 0.023 |
| R | 0.0013 | 0.0016 | 0.003 | 0.022 | 0.024 |