# （标准征求意见稿）意见汇总处理表

标准项目名称：《锌精矿化学分析方法》第5部分铅、铜、镉、钴量的测定

标准起草单位： 葫芦岛锌业股份有限公司

承办人：/   联系电话：/  邮箱：/  填写日期：2026年03月24日

| 序号 | 提出单位 | 标准章条 | 意见内容 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 《2025年9月24日〜27 日在陕西省西安市召开重金属标准进行审定、预审、讨论和任务落实会》专家 | 试验报告 | 方法提要：试料用盐酸、硝酸和氟化氢铵溶解。改为：试料用盐酸、硝酸、氟化氢铵和高氯酸溶解。 。 | 采纳。3.2.1.2.1 深圳市中金岭南和昆明冶金研究院的老师建议，不含碳样品可以不使用高氯酸溶解样品。长期使用高氯酸，排风管道易堆积高氯酸盐沉积物，存在爆炸风险。 |
| 2 |  | 试验报告 | 钴含量的测试：补充锌基体浓度最高的试验。 | 采纳。3.4.1（编制说明） |
| 3 |  | 试验报告 | - 标准曲线6.5.1“此标准溶液系列所对应的铅、铜、镉的浓度为：0μg/mL、2.00μg/mL、4.00μg/mL、6.00μg/mL、8.00μg/mL、10.00μg/mL（测定镉时燃烧头打偏角），钴的浓度为：0μg/mL、0.80μg/mL、1.60μg/mL、2.40μg/mL、3.20μg/mL、4.00μg/mL”，建议适当降低最高点浓度，减少燃烧头偏角。 | - 采纳。3.1.1 - 铅、铜、镉标准曲线浓度改为0μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL、3.00μg/mL、4.00μg/mL、5.00μg/mL。 - 钴的标准曲线浓度为0μg/mL、0.40μg/mL、0.8μg/mL、1.20μg/mL、1.60μg/mL、2.00μg/mL。因标准曲线浓度的修改，各元素的试料称样量和试液体积已修改。（3.1） |
| 4 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 试验报告 | - 建议Co>0.0020～0.010的称样量改为0.5g进25ml容量瓶。理由：从2#样做样情况来看，样含碳高，称1克溶样碳容易溢出且难除碳，而且会有大量的盐。 | - 采纳。 - Co>0.0020～0.010的称样量改为0.5g进25ml容量瓶。 |

- 说明：

- 征求意见的单位数量：19个；

- 收到回复的单位数量：0个。其中提出意见和建议的单位：0个，未提出意见和建议的单位：0个。