锌精矿分析方法

第15部分：汞量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法

编制说明

（审定稿）

主编单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2024年10月

# 一 、工作简况

  - 任务来源

根据《关于征集2023年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准项目计划的通知》（有色标委[2023]79号）的要求。2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌精矿化学分析方法 第15部分：汞量的测定》国家标准任务落实会会议，根据任务安排，对GB/T8151—2005锌精矿化学分析方法中第15部分新增冷原子吸收光谱法测汞量,整合第23部分固体直接进样法。由葫芦岛锌业股份公司负责主起草。项目计划编号：20255132-T-610，计划完成时间2025年。项目归口单位为全国有色标准化技术委员会。

## 1.2 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

### 1.2.1 主要参加单位情况

### 由葫芦岛锌业股份公司负责起草，铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金隆铜业有限公司参与一验工作，防城海关综合技术服务中心、防城港市东途矿产检测有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司参与二验工作。

### 1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、铜陵有色金属集团控股有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、中国检验认证集团广西有限公司、兰州海关技术中心、江西铜业铅锌金属有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、昆明冶金研究院有限公司、鲅鱼圈海关综合技术服务中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中华人民共和国连云港海关、金隆铜业有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队、防城港市东途矿产检测有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、防城海关综合技术服务中心、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司。

本标准方法1方法2负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金隆铜业有限公司等6家单位对试验报告中的条件实验进行了验证，提供了精密度数据，提出了修改意见。

防城港市东途矿产检测有限公司、防城海关综合技术服务中心、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司等9家提供了精密度数据，并对标准文稿等提出了修改意见。

本标准方法3主起草单位为防城海关综合技术服务中心，中国检验认证集团广西有限公司、兰州海关技术中心、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、鲅鱼圈海关综合技术服务中心、中华人民共和国连云港海关、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队、广西壮族自治区分析测试研究中心，为其他验证单位。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 溪英州 李冬梅 孙博 | 方法1方法2起草单位 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 蔡燕霞 郭燕瑶 | 一验单位 |
| 3 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 张 钊 王洋 | 一验单位 |
| 4 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 唐华全 李云 | 一验单位 |
| 5 | 昆明冶金研究院有限公司 | 顾松 王劲榕 | 一验单位 |
| 6 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 乔小芳 陈祝炳 | 一验单位 |
| 7 | 金隆铜业有限公司 | 吴智洋 魏晓 | 一验单位 |
| 8 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 黄翰便 黄秋香 | 二验单位 |
| 9 | 防城海关综合技术服务中心 | 黎香荣 韦新红 | 二验单位 |
| 10 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 黄上元 | 二验单位 |
| 11 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 陈祝海 龙秀甲 | 二验单位 |
| 12 | 北矿检测技术股份有限公司 | 陈殿耿 | 二验单位 |
| 13 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 陈继伟 | 二验单位 |
| 14 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 于亮 王倩 | 二验单位 |
| 15 | 山西北方铜业有限公司 | 徐璐 杨得臣 | 二验单位 |
| 16 | 五矿铜业（湖南）有限公司 | 陈诗军 聂琪 | 二验单位 |
| 17 | 防城海关综合技术服务中心 | 罗明贵 谢毓群 谢毓群 | 方法3起草单位 |
| 18 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 伍斯静 | 验证单位 |
| 19 | 兰州海关技术中心 | 马鑫 | 验证单位 |
| 20 | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | 李婵贞 | 验证单位 |
| 21 | 鲅鱼圈海关综合技术服务中心 | 褚宁 周蕾 | 验证单位 |
| 22 | 中华人民共和国连云港海关 | 王恒 庄梅 | 验证单位 |
| 23 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 张涛 吕高兴 | 验证单位 |
| 24 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 黄一帆 龙智翔 黄殿贵 | 验证单位 |

## 1.3 主要工作过程

### 1.3.1 调研与起草阶段

(1)根据工业和信息化部标准计划项目的安排要求，2023年11月1日，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌精矿化学分析方法 第15部分：汞含量的测定》国家标准任务落实会会议，根据任务安排，对GB/T8181-2005锌精矿化学分析方法中第15部分新增冷原子吸收光谱法测汞的含量，会上确定了标准负责起草的单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份公司承担《锌精矿化学分析方法第15部分：汞含量的测定》起草任务。

(2)2023年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。

(3)2024年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集，对比研究了铜精矿标准分析方法与锌精矿分析方法的异同点。在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌精矿样品，按方法1和方法2的测定范围，完成了5#~9#和1#~4#共9个个试验样品的配制及均匀性测试。

(4)2024年2月～2024年6月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告。2024年6月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。

(5)2024年8月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准的编制说明。

### 1.3.2 征求意见阶段

通过发函、会议、中国有色金属标准质量信息网公示等方式，对《锌精矿化学分析方法 第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法，冷原子吸收光谱法和固体进样直接法》准征求意见稿进行意见征询。

# 二、标准编制原则

## 2.1 符合性

本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。

## 2.2 适用性

本标准根据国内锌精矿行业的实际情况，综合考虑生产、贸易及检测设备各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好的满足行业对锌精矿中汞含量的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。

## 2.3 先进性

本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。

# 三、文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

## 3.1 样品溶解方法的确定

### 3.1.1 方法1 试料量、试液体积及分取体积的确定

### 3.1.1.1试料量、补加盐酸量无需调整，对试液体积及分取定容体积进行了修改。

表2

| 汞的质量分数/% | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 测定溶液体积/mL | 补加盐酸量(3.2.1.6）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >0.02 〜0. 10 | 500 | 5.00 | 100 | 5 |
| >0.10 〜0. 20 | 500 | 5.00 | 200 | 10 |

结论：新方法的结果与原方法的结果见下表，无影响。

3.1.1.2 溶样时间的确定

对8#样品和9#样品进在不同溶样时间的下进行测定，结果见表3。

表3

| 溶样时间 样品编号 | 10min（浓度值） | 20min（浓度值） | 30min（浓度值） | 40min（浓度值） | 1h（浓度值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8# | 4.256 | 4.954 | 4.972 | 4.621 | 4.326 |
| 9# | 7.224 | 8.695 | 8.752 | 7.657 | 7.315 |

试验表明，溶样在10分钟时 样品没有完全溶解，1小时时，样品因高温会损失汞，由此选择20〜30分钟为宜。

3.1.2方法 3 该方法于2020年发布，经与主起草单位沟通，整体整合，无需调整。

### 3.1.3 方法2 样品溶解试验

将试料置于150 mL烧杯中，加入10 mL盐酸，再加入5 mL硝酸于80°C〜100°C水浴加热20~30分钟以溶解完全，取下冷却后，移入相应的容量瓶中，进行分取，定容。

## 3.2 条件选择试验

3.2.1 测定酸度的影响

本实验采取硫酸介质测定，试验考察了介质硫酸浓度对测定结果的影响。选取3#样品和0.005μg/mL汞标准溶液，在不同硫酸体积分数下进行测定，结果见表4。

表4

|  | 硫酸加入量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品或标准溶液 | 1mL硫酸 | 2mL硫酸 | 5mL硫酸 |
| 3#（吸光度） | 0.043 | 0.048 | 0.045 |
| 0.005(μg/mL)Hg（吸光度） | 0.046 | 0.050 | 0.048 |

试验表明，加入1mL、2mL、5mL硫酸对汞的测定无明显影响。为考虑测定体积及成本，故选择加入1mL硫酸作为测定介质。

3.2.2  高锰酸钾溶液加入量的选择

本试验采取加入高锰酸钾作为强氧化剂进行测定，试验考察了高锰酸钾加入量对测定结果的影响。选取1#样品和0.005μg/mL汞标准溶液在不同高锰酸钾加入量的情况下进行测定，结果见表5。

表5

|  | 高锰酸钾加入量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品或标准溶液 | 1mL高锰酸钾 | 2mL高锰酸钾 | 5mL高锰酸钾 |
| 1#（吸光度） | 0.015 | 0.017 | 0.016 |
| 0.005(μg/mL)Hg（吸光度） | 0.045 | 0.050 | 0.047 |

试验表明，加入1mL、2mL、5mL高锰酸钾对汞的测定结果无明显影响。为考虑测定体积及成本，故选择加入1mL高锰酸钾作为氧化剂。

3.2.3  测试液移取量对测定结果的影响

选取0.001μg/mL汞标准溶液和4#样品进行试验在移取不同溶液量的条件下进行测试，结果见表6。

表6

|  | 测试液移取量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品或标准溶液 | 1mL | 2mL | 5mL | 10mL |
| 0.001μg/mL（吸光度） | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.042 |
| 4#（吸光度） | 0.021 | 0.048 | 0.088 | 0.201 |

试验表明，测定时，溶液移取量以5.0mL为宜。对低含量的样品，应加大溶液的移取量，高含量的样品应该减小移取量，综合考虑，溶液移取量为5.0mL时最为合适。

### 3.2.4 还原剂二氯化锡加入量对测定结果的影响

选取0.005μg/mL汞标准溶液和0.020μg/mL汞标准溶液在加入不同量还原剂的条件下进行测试，结果见表7。

表7

|  | 二氯化锡加入量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液 | 1mL | 2mL | 5mL |
| 0.005μg/mL（吸光度） | 0.047 | 0.048 | 0.049 |
| 0.020μg/mL（吸光度） | 0.186 | 0.188 | 0.184 |

试验表明，加入二氯化锡1～5mL均能满足要求，为保证还原剂用量和还原效果，以5mL为宜。

### 3.2.5 测定时间对结果的影响

标准和样品处理后应立即测定，因测定随着时间的延长吸光度值呈下降趋势，标准系列下降较样品更明显。结果见表8。

表8

| 标准（样品） 测定时间 | 0.001μg/mL (吸光度） | 0.005μg/mL (吸光度） | 0.010μg/mL （吸光度） | 0.015μg/mL （吸光度） | 0.020μg/mL （吸光度） | 3# (吸光度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立即测定 | 0.009 | 0.046 | 0.090 | 0.136 | 0.182 | 0.055 |
| 0.5h | 0.004 | 0.038 | 0.078 | 0.122 | 0.173 | 0.047 |
| 1.0h | 0.001 | 0.023 | 0.059 | 0.096 | 0.121 | 0.043 |

试验表明，随着时间的延长，吸光度下降，为保证试验准确性，需要立即测定。

3.2.6 溶样时间的选择

选取2#样品和4#样品在不同溶样时间下进行测定，结果见表9。

表9

| 溶样时间 样品编号 | 10min（吸光度） | 20min（吸光度） | 30min（吸光度） | 40min（吸光度） | 1h（吸光度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.035 | 0.046 | 0.044 | 0.037 | 0.035 |
| 4# | 0.105 | 0.114 | 0.113 | 0.108 | 0.106 |

试验表明，溶样在10分钟时 样品没有完全溶解，1小时时，样品因高温会损失汞，由此选择20〜30分钟为宜。

### 3.2.7 试料量、补加盐酸量无需调整，对试液体积及分取定容体积进行了修改。

表10

| 汞的质量分数% | 试料量/g | 试液总体积/ml | 分取试液体积（4.4.3.1）/ml | 测定试液体积/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >0.0100〜0.0500 | 0.1000 | 200 | 5.00 | 100 |

结论：新方法的结果与原方法的结果见下表，无影响。

3.3 共存元素的影响

按样品中共存元素的最大含量（Zn 50 mg、Cu 2mg、Pb 3 mg、Fe 20 mg、As 1 mg、SiO2 5 mg、Cd 1 mg、Co 1 mg、Sb 1 mg）， 分别向汞标准液0.005μg/mL，0.015μg/mL按下表加入共存元素，加入1mL硫酸，1mL高锰酸钾，用水稀释至刻度，混匀。结果见表11。

### 表11

| ### 共存元素 | ### Hg0.005µg/mL吸光度 | ### Hg0.015µg/mL吸光度 |
| --- | --- | --- |
| ### 无共存元素 | ### 0.046 | ### 0.135 |
| ### Zn50mg | ### 0.046 | ### 0.136 |
| ### Cu2mg | ### 0.045 | ### 0.135 |
| ### Pb3mg | ### 0.047 | ### 0.134 |
| ### Fe20mg | ### 0.048 | ### 0.137 |
| ### As1mg | ### 0.050 | ### 0.138 |
| ### SiO25mg | ### 0.048 | ### 0.136 |
| ### Cd1mg | ### 0.050 | ### 0.135 |
| ### Co1mg | ### 0.051 | ### 0.136 |
| ### Sb1mg | ### 0.047 | ### 0.138 |
| ### 以上混合元素 | ### 0.046 | ### 0.135 |

### 试验结论，上述杂质元素在标准要求的范围内对汞没有明显影响。

- 3.3.3 精密度试验

3.3.3.1  方法1精密度试验

分别对5#～9#等5个样品独立进行11 次测定，精密度试验结果见表10（其他参与起草单位的精密度数据见“十三、附件-试验数据处理及精密度计算”）。

表12 精密度试验结果(%)

| 试样编号 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00055 | 0.0026 | 0.014 | 0.048 | 0.16 |
| 2 | 0.00054 | 0.0025 | 0.014 | 0.048 | 0.16 |
| 3 | 0.00050 | 0.0028 | 0.015 | 0.052 | 0.17 |
| 4 | 0.00048 | 0.0027 | 0.013 | 0.050 | 0.17 |
| 5 | 0.00051 | 0.0027 | 0.015 | 0.051 | 0.18 |
| 6 | 0.00052 | 0.0026 | 0.013 | 0.053 | 0.15 |
| 7 | 0.00051 | 0.0024 | 0.013 | 0.054 | 0.16 |
| 8 | 0.00049 | 0.0025 | 0.015 | 0.049 | 0.17 |
| 9 | 0.00050 | 0.0026 | 0.013 | 0.050 | 0.18 |
| 10 | 0.00054 | 0.0027 | 0.016 | 0.051 | 0.16 |
| 11 | 0.00055 | 0.0025 | 0.013 | 0.052 | 0.15 |
| 平均值 | 0.00052 | 0.0026 | 0.014 | 0.051 | 0.16 |
| SD | 0.000025 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0020 | 0.010 |
| RSD | 4.81 | 4.62 | 7.85 | 3.92 | 6.25 |

试验结论：精密度试验的RSD在3.92%～7.85%之间，方法重复性好，精密度较高。

3.3.3.1   方法2精密度试验

分别对1#～4#等4个样品独立进行11 次测定，精密度试验结果见表13（其他参与起草单位的精密度数据见“十三、附件-试验数据处理及精密度计算”）。

表13精密度试验结果(%)

| 试样编号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0028 | 0.052 |
| 2 | 0.00012 | 0.0010 | 0.0030 | 0.053 |
| 3 | 0.00010 | 0.0012 | 0.0027 | 0.050 |
| 4 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.050 |
| 5 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0026 | 0.054 |
| 6 | 0.00011 | 0.0011 | 0.0027 | 0.050 |
| 7 | 0.00012 | 0.0012 | 0.0027 | 0.054 |
| 8 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0026 | 0.048 |
| 9 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0025 | 0.049 |
| 10 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0027 | 0.052 |
| 11 | 0.00011 | 0.0012 | 0.0029 | 0.050 |
| 平均值 | 0.00011 | 0.0011 | 0.0027 | 0.051 |
| SD | 0.0000090 | 0.000090 | 0.00016 | 0.0020 |
| RSD | 8.18 | 8.18 | 5.93 | 3.92 |

- 试验结论：精密度试验的RSD在3.92%～8.18%之间，方法重复性好，精密度较高。

- 3.3.4 加标回收试验

3.3.4.1  方法1加标回收试验

按样品中含汞量的0.5倍、1倍加入汞，分别对试样6#和8#进行加标回收试验，试验结果见表14。

表 14 加标回收试验结果

| 试样编号 | 称样量/g | 试样含汞量/μg | 加入汞量/μg | 测得汞量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6# | 0.1000 | 2.6005 | 1 | 3.5532 | 95.27% |
|  | 0.1000 | 2.5825 | 2 | 4.6354 | 102.65% |
| 8# | 0.1000 | 50.9684 | 25 | 77.0252 | 104.23% |
|  | 0.1000 | 51.2632 | 50 | 101.2548 | 99.98% |

试验结论：加标回收率在95.27%～104.23%之间，测定结果准确。

3.3.4.1  方法2加标回收试验

按样品中含汞量的0.5倍、1倍加入汞，分别对试样6#和8#进行加标回收试验，试验结果见表15。

表 15 加标回收试验结果

| 样品编号 | 试样质量/g | 试样汞含量(µg） | 加入汞量（µg） | 测得汞量（µg） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.1000 | 1.0598 | 0.5 | 1.5764 | 103.32 |
|  | 0.1000 | 1.0326 | 1 | 2.0325 | 99.99 |
| 3# | 0.1000 | 2.6087 | 2 | 4.6320 | 101.17 |
|  | 0.1000 | 2.6630 | 3 | 5.7482 | 102.84 |

试验结论：加标回收率在99.99%～103.32%之间，测定结果准确。

## 3.5 精密度计算

根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对16家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件-试验数据处理及精密度计算”。重复性限和再现性限计算结果分别见表16～表19。

- 3.5.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表13-14给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表16-19数据采用线性内插法或外延法求得。

表16方法1重复性限（r）

| ωHg/% | 0.00051 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00007 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.02 |

表17方法2重复性限（r）

| ωHg/% | 0.00012 | 0.0010 | 0.0026 | 0.052 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 |

- 3.5.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表15-16给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表16-19数据采用线性内插法或外延法求得。

表18 方法1再现性限（R）

| ωHg/% | 0.00051 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00015 | 0.0005 | 0.004 | 0.010 | 0.05 |

表19 方法2再现性限（R）

| ωHg/% | 0.00012 | 0.0010 | 0.0026 | 0.052 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00006 | 0.0004 | 0.0007 | 0.010 |

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益等情况

## 5.1 项目的必要性简述

## 现行国行标相关方法标准的现状：《锌精矿化学分析方法》GB/T 8151自2012年实施以来，已应用了10年，第15部分、16部分已应用了17年，分析标准方法包括了锌量、硫量、铁量、二氧化硅量、铅量、铜量、砷量、镉量、氟量、锡量、锑量、银量、锗量、镍量、汞量、钴量、金和银量、铊量以及钙、镁量、可溶性锌含量的测定，共24个部分。

本次修订《锌精矿化学分析方法》第15部分 汞的测定  原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法。原GB/T 8151.15-2005汞量的测定保留为方法1，并修订增加方法2：冷原子吸收光谱法。原子荧光光谱法测定汞，检出限低，精密度高，准确度高，是测定汞的经典方法；冷原子吸收光谱法测定汞，与一般原子吸收相比，原子化温度低，不需要使用火焰或电加热等方式使待测元素原子化，汞就是在常温下原子化，所以冷原子吸收法测定汞准确度、精密度及灵敏度都很高，在日常实验数据表明，冷原子吸收光谱法与原子荧光光谱法测定汞，无显著性差异。由于冷原子吸收仪设备体积小，价格低廉，适用广泛，考虑不同实验室的设备配置差异，所以修订增加冷原子吸收光谱法为方法2作为补充方法。

## 5.2 项目的可行性简述

## 常用的汞的测定方法有：原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法等。冷原子吸收光谱法是经典化学分析方法，方法成熟，准确度高，适用于0.0001%～0.050%汞的测定，而且不需要借助大型仪器设备，检测成本较低，易于推广使用。冷原子吸收光谱法普遍应用于低含量汞的测定，检测方法公认度高，冷原子吸收光谱仪是实验室普遍使用的检测设备。

## 5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

经过资料搜索，目前国内标准中无冷原子吸收光谱法测定锌精矿中汞含量的分析标准。本标准是首次制订，填补了国内冷原子吸收光谱法测定锌精矿中汞含量标准的空白，有一定的前瞻性和创新性。

该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准满足现有的产品标准要求，与其他GB/T 8151—202x标准衔接配套，互为补充。该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了锌精矿中汞含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户进行推广。

本标准首次更改了锌精矿原子荧光光谱法汞含量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。

# 十一、废止现行有关标准的建议

建议本标准代替GB/T8151.15--2005《锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法》。

# 十二、其他应予说明的事项

无。

# 十三、附件：试验数据处理及精密度计算

锌精矿化学分析方法 第15部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法

试验数据处理及精密度计算

2024年7月-2024年11月，葫芦岛锌业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金隆铜业有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、防城海关综合技术服务中心、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司等16家单位共同参与了《锌精矿化学分析方法 第15部分：汞含量的测定原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对编号为1#～9#的9个样品各进行11次独立测定。

按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。

## 1  实验室编号

表 1 实验室编号

| 编号 | 实验室名称 | 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 9 | 防城海关综合技术服务中心 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 10 | 阳新弘盛铜业有限公司 |
| 3 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 11 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 4 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 12 | 北矿检测技术股份有限公司 |
| 5 | 昆明冶金研究院有限公司 | 13 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |
| 6 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 14 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 7 | 金隆铜业有限公司 | 15 | 山西北方铜业有限公司 |
| 8 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 16 | 五矿铜业（湖南）有限公司 |

## 2  试验数据及实验室内格拉布斯检验

为防止实验室内变异来自某个异常的测试结果，对各实验室内每个水平的试验数据进行Grubbs检验。各实验室原始数据、单元平均值、单元标准偏差等试验数据及格拉布斯检验结果按方法1和方法2分别列表，详见表2-1表2-38，单位为质量百分数。

经Grubbs检验，实验室8的6#水平试验结果0.0029，9#水平试验结果0.016为歧离值，予以保留；实验室8的7#水平试验结果0.016，2#水平试验结果0.0011、实验室9的6#水平试验结果0.0026、实验室16的2#水平试验结果0.0013为离群值，作舍弃处理。其余试验结果无异常。

表 2-1  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 1 | 0.00055 | 0.0026 | 0.014 | 0.049 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00054 | 0.0025 | 0.014 | 0.049 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00050 | 0.0028 | 0.015 | 0.052 | 0.17 |
|  | 4 | 0.00048 | 0.0027 | 0.013 | 0.050 | 0.17 |
|  | 5 | 0.00051 | 0.0027 | 0.015 | 0.051 | 0.18 |
|  | 6 | 0.00052 | 0.0026 | 0.014 | 0.053 | 0.15 |
|  | 7 | 0.00051 | 0.0024 | 0.013 | 0.052 | 0.16 |
|  | 8 | 0.00049 | 0.0025 | 0.015 | 0.049 | 0.17 |
|  | 9 | 0.00050 | 0.0026 | 0.013 | 0.050 | 0.18 |
|  | 10 | 0.00054 | 0.0027 | 0.014 | 0.051 | 0.16 |
|  | 11 | 0.00055 | 0.0025 | 0.014 | 0.052 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000517 | 0.00260 | 0.0140 | 0.0507 | 0.165 |
|  | SD | 2.45E-05 | 0.000118 | 0.000775 | 0.00142 | 0.0104 |
|  | RSD/% | 4.74 | 4.62 | 5.54 | 2.80 | 6.25 |
|  | Max | 0.00055 | 0.0028 | 0.015 | 0.053 | 0.18 |
|  | Min | 0.00048 | 0.0024 | 0.013 | 0.049 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.345 | 1.695 | 1.290 | 1.620 | 1.442 |
|  | Gmin | 1.508 | 1.695 | 1.290 | 1.197 | 1.442 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-2  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0028 | 0.052 |
|  | - 2 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0029 | 0.052 |
|  | - 3 | 0.00010 | 0.0011 | 0.0027 | 0.050 |
|  | - 4 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0028 | 0.050 |
|  | - 5 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0027 | 0.053 |
|  | - 6 | 0.00011 | 0.0011 | 0.0027 | 0.050 |
|  | - 7 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0027 | 0.053 |
|  | - 8 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0027 | 0.050 |
|  | - 9 | 0.00010 | 0.0011 | 0.0026 | 0.050 |
|  | - 10 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0027 | 0.052 |
|  | - 11 | 0.00011 | 0.0012 | 0.0029 | 0.050 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000107 | 0.00107 | 0.00275 | 0.0511 |
|  | - SD | 9.04E-06 | 6.47E-05 | 9.34E-05 | 0.00130 |
|  | - RSD/% | 8.45 | 6.05 | 3.40 | 2.54 |
|  | - Max | 0.00012 | 0.0012 | 0.0029 | 0.053 |
|  | - Min | 0.00010 | 0.0010 | 0.0026 | 0.050 |
|  | - Gmax | 1.437 | 2.009 | 1.606 | 1.535 |
|  | - Gmin | 0.774 | 1.082 | 1.606 | 0.846 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-3  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | - 5# | - 6# | - 7# | - 8# | - 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | 1 | 0.00042 | 0.0021 | 0.013 | 0.044 | 0.162 |
|  | 2 | 0.00043 | 0.0021 | 0.013 | 0.045 | 0.140 |
|  | 3 | 0.00053 | 0.0023 | 0.014 | 0.044 | 0.167 |
|  | 4 | 0.00049 | 0.0023 | 0.013 | 0.045 | 0.158 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0021 | 0.014 | 0.042 | 0.160 |
|  | 6 | 0.00050 | 0.0024 | 0.014 | 0.040 | 0.153 |
|  | 7 | 0.00044 | 0.0023 | 0.015 | 0.047 | 0.144 |
|  | 8 | 0.00048 | 0.0023 | 0.014 | 0.050 | 0.166 |
|  | 9 | 0.00051 | 0.0022 | 0.013 | 0.043 | 0.163 |
|  | 10 | 0.00052 | 0.0021 | 0.015 | 0.044 | 0.151 |
|  | 11 | 0.00045 | 0.0023 | 0.014 | 0.045 | 0.142 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000479 | 0.00223 | 0.0138 | 0.0445 | 0.155 |
|  | SD | 3.81E-05 | 0.000110 | 0.000751 | 0.00258 | 0.00973 |
|  | RSD/% | 7.95 | 4.93 | 5.43 | 5.80 | 6.26 |
|  | - Max | 0.00053 | 0.0024 | 0.015 | 0.050 | 0.167 |
|  | - Min | 0.00042 | 0.0021 | 0.013 | 0.040 | 0.142 |
|  | - Gmax | 1.340 | 1.545 | 1.598 | 2.132 | 1.233 |
|  | - Gmin | 1.550 | 1.181 | 1.065 | 1.744 | 1.336 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-4  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0022 | 0.047 |
|  | - 2 | 0.00011 | 0.00078 | 0.0022 | 0.047 |
|  | - 3 | 0.00012 | 0.00079 | 0.0024 | 0.044 |
|  | - 4 | 0.00012 | 0.00078 | 0.0023 | 0.046 |
|  | - 5 | 0.00013 | 0.00073 | 0.0022 | 0.043 |
|  | - 6 | 0.00011 | 0.00076 | 0.0024 | 0.042 |
|  | - 7 | 0.00014 | 0.00083 | 0.0024 | 0.047 |
|  | - 8 | 0.00013 | 0.00086 | 0.0022 | 0.050 |
|  | - 9 | 0.00013 | 0.00081 | 0.0023 | 0.045 |
|  | - 10 | 0.00012 | 0.00075 | 0.0022 | 0.043 |
|  | - 11 | 0.00011 | 0.00084 | 0.0024 | 0.046 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000121 | 0.000795 | 0.00229 | 0.0455 |
|  | - SD | 1.04E-05 | 4.03E-05 | 9.44E-05 | 0.00234 |
|  | - RSD/% | 8.60 | 5.07 | 4.12 | 5.41 |
|  | - Max | 0.00014 | 0.00086 | 0.0024 | 0.050 |
|  | - Min | 0.00011 | 0.00073 | 0.0022 | 0.042 |
|  | - Gmax | - 1.819 | - 1.611 | - 1.165 | - 1.829 |
|  | - Gmin | 1.053 | 1.611 | 0.954 | 1.423 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-5  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | - 5# | - 6# | - 7# | - 8# | - 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | 1 | 0.00052 | 0.0023 | 0.016 | 0.054 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00053 | 0.0024 | 0.015 | 0.053 | 0.18 |
|  | 3 | 0.00054 | 0.0023 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.0024 | 0.016 | 0.054 | 0.17 |
|  | 5 | 0.00051 | 0.0023 | 0.016 | 0.053 | 0.16 |
|  | 6 | 0.00052 | 0.0025 | 0.016 | 0.056 | 0.16 |
|  | 7 | 0.00052 | 0.0024 | 0.016 | 0.056 | 0.18 |
|  | 8 | 0.00053 | 0.0026 | 0.016 | 0.056 | 0.16 |
|  | 9 | 0.00052 | 0.0024 | 0.016 | 0.055 | 0.17 |
|  | 10 | 0.00054 | 0.0025 | 0.015 | 0.054 | 0.16 |
|  | 11 | 0.00052 | 0.0024 | 0.016 | 0.055 | 0.16 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000525 | 0.00241 | 0.0157 | 0.0545 | 0.165 |
|  | SD | 9.34E-06 | 9.44E-05 | 0.000467 | 0.00121 | 0.00820 |
|  | RSD/% | 1.78 | 3.92 | 2.97 | 2.22 | 4.96 |
|  | Max | 0.00054 | 0.0026 | 0.016 | 0.056 | 0.18 |
|  | Min | 0.00051 | 0.0023 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | Gmax | 1.606 | 2.013 | 0.642 | 1.240 | 1.829 |
|  | Gmin | 1.606 | 1.165 | 1.499 | 1.240 | 0.610 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-6  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | 1 | 0.00010 | 0.0011 | 0.0027 | 0.054 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0028 | 0.058 |
|  | 3 | 0.00011 | 0.0010 | 0.0027 | 0.058 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.0010 | 0.0027 | 0.058 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.0010 | 0.0027 | 0.059 |
|  | 6 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.055 |
|  | 7 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0028 | 0.057 |
|  | 8 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0029 | 0.056 |
|  | 9 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0029 | 0.056 |
|  | 10 | 0.00010 | 0.0010 | 0.0028 | 0.058 |
|  | 11 | 0.00011 | 0.0011 | 0.0029 | 0.059 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000104 | 0.00102 | 0.00281 | 0.0571 |
|  | SD | 5.05E-06 | 4.05E-05 | 0.000104 | 0.00164 |
|  | RSD/% | 4.86 | 3.97 | 3.55 | 2.74 |
|  | Max | 0.00011 | 0.0011 | 0.0030 | 0.059 |
|  | Min | 0.00010 | 0.0010 | 0.0027 | 0.054 |
|  | Gmax | 1.189 | 1.978 | 1.827 | 1.159 |
|  | Gmin | 0.793 | 0.494 | 1.058 | 1.890 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-7  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | 1 | 0.00053 | 0.0020 | 0.013 | 0.047 | 0.12 |
|  | 2 | 0.00050 | 0.0020 | 0.013 | 0.045 | 0.13 |
|  | 3 | 0.00052 | 0.0020 | 0.012 | 0.045 | 0.12 |
|  | 4 | 0.00052 | 0.0021 | 0.012 | 0.046 | 0.13 |
|  | 5 | 0.00052 | 0.0021 | 0.012 | 0.046 | 0.12 |
|  | 6 | 0.00053 | 0.0020 | 0.013 | 0.045 | 0.12 |
|  | 7 | 0.00053 | 0.0021 | 0.013 | 0.046 | 0.12 |
|  | 8 | 0.00051 | 0.0020 | 0.013 | 0.047 | 0.12 |
|  | 9 | 0.00051 | 0.0021 | 0.013 | 0.045 | 0.13 |
|  | 10 | 0.00052 | 0.0020 | 0.013 | 0.046 | 0.13 |
|  | 11 | 0.00052 | 0.0020 | 0.012 | 0.046 | 0.13 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000519 | 0.00204 | 0.0126 | 0.0458 | 0.125 |
|  | - SD | 9.44E-06 | 5.05E-05. | 0.000505 | 0.000751 | 0.00522 |
|  | - RSD/% | 1.82 | 2.48 | 4.01 | 1.64 | 4.18 |
|  | - Max | 0.00053 | 0.0021 | 0.013 | 0.047 | 0.13 |
|  | - Min | 0.00050 | 0.0020 | 0.012 | 0.045 | 0.12 |
|  | - Gmax | 1.165 | 1.189 | 0.792 | 1.598 | 0.958 |
|  | - Gmin | 2.013 | 0.793 | 1.188 | 1.065 | 0.958 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-8  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 1 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0026 | 0.054 |
|  | - 2 | 0.00015 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - 3 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0025 | 0.053 |
|  | - 4 | 0.00015 | 0.0011 | 0.0025 | 0.054 |
|  | - 5 | 0.00015 | 0.0011 | 0.0025 | 0.054 |
|  | - 6 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - 7 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - 8 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - 9 | 0.00014 | 0.0011 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - 10 | 0.00015 | 0.0010 | 0.0026 | 0.054 |
|  | - 11 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0025 | 0.054 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000144 | 0.00103 | 0.00256 | 0.0535 |
|  | - SD | 5.05E-06 | 4.67E-05 | 5.05E-05 | 0.000522 |
|  | - RSD/% | 3.51 | 4.53 | 1.973 | 0.976 |
|  | - Max | 0.00015 | 0.0011 | 0.0026 | 0.054 |
|  | - Min | 0.00014 | 0.0010 | 0.0025 | 0.053 |
|  | - Gmax | 1.188 | 1.499 | 0.792 | 0.958 |
|  | - Gmin | 0.792 | 0.642 | 1.188 | 0.958 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-9  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 1 | 0.00042 | 0.0026 | 0.016 | 0.052 | 0.15 |
|  | - 2 | 0.00042 | 0.0025 | 0.015 | 0.051 | 0.14 |
|  | - 3 | 0.00043 | 0.0025 | 0.015 | 0.050 | 0.15 |
|  | - 4 | 0.00042 | 0.0027 | 0.016 | 0.050 | 0.15 |
|  | - 5 | 0.00042 | 0.0026 | 0.015 | 0.051 | 0.15 |
|  | - 6 | 0.00042 | 0.0026 | 0.015 | 0.052 | 0.16 |
|  | - 7 | 0.00042 | 0.0026 | 0.015 | 0.052 | 0.16 |
|  | - 8 | 0.00043 | 0.0026 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | - 9 | 0.00042 | 0.0027 | 0.015 | 0.052 | 0.14 |
|  | - 10 | 0.00042 | 0.0026 | 0.015 | 0.050 | 0.14 |
|  | - 11 | 0.00043 | 0.0026 | 0.015 | 0.050 | 0.14 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000423 | 0.00260 | 0.0152 | 0.0512 | 0.149 |
|  | - SD | 4.67E-06 | 6.32E-05 | 0.000405 | 0.00108 | 0.00831 |
|  | - RSD/% | 2.03 | 2.43 | 2.66 | 2.11 | 5.58 |
|  | - Max | 0.00043 | 0.0027 | 0.016 | 0.053 | 0.16 |
|  | - Min | 0.00042 | 0.0025 | 0.015 | 0.050 | 0.14 |
|  | - Gmax | 0.857 | 1.575 | 1.975 | 1.667 | 1.324 |
|  | - Gmin | 1.285 | 1.575 | 0.494 | 1.111 | 1.083 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-10  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | 1 | 0.00012 | 0.0013 | 0.0024 | 0.052 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.0012 | 0.0025 | 0.051 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0012 | 0.0025 | 0.052 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0014 | 0.0026 | 0.052 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.0012 | 0.0026 | 0.051 |
|  | 6 | 0.00013 | 0.0012 | 0.0024 | 0.052 |
|  | 7 | 0.00012 | 0.0014 | 0.0025 | 0.052 |
|  | 8 | 0.00012 | 0.0013 | 0.0025 | 0.053 |
|  | 9 | 0.00013 | 0.0013 | 0.0025 | 0.052 |
|  | 10 | 0.00012 | 0.0013 | 0.0025 | 0.053 |
|  | 11 | 0.00012 | 0.0013 | 0.0026 | 0.053 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000125 | 0.00128 | 0.00251 | 0.0521 |
|  | SD | 5.22E-06 | 7.51E-05 | 7.01E-05 | 0.000701 |
|  | RSD/% | 4.18 | 5.87 | 2.79 | 1.35 |
|  | - Max | 0.00013 | 0.0014 | 0.0026 | 0.053 |
|  | - Min | 0.00012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.051 |
|  | - Gmax | 0.958 | 1.598 | 1.284 | 1.284 |
|  | - Gmin | 0.958 | 1.065 | 1.569 | 1.569 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-11  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | 0.0013 | 0.0024 | 0.014 | 0.050 | 0.14 |
|  | - 2 | 0.0012 | 0.0025 | 0.015 | 0.051 | 0.15 |
|  | - 3 | 0.0012 | 0.0025 | 0.016 | 0.052 | 0.14 |
|  | - 4 | 0.0012 | 0.0026 | 0.015 | 0.052 | 0.16 |
|  | - 5 | 0.0014 | 0.0027 | 0.014 | 0.053 | 0.15 |
|  | - 6 | 0.0013 | 0.0024 | 0.016 | 0.052 | 0.15 |
|  | - 7 | 0.0013 | 0.0026 | 0.015 | 0.051 | 0.16 |
|  | - 8 | 0.0014 | 0.0025 | 0.014 | 0.052 | 0.15 |
|  | - 9 | 0.0013 | 0.0026 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | - 10 | 0.0012 | 0.0024 | 0.016 | 0.052 | 0.14 |
|  | - 11 | 0.0013 | 0.0025 | 0.015 | 0.051 | 0.16 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.00128 | 0.00252 | 0.0150 | 0.0517 | 0.151 |
|  | - SD | 7.51E-05 | 9.82E-05 | 0.000775 | 0.000905 | 0.00831 |
|  | - RSD/% | 5.87 | 3.90 | 5.17 | 1.75 | 5.50 |
|  | - Max | 0.0014 | 0.0027 | 0.016 | 0.053 | 0.16 |
|  | - Min | 0.0012 | 0.0024 | 0.014 | 0.050 | 0.14 |
|  | - Gmax | 1.598 | 1.833 | 1.290 | 1.436 | 1.083 |
|  | - Gmin | 1.065 | 1.222 | 1.290 | 1.878 | 1.324 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-12  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | - 1 | - 0.00012 | - 0.0011 | - 0.0023 | - 0.049 |
|  | - 2 | - 0.00014 | - 0.0010 | - 0.0024 | - 0.051 |
|  | - 3 | - 0.00012 | - 0.0012 | - 0.0022 | - 0.050 |
|  | - 4 | - 0.00013 | - 0.0011 | - 0.0023 | - 0.049 |
|  | - 5 | - 0.00014 | - 0.0012 | - 0.0024 | - 0.051 |
|  | - 6 | - 0.00013 | - 0.0011 | - 0.0023 | - 0.049 |
|  | - 7 | - 0.00012 | - 0.0012 | - 0.0023 | - 0.050 |
|  | - 8 | - 0.00013 | - 0.0013 | - 0.0024 | - 0.051 |
|  | - 9 | - 0.00014 | - 0.0012 | - 0.0022 | - 0.050 |
|  | - 10 | - 0.00014 | - 0.0011 | - 0.0023 | - 0.049 |
|  | - 11 | - 0.00013 | - 0.0012 | - 0.0024 | - 0.048 |
|  | - 测定次数n | - 11 | - 11 | - 11 | - 11 |
|  | - 平均值 | - 0.000131 | - 0.00115 | - 0.00232 | - 0.0497 |
|  | - SD | - 8.31E-06 | - 8.20E-05 | - 7.51E-05 | - 0.00101 |
|  | - RSD/% | - 6.34 | - 7.13 | - 3.24 | - 2.03 |
|  | - Max | - 0.00014 | - 0.0013 | - 0.0024 | - 0.051 |
|  | - Min | - 0.00012 | - 0.0010 | - 0.0022 | - 0.048 |
|  | - Gmax | - 1.083 | - 1.829 | - 1.065 | - 1.287 |
|  | - Gmin | - 1.324 | - 1.829 | - 1.598 | - 1.683 |
|  | - G95(n) | - 2.355 | - 2.355 | - 2.355 | - 2.355 |
|  | - G99(n) | - 2.564 | - 2.564 | - 2.564 | - 2.564 |
|  | - 检验结果 | - 无异常 | - 无异常 | - 无异常 | - 无异常 |

表 2-13  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | 1 | 0.00052 | 0.0024 | 0.015 | 0.052 | 0.18 |
|  | 2 | 0.00047 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00058 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.0027 | 0.016 | 0.055 | 0.17 |
|  | 5 | 0.00055 | 0.0028 | 0.016 | 0.054 | 0.17 |
|  | 6 | 0.00055 | 0.0027 | 0.015 | 0.053 | 0.15 |
|  | 7 | 0.00054 | 0.0024 | 0.016 | 0.055 | 0.16 |
|  | 8 | 0.00056 | 0.0027 | 0.017 | 0.052 | 0.18 |
|  | 9 | 0.00053 | 0.0023 | 0.017 | 0.054 | 0.16 |
|  | 10 | 0.00050 | 0.0024 | 0.016 | 0.053 | 0.16 |
|  | 11 | 0.00061 | 0.0027 | 0.016 | 0.053 | 0.18 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000540 | 0.00255 | 0.0158 | 0.0534 | 0.166 |
|  | SD | 3.77E-05 | 0.000169 | 0.000751 | 0.00103 | 0.0103 |
|  | RSD/% | 6.98 | 6.63 | 4.75 | 1.93 | 6.20 |
|  | - Max | 0.00061 | 0.0028 | 0.017 | 0.055 | 0.18 |
|  | - Min | 0.00047 | 0.0023 | 0.015 | 0.052 | 0.15 |
|  | - Gmax | 1.857 | 1.479 | 1.598 | 1.553 | 1.359 |
|  | - Gmin | 1.857 | 1.479 | 1.065 | 1.359 | 1.553 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-14  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | 1 | 0.0000958 | 0.000878 | 0.00252 | 0.05096 |
|  | 2 | 0.0000962 | 0.000910 | 0.00254 | 0.05284 |
|  | 3 | 0.0000874 | 0.000890 | 0.00258 | 0.04791 |
|  | 4 | 0.0000871 | 0.000943 | 0.00252 | 0.05015 |
|  | 5 | 0.0000797 | 0.000908 | 0.00263 | 0.05274 |
|  | 6 | 0.0000883 | 0.000919 | 0.00258 | 0.05454 |
|  | 7 | 0.0001032 | 0.000883 | 0.00260 | 0.05541 |
|  | 8 | 0.0000912 | 0.000883 | 0.00259 | 0.04854 |
|  | 9 | 0.0000938 | 0.000860 | 0.00258 | 0.05312 |
|  | 10 | 0.0000972 | 0.000908 | 0.00258 | 0.05071 |
|  | 11 | 0.0000978 | 0.000872 | 0.00258 | 0.05480 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 9.25E-05 | 0.000896 | 0.00258 | 0.0520 |
|  | SD | 6.55E-06 | 2.41E-05 | 3.35E-05 | 0.00252 |
|  | RSD/% | 7.08 | 2.69 | 0.91 | 4.85 |
|  | - Max | 0.0001032 | 0.000943 | 0.00263 | 0.05541 |
|  | - Min | 0.0000797 | 0.000860 | 0.00252 | 0.04794 |
|  | - Gmax | 1.634 | 1.950 | 1.493 | 1.353 |
|  | - Gmin | 1.954 | 1.494 | 1.791 | 1.611 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-15  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.00057 | 0.0024 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 2 | 0.00054 | 0.0026 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 3 | 0.00055 | 0.0024 | 0.015 | 0.053 | 0.15 |
|  | - 4 | 0.00055 | 0.0024 | 0.015 | 0.053 | 0.15 |
|  | - 5 | 0.00055 | 0.0025 | 0.015 | 0.052 | 0.16(*) |
|  | - 6 | 0.00057 | 0.0025 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 7 | 0.00052 | 0.0024 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 8 | 0.00054 | 0.0026 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 9 | 0.00053 | 0.0025 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | - 10 | 0.00059 | 0.0028 | 0.015 | 0.053 | 0.16(*) |
|  | - 11 | 0.00052 | 0.0029(*) | 0.016(**) | 0.053 | 0.15 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000548 | 0.00251 | 0.0151 | 0.0535 | 0.150 |
|  | - SD | 2.18E-05 | 0.000169 | 0.000302 | 0.000688 | 0.00405 |
|  | - RSD/% | 3.98 | 6.73 | 2.01 | 1.29 | 2.70 |
|  | - Max | 0.00059 | 0.0029 | 0.016 | 0.054 | 0.16 |
|  | - Min | 0.00052 | 0.0024 | 0.015 | 0.052 | 0.15 |
|  | - Gmax | 1.927 | 2.308 | 2.980 | 0.727 | 2.469 |
|  | - Gmin | 1.284 | 0.651 | 0.331 | 2.180 | 0.000 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 0.0029为歧离值(保留） | 0.016为离群值(舍弃) | 无异常 | 0.16为歧离值(保留) |

表 2-16  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8 | - 1 | 0.00004 | 0.0010 | 0.0029 | 0.054 |
|  | - 2 | 0.00004 | 0.0010 | 0.0030 | 0.054 |
|  | - 3 | 0.00005 | 0.0010 | 0.0030 | 0.054 |
|  | - 4 | 0.00006 | 0.0010 | 0.0029 | 0.053 |
|  | - 5 | 0.00004 | 0.0010 | 0.0029 | 0.053 |
|  | - 6 | 0.00003 | 0.0010 | 0.0029 | 0.052 |
|  | - 7 | 0.00005 | 0.0010 | 0.0028 | 0.052 |
|  | - 8 | 0.00004 | 0.0010 | 0.0028 | 0.052 |
|  | - 9 | 0.00003 | 0.0010 | 0.0028 | 0.053 |
|  | - 10 | 0.00003 | 0.0011(**) | 0.0028 | 0.054 |
|  | - 11 | 0.00006 | 0.0010 | 0.0028 | 0.053 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 4.27E-05 | 0.00101 | 0.00287 | 0.0531 |
|  | - SD | 1.10E-05 | 3.02E-05 | 7.86E-05 | 0.000831 |
|  | - RSD/% | 25.83 | 2.99 | 2.74 | 1.57 |
|  | - Max | 0.00006 | 0.0011 | 0.0030 | 0.054 |
|  | - Min | 0.00003 | 0.0010 | 0.0028 | 0.052 |
|  | - Gmax | 1.572 | 2.980 | 1.654 | 1.083 |
|  | - Gmin | 1.155 | 0.331 | 0.891 | 1.324 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 0.011为离群值(舍弃) | 无异常 | 无异常 |

表 2-17  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | - 1 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0168 | 0.0560 | 0.16 |
|  | - 2 | 0.00047 | 0.0025 | 0.0165 | 0.0558 | 0.17 |
|  | - 3 | 0.00048 | 0.0026(**) | 0.0167 | 0.0562 | 0.19 |
|  | - 4 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0167 | 0.0567 | 0.18 |
|  | - 5 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0168 | 0.0560 | 0.16 |
|  | - 6 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0162 | 0.0549 | 0.18 |
|  | - 7 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0173 | 0.0553 | 0.16 |
|  | - 8 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0174 | 0.0547 | 0.18 |
|  | - 9 | 0.00046 | 0.0025 | 0.0174 | 0.0555 | 0.16 |
|  | - 10 | 0.00047 | 0.0025 | 0.0174 | 0.0548 | 0.17 |
|  | - 11 | 0.00047 | 0.0025 | 0.0162 | 0.0548 | 0.16 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000465 | 0.00251 | 0.0169 | 0.0555 | 0.170 |
|  | - SD | 6.88E-06 | 3.02E-05 | 0.000461 | 0.000674 | 0.0110 |
|  | - RSD/% | 1.48 | 1.20 | 2.73 | 1.21 | 6.47 |
|  | - Max | 0.00048 | 0.0026 | 0.0174 | 0.0567 | 0.19 |
|  | - Min | 0.00046 | 0.0025 | 0.0162 | 0.0547 | 0.16 |
|  | - Gmax | 2.180 | 2.980 | 1.085 | 1.780 | 1.818 |
|  | - Gmin | 0.727 | 0.331 | 1.518 | 1.187 | 0.909 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 0.0026为离群值(舍弃) | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-18  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 1 | 0.00055 | 0.0027 | 0.020 | 0.057 | 0.18 |
|  | - 2 | 0.00058 | 0.0027 | 0.019 | 0.058 | 0.17 |
|  | - 3 | 0.00057 | 0.0025 | 0.019 | 0.057 | 0.19 |
|  | - 4 | 0.00061 | 0.0024 | 0.021 | 0.057 | 0.16 |
|  | - 5 | 0.00060 | 0.0023 | 0.018 | 0.054 | 0.17 |
|  | - 6 | 0.00067(*) | 0.0025 | 0.020 | 0.056 | 0.17 |
|  | - 7 | 0.00057 | 0.0026 | 0.019 | 0.056 | 0.18 |
|  | - 8 | 0.00057 | 0.0024 | 0.018 | 0.058 | 0.18 |
|  | - 9 | 0.00060 | 0.0023 | 0.019 | 0.060 | 0.17 |
|  | - 10 | 0.00056 | 0.0028 | 0.017 | 0.062 | 0.17 |
|  | - 11 | 0.00058 | 0.0027 | 0.020 | 0.060 | 0.19 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000587 | 0.00254 | 0.0191 | 0.0577 | 0.175 |
|  | - SD | 3.29E-05 | 0.000175 | 0.00114 | 0.00224 | 0.00934 |
|  | - RSD/% | 5.60 | 6.89 | 5.97 | 3.88 | 5.34 |
|  | - Max | 0.00067 | 0.0028 | 0.021 | 0.062 | 0.19 |
|  | - Min | 0.00055 | 0.0023 | 0.017 | 0.054 | 0.16 |
|  | - Gmax | 2.523 | 1.486 | 1.667 | 1.920 | 1.606 |
|  | - Gmin | 1.125 | 1.371 | 1.842 | 1.652 | 1.606 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 0.00067为歧离值(保留) | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-19  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | 1 | 0.000493 | 0.00255 | 0.0143 | 0.0491 | 0.125 |
|  | 2 | 0.000475 | 0.00257 | 0.0151 | 0.0516 | 0.137 |
|  | 3 | 0.000453 | 0.00251 | 0.0153 | 0.0507 | 0.120 |
|  | 4 | 0.000443 | 0.00248 | 0.0142 | 0.0521 | 0.120 |
|  | 5 | 0.000446 | 0.00252 | 0.0153 | 0.0516 | 0.127 |
|  | 6 | 0.000432 | 0.00254 | 0.0151 | 0.0500 | 0.133 |
|  | 7 | 0.000453 | 0.00248 | 0.0145 | 0.0521 | 0.140 |
|  | 8 | 0.000419 | 0.00252 | 0.0148 | 0.0517 | 0.137 |
|  | 9 | 0.000470 | 0.00245 | 0.0144 | 0.0508 | 0.142 |
|  | 10 | 0.000412 | 0.00255 | 0.0153 | 0.0489 | 0.126 |
|  | 11 | 0.000436 | 0.00247 | 0.0154 | 0.0497 | 0.124 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000448 | 0.00251 | 0.0149 | 0.0508 | 0.130 |
|  | SD | 2.42E-05 | 3.85E-05 | 0.000456 | 0.00118 | 0.00798 |
|  | - RSD/% | 5.04 | 1.53 | 3.06 | 2.13 | 6.14 |
|  | - Max | 0.000493 | 0.00257 | 0.0154 | 0.0521 | 0.142 |
|  | - Min | 0.000412 | 0.00245 | 0.0142 | 0.0489 | 0.120 |
|  | - Gmax | 1.860 | 1.558 | 1.096 | 1.102 | 1.504 |
|  | - Gmin | 1.488 | 1.558 | 1.535 | 1.610 | 1.253 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-20  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12 | 1 | 0.00055 | 0.0026 | 0.015 | 0.052 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00052 | 0.0026 | 0.015 | 0.052 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00052 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.0025 | 0.016 | 0.053 | 0.16 |
|  | 5 | 0.00056 | 0.0025 | 0.015 | 0.052 | 0.17 |
|  | 6 | 0.00051 | 0.0027 | 0.016 | 0.051 | 0.16 |
|  | 7 | 0.00050 | 0.0026 | 0.016 | 0.051 | 0.16 |
|  | 8 | 0.00054 | 0.0025 | 0.016 | 0.051 | 0.16 |
|  | 9 | 0.00053 | 0.0024 | 0.016 | 0.051 | 0.16 |
|  | 10 | 0.00054 | 0.0026 | 0.017 | 0.052 | 0.17 |
|  | 11 | 0.00055 | 0.0025 | 0.016 | 0.052 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000532 | 0.00255 | 0.0157 | 0.0518 | 0.163 |
|  | SD | 1.83E-05 | 8.20E-05 | 0.000647 | 0.000751 | 0.00467 |
|  | RSD/% | 3.44 | 3.22 | 4.12 | 1.45 | 2.87 |
|  | - Max | 0.00056 | 0.0027 | 0.017 | 0.053 | 0.17 |
|  | - Min | 0.00050 | 0.0024 | 0.015 | 0.051 | 0.16 |
|  | - Gmax | 1.530 | 1.829 | 2.009 | 1.598 | 1.499 |
|  | - Gmin | 1.749 | 1.829 | 1.082 | 1.065 | 0.642 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-21  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 13 | 1 | 0.00048 | 0.0025 | 0.015 | 0.054 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00053 | 0.0028 | 0.014 | 0.052 | 0.17 |
|  | 3 | 0.00047 | 0.0026 | 0.014 | 0.052 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00050 | 0.0024 | 0.016 | 0.051 | 0.18 |
|  | 5 | 0.00051 | 0.0023 | 0.015 | 0.050 | 0.17 |
|  | 6 | 0.00046 | 0.0027 | 0.016 | 0.052 | 0.18 |
|  | 7 | 0.00052 | 0.0029 | 0.017 | 0.053 | 0.16 |
|  | 8 | 0.00055 | 0.0028 | 0.015 | 0.054 | 0.15 |
|  | 9 | 0.00046 | 0.0025 | 0.013 | 0.051 | 0.16 |
|  | 10 | 0.00048 | 0.0026 | 0.014 | 0.050 | 0.17 |
|  | 11 | 0.00049 | 0.0027 | 0.016 | 0.053 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000495 | 0.00262 | 0.0150 | 0.0520 | 0.166 |
|  | SD | 2.94E-05 | 0.000183 | 0.00118 | 0.00141 | 0.00924 |
|  | RSD/% | 5.94 | 6.98 | 7.87 | 2.71 | 5.57 |
|  | - Max | 0.00053 | 0.0029 | 0.017 | 0.054 | 0.18 |
|  | - Min | 0.00046 | 0.0023 | 0.013 | 0.050 | 0.15 |
|  | - Gmax | 1.190 | 1.530 | 1.695 | 1.418 | 1.515 |
|  | - Gmin | 1.190 | 1.749 | 1.695 | 1.418 | 1.732 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-22  试验数据及Grubbs检验（方法1）

| - 实验室i | - 测定结果 | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 14 | - 1 | 0.00056 | 0.0029 | 0.017 | 0.058 | 0.17 |
|  | - 2 | 0.00058 | 0.0029 | 0.017 | 0.057 | 0.18 |
|  | - 3 | 0.0006 | 0.0029 | 0.018 | 0.058 | 0.18 |
|  | - 4 | 0.00061 | 0.0029 | 0.017 | 0.058 | 0.18 |
|  | - 5 | 0.00054 | 0.0028 | 0.016 | 0.059 | 0.18 |
|  | - 6 | 0.00058 | 0.0027 | 0.018 | 0.057 | 0.17 |
|  | - 7 | 0.00057 | 0.0029 | 0.017 | 0.058 | 0.18 |
|  | - 8 | 0.00060 | 0.0029 | 0.017 | 0.057 | 0.18 |
|  | - 9 | 0.00059 | 0.0028 | 0.018 | 0.058 | 0.18 |
|  | - 10 | 0.00058 | 0.0028 | 0.017 | 0.057 | 0.17 |
|  | - 11 | 0.00057 | 0.0029 | 0.017 | 0.058 | 0.16 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000580 | 0.00285 | 0.0172 | 0.0577 | 0.175 |
|  | - SD | 2.00E-05 | 6.88E-05 | 0.000603 | 0.000647 | 0.00688 |
|  | - RSD/% | 3.45 | 2.41 | 3.51 | 1.12 | 3.93 |
|  | - Max | 0.00061 | 0.0029 | 0.018 | 0.059 | 0.18 |
|  | - Min | 0.00054 | 0.0027 | 0.016 | 0.057 | 0.16 |
|  | - Gmax | 1.500 | 0.727 | 1.327 | 2.009 | 0.727 |
|  | - Gmin | 2.000 | 2.180 | 1.990 | 1.082 | 2.180 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-23  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | 1 | 0.00012 | 0.0010 | 0.0025 | 0.054 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0010 | 0.0027 | 0.055 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0010 | 0.0027 | 0.053 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0026 | 0.051 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0010 | 0.0027 | 0.050 |
|  | 7 | 0.00016 | 0.0011 | 0.0025 | 0.053 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.0011 | 0.0027 | 0.054 |
|  | 9 | 0.00013 | 0.0010 | 0.0026 | 0.053 |
|  | 10 | 0.00014 | 0.0010 | 0.0028 | 0.052 |
|  | 11 | 0.00014 | 0.0011 | 0.0027 | 0.056 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000140 | 0.00103 | 0.00265 | 0.0531 |
|  | SD | 1.18E-05 | 4.67E-05 | 9.34E-05 | 0.00170 |
|  | RSD/% | 8.43 | 4.53 | 3.52 | 3.20 |
|  | - Max | 0.00016 | 0.0011 | 0.0028 | 0.056 |
|  | - Min | 0.00012 | 0.0010 | 0.0025 | 0.050 |
|  | - Gmax | 1.695 | 1.499 | 1.606 | 1.706 |
|  | - Gmin | 1.695 | 0.642 | 1.606 | 1.824 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

表 2-24  试验数据及Grubbs检验（方法2）

| - 实验室i | - 测定结果 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 16 | - 1 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0032 | 0.056 |
|  | - 2 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0031 | 0.056 |
|  | - 3 | 0.00014 | 0.0013(**) | 0.0030 | 0.055 |
|  | - 4 | 0.00013 | 0.0011 | 0.0030 | 0.057 |
|  | - 5 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0031 | 0.056 |
|  | - 6 | 0.00014 | 0.0011 | 0.0030 | 0.057 |
|  | - 7 | 0.00015 | 0.0011 | 0.0031 | 0.055 |
|  | - 8 | 0.00013 | 0.0010 | 0.0031 | 0.056 |
|  | - 9 | 0.00013 | 0.0011 | 0.0030 | 0.057 |
|  | - 10 | 0.00012 | 0.0011 | 0.0031 | 0.056 |
|  | - 11 | 0.00012 | 0.0010 | 0.0030 | 0.056 |
|  | - 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | - 平均值 | 0.000129 | 0.00110 | 0.00306 | 0.0561 |
|  | - SD | 1.04E-05 | 7.75E-05 | 6.74E-05 | 0.000701 |
|  | - RSD/% | 8.06 | 7.05 | 2.50 | 1.25 |
|  | - Max | 0.00015 | 0.0013 | 0.0032 | 0.057 |
|  | - Min | 0.00012 | 0.0010 | 0.0030 | 0.055 |
|  | - Gmax | 2.019 | 2.581 | 2.077 | 1.284 |
|  | - Gmin | 0.865 | 1.290 | 0.890 | 1.569 |
|  | - G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | - G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | - 检验结果 | 无异常 | 0.0013为离群值(舍弃) | 无异常 | 无异常 |

## 3  一致性和离群值检查

### 3.1 曼德尔h-k检验

#### 3.1.1  方法1

对各实验室方法1的试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表3和图1：

- 表 3 单元平均值一致性检验--曼德尔统计量h（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.24 | 0.51 | -0.91 | -0.39 | 0.44 |
| 2 | -0.42 | -1.46 | -1.02 | -2.04* | -0.17 |
| 3 | -0.20 | -0.50 | 0.19 | 0.60 | 0.50 |
| 4 | -0.23 | -2.47** | -1.77 | -1.68 | -2.15* |
| 5 | -0.69 | 0.51 | -0.15 | -0.27 | -0.56 |
| 6 | 3.38** | 0.07 | -0.27 | -0.12 | -0.44 |
| 7 | -0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.56 |
| 8 | -0.09 | 0.22 | -0.27 | 0.33 | -0.38 |
| 9 | -0.49 | -0.02 | 0.91 | 0.88 | 0.80 |
| 10 | 0.09 | 0.17 | 2.33** | 1.46 | 1.15 |
| 11 | -0.57 | 0.05 | -0.35 | -0.38 | -1.79 |
| 12 | -0.17 | 0.22 | 0.19 | -0.10 | 0.33 |
| 13 | -0.34 | 0.60 | -0.27 | -0.05 | 0.56 |
| 14 | 0.06 | 1.85* | 1.12 | 1.46 | 1.15 |
| P=14 | h 5%的临界值为1.85，h 1%的临界值为2.30 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表3单元平均值曼德尔统计量h初步判定，实验室14的6#水平、实验室2的8#水平、实验室4的9#水平为歧离值，实验室6的5#水平、实验室4的6#水平、实验室10的7#水平为离群值。

- 表 4 单元平均值一致性检验--曼德尔统计量k（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.80 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 1.24 |
| 2 | 1.24 | 0.96 | 1.07 | 1.97** | 1.16 |
| 3 | 0.31 | 0.82 | 0.67 | 0.93 | 0.98 |
| 4 | 0.31 | 0.44 | 0.72 | 0.57 | 0.62 |
| 5 | 0.15 | 0.55 | 0.58 | 0.82 | 0.99 |
| 6 | 2.45** | 0.85 | 1.11 | 0.69 | 0.99 |
| 7 | 1.23 | 1.47* | 1.07 | 0.78 | 1.23 |
| 8 | 0.71 | 1.47* | 0.00 | 0.52 | 0.48 |
| 9 | 0.22 | 0.00 | 0.66 | 0.51 | 1.31 |
| 10 | 1.08 | 1.52** | 1.62** | 1.71** | 1.12 |
| 11 | 0.79 | 0.33 | 0.65 | 0.90 | 0.95 |
| 12 | 0.60 | 0.71 | 0.92 | 0.57 | 0.56 |
| 13 | 0.96 | 1.59** | 1.69** | 1.08 | 1.10 |
| 14 | 0.65 | 0.60 | 0.86 | 0.49 | 0.82 |
| P=14,n=11 | k 5%的临界值为1.35，k 1%的临界值为1.52 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

从表4单元平均值曼德尔统计量k初步判定，实验室7的6#水平、实验室8的6#水平为歧离值；实验室6的5#水平、实验室10的6#水平、实验室13的6#水平、实验室10的7#水平、实验室13的7#水平、实验室2的8#水平、实验室10的8#水平为离群值。

#### 3.1.2  方法2

对各实验室方法2的试验数据进行曼德尔h-k检验，结果见表5和图3：

- 表 5 单元平均值一致性检验--曼德尔统计量h（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.21 | 0.27 | 0.44 | -0.45 |
| 2 | 0.25 | -1.82* | -1.44 | -2.54** |
| 3 | -0.33 | -0.14 | 0.70 | 1.77 |
| 4 | 1.02 | -0.08 | -0.31 | 0.42 |
| 5 | 0.37 | 1.84* | -0.54 | -0.08 |
| 6 | 0.59 | 0.88 | -1.33 | -0.96 |
| 7 | -0.71 | -1.06 | -0.27 | -0.13 |
| 8 | -2.39** | -0.28 | 0.97 | 0.29 |
| 15 | 0.89 | -0.08 | 0.03 | 0.29 |
| 16 | 0.52 | 0.47 | 1.76 | 1.40 |
| P=10 | h 5%的临界值为1.80，h 1%的临界值为2.18 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

从表5平均值曼德尔统计量h初步判定，实验室2的2#水平、实验室5的2#水平为歧离值，实验室8的1#、实验室2的4#水平水平离群值。

- 表 6 单元平均值一致性检验--曼德尔统计量k（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.04 | 1.17 | 1.18 | 0.88 |
| 2 | 1.20 | 0.73 | 1.20 | 1.58** |
| 3 | 0.58 | 0.73 | 1.32 | 1.11 |
| 4 | 0.58 | 0.84 | 0.64 | 0.35 |
| 5 | 0.60 | 1.35 * | 0.89 | 0.47 |
| 6 | 0.96 | 1.48* | 0.95 | 0.68 |
| 7 | 0.76 | 0.43 | 0.42 | 1.69** |
| 8 | 1.27 | 0.00 | 1.00 | 0.56 |
| 15 | 1.36* | 0.84 | 1.18 | 1.15 |
| 16 | 1.20 | 1.40* | 0.85 | 0.47 |
| P=10,n=11 | k 5%的临界值为1.35，k 1%的临界值为1.50 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |

- 从表6单元平均值曼德尔统计量k初步判定，实验室5的2#水平、实验室6的2#水平、实验室15的1#水平、实验室16的2#水平为歧离值，实验室2的4#、实验室7的4#为离群值。

### 3.2 科克伦检验

各实验室提供的精密度数据重复次数均为11次，根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004科克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=20，n=6的临界值：显著性水平5%的临界值为0.232，显著性水平1%的临界值为0.274。

#### 3.2.1 方法1

经科克伦检验，对5#水平，实验室6的科克伦统计量C=0.430，为离群值；舍弃后继续进行科克伦检验，再无歧离值或者离群值。同理，对其它水平分别水平进行科克伦检验，检验结果见表7：

- 表 7 科克伦检验统计量C（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000245 | 0.000118 | 0.000775 | 0.00142 | 0.0104 |
| 2 | 0.0000381 | 0.00011 | 0.000751 | 0.00258 | 0.00973 |
| 3 | 0.00000934 | 0.0000944 | 0.0000467 | 0.00121 | 0.0082 |
| 4 | 0.00000944 | 0.0000505 | 0.000505 | 0.000751 | 0.00522 |
| 5 | 0.00000467 | 0.0000632 | 0.000405 | 0.00108 | 0.00831 |
| 6 | 0.0000751** | 0.0000982 | 0.000775 | 0.000905 | 0.00831 |
| 7 | 0.0000377 | 0.000169 | 0.000751 | 0.00103 | 0.0103 |
| 8 | 0.0000218 | 0.000169 | 0.000302 | 0.000688 | 0.00405 |
| 9 | 0.00000688 | 0.0000302 | 0.000461 | 0.000674 | 0.011 |
| 10 | 0.0000329 | 0.000175 | 0.00114 | 0.00224 | 0.00934 |
| 11 | 0.0000242 | 0.0000385 | 0.000456 | 0.00118 | 0.00798 |
| 12 | 0.0000183 | 0.000082 | 0.000647 | 0.000751 | 0.00467 |
| 13 | 0.0000294 | 0.000183 | 0.00118 | 0.00141 | 0.00924 |
| 14 | 0.0000200 | 0.0000688 | 0.000603 | 0.000647 | 0.00688 |
| Smax | 0.0000751 | 0.000183 | 0.00118 | 0.00258 | 0.011 |
| C | 0.430 | 0.181 | 0.204 | 0.277 | 0.122 |
| P=14 | 显著性水平5%的C临界值为0.232，1%的C临界值为0.274 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值。 |  |  |  |  |  |

科克伦检验发现，实验室6在5#水平上的单元变异均超过显著性水平1%的C临界值，与3.1节曼德尔k检验结果互相印证，进一步说明这个实验室重复性相对较差，应重点关注。

#### 3.2.2 方法2

- 经科克伦检验，无歧离值或者离群值。检验结果见表8：

- 表 8 科克伦检验统计量C（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00000904 | 0.0000647 | 0.0000934 | 0.00130 |
| 2 | 0.0000104 | 0.0000403 | 0.0000944 | 0.00246 |
| 3 | 0.00000505 | 0.0000405 | 0.000104 | 0.00164 |
| 4 | 0.00000505 | 0.0000467 | 0.0000505 | 0.000522 |
| 5 | 0.00000522 | 0.0000751 | 0.0000701 | 0.000701 |
| 6 | 0.00000831 | 0.0000820 | 0.0000751 | 0.00101 |
| 7 | 0.00000655 | 0.0000241 | 0.0000335 | 0.00252 |
| 8 | 0.000011 | 0.0000302 | 0.0000786 | 0.000831 |
| 9 | 0.0000118 | 0.0000467 | 0.0000934 | 0.0017 |
| 10 | 0.0000104 | 0.0000775 | 0.0000674 | 0.000701 |
| Smax | 0.0000118 | 0.0000820 | 0.000104 | 0.00252 |
| C | 0.186 | 0.219 | 0.175 | 0.287 |
| P=10 | 显著性水平5%的C临界值为0.357，1%的C临界值为0.303 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |
| 经检验，未发现歧离值或者离群值 |  |  |  |  |

### 3.3 格拉布斯检验

#### 3.3.1 方法1

对方法1单元平均值分别进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见表9、表10。经检验，5#水平最大值有一离群，6#水平有一最小值歧离，9#水平有一最小值歧离，其他未发现歧离值或者离群值。

- 表 9 单元平均值--Grubbs检验统计量G(一个离群观测值)（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000517 | 0.00260 | 0.0140 | 0.0507 | 0.165 |
| 2 | 0.000479 | 0.00223 | 0.0138 | 0.0445 | 0.155 |
| 3 | 0.000525 | 0.00241 | 0.0157 | 0.0545 | 0.165 |
| 4 | 0.000519 | 0.00204 | 0.0126 | 0.0458 | 0.125 |
| 5 | 0.000423 | 0.00260 | 0.0152 | 0.0512 | 0.149 |
| 6 | 0.00128** | 0.00252 | 0.0150 | 0.0517 | 0.151 |
| 7 | 0.000540 | 0.00255 | 0.0158 | 0.0534 | 0.166 |
| 8 | 0.000548 | 0.00251 | 0.0150 | 0.0535 | 0.150 |
| 9 | 0.000465 | 0.00251 | 0.0169 | 0.0555 | 0.170 |
| 10 | 0.000587 | 0.00254 | 0.0191 | 0.0577 | 0.175 |
| 11 | 0.000448 | 0.00251 | 0.0149 | 0.0508 | 0.130 |
| 12 | 0.000532 | 0.00255 | 0.0157 | 0.0518 | 0.163 |
| 13 | 0.000495 | 0.00262 | 0.0150 | 0.0520 | 0.166 |
| 14 | 0.000580 | 0.00285 | 0.0172 | 0.0577 | 0.175 |
| 总平均值 | 0.000567 | 0.00250 | 0.0154 | 0.0522 | 0.158 |
| Max | 0.00128 | 0.00285 | 0.0191 | 0.0577 | 0.175 |
| Min | 0.000423 | 0.00204 | 0.0126 | 0.0445 | 0.125 |
| Gmax | 3.38 | 1.87 | 2.34 | 1.51 | 1.16 |
| Gmin | 0.68 | 2.46 | 1.77 | 2.12 | 2.24 |
| P=14 | 上5%的G临界值为2.507，上1%的G临界值为2.755。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

- 表 10 单元平均值--Grubbs检验统计量G(两个离群观测值)（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000517 | 0.00260 | 0.0140 | 0.0507 | 0.165 |
| 2 | 0.000479 | 0.00223 | 0.0138 | 0.0445 | 0.155 |
| 3 | 0.000525 | 0.00241 | 0.0157 | 0.0545 | 0.165 |
| 4 | 0.000519 | 0.00204* | 0.0126 | 0.0458 | 0.125* |
| 5 | 0.000423 | 0.00260 | 0.0152 | 0.0512 | 0.149 |
| 6 | 0.00128** | 0.00252 | 0.0150 | 0.0517 | 0.151 |
| 7 | 0.000540 | 0.00255 | 0.0158 | 0.0534 | 0.166 |
| 8 | 0.000548 | 0.00251 | 0.0150 | 0.0535 | 0.150 |
| 9 | 0.000465 | 0.00251 | 0.0169 | 0.0555 | 0.170 |
| 10 | 0.000587 | 0.00254 | 0.0191 | 0.0577 | 0.175 |
| 11 | 0.000448 | 0.00251 | 0.0149 | 0.0508 | 0.130 |
| 12 | 0.000532 | 0.00255 | 0.0157 | 0.0518 | 0.163 |
| 13 | 0.000495 | 0.00262 | 0.0150 | 0.0520 | 0.166 |
| 14 | 0.000580 | 0.00285 | 0.0172 | 0.0577 | 0.175 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.0390 | 0.6671 | 0.4120 | 0.6197 | 0.7653 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9293 | 0.2692 | 0.6248 | 0.3701 | 0.2924 |
| P=14 | 下5%的G临界值为0.3112，下1%的G临界值为0.2280。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

#### 3.3.2 方法2

对方法2单元平均值分别进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见表11、表12。经检验，实验室8的1#水平，实验室10的1#水平为歧离值，其它未发现异常值。

- 表 11 单元平均值--Grubbs检验统计量G(一个离群观测值)（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000107 | 0.00107 | 0.00275 | 0.0511 |
| 2 | 0.000121 | 0.000795 | 0.00229 | 0.0455 |
| 3 | 0.000104 | 0.00102 | 0.00281 | 0.0571 |
| 4 | 0.000144 | 0.00103 | 0.00256 | 0.0535 |
| 5 | 0.000125 | 0.00128 | 0.00251 | 0.0521 |
| 6 | 0.000131 | 0.00115 | 0.00232 | 0.0497 |
| 7 | 0.0000925 | 0.000896 | 0.00258 | 0.0520 |
| 8 | 0.0000427* | 0.00101 | 0.00287 | 0.0531 |
| 9 | 0.000140 | 0.00103 | 0.00265 | 0.0531 |
| 10 | 0.000129 | 0.00110 | 0.00306 | 0.0561 |
| 总平均值 | 0.000114 | 0.00104 | 0.00264 | 0.0523 |
| Max | 0.000144 | 0.00128 | 0.00306 | 0.0571 |
| Min | 0.0000427 | 0.000795 | 0.00229 | 0.0455 |
| Gmax | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.48 |
| Gmin | 2.40 | 1.86 | 1.45 | 2.10 |
| P=10 | 上5%的G临界值为2.290，上1%的G临界值为2.482。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

- 表 12 单元平均值--Grubbs检验统计量G(两个离群观测值)（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000107 | 0.00107 | 0.00275 | 0.0511 |
| 2 | 0.000121 | 0.000795 | 0.00229 | 0.0455 |
| 3 | 0.000104 | 0.00102 | 0.00281 | 0.0571 |
| 4 | 0.000144 | 0.00103 | 0.00256 | 0.0535 |
| 5 | 0.000125 | 0.00128 | 0.00251 | 0.0521 |
| 6 | 0.000131 | 0.00115 | 0.00232 | 0.0497 |
| 7 | 0.0000925* | 0.000896 | 0.00258 | 0.0520 |
| 8 | 0.0000427* | 0.00101 | 0.00287 | 0.0531 |
| 9 | 0.000140 | 0.00103 | 0.00265 | 0.0531 |
| 10 | 0.000129 | 0.00110 | 0.00306 | 0.0561 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.0390 | 0.5596 | 0.5715 | 0.4062 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.1784* | 0.3748 | 0.4321 | 0.5136 |
| P=10 | 下5%的G临界值为0.1864，下1%的G临界值为0.1150。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

## 4 精密度计算

### 4.1 方法1

#### 4.1.1 精密度计算

综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室4的6#水平、实验室6的5#水平、实验室10的7#水平、实验室2的8#水平试验数据后，方法1各水平的总平均值m、实验室数p、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表13。

- 表 13 精密度相关计算（方法1）

| 实验室pj | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.07324 | 0.3630 | 2.1648 | 7.5493 | 24.255 |
| T2 | 0.0000378 | 0.000924 | 0.0330 | 0.400 | 3.854 |
| T3 | 143 | 143 | 143 | 143 | 154 |
| T4 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1694 |
| T5 | 7.46E-08 | 1.84E-06 | 0.0000565 | 0.000174 | 0.00987 |
| Sr2 | 5.74E-10 | 1.42E-08 | 4.35E-07 | 1.34E-06 | 0.0000705 |
| SL2 | 2.14E-09 | 1.79E-08 | 1.69E-06 | 0.0000109 | 0.000230 |
| SR2 | 2.71E-09 | 3.21E-08 | 2.13E-06 | 0.0000122 | 0.000301 |
| Sr | 0.0000240 | 0.000119 | 0.000660 | 0.00116 | 0.00840 |
| SR | 0.0000521 | 0.000179 | 0.00146 | 0.00349 | 0.0173 |
| 总平均值 | 0.00051 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
| r=2.8*Sr | 0.00007 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.02 |
| R=2.8*SR | 0.00015 | 0.0005 | 0.004 | 0.010 | 0.05 |

### 4.2 方法2

#### 4.2.1 精密度计算

综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室8的1#水平后，方法2各水平的总平均值m、实验室数p、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表14。

- 表 14 精密度相关计算（方法2）

| 实验室pj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.01203 | 0.1142 | 0.2904 | 5.7453 |
| T2 | 1.49E-06 | 0.000120 | 0.000772 | 0.301 |
| T3 | 99 | 110 | 110 | 110 |
| T4 | 1089 | 1210 | 1210 | 1210 |
| T5 | 6.67E-09 | 3.17E-07 | 6.21E-07 | 0.000226 |
| Sr2 | 7.41E-11 | 3.17E-09 | 6.24E-09 | 2.26E-06 |
| SL2 | 3.13E-10 | 1.43E-08 | 5.34E-08 | 9.12E-06 |
| SR2 | 3.87E-10 | 1.75E-08 | 6.58E-08 | 0.0000114 |
| Sr | 8.61E-06 | 0.0000563 | 0.0000790 | 0.00150 |
| SR | 0.0000197 | 0.000132 | 0.000257 | 0.00338 |
| 总平均值 | 0.00012 | 0.0010 | 0.0026 | 0.052 |
| r=2.8*Sr | 0.00002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 |
| R=2.8*SR | 0.00006 | 0.0004 | 0.0007 | 0.010 |