202×-××-××实施

202×-××-××发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

锌精矿化学分析方法

第15部分：汞量的测定

原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法

和固体进样直接法

Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

Part 15: Determination of mercury content-Atomic fluorescence

spectrometry method ，Cold atomic absorption spectrometric method and Solid sampling and direct mercury analysis method

（审定稿）

GB/T 8151.15—202X

代替GB/T 8151.15－2005、GB/T 8151.23-2020

中华人民共和国国家标准

ICS 73.060

CCS D 42

发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》的第15部分。

GB/T 8151已经发布了以下部分：

——第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法；

——第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定 离子交换-Na2EDTA滴定法；

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙、和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法；

——第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第25部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法。

本文件方法1为仲裁方法。

本文件代替GB/T 8151. 15—2005《锌精矿化学分析方法 汞量的测定》和GB/T 8151. 23—2020《锌精矿化学分析方法 汞含量的测定 固体进样直接法》，将GB/T 8151. 15—2005和GB/T 8151. 23—2020 整合修订，与他们相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了方法2 冷原子吸收光谱法（见第5章）；

b）增加了元素测定范围，方法2：0.0001%～0.050%（见第1章，2012版第15部分第1章）

c）增加了规范性引用文件；（见第2章）

d）删除了质量保证和控制条款；（见2005版第8章），

e）增加了试验报告条款：（见第7章）

f）整合了第23部分《锌精矿化学分析方法 第23部分：汞含量的测定 固体进样直接法》为方法3。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司。

本文件起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、铜陵有色金属集团控股有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、中国检验认证集团广西有限公司、兰州海关技术中心、江西铜业铅锌金属有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、昆明冶金研究院有限公司、鲅鱼圈海关综合技术服务中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中华人民共和国连云港海关、金隆铜业有限公司、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队、防城港市东途矿产检测有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、防城海关综合技术服务中心、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司。

本文件主要起草人: 溪英州 李冬梅 孙博 李野 罗明贵 谢毓群 黎香荣 张 钊 蔡燕霞 唐华全 顾松

乔小芳 吴智洋 伍斯静 马鑫 李婵贞 王洋 郭燕瑶 李云 王劲榕 陈祝炳 魏晓 叶玲玲 侍金敏 赖馥馨

胡瑞芬 胡胭脂 杨涛 黄翰便 黎香荣 黄上元 陈祝海 陈殿耿 陈继伟 于亮 徐璐 陈诗军 褚宁 王恒 张涛

黄一帆 黄秋香 韦新红 龙秀甲 王倩 杨得臣 聂琪 周蕾 庄梅 吕高兴 龙智翔 黄殿贵

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2005年首次发布为GB/T 8151. 15—2005《锌精矿化学分析方法  汞量的测定 原子荧光光谱法》。

——本次为第一次修订将GB/T8151.5-2005《锌精矿化学分析方法  汞量的测定 原子荧光光谱法》重新修订，增加方法2： 冷原子吸收光谱法，整合第23部分《锌精矿化学分析方法 第23部分：汞含量的测定 固体进样直接法》为方法3。

# 引  言

锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。金属锌主要用于钢铁、冶金、机械、电气、化工、轻工、军事和医药等领域。中国铅锌矿资源比较丰富，居世界第4位。随着锌量需求不断地增加，锌精矿产量也在不断增加，锌产业的发展前景十分开阔。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，实现标准体系动态维护，并统筹标准的制定与实施，发展和完善锌精矿化学分析方法，扩大方法的适用范围，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》（共26部分）进行整合修订。

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》整合为20个部分，本文件为第15部分。

——第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅、铜、镉、钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡、锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银和镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法；

——第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定 离子交换-Na2EDTA滴定法；

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙、和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法；

——第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第25部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法。

本文件《锌精矿化学分析方法第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法、冷原子吸收光谱法和固体进样直接法》是对GB/T 8151.15-2005《锌精矿化学分析方法第15部分：汞量的测定 原子荧光光谱法》修订和整合。在主要技术内容保持一致的前提下，通过优化标准结构，提升了质量。

锌精矿化学分析方法
第15部分:汞量的测定

原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法

1范围

本标准规定了锌精矿中汞含量的测定方法。

本标准适用于锌精矿中汞含量的测定，测定范围：方法1：0.00050%〜0.200%；方法2：0.0001%〜0.050%；方法3：0. 50 μg /g~150 μg /g。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4 方法1原子荧光光谱法

4.1方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解，以盐酸为载流，硼氢化钾溶液为还原剂，以汞空心阴极灯为激发光源，在氢化物发生器中，汞被硼氢化钾还原为氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量汞的荧光强度。

4.2试剂及材料

除非另有说明，在分析中仅适用确认为优级纯以上的试剂。

4.2.1试剂

4.2.1.1 水，GB/T 6682，二级水。

4.2.1.2氢氧化钾。

4.2.1.3硼氢化钾，分析纯。

4.2.1.4重铬酸钾，分析纯。

4.2.1.5 二氯化汞(HgCl2)，(HgCl2≥99.9%)。

4.2.1.6 高纯盐酸(ρ=1.19 g/mL) 。

4.2.1.7 高纯硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.1.8氢氧化钾溶液(0.5%)：称取5.0g氢氧化钾(4.2.1.2)溶解于1000 mL水中。

4.2.1.9硼氢化钾溶液(0.05%)：称取0.5g硼氢化钾(4.2.1.3)溶解于1000 mL氢氧化钾溶液(4.2.1.8) 中，用时现配。

4.2.1.10高纯硝酸(1+19)。

4.2.1.11汞标准保护溶液:称取0.5g重铬酸钾(4.2.1.4)溶于硝酸溶液(4.2.1.10)中并稀释至1L。

4.2.1.12汞标准贮存溶液(0. 1 mg/mL):称取二氯化汞(4.2.1.5)0.1354 g,溶于硝酸溶液(4.2.1.10)中，用汞标准保护液(4.2.1.11)稀释至1L。

4.2.1.13汞标准溶液(0.1 µg/mL):移取0.50mL汞标准贮存溶液(4.2.1.12)于500mL容量瓶中用硝酸 (4.2.1.10)稀释至刻度。

4.2.2材料

氩气(≥99.99%)：屏蔽气和载气。

4.3仪器

原子荧光光谱仪、附汞特种空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到以下指标者均可使用：

──检出限：不大于0.05×10-9g/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过平均荧光强度的3.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次荧光强度，其标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均荧光强度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成7段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比应不小于0.90。

──原子荧光光谱仪参考工作条件：灯电流30mA；负高压250V；载气流300mL/min；屏蔽气流量800 mL/min。

4.4样品

4.4.1样品粒度应不大于100µm

4.4.2样品应在105°C±5°C烘干1h，并置于干燥器中冷却至备用。

4.5分析步骤

4.5.1试料

称取0. 100 g试料，精确至0. 000 1g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4测定

4.5.4.1将试料(4.4.1)置于150 mL烧杯中，加入10 mL盐酸(4.2. 1.6) 溶解数分钟以去除硫化氢,再加入5 mL硝酸(4.2.1.7)于80°C〜100°C水浴加热20~30分钟溶解完全，取下冷却后，按表1移入相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1进行分取定容后测定。

表1

| 汞的质量分数/% | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 测定溶液体积/mL | 补加盐酸量(3.2.1.6）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 0005〜0. 01 | 100 | 10. 00 | 100 | 5 |
| >0.01 〜0.02 | 100 | 5. 00 | 100 | 5 |
| >0. 02 〜0. 10 | 500 | 10.00 | 100 | 5 |
| >0. 10 〜0. 20 | 500 | 5. 00 | 200 | 10 |

4.5.4.2在原子荧光光谱仪上，以盐酸(1 + 19)为载流，硼氢化钾溶液(4.2.1.9)为还原剂，以汞空心阴极灯为激发光源，随同试料空白溶液为参比，测量试料溶液的荧光强度，从工作曲线上査出相应的汞浓度。

4.5.4.3工作曲线的绘制

4. 5.4.3.1 移取 0、0.5 mL、l.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、10.00 mL 汞标准溶液(4.2.1.13)于一组100 mL容量瓶中，分别加入5 mL盐酸(4.2.1.6)，用水稀释至刻度，混匀，用时现配。此标准溶液对应的汞的浓度为 0、0. 50 ng/mL、l.00 ng/mL、2.00 ng/mL、3.00 ng/mL、4.00 ng/mL、5.00 ng/mL、10.00 ng/mL。

4.5.4.3.2在与测定试料溶液相同的条件下，以盐酸(1+19)为载流，硼氢化钾溶液(4.2.1.9)为还原剂，以试剂空白为参比，测量标准溶液的荧光强度。以汞浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6分析结果的计算

汞含量以汞的质量分数Hg计，数值以%表示，按式（1）计算。

Hg  …………………（1）

式中：

c—— 自工作曲线上查得汞的浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

c0——自工作曲线上查得的被测元素的空白试液的汞的浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

    - V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升(mL)；

V2——测定试液体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

若汞含量小于0.0010%时，表示至小数点后5位数；若汞含量小于0.01%时，表示至小数点后4位数；若汞含量小于0.1%时，表示至小数点后3位数；若汞含量大于0.1%时，表示至小数点后2位数。

数值修约按照GB/T8170规则进行。

4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内，这2个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5% ,重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2重复性限

| Hg/% | 0.00051 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00007 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.02 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限(R),超过再现性限(R)的情况不超过5% ,再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得。

表3再现性限

| Hg/% | 0.00051 | 0.0025 | 0.015 | 0.053 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00015 | 0.0005 | 0.004 | 0.010 | 0.05 |

5 方法2 冷原子吸收光谱法

5.1 方法提要

试样经消解后将无机汞化合物转变成可溶性二价汞离子，然后通过还原剂的作用后，在酸性介质中将Hg2+还原为金属Hg，将汞蒸汽带入吸收池进行汞的检测。

5.2试剂及材料

除非另有说明，在分析中仅适用确认为优级纯以上的试剂。

5.2.1试剂

5.2.1.1 水GB/T 6682，二级水

5.2.1.2 盐酸（ρ=1.19g/mL)。

5.2.1.3 硝酸（ρ=1.42g/mL)。

5.2.1.4 硫酸（ρ=1.84g/mL)。

5.2.1.5 重铬酸钾。

5.2.1.6 高锰酸钾。

5.2.1.7 盐酸羟胺。

5.2.1.8 五氧化二磷，分析纯。

5.2.1.9 二氯化汞(HgCl2)，(HgCl2≥99.9%)。

5.2.1.11二氯化锡，优级纯。

5.2.1.12 重铬酸钾溶液（10g/L)。

5.2.1.13 高锰酸钾溶液（50g/L)

5.2.1.14 盐酸羟胺溶液（100g/L)。

5.2.1.15二氯化锡溶液（100g/L):称取10.0g二氯化锡（5.2.1.11），溶于10mL盐酸（5.2.1.2)中，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.1.16余汞吸收液（10g/L KMnO4-1.8mol/L H2SO4):10g/L KMnO4与1.8mol/LH2SO4等体积混合。

5.2.1.17汞标准贮存溶液：称取0.1354g预先用五氧化二磷（5.2.1.8）干燥24h的二氯化汞（5.2.1.9）于250mL烧杯中，溶于少量水中，加入50mL硝酸（5.2.1.3）,10mL重铬酸钾溶液（5.2.1.11),移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg汞(溶液在5个月内使用）。注：此汞标准贮存溶液优先使用外购有证标准溶液。

5.2.1.18汞标准溶液：移取10.00mL汞标准贮存溶液（5.2.1.17)于100mL容量瓶中，加5mL硝酸(5.2.1.3),1mL重铬酸钾溶液（5.2.1.12),用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg汞（溶液在一个月内使用）。

5.2.1.19汞标准溶液：移取1.00mL汞标准溶液（5.2.1.18)于100mL容量瓶中，加入1mL重铬酸钾(5.2.1.12),用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg汞（溶液用时现配）。

5.2.2 材料

5.2.2.1汞还原器，规格为20mL,30mL,80mL,具磨口，还原瓶内装有自动封闭浮子。

5.2.2.2余汞吸收器

5.3仪器：

F732-VJ智能型测汞仪

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过其平均吸光度的 1.50%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0. 50% ；

—工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.90。

5.4样品

5.4.1样品粒度应不大于100µm

5.4.2样品应在105°C±5°C烘干1h，并置于干燥器中冷却至备用。

5.5实验步骤

5.5.1试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

5.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4测定

5.5.4.1将试料（5.5.1）置于200mL烧杯中，用少量水湿润，加入10mL盐酸（5.2.1.2)溶解数分钟以去除硫化氢，再加入5mL硝酸（5.2.1.3）于80℃〜100℃水浴加热20~30分钟溶解完全，取下冷却后按表4移入相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表4分取溶液于容量瓶中。

表4

| 汞的质量分数% | 试料量/g | 试液总体积/ml | 分取试液体积/ml | 测定试液体积/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001〜0.0005 | 0.1000 | 25 | 10.00 | 25 |
| >0.0005〜0.0025 | 0.1000 | 50 | 10.00 | 50 |
| >0.0025〜0.0100 | 0.1000 | 50 | 5.00 | 50 |
| >0.0100〜0.0500 | 0.1000 | 200 | 5.00 | 100 |

5.5.4.2加适量蒸馏水，1mL硫酸（5.2.1.4)，1mL高锰酸钾溶液（5.2.1.13)、放置15min后，在摇动下逐滴加入盐酸羟胺溶液（5.2.1.14）到紫红色刚裉去，过量一滴，用水稀释到刻度，混匀。

5.5.4.3取5.00mL溶液（5.5.4.2)于还原瓶中，加入2.0mL二氯化锡溶液（5.2.1.15)迅速接通测汞仪气路，测量浓度值，余汞吸收。

5.5.4.4工作曲线的绘制

5.5.4.4.1移取0mL、0.5mL、2.5mL、5.0mL、7.5mL、10.00mL汞标准溶液（5.2.1.19),置于一组50mL容量瓶中，分别加20mL蒸馏水，1mL硫酸（5.2.1.4),1mL高锰酸钾溶液（5.2.1.13),放置15min后，在摇动下逐滴加入盐酸羟胺溶液（5.2.1.14)到紫红色刚褪去，过量一滴，用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液对应的汞浓度为0ng/mL、1.00ng/mL、5.00ng/mL、10.00ng/mL、15.00ng/mL、20.00ng/mL。

5.5.4.4.2在与测量试液（5.5.4.3)相同条件下，测量标准溶液的吸光度，以汞浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6分析结果的计算

汞含量以质量分数Hg计，数值以%表示，按式（2）计算：

Hg  …………………（2）

式中：

c—— 自工作曲线上查得汞的浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

c0——自工作曲线上查得的被测元素的空白试液的汞的浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

    - V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升(mL)；

V2——测定试液体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果，若汞含量小于0.001%时，表示至小数点后五位数；若汞含量小于0.01%时，表示至小数点后四位数；若汞含量大于0.01%时，表示至小数点后三位数。

数值修约按照GB/T8170规则进行。

5.7精密度

5.7.1重复性：

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值围内，这两次测定结果的绝对差值不超过重复性限（r),超过重复性限（r)的情况不超过5%,重复性限（r)按表5数据采用线性内插法求得：

表5

| Hg/% | 0.00012 | 0.0010 | 0.0026 | 0.052 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 |

5.7.2 再现性：

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R),超过再现性限（R)的情况不超过5%,再现性限（R)按表6数据采用线性内插法求得：

表6

| Hg/% | 0.00012 | 0.0010 | 0.0026 | 0.052 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00006 | 0.0004 | 0.0007 | 0.010 |

6 方法3 固体进样直接法（本方法适用于0. 50 μg /g~150 μg /g的仲裁）

6.1方法提要

在氧气气氛中，试样在分解炉中经干燥和高温热分解后，汞被原子化，汞蒸气被氧气流带入单波长光学吸收池，在波长253.7 nm 处测量汞的吸光度（峰高或峰面积），采用标准曲线法计算汞含量。

6.2 试剂及材料

6.2.1试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的二级水。

6.2.1.1 硝酸（ρ 1.42 g/mL）

6.2.1.2 硝酸（1+19）

6.2.1.3重铬酸钾溶液（10 g/L）：称取1g重铬酸钾溶于100 mL水中。

6.2.1.4汞标准贮存溶液：称取1.3540 g预先用五氧化二磷干燥24 h的二氯化汞，置于250 mL烧杯，加入少量水溶解，再加入硝酸（6.2.1.2）、10 mL重铬酸钾溶液（6.2.1.3），移入1000 mL容量瓶，以水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含1000 μg汞。或者直接使用有证标准物质。

6.2.1.5 汞标准溶液A：移取10.00 mL汞标准贮存溶液（6.2.1.4）于100 mL容量瓶中，加入1mL重铬

酸钾溶液（5.2.1.3），用硝酸（6.2.1.2）稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含100 μg汞。

6.2.1.6汞标准溶液B：移取10.00 mL汞标准溶液A（6.2.1.5）于100 mL容量瓶中，加入1 mL重铬酸

钾溶液（6.2.1.3），用硝酸（6.2.1.2）稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含10 μg汞。

6.2.2 材料

氧气 （WO2≥99.99％）。

6.3 仪器

直接测汞仪。推荐使用附录A中给出的仪器参数。

6.4 试样

- 6.4.1试样粒度应小于100 μm。

- 6.4.2试样应在60 ℃干燥2 h以上，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6.5 实验步骤

6.5.1试料

按表7称取试样，精确至0.0001 g。

表7  试料质量

| 汞含量 /（μg /g） | 试料质量/g |
| --- | --- |
| ＞50 | 0.05 |
| ≤50 | 0.10 |

- 6.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

6.5.3 测定

6.5.3.1 仪器准备

试料的分解温度设为800 ℃，其余参数按照仪器推荐的条件进行设定。

6.5.3.2 空白测定

试样测定前应做仪器本底空白测定，即在不进试样的情况下测试至空白值满足仪器规定的要求。

6.5.3.3试样测定

将试料（6.5.1）置于样品舟中，在测汞仪上，于253.7 nm处测定试料中汞的吸光度，从标准曲线上读取试料中汞的质量。

注：在测定高汞含量的试样之后应重做空白测定至满足要求。

6.5.4 工作曲线的绘制

6.5.4.1按表8分别移取汞标准溶液置于一组100 mL容量瓶中，分别加入1 mL重铬酸钾溶液（6.2.1.3），用硝酸（6.2.1.2）稀释至刻度，混匀，配制成浓度分别为0 μg/mL、 0.50 μg/mL、2.00 μg/mL、10.00 μg/mL、50.00 μg/mL、100.00 μg/mL汞系列标准溶液。

6.5.4.2按表8分别移取100 μL汞标准溶液于样品舟中，在测汞仪上测量汞的吸光度，每个标准工作溶液重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

表8汞标准工作溶液配制表

| 序号 | 汞标准溶液 | 汞标准溶液浓度（μg/mL） | 移取体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 0 |
| 2 | 6.2.1.6 | 10 | 5.00 |
| 3 | 6.2.1.6 | 10 | 20.00 |
| 4 | 6.2.1.6 | 100 | 10.00 |
| 5 | 6.2.1.6 | 1000 | 5.00 |
| 6 | 6.2.1.6 | 1000 | 10.00 |

6.6 试验数据的处理

汞的含量以质量分数wHg计，数值以μg /g表示，按公式（3）计算：

WHg=mm0×10−3 …………………（3）

式中：

m  —— 从工作曲线上查得的汞的质量，单位为纳克(ng)；

m0  —— 试料的质量，单位为克(g)。

计算结果保留三位有效数字；若计算结果＜1 μg /g时，计算结果保留两位有效数字。

6.7 精密度

6.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限( r )，超过重复性限( r )的情况不超过5%，重复性限( r )按表9数据采用线性内插法和外延法求得。

表9 重复性限

| wHg / (μg /g) | 0.52 | 2.63 | 8.62 | 27.7 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ (μg /g) | 0.07 | 0.33 | 0.90 | 2.5 | 12 |

6.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限( R )，超过再现性限( R )的情况不超过5%，再现性限（R）按表10数据采用线性内插法和外延法求得。

表10 再现性限

| wHg（μg /g） | 0.52 | 2.63 | 8.62 | 27.7 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R （μg /g） | 0.12 | 0.61 | 1.62 | 3.3 | 16 |

7试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容:

——试样；

——本部分编号GB/T 8151.15—XXXX；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

（资料性附录）
直接测汞仪推荐的仪器参数

- 固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测定锌精矿中汞含量推荐的测量条件如表A.1所示：

表A.1仪器测量条件

| 测量条件 | 参数 |
| --- | --- |
| 干燥温度 ( ℃ ) | 300 |
| 干燥时间 ( s ) | 30 |
| 分解温度 ( ℃ ) | 800 |
| 分解时间 ( s ) | 330 |
| 催化管加热温度 ( ℃ ) | 615 |
| 驱气吹扫管路时间 ( s ) | 60 |
| 齐化管加热温度 ( ℃ ) | 900 |
| 齐化管加热时间 ( s ) | 12 |
| 信号记录 ( s ) | 30 |
| 载气流量 ( mL/min ) | 200 |

________________________