202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法

第14部分：钛含量的测定

Chemical analysis methods of non-rare earth impurities in rare earth metals and their oxides—Part 14: Determination of titanium content

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

GB/T 12690.14—202X

代替GB/T 12690.14-2006

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》的第14部分。GB/T 12690已经发布了以下部分：

——第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法。

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法。

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法。

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法。

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁含量的测定。

——第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法。

——第7部分：硅量的测定。

——第8部分：钠量的测定。

——第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法。

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

——第11部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法。

——第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

——第13部分：钼、钨含量的测定。

——第14部分：钛量的测定。

——第15部分：钙量的测定。

——第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法。

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定。

——第18部分：锆量的测定。

——第19部分：砷、汞量的测定。

——第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法。

——第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

本文件代替GB/T 12690.14—2006《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第14部分：钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和二安替吡啉甲烷分光光度法》，与GB/T 12690.14—2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了方法的适用范围及测定范围，增加了电感耦合等离子体质谱法（方法3）（见1，2006年版的1、10）；

b) 增加了仲裁方法的规定（见1）；

c) 更改了方法1的钛标准贮存溶液和钛标准溶液的配制方法（见4.2.7、4.2.8，2006年版的3.7、3.8）；

d) 更改了方法1的硝酸和氢氟酸用量（见4.5.4.1，2006年版的6.1.1）；

e) 更改了方法1推荐分析谱线波长（见4.3表1，2006年版的6.3.1表3）；

f) 更改了方法1中试液移取体积（见4.5.4.2，2006年版的6.1.2）；

g) 更改了方法1标准工作曲线范围（见4.5.5，2006年版的6.2）；

h) 更改了方法2的分析谱线波长（见5.1，2006年版的11）；

i) 更改了方法2的抗坏血酸试剂浓度（见5.2.8，2006年版的12.9）；

j) 增加了方法2的二安替吡啉甲烷溶液的配制过程（见5.2.9，2006年版的12.10）；

k)更改了方法2钛标准贮存溶液和钛标准溶液的配制方法（见5.2.10、5.2.11和5.2.12，2006年版的12.11、12.12和12.13）；

l)更改了方法2的样品取样方式（见5.4，2006年版的14）；

m)更改了方法2的称样量（见5.5.1，2006年版的15.1）；

n)更改了方法2中试液移取体积（见5.5.1表5，2006年版的15.1表6）

o)更改了方法2的试液制备的溶解方法（见5.5.4.1，2006年版的15.2）；

p)增加了方法2中加入抗坏血酸试剂后的放置时间（见5.5.4.2，2006年版的15.3.2）；

q)更改了方法2的显色反应放置时间（见5.5.4.2，2006年版的15.3.2）；

r)更改了方法2工作曲线范围（见5.5.5.1、5.5.5.2，2006年版的15.4.1、15.4.2）；

s) 增加了方法3电感耦合等离子体质谱法（见6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、福建省金龙稀土股份有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头市玺骏稀土有限责任公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、有研稀土新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件于2006年首次发布，本次为第一次修订。

引  言

在稀土产品化学成分分析领域，我国已经建立了针对稀土总量、非稀土杂质、稀土杂质等检测的较为全面的标准体系。GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》以原标准GB/T 12690《稀土金属及其氧化物化学分析方法》为基础，合并了GB/T 8762.3-1988《荧光级氧化钇中酸溶性二氧化硅量测定 钼蓝分光光度法》、GB/T 8762.4-1988《荧光级氧化钇中氧化铁、氧化铅、氧化镍和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 8762.6-1988《荧光级氧化铕中氧化铅、氧化镍、氧化铁和氧化铜量测定 发射光谱法》、GB/T 11074《氧化钐化学分析方法》等标准，形成对所有稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的综合分析标准，经整合后的一系列方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了全部稀土金属及其稀土氧化物基体。本文件为稀土金属及其氧化物中非稀土杂质含量的测定提供了快捷、准确的方法，具有良好的操作性。

根据检测对象、检测方法的不同以及各稀土金属与稀土氧化物基体的差异等，GB/T 12690 由21 个部分构成：

——第1部分：碳、硫量的测定 高频－红外吸收法。目的在于建立高频-红外吸收法测定稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的方法。

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法。目的在于建立重量法测定稀土氧化物中灼减量的方法。

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法。目的在于建立重量法测定稀土氧化物中水分量的方法。

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲－红外吸收法和脉冲－热导法。目的在于建立脉冲－红外吸收和脉冲-热导法测定稀土金属（除金属镱外）中氧、氮含量的方法。

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁含量的方法。

——第6部分：铁量的测定 硫氰酸钾、1,10－二氮杂菲分光光度法。目的在于建立分光光度法测定稀土金属及其氧化物中铁含量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土金属及其氧化物中硅含量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钠含量的方法。

——第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法。目的在于建立分光光度法测定稀土金属及其氧化物中氯含量的方法。

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。目的在于建立分光光度法测定稀土金属及其氧化物中磷含量的方法。

——第11部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于建立火焰原子吸收光谱法测定稀土金属及其氧化物中镁含量的方法。

——第12部分：钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钍、铀含量的方法。

——第13部分：钼、钨含量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属中钨、钼含量的方法。

——第14部分：钛量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和分光光度法测定稀土金属中钛含量的方法。

——第15部分：钙量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法、火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钙含量的方法。

——第16部分：氟量的测定 离子选择性电极法。目的在于建立离子选择电极法测定稀土金属及其氧化物中氟含量的方法。

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属中铌、钽含量的方法。

——第18部分：锆量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中锆含量的方法。

——第19部分：砷、汞量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法和原子荧光法测定稀土金属及其氧化物中砷、汞含量的方法。

——第20部分：稀土氧化物中微量氟、氯的测定 离子色谱法。目的在于建立高频-红外吸收法测定稀土氧化物中微量氟、氯含量的方法。

——第21部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。目的在于建立分光光度法测定稀土氧化物中硫酸根含量的方法。

上述各个部分标准按稀土金属及其氧化物生产与贸易中常规的检测元素依次设立，各部分包括一种或多种检测方法，分别明确适用范围、试剂材料与试验设备的选择，规范试验步骤，并经过多家实验室多次试验和验证给出精密度数据，为稀土金属及其氧化物品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

目前，稀土金属中的钛主要来源于生产冶炼过程中的搅拌熔融金属、取样或转移熔体的勺类工具（如钛勺）。在众多稀土金属的生产和交易过程中，均存在对钛含量的限制要求。因此，建立统一、快速、准确的稀土金属中钛含量的测定标准显得尤为重要。在实际检测分析中，电感耦合等离子体发射光谱法、二安替吡啉甲烷分光光度法和电感耦合等离子体质谱法可相互补充，全面覆盖现有产品标准中钛含量要求的范围。本文件通过大量条件实验，利用电感耦合等离子体发射光谱仪、分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪，规范了检测过程中的各个环节，最终建立了一套规范、易操作且准确度高的检测标准。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第14部分：钛含量的测定

- 范围

本文件描述了稀土金属中钛含量的测定方法。

本文件适用于稀土金属中钛含量的测定。

本文件共包含3个方法：电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）、二安替吡啉甲烷分光光度法（方法2）和电感耦合等离子体质谱法（方法3）。方法1测定范围（质量分数）：0.0020 %～0.50 %，方法2测定范围（质量分数）：0.0020 %～0.50 %，方法3测定范围（质量分数）：0.0001%～0.050%。

当本文件中测定范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1159 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

JJG 768 发射光谱仪检定规程

GB/T 7729 冶金产品化学分析 分光光度法通则

- 术语和定义

## 本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）

4.1 方法原理

试料使用硝酸、氢氟酸溶解，氟化沉淀分离稀土基体同时络合钛，在硝酸介质中，于电感耦合等离子体发射光谱仪选定波长处测定钛含量。

4.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

4.2.1 焦硫酸钾。

4.2.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.3 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

4.2.4 过氧化氢[ω(H₂O₂)=30%]。

4.2.5 硫酸溶液（5+95）。

4.2.6 硼酸溶液（50 g/L）：称取5 g硼酸溶于100 mL水中。

4.2.7 钛标准贮存溶液：称取0.1669 g经850℃灼烧1 h并在干燥器中冷却至室温的二氧化钛（ω≥99.99%），置于50 mL铂金坩埚中，加入3 g～4 g焦硫酸钾（4.2.1），经650℃～700℃熔融至红色透明，取出冷却，将其放入400 mL烧杯中，加入10 mL硫酸（4.2.5），低温加热浸取，用硫酸（4.2.5）清洗坩埚，溶液冷却至室温，移入200 mL塑料容量瓶中，用硫酸（4.2.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含500 µg钛。

4.2.8 钛标准溶液：移取10.00 mL钛标准贮存溶液（4.2.7）于100 mL塑料容量瓶中，加入2.5 mL硝酸（4.2.2），加入2 mL氢氟酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 µg钛。

4.2.9 氩气：体积分数不小于99.99%。

4.3 仪器设备

电感耦合等离子体发射光谱仪，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——符合JJG 768中检定规程和技术指标。

——测定元素的推荐分析谱线波长见表1。

表1 推荐分析谱线波长                        单位：纳米

| 测定元素 | 波长 |
| --- | --- |
| 钛 | 308.804、325.291、336.122 |

4.4 样品

    - 4.4.1稀土金属屑状样品取出后立即称量。

4.4.2 稀土金属块状样品将表面打磨干净，用直径6 mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后用直径4 mm的钻头钻取试样，取样量不少于10 g，将所得试样迅速混匀，按所需称样量立即称量。

4.5 试验步骤

4.5.1 试料

称取1.00 g样品（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4 分析试液的制备

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿。加入10 mL硝酸（4.2.2），难溶试料加入4 mL过氧化氢（4.2.4），低温加热溶解至清亮。加入约50 mL水，待加热至近沸腾时加入4 mL氢氟酸（4.2.3），并于80℃电热板保温10 min。放置冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，充分静置或用双层慢速滤纸干过滤。

4.5.4.2 根据试料中钛含量，按表2移取不同试液（4.5.4.1）于50 mL塑料容量瓶中，加入5 mL硼酸溶液（4.2.6）、1 mL硝酸（4.2.2），用水稀释至刻度，混匀，待测。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可以不加硼酸溶液（4.2.6）。

表2移取试液体积

| 钛含量（质量分数）范围 % |  | 移取体积 mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0020~0.20 |  | 25.00 |
| 0.20~0.50 |  | 10.00 |

4.5.5 系列标准溶液配制

分别移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钛标准溶液（4.2.8）于7个50 mL塑料容量瓶中，补加4滴（约0.2 mL）氢氟酸（4.2.3）、5 mL硼酸溶液（4.2.6）、1 mL硝酸（4.2.2），用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液的钛浓度分别为0 µg/mL、0.10 µg/mL、0.50 µg/mL、1.00 µg/mL、2.00 µg/mL、5.00 µg/mL、10.00 µg/mL。

注：若仪器配备耐氢氟酸进样系统，可以不加硼酸溶液（4.2.6）。

4.5.6 测定

4.5.6.1 工作曲线的绘制

在选定的仪器工作条件下，将系列标准溶液（4.5.5）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应不小于0.9995，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

4.5.6.2 空白试液的测定

在工作曲线（4.5.6.1）符合测定的要求后，将空白试验（4.5.3）溶液用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

4.5.6.3 分析试液的测定

在工作曲线（4.5.6.1）符合测定的要求后，将分析试液（4.5.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

4.6 试验数据处理

钛的含量以质量分数w（Ti）计，按公式（1）计算：

………………………………(1)

式中：

ρ1 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的分析试液（4.5.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的空白试验（4.5.3）溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 —— 试液（4.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —— 分析试液（4.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m1 —— 试料（4.5.1）的质量，单位为克（g）；

V2 —— 移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

取其平均值作为测定结果，所得结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 重复性限（r）

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.0023 | 0.0004 |
| 0.0070 | 0.0007 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.027 | 0.003 |
| 0.061 | 0.005 |
| 0.20 | 0.01 |
| 0.50 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 再现性限（R）

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.0023 | 0.0006 |
| 0.0070 | 0.0008 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.027 | 0.004 |
| 0.061 | 0.006 |
| 0.20 | 0.02 |
| 0.50 | 0.04 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

## 5 二安替吡啉甲烷分光光度法（方法2）

5.1 方法原理

试样以硝酸溶解，经硫酸冒烟，在盐酸介质中，用抗坏血酸消除铁（Ⅲ）、钒（Ⅴ）、铬（Ⅵ）、铈（Ⅳ）等离子的干扰，Ti（Ⅳ）与二安替吡啉甲烷生成黄色络合物，于390 nm波长处测量其吸光度，计算钛的质量分数。

5.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

5.2.1 焦硫酸钾。

5.2.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.4 硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

5.2.5 过氧化氢[ω(H₂O₂)=30%]。

5.2.6 盐酸（1+1）。

5.2.7 硫酸（5+95）。

5.2.8 抗坏血酸（50 g/L）：使用时现配。

5.2.9 二安替吡啉甲烷溶液（50 g/L）：称取25 g二安替吡啉甲烷于500 mL烧杯中，用盐酸（1+23）稀释至500 mL，低温加热搅拌至完全溶解，置于棕色瓶中保存。

5.2.10 钛标准贮存溶液：称取0.1669 g经850℃灼烧1 h并在干燥器中冷却至室温的二氧化钛（ω≥99.99%）置于50 mL铂金坩埚中，加入3 g~4 g焦硫酸钾（5.2.1），经650℃~700℃熔融至红色透明，取出冷却，将其放入400 mL烧杯中，加入10 mL硫酸（5.2.7），低温加热浸取，用硫酸（5.2.7）清洗坩埚，溶液冷却至室温移入200 mL塑料容量瓶中，用硫酸（5.2.7）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含500 µg钛。

5.2.11 钛标准溶液I：：移取3.00 mL钛标准贮存溶液（5.2.10）于100 mL容量瓶中，用硫酸（5.2.7）稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含15 µg钛。

5.2.12 钛标准溶液II：：移取2.00 mL钛标准贮存溶液（5.2.10）于250 mL容量瓶中，用硫酸（5.2.7）稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含4 µg钛。

5.3 仪器设备

分光光度计：应符合GB/T 7729的规定。

5.4 样品

5.4.1 稀土金属屑状样品取出后立即称量。

5.4.2 稀土金属块状样品将表面打磨干净，用直径6 mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后用直径4 mm的钻头钻取试样，取样量不少于10 g，将所得试样迅速混匀，按所需称样量立即称量。

表5 不同含量样品溶液移取体积及吸收池厚度

| 钛含量（质量分数）范围 % | 移取试液体积 mL | 吸收池厚度 cm | 工作曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0020~0.040 | 10.00 | 3 | 5.5.5.1 |
| 0.040~0.50 | 2.00 | 1 | 5.5.5.2 |

5.5 试验步骤

5.5.1 试料

称取1.00 g试料（5.4），精确至0.0001g。

5.5.2 平行试验

平行做两份试验。

5.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4 测定

5.5.4.1 将试料（5.5.1）置于250 mL烧杯中，用少量水润湿，加入5 mL硝酸（5.2.3），难溶试料加入4 mL过氧化氢（5.2.5）加热使试料溶解完全，继续加热至体积约2 mL，取下，冷却后加5 mL硫酸（5.2.4），盖上表面皿，不断摇晃烧杯，加热至冒硫酸烟并保持约2 min，取下，稍冷，以硫酸（5.2.7）冲洗表面皿及杯壁，加水至60 mL，加热溶解盐类，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2 根据试料钛含量，按表5移取试料溶液（5.5.4.1）于50 mL容量瓶中，加入5 mL抗坏血酸（5.2.8），混匀，放置2 min，加入10 mL盐酸（5.2.6），加入10 mL二安替吡啉甲烷溶液（5.2.9），以水稀释至刻度。混匀，放置20 min。

5.5.4.3 将部分试液（5.5.4.2）移入表5所规定的吸收池中，以水为参比，于390 nm波长处测量其吸光度。从显色液的吸光度中减去空白试验溶液的吸光度（5.5.3），还需减去与被测溶液同等浓度的稀土试料溶液的吸光度（含铈的试料除外，方法5.5.4.2加入的抗坏血酸可消除含铈试料溶液的颜色干扰），获得净吸光度，再以净吸光度从工作曲线上查出相应钛量。

5.5.5 工作曲线的绘制

5.5.5.1 钛的质量分数为0.0020%～0.040%范围的工作曲线绘制：移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL钛标准溶液（5.2.12）于一组50 mL容量瓶中，以下步骤按（5.5.4.2）进行。

5.5.5.2 钛的质量分数为0.040%～0.50%范围的工作曲线绘制：移取0mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL钛标准溶液（5.2.11）于一组50 mL容量瓶中，以下步骤按（5.5.4.2）进行。

5.5.5.3 将部分系列标准溶液（5.5.5.1或5.5.5.2）移入表5所规定的吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长390 nm处测量其吸光度，并减去试剂空白溶液（未加钛标准溶液者）的吸光度。以钛量为横坐标，吸光度值为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6 试验数据处理

钛的含量以质量分数wTi计，按公式（2）计算：

……………………………………(2)

式中：

m2 —— 自工作曲线（5.5.5）上查得的钛量（5.5.4.3），单位为微克（µg）；

m3 —— 试料（5.5.1）的质量，单位为克（g）；

V3 —— 试液（5.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V4 —— 移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

取其平均值作为测定结果，所得结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

5.7 精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 重复性限（r）

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.0023 | 0.0004 |
| 0.0072 | 0.0005 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.027 | 0.002 |
| 0.061 | 0.004 |
| 0.20 | 0.02 |
| 0.50 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表7 再现性限（R）

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.0023 | 0.0006 |
| 0.0072 | 0.0007 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.027 | 0.003 |
| 0.061 | 0.005 |
| 0.20 | 0.02 |
| 0.50 | 0.03 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

## 6 电感耦合等离子体质谱法（方法3）

6.1 方法原理

试料使用硝酸、过氧化氢、少量氢氟酸溶解，在硝酸介质中，于电感耦合等离子体质谱仪在选定质量数处测定钛含量。

6.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。液体试剂均保存于塑料瓶中，优先使用有证标准溶液。

6.2.1 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

6.2.2 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

6.2.3 过氧化氢[ω(H₂O₂)=30%]。

6.2.4 硝酸（1+1）。

6.2.5 钛标准贮存溶液：称取金属钛（纯度>99.99%）0.1000 g于聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL硝酸（6.2.1）及1 mL氢氟酸（6.2.2），于低温加热至溶解完全，取下冷却至室温，转移至200 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钛500 µg。

6.2.6 钛标准溶液：移取1.00 mL钛标准溶液（6.2.5）于1000 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（6.2.4），2滴氢氟酸（6.2.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含钛0.50 µg。

6.2.7 铑内标贮存溶液：称取0.256 g氯化铑水合物，加10 mL水，溶解完全，加10 mL硝酸（6.2.1），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铑。

6.2.8 铑内标溶液：移取1.00 mL铑内标贮存溶液（6.2.7）于1000 mL容量瓶中，加入2 mL硝酸（6.2.4），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 µg铑。

6.2.9 氩气：体积分数不小于99.99%。

6.3 仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——符合JJF 1159中要求的四极杆等离子体质谱仪校准项目和技术指标。

——测定元素的同位素质量数见表8。

表8 测量元素同位素质量数

| 待测元素 | 质量数 | 内标元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钛 | 48、49 | 铑 | 103 |

6.4 样品

    - 6.4.1 屑状稀土金属样品取出后立即称量。

6.4.2 块状稀土金属样品将表面打磨干净，用直径6 mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后用直径4 mm的钻头钻取试样，取样量不少于10 g，将所得试样迅速混匀，按所需称样量立即称量。

6.5 试验步骤

6.5.1 试料

称取1.00 g样品（6.4），精确至0.0001 g。

6.5.2 平行试验

平行做两份试验。

6.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.5.4 分析试液的制备

6.5.4.1 将试料（6.5.1）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿。加入10 mL硝酸（6.2.1），4mL过氧化氢（6.2.3）、1滴氢氟酸（6.2.2），低温加热溶解至反应结束。取下，放置冷却至室温，移入100 mL 塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。试液若有浑浊，采用慢速滤纸干过滤后再稀释测定。

6.5.4.2 按表9移取相应体积试液（6.5.4.1）于100 mL 塑料容量瓶中，加入1 mL内标溶液（6.2.8），用水稀释至刻度，混匀，待测。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，不加入铑内标溶液（6.2.8），根据装置的加入比例，控制在线测定溶液中铑内标溶液的质量浓度为10 ng/mL。

表9 不同含量样品溶液移取体积

| 钛含量（质量分数）范围 % | 移取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.0001~0.010 | 2.00 |
| >0.010~0.050 | 1.00 |

6.5.5 系列标准溶液配制

分别移取0 mL、0.20 mL、1.00 mL、2.00 mL、10.00 mL、20.00 mL钛标准溶液（6.2.6）于6个100 mL 塑料容量瓶中，补加1滴氢氟酸（6.2.2）、2 mL硝酸（6.2.4）、1 mL铑内标溶液（6.2.8），用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液的钛浓度分别为0 ng/mL、1.00 ng/mL、5.00 ng/mL、10.00 ng/mL、50.00 ng/mL、100.0 ng/mL。

注：使用具有在线加入内标溶液装置的仪器时，不加入铑内标溶液（6.2.8），根据装置的加入比例，控制在线测定溶液中铑内标溶液的质量浓度为10 ng/mL。

6.5.6 测定

6.5.6.1 工作曲线的绘制

待电感耦合等离子体质谱仪运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，于待测元素和内标元素质量数处，依次测定系列标准溶液（6.5.5）中待测元素和内标元素的离子流信号强度。以系列标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素与内标元素的离子流信号强度比值为纵坐标，绘制工作曲线。元素的线性相关系数应不小于0.9995，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

6.5.6.2 空白试液的测定

在工作曲线（6.5.6.1）符合测定的要求后，将空白试验（6.5.3）溶液用选定的分析质量数进行氩等离子体质谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

6.5.6.3 分析试液的测定

在工作曲线（6.5.6.1）符合测定的要求后，将分析试液（6.5.4.2）用选定的分析质量数进行氩等离子体质谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中钛的质量浓度。

6.6 试验数据处理

钛的含量以质量分数w（Ti）计，按公式（3）计算：

………………………………(3)

式中：

ρ3—— 自工作曲线上查得的或计算机输出的分析试液（6.5.4.2）中钛的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ2 —— 自工作曲线上查得的或计算机输出的空白试验（6.5.3）溶液中钛的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V5 —— 试液（6.5.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V6 —— 分析试液（6.5.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m4 —— 试料（6.5.1）的质量，单位为克（g）；

V7 —— 移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

取其平均值作为测定结果，当结果<0.0010%时，保留一位有效数字；当结果≥0.0010%时，保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

6.7 精密度

6.7.1 重复性

在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表10数据采用线性内插法或外延法求得。

表10 重复性限（r）

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.0002 | 0.0001 |
| 0.0010 | 0.0002 |
| 0.0023 | 0.0003 |
| 0.0070 | 0.0005 |
| 0.012 | 0.001 |
| 0.061 | 0.004 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

6.7.2 再现性

在再现性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表11数据采用线性内插法或外延法求得。

表11再现性限（R）

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.0002 | 0.0002 |
| 0.0010 | 0.0002 |
| 0.0023 | 0.0005 |
| 0.0070 | 0.0006 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.061 | 0.005 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |