
GB/T 3253.1-20XX








[image: image9.emf]  发布 


[image: image10.png]





前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 3253《锑及三氧化二锑化学分析方法》的第1部分。GB/T 3253已经发布了以下部分：

——第1部分：砷含量的测定  砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：铁量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

——第3部分：铅、铜、镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：锑中硫量的测定  燃烧中和法；

——第6部分：硒量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分：铋量的测定  原子荧光光谱法；

——第8部分：三氧化二锑量的测定  碘量法；

——第10部分：汞量的测定  原子荧光光谱法；

——第11部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法。

本文件代替GB/T 3253.1-2008《锑及三氧化二锑化学分析方法砷量的测定  砷钼蓝分光光度法》。与GB/T 3253.1-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了方法2，电感耦合等离子体原子发射光谱法，测定范围：0.0020%~0.60%；

修改了方法1的精密度数据；

删除了质量保证和控制条款；

增加了试验报告的要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南安化渣滓溪矿业有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、昆明冶金研究院有限公司、湖南有色金属研究院有限责任公司、金隆铜业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、北矿检测技术股份有限公司。
本文件主要起草人：谭文军、罗小雪、林若虚、张小辉、杨丽红、宋应球、吴帅锦、张敏、吴少波、王文杰、廖桂平、刘放云、叶芳芳、黎雯莉、黎颜、李志辉、周娅、顾松、曹林、李萍、洪雪姣、张雪、唐华全、代斌、卢小波、孙梦荷、金贵忠。
引    言

锑是重要的国家战略资源，在工业中有着广泛的用途。砷是锑冶金加工产品锑及三氧化二锑中的主要有害杂质，必须对其进行测定和控制。因此，砷含量测定的国家标准方法，对满足锑产品生产、贸易以及锑产业技术进步需求和第三方实验室检测的需要，具有重要意义。原《锑及三氧化二锑化学分析方法》系列国家标准GB/T 3253已发布了以下部分。

——第1部分：砷含量的测定  砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：铁量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

——第3部分：铅、铜、镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：锑中硫量的测定  燃烧中和法；

——第6部分：硒量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分：铋量的测定  原子荧光光谱法；

——第8部分：三氧化二锑量的测定  碘量法；

——第10部分：汞量的测定  原子荧光光谱法；

——第11部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法。

本文件的制定是基于供需双方的需求，统一锑及三氧化二锑产品中杂质成分的分析方法。利于把控锑产品质量、有效指导锑冶炼生产及减少贸易双方因检测误差造成的商业纠纷，具有一定的经济效益和社会效益。
锑及三氧化二锑化学分析方法

第1部分：砷含量的测定

砷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本文件描述了锑及三氧化二锑化学分析中砷含量的测定方法。

本文件适用于锑及三氧化二锑化学分析中砷含量的测定。测定范围：0.0020%~0.60%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。
3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法1 砷钼蓝分光光度法

4.1 原理

试料用硫酸溶解，在不低于9 mol/L的盐酸溶液中，用苯萃取三氯化砷，使其与基体及其他共存杂质分离。再用水反萃取砷并氧化成五价后，加钼酸铵和硫酸肼生成砷钼蓝，于分光光度计波长660 nm处测量其吸光度。
4.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为分析纯的试剂。

4.2.1 水，符合GB/T 6682，三级及以上纯度。
4.2.2 硫酸（ρ=1.84 g/mL)。
4.2.3 盐酸（ρ=1.19 g/mL)。
4.2.4 苯。
4.2.5 硫酸（1+20）。

4.2.6 硫酸（1+1）。

4.2.7 亚硫酸（1+2）。

4.2.8 氢氧化钠溶液（300 g/L）：贮存于塑料瓶中。

4.2.9 碘溶液（5 g/L）：称取0.5 g碘、1 g碘化钾于250 mL烧杯中，加入5 mL水溶解，用水稀释至100 mL，贮存于棕色瓶中。

4.2.10 钼酸铵溶液（15 g/L）：称取1.5 g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]置于250 mL烧杯中，加入40 mL水、50 mL硫酸（4.2.6），冷却后用水稀释至100 mL，混匀，保存于试剂瓶中。

4.2.11 硫酸肼溶液（0.5 g/L）。

4.2.12 砷标准贮存溶液。
称取0.132 0 g基准三氧化二砷（
[image: image1.wmf]3

2

O

As

w

≥99.9%，预先经100℃~110℃烘2 h后置于干燥器中冷却至室温），加入20 mL氢氧化钠溶液（50 g/L）溶解清亮，加入100 mL水、10 mL硫酸（4.2.6），移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷100 µg。
4.2.13 砷标准溶液

移取10.00 mL砷标准贮存溶液（4.2.12）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷10 µg。
4.2.14 酚酞乙醇溶液（1 g/L）。

4.3 仪器

分光光度计。
4.4 样品

4.4.1 样品粒度应小于0.100 mm。
4.4.2 样品应在100 ℃~105 ℃烘干1 h，置于干燥器中冷却至室温。

4.5 试验步骤

4.5.1 试料 

按表1称取样品（4.4），精确至0.000 1 g。
表1

	砷的质量分数／%
	试料量／g
	分取试液体积／mL

	≤0.010
	0.50
	全量

	＞0.010～0.020
	0.30
	全量

	＞0.020～0.050
	0.20
	全量

	＞0.050～0.10
	0.10
	全量

	＞0.10～0.60
	0.15
	5.00


4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。
4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于125 mL三角烧杯中，以少量水润湿，加入8 mL硫酸（4.2.2），置于电炉上加热，在保持溶液近沸的温度下溶解试样至清亮。取下冷却，加入5 mL水，冷却至室温。

4.5.4.2 取全量的试液：加30 mL盐酸（4.2.3）摇动溶解至清亮，移入预先加入30 mL苯（4.2.4）的125 mL分液漏斗A中，用20 mL盐酸（4.2.3）分次洗涤三角烧杯，溶液并入分液漏斗A中，振荡萃取1 min，静置分层。
需分取的试液：加入20 mL盐酸（4.2.3）摇动溶解至清亮，移入50 mL容量瓶中，用10 mL盐酸（4.2.3）分次洗涤三角烧杯，溶液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，按表1分取试液于预先加入30 mL苯（4.2.4）的125 mL分液漏斗A中，用盐酸（4.2.3）稀释至约30 mL，振荡萃取1 min，静置分层。
4.5.4.3 将水相移入预先加有15 mL苯（4.2.4）的分液漏斗B中，振荡萃取1 min，静置分层，弃去水相。

4.5.4.4 将分液漏斗B中有机相合并于分液漏斗A中，用5 mL盐酸（4.2.3）淋洗，振荡30 s，静置分层，弃去水相。再重复用5 mL盐酸（4.2.3）淋洗两次，静置分层，弃去水相。

4.5.4.5 于分液漏斗A中加入20 mL水，振荡反萃取30 s，静置分层，将水相移入50 mL容量瓶中，再于分液漏斗A中加入15 mL水，振荡反萃取30 s，静置分层，将水相合并于容量瓶中。
4.5.4.6 加入1滴酚酞乙醇溶液（4.2.14），滴加氢氧化钠溶液（4.2.8）中和至红色，再滴加硫酸（4.2.5）至红色刚刚褪去，加入碘溶液（4.2.9）至溶液呈黄色并过量2滴，混匀。静置3 min。

4.5.4.7 加入亚硫酸（4.2.7）使黄色褪去，加入2.0 mL钼酸铵溶液（4.2.10），混匀。加入2.0 mL硫酸肼溶液（4.2.11），混匀。于沸水浴中加热7 min，取出，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.8 移取部分试液于3 cm比色皿中，以随同试料的空白试验溶液为参比，于分光光度计波长660 nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的砷量。

4.5.5 工作曲线的绘制
4.5.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL砷标准溶液（4.2.13），分别置于一组50 mL容量瓶中，加入30 mL水，混匀。以下按4.5.4.6~4.5.4.7条进行。

4.5.5.2 将部分试液于3 cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长660 nm处测量其吸光度。以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6 试验数据处理

砷含量以砷的质量分数wAs计，按公式（1）计算： 


[image: image2.wmf]6

10

01

10

100%

As

mV

w

mV

-

×´

=´

×

  (1)

式中：
m1——自工作曲线上查得的砷量，单位为微克（μg）；
V0 —— 试液总体积，单位为毫升（mL）；  

V1 —— 分取试液体积，单位为毫升（mL）； 

m0 —— 试料的质量，单位为克（g）。
计算结果保留两位有效数字。
4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：
表2 重复性限（r）

	wAs／%
	0.0024
	0.011
	0.045
	0.19
	0.57

	r ／%
	0.0003
	0.002
	0.003
	0.02
	0.03


4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得:
表3 再现性限（R）
	wAs／%
	0.0024
	0.011
	0.045
	0.19
	0.57

	R ／%
	0.0004
	0.003
	0.004
	0.03
	0.04


5  方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法

5.1 原理

试样以王水溶解，加酒石酸络合锑防止水解，在王水介质中，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定砷的发射强度，用基体匹配法绘制工作曲线，计算砷的质量分数。
5.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析过程中仅使用确认为优级纯的试剂。
5.2.1 水，符合GB/T 6682，二级及以上纯度。

5.2.2 金属锑（wSb ≥ 99.999%）。
5.2.3 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。
5.2.4 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。
5.2.5 王水：三体积盐酸（5.2.3）和一体积硝酸（5.2.4）混合。用时现配。
5.2.6 酒石酸（250 g/L）。
5.2.7 锑基体溶液：称取10.0 g金属锑（5.2.2）置于500 mL烧杯中，加少量水润湿并分散，加入150 mL王水（5.2.5），摇动烧杯溶解金属锑。再加入80 mL酒石酸（5.2.6），低温加热至溶解完全，加100 ml水，冷却至室温。将溶液转移至500 mL容量瓶中，定容，摇匀，此为备用20 g/L锑基体溶液，供5.7步骤使用。

5.2.8 砷标准溶液A：采用可量值溯源的1 mL含砷1000 μg有证标准溶液配制或称取0.1320 g基准三氧化二砷（
[image: image3.wmf]3

2

O

As

w

≥99.9%，预先经100℃~110℃烘2 h后置于干燥器中冷却至室温）于250 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠溶液（50 g/L）溶解清亮，加入100 mL水、10 mL硝酸（5.2.4），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷1000 μg。
5.2.9 砷标准溶液B：移取10 mL砷标准溶液A（5.2.8）于100 mL容量瓶中，加10 mL硝酸（5.2.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷100 μg。
5.2.10 氩气：纯度≥99.99%。
5.3 仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。
——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，发射强度的相对标准偏差应不超过2.5%。
——推荐的分析谱线为189.0 nm。
5.4 样品

5.4.1 样品粒度应小于0.100 mm。
5.4.2 样品应在100℃~105℃烘干1 h，置于干燥器中冷却至室温。

5.5 试验步骤

5.5.1 试料

称取0.50 g样品，精确到0.000 1 g。
5.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。
5.5.3 空白试验

称取与试料含锑量相当的金属锑，随同试料做空白试验。
5.6 测定

5.6.1 将试料（5.5.1）置于100 mL烧杯中，加少量水润湿并分散试样，加入5 mL王水（5.2.5），摇动烧杯使试样溶解。再加入2.5 mL酒石酸（5.2.6），低温加热至试样溶解完全，冷却至室温。
5.6.2 将试液转移至50 mL容量瓶中，以水定容，混匀，待测。
5.6.3 在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器条件下，与和待测溶液砷含量相匹配的标准溶液系列同时测定发射强度，由相应工作曲线计算出砷的质量浓度。
5.7 标准曲线的绘制

5.7.1 分别移取与试料等量锑基体溶液（5.2.7）于11个50 mL容量瓶中，0#容量瓶作为标准空白不移入砷标准溶液，1#~3#容量瓶分别移入0.10 mL、0.25 mL、0.50 mL砷标准溶液B（5.2.9），4#~10#容量瓶分别移入0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL砷标准溶液A（5.2.8），用水稀释至刻度，混匀，按测量范围分为两组标准溶液，如表4
表4
	标准溶液
	测定范围
	容量瓶编号
	含砷浓度（μg/mL）

	1组
	0.0020%~0.10%
	0#~5#
	0、0.2、0.5、1、5、10

	2组
	0.10%~0.60%
	0#、5#~10#
	0、10、20、30、40、50、60


5.7.2 将两组标准溶液在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器条件下，测定系列标准溶液发射强度，以砷的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制两条工作曲线。

5.8 试验数据处理

砷含量以砷的质量分数wAs计，按公式（2）计算： 


[image: image4.wmf]6

0

()10

100%

As

V

w

m

rr

-

-×´

=´

   （2）
式中：


[image: image5.wmf]r

—— 试液中砷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

[image: image6.wmf]0

r

—— 空白溶液中砷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

[image: image7.wmf]V

—— 试液体积，单位为毫升（mL）；

[image: image8.wmf]m

—— 试料质量，单位为克（g）；
计算结果保留两位有效数字。
5.9 精密度

5.9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得：

表5 重复性限（r）

	wAs／%
	0.0026
	0.012
	0.046
	0.20
	0.59

	r ／%
	0.0003
	0.002
	0.003
	0.02
	0.03


5.9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得：

表6 再现性限（R）
	wAs／%
	0.0026
	0.012
	0.046
	0.20
	0.59

	R ／%
	0.0006
	0.002
	0.004
	0.02
	0.04


5.10 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：
——试验对象；
——本文件编号；
——分析结果及其表示；
——与基本分析步骤的差异；
——观察到的异常现象；
——试验日期。

附录A

（资料性）
精密度试验原始数据
方法1精密度数据是由8家实验室对5个不同水平样品进行共同实验确定的。每个实验室对每个水平的样品重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1 实验室间数据统计结果

	实验室
	水平数
	wAs%

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1
	0.0023
	0.0024
	0.0023
	0.0025
	0.0024
	0.0023
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.010
	0.011
	0.010
	0.011
	0.011
	0.011
	0.010
	0.010
	0.011
	0.011
	0.010

	
	3
	0.044
	0.046*
	0.045
	0.044
	0.044
	0.045
	0.044
	0.044
	0.044
	0.045
	0.044

	
	4
	0.19
	0.18
	0.18
	0.19
	0.19
	0.18
	0.19
	0.19
	0.18
	0.19
	0.19

	
	5
	0.55
	0.57
	0.56
	0.56
	0.57
	0.57
	0.56
	0.56
	0.57
	0.56
	0.56

	2
	1
	0.0023
	0.0022
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0025
	0.0023
	0.0025
	0.0025
	0.0024

	
	2
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011
	0.012
	0.01
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011

	
	3
	0.045
	0.046
	0.044
	0.046
	0.046
	0.046
	0.047
	0.045
	0.046
	0.047
	0.045

	
	4
	0.18
	0.19
	0.19
	0.20
	0.19
	0.20
	0.19
	0.20
	0.18
	0.20
	0.19

	
	5
	0.58
	0.57
	0.59
	0.57
	0.59
	0.59
	0.59
	0.58
	0.56
	0.58
	0.60

	3
	1
	0.0025 
	0.0025 
	0.0025 
	0.0024 
	0.0025 
	0.0025 
	0.0026 
	0.0025 
	0.0025 
	0.0025 
	0.0025 

	
	2
	0.0117
	0.0118
	0.0117
	0.0119
	0.0121
	0.0119
	0.0119
	0.0119
	0.012
	0.0121
	0.0116

	
	3
	0.047 
	0.047 
	0.047 
	0.047 
	0.049 
	0.049 
	0.049 
	0.048 
	0.047 
	0.048 
	0.048 

	
	4
	0.198 
	0.198 
	0.197 
	0.196 
	0.196 
	0.198 
	0.200 
	0.199 
	0.198 
	0.197 
	0.199 

	
	5
	0.58 
	0.59 
	0.59 
	0.58 
	0.57 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.58 
	0.60 
	0.58 

	4
	1
	0.0023
	0.0022
	0.0023
	0.0023
	0.0022
	0.0023
	0.0024
	0.0024
	0.0023
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.011
	0.012
	0.012
	0.011
	0.012
	0.012
	0.012

	
	3
	0.046
	0.046
	0.045
	0.044
	0.047
	0.045
	0.047
	0.046
	0.046
	0.045
	0.045

	
	4
	0.19
	0.19
	0.20
	0.20
	0.19
	0.19
	0.19
	0.20
	0.20
	0.20
	0.19

	
	5
	0.58
	0.58
	0.56
	0.57
	0.57
	0.57
	0.56
	0.58
	0.57
	0.58
	0.56

	5
	1
	0.0023
	0.0022
	0.0023
	0.0024
	0.0023
	0.0024
	0.0022
	0.0024
	0.0024
	0.0024
	0.0022

	
	2
	0.010
	0.0098
	0.01
	0.0096
	0.011
	0.0095
	0.01
	0.01
	0.0096
	0.0095
	0.0093

	
	3
	0.043
	0.045
	0.045
	0.044
	0.044
	0.045
	0.043
	0.043
	0.043
	0.045
	0.044

	
	4
	0.18
	0.18
	0.17
	0.18
	0.18
	0.18
	0.17
	0.18
	0.18
	0.17
	0.18

	
	5
	0.54
	0.56
	0.54
	0.56
	0.54
	0.55
	0.56
	0.56
	0.55
	0.55
	0.54


表A.1 实验室间数据统计结果（续）
	6
	1
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.011
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011

	
	3
	0.044
	0.045
	0.044
	0.044
	0.045
	0.045
	0.045
	0.0445
	0.045
	0.044
	0.045

	
	4
	0.19
	0.20
	0.20
	0.19
	0.19
	0.18
	0.19
	0.18
	0.19
	0.19
	0.19

	
	5
	0.57
	0.59
	0.58
	0.58
	0.57
	0.59
	0.58
	0.59
	0.58
	0.57
	0.57

	7
	1
	0.0024
	0.0023
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0023
	0.0025
	0.0024
	0.0025
	0.0024

	
	2
	0.011
	0.012
	0.01
	0.012
	0.011
	0.011
	0.01
	0.01
	0.011
	0.011
	0.011

	
	3
	0.045
	0.044
	0.044
	0.046
	0.045
	0.046
	0.043
	0.045
	0.044
	0.044
	0.045

	
	4
	0.18
	0.19
	0.20
	0.18
	0.19
	0.19
	0.18
	0.19
	0.19
	0.18
	0.20

	
	5
	0.55
	0.58
	0.57
	0.56
	0.58
	0.58
	0.57
	0.56
	0.56
	0.57
	0.58

	8
	1
	0.0026
	0.0028
	0.0028
	0.0027
	0.0026
	0.0025
	0.0023
	0.0025
	0.0026
	0.0026
	0.0025

	
	2
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011

	
	3
	0.046
	0.046
	0.045
	0.045
	0.045
	0.045
	0.045
	0.045
	0.045
	0.043**
	0.044

	
	4
	0.20
	0.20
	0.20
	0.19
	0.19
	0.20
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19

	
	5
	0.58
	0.58
	0.58
	0.57
	0.57
	0.57
	0.58
	0.58
	0.57
	0.56
	0.56


注：带“*”数据为歧离值，带“**”数据为离群值。
附录B

（资料性）
精密度试验原始数据

方法2精密度数据是由10家实验室对5个不同水平样品进行共同实验确定的。每个实验室对每个水平的样品重复性条件下独立测定7或11次。测定的原始数据见表A.2。
	实

验

室
	水

平

数
	wAs%

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1
	0.0025
	0.0024
	0.0025
	0.0026
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0025
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011
	0.012
	0.012

	
	3
	0.046
	0.045
	0.045
	0.045
	0.046
	0.045
	0.044
	0.046
	0.044
	0.044
	0.044

	
	4
	0.20
	0.20
	0.19
	0.19
	0.20
	0.20
	0.21
	0.21
	0.20
	0.20
	0.21

	
	5
	0.58
	0.59
	0.57
	0.57
	0.58
	0.59
	0.59
	0.59
	0.58
	0.59
	0.58

	2
	1
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024
	0.0023
	0.0024
	0.0024
	0.0025
	0.0023
	0.0025
	0.0025

	
	2
	0.0119
	0.0118
	0.0119
	0.0120
	0.0122
	0.0119
	0.0118
	0.0119
	0.0120
	0.0121
	0.0118

	
	3
	0.047
	0.047
	0.046
	0.047
	0.049
	0.049
	0.049
	0.048
	0.047
	0.047
	0.048

	
	4
	0.196
	0.196
	0.197
	0.196
	0.196
	0.201
	0.201
	0.199
	0.198
	0.197
	0.199

	
	5
	0.60
	0.60
	0.59
	0.59
	0.60
	0.58
	0.58
	0.59
	0.59
	0.58
	0.58

	3
	1
	0.0023
	0.0023
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0026
	0.0025
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.012
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.012

	
	3
	0.046
	0.046
	0.046
	0.044
	0.045
	0.045
	0.045
	0.046
	0.046
	0.045
	0.045

	
	4
	0.20
	0.20
	0.21
	0.20
	0.21
	0.20
	0.20
	0.19
	0.18
	0.19
	0.19

	
	5
	0.58
	0.58
	0.59
	0.59
	0.59
	0.58
	0.57
	0.58
	0.60
	0.60
	0.59

	4
	1
	0.0026
	0.0024
	0.0026
	0.0025
	0.0025
	0.0026
	0.0024
	0.0024
	0.0026
	0.0024
	0.0025

	
	2
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011
	0.011
	0.012
	0.011
	0.012
	0.011
	0.011
	0.011

	
	3
	0.045
	0.046
	0.046
	0.044
	0.043
	0.046
	0.044
	0.046
	0.046
	0.044
	0.044

	
	4
	0.19
	0.19
	0.20
	0.19
	0.20
	0.20
	0.19
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20

	
	5
	0.57
	0.59
	0.58
	0.59
	0.57
	0.58
	0.59
	0.59
	0.58
	0.57
	0.59

	5
	1
	0.0024
	0.0023
	0.0025
	0.0026
	0.0024
	0.0025
	0.0025
	0.0024
	0.0026
	0.0024
	0.0024

	
	2
	0.012
	0.011
	0.012
	0.013
	0.012
	0.011
	0.013
	0.012
	0.012
	0.011
	0.012

	
	3
	0.043
	0.045
	0.044
	0.045
	0.044
	0.045
	0.045
	0.044
	0.046
	0.045
	0.044

	
	4
	0.20
	0.19
	0.20
	0.20
	0.19
	0.21
	0.19
	0.20
	0.21
	0.20
	0.19


表A.2 实验室间数据统计结果

表A.2 实验室间数据统计结果（续）
	
	5
	0.59
	0.58
	0.59
	0.58
	0.57
	0.58
	0.57
	0.57
	0.58
	0.59
	0.58

	6
	1
	0.0027
	0.0026
	0.0028
	0.0026
	0.0027
	0.0027
	0.0027
	0.0027
	0.0026
	0.0027
	0.0026

	
	2
	0.013
	0.012
	0.013
	0.013
	0.012
	0.013
	0.013
	0.013
	0.012
	0.013
	0.013

	
	3
	0.048
	0.046
	0.048
	0.047
	0.048
	0.046
	0.046
	0.046
	0.047
	0.047
	0.046

	
	4
	0.21*
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.19*
	0.20
	0.20

	
	5
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.60
	0.59
	0.59
	0.58
	0.58
	0.58
	0.59

	7
	1
	0.0026
	0.0024
	0.0025
	0.0024
	0.0028
	0.0026
	0.0023
	0.0023
	0.0029
	0.0026
	0.0026

	
	2
	0.011**
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012

	
	3
	0.044
	0.046
	0.046
	0.045
	0.047
	0.047
	0.045
	0.046
	0.045
	0.046
	0.047

	
	4
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.21
	0.20
	0.21
	0.20
	0.20
	0.20

	
	5
	0.58
	0.59
	0.59
	0.59
	0.62
	0.62
	0.60
	0.60
	0.61
	0.59
	0.61

	8
	1
	0.0028
	0.0028
	0.0027
	0.0025
	0.0026
	0.0026
	0.0027
	--
	--
	--
	--

	
	2
	0.013
	0.013
	0.012
	0.012
	0.012
	0.012
	0.013
	--
	--
	--
	--

	
	3
	0.047
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	--
	--
	--
	--

	
	4
	0.211
	0.210
	0.208
	0.208
	0.209
	0.208
	0.209
	--
	--
	--
	--

	
	5
	0.60
	0.61
	0.61
	0.60
	0.60
	0.61
	0.61
	--
	--
	--
	--

	9
	1
	0.0026
	0.0025
	0.0025
	0.0025
	0.0024
	0.0025
	0.0026
	--
	--
	--
	--

	
	2
	0.011
	0.011
	0.010
	0.011
	0.011
	0.010
	0.011
	--
	--
	--
	--

	
	3
	0.044
	0.044
	0.044
	0.043
	0.045
	0.044
	0.044
	--
	--
	--
	--

	
	4
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.18
	0.18
	0.18
	--
	--
	--
	--

	
	5
	0.57
	0.56
	0.56
	0.55
	0.56
	0.56
	0.57
	--
	--
	--
	--

	10
	1
	0.0030 
	0.0029
	0.0029
	0.0028 
	0.0030 
	0.0030 
	0.0029 
	0.0028 
	0.0029 
	0.0029 
	0.0030 

	
	2
	0.0122
	0.0117
	0.0123
	0.0121
	0.012
	0.0119
	0.0117
	0.0119
	0.0122
	0.0123
	0.0124

	
	3
	0.046
	0.045
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.046
	0.045
	0.045

	
	4
	0.20
	0.20
	0.20
	0.19
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20
	0.19
	0.20
	0.20

	
	5
	0.59
	0.59
	0.60
	0.60
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.60
	0.60
	0.59


注：带“*”数据为歧离值，带“**”数据为离群值。
ICS 77.120.60


CCS H 62








20××-××-××实施





20××-××-××发布





锑及三氧化二锑化学分析方法


第1部分：砷含量的测定 


砷钼蓝分光光度法和


电感耦合等离子体原子发射光谱法


Methods for chemical analysis of antimony and antimony trioxide —


Part1: Determination of arsenic content —


Arsenic Molybdenum Blue spectrophotometric method  and 


Inductively  coupled  plasma  atomic  emission spectrometry








（送审稿）




















GB/T 3253.1—202X








中华人民共和国国家标准








中华人民共和国国家市场监督管理总局


中国国家标准化管理委员会�









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

